# 第八部分 采购需求

货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气动力辅助离子化质谱成像系统 | 1台 | 否 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

一、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

空气动力辅助离子化质谱成像系统

（一）技术要求：

1.工作条件：

1.1 环境温度：15℃至30℃，波动不超过±2℃/h，相对湿度20%至50%，无凝露，同时需避免粉尘。

1.2 实验室环境，地面平整、无明显振动，远离强磁场、强电场及大功率干扰设备。

2.设备用途：

空气动力辅助离子化质谱成像系统主要用于对脂质、代谢物、药物分子、污染物、小分子化合物及部分生物标志物进行原位质谱成像，从而研究不同区域内化学组分差异、药物在组织中的分布、病理组织分子特征、材料表面污染或修饰状态等。

3.技术规格：

★3.1 空间分辨率：实际空间分辨率≤10µm；

#3.2 离子源切换：离子源室需支持快速安装与拆卸。实现与其它离子源（如ESI）的切换，无需破坏质谱真空。

★3.3 离子化技术：采用纳升解吸电喷雾电离技术。

#3.4 喷雾电压：工作电压范围需覆盖0至±6000V，连续可调。

#3.5 无需基质喷涂或衍生化处理，直接将切片放置于离子源种即可检测分析。

★3.6 溶剂流速范围：0-500 nL/min。

#3.7 采用一体化光刻液桥芯片设计，可精确调节芯片与样品表面高度，0-50μm可调节。

3.8 质谱成像操作软件

3.8.1 精确圈选检测区域。

3.8.2 精确控制溶剂流速。

3.8.3 载板台移动速度及步进可调节。

#3.8.4 精准设置芯片高度。

3.8.5 准确定位样品空间坐标。

3.8.6 自动或手动启动和终止成像过程。

#3.9 内置显微成像系统，用于观察待测样品表面情况。

#3.10 载板台移动精度：X、Y轴可在0–50 mm范围内连续移动，最小移动步径≤1µm。

#3.11 高通量能力：样品台兼容2块标准载玻片。

3.12 质谱成像数据处理软件（终身免费）

3.12.1 支持质谱原始数据转化生成成像分析的整体数据集合；

3.12.2 自动或手动生成化合物的高分辨率二维质谱成像图；

3.12.3 具有多化合物质谱成像图的叠加显示功能；

#3.12.4 兼容多种数据格式：质谱数据格式包括.raw、imzML

#3.13 隔膜真空泵： 流量范围：0-20 L/min

3.14工作站要求：内存≥16 GB，固态硬盘容量≥1 TB；预装正版64位专业版操作系统；配置RJ45有线网络接口，支持本地网络连接；独立USB 3.0接口≥3个；配备≥27英寸显示器，分辨率≥1920 × 1080

4.产品配置要求

  - 4.1 产品主体部分说明

4.1.1液桥芯片模块1套

4.1.2高精度样品载板平台1套

4.1.3电喷雾高压控制模块1套

4.1.4离子传输与质谱接口模块1套

4.1.5控制与数据处理软件1套

4.2 要求的附件、专用工具和消耗品

4.2.1纳升流量溶剂输送管路套件1套

4.2.2微量注射器1套

4.2.3常规载玻片10盒

4.2.4 隔膜真空泵 1 台

5.  技术文件：

5.1安装条件准备文件。1份。

5.2操作手册。1份。

（二）质保及售后服务：

1. 设备安装调试：

现场安装应在设备检查、清点合格后开始。设备安装前，设备供应商应提前以书面形式告知用户方设备安装条件；设备安装、调试应在到货后1个月内完成。

2. 技术培训：

到货安装调试完成，由专业工程师免费现场提供一次系统的使用操作培训服务，直至用户相关人员熟练掌握为止。安装验收后，在安装半年内或用户指定时间另外提供一次现场培训，培训内容包括仪器原理、高级操作、日常仪器维护等。

3. 质保期：

设备安装调试并验收合格后，提供 3 年免费质保服务。质保期内，因设备自身质量问题产生的维修、零部件更换及技术服务均由供应方免费提供。质保期满后，继续提供长期技术支持及维修服务。

4. 维修响应时间：

接到故障报告后 12小时内予以电话响应，如无法通过电话解决故障，将在 48小时内派工程师到现场解决问题，紧急情况可48小时到达现场。

5. 要求卖方提供的其它技术服务内容：

硬件可原地升级更高级功能，无需返厂，软件终身免费升级。

（三） 订货数量：

空气动力辅助离子化质谱成像系统, 1台

（四）交货日期和交货地点（项目现场）：

交货日期：合同签订后3个月。

交货地点：中国科学院生态环境研究中心密云的项目现场

（五）付款方式：

合同签订后，甲方向乙方支付合同金额的60%（需乙方向甲方提供相应金额银行保函,验收合格后退还），安装调试完成后，乙方提交合同总额10%的质保金或等额质保函，凭采购人代表签字并加盖单位公章后的验收报告，乙方开具增值税专票，甲方向乙方支付合同金额的40%。质保金两年后解除，无质量问题后无息返还质保金或解除保函。

（六）执行的相关标准

产品应满足相关国家标准及行业标准

（七）验收要求：

★1.设备的配置、功能和技术实质性指标必须满足招标文件要求，所有技术指标必须能够现场验收或提供第三方机构的证明材料，投标商需在投标文件中提供完备的现场验收方案，未提交现场验收方案将作为废标处理。

2.技术指标现场验收方案科学、合理，具有可行性。

★3.投标商需提供验收承诺函，承诺如下内容：如经检测验收所供货设备无法通过验收，技术指标、参数指标等不符合招标文件及/或采购合同约定标准的，视为根本违约，招标人除有权解除合同外，中标人应向招标人承担合同总金额30%的违约金，用以弥补招标人的损失。