## 汇总表
宁德市公安局刑科所实验室建设项目
序号 | 系统 | 总价 | 备注
1 | 台柜设备及安装部分 |  | 详见分项表
2 | 电气及水卫设备部分 |  | 详见分项表
3 | 通风设备部分 |  | 详见分项表
4 | 净化空调及普通空调设备部分 |  | 详见分项表
5 | 集中供气设备部分 |  | 详见分项表
6 | 弱电设备部分 |  | 详见分项表
7 | 实验室废水处理设备部分 |  | 详见分项表
合计 |  |  | 详见分项表

## 台柜设备及安装部分
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价
台柜设备及安装部分 | [6 empty] | 单项工程(17安装)
一层实验室台柜安装 | [6 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
硅藻实验室
1 | 边台 | (1)边台L*750*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上，实验台台面要求选用低播焰材料制成的耐腐蚀、耐污染、易清洁、抗菌、抗冲击、还原性好、铅含量低的环保台面板材。产品需在有利于环境、健康的情况下生产，同时达到国内外专业要求的技术质量使用标准。 1、产品需提供以下证书： 1.1：GREENGUARD 证书、中国船级社工厂认可证书、中国船级社工厂认可证书、FSC 认证证书、CE证书 2、产品理化性能： 2.1：通过国家认可并具有资质的检测机构按照GB/T 17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法（4.41表面耐污染性能测定—方法2中室温24h测试条件）进行的随意抽检检测，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、48%氢氟酸、37%甲醛溶液、13%次氯酸钠、3%双氧水等 45 种强酸强碱化学试剂分级检验结果为 5 级。（投标单位提供符合技术参数指标要求的检测报告复印件加盖鲜章） 3、产品物理性能： 3.1：通过国家认可并具有资质的检测机构按照“GB/T 7911-2013热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：耐湿热性能、耐污染性能、耐水蒸气性能、耐龟裂性能、耐香烟灼烧性能均达 5 级，无变化或无明显变化。抗冲击性能（0.324kg，1m）凹陷直径不得大于 6.1 mm，无破损。耐刮划性（金刚石划痕法）≥1N，试件表面无大于90％的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象。抗拉强度不得低于 93.5MPa。弯曲强度不得低于167MPa。弯曲弹性模量不得低于1.48*104MPa。产品耐磨性能：r≥1000。（投标单位提供符合技术参数指标要求的检测报告复印件加盖鲜章） 3.2：通过了 CCS 依据 1974 年 SOLAS 公约及其修证案第 2 章第 3、5、6 条及 IMO2010 年 FTP规则第 2 部份和第 5 部分的认可标准，产品的最大总热值 ≤45mj/m^2,低播焰性合格。（投标单位提供符合技术参数指标要求的检测报告复印件加盖鲜章） 4、产品的环保性能 4.1：通过国家认可并具有资质的检测机构按照GB 18580-2017进行检测，甲醛检测数值为0.103（标准要求≤0.124 mg/m³），限量标识达到E1级。（投标单位提供符合技术参数指标要求的检测报告复印件加盖鲜章） 4.2：通过国际权威机构的检测，挥发性有机化合物的测定值≤0.002 mg/m³，甲醛值≤0.004 ppm，总醛类值≤0.004 ppm，苯基环已稀<0.001 mg/m³，单体非甲烷烃类物质未检出。（投标单位提供符合技术参数指标要求的检测报告复印件加盖鲜章） 4.3：由SGS依据 CPSC 方法进行测试，铅的含量达到合格标准。按 CPSC-CH-E1003-09.1规程测定的接触性油墨含铅量为 0.002（标准要求≤0.009% w/w）。按 CPSC-CH-E1002-08.1规程测定的产品积材含铅量为 0.002（标准要求≤0.01% w/w）。（投标单位提供符合技术参数指标要求的检测报告复印件加盖鲜章） 4.4：基于欧洲化学品管理署截止 2021 年 1 月 19 日公布的供授权审议的高关注物质候选清单(根据欧盟第 1907/2006 号 REACH 法规)，对 211 种高关注物质(SVHC)进行筛分测试，要求其中 SVHC 测试结果≤0.1% (w/w)，SVHC 测试结果不得高于 0.050% (w/w)。（投标单位提供符合技术参数指标要求的检测报告复印件加盖鲜章） 4.5：根据 GB 6566-2010 标准，要求放射性元素用于装饰装修材料时，需同时满足其中内照射指数 lRa≤1.0，外照射指数 Iγ≤1.3, 内照射指数 lRa＜0.1，外照射指数 Iγ＜0.1，符合 A 类产品要求。（投标单位提供符合技术参数指标要求的检测报告复印件加盖鲜章） 5、产品抗菌性能 由 SGS依据 ISO22196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。（投标单位提供符合技术参数指标要求的检测报告复印件加盖鲜章） 5.1：大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 6.6。 5.2：金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 5.9 5.3：肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 6.5。 5.4：铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 6.0。 6：产品抗病毒性能 依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的抗病毒效果。（投标单位提供符合技术参数指标要求的检测报告复印件加盖鲜章） 6.1：抗人冠状病毒活性值大于 3.51，活性率大于 99.97% 6.2：抗甲型流病毒活性值大于 3.43，活性率大于 99.96% | m | 3.8
2 | 洗眼器 | (1)洗眼器 加厚铜质，洗眼喷头：加厚铜质喷涂环氧树脂粉末，外覆软性橡胶；出水经缓压防止冲伤眼睛 | 组 | 1
3 | 滴水架 | (1)边台PP单面滴水架 PP材质 | 组 | 1
4 | 中水槽+三联水龙头 | (1)中水槽+三联水龙头550*450*310 水槽采用PP材质，三联水龙头采用塑料水嘴，参数同上内容要求，参数同上内容要求 | 组 | 1
5 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 4
6 | 物证柜/耗材柜 | (1)物证柜/耗材柜 900*450*1800mm 铝木结构（上下对开门） | 台 | 3
7 | 拆装通风柜 | (1)原有实验室通风柜搬迁，含拆除、上下楼、运输、安装 | 台 | 1
法医实验室
8 | 边台 | (1)边台L*750*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上 参数同上 | m | 4.3
9 | 洗眼器 | (1)洗眼器 加厚铜质，洗眼喷头：加厚铜质喷涂环氧树脂粉末，外覆软性橡胶；出水经缓压防止冲伤眼睛 | 组 | 1
10 | 滴水架 | (1)边台PP单面滴水架 PP材质 | 组 | 1
11 | 中水槽+三联水龙头 | (1)中水槽+三联水龙头550*450*310 水槽采用PP材质，三联水龙头采用塑料水嘴，参数同上内容要求，参数同上内容要求出具第三方检测机构的符合GB/T 2423.2-2008的测试报告，且符合以下参数： 水槽性能参数 螺纹：产品外接非密封管螺纹符合GB/T 7307的要求，其中外螺纹不低于GB/T 7307的B级精度。 螺纹：符合GB18145-2014标准，螺纹表面光洁，无凹痕、断牙等明显缺陷。 抗水压机械性能：符合GB18145-2014标准，阀芯上游关闭阀芯，出水口打开，在静压（2.5±0.05）Mpa下保压（60±5）s，阀芯上游的任何部件无永久变形。 抗水压机械性能：符合GB18145-2014标准，出水口不带流量调节器的水嘴阀芯下游打开阀芯，出水口打开，水嘴流量为（0.4±0.04）L/s时的压力下保压（60±5）s，阀芯下游的任何零部件无永久变形。 密封性能：符合GB18145-2014标准，阀芯及阀芯上游阀芯关闭，出水口打开，在静压（1.6±0.05）Mpa下保压（60±5）s，阀芯及上游过水通道无渗漏。 密封性能：符合GB18145-2014标准，出水口能够被堵住的水嘴阀芯下游，阀芯打开，堵住出水口，在静压（0.4±0.02）Mpa下保压（60±5）s，减压至（0.05±0.01）Mpa下保压（60±5）s，阀芯下游任何密封部位无渗漏。 抗安装负载：符合GB18145-2014标准，螺纹承受61N·m的扭力矩后应无裂纹、无损坏。 抗使用负载：符合GB18145-2014标准，手柄或手轮在开启和关闭方向上施加（6±0.2）N·m后应无变形货损坏等削弱水嘴功能的情况出现。 抗使用负载：手柄或手轮承受45N的轴向拉力时应无松动现象。 抗使用负载：符合GB18145-2014标准，手柄或手轮在开启和关闭方向上施加（6±0.2）N·m后阀芯关闭，在出水口打开，在静压（1.6±0.05）Mpa下保压（60±5）s，阀芯及上游过水通道无渗漏。 涂层附着强度：符合GB18145-2014标准，样品进行划格试验，达到1级。 循环寿命测试：符合GB18145-2014标准的开关在2×105个循环寿命试验中，阀芯及阀芯上游：阀芯关闭，出水口打开，在静压（1.6±0.05）Mpa下保压（60±5）s，阀芯及上游过水通道无渗漏。 循环寿命测试：符合GB18145-2014标准的开关在2×105个循环寿命试验中，零部件没有出现断裂、卡阻和渗漏现象。 抗细菌性能：依据JC/T 897-2014 (2017)检测要求，台雄实验室水龙头抗大肠埃希氏菌 99.99%，抗金黄色葡萄球菌99.92%，抗肺炎克雷伯氏菌99.95%。 1.阀芯寿命：阀芯进行6×10⁵次循环寿命试验后，符合密封性能合格的要求。出具第三方检测机构的阀芯寿命的测试报告； 高温试验：根据GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第2 部分：试验方法试验B：高温》进行测试，在100℃的环境下放置24小时，样品外观无明显变化。 2.重金属污染物析出试验：水龙头铅析出统计值不大于2μg/L，非铅元素的析出量不大于GB 18145-2014 中表1 规定的限值。出具第三方检测机构出重金属污染物析出试验的测试报告； 水龙头参数：1.性能参数：出具第三方检测机构的符合GB/T 11547-2008的测试报告，并且符合一下参数： 腐蚀性试验：检测依据GB/T 11547-2008 及委托单位要求将切好的小样，放到以下试剂中，完全浸泡48小时，样品表面无腐蚀和变色。 氯仿（试剂浓度99%）、二甲基甲酰胺、硫酸铜（试剂浓度10%）、硝酸银（试剂浓度1%）、苯酚（试剂浓度90%）、乙醇（试剂浓度99%）、乙醚（分析纯≥99.7%）、乙酸乙酯（分析纯≥99.7%）、苯、77%硫酸与70%硝酸的混合物（等体积比例）、乙酸（试剂浓度99.5%）、盐酸（试剂浓度40%）、氢氟酸（试剂浓度48%）、硝酸（试剂浓度70%）、硫酸（试剂浓度98%）、氢氧化钠（试剂浓度40%） 2.光老化试验：根据ISO 4892-3:2016 循环1标准测试， 试验时间168h，试验后，样品外观无异常；色差（Δ E*）：0.21。出具第三方检测机构的符合ISO 4892-3:2016 循环1标准的测试报告； 并提供以下文件 1、中国节水认证；并获得CMA和CNAS认证的检测机构出具符合GB18145-2014的检测报告； 2、国家认可的保险公司产品责任险保单； 3、厂家授权文件； 4、售后服务承诺函； 注：所出具的所有文件注明项目名称或编号，厂家加盖公章。 | 组 | 1
12 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 6
13 | 物证柜/耗材柜 | (1)物证柜/耗材柜 900*450*1800mm 铝木结构（上下对开门） | 台 | 2
14 | 通风柜 | (1)通风柜 1500*900*2350mm | 台 | 1
检材存放室
15 | 物证柜/耗材柜 | (1)物证柜/耗材柜 900*450*1800mm 铝木结构（上下对开门） | 台 | 4
阅片室
16 | 物证柜/耗材柜 | (1)物证柜/耗材柜 900*450*1800mm 铝木结构（上下对开门） | 台 | 7
17 | 边台 | (1)边台L*750*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上 参数同上 | m | 5.4
18 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 12
病理技术室1
19 | 边台 | (1)边台L*750*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上 参数同上 | m | 1.5
20 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 2
21 | 通风柜 | (1)通风柜 1500*900*2350mm | 台 | 1
22 | 取材台 | (1)取材台 1500*800*1900mm 优质SUS304不锈钢材料制作，板材厚度1.0mm | 台 | 1
23 | 物证柜/耗材柜 | (1)物证柜/耗材柜 900*450*1800mm 铝木结构（上下对开门） | 台 | 2
病理技术室1
24 | 边台 | (1)边台L*750*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上 参数同上 | m | 1.55
25 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 2
26 | 脱水机 | (1)脱水机2000*1200*2350mm | 台 | 1
27 | 取材台 | (1)取材台1500*800*1900mm | 台 | 1
28 | 物证柜/耗材柜 | (1)物证柜/耗材柜 900*450*1800mm 铝木结构（上下对开门） | 台 | 2
病理技术室2
29 | 边台 | (1)边台L*750*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上 参数同上 | m | 9.6
30 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 3
31 | 洗眼器 | (1)洗眼器 加厚铜质，洗眼喷头：加厚铜质喷涂环氧树脂粉末，外覆软性橡胶；出水经缓压防止冲伤眼睛 | 组 | 1
32 | 滴水架 | (1)边台PP单面滴水架 PP材质 | 组 | 1
33 | 中水槽+三联水龙头 | (1)中水槽+三联水龙头550*450*310 水槽采用PP材质，三联水龙头采用塑料水嘴，参数同上内容要求，参数同上内容要求 | 组 | 1
34 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 7
35 | 通风柜 | (1)通风柜 1500*900*2350mm，全钢结构，台面：采用20/25mm厚一体成型高温烧制实验室工业碟型陶瓷台面，见截面采用同色低温上釉（或者黑坯），20mm平板台面釉料与胚体经高温一体烧结而成，表面釉面颜色和胚体颜色一致（或者黑坯）的实验室专用陶瓷台面，台面表面耐高温、耐腐蚀、耐磨、不脱色、不变色、美观大方。 1、耐酸碱腐蚀：参照GB/T17657-2013标准，陶瓷台面可抵御（除氢氟酸等同类型化学试剂）强酸强碱及有机溶剂腐蚀。至少对含有98%硫酸、65%硝酸、二氧乙酸、正丁醇、三氯甲烷、四氢呋喃等在内的多种化学试剂的测试表面无明显变化。须在投标文件中提供通过CMA及CNAS认证的国家级检测机构出具的符合上述参数的检测报告，并加盖台面生产厂家鲜章。 2、抗冲击性能：参照GB/T17657-2013 4.51标准，台面抗冲击性能良好，钢球在≥750mm的高度进行冲击后，板面无破损，且压痕直径不大于10mm，须要提供由CNAS和CMA认可的国家级权威检测机构出具的检测报告并加盖台面生产厂家鲜章。 3、光泽度：参照GB/T9754-2007标准,光泽度≤21，须在投标文件中提供通过CMA及CNAS认证的国家级检测机构出具的符合上述参数的检测报告，并加盖台面生产厂家鲜章。 4、釉面对温度变化的抵抗能力:参照GB/T17657-2013 4.37方法1标准，经过冷热循环检测，板材表面无裂纹鼓泡现象,须在投标文件中提供通过CMA及CNAS认证的国家级检测机构出具的符合上述参数的检测报告，并加盖台面生产厂家鲜章。 5、物理承载测试：跨距为660mm,加载速度为5mm/min，对台面的物理承载进行测试，记录跨距3%的承载力值，检测结果的平均值不低于15000N，并提供对应的检测报告。 6、压缩强度：对台面的物理性能进行测试，要求其压缩强度不低于400Mpa,并提供对应的检测报告。 | 台 | 2
36 | 取材台 | (1)取材台 1500*800*1900mm 优质SUS304不锈钢材料制作，板材厚度1.0mm | 台 | 1
受理室
37 | 边台 | (1)边台L*750*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上 参数同上 | m | 1.8
38 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 4
耗材室
39 | 耗材柜 | (1)耗材柜 1200*450*1800mm 铝木结构（上下对开门） | 台 | 2
天平室
40 | 耗材柜 | (1)耗材柜 1200*450*1800mm 铝木结构（上下对开门） | 台 | 1
41 | 天平台 | (1)天平台 1200*600*1800mm 全钢支架式结构（无柜体） 30mm厚国产天然大理石台面（浸黑色） | 台 | 1
固相萃取
42 | 边台 | (1)边台L*750*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上 参数同上 | m | 1.8
43 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 4
检材存放
44 | 物证柜 | (1)物证柜 1200*450*1800mm 铝木结构（上下对开门） | 台 | 6
毒品、毒物前处理
45 | 边台 | (1)边台L*750*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上 参数同上 | m | 6
46 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 8
47 | 中央台 | (1)中央台L*750*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上 参数同上 | m | 5
48 | 洗眼器 | (1)洗眼器 加厚铜质，洗眼喷头：加厚铜质喷涂环氧树脂粉末，外覆软性橡胶；出水经缓压防止冲伤眼睛 | 组 | 1
49 | 滴水架 | (1)边台PP单面滴水架 PP材质 | 组 | 1
50 | 中水槽+三联水龙头 | (1)中水槽+三联水龙头550*450*310 水槽采用PP材质，三联水龙头采用塑料水嘴，参数同上内容要求，参数同上内容要求 | 组 | 1
51 | 试剂架 | (1)试剂架 4250*300*750mm 铝合金材质 | 组 | 1
52 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 12
53 | 通风柜 | (1)通风柜 1500*900*2350mm，全钢结构 | 台 | 4
54 | 紧急冲淋器 | (1)紧急冲淋器 304#不锈钢质 | 组 | 1
设备室（4间）
55 | 储物平台柜 | (1)储物平台柜 900*450*900mm 全木结构 | 台 | 14
气相（三间）、红外
56 | 仪器台 | (1)仪器台L*900*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上 参数同上 | m | 8.8
57 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 16
58 | 万向罩 | (1)万向罩 (2)1、关节：高密度 PP 材质，可 360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗 (3)2、关节密封圈：不易老化之高密度橡胶 (4)3、关节连接杆：304 不锈钢 (5)4、关节松紧按钮：高密度 PP 材质，内嵌不锈轴承，与关节连接杆锁合 (6)5、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气 流量 (7)6、拱形/杯形集气罩：高密度 PP/PC 材质 (8)7、伸缩导管：110mmPP/PVC (9)8、独有 360°旋转装置：以固定架为中心最大活动半径可达 1600mm (10)9、固定底座：高密度 PVC 材质，非粘接而成，模具注塑 (11)一体成型，牢度强，不脱底。 | 个 | 3
数据处理室
59 | 边台 | (1)边台L*750*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上 参数同上 | m | 9
60 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 32
61 | 储物平台柜 | (1)储物平台柜 900*450*900mm 全木结构 | 台 | 3
62 | 洗手台 | (1)洗手台L*500*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上 参数同上 | m | 0.6
63 | 中水槽+三联水龙头 | (1)中水槽+三联水龙头550*450*310 水槽采用PP材质，三联水龙头采用塑料水嘴，参数同上内容要求，参数同上内容要求 | 组 | 1
液质（两间）
64 | 仪器台 | (1)仪器台L*900*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上 参数同上 | m | 4.4
65 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 8
66 | 万向罩 | (1)万向罩 (2)1、关节：高密度 PP 材质，可 360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗 (3)2、关节密封圈：不易老化之高密度橡胶 (4)3、关节连接杆：304 不锈钢 (5)4、关节松紧按钮：高密度 PP 材质，内嵌不锈轴承，与关节连接杆锁合 (6)5、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气 流量 (7)6、拱形/杯形集气罩：高密度 PP/PC 材质 (8)7、伸缩导管：110mmPP/PVC (9)8、独有 360°旋转装置：以固定架为中心最大活动半径可达 1600mm (10)9、固定底座：高密度 PVC 材质，非粘接而成，模具注塑 (11)一体成型，牢度强，不脱底。 | 个 | 2
气质（两间）
67 | 仪器台 | (1)仪器台L*900*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上 | m | 4.4
68 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 8
69 | 万向罩 | (1)万向罩 (2)1、关节：高密度 PP 材质，可 360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗 (3)2、关节密封圈：不易老化之高密度橡胶 (4)3、关节连接杆：304 不锈钢 (5)4、关节松紧按钮：高密度 PP 材质，内嵌不锈轴承，与关节连接杆锁合 (6)5、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气 流量 (7)6、拱形/杯形集气罩：高密度 PP/PC 材质 (8)7、伸缩导管：110mmPP/PVC (9)8、独有 360°旋转装置：以固定架为中心最大活动半径可达 1600mm (10)9、固定底座：高密度 PVC 材质，非粘接而成，模具注塑 (11)一体成型，牢度强，不脱底。 | 个 | 2
痕迹检验室（物理显现区）
70 | 边台 | (1)边台L*750*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上台面参数同上 | m | 8
71 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 12
72 | 转角台 | (1)转角台L*1000*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上台面参数同上 | m | 1
73 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 2
74 | 物证架 | (1)物证架 1200*600*1800mm 全钢拆装式货架 | 台 | 1
75 | 物证架 | (1)物证架 1500*600*1800mm 全钢拆装式货架 | 台 | 1
76 | 物证架 | (1)物证架 2000*600*1800mm 全钢拆装式货架 | 台 | 1
痕迹检验室（化学显现区）
77 | 通风柜 | (1)通风柜 1500*900*2350mm | 台 | 1
78 | 熏显通风房 | (1)熏显通风房 3000*1200*2350mm | 台 | 1
痕迹检验室（光学显现区）
79 | 边台 | (1)边台L*750*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上 | m | 5
80 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 7
81 | 光源显现台 | (1)光源显现台L*750*550mm (2)满柜，台面边框位实芯理化板、中间台面为6厘磨砂钢化玻璃，下箱体带雾影发光光源，光源亮度可调，带光源开关、调光旋钮。检修开启装置。 参数同上 | m | 1.2
82 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 3
二层实验室台柜安装 | [6 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
血卡室
83 | 血卡存放柜 | (1)血卡存放柜900*450*900mm(十抽柜，没抽可放置300份血样） | 台 | 10
数据处理室
84 | 数据处理台 | (1)数量处理台L*750*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上台面参数同上 | m | 1.4
85 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 20
测序
86 | 边台 | (1)边台L*750*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上 台面参数同上 | m | 3.7
87 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 6
88 | 转角台 | (1)转角台L*1000*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上台面参数同上 | m | 1
89 | 滴水架 | (1)边台PP单面滴水架 PP材质 | 组 | 1
90 | 中水槽+三联水龙头 | (1)中水槽+三联水龙头550*450*310 水槽采用PP材质，三联水龙头采用塑料水嘴，参数同上内容要求，参数同上内容要求 | 组 | 1
91 | 边台 | (1)边台L*750*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上台面参数同上 | m | 0.8
92 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 2
93 | 仪器台 | (1)仪器台L*900*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上 参数同上 | m | 3.4
94 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 6
95 | 生物安全柜 | (1)1.1500*780*2150,A2型生物安全柜，下降气流数独：≥0.3m/s，流入气流速度：≥0.5m/s，过滤效率：≥99.999%。2.带LDE显示屏，采用8∠斜角钢化防爆玻璃窗，带玻璃门锁装置。3.连锁系统：照明系统、顶外灯、风机联动。 外壳采用三面304#不锈钢材质，台面及内衬采用304#不锈钢材质。 1. 气流模式：30%外排，70%内循环 2.流入气流平均风速为0.53m/s，下降气流平均风速为0.30m/s 3.ULPA超高效空气过滤器：AAF品牌，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.999% 4.安全柜出厂前使用ATI泄露扫描仪进行不少于2次的过滤器完整性测试 5. 在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能。具有流量控制及循环空气过滤器寿命监控，保证实验的安全性，提供证明文件佐证。 6.采用高性能自感应风机设计，风速自动调节，故障率低，噪音小； 7. 工作区和外排出风口必须各配一个可见的高灵敏、高精度的热式微风速传感器，非压差传感器，真实、实时检测风速的安全性。风速传感器具有自动零点校正方法的功能，提供证明文件佐证。 8.显示面板可实时显示工作区温度、气流流速/流量、过滤膜寿命、累计运行时间等信息 9.温度传感器：可实时检测并显示工作区的温度，监测风机运行及操作区安全状态 10.前窗采用手动升降方式，安全位置±5mm上、下限位声光报警装置 11.工作区三侧壁板为一体化成型，304不锈钢材质，双层侧壁形成负压保护 12.操作台面前侧凹槽设计，无需搁手架，避免操作时手臂或其他物品阻挡风口 13.集液槽面积不小于工作台面积，集液槽与工作台面之间无任何支撑架，材质为304不锈钢，有排污阀，方便清洗消毒 14.10度倾角人性化设计，提高了操作人员在安全柜前的操作舒适性 15.前窗玻璃门采用6mm安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能 16.出厂前均通过严格的压力衰减法检测：加压到500Pa，保持30min后气压不低于450Pa 17.通过严格的KI-Discus 碘化钾法人员保护测试，前窗操作口的保护因子不小于1×105 18.安全性能保障：具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统；具备低风速报警功能；具备前窗位置异位报警功能；具备前窗侧壁抗扰流系统，可避免泄漏； 19.通过专业的联动控制芯片，与净化工程的排风系统联动，提供与主机同一品牌的密闭阀和风机，并实现自动控制，提供证明文件佐证。 20.柜内电源：双防水插座设计，整机具有断电保护功能 噪音＜65分贝 21.外形尺寸(宽×深×高)：≦1640×800×2130mm 工作区内部尺寸(宽×深×高)：≧1550×550×620mm 22.可选配与主机同一品牌的活性炭过滤器装置，且活性炭过滤装置面板能实时显示使用寿命，具有失效报警功能，提供证明文件佐证。 | 台 | 1
扩增室1
96 | 边台 | (1)边台L*750*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上台面参数同上 | m | 2.35
97 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 3
98 | 滴水架 | (1)边台PP单面滴水架 PP材质 | 组 | 1
99 | 中水槽+三联水龙头 | (1)中水槽+三联水龙头550*450*310 水槽采用PP材质，三联水龙头采用塑料水嘴，参数同上内容要求，参数同上内容要求 | 组 | 1
100 | 转角台 | (1)转角台L*1000*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上 台面参数同上 | m | 1
101 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 2
102 | 边台 | (1)边台L*750*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上台面参数同上 | m | 2.5
103 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 4
加样室1
104 | 边台 | (1)边台L*750*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上台面参数同上 | m | 2.45
105 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 3
106 | 转角台 | (1)转角台L*1000*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上台面参数同上 | m | 1
107 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 2
108 | 边台 | (1)边台L*750*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上台面参数同上 | m | 1.65
109 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 2
试剂配制
110 | 边台 | (1)边台L*750*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上台面参数同上 | m | 3.2
111 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 4
112 | 滴水架 | (1)边台PP单面滴水架 PP材质 | 组 | 1
113 | 中水槽+三联水龙头 | (1)中水槽+三联水龙头550*450*310 水槽采用PP材质，三联水龙头采用塑料水嘴，参数同上内容要求，参数同上内容要求 | 组 | 2
114 | 转角台 | (1)转角台L*1000*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上台面参数同上 | m | 1
115 | 边台 | (1)边台L*750*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上台面参数同上 | m | 1.65
116 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 2
更衣室
117 | 水槽台 | (1)水槽台L*600*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上台面参数同上 | m | 0.9
118 | 中水槽+三联水龙头 | (1)中水槽+三联水龙头550*450*310 水槽采用PP材质，三联水龙头采用塑料水嘴，参数同上内容要求，参数同上内容要求 | 组 | 1
扩增室2
119 | 边台 | (1)边台L*750*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上台面参数同上 | m | 2.75
120 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 3
加样室2
121 | 边台 | (1)边台L*750*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上台面参数同上 | m | 2.9
122 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 4
123 | 转角台 | (1)转角台L*1000*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上台面参数同上 | m | 1
124 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 2
洗消室
125 | 资料/耗材柜 | (1)资料/耗材柜 900*450*1800mm 铝木结构（上下对开门） | 台 | 3
126 | 边台 | (1)边台L*750*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上台面参数同上 | m | 3
127 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 4
128 | 中水槽+三联水龙头 | (1)中水槽+三联水龙头550*450*310 水槽采用PP材质，三联水龙头采用塑料水嘴，参数同上内容要求，参数同上内容要求 | 组 | 1
常规提取室
129 | 中央台 | (1)中央台L*750*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上台面参数同上 | m | 5
130 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 12
131 | 边台 | (1)边台L*750*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上台面参数同上 | m | 2.7
132 | 中水槽+三联水龙头 | (1)中水槽+三联水龙头550*450*310 水槽采用PP材质，三联水龙头采用塑料水嘴，参数同上内容要求，参数同上内容要求 | 组 | 1
133 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 3
134 | 紧急冲淋器 | (1)紧急冲淋器 304#不锈钢质 | 组 | 1
微量提取
135 | 边台 | (1)边台L*750*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上台面参数同上 | m | 3.95
136 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 4
137 | 滴水架 | (1)边台PP单面滴水架 PP材质 | 组 | 1
138 | 中水槽+三联水龙头 | (1)中水槽+三联水龙头550*450*310 水槽采用PP材质，三联水龙头采用塑料水嘴，参数同上内容要求，参数同上内容要求 | 组 | 1
腐败
139 | 边台 | (1)边台L*750*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上台面参数同上 | m | 2.45
140 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 3
141 | 滴水架 | (1)边台PP单面滴水架 PP材质 | 组 | 1
142 | 中水槽+三联水龙头 | (1)中水槽+三联水龙头550*450*310 水槽采用PP材质，三联水龙头采用塑料水嘴，参数同上内容要求，参数同上内容要求 | 组 | 1
143 | 通风柜 | (1)通风柜 1500*900*2350mm | 台 | 4
耗材室
144 | 耗材架 | (1)耗材架 900*600*1800mm 全钢拆装式货架 | 台 | 6
暗室
145 | 搜证台 | (1)搜证台L*1800*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上台面参数同上 | m | 2
146 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 10
物证室
147 | 物证架 | (1)物证架 900*600*1800mm 全钢拆装式货架 | 台 | 1
148 | 边台 | (1)边台L*750*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上台面参数同上 | m | 2.2
149 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 3
初检、受案
150 | 边台 | (1)边台L*750*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上台面参数同上 | m | 2.09
151 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 3
152 | 转角台 | (1)转角台L*1000*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上台面参数同上 | m | 1
153 | 中水槽+三联水龙头 | (1)中水槽+三联水龙头550*450*310 水槽采用PP材质，三联水龙头采用塑料水嘴，参数同上内容要求，参数同上内容要求 | 组 | 1
154 | 边台 | (1)边台L*750*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上台面参数同上 | m | 1.25
155 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 2
156 | 物证柜/资料 | (1)物证柜/资料 900*450*1800mm 铝木结构（上下对开门） | 台 | 7
地下一层实验室台柜安装 | [6 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
器材室
157 | 器材架 | (1)器材架 900*600*1800mm 全钢拆装式货架 | 台 | 8
158 | 充电器材架 | (1)充电器材架 1200*600*1800mm 全钢拆装式货架 ，其中中间两层带电源插座，每层8个5孔电源插座. | 台 | 2
枪弹实验室
159 | 边台 | (1)边台L*750*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上台面参数同上 | m | 3
160 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 4
161 | 货架 | (1)货架 900*450*1800mm 全钢拆装式货架 | 台 | 2
枪支弹药检材存放室
162 | 器材架 | (1)器材架 900*450*1800mm 全钢拆装式货架 | 台 | 8
痕迹综合受理室
163 | 边台 | (1)边台L*750*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上台面参数同上 | m | 2
164 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 4
165 | 光源搜证台 | (1)光源搜证台L*750*550mm 满柜 (2)台面边框位实芯理化板、中间台面为6厘磨砂钢化玻璃，下箱体带雾影发光光源，光源亮度可调，带光源开关、调光旋钮。检修开启装置 台面参数同上 | m | 1.5
166 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 3
167 | 物证柜/耗材柜 | (1)物证柜/耗材柜 900*450*1800mm 铝木结构（上下对开门） | 台 | 1
声像受理室
168 | 边台 | (1)边台L*750*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上台面参数同上 | m | 3
169 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 4
170 | 物证柜/耗材柜 | (1)物证柜/耗材柜 900*450*1800mm 铝木结构（上下对开门） | 台 | 2
工具痕迹检验室
171 | 边台 | (1)边台L*750*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上台面参数同上 | m | 1.5
172 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 2
173 | 工具制作展示台 | (1)工具制作展示台L*750*850mm C-Frame+木制悬挂柜（不上带900高工具展示柜、工具挂板、带2套工具挂钩，带光源） (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上台面参数同上 | m | 3.15
174 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 8
175 | 钳工台 | (1)钳工台L*750*850mm C-Frame+木制悬挂柜 台面：采用50厚实木台面。 | m | 1.5
176 | 中央台 | (1)中央台L*750*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上台面参数同上 | m | 2
177 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 6
检材室
178 | 物证架 | (1)物证架 900*450*1800mm 全钢拆装式货架 | 台 | 1
179 | 物证架 | (1)物证架 1200*450*1800mm 全钢拆装式货架 | 台 | 2
声纹、虹膜采集室
180 | 边台 | (1)边台L*750*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上台面参数同上 | m | 2
181 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 4
声纹虹膜综合鉴定室
182 | 边台 | (1)边台L*750*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上台面参数同上 | m | 3.13
183 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 4
184 | 转角台 | (1)转角台L*1000*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上台面参数同上 | m | 1
185 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 2
186 | 边台 | (1)边台L*750*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上台面参数同上 | m | 2.55
187 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 3
188 | 物证柜/耗材柜 | (1)物证柜/耗材柜 1200*450*1800mm 铝木结构（上下对开门） | 台 | 1
文件检验室
189 | 边台 | (1)边台L*750*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上台面参数同上 | m | 3.23
190 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 4
191 | 转角台 | (1)转角台L*1000*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上台面参数同上 | m | 1
192 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 2
193 | 边台 | (1)边台L*750*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上台面参数同上 | m | 2.25
194 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 3
195 | 物证柜/耗材柜 | (1)物证柜/耗材柜 1200*450*1800mm 铝木结构（上下对开门） | 台 | 1
视频侦查查看区
196 | 边台 | (1)边台L*750*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上台面参数同上 | m | 14.4
197 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 32
198 | 边台 | (1)边台L*750*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上台面参数同上 | m | 3
199 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 4
200 | 物证柜/耗材柜 | (1)物证柜/耗材柜 1200*450*1800mm 铝木结构（上下对开门） | 台 | 4
201 | 边台 | (1)边台L*750*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上台面参数同上 | m | 1.6
202 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 3
203 | 研判台 | (1)研判台L*1100*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上台面参数同上 | m | 2.4
视频侦查综合研判区
204 | 研判台 | (1)研判台L*600*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，台面参数同上台面参数同上 | m | 6.3
205 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 32
电子物证受理区
206 | 抗静电受理台 | (1)抗静电受理台L*750*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：19mm抗静电实芯理化板，1.台面：19mm抗静电实芯理化板 1.燃烧性能2023：根据 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测结果： 燃烧性能等级：B1级， 产烟特性等级：s1 燃烧滴落物/微粒等级：d0 烟气毒性等级：t0 2.物理性能2023:根据GB/T7911-2013《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积版(HPL)》检测结果： 2.1、耐磨性能：920r 2.2、耐沸水性能：质量增加0.59%、厚度增加0.43%、外观1级无变化 2.3、耐干热性能：外观光泽1级 2.4、耐湿热性能：1级表面无变化 2.5、耐水蒸气性能：1级表面无变化 2.6、抗大球冲击：高度（100），凹痕直径（5.7表面无裂痕） 2.7、耐污染性能：1级表面无变化 2.8、耐香烟灼烧性能：1级表面无变化 2.9、弯曲强度：159.8MPa 2.10、抗拉强度：104.2MPa 3.甲醛释放量E1：0.003mg/m³（根据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》） 4.抗静电指数：根据SJ/T10694-2006标准，点对点测试≥5.41*10^7. 以上参数提第三方检测报告。 2.承重支架：40*60*1.3mm冷轧矩形方通焊接C型工字钢架（双立柱），支架上下采用模具一体注塑成型ABS封堵；30*60*1.2mm冷轧矩形方通连接梁；40*40*1.2mm角铁；经酸洗、磷化、外喷环氧树脂粉末。 3.可调地脚：地脚材质为高强度尼龙，底部为防滑纹设计，通过钢制镀锌制作的M12*60螺杆连接组合，地脚可自由调节高度为0-30mm，柜体离地距离应≧40mm 以隔离地面潮气。 4.箱体（带层板）：18mmE1级环保中密度纤维板双面均贴三聚氰胺纸，断层采用热熔胶+全自动0.6mm厚PVC防水封边处理，箱体为拆装式设计采用三合一组件及木削连接板件固定，易于拆装及后期维护，结构稳固，承重性能好。 5.抽面、柜门板：18mmE1级环保中密度纤维板双面均贴三聚氰胺纸，断层采用热熔胶+全自动2.0mm厚PVC防水封边处理。 6.抽面、门板横拉手：“一字型”铝合金长条暗拉手，两端缺口采用模具一体注塑成型ABS封堵。 7.抽斗：9mmE1级环保中密度纤维板抽底板+18mmE1级环保中密度纤维板四面抽墙组合为全拆装结构成型设计。抽屉内结构设计满足各尺寸文件夹，可承重＜50公斤。 8.门板合页：DTC二段力镀锌固定式全盖铰链（无阻尼），开启角度为0-175°。铰链可三维自由调节±2mm。 9.抽屉导轨：DTC隐藏式14寸三节静音导轨（无阻尼），为国标1.2mm厚冷轧钢板磨具冲压成型，表面经黑色EPOXY静电粉未喷涂，抽屉可向外拉出≤350mm，方便存取物品。 10.C型钢架侧封板：18mmE1级环保中密度纤维板双面均贴三聚氰胺纸，断层采用热熔胶+全自动0.6mm厚PVC防水封边处理。 11.注明1：木制柜体水柜不含水盆支撑架。 12.注明2：C型支架样式实验台悬挂柜体无支架位置，台面与柜体间@60mm高缝隙 | m | 2
207 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 4
208 | 抗静电边台 | (1)抗静电受边台L*900*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：19mm抗静电实芯理化板，台面参数同上抗静电要求 | m | 2
数据处理室
209 | 数据处理台 | (1)数量处理台L*750*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：12.7mm国产实芯理化板，台面参数同上抗静电要求 | m | 4.5
210 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 12
211 | 资料/耗材柜 | (1)资料/耗材柜 900*450*1800mm 铝木结构（上下对开门） | 台 | 4
电子物综合室
212 | 抗静电边台 | (1)抗静电边台L*750*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：19mm抗静电实芯理化板，台面参数同上抗静电要求 | m | 4
213 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 6
214 | 抗静电转角台 | (1)抗静电转角台L*1200*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：19mm抗静电实芯理化板，台面参数同上抗静电要求 | m | 1.2
215 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 2
216 | 抗静电边台 | (1)抗静电受边台L*900*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：19mm抗静电实芯理化板，台面参数同上抗静电要求 | m | 3.95
217 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 6
218 | 抗静综合分析台（六角台） | (1)抗静综合分析台（六角台）L*1800*850mm (2)台面：19mm抗静电实芯理化板，台面参数同上抗静电要求 | m | 1.8
219 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 6
220 | 称重载物架 | (1)1.1750*900*1800mm (2)2.承重支架：40*60*1.3mm冷轧矩形方通焊接C型工字钢架（双立柱），支架上下采用模具一体注塑成型ABS封堵；30*60*1.2mm冷轧矩形方通连接梁；40*40*1.2mm角铁；经酸洗、磷化、外喷环氧树脂粉末。 (3)2.承重层板：1.0厚冷轧钢板，中间带支撑钢梁 (4)3.可调地脚：地脚材质为高强度尼龙，底部为防滑纹设计，通过钢制镀锌制作的M12*60螺杆连接组合，地脚可自由调节高度为0-30mm，柜体离地距离应≧40mm 以隔离地面潮气。 | 台 | 1
移动终端
221 | 抗静电边台 | (1)抗静电边台L*750*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：19mm抗静电实芯理化板，台面参数同上抗静电要求 | m | 2.75
222 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 4
223 | 抗静电转角台 | (1)抗静电边台L*1200*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：19mm抗静电实芯理化板，台面参数同上抗静电要求 | m | 1
224 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 2
225 | 抗静电边台 | (1)抗静电受边台L*900*850mm C-Frame+木制悬挂柜 (2)台面：19mm抗静电实芯理化板，台面参数同上抗静电要求 | m | 3.55
226 | 插座 | (1)优质实验室两位万能插座 | 个 | 5
227 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)1.600*600*600 (2)2.整体采用1.0厚304#不锈钢材质。 (3)3.机械互锁 (4)4.带紫外杀菌灯 | 套 | 3
228 | 实验凳 |  | 张 | 69
一层实验室彩钢板、成品门窗、PVC地板 | [6 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
吊顶
229 | 天棚吊顶 | (1)天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面) (2)50厚板玻镁彩钢板(天棚面层) | m2 | 383.8
230 | 天棚开孔 | (1)顶部检修门 500*500mm(并用铝合金包边，收口，门材质同天花材质） | 个 | 8
地面
231 | 塑料卷材楼地面 | (1)自流平水泥砂浆楼地面基层(4mm厚) (2)2.0厚PVC无方向抗碘酊，耐酸碱同透 T级耐磨PVC地板，1、产品为欧美品牌，国内原厂原牌，不接受代工、贴牌（OEM）产品，同质透芯聚氯乙烯、无方向、碎花纹卷材产品，宽副：2M-4M之间任意订制，长度≥20M； 2、产品厚度：符合国标GB/T11982.2-2015标准，即≥2.0MM，可定做2.5MM、3.0MM、3.5MM、4.0MM； 3 、单位面积质量：符合国标GB/T11982.2-2015标准≤2800g/m2； 4、 4、 产品耐磨等级：符合国标GB/T11982.2-2015 T级的标准， 检测 达到1.8mm3； 5、残留凹陷度：符合国标GB/T11982.2-2015；检测达到0.02mm. 6、加热尺寸变化率及加热曲翘：符合国标GB/T11982.2-2015； 7、椅子脚轮实验；符合国标GB/T11982.2-2015，无损坏； 8、防滑性能：符合国标DIN51130-2014标准；检测达到≥R10. 9、色牢度/级：符合国标GB/T11982.2-2015标准≥6级； 10、燃烧性能：符合国标GB8624-2012标准，达到B1级； 11、重金属：通过EN71-3-2019标准检测19大重金属，未检出。 12、有害物质限量：可溶性铅和镉和氯乙烯符合国标GB18586-2001标准，挥发物符合国标，值为≤1.4g/m2 13、耐污染性：符合ISO26987:2008,9种耐污测试； 14、焊接强度：符合 国标GB/T11982.2-2015标准，平均≥240N/50mm，最小≥180N/50mm； 15、抗化学性能：符合EN423:2002标准值为18mol/L浓硫酸，14mol/L浓硝酸，12mol/L浓盐酸，无影响。 16、粘合剂含量：符合ISO 10581:2019；检测达到Type1. 17、抗菌性能抗菌活性值：符合ISO 22196：2011标准大肠杆菌ATCC 8739；符合ISO 846标准金黄色葡萄球菌菌ATCC 6538P； 18、动摩擦系数：符合BS EN13893-2002标准≥0.5； 19、产品弯曲性：符合国标GB/T11982.2-2015标准，无开裂。 20、抗冲击性：符合国标GB/T4085-2015标准，无开裂。 21、耐洗刷性：符合国标GB/T9266-2009标准，无露底。 22、耐碳素墨水：符合国标GB/T11982-2-2005国标，检测合格。 23、甲醛检测：符合国标GB18580-2017标准，检测结果未含。 24、增塑剂：符合 EN14372：2004标准，检测不含邻苯增塑剂 。 25、洁净室等级：符合IPCTM-650 2.3.25D-2012标准，检测≤3级。 26、所投品牌的生产厂家需具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康与安全管理体系认证，并提供复印件盖生产厂家公章的原件有效； 27、所投品牌需环保无毒，采用食品级环保增塑剂（柠檬酸ATBC）成分并提供相关检测报告复印件并加盖生产厂家的公章； 28、所投品牌的TVOC 168小时 符合欧标ISO16000 未检出。 39、空气负离子诱生量，符合JC/T 2040-2010标准，检测合格。 | m2 | 377.7
墙面
232 | 50厚玻镁彩钢板隔墙 | (1)50厚玻镁彩钢板隔墙（含50U型地槽，50U型天槽，50外圆形立柱，50内圆弧净化铝材 ） | m2 | 237.32
233 | 成品洁净密闭单开门 | (1)1、带50MM双层密封中空窗（带除湿，黑色丝印边）450*650 (2)2、规格尺寸：1000*2100，总厚度50mm (3)3、门框、门扇材质:成品钢质门，双面0.8mm钢板防腐喷，配套门框50厚 (4)4、五金配件:门把手、门锁、门页等 | m2 | 42
234 | 成品洁净密闭单开门 | (1)1、带50MM双层密封中空窗（带除湿，黑色丝印边）450*650 (2)2、规格尺寸：1000*2100，总厚度50mm (3)3、门框、门扇材质:成品钢质门，双面0.8mm钢板防腐喷，配套门框150-250厚 (4) 4、五金配件:门把手、门锁、门页等 | m2 | 12.6
235 | 成品洁净密闭双开门 | (1)1、带50MM双层密封中空窗（带除湿，黑色丝印边）450*650 (2)2、规格尺寸：1500*2100，总厚度50mm (3)3、门框、门扇材质:成品钢质门，双面0.8mm钢板防腐喷，配套门框150-250厚 (4)4、五金配件:门把手、门锁、门页等 | m2 | 9.45
236 | 50MM双层密封真空窗（带除湿，黑色丝印边） | (1)1、50MM厚.成品定制 (2)2、40高强度铝合金材质内框 (3)3、双层5厚钢化玻璃 (4)4、密封处理，与外界空气隔离， (5)5、带除湿黑色丝印边 (6)6.安装方式：采用铝合金型材固定 | m2 | 38.02
二层实验室彩钢板、成品门窗、PVC地板 | [6 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
吊顶
237 | 天棚吊顶 | (1)天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面) (2)50厚板玻镁彩钢板(天棚面层) | m2 | 287.7
238 | 天棚开孔 | (1)顶部检修门 500*500mm(并用铝合金包边，收口，门材质同天花材质） | 个 | 6
地面
239 | 塑料卷材楼地面 | (1)自流平水泥砂浆楼地面基层(4mm厚) (2)2.0厚PVC无方向抗碘酊，耐酸碱同透 T级耐磨PVC地板，具体参数同上地板胶参数 | m2 | 336.9
墙面
240 | 50厚玻镁彩钢板隔墙 | (1)50厚玻镁彩钢板隔墙（含50U型地槽，50U型天槽，50外圆形立柱，50内圆弧净化铝材 ） | m2 | 431.76
241 | 成品洁净密闭单开门 | (1)1、带50MM双层密封中空窗（带除湿，黑色丝印边）450*650 (2)2、规格尺寸：1000*2100，总厚度50mm (3)3、门框、门扇材质:成品钢质门，双面0.8mm钢板防腐喷，配套门框50厚 (4)4、五金配件:门把手、门锁、门页等 | m2 | 29.4
242 | 成品洁净密闭单开门（150-250厚墙体） | (1)1、带50MM双层密封中空窗（带除湿，黑色丝印边）450*650 (2)2、规格尺寸：1000*2100，总厚度50mm (3)3、门框、门扇材质:成品钢质门，双面0.8mm钢板防腐喷，配套门框150-250厚 (4) 4、五金配件:门把手、门锁、门页等 | m2 | 6.3
243 | 成品洁净密闭子母门 | (1)1、带50MM双层密封中空窗（带除湿，黑色丝印边）450*650 (2)2、规格尺寸：1200*2100，总厚度50mm (3)3、门框、门扇材质:成品钢质门，双面0.8mm钢板防腐喷，配套门框50厚 (4)4、五金配件:门把手、门锁、门页等 | m2 | 5.04
244 | 成品洁净密闭子母墙体门（150-250厚墙体） | (1)1、带50MM双层密封中空窗（带除湿，黑色丝印边）450*650 (2)2、规格尺寸：1200*2100，总厚度50mm (3)3、门框、门扇材质:成品钢质门，双面0.8mm钢板防腐喷，配套门框150-250厚 (4) 4、五金配件:门把手、门锁、门页等 | m2 | 5.04
245 | 成品洁净密闭双开门 | (1)1、带50MM双层密封中空窗（带除湿，黑色丝印边）450*650 (2)2、规格尺寸：1500*2100，总厚度50mm (3)3、门框、门扇材质:成品钢质门，双面0.8mm钢板防腐喷，配套门框150-250厚 (4)4、五金配件:门把手、门锁、门页等 | m2 | 3.15
246 | 50MM双层密封真空窗（带除湿，黑色丝印边） | (1)1、50MM厚.成品定制 (2)2、40高强度铝合金材质内框 (3)3、双层5厚钢化玻璃 (4)4、密封处理，与外界空气隔离， (5)5、带除湿黑色丝印边 (6)6.安装方式：采用铝合金型材固定 | m2 | 21.5
半地下室彩钢板、成品门窗、PVC地板 | [6 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
吊顶
247 | 天棚吊顶 | (1)天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面) (2)50厚板玻镁彩钢板(天棚面层) | m2 | 168.5
248 | 天棚开孔 | (1)顶部检修门 500*500mm(并用铝合金包边，收口，门材质同天花材质） | 个 | 6
地面
250 | 塑料卷材楼地面 | (1)自流平水泥砂浆楼地面基层(4mm厚) (2)2.0厚PVC无方向抗碘酊，耐酸碱同透 T级耐磨PVC地板，具体参数同上地板胶参数 | m2 | 252.7
251 | 塑料卷材楼地面 | (1)自流平水泥砂浆楼地面基层(4mm厚) (2)2.0厚PVC无方向抗碘酊，耐酸碱同透 T级耐磨PVC地板，具体参数同上地板胶参数 | m2 | 118.5
墙面
252 | 50厚玻镁彩钢板隔墙 | (1)50厚玻镁彩钢板隔墙（含50U型地槽，50U型天槽，50外圆形立柱，50内圆弧净化铝材 ） | m2 | 243.39
253 | 成品洁净密闭单开门 | (1)1、带50MM双层密封中空窗（带除湿，黑色丝印边）450*650 (2)2、规格尺寸：1000*2100，总厚度50mm (3)3、门框、门扇材质:成品钢质门，双面0.8mm钢板防腐喷，配套门框50厚 (4)4、五金配件:门把手、门锁、门页等 | m2 | 18.9
254 | 50厚成品洁净钢质单开推拉门 | (1)1、带50MM双层密封中空窗（带除湿，黑色丝印边）450*650 (2)2、规格尺寸：1000*2100，总厚度50mm (3)3、门框、门扇材质:成品钢质门，双面0.8mm钢板防腐喷，配套门框50厚 (4)4、五金配件:门把手、门锁、门页等 | m2 | 2.1
255 | 成品洁净密闭单开门（150-250厚墙体） | (1)1、带50MM双层密封中空窗（带除湿，黑色丝印边）450*650 (2)2、规格尺寸：1000*2100，总厚度50mm (3)3、门框、门扇材质:成品钢质门，双面0.8mm钢板防腐喷，配套门框150-250厚 (4) 4、五金配件:门把手、门锁、门页等 | m2 | 4.2
256 | 成品洁净密闭子母墙体门（150-250厚墙体） | (1)1、带50MM双层密封中空窗（带除湿，黑色丝印边）450*650 (2)2、规格尺寸：1200*2100，总厚度50mm (3)3、门框、门扇材质:成品钢质门，双面0.8mm钢板防腐喷，配套门框150-250厚 (4) 4、五金配件:门把手、门锁、门页等 | m2 | 5.04
257 | 成品洁净密闭双开门 | (1)1、带50MM双层密封中空窗（带除湿，黑色丝印边）450*650 (2)2、规格尺寸：1500*2100，总厚度50mm (3)3、门框、门扇材质:成品钢质门，双面0.8mm钢板防腐喷，配套门框150-250厚 (4)4、五金配件:门把手、门锁、门页等 | m2 | 3.15
258 | 50MM双层密封真空窗（带除湿，黑色丝印边） | (1)1、50MM厚.成品定制 (2)2、40高强度铝合金材质内框 (3)3、双层5厚钢化玻璃 (4)4、密封处理，与外界空气隔离， (5)5、带除湿黑色丝印边 (6)6.安装方式：采用铝合金型材固定 | m2 | 14.42
枪弹检验室 | [6 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
259 | 天棚吊顶 | (1)天花50*50*1.5钢方管打龙骨（600*600间距）+3mm钢板满铺+满铺隔音毡+50mm吸音棉+轻钢龙骨（600*1200间距）+A级防火木丝吸音板600*1200*15 | m2 | 30.5
260 | 块料楼地面 | (1)地面50mm吸音棉+50*50*1.5钢方管打龙骨（600*600间距）+5mm钢板满铺+满铺隔音毡+12mm厚水泥纤维板满铺+500*500*25mm橡胶吸音砖 | m2 | 30.5
261 | 金属踢脚线 | (1)100高，9厘阻燃夹板底，1.2厚铝合金踢脚线 | m | 19.9
262 | 墙面装饰板 | (1)墙面50mm吸音棉+50*50*1.5方管龙骨固定+3mm钢板满铺+满铺隔音毡+吸音棉+50系列轻钢龙骨框架+500*500*25mm橡胶吸音砖/A级防火木丝吸音板600*600/1200*15拼装 | m2 | 50.31
263 | 子弹收集器 | (1)定制子弹收集器 3.0mm厚不锈钢制作 | m2 | 9.45
264 | 特种门 | (1)单开钢质防弹门1000*2100（双层钢板） | m2 | 2.1
265 | 金属门窗套 |  | m2 | 13
合计 | [5 empty] | 0

## 电气及水卫设备部分
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价
电气系统
一层实验室电气系统
1 | 配电箱 | (1)名称:1APZ配电箱 1200*800*200 (2)安装方式:暗装 距地1500mm | 台 | 1
2 | 配电箱 | (1)名称:1AP-1配电箱 (2)安装方式:暗装 距地1500mm | 台 | 1
3 | 配电箱 | (1)名称:1AP-2配电箱 (2)安装方式:暗装 距地1500mm | 台 | 1
4 | 配电箱 | (1)名称:1AP-3配电箱 (2)安装方式:暗装 距地1500mm | 台 | 1
5 | 配电箱 | (1)名称:1AP-4配电箱 (2)安装方式:暗装 距地1500mm | 台 | 1
6 | 配电箱 | (1)名称:1AP-5配电箱 (2)安装方式:暗装 距地1500mm | 台 | 1
7 | 配电箱 | (1)名称:1AP-6配电箱 (2)安装方式:暗装 距地1500mm | 台 | 1
8 | 配电箱 | (1)名称:1U-1配电箱 (2)安装方式:暗装 距地1500mm | 台 | 1
9 | 配电箱 | (1)名称:1U-2配电箱 (2)安装方式:暗装 距地1500mm | 台 | 1
10 | 配电箱 | (1)名称:1U-3配电箱 (2)安装方式:暗装 距地1500mm | 台 | 1
11 | 配电箱 | (1)QA断路器箱 | 台 | 5
12 | 配电箱 | (1)QA断路器箱 | 台 | 5
13 | 等电位端子箱、测试板 | (1)180*95*48mm等电位接地端子箱 防雷接地测试箱 | 台/块 | 8
14 | 桥架 | (1)钢制桥架安装 CT-200×100 | m | 47
15 | 铁构件 | (1)桥架支撑架 (2)铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | kg | 33.887
16 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 ZC-YJV-5*2.5 | m | 142
17 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 ZC-YJV-5*6 | m | 154
18 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 ZC-YJV-5*10 | m | 217
19 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 ZC-YJV-5*16 | m | 82
20 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 ZC-YJV-4*35+1*16 | m | 41
21 | 电力电缆头 | (1)1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤10mm2) 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 18
22 | 电力电缆头 | (1)1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤16mm2) 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 6
23 | 电力电缆头 | (1)1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤35mm2) 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 2
24 | 配管 | (1)材质:JDG配管 (2)规格:DN20 | m | 1075.76
25 | 配管 | (1)材质:HDG配管 (2)规格:DN25 | m | 274.34
26 | 配管 | (1)材质:JDG配管 (2)规格:DN32 | m | 107
27 | 配管 | (1)材质:JDG配管 (2)规格:DN40 | m | 91
28 | 配管 | (1)材质:JDG配管 (2)规格:DN50 | m | 2
29 | 铁构件 | (1)铁构件制作与安装(一般铁构件制作) (2)铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | kg | 196.774
30 | 配管 | (1)金属软管 DN20 | m | 95
31 | 凿(压)槽 | (1)线管墙体暗敷开槽及修补 | m | 85
32 | 配线 | (1)穿照明线 ZC-BVR-2.5 | m | 2495
33 | 配线 | (1)穿照明线 ZC-BVR-4 | m | 2366.5
34 | 配线 | (1)穿动力线 ZC-BVR-6 | m | 1042.5
35 | 装饰灯 | (1)吸顶 LED洁净灯 1200*300 1*48W | 套 | 64
36 | 装饰灯 | (1)吸顶 单管荧光灯 1*36W | 套 | 8
37 | 普通灯具 | (1)圆形吸顶灯 φ290 24W 吸顶安装 | 套 | 2
38 | 灯具装备用电源 延时30min | (1)灯具装备用电源 延时30min | 套 | 5
39 | 医疗专用灯 | (1)吸顶 紫外线杀菌灯1*40W | 套 | 8
40 | 防暴灯 | (1)防爆灯 1*36W 吸顶安装 | 套 | 2
41 | 装饰灯 | (1)紫外灯 杀菌中工作指示灯 门顶200mm安装 铝合金底座亚克力发光标识牌 | 套 | 3
42 | 照明开关 | (1)单联单控开关 | 个 | 11
43 | 照明开关 | (1)双联单控开关 | 个 | 14
44 | 照明开关 | (1)三联单控开关 | 个 | 8
45 | 照明开关 | (1)单联双控开关 | 个 | 2
46 | 控制开关 | (1)定时开关 自动断电电子时控智能循环 | 个 | 2
47 | 插座 | (1)5孔插座 10A | 个 | 73
48 | 插座 | (1)3孔插座 16A | 个 | 2
49 | 插座 |  | 个 | 4
50 | 接线盒 | (1)86底盒；材质：高耐腐蚀、阻燃 | 个 | 337
51 | 开孔 | (1)1.钢筋混凝土实墙开250*150孔； (2)2. 采用阻燃密实材料和防水油膏填实； | 个 | 2
二层实验室电气系统
1 | 配电箱 | (1)名称:2AP-1配电箱 (2)安装方式:暗装 距地1500mm | 台 | 1
2 | 配电箱 | (1)名称:2AP-2配电箱 (2)安装方式:暗装 距地1500mm | 台 | 1
3 | 配电箱 | (1)名称:2AP-3配电箱 (2)安装方式:暗装 距地1500mm | 台 | 1
4 | 配电箱 | (1)名称:2AP-4配电箱 (2)安装方式:暗装 距地1500mm | 台 | 1
5 | 配电箱 | (1)名称:2AP-5配电箱 (2)安装方式:暗装 距地1500mm | 台 | 1
6 | 配电箱 | (1)名称:2AP-6配电箱 (2)安装方式:暗装 距地1500mm | 台 | 1
7 | 配电箱 | (1)名称:2UPS配电箱 (2)安装方式:暗装 距地1500mm | 台 | 1
8 | 配电箱 | (1)QA断路器箱 | 台 | 1
9 | 配电箱 | (1)QA断路器箱 | 台 | 1
10 | 桥架 | (1)钢制桥架安装 CT-200×100 | m | 60
11 | 铁构件 | (1)桥架支撑架 (2)铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | kg | 43.26
12 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 ZC-YJV-5*2.5 | m | 153
13 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 ZC-YJV-5*4 | m | 22
14 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 ZC-YJV-5*6 | m | 58
15 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 ZC-YJV-5*10 | m | 183
16 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 ZC-YJV-5*16 | m | 23
17 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 ZC-YJV-4*35+1*16 | m | 11
18 | 电力电缆头 | (1)1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤10mm2) 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 12
19 | 电力电缆头 | (1)1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤16mm2) 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 4
20 | 电力电缆头 | (1)1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤35mm2) 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 2
21 | 配管 | (1)材质:JDG配管 (2)规格:DN20 | m | 1368.61
22 | 配管 | (1)材质:HDG配管 (2)规格:DN25 | m | 172.29
23 | 配管 | (1)材质:JDG配管 (2)规格:DN32 | m | 10
24 | 配管 | (1)材质:JDG配管 (2)规格:DN40 | m | 40
25 | 配管 | (1)材质:JDG配管 (2)规格:DN50 | m | 2
26 | 铁构件 | (1)铁构件制作与安装(一般铁构件制作) (2)铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | kg | 199.378
27 | 配管 | (1)金属软管 DN20 | m | 100
28 | 凿(压)槽 | (1)线管墙体暗敷开槽及修补 | m | 175
29 | 配线 | (1)穿照明线 ZC-BVR-2.5 | m | 2242.5
30 | 配线 | (1)穿照明线 ZC-BVR-4 | m | 2867.5
31 | 配线 | (1)穿动力线 ZC-BVR-6 | m | 639.5
32 | 配线 | (1)穿照明线 NH-BV-2.5 | m | 228
33 | 装饰灯 | (1)嵌入式 LED平板灯600*600 1*36W | 套 | 11
34 | 普通灯具 | (1)圆形吸顶灯 φ290 24W 吸顶安装 | 套 | 4
35 | 工厂灯 | (1)防水防尘灯（卫生间专用） 18W 吸顶安装 | 套 | 1
36 | 装饰灯 | (1)吸顶 LED洁净灯 600*300 1*24W | 套 | 5
37 | 装饰灯 | (1)吸顶 LED洁净灯 1200*300 1*48W | 套 | 47
38 | 医疗专用灯 | (1)吸顶 紫外线杀菌灯1*40W | 套 | 27
39 | 医疗专用灯 | (1)吸顶 紫外线杀菌灯1*20W | 套 | 1
40 | 装饰灯 | (1)紫外灯 杀菌中工作指示灯 门顶200mm安装 | 套 | 10
41 | 装饰灯 | (1)电子式安全出门指示灯 门上200mm安装 | 套 | 6
42 | 装饰灯 | (1)电子式诱导指示灯（双向） | 套 | 1
43 | 装饰灯 | (1)电子式双头应急照明灯 | 套 | 9
44 | 照明开关 | (1)单联单控开关 | 个 | 9
45 | 照明开关 | (1)双联单控开关 | 个 | 13
46 | 照明开关 | (1)三联单控开关 | 个 | 4
47 | 控制开关 | (1)定时开关 自动断电电子时控智能循环 | 个 | 8
48 | 插座 | (1)5孔插座 10A | 个 | 74
49 | 插座 | (1)3孔插座 16A | 个 | 11
50 | 接线盒 | (1)86底盒；材质：高耐腐蚀、阻燃 | 个 | 323
51 | 开孔 | (1)1.钢筋混凝土实墙开250*150孔； (2)2. 采用阻燃密实材料和防水油膏填实； | 个 | 2
负一层实验室电气系统
1 | 配电箱 | (1)名称:AP-1配电箱 (2)安装方式:暗装 距地1500mm | 台 | 1
2 | 配电箱 | (1)名称:AP-2配电箱 (2)安装方式:暗装 距地1500mm | 台 | 1
3 | 配电箱 | (1)名称:AP-3配电箱 (2)安装方式:暗装 距地1500mm | 台 | 1
4 | 配电箱 | (1)名称:AP-4配电箱 (2)安装方式:暗装 距地1500mm | 台 | 1
5 | 配电箱 | (1)名称:AP-5配电箱 (2)安装方式:暗装 距地1500mm | 台 | 1
6 | 配电箱 | (1)名称:AP-6配电箱 (2)安装方式:暗装 距地1500mm | 台 | 1
7 | 配电箱 | (1)名称:UPS配电箱 (2)安装方式:暗装 距地1500mm | 台 | 1
8 | 配电箱 | (1)名称:AKZ配电箱 (2)安装方式:暗装 距地1500mm | 台 | 1
9 | 等电位端子箱、测试板 | (1)180*95*48mm等电位接地端子箱 防雷接地测试箱 | 台/块 | 1
10 | 配电箱 | (1)名称:APZ配电箱 (2)安装方式:暗装 距地1500mm | 台 | 1
11 | 控制开关 | (1)3p 225A/3300 | 个 | 1
12 | 配电箱 | (1)QA断路器箱 | 台 | 1
13 | 桥架 | (1)钢制桥架安装 CT-200×100 | m | 57
14 | 铁构件 | (1)桥架支撑架 (2)铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | kg | 41.097
15 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 ZC-YJV-5*2.5 | m | 121
16 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 ZC-YJV-5*4 | m | 10
17 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 ZC-YJV-5*6 | m | 48
18 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 ZC-YJV-5*10 | m | 184
19 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 ZC-YJV-5*16 | m | 106
20 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 ZC-YJV-4*35+1*16 | m | 8
21 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 ZC-YJV 4x120+1x70m2 | m | 25
22 | 电力电缆头 | (1)1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤10mm2) 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 14
23 | 电力电缆头 | (1)1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤16mm2) 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 8
24 | 电力电缆头 | (1)1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤35mm2) 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 2
25 | 电力电缆头 | （1）1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤120mm2) 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 2
26 | 配管 | (1)材质:JDG配管 (2)规格:DN20 | m | 1225.54
27 | 配管 | (1)材质:HDG配管 (2)规格:DN25 | m | 109.43
28 | 配管 | (1)材质:JDG配管 (2)规格:DN32 | m | 28
29 | 配管 | (1)材质:JDG配管 (2)规格:DN40 | m | 67
30 | 配管 | (1)材质:JDG配管 (2)规格:DN50 | m | 1
31 | 铁构件 | (1)铁构件制作与安装(一般铁构件制作) (2)铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | kg | 179.986
32 | 配管 | (1)金属软管 DN20 | m | 125
33 | 凿(压)槽 | (1)线管墙体暗敷开槽及修补 | m | 180
34 | 配线 | (1)穿照明线 ZC-BVR-2.5 | m | 2462.5
35 | 配线 | (1)穿照明线 ZC-BVR-4 | m | 2829
36 | 配线 | (1)穿动力线 ZC-BVR-6 | m | 369
37 | 配线 | (1)穿照明线 NH-BV-2.5 | m | 268
38 | 装饰灯 | (1)嵌入式 LED平板灯600*600 1*36W | 套 | 22
39 | 装饰灯 | (1)嵌入式 LED平板灯200*1200 1*42W | 套 | 8
40 | 装饰灯（LED定制光源） | (1)定制灯具 亚克力面 铝合金边框 电路板灯珠 不少于80w | 套 | 10
41 | 装饰灯 | (1)吸顶 LED洁净灯 1200*300 1*48W | 套 | 14
42 | 装饰灯 | (1)吸顶 单管荧光灯 1*36W | 套 | 4
43 | 装饰灯 | (1)嵌入式 筒灯 7W | 套 | 53
44 | 装饰灯 | (1)电子式安全出门指示灯 门上200mm安装 | 套 | 6
45 | 装饰灯 | (1)电子式双头应急照明灯 | 套 | 9
46 | 灯带 | (1)灯带 3W/m 含灯带专用接头、电源线、镇流器 | m | 95
47 | 防暴灯 | (1)防爆灯 1*36W 吸顶安装 | 套 | 8
48 | 照明开关 | (1)单联单控开关 | 个 | 3
49 | 照明开关 | (1)双联单控开关 | 个 | 16
50 | 照明开关 | (1)三联单控开关 | 个 | 3
51 | 照明开关 | (1)双联双控开关 | 个 | 2
52 | 插座 | (1)5孔插座 10A | 个 | 88
53 | 插座 | (1)地面插座 16A | 个 | 3
54 | 插座 | 防爆插座16A | 个 | 4
55 | 接线盒 | (1)86底盒；材质：高耐腐蚀、阻燃 | 个 | 379
56 | 开孔 | (1)1.钢筋混凝土实墙开250*150孔； (2)2. 采用阻燃密实材料和防水油膏填实； | 个 | 2
给排水系统
一层实验室给排水系统
1 | 塑料管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:给水 (3)材质、规格:PP-R De32 (4)连接方式：热熔连接 (5)管道试压冲洗、消毒 | m | 15
2 | 塑料管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:给水 (3)材质、规格:PP-R De25 (4)连接方式：热熔连接 (5)管道试压冲洗、消毒 | m | 29
3 | 塑料管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:给水 (3)材质、规格:PP-R De20 (4)连接方式：热熔连接 (5)管道试压冲洗、消毒 | m | 87
4 | 水表 | (1)数字式冷水表数字自来水表 Φ32丝扣 | 组/个 | 1
5 | 水表 | (1)数字式冷水表数字自来水表 Φ32丝扣 | 组/个 | 1
6 | 截止阀 | (1)减压阀 黄铜加厚 Φ32 | 个 | 1
7 | 截止阀 | (1)减压阀 黄铜加厚 Φ25 | 个 | 1
8 | 截止阀 | (1)防回流污染止回阀 Φ32；铜质耐压2.0MP； | 个 | 1
9 | 截止阀 | (1)防回流污染止回阀 Φ25；铜质耐压2.0MP； | 个 | 1
10 | 塑料阀门 | (1)PPR闸阀 Φ32；内件铜质耐压2.0M | 个 | 1
11 | 塑料阀门 | (1)PPR闸阀 Φ25；内件铜质耐压2.0M | 个 | 1
12 | 塑料阀门 | (1)PPR闸阀 Φ20；内件铜质耐压2.0M | 个 | 15
13 | 塑料管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:污水 (3)材质、规格:UPVC De110 (4)连接形式:粘接 | m | 55
14 | 塑料管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:污水 (3)材质、规格:UPVC De75 (4)连接形式:粘接 | m | 16
15 | 塑料管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:污水 (3)材质、规格:UPVC De50 (4)连接形式:粘接 | m | 76
16 | 给、排水附(配)件 | (1)存水弯 DN50 | 个/组 | 15
17 | 软接头(软管) | (1)DN15 304不锈钢软管 1m/条 | 个/组 | 15
18 | 给、排水附(配)件 | (1)检查口φ110 | 个/组 | 5
19 | 给、排水附(配)件 | (1)检查口φ50 | 个/组 | 1
20 | 打洞(孔) | (1)出外墙开孔及防水涂料 | 个 | 11
21 | 凿(压)槽 | (1)下接水管墙体开槽及修补 | m | 10
二层实验室给排水系统
1 | 塑料管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:给水 (3)材质、规格:PP-R De32 (4)连接方式：热熔连接 (5)管道试压冲洗、消毒 | m | 32
2 | 塑料管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:给水 (3)材质、规格:PP-R De25 (4)连接方式：热熔连接 (5)管道试压冲洗、消毒 | m | 28
3 | 塑料管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:给水 (3)材质、规格:PP-R De20 (4)连接方式：热熔连接 (5)管道试压冲洗、消毒 | m | 88
4 | 水表 | (1)数字式冷水表数字自来水表 Φ32丝扣 | 组/个 | 1
5 | 截止阀 | (1)减压阀 黄铜加厚 Φ32 | 个 | 1
6 | 截止阀 | (1)防回流污染止回阀 Φ32；铜质耐压2.0MP； | 个 | 1
7 | 塑料阀门 | (1)PPR闸阀 Φ32；内件铜质耐压2.0M | 个 | 1
8 | 塑料阀门 | (1)PPR闸阀 Φ20；内件铜质耐压2.0M | 个 | 12
9 | 管道绝热 | (1) B1级橡塑保温材料，厚度为20mm | m3 | 0.296
10 | 塑料管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:污水 (3)材质、规格:UPVC De75 (4)连接形式:粘接 | m | 36
11 | 塑料管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:污水 (3)材质、规格:UPVC De50 (4)连接形式:粘接 | m | 66.5
12 | 给、排水附(配)件 | (1)存水弯 DN50 | 个/组 | 19
13 | 给、排水附(配)件 | (1)不锈钢防臭地漏 304不锈钢+耐腐蚀PVC防臭阀芯 | 个/组 | 7
14 | 给、排水附(配)件 | (1) 水龙头DN15 304不锈钢阀体+陶瓷阀芯 | 个/组 | 2
15 | 软接头(软管) | (1)DN15 304不锈钢软管 1m/条 | 个/组 | 18
16 | 螺纹阀门 | (1)角阀 DN15 304不锈钢阀体+陶瓷阀芯 | 个 | 6
17 | 热水器、开水炉 | (1)50L热水器 低耗保温6重安防 | 台 | 1
18 | 淋浴器 | (1)圆顶四功能空气增压花洒套装 | 套 | 1
19 | 给、排水附(配)件 | (1)检查口φ75 | 个/组 | 2
20 | 给、排水附(配)件 | (1)检查口φ50 | 个/组 | 21
21 | 打洞(孔) | (1)出外墙开孔及防水涂料 | 个 | 22
负一层实验室排水系统
1 | 塑料管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:污水 (3)材质、规格:UPVC De50 (4)连接形式:粘接 | m | 52
2 | 给、排水附(配)件 | (1)存水弯 DN50 | 个/组 | 4
3 | 凿(压)槽 | (1)地面开槽及修补 | m | 26
自控系统
通风系统控制
1 | PP电动风阀 | (1)PP电动风阀 φ160 (2)电动风阀；性能：可实时调节、显示风阀角度，改变排风设备的风量 材质：阻燃PP制作,调节范围：0～90°度任意调节；改变系统风量；配电：电压220V;频率50Hz. | 个 | 1
2 | PP电动风阀 | (1)PP电动风阀 φ200 (2)电动风阀；性能：可实时调节、显示风阀角度，改变排风设备的风量 材质：阻燃PP制作,调节范围：0～90°度任意调节；改变系统风量；配电：电压220V;频率50Hz. | 个 | 3
3 | PP电动风阀 | (1)PP电动风阀 φ250 (2)电动风阀；性能：可实时调节、显示风阀角度，改变排风设备的风量 材质：阻燃PP制作,调节范围：0～90°度任意调节；改变系统风量；配电：电压220V;频率50Hz. | 个 | 10
4 | PP电动风阀 | (1)PP电动风阀 φ315 (2)电动风阀；性能：可实时调节、显示风阀角度，改变排风设备的风量 材质：阻燃PP制作,调节范围：0～90°度任意调节；改变系统风量；配电：电压220V;频率50Hz. | 个 | 1
5 | 电动风阀+控制器φ315 | (1)电动风阀+控制器φ315 (2)电动风阀；性能：可实时调节、显示风阀角度，改变排风设备的风量 材质：阻燃PP制作,调节范围：0～90°度任意调节；改变系统风量；配电：电压220V;频率50Hz. | 个 | 11
6 | 电动风阀+控制器φ400 | (1)电动风阀+控制器φ315 (2)电动风阀；性能：可实时调节、显示风阀角度，改变排风设备的风量 材质：阻燃PP制作,调节范围：0～90°度任意调节；改变系统风量；配电：电压220V;频率50Hz. | 个 | 1
7 | 变频器 | (1)变频器 380V 2.2KW | 台 | 1
8 | 变频器 |  | 台 | 1
9 | ABB变频器操作面板 | (1)ABB变频器操作面板 | 台 | 2
10 | 监控面板 | (1)监控面板 | 台 | 2
11 | 配电箱 | (1)排风控制箱PF-201 暖通智控实际安装（含程序编写调试） | 台 | 2
12 | 配电箱 | (1)控制箱FJ-101 | 台 | 1
13 | 传感器 | (1)管道静压传感器 (2)可实时测量风管管道静压，并以此作为控制信号完成风机变频调节，0-1000Pa,4-20mA,24VDC | 支/台 | 2
14 | 压差开关 | (1)压差开关 (2)初效、中效过滤堵塞检测，量程：20-300Pa | 支/台 | 4
15 | 配管 | (1)配管JDG20 | m | 1332
16 | 配线 | (1)铜芯控制线缆RVVP-3*1.0 | m | 540
17 | 配线 |  | m | 792
洁净系统控制
1 | 配电箱 | (1)排风控制箱PF-201 暖通智控实际安装 （含程序编写调试） (2)含控制器CPU及相关输入输出及通信等扩展模块，满足当前控制系统点位需求；用于空调机组控制，支持上位机及触摸屏对接；含编程 (3)输入扩展模块AI (4)输出扩展模块AO | 台 | 1
2 | 7寸监控面板 | (1)7寸监控面板 (2)7寸人机界面，带RJ45接口支持以太网通信协议，就地监控排风机组所有状态，如：过滤器堵塞报警，风机频率、运行状况等机组数据采集（密码保护）；含界面设计及编程 | 台 | 1
3 | 压差开关 | (1)压差开关 (2)初效、中效过滤堵塞检测，量程：20-300Pa | 支/台 | 4
4 | 传感器 | (1)温湿度传感器 (2)送风温湿度检测，量程0~+50度?0-100%RH?4-20mA电源：24VDC | 支/台 | 2
5 | 执行机构 | 电动调节阀执行机构(电动风阀执行机构) | 台 | 1
6 | 配管 | (1)配管JDG20 | m | 260
7 | 配线 | (1)铜芯控制线缆RVVP-3*1.0 | m | 20
8 | 配线 | (1)铜芯控制线缆RVV-2*1.0 | m | 160
9 | 配线 | (1)铜芯控制线缆RVVP-4*1.0 | m | 80
空调系统控制
1 | 控制开关 | (1)铜芯控制线缆RVVP-3*1.0 | 个 | 26
2 | 控制开关 | 空调遥控器 | 个 | 29
3 | 配管 | (1)配管JDG20 | m | 390
4 | 配线 | (1)铜芯控制线缆RVVP-3*1.0 | m | 270
5 | 配线 | (1)铜芯控制线缆RVVP-4*1.0 | m | 20
6 | 配线 | (1)铜芯控制线缆RVSP 2*1.0 | m | 100
合计 | [5 empty] | 0

## 通风设备部分
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价
通分系统
排风系统
1 | 离心式通风机 | (1)玻璃钢防腐变频离心风机 (2)1.PF-101风量：25000m3/h，功率：11KW，风压：1082PA (3)2.安装方式：采用槽钢架 加弹簧减震器，固定于楼顶基座上 (4)3.安装调试 风机具体要求： 1.风机具备2级或者1级能效相关证书； 2.风机效率最低不低于75%，4#及以上机型效率满足≥78%，具备相关认证； 3：风机具有整机防爆合格证 4.树脂采用进口或优质乙烯基树脂,具备相关认证； 5.风机采用模具一体成型工艺，保证整体强度； 6.风机接气部分采用整体玻璃钢材质，满足高效、低振动、低噪音； 7.风机整机振动满足≤4.6mm/s；叶轮动平衡等级满足G2.5； | 台 | 1
2 | 离心式通风机 | (1)玻璃钢防腐变频离心风机 (2)1.PF-201风量：5000m3/h，功率：2.2KW，风压：650PA (3)2.安装方式：采用槽钢架 加弹簧减震器，固定于楼顶基座上 (4) 3.安装调试 | 台 | 1
3 | 玻璃钢风帽 | (1)玻璃钢防雨罩 | 个 | 2
4 | 活性碳过滤箱HXT-101 | (1)活性碳过滤箱HXT-101 (2)1.处理风量：8000m3/h，内置活性炭过滤段 (3)2.安装方式：采用槽钢架 加弹簧减震器，固定于楼顶基座上 (4)3.安装调试 | 台 | 1
5 | 活性碳过滤段GSH-101-HXT | (1)活性碳过滤段GSH-101-HXT (2)1.处理风量：30000m3/h，内置活性碳过滤段 (3)2.安装方式：采用槽钢架 加弹簧减震器，固定于楼顶基座上 (4)3.安装调试 | 台 | 1
6 | 干式化学过滤段GSH-101-SDG | (1)干式化学过滤段GSH-101-SDG (2)1.处理风量：30000m3/h，内置SDG酸气吸附剂过滤 (3)2.安装方式：采用槽钢架 加弹簧减震器，固定于楼顶基座上 (4)3.安装调试 | 台 | 1
7 | 离心式通风机 | (1)柜式离心排风机FJ-101 (2)1.风量：3500m3/h，功率：0.55KW，风压：250PA，电源：380V (3)2.安装方式：采用槽钢架 加弹簧减震器，吊顶内安装 (4)3.安装调试 | 台 | 1
8 | 离心式通风机 | (1)柜式离心排风机TP-01 (2)1.风量：1600m3/h，功率：0.25KW，风压：150PA，电源：380V (3) 2.安装方式：采用槽钢架 加弹簧减震器，吊顶内安装 (4)3.安装调试 | 台 | 1
9 | 离心式通风机 | (1)低噪音补风机BF-01/BF-02 (2)1.风量：2000m3/h，功率：0.25KW，风压：120PA，电源：380V (3)2.安装方式：采用槽钢架 加弹簧减震器，吊顶内安装 (4) | 台 | 1
10 | 轴流通风机 | (1)玻璃钢斜流排风机（含变径对接） (2)1.风量：150m3/h，功率：0.28KW，电源：220V (3)2.安装调试 | 台 | 1
11 | 过滤器 | (1)法兰式新风过滤段 200*200 | 台 | 2
12 | 除湿机 | (1)除湿机 | 台 | 3
13 | 风扇 | (1)天花式排气扇PQ1 风量：250m3/h，功率：0.15KW，电源：220V | 台 | 5
14 | 风扇 | (1)管道式排气扇PQ2 风量：190m3/h，功率：0.2KW，电源：220V | 台 | 7
15 | 风扇 | (1)防爆排气扇（高、低档控制）-带防雨罩 风量：760m3/h，功率：0.3KW，电源：220V | 台 | 1
16 | 设备基础 | (1)C25现拌普通混凝土(设备基础) | m3 | 2
17 | 塑料通风管道制作安装 | (1)塑料圆形风管 (直径×壁厚≤320×3mm) | m2 | 214.839
18 | 塑料通风管道制作安装 | (1)塑料圆形风管 (直径×壁厚≤500×4mm) | m2 | 15.072
19 | 塑料通风管道制作安装 | (1)塑料圆形风管 (直径×壁厚≤1000×5mm) | m2 | 20.096
20 | 柔性接口 |  | m2 | 1.1
21 | 70°钢制防火阀 | (1)70°钢制防火阀 500*320 | 个 | 3
22 | 70°钢制防火阀 | (1)70°钢制防火阀 800*320 | 个 | 2
23 | 70°钢制防火阀 | (1)70°钢制防火阀 1250*400 | 个 | 1
24 | 70°钢制防火阀 | (1)70°钢制防火阀 φ315 | 个 | 3
25 | 塑料阀门 | (1)PP手动风阀 φ110 | 个 | 11
26 | 塑料阀门 | (1)PP手动风阀 φ160 | 个 | 1
27 | 塑料阀门 | (1)PP手动风阀 φ200 | 个 | 3
28 | 塑料阀门 | (1)PP手动风阀 φ250 | 个 | 19
29 | 塑料阀门 | (1)PP手动风阀 φ315 | 个 | 2
30 | 塑料阀门 | (1)PP止回阀 φ315 | 个 | 1
31 | 塑料阀门 | (1)PP止回阀 φ500 | 个 | 1
32 | 塑料阀门 | (1)PP止回阀 φ800 | 个 | 1
33 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)1.类型:门绞式百叶排风口(带滤网) (2)2.规格:300*500 (3)3.带滤网 (4)4.材质:铝合金 | 个 | 2
34 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)1.类型:散流器(带人字闸) (2) 2.规格:400*400 (3)3.材质:铝合金 | 个 | 4
35 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)单层排风百叶P44 400*400 | 个 | 13
36 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)单层排风百叶P33 300*300 | 个 | 11
37 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)铝合金防雨百叶（配防虫网） 400*400 | 个 | 1
38 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)铝合金防雨百叶（配防虫网） 350*350 | 个 | 3
39 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)铝合金防雨百叶（配防虫网） 300*300 | 个 | 2
40 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)铝合金防雨百叶（配防虫网） 250*250 | 个 | 2
41 | 采样口升高钢丝绳加固 | (1)1.10#钢丝绳，膨胀螺丝2.安装固定 | 项 | 1
42 | 打洞(孔) | (1)1、墙体开孔及修复,墙体开孔1300*450mm， (2)2.清理，修砌洞边； (3)3.固模修砌洞边开孔，防水处理，修复瓷砖墙面 (4)4.垃圾清理，并搬运到1楼；，固模修砌洞边开孔，防水处理，修复瓷砖墙面 | 个 | 15
43 | 打洞(孔) | (1)排风管 内墙体开孔及修复 | 个 | 11
44 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
45 | 采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1
46 | 空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1
合计 | [5 empty] | 0

## 净化空调及普通空调设备部分
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价
空调系统
洁净系统
1 | 空调器 | (1)风冷直膨净化空调机组（MHU-101） (2)额定风量：2600CMH 机外余压：650Pa 制冷量：45kw,制热量：49KW,电加热：12KW 电加湿：15kg/h,初效过滤器：板式无纺布材质 G4 ，中效过滤器：袋式、无纺布材质 F8，新风比：100%，进风段,初效过滤段,一级+二级直膨段+电加热段,送风机段,均流段,中效过滤段,电极加湿段+送风段 (3)安装方式：采用槽钢架 加弹簧减震器，吊顶内安装 | 台/组 | 1
2 | 空调器 | (1)风冷直膨净化空调机组（MHU-101室外机） (2)功率：6.2+8.6Kw ， 电源：380V/3N~/50HZ | 台/组 | 1
3 | 离心式通风机 | (1)玻璃钢防腐变频离心风机（含变径和防雨帽） (2)FHP-201风量：4000m3/h，功率：2.2KW，风压：500PA (3)2.屋顶安装 弹簧减震器 (4)3.安装调试 | 台 | 1
4 | 离心式通风机 | (1)中效排风过滤箱ZX-101 (2)1.风量：5000m3/h (3)2.含焊接角铁支架 屋面安装 弹簧减震器 (4)3.安装调试 | 台 | 1
5 | 设备基础 | (1)C25现拌普通混凝土(设备基础) | m3 | 4
6 | 屋面水箱 | (1)不锈钢冷却水箱(含PVC高温软管） (2)1.不锈钢保温凝结水箱(400×400×300）， (3)2.每个箱体配DN32高温软管2米)； | 座 | 1
7 | 静压箱 | (1)卫生型微孔静压箱 (2)1.材质：卫生型微孔静压箱 (3)2.静压箱尺寸600*600*600mm | 个 | 2
8 | 高效送风口 | (1)高效送风口:风量：500m3/h,规格：370*370*400mm,效率：99.99%@0.5um,四件套含箱体，面板，及过滤器 | 个 | 1
9 | 高效送风口 | (1)高效送风口:风量：1000m3/h,规格：494*494*400mm,效率：99.99%@0.5um,四件套含箱体，面板，及过滤器 | 个 | 3
10 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)1.类型:门绞式百叶排风口(带滤网) (2)2.规格:250*250 (3)3.带滤网 (4)4.材质:铝合金 | 个 | 1
11 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)1.类型:门绞式百叶排风口(带滤网) (2)2.规格:300*500 (3)3.带滤网 (4)4.材质:铝合金 | 个 | 3
12 | 手动对开多叶调节阀 | (1)1.类型:手动对开多叶调节阀 (2)2.规格:200*200 (3)3.材质:钢制喷漆 | 个 | 2
13 | 手动对开多叶调节阀 | (1)1.类型:手动对开多叶调节阀 (2)2.规格:250*250 (3)3.材质:钢制喷漆 | 个 | 3
14 | 手动对开多叶调节阀 | (1)1.类型:手动对开多叶调节阀 (2)2.规格:320*200 (3)3.材质:钢制喷漆 | 个 | 3
15 | 手动对开多叶调节阀 | (1)1.类型:手动对开多叶调节阀 (2)2.规格:500*250 (3)3.材质:钢制喷漆 | 个 | 1
16 | 新风手动对开多叶调节阀 | (1)1.类型:手动对开多叶调节阀 (2)2.规格:400*400 (3)3.材质:钢制喷漆 | 个 | 1
17 | 新风电动对开多叶调节阀 | (1)1.类型:手动对开多叶调节阀 (2)2.规格:200*200 (3)3.材质:钢制喷漆 | 个 | 1
18 | 70°钢制防火阀 | (1)70°钢制防火阀 500*250 | 个 | 1
19 | 碳钢阀门 | (1)1.类型:钢制止回阀 (2)2.规格:500*250 (3)3.材质:钢制喷漆 | 个 | 1
20 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)1.材质:防雨新风百叶 (2)2.规格:800*400 (3)3.带防虫网及滤网 (4)4.材质:钢制喷漆 | 个 | 1
21 | 过滤器 | (1)法兰式新风过滤段 400*400 | 台 | 1
22 | 净化通风管制作安装 | (1)1.材质:镀锌钢板 (2)2.板材厚度:δ=0.5 (3)3.接口形式:法兰 (4)4.风管、除锈、刷油:手工 除锈，防锈漆两遍，调和漆两遍 | m2 | 96
23 | 通风管道绝热 | (1)1.橡塑保温厚度：δ=25mm；B1级 (2)2.裁剪加工； (3)3.管道及橡塑保温涂刷胶水两次； (4)5.胶水刷子黏贴 | m3 | 2.4
24 | 高效风口、静压箱、阀件等表面B1橡塑保温25mm | (1)高效风口、静压箱、阀件等表面B1橡塑保温25mm | m3 | 0.95
25 | 铜管 | (1)1、管道安装 室内管道: 铜管 (2)2、铜管公称直径(mm以内):φ9.53管道消毒、冲洗 | m | 122
26 | 铜管 | (1)1、管道安装 室内管道: 铜管 (2)2、铜管公称直径(mm以内):φ15.88管道消毒、冲洗 | m | 122
27 | 管道绝热 | (1)铜管保温 | m3 | 0.759
28 | 塑料管 | 空调凝结水塑料管DN32 | m | 24
29 | 管道绝热 | (1)冷凝水管保温 | m3 | 0.112
30 | 打洞(孔) | (1)1、墙体开孔及修复,墙体开孔1300*450mm， (2)2.清理，修砌洞边； (3)3.固模修砌洞边开孔，防水处理，修复瓷砖墙面 (4)4.垃圾清理，并搬运到1楼；，固模修砌洞边开孔，防水处理，修复瓷砖墙面 | 个 | 4
31 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
32 | 采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1
33 | 空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1
小计
普通空调系统
1 | 风冷直膨室外机PXF-外机 | (1)风冷直膨室外机PXF-外机 (2)制冷量：19.5KW (3)制热量：20kW (4)制冷功率：6.2KW (5)减震垫4个，支架，型钢 | 台 | 1
2 | 变频多联主机MDV450-W 外机 | (1)MDV450-W (2)制冷量：45KW (3)制热量：50KW (4)制冷功率：15.5KW (5)减震垫4个，支架，型钢 | 台/组 | 2
3 | 新风内机PXF-102 | (1)1.PXF-102 吊装 (2)2.制冷量：19.05KW (3) 3.制热量：20KW (4)4.风量：1800m3/h (内置电加热段9KW) | 台 | 1
4 | 多联机室内机(薄型风管天井式) | 1.MDV71FG 2.制冷量：7.1KW 3.制热量：8.0KW 4.功率：105W | 台 | 1
5 | 多联机室内机(四面出风嵌入式) | (1)MDV28T 吊装 (2)2.制冷量：2.8KW (3) 3.制热量：3.2KW (4) 4.功率：80W | 台 | 5
6 | 多联机室内机(四面出风嵌入式) | (1)1.MDV36T 吊装 (2)2.制冷量：3.6KW (3) 3.制热量：4.0KW (4)4.功率：80W | 台/组 | 4
7 | 多联机室内机(四面出风嵌入式) | (1)1.MDV45T 吊装 (2)2.制冷量：4.5KW (3)3.制热量：5.0KW (4)4.功率：80W | 台 | 1
8 | 多联机室内机(四面出风嵌入式) | (1)1.MDV63T 吊装 (2)2.制冷量：6.3KW (3)3.制热量：7.0KW (4)4.功率：80W | 台 | 5
9 | 多联机室内机(四面出风嵌入式) | (1)1.MDV90T 吊装 (2)2.制冷量：9.0KW (3) 3.制热量：10.0KW (4)4.功率：190W | 台 | 3
10 | 空调器（一拖一分体空调） | (1)1P壁挂式空调机组 制冷量：2.6KW；制热量：3.9KW (2)外机型钢 | 台/组 | 8
11 | 空调器（一拖一分体空调） | (1)1.5P壁挂式空调机组 制冷量：3.5KW；制热量：4.6KW (2)外机型钢 | 台/组 | 3
12 | 空调器（一拖一分体空调） | (1)3P壁挂式空调机组 制冷量：7.2KW；制热量：9.65KW (2)外机型钢 | 台/组 | 1
13 | 空调器（一拖一分体空调） | (1)3P嵌入式天花机组 制冷量：7.2KW；制热量：9.4KW (2)外机型钢 | 台/组 | 9
14 | 空调器（一拖一分体空调） | (1)2P嵌入式天花机组 制冷量：5KW；制热量：7.1KW (2)外机型钢 | 台/组 | 8
15 | 空调器（一拖一分体空调） | (1)2P风管式空调机组 制冷量：5.0KW；制热量：6.2KW (2)外机型钢 | 台/组 | 2
16 | 空调器（一拖一分体空调） | (1)3P风管式空调机组 制冷量：7.2KW；制热量：8.6KW (2)外机型钢 | 台/组 | 5
17 | 柜式离心排风机QD-101（防爆电机） | (1)风量：3000m3/h，功率：0.75KW，风压：200PA，电源：380V (2) 2.安装方式： 吊装 | 台 | 1
18 | 柜式离心补风机BF-101（防爆电机） | (1)1.风量：2100m3/h，功率：0.37KW，风压：130PA，电源：380V (2) 2.安装方式： 吊装 | 台 | 1
19 | 设备支架除锈刷油 | (1)结构类型:支吊架 (2)除锈级别:轻锈 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆、调和漆各两遍 | kg | 330
20 | 柔性接口 | (1)帆布软接 | m2 | 2.3
21 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)1.材质:镀锌钢板 (2)2.板材厚度:δ=0.5 (3)3.接口形式:咬口 | m2 | 81
22 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)1.材质:镀锌钢板 (2)2.板材厚度:δ=0.6mm (3)3.接口形式:咬口 | m2 | 68
23 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)1.材质:镀锌钢板 (2)2.板材厚度:δ=0.75mm (3)3.接口形式:咬口 | m2 | 84
24 | 通风管道绝热 | (1)橡塑保温厚度：δ=25mm；B1级 | m3 | 5.825
25 | 风管支架除锈刷油 | (1)风管、除锈、刷油:手工 除锈，防锈漆两遍，调和漆两遍 | kg | 1354.378
26 | 铝合金条缝型风口H82（带滤网） | (1)铝合金条缝型风口H82（带滤网） 800*200mm | 个 | 6
27 | 铝合金条缝型风口H62（带滤网） | (1)铝合金条缝型风口H62（带滤网） 630*200mm | 个 | 2
28 | 单层排风百叶风口P33 | (1)单层排风百叶风口P33 300*300 | 个 | 1
29 | 单层排风百叶风口P66 | (1)单层排风百叶风口P66 600*600 | 个 | 2
30 | 防雨新风百叶（带防虫网及滤网 ） | (1)防雨新风百叶（带防虫网及滤网 ）800*250 | 个 | 2
31 | 过滤器 | (1)法兰式新风过滤段 450*450 | 台 | 1
32 | 过滤器 | (1)法兰式新风过滤段 800*250 | 台 | 1
33 | 手动对开多叶调节阀 | (1)钢制手动对开多叶调节阀 800*200 | 个 | 8
34 | 手动对开多叶调节阀 | (1)钢制手动对开多叶调节阀 800*250 | 个 | 1
35 | 手动对开多叶调节阀 | (1)钢制手动对开多叶调节阀 630*200 | 个 | 2
36 | 手动对开多叶调节阀 | (1)钢制手动对开多叶调节阀 450*450 | 个 | 1
37 | 手动对开多叶调节阀 | (1)钢制手动对开多叶调节阀 320*250 | 个 | 1
38 | 手动对开多叶调节阀 | (1)钢制手动对开多叶调节阀 500*250 | 个 | 3
39 | 手动对开多叶调节阀 | (1)钢制手动对开多叶调节阀 400*250 | 个 | 2
40 | 手动对开多叶调节阀 | (1)钢制手动对开多叶调节阀 400*200 | 个 | 1
41 | 手动对开多叶调节阀 | (1)钢制手动对开多叶调节阀 200*200 | 个 | 14
42 | 手动对开多叶调节阀 | (1)钢制手动对开多叶调节阀 320*200 | 个 | 1
43 | 手动对开多叶调节阀 | (1)钢制手动对开多叶调节阀 250*200 | 个 | 1
44 | 手动对开多叶调节阀 | (1)钢制手动对开多叶调节阀 320*320 | 个 | 3
45 | 散流器(带人字闸)S44 | (1)散流器(带人字闸)S44 400*400 | 个 | 16
46 | 散流器(带人字闸)S33 | (1)散流器(带人字闸)S33 300*300 | 个 | 15
47 | 散流器(带人字闸)S55 | (1)散流器(带人字闸)S55 500*500 | 个 | 1
48 | 钢制止回阀 | (1)钢制止回阀 500*500 | 个 | 1
49 | 70°钢制防火阀 | (1)70°钢制防火阀 500*250 | 个 | 1
50 | 无磷无缝紫铜管 | (1)无磷无缝紫铜管 钎焊 Φ6.35*0.8 | m | 212
51 | 无磷无缝紫铜管 | (1)无磷无缝紫铜管 钎焊 Φ9.53*0.8 | m | 300
52 | 无磷无缝紫铜管 | (1)无磷无缝紫铜管 钎焊 Φ12.7*0.8 | m | 150
53 | 无磷无缝紫铜管 | (1)无磷无缝紫铜管 钎焊 Φ15.9*1.0 | m | 220
54 | 无磷无缝紫铜管 | (1)无磷无缝紫铜管 钎焊 Φ19.5*1.0 | m | 22
55 | 无磷无缝紫铜管 | (1)无磷无缝紫铜管钎焊 Φ22.2*1.0 | m | 12
56 | 无磷无缝紫铜管 | (1)无磷无缝紫铜管 钎焊 Φ28.58*1.2 | m | 8
57 | 无磷无缝紫铜管 | (1)规格、压力等级: (2)连接形式: (3)安装部位: (4)介质: (5)压力试验及吹、洗设计要求: | m | 18
58 | 分支器 | (1)空调分岐管FQ-01 DN20 | 个 | 8
59 | 分支器 | (1)空调分岐管FQ-02 DN25 | 个 | 5
60 | 分支器 | (1)空调分岐管FQ-03 DN32 | 个 | 6
61 | UPVC塑料管 | (1)1.输送介质:冷凝水 (2)2.材质:PVC给水管 (3)3.型号、规格:DN25 (4)4.连接方式:粘接 | m | 330
62 | UPVC塑料管 | (1)1.输送介质:冷凝水 (2)2.材质:PVC给水管 (3)3.型号、规格:DN32 (4)4.连接方式:粘接 | m | 56
63 | UPVC塑料管 | (1)1.输送介质:冷凝水 (2)2.材质:PVC给水管 (3)3.型号、规格:DN40 (4)4.连接方式:粘接 | m | 24
64 | 管道绝热 | (1)冷凝水管 B1级发泡橡塑 10mm | m3 | 0.492
65 | 管道绝热 | (1)铜管 B1级发泡橡塑 15mm | m3 | 1.164
66 | 管道绝热 | (1)铜管 B1级发泡橡塑 20mm | m3 | 0.12
67 | 管道支架 | (1)铜管及排水管 型钢支吊架 | kg | 257.214
68 | 管道支架除锈刷油 | (1)结构类型:支吊架 (2)除锈级别:轻锈 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆、调和漆各两遍 | kg | 257.214
69 | 打洞(孔) | (1)1、墙体开孔及修复,墙体开孔1300*450mm， (2)2.清理，修砌洞边； (3)3.固模修砌洞边开孔，防水处理，修复瓷砖墙面 (4)4.垃圾清理，并搬运到1楼；，固模修砌洞边开孔，防水处理，修复瓷砖墙面 | 个 | 6
70 | 打洞(孔) | (1)排风管新风 铜管 内墙体开孔及修复 | 个 | 39
71 | 采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1
72 | 空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1
73 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
小计
合计

## 集中供气设备部分
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价
集中供气系统
气瓶间部分
1 | 不锈钢半自动切换减压阀 ( H2,氮气1.He，Ar,Air，备用）1*1双瓶供气 | (1)不锈钢半自动切换减压阀 ( H2,氮气1.He，Ar,Air，备用）1*1双瓶供气 (2)可实现气源供气方向的自动切换；一端用完自动切换到另一端，适用无腐蚀性高纯气体6.0、可燃气体；适用于300bar进气压力、满足后续气源压力提升：高压大流量阀门设计，满足后续流量参数的变化；进气压力：P1= 200 bar（3000psi），满足后续气源压力提升；出气压力及流量参数：10 bar；切换面板阀芯、膜片采用SS316L材料，确保气体无污染。符合设计及规范要求. (3)含气源隔膜阀，吹扫隔膜阀，安全阀,全部轴向压力表方便拆卸维修 具体要求如下： 1）双侧式半自动型减压供气系统；自动切换双侧供气，24H不间断连续供气 2）双侧配置废气吹扫膜片阀组；保证使用气体纯度保证6.0级 3）双侧配置主进气控制膜片阀组；方便气体控制和系统检修 4）双侧配置主进气防逆阀；方便气体控制和系统检修 5）阀门阀芯采用不锈钢316L材质 6）减压阀和隔膜阀膜片须采用不锈钢316L材质 7）产品组件均经超声波洁净处理；保证不会二次污染高纯气体 8）配置不锈钢镜面模块 9）最大进口承压压力20Mpa/200Bar 10）最大出口原厂设定压力60Psig或150Psig可调 11）采用优质品牌产品 12)全部采用轴向压力表，方便拆卸压力表维护保养送检。 13）投标人需提供国家级泵阀检测中心，不锈钢半自动切换减压阀符合《不锈钢半自动切换减压阀性能试验方法》壳体试验及气密性试验的检验要求：试验压力≥ 20.0MPa、持续时间30min、结果要求泄漏量≤12cm3 / h，无可见渗漏及无结构损伤的检测报告 14.产品须通过CE欧盟认证及ROHS环保认证 | 组 | 6
2 | 不锈钢一级减压阀 (氮气2）单瓶供气 | (1)不锈钢半自动切换减压阀 ( H2,氮气1.He，Ar,Air，备用）1*1双瓶供气 (2)可实现气源供气方向的自动切换；一端用完自动切换到另一端，适用无腐蚀性高纯气体6.0、可燃气体；适用于300bar进气压力、满足后续气源压力提升：高压大流量阀门设计，满足后续流量参数的变化； 进气压力：P1= 200 bar（3000psi），满足后续气源压力提升；出气压力及流量参数：10 bar；切换面板阀芯、膜片采用SS316L材料，确保气体无污染。符合设计及规范要求. (3)含气源隔膜阀，吹扫隔膜阀，安全阀,全部轴向压力表方便拆卸维修 具体参数要求如下： 1）减压阀和隔膜阀膜片须采用不锈钢316L材质 2）产品组件均经超声波洁净处理；保证不会二次污染高纯气体 3）最大进口承压压力20Mpa/200Bar 4）最大出口原厂设定压力60Psig或150Psig可调 5）投标人需提供国家级泵阀检测中心，不锈钢一级减压阀符合《减压阀性能试验方法》壳体试验及气密性试验的检验要求：试验压力≥20.0MPa、持续时间30min、结果要求泄漏量≤12cm3 / h，无可见渗漏及无结构损伤的检测报告 | 组 | 1
3 | 不锈钢高压软管 | (1)1.名称：不锈钢高压软管 (2)2.材质：内管316L不锈钢波纹管，外包不锈钢编织，防暴弹簧固定加强型构，两端接口1/4″FNPT，耐压20MPa (3)3.规格：PT1100 (4)4.连接形式：专用接头连接 (5)5.其余：符合设计及规范要求 具体参数要求： 1）材质：内管316L不锈钢波纹管，外包不锈钢编织，防暴弹簧固定加强型构，两端接口1/4″FNPT，耐压20MPa 2）采用优质品牌产品 ▲3）投标人需提供国家级泵阀检测中心出具的 壳体试验及气密性试验的检验要求：试验压力≥20.0MPa、持续时间30min、结果要求泄漏量≤12cm3 / h，无可见渗漏及无结构损伤的检测报告 | 个 | 13
4 | 不锈钢高压球阀 | (1)不锈钢高压球阀 (2)1.名称：高压球阀 (3)2.规格、型号：SS316L-BV-300-3/8" (4)3.材质：SUS316L (5)4.连接形式：卡套 (6)5.其他：球形硬密封结构，适用于非腐蚀性气体，手柄旋转设计，设有限位卡槽，防止用力过度造成阀门损坏，提高阀门使用寿命，符合设计及规范要求 具体参数要求如下：2）投标人需提供国家级泵阀检测中心出具的 壳体试验及气密性试验的检验要求：试验压力≥20.0MPa、持续时间30min、结果要求泄漏量≤12cm3 / h，无可见渗漏及无结构损伤的检测报告 | 个 | 6
5 | 不锈钢高压球阀 | (1)不锈钢高压球阀 (2)1.名称：高压球阀 (3)2.规格、型号：SS316L-BV-300-1/4" (4)3.材质：SUS316L (5)4.连接形式：卡套 (6)5.其他：球形硬密封结构，适用于非腐蚀性气体，手柄旋转设计，设有限位卡槽，防止用力过度造成阀门损坏，提高阀门使用寿命，符合设计及规范要求 | 个 | 1
6 | 不锈钢钢瓶接头 | (1)1.名称：不锈钢高压软管 (2)2.材质：内管316L不锈钢波纹管，外包不锈钢编织，防暴弹 簧固定加强型构，两端接口1/4″FNPT，耐压20MPa (3)3.规格：PT1100 (4)4.连接形式：专用接头连接 (5)5.其余：符合设计及规范要求 | 个 | 13
7 | 外丝接头 | (1)1.1/4NPT接头 (2)2.规格、型号：1/4MNPT-1/4OD (3)3.材质：SUS316L (4)4.连接形式：综合考虑 (5)5.其他：所有卡圈经过低温硬化渗碳过程，经过清洗去油脂处理工艺，避免气体被污染及泄露，具有优异的耐腐蚀性，符合设计及规范要求 | 个 | 13
8 | 不锈钢阻火器 | (1)1.名称：不锈钢阻火器 (2)2.规格、型号：SS316L-VFB100-1/4(F)NPT (3)3.材质：SS316L (4)4.连接形式：（F）NPT (5)5.其他：适用于氢气，乙炔，甲烷等可燃性气体，能防止因气体回火引起的危险，避免火焰进入气瓶，发生爆炸。是一种精密的安全装置，符合设计及规范要求 具体要求如下： 1）采用不锈钢316L材质 2）适用于氢气，乙炔，甲烷等可燃性气体，能防止因气体回火引起的危险，避免火焰进入气瓶，发生爆炸。是一种精密的安全装置。 3）采用优质品牌产品 4）投标人需提供国家级泵阀检测中心出具的 壳体试验及气密性试验的检验要求：试验压力≥20.0MPa、持续时间30min、结果要求泄漏量≤12cm3 / h，无可见渗漏及无结构损伤的检测报告 | 个 | 3
9 | 不锈钢一级减压阀 固定面板 | (1)不锈钢一级减压阀 固定面板 304不锈钢材质 | 个 | 1
10 | 钢瓶固定架 | (1)钢瓶固定架 PP塑料一体成型 | 个 | 13
小计
管路部分
1 | 不锈钢管 | (1)不锈钢管3/8" SS316L BA， | m | 112
2 | 不锈钢管 | (1)不锈钢管1/4" SS316L BA， | m | 368
3 | 不锈钢焊接变径三通 | (1)不锈钢焊接变径三通3/8"-1/4"-3/8"SS316L BA， | 个 | 32
4 | 不锈钢焊接三通 | (1)不锈钢焊接三通1/4"-1/4"-1/4"SS316L BA | 个 | 11
5 | 不锈钢焊接变径直通 | (1)不锈钢焊接变径直通 3/8"-1/4"SS316L BA | 个 | 6
6 | 3/8MC | (1)3/8MC 外螺纹转钢管接头，用于气源阀与主管道转接 | 个 | 6
7 | 1/4MC | (1)1/4MC 外螺纹转钢管接头，用于气源阀与主管道转接 | 个 | 12
8 | 管夹 |  | 个 | 320
小计
终端部分
1 | 不锈钢通风柜专用减压阀 | (1)配套通风柜侧立柱安装，背部进气，背部出气，方便调压观察使用， 含控制阀开关及减压阀，压力表，气嘴，转接头等。仪器点调压装置，调压和显示压力功能 具体要求如下： 1) 阀门阀芯采用不锈钢316L材质 2) 阀门和膜片须采用不锈钢316L材质 3) 减压器上盖配置防爆泄压孔 4) 产品组件均经超声波洁净处理；保证不会二次污染高纯气体 5) 最大进口承压压力5Mpa/50Bar 6) 最大出口原厂设定压力60Psig或150Psig可调 7) 减压阀采用背部进气，背部出气，配套通风柜侧立柱安装 8)投标人需提供国家级泵阀检测中心，通风柜专用减压阀符合《减压阀性能试验方法》壳体试验及气密性试验的检验要求：试验压力≥5.0MPa、持续时间30min、结果要求泄漏量≤12cm3 / h，无可见渗漏及无结构损伤的检验报告。 | 个 | 1
2 | 不锈钢仪器台专用减压阀 | (1)仪器点调压装置，调压和显示压力功能 具体要求如下： 1) 阀门阀芯采用不锈钢316L材质 2) 阀门和膜片须采用不锈钢316L材质 3) 减压器上盖配置防爆泄压孔 4) 产品组件均经超声波洁净处理；保证不会二次污染高纯气体 5) 最大进口承压压力5Mpa/50Bar 6) 最大出口原厂设定压力60Psig或150Psig可调 7) 采用优质品牌产品 8)投标人需提供国家级泵阀检测中心，仪器台专用减压阀符合《减压阀性能试验方法》壳体试验及气密性试验的检验要求：试验压力≥5.0MPa、持续时间30min、结果要求泄漏量≤12cm3 / h，无可见渗漏及无结构损伤的检验报告。 | 个 | 37
3 | 不锈钢终端球阀 | (1)不锈钢终端球阀 1/4" SS316L 实验室内终端截止阀，便于检修和使用 | 个 | 37
4 | 不锈钢终端接头 | (1)不锈钢终端接头 | 个 | 37
5 | 不锈钢减压阀面板 | (1)不锈钢终端接头 | 个 | 37
小计
监测系统部分
1 | 气体浓度报警器主机 | (1)名称：气体浓度报警器主机 (2)2.检测气体:智能识别 (3)3.供电电源：24VDC (正常工作电压范围：10~30VDC) (4)4.输出信号： 显示+两线制4~20mA或 显示+三线制4~20mA+继电器输出或显示+三线制4~20mA+继电器+声光报警 (5)5.继电器容量： 一组开关量输出声音强度： 85dB@1米处 (6)6.主体材料：ADC12铝合金/316L不锈钢 | 套 | 1
2 | 气体浓度监测探头 | (1)气体浓度监测探头 (2)用于监测气瓶间和用气房的可燃性气体，氢气使用，探头带数显带声光报警灯 | 个 | 8
3 | 压力报警器主机 | (1)压力报警器主机 (2)采用液晶屏显示钢瓶余量，电阻式触摸屏，报警值和气体名称可以自行设定，当压力超标时，监控屏上会有报警信息提示，信息可追溯查询，同时现场会声光报警，以达到监测预防的功能，提醒相关人员更换钢瓶。该产品采用了液晶触摸屏幕。报警值和气体名称可以自行设定，当钢瓶余量压力超标时，监控屏上会有报警信息提示，信息可追溯查询，同时现场会声光报警，以达到监测预防的功能，提醒相关人员更换钢瓶。 1.产品须通过CE欧盟认证及ROHS环保认证。 | 套 | 1
4 | 压力报警器探头 | (1)316不锈钢材质，精密感应探头，本安防静电，用于监测气瓶的余量 | 个 | 12
5 | 配管 | (1)配管JDG20 | m | 200
6 | 配线 | (1)铜芯控制线缆RVVP-3*1.0 | m | 200
小计
合计

## 弱电部分
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价
弱电系统
一层实验室弱电系统
1 | 机柜-B 42U机柜 | (1)名称：42U机柜 (2)规格：42U，600*600*2055 | 台 | 1
2 | 机柜专用电源 | (1)PDU旋转机柜插座PDU10A插排开关机柜电源插座8位 | 架/台 | 3
3 | 交换机 | (1)外网网络交换机（48口+4SFP） (2)48个10/100/1000+4SFPMbps RJ45 端口 (3)支持VLAN开关可控功能 (4)支持环路监测功能，及时反馈环路故障 (5)支持IEEE802.3X全双工流控与Backpressure半双工流控支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能 (6)支持MAC地址的自主学习与老化 | 台 | 1
4 | 交换机 | (1)内网网络交换机（48口） (2)48个10/100/1000Mbps RJ45 端口 (3)支持VLAN开关可控功能 (4)支持环路监测功能，及时反馈环路故障 (5)支持IEEE802.3X全双工流控与Backpressure半双工流控支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能 (6)支持MAC地址的自主学习与老化 | 台 | 1
5 | 交换机 | (1)专网网络交换机（48口+4SFP） (2)48个10/100/1000+4SFPMbps RJ45 端口 (3)支持VLAN开关可控功能 (4)支持环路监测功能，及时反馈环路故障 (5)支持IEEE802.3X全双工流控与Backpressure半双工流控支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能 (6)支持MAC地址的自主学习与老化 | 台 | 1
6 | 交换机 | (1)程控电话交换机 2进 8出 (2)工作电压：AC220V 50HZ 最大功率≤35W (3)尺寸250*192*63mm 支持来电显示、传真识别、语音导航、通话限时、三级防雷 | 台 | 1
7 | 交换机 | (1)poe网络交换机(8口)汇集1、2层AP (2)8个10/100/1000Mbps RJ45 端口 (3)输入电源 100-240V～,50/60Hz (4)使用环境 工作温度：0℃～40℃, 工作湿度：10%～90%RH 不凝结 | 台 | 1
8 | 控制器 | 无线控制器 | 台/套 | 1
9 | 无线AP | (1)无线AP 吸顶 | 套 | 2
10 | 双绞线跳线 | (1)名称:双绞线跳线 | 条 | 10
11 | 理线架 | (1)名称:理线架 (2)规格:24口 | 个 | 8
12 | 电话插座 | (1)名称：电话插座 | 个 | 2
13 | 三口内外专网信息点 | (1)名称：三口内外专网信息点 | 个 | 27
14 | 桥架 | (1)名称：钢制桥架 (2)规格：200*100 | m | 39
15 | 铁构件 | (1)桥架支撑架 (2)铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | kg | 28.119
16 | 配线 CAT6 UTP4 | (1)名称：配线 (2)规格：CAT6 UTP4 (3)线缆对数：4对 | m | 2887
17 | 大对数电缆 | (1)电话线 HYV-4*0.4 | m | 82
18 | 配管 JDG25 | (1)名称:配管 (2)材质:JDG25 | m | 223
19 | 配管 JDG20 | (1)名称:配管 (2)材质:JDG20 | m | 50
20 | 支架 | (1)名称:支架制作与安装 | kg | 34.521
21 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:双绞线缆测试 | 链路 | 27
22 | 大对数线缆测试 | (1)测试类别:大对数线缆测试 | 链路 | 2
23 | 系统调试 | (1)名称:系统调试 | 系统 | 1
小计
二层实验室弱电系统
1 | 机柜-A 32U机柜 | (1)名称：32U机柜 (2)规格：32U，600*600*1655 | 台 | 1
2 | 机柜专用电源 | (1)PDU旋转机柜插座PDU10A插排开关机柜电源插座8位 | 架/台 | 2
3 | 交换机 | (1)内外专网网络交换机（48口） (2)48个10/100/1000Mbps RJ45 端口 (3)支持VLAN开关可控功能 (4)支持环路监测功能，及时反馈环路故障 (5)支持IEEE802.3X全双工流控与Backpressure半双工流控支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能 (6)支持MAC地址的自主学习与老化 | 台 | 3
4 | 交换机 | (1)光网网络交换机（16口） (2)16个SFP 端口 (3)支持VLAN开关可控功能 (4)支持环路监测功能，及时反馈环路故障 (5)支持IEEE802.3X全双工流控与Backpressure半双工流控支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能 (6)支持MAC地址的自主学习与老化 | 台 | 1
5 | 无线AP | (1)无线AP 吸顶 | 套 | 3
6 | 双绞线跳线 | (1)名称:双绞线跳线 | 条 | 5
7 | 理线架 | (1)名称:理线架 (2)规格:24口 | 个 | 4
8 | 电话插座 | (1)名称：电话插座 | 个 | 1
9 | 三口内外专网信息点 | (1)名称：三口内外专网信息点 | 个 | 22
10 | 信息插座 | (1)光网络插座 | 个/块 | 5
11 | 桥架 | (1)名称：钢制桥架 (2)规格：200*100 | m | 48
12 | 铁构件 | (1)桥架支撑架 (2)铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | kg | 34.608
13 | 配线 CAT6 UTP4 | (1)名称：配线 (2)规格：CAT6 UTP4 (3)线缆对数：4对 | m | 2790
14 | 大对数电缆 | (1)电话线 HYV-4*0.4 | m | 57
15 | 光缆 | (1)TFH12-20B（室内单模单芯） | m | 240
16 | 配管 JDG25 | (1)名称:配管 (2)材质:JDG25 | m | 170.5
17 | 配管 JDG20 | (1)名称:配管 (2)材质:JDG20 | m | 52.5
18 | 支架 | (1)名称:支架制作与安装 | kg | 28.164
19 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:双绞线缆测试 | 链路 | 22
20 | 大对数线缆测试 | (1)测试类别:大对数线缆测试 | 链路 | 6
21 | 系统调试 | (1)名称:系统调试 | 系统 | 1
小计 | [5 empty] | 0
负一层实验室弱电系统
1 | 机柜-A 32U机柜 | (1)名称：32U机柜 (2)规格：32U，600*600*1655 | 台 | 4
2 | 机柜专用电源 | (1)PDU旋转机柜插座PDU10A插排开关机柜电源插座8位 | 架/台 | 9
3 | 交换机 | (1)外网网络交换机（48口+4SFP） (2)48个10/100/1000+4SFPMbps RJ45 端口 (3)支持VLAN开关可控功能 (4)支持环路监测功能，及时反馈环路故障 (5)支持IEEE802.3X全双工流控与Backpressure半双工流控支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能 (6)支持MAC地址的自主学习与老化 | 台 | 1
4 | 交换机 | (1)内网网络交换机（48口） (2)48个10/100/1000Mbps RJ45 端口 (3)支持VLAN开关可控功能 (4)支持环路监测功能，及时反馈环路故障 (5)支持IEEE802.3X全双工流控与Backpressure半双工流控支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能 (6)支持MAC地址的自主学习与老化 | 台 | 1
5 | 交换机 | (1)专网网络交换机（48口+4SFP） (2)48个10/100/1000+4SFPMbps RJ45 端口 (3)支持VLAN开关可控功能 (4)支持环路监测功能，及时反馈环路故障 (5)支持IEEE802.3X全双工流控与Backpressure半双工流控支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能 (6)支持MAC地址的自主学习与老化 | 台 | 1
6 | 交换机 | (1)程控电话交换机 2进 8出 (2)工作电压：AC220V 50HZ 最大功率≤35W (3)尺寸250*192*63mm 支持来电显示、传真识别、语音导航、通话限时、三级防雷 | 台 | 1
7 | 交换机 | (1)光网网络交换机（16口） (2)16个SFP 端口 (3)支持VLAN开关可控功能 (4)支持环路监测功能，及时反馈环路故障 (5)支持IEEE802.3X全双工流控与Backpressure半双工流控支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能 (6)支持MAC地址的自主学习与老化 | 台 | 1
8 | 交换机 | (1)内外专网网络交换机24口 | 台/套 | 3
9 | 交换机 | (1)poe网络交换机(8口)汇集1、2层AP (2)8个10/100/1000Mbps RJ45 端口 (3)输入电源 100-240V～,50/60Hz (4)使用环境 工作温度：0℃～40℃, 工作湿度：10%～90%RH 不凝结 | 台 | 1
10 | 控制器 | 无线控制器 | 台/套 | 1
11 | 无线AP | (1)无线AP 吸顶 | 套 | 4
12 | 双绞线跳线 | (1)名称:双绞线跳线 | 条 | 25
13 | 理线架 | (1)名称:理线架 (2)规格:24口 | 个 | 17
14 | 电话插座 | (1)名称：电话插座 | 个 | 2
15 | 三口内外专网信息点 | (1)名称：三口内外专网信息点 | 个 | 43
16 | 信息插座 | (1)光网络插座 | 个/块 | 14
17 | 桥架 | (1)名称：钢制桥架 (2)规格：200*100 | m | 43
18 | 铁构件 | (1)桥架支撑架 (2)铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | kg | 31.003
19 | 配线 CAT6 UTP4 | (1)名称：配线 (2)规格：CAT6 UTP4 (3)线缆对数：4对 | m | 3524
20 | 大对数电缆 | (1)电话线 HYV-4*0.4 | m | 60
21 | 光缆 | (1)TFH12-20B（室内单模单芯） | m | 300
22 | 配管 JDG25 | (1)名称:配管 (2)材质:JDG25 | m | 377.5
23 | 配管 JDG20 | (1)名称:配管 (2)材质:JDG20 | m | 99
24 | 支架 | (1)名称:支架制作与安装 | kg | 60.219
25 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:双绞线缆测试 | 链路 | 43
26 | 大对数线缆测试 | (1)测试类别:大对数线缆测试 | 链路 | 16
27 | 系统调试 | (1)名称:系统调试 | 系统 | 1
小计
一二层视频监控及门禁
1 | 录像设备 | (1)监控录像机(拾音) (2)视频接入路数：16路 (3)网络输入带宽：160Mbps (4)视频输出：1路HDMI,VGA (5)电源规格：AC 220V 200W (6)功耗≤30W (7)工作温度：-10°C~ +55°C (8)工作湿度：10%--90% (9)尺寸：445mm(宽)x470mm(深)x90mm(高) | 台 | 1
2 | 交换机 | (1)poe网络交换机(16口)汇集1、2层监控头 (2)16个10/100/1000Mbps RJ45 端口 (3)输入电源 100-240V～,50/60Hz (4)使用环境 工作温度：0℃～40℃, 工作湿度：10%～90%RH 不凝结 | 台 | 1
3 | 交换机 | (1)poe网络交换机(16口)汇集1、2层门禁 (2)16个10/100/1000Mbps RJ45 端口 (3)输入电源 100-240V～,50/60Hz (4)使用环境 工作温度：0℃～40℃, 工作湿度：10%～90%RH 不凝结 | 台 | 1
4 | 硬盘 | 安防监控专用硬盘 紫盘 8TB SATA6Gb/s 64M | 台 | 2
5 | 显示设备 | (1) 显示器 监视器两用 HDMI+VGA接口 32M3 超薄全面屏/HDMI+VGA/内置喇叭 | 台 | 1
6 | 监控摄像设备 | (1)网络poe供电 支持红外及拾音 半球吸顶型 图像大小1920*1080 像素300万 镜头大小为2.8~8mm | 台 | 4
7 | 监控摄像设备 | (1)网络poe供电 支持红外及拾音 枪型型+支架 图像大小1920*1080 像素300万 镜头大小为2.8~8mm | 台 | 8
8 | 出入口控制设备 | (1)含门禁控制器、门禁电源箱、磁力锁、闭门器，出门开关、门禁读卡器、RVSP线 | 台 | 11
9 | 出入口目标识别设备 | (1)指纹录入器 | 台 | 1
10 | 出入口目标识别设备 | (1)发卡器 | 台 | 1
11 | 配管 | (1)名称：配管 (2)规格：JDG20 | m | 185
12 | 配线 CAT6 UTP4 | (1)名称：配线 (2)规格：CAT6 UTP4 (3)线缆对数：4对 | m | 780
13 | 双绞线缆测试 | (1)双绞线缆测试 | 链路 | 23
14 | 安全防范分系统调试 |  | 系统 | 1
小计
负一层视频监控及门禁
1 | 录像设备 | (1)监控录像机(拾音) (2)视频接入路数：16路 (3)网络输入带宽：160Mbps (4)视频输出：1路HDMI,VGA (5)电源规格：AC 220V 200W (6)功耗≤30W (7)工作温度：-10°C~ +55°C (8)工作湿度：10%--90% (9)尺寸：445mm(宽)x470mm(深)x90mm(高) | 台 | 1
2 | 交换机 | (1)poe网络交换机(16口)汇集监控头 (2)16个10/100/1000Mbps RJ45 端口 (3)输入电源 100-240V～,50/60Hz (4)使用环境 工作温度：0℃～40℃, 工作湿度：10%～90%RH 不凝结 | 台 | 1
3 | 交换机 | (1)poe网络交换机(16口)汇集门禁 (2)16个10/100/1000Mbps RJ45 端口 (3)输入电源 100-240V～,50/60Hz (4)使用环境 工作温度：0℃～40℃, 工作湿度：10%～90%RH 不凝结 | 台 | 1
4 | 硬盘 | 安防监控专用硬盘 紫盘 8TB SATA6Gb/s 64M | 台 | 1
5 | 显示设备 | (1) 显示器 监视器两用 HDMI+VGA接口 32M3 超薄全面屏/HDMI+VGA/内置喇叭 | 台 | 1
6 | 监控摄像设备 | (1)网络poe供电 支持红外及拾音 半球吸顶型 图像大小1920*1080 像素300万 镜头大小为2.8~8mm | 台 | 3
7 | 监控摄像设备 | (1)网络poe供电 支持红外及拾音 枪型型+支架 图像大小1920*1080 像素300万 镜头大小为2.8~8mm | 台 | 4
8 | 出入口控制设备 | (1)含门禁控制器、门禁电源箱、磁力锁、闭门器，出门开关、门禁读卡器、RVSP线 | 台 | 4
9 | 出入口目标识别设备 | (1)指纹录入器 | 台 | 1
10 | 出入口目标识别设备 | (1)发卡器 | 台 | 1
11 | 配管 | (1)名称：配管 (2)规格：JDG20 | m | 185
12 | 配线 CAT6 UTP4 | (1)名称：配线 (2)规格：CAT6 UTP4 (3)线缆对数：4对 | m | 780
13 | 双绞线缆测试 | (1)双绞线缆测试 | 链路 | 11
14 | 安全防范分系统调试 |  | 系统 | 1
小计
合计

## 实验室废水处理设备部分
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 水处理设备 | (1)1.室外型 标准处理量：3吨每天（达标出水水质满足《污水综合排放标准》、《污水排入城市下水道水质标准》、《医疗机构水污染排放标准》 ） (2.污水处理系统技术要求 2.1污水处理量：≥3T/D 2.2出水水质：实验中所产生的综合性污染废水，经处理后水质必须符合《污水综合排放标准》【GB8978-1996】中的三级标准。 2.3主机电源及功率：220v/50Hz，5kw。 2.4工作环境：5～45℃，避免阳光直射。 2.5 运行方式：可24小时连续运行，无人值守。 2.6控制方式：要求通过在线集中全自动控制，可实现pH、液位、时间、定时等功能的设定与实时监控，全自动运行。 2.7报警方式：设备声光报警及触摸屏显示，可远程手机APP控制（选配）。 2.8核心工艺要求：多相催化+二级高级氧化 3.功能要求 3.1结构材质：主机外壳采用高强度钣金防腐处理，耐高温且不易变形，内部容器采用10-20mmPP 防腐板，机械化精准裁板和焊接，可根据实地量身定制，最大限度提升设备的广泛适应性，强大升级性，如水质、水量及控制系统的升级。 3.2采用高级电化学氧化技术对含有大量重金属、无机盐、酸碱等物质的无机废水，进行氧化还原反应达到废水净化的目的。制造商需提供相关处理工艺文件并加盖公章 3.3采用多相催化高级氧化技术对有机废水进行处理，通过链反应催化生成羟基自由基，破坏废水的分子结构。制造商需提供相关处理工艺文件并加盖公章 3.4系统采用专利技术处理生物类废水，快速彻底去除废水中各类细菌及微生物； 3.5系统结构合理、运行稳定可靠、操作方便、易于维护；应用多项先进的专利技术对综合废水进行处理净化，出厂前进行严格调试和验证。 3.7 远程监控：可升级选配远程监控功能，通过WIFI可实现：①远程访问系统；②远程管理：实现连接两端的资源共享，用于远程办公等；③远程控制：开关机，重启、注销及定本地或远端程序等；支持多种通讯方式，包括 RS232、RS485、GSM、GPRS、TCP/IP、UDP 及 4G 网络。制造商提供远程监控相关证明文件。 4．智能化要求 4.1 设备采用全自动 PLC 可编程控制系统和7英寸彩色人机触摸操作屏，液晶中文显示所有监控参数。具备停水、停电、过载等非正常状态自动保护、故障自动报警及处理功能。具备设定时间内有废水开机、无废水停机自动控制与监控及人机对话功能。 4.2 全自动处理废水。针对不同废水的成分和浓度，控制系统自动进行计算然后按比例自动合理投放药品。 4.3污泥自动定期浓缩，达到一定泥量后设备自动报警。 4.4系统需具备水处理集中控制功能，可实现自动与手动多种应急操作，符合 GLP（实验室优良标准）设计。 4.5智能控制性能参数，附设备系统控制检测报告。 5．安全性能要求 5.1开机自检，遇非正常状况自动识别、保护、报警并处理。 5.2设备定时进行内部自动清洗，延长核心部件使用寿命； 6．环保要求 6.1 噪声：设备房四周外侧1m处，1次/天，厂界环境噪音（昼间）检测结果≤60dB(A)。设备运转噪声要求符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准要求。提供环境检测相关报告。 6.2要求从废水进入至排放全程采用封闭式处理，无二次污染，设备自带异味处理装置，内部选用静音电机与防腐核心部件。设备要求为室内一体模块化安装方式。 6.3出水符合《污水综合排放标准》【GB8978-1996】三级排放。符合全国各地对新建实验大楼的环评验收要求。（制造商需提供同类型第三方废水设备检测报告） 6.4污废水处理设备为环境保护治理设备，需通过相关质量、安全性和污染处理能力的认证，制造商须获得国家权威部门出具的相关认证证书；(提供认证证书复印件并加盖制造商公章） 7．实验楼污水处理配套设施及安装 7.1设备安装地点由双方协商后确定。 7.2将进水、排水、自来水、进电等安装条件预留安装位置。 8．售后服务 8.1 安装调试：厂家承诺送货上门，派出有相应资格的安装工程师负责安装调试培训，直至正常使用。 8.2 质保期：提供至少一年的质保期，质保期内，负责对该设备进行维修维护，不收取任何费用（消耗品、人为损坏及自然损坏除外）；质保期后，继续提供技术支持和终身维护，只收取人工及配件成本费用。 8.3污水处理系统在运行前由制造商制定相应的安全规程，并对操作人员上岗前进行必要的专业技术培训，以确保系统正常运转。 8.4提供制造商针对本项目的售后承诺服务保障及培训方案。 | 台 | 1
2 | 玻璃钢三级池 | (1)玻璃钢三级池 容积3立方 | 台 | 1
合 计