昆明市妇幼保健院便携式彩色多普勒超声诊断仪等医疗设备采购项目

招 标 文 件

招标编号：YDCTH20260697

政采云项目编号：KMZC2026-G1-00906-YYZX-0231

采 购 人：昆明市妇幼保健院

采购代理机构：云南元大工程咨询有限责任公司

2026年5月

目     录

第一章 公开招标公告	1

第二章 投标人须知	4

第三章 合同书样式及主要条款	21

第四章  投标文件格式	37

第五章  货物需求及技术要求	70

第六章 资格评审标准	104

第七章 评标方法（综合评分法）	106

- 公开招标公告

昆明市妇幼保健院便携式彩色多普勒超声诊断仪等医疗设备采购项目的潜在投标人应在云南省电子交易平台（政采云平台https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2026年6月15日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：KMZC2026-G1-00906-YYZX-0231

项目名称：昆明市妇幼保健院便携式彩色多普勒超声诊断仪等医疗设备采购项目

预算金额：366.99万元

最高限价：357.49万元

采购需求：昆明市妇幼保健院便携式彩色多普勒超声诊断仪等医疗设备采购项目共分为4个标段；

1标段包含：便携式彩色多普勒超声诊断仪2套，最高限价：150万元；

2标段包含：彩色超声多普勒诊断仪1套、数据记录仪1台、电动手术检查床1张、生物安全柜1台、恒温试管架1台、手持式PH计1台、拆蛋枪2支、电子天平2台、移动式空气消毒机1台，最高限价：78.29万元；

3标段包含：全自动染色封片一体机1套、冰冻切片机1台、全自动快速组织脱水机1台、包埋盒打号机1台、玻片打号机1台、全自动免疫组化机1台，最高限价：128.8万元；

4标段包含：全自动血型分析仪1台和全自动化学发光免疫分析仪1台，最高限价：0.4万元。

注：供应商须对本项目所投标段内所有内容进行整体投标，不得缺项漏项，否则按不实质性响应招标文件处理。可根据自身情况选择一个或多个标段进行投标。本次采购不接受进口产品。

合同履行期限：自合同签订之日起30个日历日内完成设备的供货及安装调试，确保一次性验收合格，具体以合同签订为准。

交货地点：昆明市妇幼保健院，采购人指定地点。

本项目（否）接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；昆明市妇幼保健院便携式彩色多普勒超声诊断仪等医疗设备采购项目（1-4标段）：非专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可/备案证、所投产品制造商医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不作此要求）、所投产品的医疗器械注册证；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证。医疗器械生产或经营许可/备案证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（扫描件加盖电子公章。根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）；

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3.3本次招标不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2026年5月22日至2026年5月29日，每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）；

地点：云南省电子交易平台（政采云平台https://www.zcygov.cn/）；

方式：1. 凡 有 意 参 加 投 标 者 ， 须 在 政 采 云 平 台 办 理 数 字 证 书 （ CA ） ， CA 申 领 链 接 ：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。

2.按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2026年6月15日09点30分（北京时间）；

地点：供应商应按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.开标方式：网上开标

2.是否需要缴纳投标保证金：是

3.投标保证金缴纳金额：1标段：15000.00元；2标段：7000.00元；3标段：10000.00元；4标段：50.00元。

4.投标保证金缴纳方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

5.投标保证金缴纳截止时间：同投标文件提交截止时间

6其他：

6.1.本次招标公告在云南省政府采购网上发布，公告内容和时间以云南省政府采购网发布的信息为准；

6.2.质保期：自验收合格之日起，整机保修不低于3年（费用包含在投标报价中）；

6.3交货地点：昆明市妇幼保健院指定地点；

6.4质量标准：符合国家及行业有关生产、制造的规定、规范和标准，满足招标文件规定的技术要求和采购人使用需要，一次验收合格。产品质保期内的任何质量问题，供应商必须及时、按质、主动处理解决并承担一切费用，直至满足采购人要求；

6.5进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

7.注：

7.1本项目为不见面开标，投标单位无需到达现场；

7.2本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

7.3各供应商应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。凡有意参加投标的供应商，须在政采云平台办理数字证书（CA）CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并通过政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程；

7.4供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政采云公司网站（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys）进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：昆明市妇幼保健院

地址：昆明市五华区华山西路5号

联系方式：叶老师，0871-63624002

2.采购代理机构信息

名称：云南元大工程咨询有限责任公司

地址：云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑（地块三）B座15楼（奥斯迪商务中心B座15楼）

联系方式 0871-63335856

3.项目联系方式

项目联系人：杨映琨、赵珠念、妥鑫、蔡慈进

电话：0871-63335856

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 2.1 | 采购人 | 昆明市妇幼保健院 |
|  | 采购代理机构 | 云南元大工程咨询有限责任公司 |
|  | 项目名称及招标编号 | 项目名称：昆明市妇幼保健院便携式彩色多普勒超声诊断仪等医疗设备采购项目 招标编号：YDCTH20260697 |
| 3.1 | 招标范围 | 技术规格详见招标公告及招标文件第五章 |
| 3.2 | 交货 | 交货期：自合同签订之日起30个日历日内完成设备的供货及安装调试，确保一次性验收合格，具体以合同签订为准。 交货地点：昆明市妇幼保健院用户指定地点。 交货方式：安装调试并验收合格 |
| 4.1.2 | 财务状况 | 提供2024年或2025年经审计的财务报告（扫描件）或提交投标文件截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明（扫描件）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（扫描件）（成立时间不足一年的，可提供提交投标文件截止时间前3个月内基本开户银行出具的资信证明或自成立至今经第三方审计的财务报告；如提供投标担保函的，需同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件） |
| 4.1.3 | 纳税证明材料的时间范围 | 缴税所属时间在2025年1月至投标截止日期前任意2个月的税务局税收通用缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明扫描件（成立未满2个月的提供成立以来的纳税相关证明或相关情况说明；依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税） |
| 4.1.4 | 缴纳社会保险证明材料的时间范围 | 缴费所属时间在2025年1月至投标截止日期前任意2个月的社会保险费缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或社保管理部门出具的有效的缴款证明扫描件（成立未满2个月的提供成立以来的社会保险费缴纳证明或相关情况说明；不需要缴纳社会保险费的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保险费） |
| 4.1.6 | 没有重大违法记录书面声明 | ①投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚） ②采购代理机构将于评标前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”对投标人进行信用信息查询。查询记录为上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿。列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加政府采购活动； |
| 4.2 | 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件 | 见第一章“招标公告”三、投标人资格要求 |
| ★4.5 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 9.1 | 招标文件澄清截止时间 | 提交投标文件截止时间十五日前 |
| 13.1.3 | 构成投标文件商务部分的其他资料 | 1.提供所投产品销售业绩的证明材料（销售合同或中标通知书或用户使用证明等）； 2.售后服务机构技术力量说明； 3.招标文件中所涉及的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。 |
| 13.1.4 | 构成投标文件技术部分的其他资料 | 1.第五章“货物需求及技术要求”中要求提供的其他资料； 2.招标文件中所涉及的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。 |
| ★15.1 | 本项目预算金额及最高限价 | 详见第一章公开招标公告。投标报价不得超过预算金额或者最高限价。 |
| 15.5 | 备品备件 | 本次招标（□要求■不要求）提供所需的备品备件。设备验收开始使用后至保质期内正常、连续地使用所必须的备品备件，计入投标价中。 |
| 15.8 | 技术服务费 | 提供现场服务（包括安装和调试费用），并按“技术要求”提供人员培训的费用 |
| ★17.1 | 投标文件有效期 | 从提交投标文件截止之日起90日历天 |
| 18.1 | 分包 | ■本项目不得分包。 □本项目中， 可以分包。 |
| ★21.1 | 投标保证金 | 一、缴纳方式：通过网银、电汇等形式打款至项目专项账户 1标段保证金金额：¥15000.00（人民币壹万伍仟元整） 账号：8719 0671 3610 0092 6069 7000 1 2标段保证金金额：¥7000.00（人民币柒仟元整） 账号：8719 0671 3610 0092 6069 7000 2 3标段保证金金额：¥10000.00（人民币壹万元整） 账号：8719 0671 3610 0092 6069 7000 3 4标段保证金金额：¥50.00（人民币伍拾元整） 账号：8719 0671 3610 0092 6069 7000 4 缴纳时间：到账截止时间为投标文件（响应文件）递交截止时间，到账时间以项目专项账户实际到账时间为准，未按时到账的保证金视为未提交。 【账户名称】：云南元大工程咨询有限责任公司 【开 户 行】：招商银行昆明联盟路支行 【财务电话】：(0871)63338592 注： 1.保证金缴纳至上述银行账户中。 2.每项目、各标段的投标保证金均不相同，请缴纳保证金时注意。 3.请在汇款时按完整的银行账号进行汇款。 二、允许投标人自主选择以支票、汇票、本票、保函、保险等非现金形式缴纳或提交保证金，到账截止时间应当与投标（响应）截止时间一致。 1.以支票方式提交的，出票人必须是供应商，支票收款人必须是采购人，支票必须正确填写收款人信息，用途须注明用于本项目（项目名称）的投标保证金。供应商必须保证支票有效，否则一切后果自负； 2.以汇票方式提交的，出票人必须是供应商，收款人必须是采购人。备注内必须注明用于本项目（项目名称）的投标保证金，供应商必须保证汇票有效，否则一切后果自负； 3.以本票提交的，出票人必须是供应商，收款人必须是采购人。备注内必须注明用于本项目（项目名称）的投标保证金，供应商必须保证本票有效，否则一切后果自负； 4.以银行保函或者保证保险方式提交的，申请人必须是供应商，受益人必须是采购人；必须正确填写受益人和申请人的全称，并与招标文件规定的名称相一致。有效期应当不小于投标有效期，以免造成投标无效。 温馨提示：供应商可根据需要按照《昆明市财政局关于规范政府采购保证金管理及开展试点保证保险工作的通知》和《昆明市财政局关于推进政府采购合同融资工作的通知》使用“昆明市政府采购金融业务一站式服务平台”中的政府采购合同融资业务和保证保险业务。 |
| ★20 22 | 投标文件的编制 | 投标文件全部采用电子文档，供应商应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。 |
| 23.1 | 提交投标文件截止时间 | 见第一章“招标公告” |
| 23.2 | 提交投标文件的地点 | 见第一章“招标公告” |
| 23.3 | 投标文件的退还 | 不予退还 |
| 24.1 | 开标时间和地点 | 同提交投标文件截止时间和地点 |
| 26.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 31.1 | 履约担保（履约保证金） | 无 |
| 32.1 | 采购代理服务费 | 1.本项目采购代理服务费由中标供应商支付，中标供应商收到中标通知书的同时，应向采购代理机构缴付采购代理服务费； 2.采购代理服务费根据云南省建设工程招标投标行业协会关于印发《云南省建设工程及政府采购代理服务收费参考意见》（云建招协〔2026〕11号）文件，下浮30%。采购代理服务费按差额定率累进法计算，以中标金额作为收费的计算基数，采购代理机构向各标段中标供应商收取； 3.采购代理服务费接受以下形式：现金或银行电汇 4.代理服务费收取： (1)账户名称：云南元大工程咨询有限责任公司 (2)开户行：中国工商银行股份有限公司昆明汇通支行 (3)账号：2502038009024579141 |
| 34.2 | 需要补充的其他内容 |  |
| 1） | 政府采购中标人须知： 中标人在《云南省政府采购网》查询到中标结果公告后，需办理以下事宜： 1.缴纳招标代理服务费。 2.领取中标通知书，并与采购人联系、洽谈采购合同。 |  |
| 2） | 采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的 CA 锁按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起 60 分钟内完成对电子投标文件在线解密；投标文件未按时解密的，视为撤回投标文件。 |  |

一、总  则

1. 采购人、采购代理机构、项目名称及招标编号，详见招标文件“投标人须知前附表”。

2. 资金来源

2.1财政资金，用于采购“货物需求及技术要求”所列货物。

3. 招标范围

3.1 本项目招标范围：见“投标人须知前附表”。

3.2 本项目合同履行期限/交货期、交货地点、交货方式：见“投标人须知前附表”。

4. 合格的投标人

4.1投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料：

4.1.1投标人必须具备独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；投标人是自然人的，提供自然人身份证明（扫描件）；

4.1.2投标人财务状况证明材料，具体要求详见“投标人须知前附表”；

4.1.3投标人提供近期内（具体月份详见“投标人须知前附表”）的税务局税收通用缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明扫描件；依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。

4.1.4投标人提供近期内（具体月份详见“投标人须知前附表”）的社会保险费缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或社保管理部门出具的有效的缴款证明扫描件；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

4.1.5投标人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函；

4.1.6投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

4.2 投标人应符合采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件。特定条件见 “投标人须知前附表”。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

4.4信用记录查询及使用。根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。本项目信用记录查询及使用作如下规定：

4.4.1信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

4.4.2信用信息查询的截止时点：评标前。

4.4.3信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构将于评标前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”对投标人进行信用信息查询。上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿作为证据留存。

4.4.4信用信息的使用规则：投标人若被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”之一的，资格审查不合格，不得参与政府采购活动。

4.5“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第4.1-4.4项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

(2)联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任；

(3)以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一项目包下的政府采购活动。

4.6 符合上述条件的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。
5. 投标费用

5.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。

6.质疑

6.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。

6.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为投标人从采购代理机构处获取招标文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.3投标人提出质疑应符合中华人民共和国财政部第94号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定。提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

6.4质疑函应当由投标人的法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。委托代理人进行质疑的，应当提交投标人的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函的方式：以书面形式递交由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章的质疑函原件和必要的证明材料；邮寄送达的以邮件交邮日期为准。

联系部门：招标业务二部项目七组

联系电话：0871-63335856

通讯地址：云南省昆明市盘龙区万宏路奥斯迪商务中心B座15楼

6.5采购代理机构将在收到投标人的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

6.6参与政府采购活动的投标人对评审过程或者中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。质疑答复导致中标结果改变的，采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

7.投诉

7.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内书面向同级财政部门提出投诉。

二、招标文件

8. 招标文件构成

8.1要求提供的货物、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：

第一章  公开招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同书样式及主要条款

第四章  投标文件格式

第五章  货物需求及技术要求

第六章  资格评审标准

第七章  评标方法（综合评分法）

9. 招标文件的澄清

9.1投标人应认真核查招标文件，如有疑问的，投标人可以在 “投标人须知前附表”规定截止时间前以在线不署名提交要求采购人澄清，截止时间后送达的澄清要求不予接受。所有获取了采购文件的潜在投标人凭企业数字证书（CA）登录“政采云”平台，通过在线方式进行不署名提问。

9.2采购代理机构将通过电子文件形式答复所有获取招标文件的投标人（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其他澄清方式为无效。

10. 招标文件的澄清或者修改

10.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，于招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

10.2 采购代理机构和采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将变更时间通知所有获取招标文件的投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

10.3采购人对采购文件中的涉及评标办法、评审项目等重要评审内容做出变更，将同时发布补遗文件进行说明以保证各投标人都能重新下载并用于编制电子投标文件。

10.4投标人应在投标截止时间前及时登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）中查看有关招标文件的答疑、补遗内容。否则，后果自负。

10.5招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容后前相互矛盾时，以最后发出的为准。

三、投标文件

11. 投标文件编写注意事项

11.1投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求(详见“货物需求及技术要求”)和商务条件后，编写投标文件。招标文件中标注★号的条款为实质性要求和条件，投标文件必须响应招标文件的实质性要求和条件，不满足任何一条将导致投标无效。

11.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指：投标人必须对招标文件中的实质性要求和条件的内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料。

12. 投标的语言及计量单位

12.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

12.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

13. 投标文件构成

13.1投标人编写的投标文件应由下列部分构成，并按第四章“投标文件格式”要求填写。

13.1.1开标一览表；

13.1.2资格证明文件；

本章第4款“ 合格的投标人”中要求提供的资格证明文件。

13.1.3投标文件商务部分

13.1.4投标文件技术部分

13.2投标人同时投多个包（若分包时）的，投标文件应按包分别编制，单独成册。

14. 投标文件的格式要求

14.1投标人应按第四章“投标文件格式”提供的格式完整地填写。

15. 投标报价

★15.1本项目预算金额及最高限价见“投标人须知前附表”，若投标人的投标报价超过最高限价，按不实质性响应招标文件要求处理。

15.2投标人须就“货物需求及技术要求”中的所投包货物内容作完整唯一报价。

15.3投标人应依据招标文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足招标要求的投标货物的竞争性报价。投标报价包括但不仅限于包含但不限于设备（含选购件）价款、安装、运输、保险、调试、培训、质保、税金等全部费用。该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证投标人完成履行合同所需的全部工作，此价格在合同签订后将不作调整。

15.4投标产品的出厂价指制造厂生产的，满足招标要求及符合国家质量检测标准的软件产品的价格。包括但不仅限于产品的设计费、投标人为取得生产制造投标产品所需的软硬件产品和技术资料的费用、人工费、包装费、利润和税金等费用。

15.5项目特别要求的备品备件，指按“投标人须知前附表”的要求提供规定时间内所需的备品备件清单和报价。

15.6进口组部件、元器件或全进口产品的全部费用须折合成人民币报价，并注明进口件的原产地，交货时需提供商检证明。汇率风险由投标人自行承担。

15.7运杂费用：即投标货物到项目地点前的所有费用，包括铁路或公路运费、提货及转运费用、短途运费、包装费、装卸费用、加固费用、保险费等。

15.8技术服务费用包括：设计联络费用（若有）、现场服务（包括指导安装和调试费用）和人员培训的费用、技术资料费以及技术咨询协调费用等。技术服务费用应单独列报，按“投标人须知前附表”的要求报价。

16. 投标货币

投标以人民币报价。

17. 投标文件有效期

17.1在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

★17.2投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购代理机构可以不退还投标保证金。

17.3在特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效，但投标人有权收回其投标保证金。

18.分包

18.1“投标人须知前附表”规定允许分包的项目，投标人在中标后只能将项目的非主体、非关键性工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

19. 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20. 投标文件的编制

20.1投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。

★20.2如投标人提交的电子标书不符合20.1要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。

20.3投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人/单位负责人（签名或盖章）确认。

★20.4关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应招标文件的投标文件。

20.5投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

★20.6投标文件中对招标文件商务条款及技术要求的应答出现完全或绝大部分复制招标文件要求的，视为未实质性响应招标文件的投标文件。

20.7投标文件应由法定代表人/单位负责人在凡规定（电子签名）处逐一电子签名（电子签名或电子签章），要求盖章处应盖单位章（电子签章）。

21. 投标保证金

21.1投标保证金为人民币。投标人应在提交投标文件截止时间以前按“投标人须知前附表”的规定提交，并在规定的时间内保持有效。

21.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构将在自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

21.3未中标人的投标保证金将在中标结果公告发出后5个工作日退还；中标人的投标保证金将在采购合同签订之日起5个工作日内退还。

21.4投标保证金的退回方式：

1）以电汇、网银、转账方式缴纳的保证金，以网银对公转账的方式退还到投标人打款账户；2）以支票、汇票及本票等票据方式缴纳的保证金，经财务查账确认后以对公转账的方式退还到投标人开户账户；3）以银行保函或者保证保险方式缴纳的保证金由投标人自行联系出函机构。

21.5采购代理机构逾期退还投标保证金的，除退还投标保证金本金外，还将按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

21.6下列情况发生时，投标保证金将不予退还

（1）投标人在投标有效期内要求撤回投标的；

（2）中标人中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（3）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（4）中标人拒绝履行合同义务的。

四、投标文件的提交

22. 投标文件的密封与标记

22.1投标人进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

22.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程见该项目采购公告。

22.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标文件提交截止时间前完成在 “政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

23. 提交投标文件截止时间和地点

23.1投标文件的递交/上传不得迟于“投标人须知前附表”规定的递交投标文件截止时间。逾期送达/上传的投标文件，采购人不予接收。

23.2投标人必须在规定时间内将投标文件递交/上传到“投标人须知前附表”规定的地点。

23.3除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

23.4在投标截止时间前，投标人可以撤回在网上已递交的投标文件，修改后重新上传，无须书面形式通知采购人。

23.5修改的投标文件应按照本章第20款、第22款的要求进行重新编制、加密和递交。

23.6在投标截止时间后递交的投标文件不予撤回。

五、开标与评标

24. 开标

24.1采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，请各投标人代表准时参加线上开标会。如投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

24.2投标截止后投标人不足3家的，不得开标。

24.3开标会：开标会由采购代理机构主持，具体流程如下：

（1）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的 CA 锁按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起 60 分钟内完成对电子投标文件在线解密；投标文件未按时解密的，视为撤回投标文件。

（2）发起解密指令之时起 5 分钟内投标人还未进行解密的，代理机构可通知投标人，投标人未预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人，所产生的后果由投标人自行承担。

（解密异常情况处理：详见本章 27.2电子交易活动的中止） 如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

24.4 开标工作人员将做开标记录。

24.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

25. 资格审查

开标结束后，采购人或者采购代理机构应当按照“第六章 资格评审标准”依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。

26. 评标

26.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。采购人委派代表参加评标委员会的，要向采购代理机构出具授权函。

26.2评标原则及方法

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

26.3评标方法

本项目按“投标人须知前附表”规定的评标方法评标。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。第七章“评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

26.4评标应当在严格保密的情况下进行。 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和与评标活动有关的人员在政府采购活动中应严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况。

★26.5在评标过程中，评标委员会发现投标人有本须知19条款规定的情形，应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

★26.6有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

★26.7提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一招标项目包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会将依次按价格部分得分高优先、技术部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序确定；所有得分均相等的，主要技术指标高优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

26.8若单个项目包为非单一产品采购项目，对于招标文件第五章规定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌有一项品牌相同的，按26.7款规定处理。

★26.9按上述条款执行后，投标人不足3家的，本项目应予废标。

27.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

27.2电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

27.3出现27.2中情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

六、中标结果

28. 中标人的确定

28.1采购代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人确认。

28.2采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告中推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

29. 中标通知书

29.1中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日，同时向中标人发出中标通知书，向未中标人发出招标结果通知书。

29.2中标通知书是合同的一个组成部分。

30. 签订合同

30.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订政府采购合同。

30.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，或中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

31. 履约担保

31.1签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”上确定的履约担保的金额及形式，向采购人提交履约担保，联合体中标的，其履约担保由牵头人递交。否则，视为放弃中标项目，投标保证金将不予退还。

31.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

七、其他事项

32.采购代理服务费

32.1采购代理机构按“投标人须知前附表”中的收费标准向中标人收取招标代理服务费；

32.2中标人应在接受“中标通知书”前向采购代理机构一次付清代理服务费。

33.招标文件编制依据

33.1本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制。

34.需要补充的其他内容

34.1“投标人须知前附表”中若规定可以接受备选方案的，投标人在投标文件中只能提供一个备选方案，并注明主选方案，且备选方案的投标价格不得高于主选方案。凡提供两个以上备选方案或未注明主选方案的，该投标将被视为未实质性响应招标文件要求。

评标委员会在对有备选方案的投标人进行评审时，应当以主选方案为准进行评审，如考虑备选方案的，备选方案必须实质性响应招标文件要求。

34.2其他需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

第三章 合同书样式及主要条款

合同条款前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 交货期、交货地点及交货方式 （1）合同履行期限/交货期：自合同签订之日起30个日历日内完成设备的供货及安装调试，确保一次性验收合格，具体以合同签订为准。 （2）交货地点：昆明市妇幼保健院，采购人指定地点。 （3）交货方式：原则上所交设备为出厂日期3个月内产品，安装调试并验收合格。 |
| 2 | 1.付款方式： （1）－设备到货进场、安装调试、使用培训、验收合格支付50%合同款项； （2）－自本合同标的验收合格之日起满12个月、乙方履行期间阶段维护保养等义务且设备运行正常的支付20%合同款项； （3）－自本合同标的验收合格之日起满24个月、乙方履行期间阶段维护保养等义务且设备运行正常的支付20%合同款项； （4）－自本合同标的验收合格之日起满36个月、乙方履行期间阶段维护保养等义务且设备运行正常的支付10%合同款项。 2.乙方应在申请付款时向甲方提供税务机构合规正式发票且对所开具发票的真实合法性承担其相应责任，并按照甲方验收及财务管理规定提供相应资料。 |

(以下合同样式仅供参考，具体合同内容以签订合同时甲乙双方商定为准)

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 （公章或合同章） |  | 单位名称 （公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人 （签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人 （签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四章  投标文件格式

昆明市妇幼保健院便携式彩色多普勒超声诊断仪等医疗

设备采购项目

投 标 文 件

招标编号：

标    段：

一、开标一览表

项目名称：                  招标编号：                    标段：

| 投标人名称 | 投标总报价 （万元） | 交货期 | 质保期 | 交货地点 | 投标保证金金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、资格证明文件

资格证明文件

- 投标人应按所附格式要求填写并提交。

- 资格声明中的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

- 投标人提交的材料将被保密，但不退还。

格式1：

营业执照或同等证明文件

（扫描件）

格式2：

投标人财务状况报告

内容可为以下三者之一：

1）提交投标文件截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明（扫描件）；

2）2024年或2025年度经审计的财务报告（扫描件）；

- 财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，须同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件（扫描件）。

格式3：

投标人依法缴纳税收的证明材料

缴税所属时间在2025年1月至投标截止日期前任意2个月的税务局税收通用缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明扫描件（成立未满2个月的提供成立以来的纳税相关证明或相关情况说明；依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税）。

格式4：

投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料

缴费所属时间在2025年1月至投标截止日期前任意2个月的社会保险费缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或社保管理部门出具的有效的缴款证明扫描件（成立未满2个月的提供成立以来的社会保险费缴纳证明或相关情况说明；不需要缴纳社会保险费的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保险费）。
格式5：

投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函

格式6：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（投标自行承诺及说明，内容自拟）

注：

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（指200万元及以上罚款）等行政处罚。

格式7：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动的声明或承诺。

格式8：

制造商资格声明（如有）

- 名称及概况：

  - 制造商名称：

  - 总部地址：													
电传／传真／电话号码：

  - 成立和／或注册日期：

  - 实收资本：

  - 近期资产负债表(到			年		月		日止)

① 固定资产:

② 流动资产:

③ 长期负债:

④ 流动负债:

⑤ 净值:

  - 主要负责人姓名：(可选填)

  - 制造商在中国的代表的姓名和地址，(如有的话)

______________________________________________

2. (l)关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址  生产的项目  年生产能力  职工人数

___________   _________   __________  ________

___________   _________   __________  ________

(2)本制造商不生产，而需从其它制造商购买的主要零部件：

制造商名称和地址  				主要零部件名称

_______________		   			_______________

_______________		   			_______________

3. 本制造商生产投标货物的经验(包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等)：_____________________________

________________________________________________

4. 近3年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

(1)出口销售

(名称和地址)				 	 (销售项目)

(2)国内销售

(称和地址)					 	 (销售项目)_______________

5. 近三年的年营业额

年份  			国内  			出口  			总额

____   		____

____

6. 易损件供应商的名称和地址：

部件名称             			供应商

7. 最近3年直接或通过贸易公司向中国提供的投标货物：

合同编号：

签字日期：

项目名称：

数    量：

合同金额：

8. 有关开户银行的名称和地址:

9. 制造商所属的集团公司。如有的话:

10. 其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商名称（盖单位章）：

签字人姓名和职务：

签	字	人	签	字：

签   字  日   期：

传				真：

电				话：

电   子  函   件：

格式9：

医疗器械生产（经营）许可证、医疗器械注册证及附件

注：

1、投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可/备案证、所投产品制造商医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证。医疗器械生产或经营许可/备案证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（扫描件加盖电子公章。根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）

按第五章项目需求顺序提供：

序号1

格式10：

招标文件第一章“投标人资格要求”中要求提供的其他资格证明文件

三、商务部分

格式1：

法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

成立时间：      年    月       日

经营期限：

姓名：      性别：      年龄：     职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

注:后附法定代表人身份证（扫描件）。

投标人：（电子签章）

年   月   日

格式2：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：  （投标人全称） 的法定代表人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（采购项目名称）项目（招标编号：    标段：    ）的招标，以本单位名义投标。代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

代理人无转委托权。

投标人：（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签名或电子签章）

日期：    年   月   日

| 附： |  |
| --- | --- |
| 委托代理人姓名： |  |
| 职 务： |  |
| 身份证号码： |  |
| 详 细 地 址： |  |
| 电 话： |  |

注:1.在投标文件中附委托代理人身份证（扫描件）。

2.若法定代表人参与投标该内容可不填写。

格式3：

投 标 函

致：

我方仔细研究了（采购项目名称）   （招标编号：           标段：   ）项目招标文件的全部内容，正式授权   （姓名和职务）     全权代表投标人  （投标人全称）   参加投标，并提交电子投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按招标文件项目需求及技术要求和投标报价汇总表，投标总报价（大写）       元，人民币(¥        )，在  （交货期）   完成交货。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括（澄清文件）(如果有的话)。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。

3、在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第17.1条规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。

4、同意投标人须知中关于投标保证金不予退还的规定。

5、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

6、完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。

7、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺将承担售后服务及保修责任。

8、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

9、                                       （其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话：                                 传真：

开户名称：

开户银行：

账    号：

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签名或电子签章）：

日期：    年   月   日

格式4：

货物报价表

项目名称：                                               招标编号：                         标段：

| 序号 | 货物名称 | 医疗器械注册证号 | 制造商名称、国别 | 品牌 | 型号和规格 | 制造商规模类型 | 制造商授权 | 数量 （1） | 单价（元） （2） | 合计（元） （3）=（1）*（2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人必须根据招标文件第五章“项目需求及技术要求”中“采购标的物清单”中的采购货物，按顺序逐项报价并填报此表，不得缺项漏项或任意合并项目报价；不得删除或修改本表要求填报的内容，否则评委可视为未响应招标文件实质性要求。

2.本表填报报价应当包含招标文件第二章“投标人须知”中“投标报价”要求的所有报价。

3.在“制造商授权”列中填写授权主体的名称。若多级授权的，须填写从制造商到投标人的完整授权路径；招标文件不要求提供制造商授权的，不用填写该列。

4.在“制造商规模类型”列中如实填写“中型企业”“小型企业”“微型企业”“残疾人福利性单位”“监狱企业”或“其他”，并按招标文件要求提供《中小企业声明函》。本项填报的制造商规模类型应与《中小企业声明函》中的规模一致，若出现内容矛盾、前后不一致的，以《中小企业声明函》为准。

5.投标人所报价货物（产品）品牌、规格型号须与医疗器械注册证保持一致，须与技术规格偏离表投标品牌、型号保持一致。

投标人：                                 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名或电子签章）

日期：      年       月       日

格式5：

中小企业声明函（货物）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加   （ 单 位 名 称 ）    的    （ 项 目 名 称 ）    采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.    （ 标 的 名 称 ） ，属于 （二）工业  行 业 ；制造商为   （ 企 业 名 称 ）   ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于  （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

2.    （ 标 的 名 称 ） ，属于（二）工业 行 业 ；制造商为   （ 企 业 名 称 ）   ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于  （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期

注：

上表中从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

1.中小企业提供本企业制造的货物参与投标时，须提供本企业的《中小企业声明函》；中小企业提供其他中小企业制造的货物参与投标时（货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），须在《中小企业声明函》中如实填报制造商信息；

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

3.中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4.投标人须核对《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，如实填写声明函。所声明的从业人员人数、营业收入金额等不符合中小企业划型标准规定或未按招标文件明确的所属行业填写的，评标委员会将不予进行价格扣除。根据政府采购主管部门关于政府采购信息公示的相关要求，如中标单位为小型（或微型）企业，其投标文件中所提供的中小企业声明函需在云南省政府采购网随中标结果一并公示，请各投标单位如实提供及填写本单位企业情况。

5.本项目标的所属《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中所列“（二）工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）”的行业。（（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。）

格式6：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

格式7：

监狱企业证明文件

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式8：

商务条款偏离表

投标人须逐条对应招标文件中要求的商务条款，认真填写该表。

商务条款是指：招标文件第五章《项目需求及技术要求》中商务要求和《合同条款资料表》中要求的交货期、质保期、付款方式、质量要求、售后服务等要求。

项目名称：                     招标编号：                    标段：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 响应情况说明 | 商务条件支持资料索引 （页码及条目号等） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：对于投标产品商务条款响应要求需有证明材料支持的，必须在投标文件中提供证明材料，并将该证明材料在投标文件中的索引（页码及条目号等）标注在“商务条件支持资料索引”中。

投标人：                                 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名或电子签章）

日期：      年       月       日

格式9：

售后服务承诺书

(由投标人按《项目需求及技术要求》售后服务及要求自行分别填写)

格式10：

类似业绩

证明材料可为销售合同或中标通知书或用户使用证明等

(格式自拟)

格式11：

投标保证金交纳凭证

格式12：

投标人信息表

（请投标人如实填写本表信息）

| 公司名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |
| 公司性质 |  |  | 公司类型 |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 注册资金 |  |  |
| 注册日期 |  |  | 开户银行 |  |  |
|  |  |  | 开户基本账号 |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 | 手机 |  |
|  |  |  |  | 固话 |  |
| 联系传真 |  |  | 联系邮箱 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 公司管理体系认证 |  | （质量、职业、环境管理体系） |  |  |  |
| 公司资质及各类生产、经营许可 |  |  |  |  |  |
| 如：工程类资质（工程单位）、设备制造商、经销商（生产、经营许可证、产品认证）、其它资质。 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

格式13：

构成投标文件商务部分的其他资料

详见第二章“投标人须知前附表”第13.1.3条，请自拟格式。

四、技术部分

格式1：

技术规格偏离表

请按投标产品的实际技术参数，逐条对应招标文件的“项目需求及技术要求”中要求的技术规范认真填写该表，该表不能作为投标产品的技术文件。

项目名称：                    招标编号：               标段：

| 序号 | 产品名称 | 招标文件技术规范、要求 | 投标品牌、型号、技术参数及配置 | 偏离 | 技术支持资料索引（页码及条目号等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。并在“投标品牌、型号、技术参数及配置”一列中写明技术参数。

2.序号应对应该产品在第五章《项目需求及技术要求》中“二、技术要求”的序号。

3.各投标人必须对招标文件第五章项目需求及技术要求中的技术参数要求作出全面、真实的反映，投标人除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中可提供最新技术支持资料支持参数技术规格偏离表应答（技术支持资料包括但不限于所投货物的技术白皮书、产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告、技术彩页或宣传资料、图纸资料等），若投标文件中最新技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无技术资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。

4.投标人应将支持该项技术要求响应的技术支持资料在投标文件中的索引（页码及条目号等）标注在“技术支持资料索引”一栏中。

投标人：                                 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：      年       月       日

格式2：

技 术 文 件

应包括（但不限于）以下内容：

1. 投标人基本情况（投标人的组织机构、制造商的生产能力、主要加工机具装备等）概述；

2. 货物主要技术指标、参数及性能的详细说明；原材料选择、设计（使用）寿命；外购/外协件制造厂、产地；

3. 货物设计、制造、检验（测）、试验、验收、包装、运输、储存及试车等拟采用的标准、规范和方式；

4.人员培训、技术服务计划及说明；货物安装、调试、试运行实施方案及进度计划；

5. 投标人提出的合理化建议（如技术方案的调整、设备配置及功能等）；

……

格式3：

技术支持资料

包括但不限于所投货物的技术白皮书、产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告、技术彩页或宣传资料、图纸资料等。投标人根据自身实际情况和产品特点自行提供，以证明其产品具体配置情况及技术指标响应的真实性。未提供上述资料导致评委无法进行技术评审的，后果由投标人自行承担。

格式4：

构成投标文件技术部分的其他资料

详见第二章“投标人须知前附表”第13.1.4条，请自拟格式。

第五章  货物需求及技术要求

一、项目需求一览表

| 标段 | 序号 | ★是否接受进口产品 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价金额(元) | ★单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 否 | 便携式彩色超声诊断系统a | 1 | 套 | 750000 | 750000 |
|  | 2 | 否 | 便携式彩色超声诊断系b | 1 | 套 | 750000 | 750000 |
| 2 | 1 | 否 | 彩色超声多普勒诊断仪 | 1 | 套 | 630000 | 620000 |
|  | 2 | 否 | 数据记录仪 | 1 | 台 | 50000 | 50000 |
|  | 3 | 否 | 电动手术检查床 | 1 | 张 | 35000 | 35000 |
|  | 4 | 否 | 生物安全柜 | 1 | 台 | 30000 | 30000 |
|  | 5 | 否 | 恒温试管架 | 1 | 台 | 25000 | 9000 |
|  | 6 | 否 | 手持式PH计 | 1 | 台 | 16000 | 16000 |
|  | 7 | 否 | 拆蛋枪 | 2 | 支 | 6000 | 6000 |
|  | 8 | 否 | 电子天平 | 2 | 台 | 3000 | 3000 |
|  | 9 | 否 | 移动式空气消毒机 | 1 | 台 | 4900 | 4900 |
| 3 | 1 | 否 | 全自动染色封片一体机 | 1 | 套 | 380000 | 380000 |
|  | 2 | 否 | 冰冻切片机 | 1 | 台 | 370000 | 348000 |
|  | 3 | 否 | 全自动快速组织脱水机 | 1 | 台 | 210000 | 210000 |
|  | 4 | 否 | 包埋盒打号机 | 1 | 台 | 150000 | 150000 |
|  | 5 | 否 | 玻片打号机 | 1 | 台 | 150000 | 150000 |
|  | 6 | 否 | 全自动免疫组化机 | 1 | 台 | 50000 | 50000 |
| 4 | 1 | 否 | 全自动血型分析仪 | 1 | 台 | 50000 | 3000 |
|  | 2 | 否 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 | 台 | 1000 | 1000 |
| 核心产品： 1标段：便携式彩色超声诊断系统 2标段：彩色超声多普勒诊断仪 3标段：全自动染色封片一体机 4标段：全自动血型分析仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| ★质保期：自验收合格之日起，整机保修不低于3年（费用包含在投标报价中）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购标的物所属行业：工业 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.请投标人对招标文件第五章《货物需求及技术要求》中的技术参数要求作出全面、真实的反映，投标人除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供最新技术支持资料支持参数技术规格偏离表的应答（技术支持资料包括但不限于所投货物的技术白皮书、产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告、技术彩页或宣传资料、图纸资料等），若投标文件中最新技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无技术资料支持该应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该项技术参数要求。若某产品要求提供样品的，则投标人技术参数响应必须与样品一致，否则视为不响应该项技术参数要求。

★2.投标人必须对所投包内所有产品进行完整报价，不得缺漏，否则按不实质性响应招标文件要求处理。

二、技术要求

- 标段1：

采购标的一

一、设备用途：满足全身各器官超声诊断应用需求，包括腹部，心脏，外周血管，小器官和浅表，肌肉骨骼、妇产、泌尿、穿刺、造影等。

二、主要技术规格及系统概述：

1.主机系统性能概括

1.1高分辨率液晶显示终端≥15.6英寸, 分辨率1920×1080

★1.2具备液晶触摸屏≥10英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，可俯仰调节角度0°-60°

1.3具备≥3个“可编程”功能的触控板

1.4数字宽频声学波束成形器

1.5全密封数字TGC LED控制，≥8个独立深度控制调节，可触摸屏及控制面板调节

1.6 LGC≥8段，可触摸屏调节

1.7最大显示成像模式，一键全屏显示高清图像

2.系统成像技术

2.1 2D灰阶成像

2.1.1实时复合成像技术、斑点噪声抑制功能、组织谐波成像；

2.1.2解剖M型

2.1.3梯形成像

2.2频谱多普勒成像：具备智能优化技术，可以自动调节PW取样容积位置和角度

2.3彩色多普勒成像

2.3.1自适应宽频彩色血流成像、彩色能量成像（CPA）、方向性彩色能量成像

2.3.2M型彩色多普勒、自动彩色多普勒：自动调节取样框位置和角度

2.4组织多普勒成像

2.5可偏转连续波多普勒

3.先进成像技术

3.1微视血流成像技术：可捕捉超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头，可用于腹部、妇产、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用，具有单独模式、增强模式及2D对比模式，具有≥8种map图可选，并可进行血流速度测量，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察。

3.2造影成像

3.2.1具备ROI感兴趣区造影定量分析软件

★3.2.2具备微血管造影成像功能

★3.3具备左心室造影成像

3.4穿刺引导功能：支持凸阵、微凸阵、线阵探头穿刺引导功能。

4.测量和分析(B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒、容积模式)

4.1一般测量:距离(直线/曲线)、面积、周长(连续描记/点描记) 、角度、体积等；

4.2多普勒血流测量及分析(含自动多普勒频谱包络计算);

4.3妇科/产科专用测量及分析.

4.4心脏功能测量与分析、外周血管测量

4.5自动多普勒分析，实时或冻结状态下都可以进行分析

★4.6自动二维心功能定量：

5.图像存储与影像回放

6.参考信号：心电，呼吸波，心电触发

7.支持DICOM服务，包括有线和无线传输，打印，检索和通用格式

8.记录装置：

8.1	硬盘存储≥500GB

8.2支持HDMI接口、USB接口闪存、高清音视频接口等多种接口渠道

三．技术参数及要求

1.系统通用功能

1.1显示终端：≥15.6英寸高分辨率彩色超薄液晶显示终端，亮度可调

2.探头规格

2.1	探头可与同品牌台式机通用且无需转接器

3.具备探头数量 ≥4把，其中单晶体探头数量≥2把

3.1儿童电子相控阵探头：超声频率3-8MHz

★3.2单晶体电子凸阵探头：超声频率1-5MH

★3.3单晶体电子线阵探头：超声频率4-18MHz

3.4电子腔内微凸探头：超声频率3-10MHz

3.5扫描深度：≥30cm

3.6增益调节：B/D可独立调节，TGC分段≥8，LGC分段≥8

4.频谱多普勒

4.1方式：脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW

4.2自动速度刻度调整的角度校正

4.3五种可选扫描速度：最低速，低速，中等速度，快速，最高速

4.4取样宽度及位置范围：宽度1.0-20mm; 分级可调

5.彩色多普勒

5.1显示方式：速度方差显示、速度显示、方差显示;

5.2显示位置调整：感兴趣的图像范围：-20”-+20”

5.3双同步和三同步模式下独立声束偏转技术

6.超声功率输出调节：B/M，PW，CDFI

7.专用推车，可放置及固定主机系统及相关备件，高度可调，可旋转锁定，台车带集成键盘

7.1三探头接口台车可选，所有探头接口统一

7.2台车提供续航电池，供主机使用

采购标的二

一、设备用途：满足腹部、心脏、浅表、血管、神经肌骨、妇产、穿刺、造影等全身应用需求。

二、主要技术规格及系统概述：

1.主机系统性能概括

1.1≥15.5寸高清晰、医用专业彩色显示屏，分辨率不低于1280x1024，根据环境光变化自动调节亮度

1.2探头接口1个，可扩展到≥3个

1.3支持用户自定义按键数量≥4个，同一个自定义键支持≥4个功能

1.4支持英语，中文，法语等语种（包括键盘输入、注释、操作面板等）

2.	二维灰阶模式

2.1组织谐波成像模式

2.2组织特异性成像

2.3多角度空间复合成像技术，支持≥7条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头

2.4频率复合成像

2.5斑点噪声抑制成像

2.6回波增强技术

3.M型成像模式

3.1彩色M型

3.2解剖M型，取样线≥2条，可360度任意旋转，支持实时扫描以及离线重构M型图像

4.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

4.1超宽动态血流技术

4.2高分辨率血流成像

4.3双实时同屏对比显示

4.4自动调节取样框的角度及位置

5.频谱多普勒成像

5.1脉冲多普勒、高脉冲重复频率

5.2连续多普勒

5.3智能多普勒自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度

6.组织多普勒成像及定量分析单元，包括组织速度多普勒成像、组织能量多普勒成像、组织频谱多普勒成像、组织M型模式

7.一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、造影）

8.图像放大技术

8.1一键实现全屏放大

8.2 10倍局部放大（支持前端、后端放大）

三、测量分析和报告

1.常规测量，支持距离、椭圆、描迹测、体积、斜率等

2.多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

3.妇科/产科专用测量及分析，含多胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式

4.心脏功能专用测量及分析，包括Simpson BP，Tei指数分析，PISA等

5.血管内中膜自动测量，可进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果

6.具备儿科髋关节测量、神经测量和急重症测量功能

四、电影回放及原始数据处理

1.电影回放

1.1所有模式下支持手动、自动回放

1.2支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

1.3支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态）

2.原始数据处理，可对回放图像进行≥20个参数调节

五、检查存储和管理

1.≥240G固态硬盘

2.内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作

3.支持直接一键存储至硬盘或U盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失

4.动态图像、静态图像以PC格式直接导出（支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM），无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。

六、技术参数及要求

1.二维灰阶模式

1.1焦点：4个，动态可调

1.2具备探头数量4把，其中单晶体探头数量≥2把

★单晶体凸阵探头：频率：1.5-5.0MHz

★单晶体相控阵：超声频率1.0-5.0MHz，扫描角度≥90；

电子线阵：超声频率3.0-13.0MHz，支持扩展成像；

电子凸阵经阴道：3.0-12.5MHz，扫描角度≥180°

1.3最大显示深度:≥40cm

1.4TGC: ≥8段，LGC: ≥4段

1.5动态范围: 30-240dB，可视可调

1.6增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

1.7伪彩图谱: ≥8种

2.彩色多普勒成像

2.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

2.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

2.3取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

2.4支持B/C 同宽

3.频谱多普勒模式

3.1显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

3.2 PW最大速度: ≥9.00m/s

3.3最小速度: ≤5mm/s

3.4取样容积: 0.5-20mm

3.5偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

3.6零位移动：≥8 级s

3.7快速角度校正

4．造影成像

4.1具备ROI感兴趣区造影定量分析软件

★4.2具有微视血流成像技术：可捕捉超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头，可用于腹部、妇产、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用，具备微血管造影成像功能。

4.3穿刺引导功能：支持凸阵、微凸阵、线阵探头穿刺引导功能。

七、连通性

1.参考信号:心电，呼吸波，心电触发

2.数据接口:HDMI、USB3.0接口、音频接口

3.支持数据无线传输

4.支持DICOM3.0系统

5.外设数据模块：包含S-视频、VGA视频接口、高清音视频接口

6.专用台车：可升降

7.具备可装卸探头扩展槽

- 标段2：

- 一、设备主要用途：

适用于妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、心脏、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管及科研的高档次四维彩色多普勒超声诊断仪，尤其在妇产科、胎儿心脏、盆底超声、经阴道子宫输卵管超声造影领域具有突出优势，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研，设备交货时须为原厂最新上市的稳定硬件和软件版本

- 二、主要规格及系统概述：

- 1.彩色多普勒超声波诊断仪包括：

- 1.1全数字化彩色超声诊断系统主机

- ▲1.2主机支持高清液晶显示终端 ≥23英寸，分辨率≥1920×1080，全方位关节臂旋转

- ▲1.3操作台LCD多点触控彩色触摸屏≥10英寸，可通过触控屏的多点触控进行容积图像的旋转、放大、切割等直观操作

- 1.4具有全数字波束形成器

- 1.5具有数字化二维灰阶成像单元

- 1.6具有数字化彩色多普勒单元

- 1.7具有数字化能量多普勒成像单元

- 1.8具有专门的高分辨率血流成像模式，提高对细小血管、低速血流的检测能力，支持所有探头

- ▲1.9具有二维灰阶血流成像，采用非多普勒原理，对血流进行显示，无彩色取样框

- ▲1.10具备二维立体血流成像，支持腹部及腔内探头

- 1.11具有脉冲波多普勒

- 1.12具有组织多普勒成像技术

- 1.13具有数字化频谱多普勒显示和分析单元

- 1.14组织二次谐波成像支持所有探头

- 1.15具有实时三同步能力

- 1.16具有凸型扩展技术，用于二维和彩色血流

- 1.17具有宽景成像技术

- 1.18具有编码激励技术

- 1.19频率焦点复合成像技术

- 1.20具有图像像素优化降噪技术，提高对比分辨率，逐级可调，支持所有成像探头

- 1.21具有实时空间复合成像技术，兼容于除相控阵以外的所有探头

- 1.22具有组织特异性自动优化技术

- 1.23具有支持弹性成像和弹性分析功能。

- 1.24具有二维灰阶、频谱多普勒等自动图像优化功能。

- ▲1.25具有胎儿生长指标和软指标的自动测量功能，测量参数≥8项，必须可以实现对这些项目的自动测量：双顶径、头围、腹围、股骨长、肱骨长，CM, Vp, Cerebellum.

- ▲1.26具有半自动测量功能，包括颈后透明层、颅内透明层等。

- 1.27具有扫描助手，防止操作者漏掉重要的检查内容，并可完全按照客户定制

- 1.28具有实时三维扫描成像组件

- ▲1.29具有胎儿自动识别技术，可实时跟踪胎儿运动并调整容积成像框位置，快速获得胎儿表面容积成像，提高工作效率。

- ▲1.30具有容积探头扫查角度自动偏转技术，支持腹部，腔内容积探头，无需转动探头，最大偏转角度可达±60度。

- 1.31具有不规则体积测量技术，快速测量一个或多个低回声的不规则体的体积

- 1.32具有反转成像模式，显示低回声或液性暗区的立体结构，结合不规则体积测量技术可对低回声区域的不规则体积进行测量。

- 1.33 2D/3D直方图技术，作用于2D/CFM/PD模式，可计算灰度直方图和彩色直方图

- 1.34具有容积能量模式直方图技术，结合不规则体积测量可计算血管指数VI，FI和VFI。

- 1.35对3D图像具有剪切功能，可随意切除3D组织或伪像：可分别切除2D或CFM或者2D+CFM一起切除

- 1.36	3D/4D 曲线取样成像技术，曲线或直线切割3D平面

- 1.37具有高清晰容积成像技术

- 1.38具有容积对比成像或厚度成像技术，对容积数据进行多切面采集和处理，显示具有厚度信息的平面，有效地的抑制噪音，提高对比分辨率。所有容积探头均支持此技术，支持3D/4D两种模式。

- ▲1.39具有任意切面成像功能，用于3D/4D模式或存储的容积数据，对于不规则结构，可结合容积对比成像或厚度成像提高对比分辨率，可选择直线、弧线、折线、任意曲线四种切割方法。

- 1.40具有断层超声显像技术，对容积图像采用同屏的平行多切面显示方法

- ▲1.41具有计算机辅助自动计算多个不规则液性暗区的体积的功能，并按体积大小顺序进行排列，可用于常规卵泡、窦卵泡、脑室、积水等液性区域的体积测量。具有专门的窦卵泡测量功能按钮。

- ▲1.42具有时间空间相关成像技术，可应用于 4D 胎儿心脏成像技术，可应用于容积腹部、容积腔内探头。

- ▲1.43具备计算机辅助胎儿心脏切面显示功能，显示包括四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面等切面。

- ▲1.44容积探头和软件功能满足盆底超声技术的要求，具有盆底测量软件包。

- 1.45具备子宫畸形分类法，方便判断子宫畸形分类。

- 1.46具有实时4D穿刺引导功能

- ▲1.47具有对比谐波造影功能，支持线阵探头和经阴道容积，支持经阴道子宫输卵管超声造影评价输卵管通畅性。

- 1.48具备3D/4D成像功能，支持腹部，经阴道容积探头。

- 1.49系统支持多语言操作界面

- 1.50设备到货时，为该机器的最新硬件和软件版本

- 1.51三维产程监测软件：三维技术监测第二产程进程，通过动态观察和测量胎头方向角、胎头下降距离、进展角及胎头中线角度，判断胎儿颜面朝向、第二产程进展等指标，有助于判断是否出现第二产程延长和滞产

- 1.52二维产程监测软件：教育视频内置，自动测量进展角，定量的标准化数据帮助决策分娩方式

- 1.53具有智能子宫成像技术，直接在屏幕的二维图像的划线标记，三步快速获取子宫冠状切面的图像

- 2.测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

- 2.1一般测量

- 2.2妇产科测量

- 2.3心脏功能测量

- 2.4多普勒血流测量与分析

- 2.5外周血管测量与分析

- ▲2.6智能胎心率测量技术，在M型机频谱模式中，自动测量胎儿心动周期，并计算胎儿心率（附技术白皮书说明）

- 3.图像存储与(电影)回放重现单元

- 3.1超声图像静态、动态存储，以剪贴板形式显示在屏幕上，能以轨迹球调用

- 3.2可对回放的图像调节增益、基线、彩色图类型、扫描速度等

- 3.3一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。

- 4.输入/输出信号：

- 4.1输入：USB

- 4.2输出：S-Video或复合视频、USB、VGA或HDMI或DVI

- 4.3 DICOM 3.0接口

- 5.图像管理与记录装置：

- 5.1超声图像存档与病案管理系统（动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通PC机上直接观看图像）

- 5.2硬盘≥500GB

- 5.3 CD－RW/DVD -RW刻录机，DVR刻录机等多种存储方式

- 5.4 USB接口，支持USB移动存储设备。支持USB直接数字录像功能

- ▲5.5支持一键式输出3D打印格式，包括STL、OBJ、PLY、3MF、XYZ等格式（附原厂技术白皮书证明）

- 三、技术参数及要求：

- 1.系统通用功能：

- 1.1监视器：≥23英寸，彩色全高清液晶显示器，全方位关节臂旋转

- 1.2扫描方式：逐行扫描

- 1.3操作控制台，操作控制台可实现高度调节，并可左右转动

- 1.4探头接口：≥4个，可随意互换使用

- ▲1.5	≥10.1英寸多点触控触摸屏，可通过触控屏的多点触控进行容积图像的旋转、放大、切割等直观操作。

- 2.探头规格

- 2.1频率：超宽频、变频探头，工作频率可显示，变频探头中心频率可选择≥3种，多普勒频率≥3种

- 2.2 B/D兼用：线阵：B/PWD；凸阵：B/PWD,  B/CWD

- 2.3具有实时三维成像探头

- 3.二维灰阶显像主要参数：

- 3.1扫描速率：凸型探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥45帧/秒，容积探头实时扫描速率达42容积/秒

- 3.2扫 描 线：每帧线密度≥230超声线

- ▲3.3腔内探头扫描角度≥180度，容积经阴道探头容积角度≥120度

- 3.4接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理，接收超声信号动态范围≥265dB

- 3.5数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12 Bits

- 3.6谐波成像基波频率个数≥3

- 3.7回放重现：灰阶图像回放≥6000幅、回放时间≥600秒；4D图像回放400容积

- 3.8预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节

- 3.9益调节：B/M可独立调节

- 3.10数字集成化TGC分段≥8

- 3.11放大功能：实时任意区域局部高分辨率放大功能，满足细微结构如NT的测量要求

- 3.12空间分辨率：符合GB10152-2009国家标准

- 4.频谱多普勒：

- 4.1方式：脉冲波多普勒：PWD，高脉冲重复频率，CWD

- 4.2多普勒发射频率：支持高，中，低档可调

- 4.3最大测量速度：PWD：血流速度最大16m/s；CWD，血流速度最大为23m/s

- 4.4最低测量速度：≤5mm/s(非噪声信号)

- 4.5显示方式：B、B/D、B/M、B＋B

- 4.6电影回放：≥600秒

- 4.7零位移动：≥6级

- 4.8取样宽度及位置范围：宽度1mm至15mm；分级可调

- 4.9显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位、B—刷新(手控、时间)、D扩展、B/D扩展，局放及移位

- 5.彩色多普勒

- 5.1显示方式：速度分散显示、能量显示，速度显示、分散显示

- 5.2凸阵探头阵元数≥190

- 5.3彩色显示帧频：凸阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥10帧/ S；凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，彩色显示帧频≥9帧/秒

- 5.4显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°

- 5.5显示控制：零位移动分±15级、黑/白与彩色比较、彩色对比

- 5.6彩色增强功能：彩色多普勒能量图，方向性能量图

- 5.7彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s

- 6.超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调

- 四、配置清单

- 1.主机1台

- 2.腹部凸阵探头：1把

- 3.腔内微凸阵探头：1把

- 4.腔内容积探头：1把

- 5.穿刺架：≥5个

- 6.备用电源：1台

- 7.检查用不锈钢圆凳≥2个

- 二、数据记录仪1台

1.16个单端输入和8个差分输入通道。可以采集热敏电阻，热电偶电压(-30至30V)，电流，电阻PT100/PT1000(两线制)和数字信号。

2.采样间隔0.1s至24h。

3.快速通道采样率≥8Hz，存储容量≥4GB，支持蓝牙无线传输。包括SquirrelView 软件用于配置数据记录仪、USB数据线用于连接电脑、以及一组AA电池，接线端子等。

4.配16根K型热电偶线，线规30AWG（线芯直径0.254mm），长度2米，特氟龙绝缘层，测温范围-50℃~260℃，精度等级Class1。

- 三、电动手术检查床1张

| 基 本 尺 寸 | 床面长度（mm） | 1880±100 |
| --- | --- | --- |
|  | 床面宽度（mm） | 600±80 |
|  | 床面离地高度调节范围（mm） | 500-800 |
|  | 背板折转角度范围 | 0°-50° |
|  | 臀板折转角度范围 | 0°-20° |
|  | 腿架平移距离范围 | 704±10 |
| 脚 轮：直径（mm） |  | 150±20 |
| 护 栏：长*高（mm） |  | （605±150）*（150±50） |
| 输液架长度（mm）（距离床板上表面） |  | (870±60)-(1700±100) |
| 安全负载（kg） |  | 150 |
| 床 垫 | 背板床垫（mm） | (1100±100)*(605±60)*(60±30) |
|  | 腿板床垫（mm） | (780±100)*(605±60)*(100±30) |
| 材 质 | 床面板 | 碳素钢 |
|  | 主体结构 | 碳素钢 |
|  | 床边护栏 | 酚醛纸层压板+PU |
|  | 床底盖板 | 碳素钢 |

- 四、生物安全柜1台

1.单人II级A2型生物安全柜，尺寸要满足：放载玻片架、染色架、移液器、废液缸，同时不挡气流。

2.内部工作区最小：≥900×600×660(mm)

3.宽度：放染色架（约200mm）+载玻片盒+移液器架+废液缸，单侧留≥10cm防干扰

4.深度：≥600mm，手臂操作不顶前窗、气流均匀

5.外部尺寸

宽度：小于1100–1200mm

深度：750–800mm

总高（含支架）：≤2100–2250mm

台面高度：750–770mm（人体工学）

高度：660mm，放染色架、小培养皿不碰下降风窗

- 五、恒温试管架1台

1.仪器外尺寸≤190*95*140MM（长*宽*高）

2.可同时放置2排，每排≥7支，共计不低于14支（14/15ml）试管，保证样本多时也不耽误操作。

3.侧面可视设计，可清楚看到试管内任何刻度时的液体量，方便操作人员的判断。

4.设定温度：室温+3℃~65℃。

5.最大加热功率不小于100W，可保证快速达到所需要的设定温度，室温（25℃）~37℃，升温时间≤10min。

6.温度控制精度≤±0.2℃，调节精度0.1℃。

7.采用不同孔位差异化加热方式，保证每个孔位间温度差异≤±0.1℃。

8.加热槽侧面可拆卸设计。

9.加热部分采用铝合金材质，同时表面做氧化处理。

10.加热模块氧化颜色可定制，有不低于5种颜色可选择。

11.屏幕尺寸≥55mm×33mm，实时温度采用突出显示。

- 六、手持式PH计1台

1.可测量pH,mV和温度,最高分辨率0.001pH

2.可连接PH复合电极或ORP电极

3.不同电极可分别设定测量配置参数。

4.自动读数功能,响应时间≤15秒,重复性<0.01pH

5.自动1,2,3,4或5点校准

6.校准状态监测:连续测量时,通过直观的刻度显示,随时监视测量值是否超出有效的校准范围存储功能,可自动或手动存储,每组数据包括测量值,温度,日期,时间,编号及测量时的校准状态。自动存储5000组测量数据,可在1s-60min之间设定存储间隔,手动存储200组

7.USB接口,存储的数据可同步传输到PC背光显示及自动关机功能(可在10min-24h之间设定)

- 七、拆蛋枪2支

兼容外径0.9mm的（RI或者cook）剥卵针，带人体工学手柄。

- 八、电子天平2台

- 1.微量称重、精子密度校准、质控品、精密试剂

- 2.量程：120g  精度：0.1mg  秤盘：Φ80～Φ90（圆形）

- 外形（宽×深×高）主机：210mm×320mm×310mm左右

- 3.含防风罩：210mm×320mm×350mm～370mm

- 4.防风罩内部（宽×深×高）：约190mm×180mm×200～220mm

5.台面占地：约32cm（深）×21cm（宽）

- 九、移动式空气消毒机1台

该产品广泛用于手术室、医疗室、病房等空间的环境空气消毒，可移动式使用。

1.消毒原理：物理过滤方式协同紫外线进行消毒；

2.采用抗紫外ABS工程塑料制成，不易发黄发脆；

3.最大消毒体积：≥120m3

▲4.消毒效果：对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.97%，对空气中自然菌的消亡率≥90.00%，符合卫生部《医疗机构消毒技术规范》WS/T 367-2012消毒技术规范的要求。

5.消毒方式：长寿命、高强度紫外线循环风消毒，负氧离子清新空气，人机共存，动态持续消毒，消毒时无味、无辐射，不腐蚀设备；

6.机外紫外线泄漏≤1uw/cm2,空气中的臭氧量≤0.1mg/m3，

7.灯管寿命≥5000（h），机内紫外线辐射强度≥5000*6uw/cm2，负氧离子释放量≥6*106个/cm3；

8.电源电压：~220V±22V  50Hz±1 Hz，输入功率≤260VA

9.产品证件：具有卫生安全评价报告

▲10.风速高中低档可调；风向多角度可调，循环风量≥1200m3/h

11.机器自带紫外线故障检测功能和紫外线强度显示功能，灯管损坏时自动提醒，

▲12.超静音轴流风机与合理的风道设计相结合，整机噪声≤50dB；

▲13.机器微电脑程控自动运行，有三种消毒模式可供选择；①手动常开消毒模式；②手动定时消毒模式；③程控定时自动消毒模式；可预设≥6个时段。

▲14.大屏幕显示屏，可显示工作状态、时钟、时段和报警提醒，机器触摸操作屏及遥控器都可对机器进行操作及设置；

15.累计工作时间自动记录，累计时间功能分为灯管累时和滤网累时；

16.推拉式手柄，配置四个医用静音脚轮使整机灵活移动，维护保养简单，只需打开前盖板即可轻松更换灯管及过滤网；

标段3：

- 一、全自动染色封片一体机1套

技术要求：

1.多线程智能任务调度，全自动化设计。

- ★2.可连续上载≥36架载玻片染色；每小时处理标本≥720张玻片。

- ★3.总站点数≥32个，水洗站点≥5个，烤缸≥3个，加载/卸载站点≥6个，水洗站点、烤缸、加载/卸载站点可根据客户需求设置为试剂缸，试剂站点≥31个。

- 4.每个试剂缸均可替换为小缸，小缸容量≤350ml。

- 5. 5个试剂缸具有加温保温功能，可同时加热≥15架染色架，温度范围为室温至95℃可调，利于切片脱蜡和苏木素染色，可在屏幕控制开关。

- 6.加热试剂缸采用水浴加热模式，可以自动补水和排水，液位恒定。

- 7.烤箱温度监测功能，温度在室温至99℃可调，可同时烤片数量≥9架。

- 8.染色机配置≥12寸彩色触摸控制屏，可任意角度旋转，纯中文操作界面。

- 9.试剂缸位：三排，外加一排多功能缸位。

- 10.可同时运行多个程序，可同时进行常规染色、快速冰冻染色及细胞学巴氏染色。

- 11.智能按需供水，根据水压可调节水流量。

- 12.具有断电记忆功能，来电后提醒用户选择继续染色或重新染色。

- 13.根据试剂使用时间、染色片数智能调整染色时间。

- 14.具有试剂管理功能，对试剂的使用天数、次数进行精确管理，提醒用户及时更换试剂，可用多种不同颜色标识在主界面上进行试剂管理。

- 15.特殊材质染色架防止粘带任何试剂，以免污染下一试剂缸中的试剂。

- 16.远程智能监控：具有远程报警、远程监控功能，可以通过网页、微信小程序、APP等不少于三个方式进行监控，实时了解设备运行状态，配置2个USB接口，可导出Excel的质量控制表。

- 17.具有质量控制模块，包括质控设置及总览、历史运行程序及试剂使用明细等

- ★18.采用圆弧方式盖片，减少气泡产生，盖片均匀，防止溢胶。

- ★19.封片速度≥800片/小时。

- 20.坏盖玻片、无盖玻片智能检测。

- 21.可根据标本类型选择相应的盖片程序，具备≥6个快捷盖片程序。

- 22.经典盖玻片盖片模式，降低科室耗材消耗。

- 23.喷胶针工作位置实时检测。

- 24.实时智能检测、定位载玻片收集篮筐，无需暂停程序，随时提取已封好的玻片。

- 25.尾气处理：具有活性炭吸附和废气抽排功能。

- 26.盖片机配置载玻片自动风干功能。

- 27.染色机、盖片机可组成一体化染色盖片工作站，智能化速度匹配设计，两台机器无时间差流水线作业，且不需要单独的转运装置。

- 28.工作站的染色、盖片部分，既可单独使用，也可组合使用，盖好的玻片自动传送至内置储存器内，可储存≥240张玻片，任意时间取走阅片，实现批量化作业，设备可全自动运行，无需专人看管。

配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动染色机主机 | 台 | 1 |
| 2 | 封片机主机 | 台 | 1 |
| 3 | 电源线 | 套 | 2 |
| 4 | 进水管 | 根 | 2 |
| 5 | 出水管 | 根 | 1 |
| 6 | 染色架 | 件 | 20 |
| 7 | 染色架挂钩 | 个 | 20 |
| 8 | 试剂缸 | 件 | 4 |
| 10 | 染封连接板 | 件 | 1 |
| 11 | 盖玻片盒 | 件 | 1 |
| 12 | 安装附件 | 套 | 1 |

- 二、冰冻切片机1台、全自动快速组织脱水机1台

（一）冰冻切片机技术要求：

★1.设备操作：电动部件采用按键控制，便于戴手套操作，并且耐磨耐腐蚀，易于清洁

2.具备双压缩机制冷，实现腔体与样本头单独制冷，轻松处理脂肪与致密组织。

★3.刀架制冷：采用冷空气循环技术，确保刀架和样本头周围空气低温恒定。

★4.环保：带HEPA空气净化系统，确保安全的实验室环境安全。

5.冷冻箱：冷冻箱制冷温度0~-35℃，冷冻箱采用不锈钢无缝焊接，无死角，易于清洗和消毒。

6.除霜功能：冷冻箱具备自动除霜功能并可编程，可设置24小时自动除霜一次，除霜时长≤12分钟。

7.样本头制冷系统可进行样本头制冷系统具备快速除霜功能，除霜时长可≤15分钟。

8.速冻架：速冻架冷冻位点数≥17个，速冷架制冷温度最低≤-42℃。

★9.快速制冷位点：具备珀尔帖快速制冷位点，位点数≥2个，珀尔帖元件可为速冻架提供额外制冷，并采用一键式额外制冷时间设置功能，与速冻架温差≥17℃。

10.机身控制面板：控制面板设计有电动粗进、切片和修块按键式控制按钮，并有指示灯提示功能。在样品回缩时面板以亮黄色提示，控制面板需含有样品头快速回位功能、样品头以20um恒定前移和后移功能、样品头快速前移功能。

11.半刀切片：具备半刀切片功能，可进行半刀切片。

12.切片厚度范围：1-100μm。

13.修片厚度：修片厚度设置范围1-600μm。修块值超出切片厚度 200 μm 时，控制面板显示屏闪烁，明确通知操作者切片过厚。

★14.修片模式：设置有用于临床样本的快速修块模式，即10 μm、20 μm、30 μm、40 μm修块厚度快速设置。并设置有用于科研样本的精细修块模式，厚度1.0μm–10.0μm时以1.0 μm增幅；厚度10.0μm–20.0μm时以2.0μm增幅；厚度20.0 m –50.0 μm时以5.0 μm增幅；厚度50.0 μm – 100.0 μm时以10.0 μm增幅；厚度100.0 m –600.0 μm时以50.0 μm增幅。

15.水平进样：≥ 25 mm

16.样品垂直行程：≥ 59 mm

17.电动粗修：采用2档电动粗修，快速修块速度≥900μm /s，慢速修块速度≥300 μm/s。

18.样品回缩：具备样品回缩功能，回缩行程20μm并可关闭。

19.样品定位：± 8°定位及360°旋转，自动中心定位和精确0位指示确保样本准确快速定位

★20.环境安全：设备机身采用抗菌银离子涂层技术，可有效阻止细菌与微生物在设备表面繁殖

★21.人员安全：具备UVC紫外消毒系统，有效灭活新冠病毒、HIV、分枝杆菌肺结核、甲型流感病毒、脊髓灰质炎病毒、真菌、肝炎病毒等有害微生物和病毒。提供第三方检测实验室认证

22.消毒系统可预设置30分钟中等消毒与180分钟强效消毒2种消毒模式。

★23.最大可切片样品尺寸：≥50 mm x 80 mm，刀架角度0-10°可调。

24.滑窗加热：具备滑窗加热功能，以避免滑窗产生雾气或结冰。

25.刀架配备手腕托，方便稳定切片。

26.单独压缩机制冷的样本头温度最低为：–50°C ± 3 °C

27.采用平底样本拖，方便摆放，增大接触面，制冷更快速。

配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 |
| 2 | 手动手轮 | 1 |
| 3 | 样品托 | 10 |
| 4 | 切片废物槽 | 1 |
| 5 | 速冻架定位架 | 1 |
| 6 | 速冻架保护盖 | 1 |
| 7 | 冷冻切片机机油，50 ml | 1 |
| 8 | OCT 冷冻包埋剂，125 ml | 1 |
| 9 | 冷冻切片用安全手套 | 1 |
| 10 | 使用说明书 | 1 |
| 11 | 工具套件组 | 1 |

（二）全自动快速组织脱水机技术参数：

性能特点：

- 1.该脱水机属病理真空脱水机：由主处理缸、试剂壶、气路、液路、集液器及废液瓶、泵等组成的全密闭的内循环系统；具有脱水标本多，自动化程度高、密封性能强、稳定可靠、环保等诸多优点，可完全替代进口设备；

- 2.大容量处理：处理量≥300个组织包埋盒 ；

- ★3.整机采用≥13.3寸彩色触摸屏，运行过程实时反映工作状态，操作便捷，客户 根据权限进行分级管理；

- 4.脱水缸内设有≥3个液位传感器，能够精准判断，保证组织标本充分浸泡同时并防溢流感应装置，

- 5.脱水过程中提供不少于三种搅拌方式：正压搅拌，负压搅拌，磁力搅拌；

- 6.陶瓷材料转阀：试剂兼容性好，避免阀孔堵塞风险，使用寿命长；

- 7.延时启动功能，适用于节假日，其延时开机功能可以与任一个程序组合，极大地方便用户的选择、操作与使用；

8.机器内部设有自动停电切换供电装置可进行自动切换；

- 9.缸盖采用电子锁开关设计，减少手动锁的磨损，便捷安全；

- 10.试剂质量智能管理系统：对包埋盒数量，试剂脱水次数，试剂使用天数等参数监控，记录可追溯，实时监控设备运行，并进行数据统计分析；

11.新型流体控制，有效减少杂质的粘连，双气泵双重压力保障，多温控系统确保温控效果正常运行，试剂轮换智能识别减少人工；

12.程序中每个步骤都可单独控温，根据用户需求在不同环境中使脱水效果达到最佳，4个蜡箱可单独精准控温，设备配有漏电保护和过载保护，安全可靠；

- 13.多重安全保护功能：内设置2感应多重保险，工作时超温检测，工作缸盖未锁紧自动报警功能；

- 14.台面与缸盖采用特殊材料设计，不易粘带试剂和石蜡，易清洁维护，并具有良好的隔热效果，同时增加密闭性；

- 15.具体灯光预警功能；

16.具有背光提醒系统；

17.石蜡自动补液、石蜡自动轮换及补充功能，确保石蜡完全浸泡样本；

18.关键部件监控、实时掌握各部件的性能状态；

19.自动进行二次排液，清洗更加干净安全，增加清洗试剂使用寿命，节约试剂；19、屏幕清洗，避免清洗时误操作的发生；

- 20.环保安全：组织处理系统呈封闭状态、互相独立的液体和气体通路，封闭的系统和空气净化系统过滤器可以让使用者免受有害气体污染。

21.辅助功能多：收集盘能方便收集到溢出的石蜡。

★22.双气压（负气压、正气压）

双循环（双气路控制）

支持多国语言切换。

技术参数：

- 1.脱水缸最大容积:4.8升

- 2.标本篮:2层,可单独分层使用

- 3.石蜡缸缸数:≥4个

- 4.石蜡缸容积(升):其中≥3个容积≥4.2升、≥1个容积≥5.6升

- 5.蜡缸温度：55~85℃可调

- 6.脱水缸标本:最多300个包埋盒

- 7.试剂容积(升):5升

- 8.脱水缸温度：-10~85℃可调

- 9.温度(处理试剂):环境温度到65℃可调

- 10.温度(石蜡试剂):55~85℃

- 11.加注时间:约90~180秒

- 12.排放时间:约80~300秒

- 13.浸渍、加注真空:0~ -60kPa(g)可调

- 14.浸渍、排放压力:0~ 60kPa(g)可调

- 15.气压动力:交流泵220V、直流泵24V

- 16.试剂瓶：10个

- 17.清洗瓶：2个

- 18.冷凝瓶：1个

- 三、包埋盒打号机1台

- 1.★非接触式喷墨打印技术。

- 2.▲打印速度≤2.5秒/个包埋盒。

- 3.▲墨盒连续打印容量≥100,000个包埋盒。

- 4.▲打印颜色深黑色标记灰度值≤5级。

- 5.可打印中英文各国字符/符号、数字、罗马数字，windows系统自带的各种字体和字号以及特殊符号、图形、LOGO、条码、二维码、QR码等。

- 6.▲墨盒与打印喷头一体化设计，更换墨盒同时也更换打印喷头。

- 7.▲打印字迹清晰，且耐磨、耐刮、耐腐蚀，长期保存不褪色，已通过第三方实验室字符耐受性测试。

- 8.▲打印过程中不产生化学挥发物、有害气体、气溶胶及烟尘等，无需内置空气净化系统。

- 9.装载槽采用金属制管槽。

- 10.兼容标准尺寸的包埋盒，包括标准尺寸的无盖包埋盒、连体后开盖包埋

盒、分体带盖包埋盒等，不需要更换包埋盒配方或专用包埋盒。

- 11.包埋盒上载量≥2*50个包埋盒（可扩充2*125个包埋盒）。

- 12.包埋盒收集数量≥10个包埋盒。

- 13.兼容条码扫描枪，具有扫描二维码直接打印功能。

- 14.兼容HIS、LIS、PIS、PACS等系统，实现数据共享功能。

- 15.打印分辨率≥600dpi。

- 16.操作软件：可根据科室现有的操作习惯定制功能，自定义格式、内容、个性功能，无需改变原有操作流程，软件能实现中英文语言切换，用户打印界面包含打印编辑窗、待打印窗、已打印窗，可查询已打印、未打印数据信息，可按月/年统计打印数量，模板图形化拖拽式设计，支持多模板选择（不限数量），支持数字转中文、中文转数字，数字转圆圈等，可定义多个组合字段、自定义字段，可自动打印实时系统日期。

- 四、玻片打号机1台

- 1.★非接触式喷墨打印技术。

- 2.打印速度：≤6秒/片。

- 3.▲墨盒容量：墨盒连续打印数量≥100，000片。

- 4.▲打印颜色深黑色标记灰度值≤5级。

- 5.可打印中英文各国字符/符号、数字、罗马数字，windows系统自带的各种字体和字号以及特殊符号、图形、LOGO、条码、二维码、QR码等。

- 6.▲打印字迹清晰，且耐磨、耐刮、耐腐蚀，长期保存不褪色，已通过第三方实验室字符耐受性测试。

- 7.▲打印过程中不产生化学挥发物、有害气体、气溶胶及烟尘等，无需内置空气净化系统。

- 8.玻片装载容量≥150片。

- 9.玻片收集容量≥30片。

- 10.▲玻片出片时通过抬片机构托起上载槽内的玻片，减轻玻片出片时的压力。

- 11.▲玻片传送过程通过橡胶皮带传送出片，有效减少因金属结构传送导致的碎屑产生。

- 12.配置10-11英寸一体化触摸显示屏，内置windows系统，可进行单机操作，无需外接电脑。

- 13.兼容HIS、LIS、PIS、PACS系统，可通过虚拟打印机形式或缓存文件形式打印。

- 14.整机宽度≤18cm，可放在切片机上。

- 15.兼容条码扫描枪。

- 16.打印方向0°，90°，180°，270°四向可调。

- 17.操作软件：支持用户自定义打印模板、格式、内容，模板数量无限制，适配科室现有操作流程，自定义格式、内容、个性功能，无需改变原有操作流程，软件能实现中英文语言切换，用户打印界面包含打印编辑窗、待打印窗、已打印窗，可查询已打印、未打印数据信息，可按月/年统计打印数量，模板图形化拖拽式设计，支持多模板选择（不限数量），支持数字转中文、中文转数字，数字转圆圈等，可定义多个组合字段、自定义字段，可自动打印实时系统日期。

- 五、全自动免疫组化机1台

（一）适用范围

用于石蜡、穿刺、细胞涂片等标本

（二）技术参数

- 1.全自动：中文操作界面可完成从烤片、脱蜡、抗原修复、阻断、标记、显色、复染所有步骤，无需人工干预。

- 2.具备免疫组化单染、双染、EBER原位杂交、mIHC等多种染色功能。

- 3.玻片容量：单次切片装载能力≥30张，试剂位≥36。

- 4.染色时间：根据染色程序的时间不同，2.5-3小时。8小时玻片处理量≥60片。机器状态以及染色剩余时间可在仪器系统面板上显示。

- ▲5.抗原修复方式采用常规的热修复（高PH、低PH），酶修复，并且每张玻片可以使用独立的修复条件，可个性化设定酸修复、碱修复、酶修复、不修复等条件方式。

- 6.试剂滴加量：精密定位加样，加样量低至70ul。

- 7.机器配套二抗试剂生产商具有医疗器械生产许可证。

- ▲8.满足单次切片装载能力≥30张通量的同时，独立的玻片架≥3个，每架容纳玻片数≥10张，可连续上载长度和宽度均＜1米，高度＜1.8米，占地面积小。

- ▲9.脱蜡、抗原修复及染色的整个免疫组化流程中，切片始终处于水平状态。

- ▲10.具备独立的两套大容量试剂瓶≥1L盛装辅助试剂，以两套独立的试剂加样系统高效独立运行，互不干扰。

- 11.可提供设备配套二抗试剂同品牌的ER/PR符合NMPA要求的注册证或备案凭证。

- 12.每个玻片位加热温度范围从室温至110℃。

- ▲13.试剂滴加量：精准化加样方式，抗体滴加量根据组织大小可调80ul、100ul、120ul、150ul，保证染色质量。组织覆盖完全，染色质量得以保证；

- ▲14.试剂滴加方式：侧面负压吸附滴加，最大限度减少对组织切片的伤害。

- 15.独特盖片技术，在染色过程中，可防止组织干片脱落现象，使抗体与组织充分结合，防止边缘效应及阶梯效应；

- ▲16.EBER探针采用杂交探针复合体，携带4个可检测标记物，该项技术具有自主知识产权。原位杂交与IHC可同时上机染色，方便管理。

- ▲17.一抗兼容性：设备可兼容市面上大部分免疫组化抗体试剂，软件支持针对不同疾病诊断指标套餐设置，设备配套二抗试剂同品牌免疫组化抗体＞500种，且有符合NMPA要求的注册证或备案凭证。

- ▲18.设备配套二抗试剂同品牌的免疫组化抗体具备官方证明材料。

- ▲19.设备上的染色流程，具备官方证明材料。

- 20.标签打印及识别系统：含红外线和摄像头的OCR识别系统；可打印并识别条形码标签、二维码和文字标签；开放标签可被LIS连接的外部扫描系统识别；可通过LIS编辑打印标签。

标段4：

- 全自动血型分析仪1台

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| ★1 | 样本位：≥96个样本位。 |
| 2 | 试剂位：≥14个试剂位，具有自动混匀功能。 |
| 3 | 配套工作站：配置摇臂触摸屏幕电脑，触摸屏≥23.8寸。 |
| ★4 | 凝胶卡位：≥120卡位。 |
| 5 | 载体类型及方法学：可同时使用6 孔、8 孔微柱凝胶卡作为载体，方法学为微柱凝胶法。 |
| ★6 | 检测速度：≥800测试/小时。 |
| ★7 | 加样系统： (1)两个独立加样通道,用于样本、稀释液和试剂红细胞的分配; (2)一次性TIP头,自动检测TIP头装载情况，具有液面探测功能、凝块检测功能、样本稀释功能； (3)使用96 孔板稀释样本红细胞,实现稀释液的自动分配以及样本的自动稀释混匀，可搭载≥2个稀释板。 |
| 8 | 加样范围：10～1000μl |
| 9 | 加样量 (μl） 精密度 CV(%) 准确度(%) 10 ≤3.0 ±5.0 100 ≤1.0 ±1.0 1000 ≤0.5 ±0.9 |
| ★10 | 打孔装置： 具备智能打孔功能 |
| ▲11 | 离心系统：≥2 台独立的封闭式离心机，同时离心≥24张卡。 |
| 12 | 孵育系统：孵育温度 37℃±2℃。 |
| ▲13 | 成像系统：双面拍照成像;前后光源，高清彩色成像系统,图像清晰、真实、直观,原始影像图片可永久保存。 |
| ▲14 | 条码扫描：装载时自动扫描样本、试剂条码,测试中自动扫描凝胶卡条码,支持多种格式条形码。 |
| ★15 | 耗材管理：运行状态下,支持样本、试剂、耗材在线装卸;支持凝胶卡原包装整盒上机。 |
| 16 | 数据传输：支持与LIS系统双向通讯,可自动/手动传输测试结果。 |
| 17 | 生物安全：废 TIP、废卡封闭式管理, 防止生物危害;封闭式操作, 防止测试过程中对操作人员造成伤害。 |
| 18 | 检测项目： - ABO、RhD血型正反定型检测； - ABO、RhD血型检测； - 独立的ABO血型正定型检测； - 独立的ABO血型反定型检测； - 不规则抗体筛检； - 交叉配血检测； - Rh 血型抗原检测； - 直抗分型检测； - 室内质控。 |
| 19 | 软件功能： - 运行状态实时检测; - 异常状态报警,提醒操作人员注意;异常检测结果、特殊检测结果自动提示; - 运行过程记录追踪，数据和图像自动备份; - 日志管理,便于追溯查源； - 支持检测结果批量审核及上传实验室管理系统； - TIP头、稀释板使用状态记忆功能; - 试剂、耗材余量实时监测、自动提示余量不足。 |
| 20 | 急诊功能：具备急诊通道，可手动设置样本紧急程度，保证急诊样本优先出具结果。 |
| 21 | 随主机配备一台可容纳12张卡医用离心机及一台可容纳24张卡试剂卡孵育器。 |

- 全自动化学发光免疫分析仪1台

| 序号 | 技术规格 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 检测原理 | 微粒子酶促化学发光 |
| ★2 | 检测速度 | ≥400测试/小时（单台仪器） |
| ▲3 | 样品位 | ≥120个样品位，可连续进样 |
| ★4 | 试剂位 | 单台设备试剂位置≥50，试剂仓有冷藏功能 |
| ▲5 | 第一个出结果时间 | ≤15分钟 |
| 6 | 最大离机时间 | ≤3小时 |
| ▲7 | 急诊功能 | 急诊样品可以随时加入，无需停机操作 |
| ▲8 | 消耗品更换 | 运行过程中随时连续加载、更换试剂盒，消耗品和缓冲液 |
| 9 | 试剂盒 | 具有多层覆膜密封，有弹性膜进行保护 |
| ▲10 | 探针 | 具有液面感应功能和血凝块监测及纠正功能 |
| ▲11 | 重检，稀释 | 自动重检和稀释重检功能 |
| 12 | 软件连接 | 实验室自动化系统预备接口，便于连接实验室分析前和分析后处理系统 |
| ▲13 | 清洗功能 | 超声波配合缓冲液清洗方式 |
| 14 | 仪器保养 | 保养程序简单，程序自动完成 |
| 15 | 试剂盒包装 | 具有≤50测试/包装，2*50测试/盒的规格试剂 |
| ▲16 | 高敏肌钙蛋白项目 | 可提供高敏肌钙蛋白I试剂，99百分位 CV≤10%，可根据性别不同提供不同的99百分位参考值 |
| ▲17 | 激素项目 | 可开展性激素六项及性激素结合球蛋白项目 |
| ▲18 | 产筛项目 | 具备唐氏四联筛查包括AFP、HCG、uE3 、抑制素A四项目测试，并提供产前四联筛查有中华人民共和国医疗器械注册证的中文分析软件。 |
| ★19 | 进出样模块 | 进出样模块处理速度≥1200管/小时，总处理速度≥1500管/小时 |
| ★20 | 进样方式 | 进样模式包含无序进样和抽屉式进样两种模式 |
| ▲21 | 离心机 | 配置2台低温离心机，离心机总处理能力≥1000管/小时 |
| ★23 | 数据管理系统 | 数据管理系统具有大屏幕管理功能，支持危急值管理，样本TAT管理、仪器质控状态及样本工作量管理等功能，及时提醒危急值、TAT超时、异常质控状态。并可实时监控检测的标本状态和追踪标本位置信息以及仪器运行状态、试剂和耗材信息。 |

商务要求

技术支持与售后：

★1.售后工程师2小时内响应，24小时内到达现场检修，若设备维修在2个工作日内无法完成，需在3个工作日内提供备用机（需提供承诺函）。

2．定期巡访为设备维护、保养 。

3．设备安装完成后，由厂家人员负责使用和维护培训，培训内容包括设备的专业操作和维护、清洗、消毒、保养的基本知识，使用过程需注意的事项等，保证医院相关人员熟悉掌握。

4.质量要求：符合国家及行业有关生产、制造的规定、规范和标准，满足招标文件规定的技术要求和采购人使用需要，一次验收合格。产品质保期内的任何质量问题，供应商必须及时、按质、主动处理解决并承担一切费用，直至满足采购人要求。

★5.交货要求：自合同签订之日起30个日历日内完成设备的供货及安装调试，确保一次性验收合格，具体以合同签订为准；所交付设备原则上为出厂日期3个月以内全新产品；供应商提供的所有软件供医院永久使用，使用过程中无需承担额外费用，软件使用、升级费用包含在投标总价中（需提供承诺函）。

★6.各标段标的均需负责集成接入医院信息系统，包括HIS、LIS、PACS、护士工作站遥测集成监测平台等。医院所有信息系统(如 HS、LIS、PACS)网络接口费由投标人负责，费用包含在投标报价中（医疗设备不具备相关功能的除外）。

第六章 资格评审标准

投标文件出现不满足下列各项评审内容及标准要求之一的，则资格评审为不合格。合格投标人不足3家的，不得评标。下列各项评审内容及标准均为招标文件的实质性要求，除招标文件规定的澄清情形外，投标文件响应各款所列材料在开标后不得后补、修改。

| 评审程序 | 评 审 内 容 及 标 准 |  |
| --- | --- | --- |
| 资格评审标准 | 1 | 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料： |
|  | 1.1 | 投标人必须具备独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；投标人是自然人的，提供自然人身份证明（扫描件） |
|  | 1.2 | 投标人须提供财务状况报告，内容可为以下三者之一：提供2024年或2025年经审计的财务报告（扫描件）或提交投标文件截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明（扫描件）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（扫描件）（成立时间不足一年的，可提供提交投标文件截止时间前3个月内基本开户银行出具的资信证明或自成立至今经第三方审计的财务报告；如提供投标担保函的，需同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件） |
|  | 1.3 | 缴税所属时间在2025年1月至投标截止日期前任意2个月的税务局税收通用缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明扫描件（成立未满2个月的提供成立以来的纳税相关证明或相关情况说明；依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税） |
|  | 1.4 | 缴费所属时间在2025年1月至投标截止日期前任意2个月的社会保险费缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或社保管理部门出具的有效的缴款证明扫描件（成立未满2个月的提供成立以来的社会保险费缴纳证明或相关情况说明；不需要缴纳社会保险费的，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保险费） |
|  | 1.5 | 投标人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函 |
|  | 1.6 | 投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚） 采购代理机构将于评标前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”对投标人进行信用信息查询。查询记录为上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿。列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加政府采购活动 |
|  | 2 | 投标人应符合采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件 |
|  | 2.1 | 投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可/备案证、所投产品制造商医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证。医疗器械生产或经营许可/备案证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（扫描件加盖电子公章。根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求） |
|  | 2.2 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动 |
|  | 2.3 | 本次招标不接受联合体投标 |

第七章 评标方法（综合评分法）

评标方法前附表

| 条款号 | 评审程序 | 评 审 内 容 及 标 准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 符合性评审标准 | 投标人存在下列情况之一的，投标无效： |  |
|  |  | 投标保证金 | 未按照招标文件的规定提交投标保证金的； |
|  |  | 投标文件的编制 | 投标文件未按招标文件要求提供资料、签署、盖章的； |
|  |  | 投标报价 | 投标报价超过招标文件中规定的最高限价的； |
|  |  | 不能接受的附加条件 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的; |
|  |  | 其它实质性条件 | 未实质性响应招标文件中标注★条款内容的； |
|  |  | 其他无效情形 | 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 3.2 | 详细评审 标准 | 1、评标总得分计算公式 | 投标人的评标总得分＝F1＋F2＋F3 其中： ①F1、F2、F3分别为投标报价、技术部分、商务部分3项评分因素的汇总得分； |
|  |  | 2、评分因素分值及权重 | 投标报价F1：满分30分。 技术部分F2：满分50分。 商务部分F3：满分20分。 |
|  |  | 3、投标报价 评审F1 （满分30分） | 投标报价计算公式=评标基准价/该投标人报价×30 即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×30 注：C为评标基准价，即经初步审查合格且投标价格最低的有效投标报价； B1，B2，…，Bn为第n个经初步审查合格的有效投标报价。 政府采购政策： 1.制造商为小、微企业应考虑的优先条件和价格折扣： 所投货物全部由小、微企业制造，即所投货物全部由小、微企业生产且使用该小、微企业商号或者注册商标；并且所投所有货物均由小、微企业生产时，所报价格给予10%的扣除，用扣除后的报价参与评审（须按招标文件要求提供《中小企业声明函》，否则不予认可）。 供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有大型、中型企业制造货物的，不享受规定的中小企业扶持政策。 2.供应商为监狱企业视同小型或微型企业： 对监狱企业提供货物部分的最终价格给予10%的扣除，用扣除后的最终价格参与评审（供应商为监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可）。 3.供应商为残疾人福利性单位视同小型或微型企业： 对残疾人福利性单位提供货物部分的最终价格给予10%的扣除，用扣除后的最终价格参与评审（提供《残疾人福利性单位声明函》或相关证明材料，否则不予认可）。 |
| 3.3 | 详细评审 标准 | 4、技术部分评审F2（满分50分） | 1）技术指标响应评分 1标段：技术指标响应评分（满分48分） 根据投标文件对招标文件技术指标的响应程度进行评分： 第五章“项目需求及技术要求”的1标段技术要求中，共2个产品，共48分，每个产品技术参数完全满足招标文件要求得24分，否则不得分。 2标段：技术指标响应评分（满分48分） 根据投标文件对招标文件技术指标的响应程度进行评分： ①第五章“项目需求及技术要求”的2标段技术要求中，标注“▲”号的为重要技术参数，共23条，共34.50分，存在1条“▲”号技术参数不满足招标文件要求扣1.50分； ②第五章“项目需求及技术要求”的2标段技术要求中，共9个产品，共13.50分，每个产品非“▲”技术参数完全满足招标文件要求得1.50分，否则不得分。 3标段：技术指标响应评分（满分48分） 根据投标文件对招标文件技术指标的响应程度进行评分： ①第五章“项目需求及技术要求”的3标段技术要求中，标注“▲”号的为重要技术参数，共22条，共33分，存在1条“▲”号技术参数不满足招标文件要求扣1.50分； ②第五章“项目需求及技术要求”的3标段技术要求中，共6个产品，共15分，每个产品非“▲”技术参数完全满足招标文件要求得2.50分，否则不得分。 4标段：技术指标响应评分（满分48分） 根据投标文件对招标文件技术指标的响应程度进行评分： ①第五章“项目需求及技术要求”的4标段技术要求中，标注“▲”号的为重要技术参数，共14条，共28分，存在1条“▲”号技术参数不满足招标文件要求扣2分； ②第五章“项目需求及技术要求”的4标段技术要求中，共2个产品，共20分，每个产品非“▲”技术参数完全满足招标文件要求得10分，否则不得分。 2）节能产品（满分1分） 投标产品（除政府强制采购节能产品外）为节能产品并提供在有效期内的认证证书得1分，不提供的不得分。 3）环境标志产品（满分1分） 投标产品为环境标志产品并提供在有效期内的认证证书得1分，不提供的不得分。 |
|  |  | 5、商务部分评审F3（满20分） | 1）投标产品业绩评分（满分4分） 投标人近三年（2023年1月1日至今）类似所投产品：每提供1项供货业绩得1分，分数加满为止；未提供类似项目有效业绩的不得分。 投标文件中须提供所投产品的销售业绩列表及相对应的业绩证明材料，业绩证明材料可为销售合同或中标通知书或用户使用证明等。无证明材料或证明材料不明确的，不予认可。 2）定期巡访为设备作保养方案（满分6分） ①提供了详细定期巡访服务承诺及明确了寻访时间及次数； ②提供的定期巡访及保养方案切实可行，具有对应保障措施及处罚措施； 以上2项内容均有详尽描述、合理全面的得满分6分；在此基础上，每有一个缺项扣3分，每有一处描述缺陷或不符合项目需求的扣1.5分。 注：描述缺陷或不符合项目需求是指相关制度、方案及措施内容生搬硬造，阐述存在逻辑错误，前后矛盾；涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与实际需求不完全相符；语言错误或存在歧义，政策、规范标准与本项目要求不一致；对相关内容的关键要求没有详细说明，内容有缺漏；内容过于简略或与本项目无关联等任意一项类似情形。 3）售后服务能力及方案评分（满分5分） ①提供了详细明确的售后服务承诺； ②编制的售后服务计划充分考虑实际使用需求针对性合理； ③提供了完善可行的售后服务保证措施； ④提供的技术服务团队专业结构合理； ⑤提供的服务响应及时及有惩罚措施。 以上5项内容均有详尽描述、合理全面的得满分5分；在此基础上，每有一个缺项扣1分，每有一处描述缺陷或不符合项目需求的扣0.5分。 注：描述缺陷或不符合项目需求是指相关制度、方案及措施内容生搬硬造，阐述存在逻辑错误，前后矛盾；涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与实际需求不完全相符；语言错误或存在歧义，政策、规范标准与本项目要求不一致；对相关内容的关键要求没有详细说明，内容有缺漏；内容过于简略或与本项目无关联等任意一项类似情形。 4）培训方案（满分5分） 设备安装完成后，由厂家人员负责使用和维护培训，培训内容包括设备的专业操作和维护、清洗、消毒、保养的基本知识，使用过程需注意的事项等，保证医院相关人员熟悉掌握。 ①投标文件中有详细具体的培训方案； ②培训目标明确； ③培训计划详细具体明确； ④培训方式实用多样； ⑤培训课程安排科学合理。 以上5项内容均有详尽描述、合理全面的得满分5分；在此基础上，每有一个缺项扣1分，每有一处描述缺陷或不符合项目需求的扣0.5分。 注：描述缺陷或不符合项目需求是指相关制度、方案及措施内容生搬硬造，阐述存在逻辑错误，前后矛盾；涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与实际需求不完全相符；语言错误或存在歧义，政策、规范标准与本项目要求不一致；对相关内容的关键要求没有详细说明，内容有缺漏；内容过于简略或与本项目无关联等任意一项类似情形。 |

1.评标方法：

1.1本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件全部实质性要求（即通过资格性评审及符合性评审）的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按评标总得分计算公式计算评标总得分，按总得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐;评标总得分及投标报价相等时，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序推荐；所有得分均相等的，按质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序推荐中标候选人。

2.政府采购政策：

2.1中小企业扶持政策

2.1.1根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库【2020】46号）的规定，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受评标方法中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受评标方法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.1.2评标方法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.1.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（详见《投标文件格式》），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.2监狱企业

2.2.1根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3残疾人福利性单位

2.3.1根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.3.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

2.4节能、环境标志产品

2.4.1节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的货物。政府强制采购节能产品是指《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注类别的产品。

2.4.2环境标志产品是指列入财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的货物。

★2.4.3本项目采购清单中若有政府强制采购节能产品，只接受强制节能产品投标，投标人必须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。投标人必须选报，否则按不实质性响应招标文件要求处理。

2.4.4投标人应在投标文件中提供所投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认可。

2.4.5《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）查阅、下载。

2.5对本国产品的支持政策

依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》(财库〔2025〕30号)相关规定，本项目政府采购活动中对本国产品实施以下支持政策：

- 2.5.1本国产品标准

- 本国产品应当符合以下条件：

- 在中国境内生产。产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

- 1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

- 2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

- 3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

- 4.简单的上漆、磨光和分装；

- 5.其他不属于属性改变的情形。

- 特别提醒：准确界定产品在中国境内生产。《通知》明确，本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

- 2.5.2本国产品标准的适用范围。

- 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

- 2.5.3对本国产品的支持政策。

- 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商应在其投标文件中，对其提供的本国产品占其提供的全部产品成本之和比例是否达到80%做出承诺。(供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。)

- 2.5.4有关证明文件。

- ①供应商应对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

- ②对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

- ③供应商提供虚假《声明函》谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

- ④采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

- 2.5.5特别说明

- 支持本国产品政策与支持中小企业政策

- 本国产品政策实施后，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。同时，若提供本国产品的供应商也符合政府采购支持中小企业政策，也按规定给与价格评审优惠。

- 需要说明的是，相关价格评审扣除优惠，都应该在供应商报价基础上计算。例如:某一供应商的产品报价100元，其提供的产品符合本国产品标准，同时按照采购文件规定也享受对小微企业的10%的价格扣除优惠。则对其报价按规定进行两次扣除，用扣除后的价格参与评审。其参与评审的价格为100－100×20%－100×10%=70元

上述支持政策不改变最终中标、成交价格，政府采购合同仍按照中标、成交供应商的报价签订。

3. 评标程序及标准

3.1符合性评审

3.1.1依据招标文件的规定，评标委员会对符合资格的投标人的投标文件从有效性、完整性和对招标文件的实质性响应程度等方面进行审查，见评标方法前附表。通过符合性评审的投标人不足3家的，本项目应予废标。

★3.1.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一招标项目包投标的，按一家投标人计算。

★3.1.3若单个项目包为非单一产品采购项目，对于招标文件第五章规定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌有一项品牌相同的，按3.1.2款规定处理。

★3.1.4按上述条款执行后，投标人不足3家的，本项目应予废标。

3.2详细评审

3.2.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价, 见评标方法前附表。

3.2.2评标委员会各成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对投标人的客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

3.2.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

3.2.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

★同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.2.5价格部分（F1）按评标方法前附表规定的投标报价计算公式，计算出各投标人价格部分得分。技术部分（F2）和商务部分（F3）得分由评标委员会成员独立评分，投标人各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值。所有计算结果均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

★3.2.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4. 投标文件的澄清

4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

4.2 投标人的澄清、说明应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，澄清事项不得超出投标文件的范围并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明。

5.评标结果

5.1评标委员会按最终得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并提出书面评标报告。

5.2 采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。

5.3提供相同品牌产品的不同投标人，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会将依次按价格部分得分高优先、技术部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序确定；所有得分均相等的，主要技术指标高优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.4评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。