[bookmark: _Toc129880039]第八部分 采购需求
货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	是否接受进口

	16
	多维形态电感耦合等离子体串联质谱仪联用系统
	1套
	是




注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。




一、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。
1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。
1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准
除非另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体规格要求中有本总则不一致之处，以具体规格中的要求为准。

二、具体规格要求
多维形态电感耦合等离子体串联质谱仪联用系统


（1） 技术要求：

1. 工作条件：
1.1 工作电压：220 ± 5% V
1.2工作温度：15～30℃，＜2℃/h（最大变化：5℃）
1.3湿度：20～80％（无冷凝）

2. 设备用途：
多维形态电感耦合等离子体串联质谱仪联用系统用途主要集中在以下几个方面：首先，该系统能够对不同环境介质和生物样品中的痕量金属元素进行高灵敏度、高准确度的检测。其次，它可用于建立金属纳米颗粒的单颗粒和单细胞表征方法，通过这种表征，可以深入了解金属纳米颗粒在生物体内的分布、迁移、转化、积累和消除规律。这对于评估金属纳米颗粒的生物安全性和潜在风险至关重要。此外，该系统还可通过与高效惰性液相色谱联用，开展多介质样品中金属多形态的灵敏检测，实现金属与生物大分子结合物的分离。这有助于揭示金属污染物的毒性效应及其分子机制，进一步阐明污染物与疾病之间的关联，为环境健康风险评估和疾病防治提供科学依据。总之，多维形态电感耦合等离子体串联质谱仪联用系统在环境监测、污染物迁移转化以及毒性机制研究等多个领域发挥着重要作用，为相关科学研究提供了强有力的技术支持。

3. 技术规格：
3.1电感耦合等离子体串联质谱部分
3.1.1雾化室: 具有高效半导体控温装置的石英雾化室；
★3.1.2离子源：数控式固态射频发生器，射频频率≤27.12 MHz，最高功率不小于1600W，可从软件中显示，并截图证明；
3.1.3超高耐盐接口：配置气溶胶稀释系统，可直接分析25%高盐样品；
#3.1.4炬管可进行沿中心轴方向的采样深度调节，自动范围不小于5-15mm；
3.1.5截取锥后碰撞池前具有离子偏转透镜，且在不卸真空情况下可进行拆卸和更换；
3.1.6工作气体控制：配置有可由仪器软件控制的高精度气体质量流量控制器控制各个工作气体，可计算机控制的质量流量控制气体流路8个；
#3.1.7四极杆Q1：在碰撞反应池前具有四极杆Q1，Q1质量分辨率≤0.3amu，且在这一质量分辨率下中质量数灵敏度≥500 Mcps/ppm；
3.1.8四极杆Q1长度≥四极杆Q2，驱动射频≥2.8 MHz；
3.1.9四极杆Q2：在碰撞反应池之后具有四极杆Q2，Q2质量分辨率≤0.3amu，驱动射频≥2.8 MHz；
★3.1.10质量范围：Q1: 2 - 260 amu，Q2: 2-275 amu；
#3.1.11碰撞反应池：具备六极杆或更多同轴射频极杆的碰撞反应池；
#3.1.12碰撞反应池有独立涡轮分子泵支持的真空系统，不同气体模式切换，抽空和平衡所需切换时间小于5秒；
#3.1.13碰撞反应池可设置恒温加热至不低于80℃，避免池体污染，保证热稳定性；
★3.1.14在碰撞反应池后和第二级四极杆质量分析器之间配备离轴偏转透镜，以消除池内产生的中性噪音，验收指标噪音：Be≤0.20 cps； 
#3.1.15仪器主机内应设置有2个或以上独立的分子涡轮泵，两小时内可达到真空稳定，正常进行样品测试；
3.1.16具有纳米颗粒物和单细胞专用的数据分析模块；
3.1.17色谱联机模块：完善的接口，能够和惰性液相/毛细管联用，质谱软件能够直接控制同品牌液相色谱仪；
3.1.18性能指标
★3.1.18.1灵敏度: 在CeO+/Ce+ ≤2 %条件下，7Li≥300 Mcps/ppm，115In≥1000 Mcps/ppm，238U≥650 Mcps/ppm；
3.1.18.2质量分辨率：碰撞反应池前和池后配置均设置质量分析器，分辨率 ≤ 0.3amu； 
3.1.18.3高能氦模式灵敏度：使用≥8mL/min纯He碰撞气，78Se灵敏度 ≥ 400cps/ppb；
3.1.18.4检测器线性范围：响应信号范围不窄于 0.1 cps 至109 cps；
3.1.18.5检测限：9Be≤0.1 ppt；115In ≤ 0.05 ppt；209Bi≤0.05 ppt（参照jjf-1159 《四极杆电感耦合等离子体质谱仪校准规范》测定所得）；
3.1.18.6抗干扰能力：S(SO+)检出限< 0.2 ppb； P(PO+)检出限< 0.05 ppb。
3.2惰性液相色谱部分
#3.2.1惰性液相色谱仪需要与电感耦合等离子体串联质谱部分同一品牌，并由同一厂家提供软件系统，以保证整套系统的稳定性；
★3.2.2生物惰性四元梯度泵：流量范围0.001~10mL/min，递增率0.001mL/min；
3.2.3生物惰性自动进样器：进样范围0.1 - 100µL，样品位数为2mL样品瓶不少于100个，流路材质采用钛，金，PEEK，PTFE，陶瓷等非金属流路；
3.2.4生物惰性柱温箱：可同时容纳30cm长色谱柱不少于3根，控温范围为4℃ ~ 85℃，温度稳定性为±0.1℃。         

4.  技术文件：
提供1套详尽的技术资料，包括：产品注册证；产品验收标准、出厂检验合格证书与验收清单；仪器设备技术说明书、应用方案、安装指南、仪器设备详细操作使用说明书、仪器设备标准操作规程与维护规程、仪器设备安装调试资料。

（二）质保及售后服务：
1.1 设备安装调试
仪器在约定的时间内到货，接到用户安装通知后，售后服务工程师在七个工作日内（或与用户约定的时间）现场开箱验收安装。供应商免费提供安装和调试所需的专用工具和辅助材料，并提供装机验证服务。根据合同要求及仪器设备本身标注的性能，供应商在指定地点和环境下，免费完成仪器设备所有安装、调试工作并实现正常运行，达到标书要求的性能和产品技术规格中的性能。
设备的安装调试由供应商有经验的工程技术人员到现场进行实施，同时必须在用户技术人员在场的情况下进行。验收由用户及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，直至验收合格，验收完毕由用户在验收报告上签名。
1.2 技术培训		
1.2.1 现场培训：在安装仪器时由专业工程师进行免费安装调试和现场培训。讲解仪器内部构造、仪器维护保养以及简单的故障排除方法，直至用户技术人员熟练使用仪器以及会应用仪器完成整个分析检测工作。
1.2.2 现场回访培训：根据用户使用情况及需求，供应商不定期安排专业应用工程师免费对使用情况进行提高培训，帮助用户解决遇到的问题和项目开发，并进行技术提高和方法开发等高级培训。
1.2.3 厂家培训中心培训：提供2个名额学习班系统培训，包括仪器原理、操作、维护等。
1.3 质保期：提供一年的免费质保，自设备安装调试，技术验收报告签字盖章起计算。在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，供应商负责免费维修，如1个月内不能完全修复，需更换一台全新设备并承担相应损失。出现故障后，在收到用户正式通知后24小时之内响应，如果需要到现场，将安排就近的工程师到现场。质保期后，厂家提供终身维修，并保证零配件的供应。
1.4 维修响应时间
1.4.1 供应商在中国境内有固定的办事处、维修部及零配件保存仓库。质保期内如设备出现故障，供方应在接到需方通知后的2小时内响应，24小时内确定故障原因和维修方法。如需要到现场维修，供方维修工程师应在48小时内（遇见不可抗拒的因素除外）到达现场，免费更换受损元件和提供免费服务，快速排除故障。
1.4.2 质保期后，供方承诺将为需方提供长期维修服务，对于需方的任何投诉和要求，供方将在4小时内做出相应答复；当仪器出现故障时，供方工程师在接到需方故障通知后24小时内提出处理意见；供方在接到需方维修通知后72小时到达现场修复，维修费用由双方协商解决。
1.5 后期更换配件及易耗品成本价提供。保障投标设备停产后10年的关键零部件（包括易耗品）供应。

（三） 订货数量：
 1套

（四）交货日期和交货地点（项目现场）：
交货日期：合同生效后4个月内。 
交货地点：中国科学院生态环境研究中心

（五）付款方式：                                         
对于国产产品：100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付；
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK11]对于进口产品：100%不可撤销信用证，其中80%凭货到现场用户签收单支付，20%凭盖章版技术验收报告支付。

（六）执行的相关标准
   产品应满足相关国家标准及行业标准。

（7） 验收标准
*1. 设备的配置、功能和技术实质性指标必须满足招标文件要求，所有技术指标必须能够现场验收或提供第三方权威机构的证明材料，投标商需在投标文件中提供完备的现场验收方案，未提交现场验收方案将作为废标处理。
2. 技术指标现场验收方案科学、合理，具有可行性。
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