## 1、项目说明

### 1.1 项目简介

中国散裂中子源（CSNS）是“十一五”国家重大科技基础设施项目，是国际前沿的高科技、多学科应用的大型研究平台。CSNS设施主要包括一台直线加速器、一台快循环同步加速器、一个靶站，以及三台中子散射谱仪。项目于2011年开工建设，2018年8月通过国家验收，项目法人单位为高能物理所，建设地点为广东省东莞市。

本项目是对CSNS同位素生产所需的电感耦合等离子体串联质谱仪的公开招标。电感耦合等离子体串联质谱仪主要用于高能质子打靶并完成净化分离后的样品中痕量杂质元素的定量分析，实现质量控制的作用。

根据本项目采购人提供的技术要求，投标人负责设备的优化设计及制造、工装的设计及制造（包括加工、测试和运输等所需的工装）、出厂测试验收、包装运输及保险等。

### 1.2 主要技术指标

电感耦合等离子体串联质谱仪的主要参数及技术指标如下所示：

1.2.1★ 灵敏度，在CeO+/Ce+ ≤ 2 %条件下测定：低质量数: 7Li  280 Mcps/ppm；中质量数: 115In  960 Mcps/ppm；高质量数: 238U  640 Mcps/ppm

（灵敏度、氧化物和背景噪音在同一条件下测定）

1.2.2★ 背景噪音 ≤ 0.2 cps （在 9 amu 和 238 amu，Be 及 U 处测定）。

1.2.3★ 氧化物干扰产率：CeO+/Ce+: ≤ 2.0 %

（灵敏度、氧化物和背景噪音在同一条件下测定）

1.2.4★ 短期稳定性(RSD): ≤ 2 % (20 min)；长期稳定性(RSD) ≤ 2 % (2 hrs)

注：表中所列带★的技术要求均不允许负偏离，否则将被视为无效投标文件而被否决

### 1.3招标范围、计划工期和质量要求

    - 合同的供货范围如下：

电感耦合等离子体串联质谱仪1台。

    - 中标人的工作范围，包括以下内容：

中标人负责根据甲方提供的技术要求，完成设备的优化设计及制造、工装的设计及制造（包括加工、测试和运输等所需的工装）、出厂测试验收、包装运输及保险等。

    - 计划工期

2025年3月1日前到货并完成最终验收。

中标人在生产过程中应认真设计和严格执行工艺规范，确保制造质量。保证最终产品满足招标技术文件的全部技术要求。

## 2、技术要求

（一） 电感耦合等离子体串联质谱仪

1.	工作条件：

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

1.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

1.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

1.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

2.	设备用途：

主要应用于同位素平台元素分析。

3.	技术规格：

3.1★ 灵敏度，在CeO+/Ce+ ≤ 2 %条件下测定：低质量数: 7Li  280 Mcps/ppm；中质量数: 115In  960 Mcps/ppm；高质量数: 238U  640 Mcps/ppm

（灵敏度、氧化物和背景噪音在同一条件下测定）

3.2★ 背景噪音 ≤ 0.2 cps （在 9 amu 和 238 amu，Be 及 U 处测定）。

3.3★ 氧化物干扰产率：CeO+/Ce+: ≤ 2.0 %

（灵敏度、氧化物和背景噪音在同一条件下测定）

3.4★ 短期稳定性(RSD): ≤ 2 % (20 min)；长期稳定性(RSD) ≤ 2 % (2 hrs)

3.5▲离子源：数控式固态射频发生器，射频频率≤27.12 MHz，最高功率不小于1550W。纯有机溶剂可以直接点火，具有有机溶剂专用点火模式。（需提供工作站软件界面有机点火模式截图证明）

3.6	接口：

3.6.1▲采样锥和截取锥组成的双锥接口，接口锥数量≤2个；接口部分有额外接口锥或超锥及透镜结构造成耗材增加的，需另行配备5套额外接口锥或超锥以备更换。

3.6.2▲炬管可进行沿中心轴方向的采样深度调节，自动范围不小于5~28mm。（需提供工作站软件调节范围证明）

3.7	离子提取和噪音去除系统：

3.7.1▲在接口锥后配备不少于2个环型提取透镜。均可分别调节为正、负电压，可以实现软提取、硬提取、浸透式提取等多种提取模式，提升各种复杂基体的分析能力；（需提供工作站软件界面上述透镜设定至正、负电压的截图证明）

3.7.2 离子偏转透镜可不卸真空情况下，进行拆卸和更换

3.7.3▲在接口和第一级四极杆质量分析器之间配备90度或离轴偏转离子透镜；在碰撞反应池后和第二级四极杆质量分析器之间配备离轴偏转透镜；2次偏转以消除中性噪音，在JJF-1159校准规范要求的质量数位置噪音：9Be<0.20cps【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）】

3.8▲工作气体控制：仪器配置由可由仪器软件控制的高精度气体质量流量控制器控制各个工作气体，可计算机控制的质量流量控制气体流路不少于9路，至少包括：4路氩气等离子体气、辅助气、载气、氩气稀释气、氩氧混合气；4路碰撞反应池气体。配备气体净化捕集阱。

3.9配备在线氩气稀释样品引入系统：使用独立的稀释气质量流量计自动稀释高盐样品气溶胶，避免髙盐直接进入离子源，无需手动稀释。最大稀释倍数不低于100倍。可长时间直接进样分析含25%以上NaCl的样品。（投标应答需注明该部件在配置表中的部件号）

3.10碰撞反应池：

3.10.1▲配置多极杆碰撞反应池, 碰撞反应池驱动频率≥12MHz。（需提供软件界面碰撞反应池驱动频率调谐至12MHz或以上的截图证明）

3.10.2 具有高能碰撞模式，在He气通量达到8mL/min以上时， 78Se仍有300cps/ppb以上的灵敏度。（提供高流量下分析78Se的应用证明材料）

3.10.3 碰撞反应池具有独立涡轮分子泵支持的真空系统，不同气体模式切换，抽空和平衡所需切换时间小于5秒。

3.10.4▲耐受腐蚀性气体，氧气及氨气气体流量可设定至≥1.5 mL/min；（需提供软件界面气体流量设定的截图证明）

3.10.5▲碰撞反应池恒温加热至不低于80摄氏度设计，避免池体污染，保证热稳定性。（需提供软件界面碰撞反应池温度功能设定的截图证明）

3.10.6▲碰撞反应池具有沿池体轴向离子加速功能，通过电场调节离子产物。（需提供轴向加速调节后产物离子变化的叠绘图）

3.11 串联四极杆精确质量分析器：

3.11.1▲具有2个独立的相同尺寸、相同驱动频率、同轴设置的共轭双曲面形状四极杆，分别位于碰撞反应池之前和碰撞反应池之后，从而进行一级和二级质谱分析。（提供真空腔内两个四极杆部分实拍照片作为证明。）

3.11.2▲碰撞反应池前和池后两级四极杆质量分析器：全质量范围均可以进行分辨率不低于0.3 amu的精确单位质量数筛选。（需提供软件界面功能同时设置第一级质谱精确质量数和第二级质谱精确质量数的截图证明）

3.11.3▲碰撞反应池前和池后两级四极杆质量分析器：均为共轭双曲面物理形状四极杆，驱动频率不低于2.8MHz。（需提供软件界面内四极杆驱动频率设定至2.8MHz以上的截图作为证明）

3.11.4▲质量数范围：第一级四极杆质量分析器的质量上限均不低于238U16O+离子的质量数254amu；第二级四极杆质量分析器的质量上限均不低于238U16O16O+离子的质量数270amu（需提供软件界面内两级四极杆设定至254/270amu以上的截图作为证明）

3.11.5▲两组四极杆质量分析器组合的总丰度灵敏度：高、低质量端:  1 x 10-14；检测器线性范围内可演示丰度灵敏度：高、低质量端:  1 x 10-10。

3.11.6同位素比精密度: < 0.2% （107Ag/109Ag）

【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）】

3.12 MSMS 研究级功能：

3.12.1能够实现产物和前体离子扫描功能，以确定可能的反应产物。即固定Q1、Q2质量数，精确到1amu，碰撞反应池内通入反应气，Q2、Q1从2~260amu逐个amu进行扫描，得到产物离子2-260amu质谱图。

3.12.2▲检测器：电子倍增器，计数范围不小于0.1-10 Gcps.检测器最短积分时间≤0.1ms。（提供制造商公开发布规格书的检测器计数范围说明作为证明）

3.13真空系统：

3.13.1 Q1, 碰撞反应池，Q2三部分别位于独立的真空腔体，保证各自真空度互不影响。

3.13.2▲碰撞反应池和四极杆腔分别有独立的涡轮分子泵支持，仪器主机内应设置有2个或以上独立的分子涡轮泵。

3.14▲具有色谱联机扩展能力，能和同品牌的液相、气相、离子色谱、毛细管电泳之中的至少3种联用。（提供同品牌液相、气相、离子色谱、毛细管电泳之中至少3种设备的样本作为证明）

3.15▲单杆模式检测限：

9Be:  0.04 ppt

115In:  0.01 ppt

238U:  0.01 ppt

3.16▲串接模式检测限：

S(SO+)检出限 40 ppt

P(PO+)检出限 20 ppt

Se检出限 1 ppt

3.17 工作站及软件

4.	产品配置要求

4.1	ICP-MS/MS主机：包括石英进样系统，镍接口锥，9路气体质量流量计（含稀释气1路和有机加氧气各1路），数字控制固态射频发生器，离轴离子透镜，两个完整的双曲面四极杆，碰撞反应池，同时双通道模式检测器，机械泵和2套分子涡轮泵及其他必备工具和备件。

4.2在线氩气稀释系统雾化室和气路；

4.3	铂铱合金屏蔽炬系统1套，如无此配置可提供RF线圈5套替代。

4.4	体积不小于750cc的气体净化捕集阱；

4.5	碰撞反应气不锈钢管4根；

4.6	ICP-MS/MS工作站及软件（包括电脑及激光打印机）一套；

4.7 ICP-MS/MS仪器安装及验收的必备附件（包括验收溶液包；仪器专用的工具等）；

4.8	半导体制冷装置（用于冷却雾化室）一套；

4.9	多元素内标混合溶液一瓶；

4.10多元素调谐溶液一瓶；

4.11循环冷却水系统1台；

4.12 耐氢氟酸进样系统：包括耐氢氟酸雾化器、雾化室、炬管1套。带稀释气接口PFA三通管1根。铂采样锥、铂截取锥1套。

4.13 采样锥垫片。

4.14大于80位自动进样器及防尘密封罩（微量进样器）。

4.15膜去溶高效雾化进样系统。

4.16除主机标准配置外需包含以下配件：蠕动泵进样管、内标管、废液管各12根，镍采样锥及截取锥3套，石英炬管3支，雾化器3支，泵油5升。

（二）质保及售后服务：

1.1 设备安装调试

免费提供全套、完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书、操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书。

仪器到达最终用户现场后，由用户在厂家建议下提供安装验收条件，中标人应即时派人员前往验收。在接到用户安装通知后1周内中标人需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。设备安装调试需在接到用户通知后30日内完成。安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和基本维护方法等。

1.2  技术培训

1）为保证中标人所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于采购人的运行维护，必须对采购人培训合格的维护和管理人员。

2）产品仪器公司应具有正规注册的办事处、维修站，建有零备件库或零备件保税库。在中国境内应有专门负责的维修工程师和专门的技术应用支持工程师，应拥有自己建立的培训中心和应用实验室。后期为采购人（2人次）提供技术培训，费用由中标人承担。

1.3 保修期：验收合格后 1 年。保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理；保修期结束后，中标人免费提供一年的人工服务，但不包括配件费。保修期外，零配件按七折优惠价格提供，采购人可用人民币结算相关费用。

1.4 维修响应时间：中标人收到采购人的维修通知后，应在24小时内对用户的服务要求做出响应。一般问题应在48小时内解决。若设备存在重大问题确须返厂维修，则中标人承担由此发生的一切费用，包括维修费、运费（包括中国国内及中标人国家的内陆运输费用、国际运输费用）、保险费、检验费、仓储费、装卸费、银行手续费、海关相关费用（包括清关、提货、支付海关监管费）以及为看管和保护返修货物所需的其它必要费用。维修时长超过半个月可免费至中标人实验室进行样品检测。

（三） 订货数量：

1台。

（四） 目的港：

深圳/广州机场

（五）交货日期：

2025年3月1日前到货并完成最终验收