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第一章 投标邀请
项目概况
ZYCGR22011901葛洪系统二期采购项目的潜在投标人应在https://www.oitccas.com获取招标文件，并于2026年9月7日14点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目名称：ZYCGR22011901葛洪系统二期采购项目
项目编号/招标编号：OITC-G260600298
预算金额：3796万元（人民币）
最高限价（如有）：3796万元（人民币）
采购需求：
1、项目内容需求简表：
	包号
	产品名称（标的名称）
	数量
	是否允许采购进口产品
	采购预算（万元人民币）
	最高限价（万元人民币）

	1
	样本预处理工作站
	1
	否
	1216
	1216

	
	全自动提取模块
	1
	否
	856
	856

	
	全自动建库模块
	1
	否
	1016
	1016

	
	智能交付系统
	1
	否
	708
	708



2、技术要求详见公告附件。
合同履行期限：详见项目需求。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目。
3.本项目的特定资格要求：
[bookmark: _GoBack]1）在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的企事业法人、其他组织或者自然人；
2）投标人资格声明函；
3）按本投标邀请的规定获取招标文件；
4）投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。
三、获取招标文件：
时间：2026年8月17日 至 2026年8月24日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。（北京时间，法定节假日除外）
地点：https://www.oitccas.com。
招标文件售价：￥600.00元，本公告包含的招标文件售价总和。
招标文件获取方式：登录https://www.oitccas.com注册并购买。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年9月7日14:30（北京时间）
开标时间：2026年9月7日14:30（北京时间）
开标地点：广州市越秀区先烈中路81号共富金农科创园76栋之二308

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

六、其它补充事宜
1、招标文件采用网上电子版本发售和纸质招标文件同时发售方式:
（1）有兴趣的投标人可登录“东方招标”平台（https://www.oitccas.com），点击“获取采购文件”链接图标，或直接输入访问地址（https://www.oitccas.com/pages/sign_in.html）完成投标人注册手续（免费），然后登录系统寻找有意向参与的项目，已注册的投标人无需重新注册。招标文件售价：每包人民币600元，售后不退。如决定购买招标文件，请完成标书款缴费及标书下载手续,纸质文件可联系采购代理机构联系人通过快递或现场领取获取。电子版招标文件与纸质招标文件具有同等的法律效力。
（2）投标人可以电汇的形式支付标书款（应以公司名义汇款至下述指定账号）。
开户名称：东方国际招标有限责任公司
开户行：招商银行北京西三环支行
账号：862081657710001
（3）投标人应在“东方招标”平台上填写开票信息。在投标人足额缴纳标书款后，标书款电子发票将发送至投标人在“东方招标”平台上登记的电子邮箱，投标人自行下载打印。
2、以电汇方式购买招标文件和递交投标保证金的，须在电汇凭据附言栏中写明招标编号（如未标明招标编号OITC-G260600298第1包标书款或OITC-G260600298第1包投标保证金，有可能导致投标无效）。
3、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。
4、采购项目需要落实的政府采购政策:
（1）政府采购促进中小企业发展
（2）政府采购支持监狱企业发展
（3）政府采购促进残疾人就业
（4）政府采购鼓励采购节能环保产品
（5）扶持不发达地区和少数民族地区
（6）政府采购支持本国产品
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：
1、采购人（采购人）信息：
名称：ZYCGR22011901
地址：广东省广州市海珠区广州国际生物岛星岛环北路9号
[bookmark: OLE_LINK4]联系方式：位老师020-89806606（6057）
2、采购代理机构（招标代理机构）信息：
名称：东方国际招标有限责任公司
地址：北京市海淀区丹棱街1号互联网金融中心20层
联系人：迟兆洋、叶明、林杨婷、王宸极、李飒
联系方式：020-87001523、0769-26627023
3、项目联系方式：
项目联系人：迟兆洋、叶明、林杨婷、王宸极、李飒
[bookmark: _Hlk164440326]电话：020-87001523、0769-26627023（电话若一时无人接听请发邮件mye@oitc.com.cn、cjwang@oitc.com.cn、sli@oitc.com.cn 咨询，我司会及时回复）


第二章 投标人须知资料表
本表关于招标的具体要求是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。
	序号
	说明与要求

	1
	采购人：ZYCGR22011901
地址：广东省广州市海珠区广州国际生物岛星岛环北路9号
联系电话：位老师020-89806606（6057）

	2
	采购代理机构（招标代理机构）：东方国际招标有限责任公司
地址：北京市海淀区丹棱街1号互联网金融中心20层
邮编：100081
联系人：迟兆洋、叶明、林杨婷、王宸极、李飒
电话：020-87001523、0769-26627023
传真：010-50828550

	3
	资金来源：财政性拨款经费，已落实。

	4
	项目名称：ZYCGR22011901葛洪系统二期采购项目
产品名称：详见招标文件项目需求
招标内容：详见招标文件项目需求

	5
	合格的投标人资格：
1）在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的企事业法人、其他组织或者自然人；
2）投标人资格声明函；
3）按本投标邀请的规定获取招标文件；
4）投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。（注1）

	6
	投标人须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，否则其投标将被拒绝。评标、授标以包为单位。

	7
	现场踏勘：
不组织
□组织

	8
	中标后分包或转包：
不允许
□允许，分包内容要求：                 
        分包金额要求：                 
        分包人资质要求：               

	9
	是否允许备选方案：否

	★10
	投标货币：人民币

	11
	投标报价要求：详见招标文件“第四章项目需求”的具体要求

	12
	投标保证金金额：采购预算金额的1.5%
投标保证金形式：电汇、网银转账或金融机构、担保机构出具的保函。
(1)采用保函形式的，保函的格式以保函出具机构格式为准，保函的内容应包括投标保证金金额、保函的有效期限、担保的内容（即：如因投标人原因发生招标文件规定的投标保证金不予退还的情况，由保函出具机构向采购人或采购代理机构足额支付投标保证金）；投标人应承担投标保函开具、递交、退还、通知及核印等产生的一切相关费用。
(2) 使用电汇、网银转账形式的，投标保证金必须从境内银行账户转出，且在投标截止时间前汇到招标代理机构账户，否则投标被拒绝：
投标人应于投标截止期前将全额投标保证金转入下述指定账号, 并应将“投标保证金电汇凭证/投标保函”单独密封，在投标时与“投标一览表”同时递交。
开户名称：东方国际招标有限责任公司
开户行：招商银行北京西三环支行
账号：862081657710001
注：须在电汇凭据附言栏中写明招标编号（如未标明招标编号OITC-G260600298，有可能导致投标无效）

	13
	投标有效期及投标保证金有效期：自提交投标文件的截止之日起算__90个__日历天（不得少于90个日历天）

	14
	为了投标文件的规范和统一，投标人需按第六章内容及顺序编写投标文件，实际响应中如有必要，应由投标人对目录未涉及的部分予以补充。
注：投标文件项目需求应答简单复制招标文件内容，或全部响应仅以“符合、满足”应答，未提供基本项目需求服务方案描述的，将可能导致其投标响应被拒绝；投标人编制上述投标文件时，本招标文件第六章已提供格式的文件须按格式要求填写。

	15
	★15.1投标文件数量：
投标文件：正本：1份
副本：7份
电子版：1份。（签字盖章版的正本投标文件的扫描件，PDF格式，与盖章签字版的纸质正本内容一致；U盘或光盘）。
15.2所有纸质版投标文件建议采用左侧书本方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页。
15.3为节约资源，建议纸质版投标文件双面打印。

	16
	投标文件的密封和标记：
16.1全部投标文件须1式8份，正本1份，副本7份，并注明“正本”和“副本”；投标文件电子版1份（PDF版本，U盘或光盘形式，不留密码，无病毒，内容应与投标人打印产生的纸质正本投标文件内容一致，如有不同，以纸质正本投标文件为准）；唱标信封1份（内含：投标一览表、投标保证金付款凭证截图/投标保证金的银行保函）。如果正本与副本不符，应以正本为准。投标文件应由投标人的合法授权代表正式签署，任何更改（如有）应由原签署人签字。
16.2所有投标文件必须封入密封的信封或包装，在封口处加盖投标人的公章或由法定代表人（或授权代表）签字或加盖法定代表人人名章。投标文件的①正本（正本里须含投标一览表）、②副本、③唱标信封（内含：投标一览表、投标保证金付款凭证截图/投标保证金的银行保函）、④电子版应分别封装。采购代理机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。
16.3密封袋上应当至少载明以下信息：
项目名称、招标编号（项目编号）、正本/副本/电子版/投标一
览表、投标人名称、投标人地址、
“在  年  月  日  时  分（开标时间）前不得开启”字样。
16.4投标文件正本与副本应采用胶装左侧固定方式，分别装订成册并编制目录。不得采用活页夹等随时拆换的方式装订，不得有零散页。应当按照采购文件要求，在投标文件正本的规定位置加盖公章，副本可为正本的复印件。正本和副本封面应清晰标记“正本”或“副本”字样。投标人应当在投标文件加盖与当事人名称全称相一致的标准公章。正本和副本分别封入密封的信封或包装，加贴封条，封套封口处加盖投标人单位公章，或由法定代表人（或授权代表）签字，或加盖法定代表人人名章。
16.5投标文件电子版密封方式：单独放入一个密封袋中，加贴封条，并标记“电子版”字样。密封袋上还应写明的内容与投标人须知资料表16.3条款所要求一致。封套封口处加盖投标人单位公章，或由法定代表人（或授权代表）签字，或加盖法定代表人人名章。
16.6唱标信封密封方式：投标一览表、投标保证金付款凭证截图/投标保证金的银行保函一同单独放入一个密封袋中，加贴封条，并标记“投标一览表”字样。密封袋上还应写明的内容与投标人须知资料表16.3条款所要求一致。封套封口处加盖投标人单位公章，或由法定代表人（或授权代表）签字，或加盖法定代表人人名章。
★16.7若投标人使用其它（如带有“**专用章”等字样）的印章，则必须提供关于使用其它印章与公章同等法律效力的授权说明文件并加盖公章，否则将被视为无效响应。

	17
	现场递交投标文件时，应于开标时间前到达开标现场。

	18
	投标文件递交地点：详见“第一章 投标邀请”
投标文件递交截止时间：详见“第一章 投标邀请”

	19
	开标时间：详见“第一章 投标邀请”
开标地点：详见“第一章 投标邀请”

	20
	评标方法：综合评分法
具体评分标准详见招标文件第七章：评标文件（附：评标标准）。

	21
	确定中标候选人的原则：按综合评价得分排名确定

	22
	中标人为国内合同卖方

	23
	履约保证金：如有，详见项目需求

	24
	中标服务费：
中标人在收到中标通知书后5个工作日内，须向采购代理机构支付中标服务费：
中标服务费支付给采购人的采购代理机构，即东方国际招标有限责任公司，收取标准为国家计委招标代理服务费暂行标准[2002]1980号文件中规定的货物采购收费比率收取，具体比率为：
	中标金额（人民币万元）
	比率

	100以下
	1.5%

	100-500
	1.1%

	500-1000
	0.8%

	1000-5000
	0.5%

	5000-10000
	0.25%


注：中标服务费按差额定率累进法计算。

	25
	投标无效的情形：
（1）投标人未提交投标保证金或形式不符或金额不足的；
（2）投标有效期不足的；
（3）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
（4）未提供法定代表人授权书的；
（5）投标人有违法违纪行为，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题；
（6）投标文件中提供虚假或失实资料的；
（7）投标报价超过采购预算（设置最高限价的，以最高限价为准）的；
（8）招标文件中明确规定不接受进口产品及服务参加投标的，投标人提供进口产品及服务的；
（9）不符合法律、法规和招标文件中★号条款规定的。

	26
	询问：
询问送达形式：询问可以电话口头咨询方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于电子邮件、传真、信函。
联系部门：招标部
联系电话：020-87001523、0769-26627023
传真：010-50828550
电子邮箱：mye@oitc.com.cn、cjwang@oitc.com.cn、sli@oitc.com.cn
通讯地址：北京市海淀区丹棱街1号互联网金融中心20层。

	27
	招标文件的质疑：
接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址：
接收方式：电子邮件或邮寄
联系部门：招标部
联系电话：020-87001523、0769-26627023
电子邮箱：mye@oitc.com.cn、cjwang@oitc.com.cn、sli@oitc.com.cn
通讯地址：北京市海淀区丹棱街1号互联网金融中心20层。

	28
	分公司投标：
分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

	29
	中小企业划分标准所属行业
根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的通知，行业划分具体为：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。
即从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
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	本国产品标准：
投标人提供的本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及相关配套政策规定的“本国产品”标准。
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	废标条款：
1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的；
2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3、投标人的报价均超过了采购预算（设置最高限价的，以最高限价为准），采购人不能支付的；
4、因重大变故，采购任务取消的。



注1：
1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
2）信用信息查询截止时点：同投标截止期，即查询投标人截止到投标截止期的信用信息记录。
3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。
4）信用信息的使用规则：如投标人为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法失信主体名单的供应商，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，则其投标将被拒绝。代理机构在评审当天查询结果。



第三章 投标人须知

（一）说明
1. 采购人、采购代理机构及合格的投标人
1.1 采购人（采购人）：ZYCGR22011901
1.2 采购代理机构（招标代理机构）：东方国际招标有限责任公司
1.3 合格的投标人（供应商）：详见招标文件第二章“投标人须知资料表”（以下简称“资料表”）
1.4凡受托为本次招标的进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司，及相关联的附属机构，不得参与投标，凡未购买招标文件的供应商，不得参与投标。
1.5投标人在投标过程中不得向采购人和采购代理机构提供、给予任何有价值的物品，一经发现，其投标人资格将被取消。
1.6采购人和采购代理机构在任何时候发现投标人以他人名义投标、相互串通投标，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝并没收其投标保证金，并视情况依法追究责任。
2．资金来源
2.1 财政性拨款经费，已落实。
3．投标费用
3.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务承担责任。
3.2 中标人应向采购代理机构交纳中标服务费(费用详见“资料表”)。此项费用不应单独开列，但计入投标总价。

（二）招标文件
4. 招标文件构成
4.1 招标所需的有关服务的内容、详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。
招标文件包括：
第一章 投标邀请 
第二章 投标人须知资料表  
第三章 投标人须知
第四章 项目需求
第五章 拟签订的合同文本（范本）
第六章 投标文件格式  
第七章 评标文件（附：评标标准）
根据招标文件规定发出的澄清、修改及补充文件（如有）
4.2 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
5. 招标文件的澄清
5.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构以书面形式通知所有招标文件收受人。所有接到澄清通知的投标人在收到后应立即向采购代理机构回函确认。
6. 招标文件的修改
6.1采购人和采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。
6.2招标文件的修改应以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。修改的内容是招标文件的组成部分，对招、投标双方具有约束力。
6.3 招标文件修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

（三）投标文件的编制
7．投标范围、投标文件中计量单位的使用、投标语言
7.1投标范围详见第二章“资料表”。
7.2投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。
7.3 投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构或采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释投标文件时以中文为准。
8. 投标文件构成
[bookmark: _Ref467052588]8.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件应包括但不仅限于以下内容：详见第六章投标文件格式。
9. 证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件
9.1 投标人应按照第四章项目需求和第六章投标文件格式要求，提供证明所投货物及相关服务符合招标文件规定的技术支持材料。
对于成熟通用模块参数，可提供制造商公开技术资料、检测/校准报告、软件截图等证明材料；对于整机集成、定制开发、需在交付后结合采购人场景验证的指标，可提供设计方案、实现路径、关键模块证明材料、测算说明等。
10. 投标报价
10.1投标人的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。
10.2 投标人对每项货物及服务只允许有一个报价，采购代理机构和采购人不接受有任何选择的报价，同时不接受有条件的优惠报价。
10.3投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及服务的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。
10.4投标人所报的投标分项价格或单次费用明细价格在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。
10.5对投标人投标服务报价的其他要求详见第二章“资料表”。

11. 投标保证金
11.1 投标人应提供投标保证金，并作为其有效投标的一部分（具体金额、形式详见第二章“资料表”）。
11.2 投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。
下列任何情况发生，投标保证金将不予返还：
(1)在开标之日后到投标有效期满前，投标人撤回投标的；
(2)投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；
(3)中标人不按本招标文件规定与采购人签订合同的；
(4)中标人不按本招标文件的规定提交履约保证金的；
(5)中标人不按本招标文件的规定缴纳中标服务费的。
11.3 投标人应提交投标保证金，并作为其有效投标的一部分（具体金额、形式详见第二章“资料表”）。
11.4 凡没有根据本招标文件规定缴纳投标保证金的投标，将被视为非实质响应性投标而予以拒绝。
11.5 如果投标人中标，投标保证金将保持全部的约束力，直至与采购人签订合同并向采购代理机构缴交了足额中标服务费后的5个工作日内无息退还。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内办理无息退还手续。
12. 投标有效期
12.1投标应在规定的开标日后的（见第二章“资料表”）天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标，将被视为非实质响应性投标而予以拒绝。
12.2 采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求或允许修正其标书内容，且本须知中有关投标保证金的返还的规定将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。
13. 投标文件的签署及规定
13.1 投标人应按“第二章投标人须知资料表”的要求准备投标文件正本、副本、电子版(U盘或光盘形式，pdf格式，不留密码，无病毒，内容应与投标人打印产生的签字盖章版纸质投标文件正本内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准）、唱标信封1份。每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”“投标一览表”或“电子版”。若正本和副本不符，以正本为准。
13.2 投标文件需打印后胶装成不可拆解的文本。投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权委托书”（格式见第六章附件），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。
13.3 如对投标文件进行了修改，包括任何行间插字、涂改和增删，均应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字。
13.4 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自负。
13.5 除招标文件有特殊说明,投标文件的正本须为原件。
13.6 投标文件的签署及规定的其他要求详见第二章“资料表”，如有要求不一致的以第二章“资料表”要求内容为准。

（四）投标文件的递交
14. 投标文件的密封和标记
14.1投标时，所有投标文件必须封入密封的信封或包装，投标文件的①正本（须内含投标一览表）、②副本、③电子版、④唱标信封（内含：投标一览表、投标保证金付款凭证截图/投标保证金的银行保函）应分别封装，且在封袋正面标明“正本”“副本”“电子版”“投标一览表”字样。
14.2 所有信封上均应：
(1) 清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址；
(2) 注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号（项目编号）、正本/副本/电子版/投标一览表、投标人名称、投标人地址、和“在    年    月   日    时   分（开标时间）之前不得启封”的字样； 
(3) 在信封的封装处加盖投标人的公章或由法定代表人（或授权代表）签字或加盖法定代表人人名章。
14.3所有信封上均应写明投标人名称和地址，以便采购代理机构在投标截止时间以后收到的投标文件，能原封退回。
14.4投标文件的密封和标记的其他要求详见第二章“资料表”。
14.5 如果投标人未按招标文件要求密封及加写标记，采购代理机构对投标文件的误投或过早启封概不负责。
14.6所有投标文件应在投标截止时间前送达投标文件递交地点，交予采购代理机构专职负责人，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。
14.7 采购代理机构不接受电话、传真投标。
15. 投标截止日期
15.1 投标人应在招标公告或投标邀请书中规定的截止日期和时间内，将投标文件递交采购代理机构，递交地点应是招标公告或投标邀请书中规定的地址。
15.2 采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。
15.3 采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。
16. 投标文件的修改与撤回
16.1 投标以后，如果投标人提出书面修改或撤标要求，在投标截止时间之前送达采购代理机构者，采购代理机构将予以接受。
16.2 投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和发送。
16.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。
16.4 从投标截止期至投标有效期之间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的第11条规定不予退回。

（五）开标及评标
17. 开标
17.1采购代理机构应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。投标人代表应签名报到以证明其出席。投标文件递交后，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
17.2 投标人不足3家的，不得开标。
17.3 开标时，由投标人代表或公证人检查投标文件的密封情况。
17.4密封情况经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格以及投标文件的其他主要内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。但投标声明不得为选择性报价或多个方案说明或附加条件的报价。
17.5未宣读的投标价格评标时一律不予承认。
17.6采购代理机构将对唱标内容做开标记录，由投标人代表签字确认。
17.7投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。
18. 组建评标委员会
评标委员会根据项目采购实际情况进行组建，并负责评标工作。采购代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》及有关规定组建评标委员会。
19. 投标文件的初审
19.1 投标文件的初审分为资格检查和符合性检查：
（1）开标结束后，采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。
（2）符合性检查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
[bookmark: _Toc89569862][bookmark: _Toc520356167]20. 投标文件的澄清
20.1 详见第七章评标文件。
21. 投标偏离与非实质性响应
21.1 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则的描述，评标委员会可以接受，但这种接受不能妨碍或影响任何投标人的相对排序。
21.2 在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。在实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
22.评标
本项目采用综合评分法即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，根据招标文件中规定的各项因素及权重，评标委员会每位成员分别对每个通过初审的投标人进行评价、打分，具体内容详见第七章。
23．评标过程及保密原则
23.1 开标之后，直到采购人与中标人签署合同为止，本次招标各方有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。
23.2 评标委员会在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，将及时向财政部门报告。
23.2 政府采购评审专家在评审过程中受到非法干预的，将及时向财政、监察等部门举报。

[bookmark: _Ref467306463][bookmark: _Toc89569874][bookmark: _Toc520424503][bookmark: _Toc518803444][bookmark: _Toc520647612]（六）中标服务费
[bookmark: _Ref467307288]24.1中标人须在收到中标通知书后5个工作日内，向采购代理机构缴纳中标服务费，具体标准和计算办法见第二章“资料表”。此项费用无须单列，但计入投标总价。
24.2 中标服务费将以采购代理机构可接受的方式进行收取。中标人如未按上述规定交纳，采购代理机构将没收其投标保证金。
24.3 在投标时，投标人需提供中标服务费承诺书（承诺书格式见第六章附件）。


（七） 询问和质疑
25. 询问
供应商对政府采购活动事项（招标文件、招标过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。
26. 质疑
26.1供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
26.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（一）对本项目招标文件提出质疑的，为按要求购买获取招标文件之日；
（二）对招标过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
26.3 提出质疑的供应商（简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑期外提出的质疑及针对同一采购程序环节非“一次性提出”的质疑，采购代理机构将不予受理。
26.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：
（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（四）事实依据；
（五）必要的法律依据；
（六）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.5 采购人、采购代理机构收到的质疑函不符合本须知26.4条规定的，将一次性书面告知质疑供应商进行补正。质疑供应商应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。未按照法定质疑期限内进行补正或者补正后仍不符合规定的，质疑不予受理。
26.6 接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址详见第二章“资料表”。
26.7采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

（八）其他需注意事项
投标文件是双方最终签订合同的组成部分，是合同履行的依据之一。投标人应认真、严谨地编写投标文件保证投标资料的真实性。投标人提供的所有数据和内容应当保证是真实有效的，不得为增加评分、谋取中标机会而故意夸大、虚假杜撰投标文件的内容，提出无法履行的响应内容。投标人中选后，采购人有权对此进行核实，如有虚假情况或履约能力达不到采购人要求，采购人有权取消其中选资格或单方解除合同，并扣除参选保证金，上报监督管理部门。投标文件的内容还应清晰、准确，不得有歧义。合同履行过程中，如因投标文件的内容存在歧义导致双方发生争议的，应按有利于采购人的理解执行。
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一、货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量

	1
	样本预处理工作站
	1

	
	全自动提取模块
	1

	
	全自动建库模块
	1

	
	智能交付系统
	1




注：
1、投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。
2、核心产品：智能交付系统
二、总  则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物须是全新、未经使用、配件齐全、功能与性能满足招标文件要求的产品。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人存在伪造、变造、篡改相关材料，隐瞒技术规格真实偏差情形或在开标后提出新的偏差，将被视为虚假响应。买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。
1.3  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，供货时投标人须提供相关证明文件的复印件。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。采购人不再另行支付相关费用。中标人不得因为投标文件未列出相关附件和工具，而拒绝向采购人提供或者向采购人收费。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于采购人进行接收仪器的准备工作，中标人应在合同生效后60天内向采购人提供所投标产品的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给采购人，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，中标人应在合同生效后一个月内向采购人提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由中标人支付，包含在投标报价中。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-20℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源380V/220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，采购人将与中标人共同开箱验收, 如中标人届时不派人来, 则验收结果应以采购人单方出具的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求中标人负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现，采购人有权终止合同，中标人必须承担由此给采购人带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

4、本需求书中标注“★”号的为关键参数，对这些关键参数的任何负偏离将导致废标，“▲”号条款是重要条款，负偏离将严重扣分。
5、如在“三、具体要求”中与上述“二、总则”中有不一致之处，以“三、具体要求”中的具体技术、商务要求为准。



3、 [bookmark: OLE_LINK3]具体要求：
《一》技术要求
	编号
	招标技术指标名称
	招标技术指标值

	1
	应用范围和要求
	本项目所采购设备及软件系统为采购人葛洪系统的核心模块，适用于病原检测及公共卫生应急等领域。通过智能交付系统实现模块内及模块间自动化交互，将整个实验流程的软硬件资源整合成一个有机整体。实现从原始样本接收到标准化文库产物输出的全流程自动化运行。

	2
	性能指标
	1. 样本预处理工作站

	
	
	采用双功能岛并行，拭子/血液预处理工作站与组织/粪便预处理工作站独立运行，可自动化完成液体与固体类原始样本的预处理操作，实现从48孔冻存管至96孔板的样本转移。各功能岛均配备负压层流罩组件，确保平台内部环境洁净。同时配置6D柔性传输组件，可实现预处理工作站与全自动提取模块之间的物料快速转运

	
	
	1.1. 拭子/血液样本预处理工作站

	
	
	拭子/血液样本预处理工作站需配置负压层流罩组件，保证平台内部环境洁净。拭子/血液样本预处理工作站通过整合自动化液体工作站组件、自动化耗材供给组件、自动化冰箱组件、自动化扫码组件、自动化冻存管开关盖组件、自动化撕膜组件、自动化封膜组件、自动化液面探测组件、自动化高速制冷离心组件、自动化混匀组件、自动化微孔板离心组件等设备，实现液体类样本从48孔冻存管到96孔板的转移

	
	
	1.1.1. 自动化物料转运组件

	
	
	1.1.1.1. 轨道式协作机器人集成组件与设备，包含导轨、夹爪等设备

	
	
	▲1.1.1.2. 机器人符合ISO/TS 15066标准，【提供符合声明承诺函并加盖投标人公章】

	
	
	1.1.1.3. 机器人轴数≤4，机器人Z向行程≥800mm，臂展≥630mm，重复定位精度≤±0.03mm，抓取有效负载≥ 1.5kg，最大末端速度≥1400mm/s

	
	
	1.1.1.4. 机器人夹爪兼容孔板类型：符合SBS标准的微孔板、深孔板等，具备夹空检测和掉落检测功能，具备碰撞检测功能和拖动示教功能，具备断电保持功能，防止突然断电造成孔板掉落

	
	
	1.1.1.5.支持自动化整合

	
	
	1.1.2. 自动化液体工作站组件

	
	
	1.1.2.1. 移液器配置：配置灵活8 通道移液器和孔板夹爪，移液器间距9-21mm可调，每个通道可执行不同的移液任务，移液体积：0.5-1000μL

	
	
	★1.1.2.2. 液体工作站SBS板位数量：≥30个，可适配温控模块、倾斜模块、振荡模块，【须提供制造商公开发布的产品白皮书或产品彩页或官网截图证明或第三方机构出具的检测报告或实物图片】

	
	
	1.1.2.3. XY轴移动速度：≥800mm/s，Z轴≥250mm/s，重复定位精度≤±0.03mm

	
	
	1.1.2.4. 具备气压（PLLD）和电容（CLLD）液面探测，集成AI视觉感知系统，可自动识别台面布局与障碍物位置，实现板位快速标定

	
	
	1.1.2.5. 支持自动化整合

	
	
	1.1.3. 自动化耗材供给组件

	
	
	1.1.3.1. 具备1套旋转式存储板架和1套孔板等耗材抓放机械臂，存取效率：完成1块孔板的存入或取出平均时间≤12s

	
	
	1.1.3.2. 兼容耗材类型：符合SBS标准的微孔板、深孔板、细胞培养板以及枪头盒等，存储容量：≥200块符合SBS标准的微孔板（高度h≤18mm）

	
	
	1.1.3.3. 每个储板架均自带条码，可自动扫描确认每个储板架的类型，自带扫码器可实现自动扫码盘库功能

	
	
	1.1.3.4. 支持自动化整合

	
	
	1.1.4. 自动化冰箱组件

	
	
	1.1.4.1. 冷藏箱配置2列容量总计≥40块微孔板（h≤18mm）的存储板栈和1套取放机械臂，兼容如试剂槽等其他符合SBS规格的物料，自带扫码器可进行自动扫码盘库

	
	
	1.1.4.2. 制冷均匀迅速温度控制范围：2℃至8℃，背面配备自动化交互的迷你窗口，降低孔板进出对箱体内温度的影响

	
	
	1.1.4.3. 存取效率：完成1块孔板的存入或取出平均时间≤15s

	
	
	1.1.4.4. 支持自动化整合

	
	
	1.1.5. 自动化扫码组件

	
	
	1.1.5.1. 支持多种SBS冻存盒，包括24、48、96孔等多种规格

	
	
	1.1.5.2. 可以识别冻存管底码和冻存盒侧码

	
	
	1.1.5.3. 支持自动化整合

	
	
	1.1.6. 自动化冻存管开关盖组件

	
	
	1.1.6.1. 自动对整板SBS规格的48孔2ml冻存管进行开/关盖处理，单次开/关该处理时间≤26s

	
	
	1.1.6.2. 支持自动化整合

	
	
	1.1.7. 自动化撕膜组件

	
	
	1.1.7.1. 撕膜方法和技术：采用粘贴式撕膜技术，非传统机械式撕膜方法，保证每次撕膜的可靠性

	
	
	1.1.7.2. 撕膜速度可调节，最高可达250次撕膜/小时

	
	
	1.1.7.3. 撕膜高度自动适应，可兼容8-70mm各符合SBS规格的孔板

	
	
	1.1.7.4. 支持自动化整合

	
	
	1.1.8. 自动化封膜组件

	
	
	1.1.8.1. 全自动封膜，适用可撕膜、可穿刺膜、永久性膜，适用铝膜、透明膜、可透气膜等多种膜

	
	
	1.1.8.2. 可兼容所有SBS、ANSI标准孔板，孔板高度范围：3mm-55mm

	
	
	1.1.8.3. 热封温度范围 ：100℃ 至200℃，封膜循环时间最快20秒

	
	
	1.1.8.4. 支持自动化整合

	
	
	1.1.9. 自动化液面探测组件

	
	
	▲1.1.9.1. 可实现样品体积的非接触式测量，【须提供制造商公开发布的产品白皮书或产品彩页或官网截图证明或第三方机构出具的检测报告或实物图片】

	
	
	1.1.9.2. 适用的样品类型广，可以检测实验室常规试剂，如水，酒精，DMSO，蛋白溶液，培养基、核酸等各种溶液试剂等

	
	
	1.1.9.3. 测量速度：最快1分钟完成一块96孔管架样品的体积测量，测量范围：25-1000μL，测量精度CV≤5%，@50μL，96孔板

	
	
	1.1.9.4. 耗材兼容性：兼容SBS规格的24, 48, 96 孔板及盒装冻存管等，测试样品的耗材高度可达≥52 mm

	
	
	1.1.9.5. 数据输出格式包括CSV. txt. 格式

	
	
	1.1.9.6. 支持自动化整合

	
	
	1.1.10. 自动化离心组件

	
	
	★1.1.10.1. 最大相对离心力：≥8000g，【须提供制造商公开发布的产品白皮书或产品彩页或官网截图证明或第三方机构出具的检测报告或实物图片】

	
	
	1.1.10.2. 离心方式：2位水平转子离心，可适配板型：酶标板、PCR板、深孔板及其他符合SBS规格的孔板载架等

	
	
	1.1.10.3. 具备压缩机制冷功能，温度设置范围-10℃—室温可调

	
	
	1.1.10.4.  定位精度：±1度

	
	
	1.1.10.5. 支持自动化整合

	
	
	1.1.11. 自动化混匀组件

	
	
	1.1.11.1. 自动化兼容，可用于48 孔2ml冻存管整盒样品混匀，配置自动开关门功能

	
	
	1.1.11.2. 运动方式：圆周，振荡频率：200-2000RPM可调，温度控制范围：4℃~室温，实现冻存管混匀要求的冷藏环境

	
	
	1.1.12. 自动化微孔板离心组件

	
	
	1.1.12.1. 具有SBS规格的离心板位≥2个，可适用于SBS规格的微孔板、深孔板、全裙边PCR板等，可适应总高≤50mm的不同高度的耗材，配备不小于5英寸的触控屏

	
	
	1.1.12.2. 最大转速：≥4000rpm，最大相对离心力：≥2050g

	
	
	1.1.12.3. 机器人可从离心机正面、顶面与离心机吊篮直接交互

	
	
	1.1.12.4. 支持自动化整合

	
	
	1.1.13. 自动化HEPA组件

	
	
	1.1.13.1. 组件配置负压HEPA，过滤效率H14，防止气溶胶外泄，保护操作人员安全，工作站相对房间的压差≤-10Pa

	
	
	1.1.14. 自动化工作台及电控组件

	
	
	1.1.14.1. 工作台主体框架耐受酒精擦拭消毒，台面耐受酸碱

	
	
	1.1.14.2. 工作台具备水平调节功能，对存在振动的中大型自动化设备配有相应的减震装置，保证设备长期稳定高效运行，对存在耗材补充的中小型自动化设备配有相应的水平拉动式底座，便于耗材补给及维护

	
	
	1.1.14.3. 电控组件需包含：工控机x1、千兆交换机x1

	
	
	1.1.15. 中央控制软件

	
	
	1.1.15.1. 支持设备驱动的自动化集成功能

	
	
	1.1.15.2. 支持拖拽编程，图形化流程编辑

	
	
	1.1.15.3. 具备智能动态排程及时序管理功能，支持岛内独立启停与节拍调节

	
	
	1.1.15.4. 具备动态调度能力，程序运行后仍可添加并运行新的程序，支持任务优先级调整

	
	
	1.1.15.5. 具备多任务并行处理能力

	
	
	1.1.15.6. 可实现"断点精准定位到步,而非定位到流程"，定位信息包含：时间戳、故障步骤、故障内容等

	
	
	1.1.15.7. 实时监控各模块运行状态、样本位置及设备参数，记录全流程过程数据（含时间戳、操作日志、异常事件）

	
	
	1.1.15.8. 软件采用B/S架构，支持跨平台使用，包括电脑、平板等

	
	
	1.1.15.9. 支持针对不同物料类型设置取放策略，如：FIFO、LIFO、原拿原放等策略

	
	
	1.1.15.10. 支持流程模拟，提供甘特图、列表等多种方式的状态展示功能；甘特图和其对应的资源投影图在同一界面展示，直观查看每个时段的资源占用情况

	
	
	1.1.15.11. 支持日历预定功能，可以提前预约实验

	
	
	1.1.15.12. 支持点位示教功能，方便用户对机器人点位进行校正

	
	
	1.1.15.13. 支持下载实验报告为PDF，包含实验概览、实验参数、样品信息、试剂耗材、实验结果等

	
	
	1.1.15.14. 软件界面支持中英文切换

	
	
	1.2. 组织/粪便样本预处理工作站

	
	
	组织/粪便样本预处理工作站需配置负压层流罩组件，保证平台内部环境洁净。组织/粪便样本预处理工作站通过整合自动化物料转运组件、自动化冻存管转运组件、自动化液体工作站组件、自动化耗材供给组件、自动化冰箱组件、自动化扫码组件、自动化冻存管开关盖组件、自动化撕膜组件、自动化封膜组件、自动化液面探测组件、自动化高通量研磨组件、自动化高速制冷离心组件、自动化混匀组件、自动化微孔板离心组件等设备，实现固体类样本从48孔冻存管到96孔板的转移，同时搭配6D柔性传输组件可实现样本预处理工作站同全自动提取模块之间的物料快速转运

	
	
	1.2.1. 自动化物料转运组件

	
	
	1.2.1.1. 轨道式协作机器人集成组件与设备，包含导轨、夹爪等设备

	
	
	▲1.2.1.2. 机器人符合ISO/TS 15066标准，【提供符合声明承诺函并加盖投标人公章】

	
	
	1.2.1.3. 机器人轴数≤4，机器人Z向行程≥800mm，臂展≥630mm，重复定位精度≤±0.03mm，抓取有效负载≥ 1.5kg，最大末端速度≥1400mm/s

	
	
	1.2.1.4. 机器人夹爪兼容孔板类型：符合SBS标准的微孔板、深孔板等，具备夹空检测和掉落检测功能，具备碰撞检测功能和拖动示教功能，具备断电保持功能，防止突然断电造成孔板掉落

	
	
	1.2.1.5. 支持自动化整合

	
	
	1.2.2. 6D柔性传输组件

	
	
	1.2.2.1. 6D柔性传输组件用于2个预处理工作站和核酸提取工作站之间的物料和样本的高效传递，动子是组件内全程悬浮、自由移动、无机械部件约束

	
	
	▲1.2.2.2. 动子可在组件内任意布局并悬浮，可实现最高 6 自由度的无接触 2D 运动，可叠加倾转、俯仰、升降，实现自由 6D 定位【须提供制造商公开发布的产品白皮书或产品彩页或官网截图证明或第三方机构出具的检测报告】

	
	
	1.2.2.3. 动子可做x、y、z三方向直线运动，x、y轴方向，空载最高速度可达 3 m/s，x、y轴方向倾斜，动子最大升降 6 mm，动子可z轴360°旋转，重复定位精度最高 10 μm

	
	
	▲1.2.2.4. 动子表面不锈钢全覆盖，【须提供制造商公开发布的产品白皮书或产品彩页或官网截图证明或第三方机构出具的检测报告或实物照片】

	
	
	1.2.2.5. 支持自动化整合

	
	
	1.2.3. 自动化冻存管转运组件

	
	
	1.2.3.1. 离心机挑管机器人

	
	
	1.2.3.1.1.应用于高速离心组件与冻存盒之间冻存管样本的转移

	
	
	1.2.3.1.2.最大负载≥1.5kg， 臂展≥600mm，重复定位精度≤±0.03mm

	
	
	1.2.3.2. 冻存管挑管机器人

	
	
	1.2.3.2.1.应用于冻存盒之间冻存管样本的转移

	
	
	1.2.3.2.2.夹爪可X\Y\Z方向移动，支持掉落检测功能，支持断电自锁功能度

	
	
	1.2.3.3. 支持自动化整合

	
	
	1.2.4. 自动化液体工作站组件

	
	
	1.2.4.1. 移液器配置：配置灵活8 通道移液器和孔板夹爪，移液器间距9-21mm可调，每个通道可执行不同的移液任务，移液体积：0.5-1000μL

	
	
	★1.2.4.2. 液体工作站SBS板位数量：≥30个，可适配温控模块、倾斜模块、振荡模块，【须提供制造商公开发布的产品白皮书或产品彩页或官网截图证明或第三方机构出具的检测报告或实物照片】

	
	
	1.2.4.3. XY轴移动速度：≥800mm/s，Z轴≥250mm/s，重复定位精度≤±0.03mm

	
	
	1.2.4.4. 具备气压（PLLD）和电容（CLLD）液面探测，集成AI视觉感知系统，可自动识别台面布局与障碍物位置，实现板位快速标定

	
	
	1.2.4.5. 支持自动化整合

	
	
	1.2.5. 自动化耗材供给组件

	
	
	1.2.5.1. 具备1套旋转式存储板架和1套孔板等耗材抓放机械臂，存取效率：完成1块孔板的存入或取出平均时间≤12s

	
	
	1.2.5.2. 兼容耗材类型：符合SBS标准的微孔板、深孔板、细胞培养板以及枪头盒等，存储容量：≥200块符合SBS标准的微孔板（高度h≤18mm）

	
	
	1.2.5.3. 每个储板架均自带条码，可自动扫描确认每个储板架的类型，自带扫码器可实现自动扫码盘库功能

	
	
	1.2.5.4. 支持自动化整合

	
	
	1.2.6. 自动化冰箱组件

	
	
	1.2.6.1. 冷藏箱配置2列容量总计≥40块微孔板（h≤18mm）的存储板栈和1套取放机械臂，兼容如试剂槽等其他符合SBS规格的物料，自带扫码器可进行自动扫码盘库

	
	
	1.2.6.2. 制冷均匀迅速温度控制范围：2℃至8℃，背面配备自动化交互的迷你窗口，降低孔板进出对箱体内温度的影响

	
	
	1.2.6.3. 存取效率：完成1块孔板的存入或取出平均时间≤15s

	
	
	1.2.6.4. 支持自动化整合

	
	
	1.2.7. 自动化扫码组件

	
	
	1.2.7.1. 支持多种SBS冻存盒，包括24、48、96孔等多种规格

	
	
	1.2.7.2. 可以识别冻存管底码和冻存盒侧码

	
	
	1.2.7.3. 支持自动化整合

	
	
	1.2.8. 自动化冻存管开关盖组件

	
	
	1.2.8.1. 自动对整板SBS规格的48孔2ml冻存管进行开/关盖处理，单次开/关该处理时间≤26s

	
	
	1.2.8.2.支持自动化整合

	
	
	1.2.9. 自动化撕膜组件

	
	
	1.2.9.1. 撕膜方法和技术：采用粘贴式撕膜技术，非传统机械式撕膜方法，保证每次撕膜的可靠性

	
	
	1.2.9.2. 撕膜速度可调节，最高可达250次撕膜/小时

	
	
	1.2.9.3. 撕膜高度自动适应，可兼容8-70mm各符合SBS规格的孔板

	
	
	1.2.9.4. 支持自动化整合

	
	
	1.2.10. 自动化封膜组件

	
	
	1.2.10.1. 全自动封膜，适用可撕膜、可穿刺膜、永久性膜，适用铝膜、透明膜、可透气膜等多种膜

	
	
	1.2.10.2. 可兼容所有SBS、ANSI标准孔板，孔板高度范围：3mm-55mm

	
	
	1.2.10.3. 热封温度范围 ：100℃ 至200℃，封膜循环时间最快20秒

	
	
	1.2.10.4. 支持自动化整合

	
	
	1.2.11. 自动化液面探测组件

	
	
	▲1.2.11.1. 可实现样品体积的非接触式测量，【须提供制造商公开发布的产品白皮书或产品彩页或官网截图证明或第三方机构出具的检测报告或实物照片】

	
	
	1.2.11.2. 适用的样品类型广，可以检测实验室常规试剂，如水，酒精，DMSO，蛋白溶液，培养基、核酸等各种溶液试剂等

	
	
	1.2.11.3. 测量速度：最快1分钟完成一块96孔管架样品的体积测量，测量范围：25-1000μL，测量精度CV≤5%，@50μL，96孔板

	
	
	1.2.11.4. 耗材兼容性：兼容SBS规格的24, 48, 96 孔板及盒装冻存管等，测试样品的耗材高度可达≥52 mm

	
	
	1.2.11.5. 数据输出格式包括CSV. txt. 格式

	
	
	1.2.11.6. 支持自动化整合

	
	
	1.2.12. 自动化高通量研磨组件

	
	
	1.2.12.1. 最大处理样本量：≥2个SBS规格板位

	
	
	1.2.12.2. 研磨原理：垂直往复撞击模式，研磨速度：0-2000次/分钟，研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可，研磨仪具备制冷功能，-20~室温℃可调

	
	
	1.2.12.3. 研磨仪可自动定位锁紧，能与自动化整合

	
	
	1.2.13. 自动化离心组件

	
	
	★1.2.13.1. 最大相对离心力：≥20000g，【须提供制造商公开发布的产品白皮书或产品彩页或官网截图证明或第三方机构出具的检测报告或实物照片】

	
	
	1.2.13.2. 离心容量：可同时离心16个2ml冻存管

	
	
	1.2.13.3. 具备压缩机制冷功能，温度设置范围-10℃—室温可调

	
	
	1.2.13.4. 定位精度：±1度

	
	
	1.2.13.5.支持自动化整合

	
	
	1.2.14. 自动化混匀组件

	
	
	1.2.14.1. 自动化兼容，可用于48 孔2ml冻存管整盒样品混匀，配置自动开关门功能

	
	
	1.2.14.2. 运动方式：圆周，振荡频率：200-2000RPM可调，温度控制范围：4℃~室温，实现冻存管混匀要求的冷藏环境

	
	
	1.2.15. 自动化微孔板离心组件

	
	
	1.2.15.1. 具有SBS规格的离心板位≥2个，可适用于SBS规格的微孔板、深孔板、全裙边PCR板等，可适应总高≤50mm的不同高度的耗材，配备不小于5英寸的触控屏

	
	
	1.2.15.2. 最大转速：≥4000rpm，最大相对离心力：≥2050g

	
	
	1.2.15.3. 机器人可从离心机正面、顶面与离心机吊篮直接交互

	
	
	1.2.15.4. 支持自动化整合

	
	
	1.2.16. 自动化HEPA组件

	
	
	1.2.16.1. 组件配置负压HEPA，过滤效率H14，防止气溶胶外泄，保护操作人员安全，工作站相对房间的压差≤-10Pa

	
	
	1.2.17. 自动化工作台及电控组件

	
	
	1.2.17.1. 工作台主体框架耐受酒精擦拭消毒，台面耐受酸碱

	
	
	1.2.17.2. 工作台具备水平调节功能，对存在振动的中大型自动化设备配有相应的减震装置，保证设备长期稳定高效运行，对存在耗材补充的中小型自动化设备配有相应的水平拉动式底座，便于耗材补给及维护

	
	
	1.2.17.3. 电控组件需包含：工控机x1、千兆交换机x1

	
	
	1.2.18. 中央控制软件

	
	
	1.2.18.1. 支持设备驱动的自动化集成功能

	
	
	1.2.18.2. 支持拖拽编程，图形化流程编辑

	
	
	1.2.18.3. 具备智能动态排程及时序管理功能，支持岛内独立启停与节拍调节

	
	
	1.2.18.4. 具备动态调度能力，程序运行后仍可添加并运行新的程序，支持任务优先级调整

	
	
	1.2.18.5. 具备多任务并行处理能力

	
	
	1.2.18.6. 可实现"断点精准定位到步,而非定位到流程"，定位信息包含：时间戳、故障步骤、故障内容等

	
	
	1.2.18.7.  实时监控各模块运行状态、样本位置及设备参数，记录全流程过程数据（含时间戳、操作日志、异常事件）

	
	
	1.2.18.8. 软件采用B/S架构，支持跨平台使用，包括电脑、平板等

	
	
	1.2.18.9. 支持针对不同物料类型设置取放策略，如：FIFO、LIFO、原拿原放等策略

	
	
	1.2.18.10. 支持流程模拟，提供甘特图、列表等多种方式的状态展示功能；甘特图和其对应的资源投影图在同一界面展示，直观查看每个时段的资源占用情况

	
	
	1.2.18.11.  支持日历预定功能，可以提前预约实验

	
	
	1.2.18.12.  支持点位示教功能，方便用户对机器人点位进行校正

	
	
	1.2.18.13.  支持下载实验报告为PDF，包含实验概览、实验参数、样品信息、试剂耗材、实验结果等

	
	
	1.2.18.14. 软件界面支持中英文切换

	
	
	1.2.18.15. 定制开发配套样本保存液，覆盖拭子，血清、组织、粪便等样本类型，室温下保存时间≥24h，同等条件下核酸回收率CV≤20%

	
	
	1.2.18.16. 提供样本保存液测试方案，包括不限于样本兼容性验证、极限载量边界测试、批内/批间均一性测试、长期保存实时稳定性测试（至少包含4℃、-20℃、-80℃三组温度条件）、高温加速老化稳定性测试（至少包含37℃、42℃、65℃三组温度条件）、反复冻融耐受测试

	
	
	2. 全自动提取模块

	
	
	全自动提取模块需配置负压层流罩组件，保证平台内部环境洁净。全自动提取模块通过整合自动化物料转运组件、自动化高通量核酸提取组件、自动化核酸提取组件-16通道、自动化液体工作站组件、自动化耗材供给组件、自动化冰箱组件、自动化撕膜组件、自动化封膜组件、自动化微孔板离心组件、多功能酶标仪、自动化qPCR仪组件等设备实现样本核酸提取、质控检测、样本初筛等环节。软件能够实现自动化核酸提取、转板保存、浓度测定、样本初筛等一系列自动化流程，同时支持对实验过程中产生的数据进行收集、汇总、记录以及处理

	
	
	2.1. 自动化物料转运组件

	
	
	2.1.1. 轨道式协作机器人集成组件与设备，包含导轨、夹爪等设备

	
	
	▲2.1.2. 机器人符合ISO/TS 15066标准，【提供符合声明承诺函并加盖投标人公章】

	
	
	2.1.3. 机器人轴数≤4，机器人Z向行程≥800mm，臂展≥630mm，重复定位精度≤±0.03mm，抓取有效负载≥ 1.5kg，最大末端速度≥1400mm/s

	
	
	2.1.4. 机器人夹爪兼容孔板类型：符合SBS标准的微孔板、深孔板等，具备夹空检测和掉落检测功能，具备碰撞检测功能和拖动示教功能，具备断电保持功能，防止突然断电造成孔板掉落

	
	
	2.1.5. 支持自动化整合

	
	
	2.2. 自动化高通量核酸提取组件

	
	
	2.2.1. 样品通量：1~96，处理体积：50~1000μL

	
	
	2.2.2. 内置试剂盒和磁棒套两个红外自动检测传感器，防止漏放试剂盒和磁棒套

	
	
	2.2.3. 裂解温度：室温~120 ℃，洗脱温度：室温~120 ℃

	
	
	2.2.4. 混合速度和混合幅度均≥10档速度可调，满足不同样本的提取需求，吸磁方式≥2种，吸磁段数≥5段，满足不同种类磁珠的吸磁

	
	
	2.2.5. 支持自动化整合

	
	
	2.3. 自动化核酸提取组件

	
	
	2.3.1. 基于磁珠法，仪器磁棒直接转移磁珠，全过程无液体转移，避免污染，无需离心、抽真空，磁吸模式：直上直下吸磁和分段吸磁

	
	
	2.3.2. 样品通量：1-16，最低样本处理量1样本/次，工作体积：每个孔位50-1000μl

	
	
	2.3.3. 加热位置：96孔深孔板的2、6、8、12列可加热，温度范围：室温+5-105℃，振荡混合：多模多档可调，振荡模式具有多种振幅、频率与时间自由组合

	
	
	2.3.4. 支持自动化整合

	
	
	2.4. 自动化液体工作站组件

	
	
	2.4.1. 移液器配置：配置灵活4 通道移液器、固定96通道移液器和孔板夹爪

	
	
	★2.4.2. 液体工作站内 标准SBS 板位数量≥45个，可适配温控模块、倾斜模块、振荡模块，【须提供制造商公开发布的产品白皮书或产品彩页或官网截图证明或第三方机构出具的检测报告或实物照片】

	
	
	2.4.3. XY 轴移动速度：≥800mm/s，Z轴≥250mm/s，重复定位精度≤±0.02mm

	
	
	2.4.4. 灵活4通道移液器间距9-21mm可调，每个通道可执行不同的移液任务，移液体积：0.5-1000μl，具备气压（PLLD）和电容（CLLD）液面探测

	
	
	2.4.5. 96通道移液体积：5-1000μl

	
	
	2.4.6. 集成AI视觉感知系统，可自动识别台面布局与障碍物位置，实现板位快速标定

	
	
	2.4.7. 支持自动化整合

	
	
	2.5. 自动化耗材供给组件

	
	
	2.5.1. 具备1套旋转式存储板架和1套孔板等耗材抓放机械臂，存取效率：完成1块孔板的存入或取出平均时间≤12s

	
	
	2.5.2. 兼容耗材类型：符合SBS标准的微孔板、深孔板、细胞培养板以及枪头盒等，存储容量：≥200块符合SBS标准的微孔板（高度h≤18mm）

	
	
	2.5.3. 每个储板架均自带条码，可自动扫描确认每个储板架的类型，自带扫码器可实现自动扫码盘库功能

	
	
	2.5.4. 支持自动化整合

	
	
	2.6. 自动化冰箱组件

	
	
	2.6.1. 冷藏箱配置2列容量总计≥40块微孔板（h≤18mm）的存储板栈和1套取放机械臂，兼容如试剂槽等其他符合SBS规格的物料，自带扫码器可进行自动扫码盘库

	
	
	2.6.2. 制冷均匀迅速温度控制范围：2℃至8℃，背面配备自动化交互的迷你窗口，降低孔板进出对箱体内温度的影响

	
	
	2.6.3. 存取效率：完成1块孔板的存入或取出平均时间≤15s

	
	
	2.6.4. 支持自动化整合

	
	
	2.7. 自动化撕膜组件

	
	
	2.7.1. 撕膜方法和技术：采用粘贴式撕膜技术，非传统机械式撕膜方法，保证每次撕膜的可靠性

	
	
	2.7.2. 撕膜速度可调节，最高可达250次撕膜/小时

	
	
	2.7.3. 撕膜高度自动适应，可兼容8-70mm各符合SBS规格的孔板

	
	
	2.7.4. 支持自动化整合

	
	
	2.8. 自动化封膜组件

	
	
	2.8.1. 全自动封膜，适用可撕膜、可穿刺膜、永久性膜，适用铝膜、透明膜、可透气膜等多种膜

	
	
	2.8.2. 可兼容所有SBS、ANSI标准孔板，孔板高度范围：3mm-55mm

	
	
	2.8.3. 热封温度范围 ：100℃ 至200℃，封膜循环时间最快20秒

	
	
	2.8.4. 支持自动化整合

	
	
	2.9. 自动化微孔板离心组件

	
	
	2.9.1. 具有SBS规格的离心板位≥2个，可适用于SBS规格的微孔板、深孔板、全裙边PCR板等，可适应总高≤50mm的不同高度的耗材，配备不小于5英寸的触控屏

	
	
	2.9.2. 最大转速：≥4000rpm，最大相对离心力：≥2050g

	
	
	2.9.3. 机器人可从离心机正面、顶面与离心机吊篮直接交互

	
	
	2.9.4. 支持自动化整合

	
	
	2.10. 多功能酶标仪

	
	
	2.10.1. 适用孔板：6-384孔板

	
	
	2.10.2. 检测模式：紫外/可见吸收光、荧光、化学发光

	
	
	2.10.3. 吸收光波长范围：190--1100nm，1nm递增， 波长准确度：±2nm，波长精确度：±0.2nm，检测动态范围：0--5.0OD，检测分辨率：0.0001 OD

	
	
	2.10.4. 荧光波长选择：滤光片，波长范围：200--750nm，200--850nm，检测动态范围：0--10,000,000

	
	
	2.10.5. 发光检测动态范围：0--10,000,000，发光检测灵敏度：10amol ATP

	
	
	2.10.6. 支持自动化整合

	
	
	2.11. 自动化qPCR仪组件

	
	
	2.11.1. 反应通量：96

	
	
	2.11.2. 检测通道数≥6个

	
	
	2.11.3. 温度范围：37℃–95℃，温度精确度：≤±0.1℃

	
	
	2.11.4. 检测灵敏度：可检测单拷贝基因，动力学线性范围：可检测到1-1010个拷贝DNA

	
	
	▲2.11.5. 可区分1000拷贝和2000拷贝模板浓度的差异，支持现场验证

	
	
	2.11.6.支持自动化整合

	
	
	2.12. 自动化HEPA组件

	
	
	2.12.1. 组件配置负压HEPA，过滤效率H14，防止气溶胶外泄，保护操作人员安全，工作站相对房间的压差≤-10Pa

	
	
	2.13. 自动化工作台及电控组件

	
	
	2.13.1. 工作台主体框架耐受酒精擦拭消毒，台面耐受酸碱

	
	
	2.13.2. 工作台具备水平调节功能，对存在振动的中大型自动化设备配有相应的减震装置，保证设备长期稳定高效运行，对存在耗材补充的中小型自动化设备配有相应的水平拉动式底座，便于耗材补给及维护

	
	
	2.13.3. 电控组件需包含：工控机x1、千兆交换机x1

	
	
	2.14.中央控制软件

	
	
	2.14.1. 支持设备驱动的自动化集成功能

	
	
	2.14.2. 支持拖拽编程，图形化流程编辑

	
	
	2.14.3. 具备智能动态排程及时序管理功能，支持岛内独立启停与节拍调节

	
	
	2.14.4. 具备动态调度能力，程序运行后仍可添加并运行新的程序，支持任务优先级调整

	
	
	2.14.5. 具备多任务并行处理能力

	
	
	2.14.6. 可实现"断点精准定位到步,而非定位到流程"，定位信息包含：时间戳、故障步骤、故障内容等

	
	
	2.14.7.  实时监控各模块运行状态、样本位置及设备参数，记录全流程过程数据（含时间戳、操作日志、异常事件）

	
	
	2.14.8. 软件采用B/S架构，支持跨平台使用，包括电脑、平板等

	
	
	2.14.9. 支持针对不同物料类型设置取放策略，如：FIFO、LIFO、原拿原放等策略

	
	
	2.14.10. 支持流程模拟，提供甘特图、列表等多种方式的状态展示功能；甘特图和其对应的资源投影图在同一界面展示，直观查看每个时段的资源占用情况

	
	
	2.14.11.  支持日历预定功能，可以提前预约实验

	
	
	2.14.12.  支持点位示教功能，方便用户对机器人点位进行校正

	
	
	2.14.13.  支持下载实验报告为PDF，包含实验概览、实验参数、样品信息、试剂耗材、实验结果等

	
	
	2.14.14. 软件界面支持中英文切换

	
	
	2.14.15. 定制开发配套RNA提取试剂，可兼容以上样本保存液，覆盖拭子、血清、组织、粪便等样本类型，支持病毒 DNA、RNA 共提取，也可单独 RNA 提取，同等条件下核酸回收率CV≤20%

	
	
	2.14.16. 提供RNA提取试剂测试报告，包括不限于核酸浓度、核酸纯度、RNA完整度RIN值、稳定性测试等

	
	
	2.15. 医用冷藏箱

	
	
	2.15.1. 容积≥310L，温度范围：2~8℃

	
	
	2.16. -86度超低温冰箱

	
	
	2.16.1. 容积≥338L，温度范围：-40~-86℃

	
	
	★2.16.2如投标人提供的投标产品属于《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）强制节能产品，应取得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书。【如属于强制节能产品，需提供节能产品认证证书】

	
	
	2.17. 多功能离心机

	
	
	2.17.1. 最高转速：≥21000rpm，最大离心力：≥30840xg

	
	
	2.17.2. 最大容量：≥250ml*4支

	
	
	2.17.3. 标配水平酶标转子一套，转速≥4000rpm

	
	
	2.18. 生物安全柜

	
	
	2.18.1. A2型双人生物安全柜，30%外排，70%循环

	
	
	2.19. 手动单道移液器

	
	
	2.19.1. 量程：0.5-10μL，2-20μL，10-100μL，100-1000μL各一把，可整支高压灭菌

	
	
	2.20. 手动8道移液器

	
	
	2.20.1. 量程：30-300μL，可整支高压灭菌

	
	
	2.21. 高速冷冻离心机

	
	
	2.21.1. 最高转速：≥15000rpm，最大离心力：≥21380xg

	
	
	2.21.2. 最大容量：≥5ml*18支

	
	
	2.21.3. 标配2/1.5ml*24角转子一套

	
	
	2.22. 高速台式冷冻离心机

	
	
	2.22.1. 最高转速：≥16500 r/min，最大离心力：≥24814×g

	
	
	2.22.2. 最大容量：≥6×100ml

	
	
	2.22.3. 标配24*2ml冻存管角转子（15000转，23419xg）一套

	
	
	2.23. 半自动旋盖机

	
	
	2.23.1.  6通道手持式冻存管自动开盖器，一次开启预制编码冻存管(6x8)一排6支冻存管盖

	
	
	2.24. 全自动低温研磨仪

	
	
	2.24.1. 可同时研磨两个6*8标准冻存盒样本

	
	
	2.24.2. 制冷功能：-50℃--室温可调

	
	
	2.25. 全自动撕膜机

	
	
	2.25.1. 全自动撕膜，自动适应板厚度，一键式操作

	
	
	2.25.2. 撕膜方法：粘贴式撕膜技术

	
	
	2.25.3. 撕膜速度：速度可调节，最大撕膜速度≥240块/h

	
	
	2.26. 全自动热封膜机

	
	
	2.26.1. 密封温度范围：1~240℃

	
	
	2.26.2. 密封时间范围：0.1~9.9s

	
	
	2.26.3. 封板高度：3mm-60mm可调

	
	
	2.27. 全自动核酸提取仪①

	
	
	2.27.1. 通量：1~96个样本

	
	
	2.27.2. 工作体积：20-1000μl

	
	
	2.28. 全自动核酸提取仪②

	
	
	2.28.1. 通量：1~48个样本

	
	
	2.28.2. 工作体积：20-1000μl

	
	
	2.29. 96孔板涡旋混匀仪

	
	
	2.29.1. 运行方式：圆周，周转直径：4.5mm，速度范围：单孔板: 0-1500rpm，双孔板: 0-1000rpm

	
	
	2.30. 孔板离心机

	
	
	2.30.1. 最高转速：≥2500rpm/min，最大相对离心力：≥500xg，容量：2X96孔PCR板

	
	
	2.31. 超净工作台

	
	
	2.31.1. 双人超净工作台

	
	
	2.31.2. 产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min

	
	
	2.31.3. 过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.995%

	
	
	2.32. 移液工作站

	
	
	2.32.1. 工作台面：3个

	
	
	2.32.2. 96通道移液系统移液头，可一次处理单列或整板移液操作

	
	
	2.32.3. 移液范围： 0.5μL-1000μL，50μL、200μL、1000μL三种移液模块可选

	
	
	2.32.4. 适用耗材：支持SBS标准的96或384孔板、储液槽

	
	
	2.33. -20度冰箱

	
	
	2.33.1. 容积≥262L，温度范围：-10~-25℃

	
	
	2.34. 涡旋混匀仪

	
	
	2.34.1. 振荡方式：圆周，周转直径：4mm，转速范围：0-3000rpm

	
	
	2.35. 瞬时离心机

	
	
	2.35.1.  最大转速：≥7000rpm，最大相对离心力：≥2680×g；最大容量2ml x 8 离心管，2 x 0.2ml PCR8排管

	
	
	2.36. 灭菌器

	
	
	2.36.1.  容积：≥100L

	
	
	3. 全自动建库模块

	
	
	全自动建库模块需配置层流罩组件，保证平台内部环境洁净，全自动建库模块通过整合自动化物料转运组件、自动化液体工作站组件、自动化耗材供给组件、自动化冰箱组件、自动化微孔板离心组件、自动化片段分析组件、自动化qPCR仪组件、自动化定量组件、自动化撕膜组件、自动化封膜组件的设备实现NGS相关的试剂配制、文库构建、文库定量、文库Pooling等实验环节。软件能够实现对所有设备的实时监控和动态调度，以及优化设备利用率。同时支持对实验过程中产生的数据进行收集、汇总、记录以及处理。

	
	
	3.1. 自动化物料转运组件

	
	
	▲3.1.1. 机器人符合ISO 10218标准，【提供符合声明承诺函并加盖投标人公章】

	
	
	3.1.2. 机械臂臂展≥650mm，重复定位精度≤±0.09mm，机械臂最大速度 ≥500mm/sec，负载能力≥500g

	
	
	3.1.3. 机械臂支持拖动示教，可手动轻松推动机械臂关节

	
	
	3.1.4. 夹爪的夹持力≥23N，行程≥60mm，可兼顾标准孔板宽边和窄边抓取需求，具有掉电保持功能，机械臂/系统突然断电不会掉板，具有夹持状态检测功能，返回当前可确认是否有孔板被夹持

	
	
	▲3.1.5. 机械臂可配备对应的导轨，速度≥750mm/sec，夹爪和导轨同作为机械臂系统的一个关节轴存在，同机械臂被同一个控制器管理，可以使用机械臂的编程指令对导轨路径进行规划，【须提供制造商公开发布的产品白皮书或产品彩页或官网截图证明或第三方机构出具的检测报告或制造商盖章承诺函】

	
	
	3.1.6. 支持自动化整合

	
	
	3.2. 自动化液体工作站组件①

	
	
	3.2.1.主机台面SBS标准工作板位≥20个

	
	
	3.2.2.具有1个8通道移液机械臂，可配置通道抓手，由单臂即可实现：加样、转板的操作; 机械臂XYZ轴的运动精度达±0.5 mm

	
	
	▲3.2.3.具有8个独立的加样通道，每个通道Z轴灵活独立，Y轴方向支持不等间距独立控制，满足不同耗材及多种复杂流程的移液需求，【须提供制造商公开发布的产品白皮书或产品彩页或官网截图证明或第三方机构出具的检测报告】

	
	
	3.2.4.加样通道集成电容液面探测系统，且每个通道可独立进行探测

	
	
	▲3.2.5.移液量程广，体积范围可达：1-5000μL

	
	
	3.2.6.工作站内置温度和湿度传感器，实时监控实验条件

	
	
	3.2.7.开放通讯接口，支持与大机械臂整合，支持中央控制系统集中调度

	
	
	3.3. 自动化液体工作站组件②

	
	
	3.3.1.主机台面SBS标准工作板位≥20个

	
	
	3.3.2.具有两个独立机械臂系统：包括1个96通道移液机械臂臂和1个独立抓板机械臂，双臂协同操作，可实现同时加样、分液与转板，互不干扰，节省操作时间，提高实验效率

	
	
	3.3.3.工作站台面活动区域以外具有独立的微孔板存储区，存储位不占加样台面空间

	
	
	3.3.4.96通道移液器移液范围：1-200ul

	
	
	3.3.5.移板机械臂可270度旋转，侧向抓板手至少可承重400g

	
	
	3.3.6.主机平台带工作状态指示灯，具有声光双重报警系统

	
	
	3.3.7.具有安全防护面板，配备门锁，可防止非法进入工作台面，面板带有暂停按钮，可在任一时间进行暂停，处理异常事件

	
	
	3.3.8.支持自动化整合

	
	
	3.4. 自动化耗材供给组件

	
	
	3.4.1. 旋转式存储板架

	
	
	3.4.2. 兼容耗材类型：符合SBS标准的微孔板、深孔板、细胞培养板以及枪头盒等，存储容量：≥200块符合SBS标准的微孔板（高度h≤18mm）

	
	
	3.4.3. 存取效率：完成1块孔板的存入或取出平均时间≤15s

	
	
	3.4.4.支持自动化整合

	
	
	3.5. 自动化冰箱组件

	
	
	3.5.1. 用于自动化实验中的试剂低温存储，可与自动化机械臂整合

	
	
	3.5.2. 可容纳≥2个标准载架，可容纳＞40块标准微孔板

	
	
	▲3.5.3. 采用自动湿热灭菌技术，实现无人值守，对难处理的抗热微生物也有很强的灭菌效果，灭菌程序结束自动恢复到设定的培养温度

	
	
	3.5.4. 外置低温循环水浴，温度控制范围：+4-25℃

	
	
	3.5.5. 内置步进马达控制的板穿梭传递系统，具有板检测功能

	
	
	3.5.6. 提供5种以上小门选择位置，便于更灵活整合

	
	
	3.5.7. 整合方式灵活，可置于台面上，也可置于台面下

	
	
	3.5.8. 取板速度不超过14s

	
	
	3.5.9.图形化触摸屏界面，直观显示设定及实际参数

	
	
	3.6. 自动化微孔板离心组件

	
	
	3.6.1. 具有SBS规格的离心板位≥2个，可适用于SBS规格的微孔板、深孔板、全裙边PCR板等，可适应总高≤50mm的不同高度的耗材，配备不小于5英寸的触控屏

	
	
	3.6.2. 最大转速：≥4000rpm，最大相对离心力：≥2050g

	
	
	3.6.3. 机器人可从离心机正面、顶面与离心机吊篮直接交互

	
	
	3.6.4. 支持自动化整合

	
	
	3.7. 自动化片段分析组件

	
	
	▲3.7.1. 可与自动化系统联用，通过自动化系统全天候进行DNA和RNA样品的分析，在无人值守的情况下，每24小时可分析2400多个样品

	
	
	▲3.7.2. 适配标准96孔板装载样品，方便样品转板，匹配96阵列毛细管，实现40min运行96个样本

	
	
	3.7.3. 300bp以内长度的片段进行分析时，分辨率可达3bp

	
	
	3.7.4. DNA样品≤2ul、RNA样品≤2ul且无需额外搭配非标耗材如0.1ml微量管，操作简单，避免二次污染

	
	
	3.8. 自动化qPCR仪组件

	
	
	3.8.1. 反应通量：96

	
	
	★3.8.2. 检测通道数≥6个，【须提供制造商公开发布的产品白皮书或产品彩页或官网截图证明或第三方机构出具的检测报告】

	
	
	3.8.3. 温度范围：37℃–95℃，温度精确度：≤±0.1℃

	
	
	3.8.4. 检测灵敏度：可检测单拷贝基因，动力学线性范围：可检测到1-1010个拷贝DNA

	
	
	▲3.8.5. 可区分1000拷贝和2000拷贝模板浓度的差异，支持现场验证

	
	
	3.8.6. 支持自动化整合

	
	
	3.9. 自动化定量组件

	
	
	3.9.1.检测模式：光吸收、荧光顶部底部、时间分辨荧光（TRF）

	
	
	3.9.2.波长选择：自动弹出式智能四位滤光片盒，内置EPPROM，记录滤光片波长信息及使用寿命

	
	
	3.9.3.适用板型：6-384孔板、PCR板、4位卧式比色杯、高通量微量检测板（2ul×16）和其他自定义板型

	
	
	3.9.4.检测器：紫外光电二极管PDT（光吸收）、红外敏感PMT（荧光）

	
	
	3.9.5.光吸收波长范围：230-1000nm，按滤光片配置而定；检测分辨率：0.0001 OD；测量范围：0-4 OD

	
	
	3.9.6.荧光激发波长范围：230-850nm，依滤光片而定；发射波长范围：280-850nm，依滤光片而定；顶部检测灵敏度：85 amol荧光素/ well (100 μl, 384孔板)，检测线性范围： 7个数量级

	
	
	3.9.7.时间分辨荧光灵敏度：2.8 amol 铕/孔（0.9 pM，384孔板，100ul体系）

	
	
	3.9.8.自动化兼容性：可与条码阅读器、自动化工作站及微孔板叠放系统无缝整合

	
	
	3.10. 自动化撕膜组件

	
	
	3.10.1. 撕膜方法和技术：采用粘贴式撕膜技术，非传统机械式撕膜方法，保证每次撕膜的可靠性

	
	
	3.10.2. 撕膜速度可调节，最高可达250次撕膜/小时

	
	
	3.10.3. 撕膜高度自动适应，可兼容8-70mm各符合SBS规格的孔板

	
	
	3.10.4. 支持自动化整合

	
	
	3.11. 自动化封膜组件

	
	
	3.11.1. 全自动封膜，适用可撕膜、可穿刺膜、永久性膜，适用铝膜、透明膜、可透气膜等多种膜

	
	
	3.11.2. 可兼容所有SBS、ANSI标准孔板，孔板高度范围：3mm-55mm

	
	
	3.11.3. 热封温度范围 ：100℃ 至200℃，封膜循环时间最快20秒

	
	
	3.11.4. 支持自动化整合

	
	
	3.12自动化热循环组件

	
	
	3.12.1. 加热模块形式：96 孔 0.2 mL 加热模块，可兼容全裙边和半裙边反应板

	
	
	3.12.2. 温度范围：4-105 ℃，低温状态下不会发生冷凝，温度准确度：±0.25 ℃ (35.0-99.9 ℃)，温度精度 0.1 ℃

	
	
	3.12.3. 可从前方、双侧或上方对反应板进行操作

	
	
	3.12.4. 支持自动化整合

	
	
	3.13. 自动化HEPA组件

	
	
	3.13.1. 组件配置负压HEPA，过滤效率H14，防止气溶胶外泄，保护操作人员安全，工作站相对房间的压差≤-10Pa

	
	
	3.14. 自动化化工作台及电控组件

	
	
	3.14.1. 工作台主体框架耐受酒精擦拭消毒，台面耐受酸碱

	
	
	3.14.2. 工作台具备水平调节功能，对存在振动的中大型自动化设备配有相应的减震装置，保证设备长期稳定高效运行，对存在耗材补充的中小型自动化设备配有相应的水平拉动式底座，便于耗材补给及维护

	
	
	3.14.3. 电控组件需包含：工控机x1、千兆交换机x1

	
	
	3.15. 中央控制软件

	
	
	3.15.1. 支持在没有上层派单系统的情况下，可在中控软件人机交互界面手工下单

	
	
	▲3.15.2.工艺解析：可由实验人员按实验SOP自主编写产品工艺动作并实现自动解析，便于从整体上理解或检测工艺，也可以通过步骤甘特图了解排产情况。【提供工艺流程可视化解析图及步骤甘特图】

	
	
	3.15.3.只需明确实验核心步骤所需设备、方法、参数及步骤依赖关系即可编写流程，配置效率高

	
	
	▲3.15.4.支持Excel或CSV文件工艺编辑，不依赖于产线软件，基于产线已有方法名称，编辑好工艺之后上传，检查通过后即可使用

	
	
	3.15.5.支持循环、条件判断、变量、表达式、函数等高级语法，无需编程也可实现动态工艺编辑

	
	
	3.15.6.具有单一产线多产品多设备组的柔性混合排程效果，具备插单及优先级控制功能

	
	
	▲3.15.7.支持运行数据实时备份，实验进程全程受控可追溯，可实现任意断点快速重启，容灾性强

	
	
	3.15.8.每次运行前软件提供排产报告：配备工艺流程可视化功能，解析图逻辑清晰，便于从整体上理解或检测工艺，也可通过步骤甘特图了解排产情况及各工单预估周期

	
	
	3.15.9.支持企业微信异常提醒功能，支持异常语音播报功能

	
	
	3.15.10.定制开发适配不同宿主的rRNA去除试剂盒，测序下机数据分析核糖体 RNA 占比，宿主rRNA ratio≤10%

	
	
	3.15.11.定制开发RNA建库试剂盒，可完成RIN≥3的低质量降解样本文库构建

	
	
	[bookmark: OLE_LINK11]3.15.12.定制开发混样RNA建库试剂盒，构建可支持3-10组独立 Barcode 标记的混样体系，测序下机数据可精准拆分各样本 Barcode 序列，拆分率≥95%

	
	
	3.15.13.供应商应生物样本测试前提供完整的测试方案，及检测流程，内容包括不限于测试目标、测试要求、测试指标等，经采购人认可后实施测试，并需于综合验收前向采购人提供正式的生物样本检测报告、检测结果及结论等

	
	
	3.16.智能数据管理分析平台

	
	
	3.16.1.主数据管理：管理检验方法（基本信息、版本、关联电子文档）；定义工序（编码、名称、类别、任务单模板）及对应分析项（单位、公式、修约）、标准BOM（物料编码、用量）、仪器设备；组合工序为实验模板，实现自动下发和全流程追溯。质量判定标准管理，设定分析项高低限阈值，自动判定结果（合格/不合格/风险）并触发后续流程。

	
	
	3.16.2.数据统计分析：支持对实验数据进行多维度的统计与汇总分析，包括但不限于实验任务的类型分布、累计处理的实验任务数量、实验异常情况记录以及设备运行情况等，并支持从统计汇总数据穿透查看底层数据明细。

	
	
	3.16.3可视化大屏展示：支持通过可视化大屏，以饼图、柱状图等图表形式直观展示上述数据分析结果，并提供交互能力，支持点击图表穿透查看底层数据明细。

	
	
	4.智能交付系统（核心产品）

	
	
	智能交付系统作为本项目的控制中枢，覆盖智能交付与智能调度两大核心模块。系统支持任务单多源接入、技术路线智能匹配与自动下发，具备AI智能化Pooling能力，可实现合格样本一键Pooling、index自动校验去重等全流程自动化，无需人工计算。同时，系统支持拖拽式可视化流程编排，具备任务优先级调度、队列预加载、紧急样本柔性插队及资源约束校验能力，支持分级异常处置与人工灵活介入，并具备高容灾断点续跑能力，确保高通量运行场景下业务的连续性

	
	
	4.1.平台技术要求

	
	
	4.1.1.系统基于主流Java平台，B/S架构支持HTML5，基于Spring Boot框架，兼Chrome/IE/Firefox等浏览器，无需安装插件即可跨平台访问（PC、手机、平板）

	
	
	4.1.2.支持云部署、本地化部署、容器化部署及集团化部署

	
	
	4.1.3.系统应支持多种关系型数据库，包括但不限于Oracle、MS SQLServer、MySQL

	
	
	4.1.4.系统具有灵活的定制化开发拓展能力，架构设计合理，平台应具有良好的用户界面和操作友好性，方便实验室人员进行配置和使用。平台应具有强大的功能和灵活性，支持实验室的各种工作流程和数据类型的定制和扩展

	
	
	▲4.1.5. 开发平台具备卓越的架构拓展性，平台内置各类模板和组件，可选择相应模板及组件快速搭建业务功能，支持在线调试；支持版本管控及代码在测试环境和生产环境的快速迁移，支持版本的一键还原。【须提供软件功能截图】

	
	
	4.1.6.系统自带图形化展示功能模块，不需要后台编写代码，直接在界面上进行图表的拖拽，即可实现图形化展示

	
	
	4.2.智能交付平台

	
	
	4.2.1.实验任务单创建与管理：支持手动创建、文件批量导入及外部系统推送三种方式创建实验任务单，可上传相关附件，支持审批流程自定义及按权限跳过审批

	
	
	4.2.2.技术路线自动匹配：系统根据任务单信息自动匹配技术路线（含工序、SOP、分析项），支持手动选择；自动整合任务信息、优先级、输入参数等推送至智能调度中心

	
	
	4.2.3.数据权限隔离：支持按实验组/课题组进行数据隔离，确保组间数据互不可见；不同级别人员界面和数据访问范围不同

	
	
	4.2.4.任务执行与状态同步：实验任务自动拆解为工序任务队列，智能调度中心执行后实时回传结果并更新状态；未执行任务支持手动暂停、终止并实时推送至调度中心。

	
	
	4.2.5.任务监控与异常处理：支持多条件筛选（任务、样本、优先级、类型、时间等），可视化展示任务列表、执行时长、进度百分比、状态，可穿透查看明细；异常任务即时通知，支持人工介入（暂停、跳过、回退、终止）

	
	
	▲4.2.6.有自主知识产权，支持合格样本一键pooling的AI智能化系统。支持稀释版到pooling版在系统上自主完成并优化，无需计算。可实现系统检测合格文库并自动流转至排机池，一键选择产出目标数据量，并根据目标数据量自动校验index并去重，自动计算单样本混库体积，自动出pooling单，并在工作站中完成混库。pooling单支持导出为excel备份。【须提供软件功能截图】

	
	
	4.2.7.资源管理：实验室人员台账、仪器设备台账、物料台账管理、样本管理台账。

	
	
	4.3.智能调度平台

	
	
	4.3.1.可视化流程编排：支持拖拽式流程组态+脚本辅助双模式，无需编程搭建测序流程；兼容串行、并行、分支判断、循环、跳转返工、暂停待机；支持多岛联动（如前处理岛完成后自动下发至提取岛）

	
	
	4.3.2.任务智能调度：支持机械臂、AGV两类传输方式，可配置源/目标岛、触发条件、超时、重试次数；实现传输设备资源调度，避免多任务冲突

	
	
	4.3.3.任务优先级与预加载：自定义优先级（常规/加急），高优先级优先抢占空闲工位与设备，不打乱在跑批次；任务队列自动排序，设备空闲预加载下一批次，实现工序无缝衔接、零待机

	
	
	4.3.4.动态时序与柔性插队：运行中可追加新程序并行执行；支持紧急样本任意位置插队，插队后未执行任务自动重新调度

	
	
	4.3.5.资源约束与校验：关联仪器、耗材等资源，实验开始前逻辑判断资源充足性（如DNA提取试剂用量），不足时即时提示补充

	
	
	4.3.6.运行监控：实时记录实验步骤、原始文件、结果、时长；可视化展示流程实例（高亮当前/完成/阻塞节点），监控执行阶段（准备→执行→数据记录→分析→归档）；统计各岛/设备占用率、空闲率、故障率、平均任务时长

	
	
	4.3.7.异常分级与处理处理：分级异常：轻微异常自动重试（1-5次），一般异常弹窗预警暂停工位，严重异常锁止工序、隔离故障样本、保护正常批次；人工介入：暂停、跳过、回退、终止、手动指派传输

	
	
	▲4.3.8.容灾断点续跑：系统具有高容灾性，支持断电/离线/停机后精准恢复至停机前节点，无需整批重启，保留已完成数据

	
	
	★5. 产品配置

	
	
	5.1样本预处理工作站

	
	
	5.1.1拭子/血液样本预处理工作站

	
	
	5.1.1.1自动化物料转运组件 1套

	
	
	5.1.1.2.自动化液体工作站组件 1套

	
	
	5.1.1.3.自动化耗材供给组件 1套

	
	
	5.1.1.4.自动化冰箱组件 1套

	
	
	5.1.1.5.自动化扫码组件 1套

	
	
	5.1.1.6.自动化冻存管开关盖组件 1套

	
	
	5.1.1.7.自动化撕膜组件 1套

	
	
	5.1.1.8.自动化封膜组件 1套

	
	
	5.1.1.9.自动化液面探测组件 1套

	
	
	5.1.1.10.自动化离心组件 1套

	
	
	5.1.1.11.自动化混匀组件 2套

	
	
	5.1.1.12.自动化微孔板离心组件 1套

	
	
	5.1.1.13.自动化HEPA组件 1套

	
	
	5.1.1.14.自动化化工作台及电控组件 1套

	
	
	5.1.1.15.中央控制软件 1套

	
	
	5.1.2.组织/粪便样本预处理工作站

	
	
	5.1.2.1.自动化物料转运组件 1套

	
	
	5.1.2.2.6D柔性传输组件 1套

	
	
	5.1.2.3.自动化冻存管转运组件 1套

	
	
	5.1.2.4.自动化液体工作站组件 1套

	
	
	5.1.2.5.自动化耗材供给组件 1套

	
	
	5.1.2.6.自动化冰箱组件 1套

	
	
	5.1.2.7.自动化扫码组件 1套

	
	
	5.1.2.8.自动化冻存管开关盖组件 1套

	
	
	5.1.2.9.自动化撕膜组件 1套

	
	
	5.1.2.10.自动化封膜组件 1套

	
	
	5.1.2.11.自动化液面探测组件 1套

	
	
	5.1.2.12.自动化高通量研磨组件 1套

	
	
	5.1.2.13.自动化离心组件 1套

	
	
	5.1.2.14.自动化混匀组件 1套

	
	
	5.1.2.15.自动化微孔板离心组件 1套

	
	
	5.1.2.16.自动化HEPA组件 1套

	
	
	5.1.2.17.自动化化工作台及电控组件 1套

	
	
	5.1.2.18.中央控制软件 1套

	
	
	5.2.全自动提取模块

	
	
	5.2.1.自动化物料转运组件 1套

	
	
	5.2.2.自动化高通量核酸提取组件 2套

	
	
	5.2.3.自动化核酸提取组件 2套

	
	
	5.2.4.自动化液体工作站组件 1套

	
	
	5.2.5.自动化耗材供给组件 1套

	
	
	5.2.6.自动化冰箱组件 1套

	
	
	5.2.7.自动化撕膜组件 1套

	
	
	5.2.8.自动化封膜组件 1套

	
	
	5.2.9.自动化微孔板离心组件 1套

	
	
	5.2.10.多功能酶标仪 1套

	
	
	5.2.11.自动化qPCR仪组件 1套

	
	
	5.2.12.自动化HEPA组件 1套

	
	
	5.2.13.自动化化工作台及电控组件 1套

	
	
	5.2.14.中央控制软件 1套

	
	
	5.2.15.医用冷藏箱 5套

	
	
	5.2.16.-86度超低温冰箱 2套

	
	
	5.2.17.多功能离心机 2套

	
	
	5.2.18.生物安全柜 2套

	
	
	5.2.19.手动单道移液器 4套

	
	
	5.2.20.手动8道移液器 4套

	
	
	5.2.21.高速冷冻离心机 1套

	
	
	5.2.22.高速台式冷冻离心机 2套

	
	
	5.2.23.半自动旋盖机 2套

	
	
	5.2.24.全自动低温研磨仪 1套

	
	
	5.2.25.全自动撕膜机 1套

	
	
	5.2.26.全自动热封膜机 1套

	
	
	5.2.27.全自动核酸提取仪① 2套

	
	
	5.2.28.全自动核酸提取仪② 1套

	
	
	5.2.29.96孔板涡旋混匀仪 2套

	
	
	5.2.30.孔板离心机 2套

	
	
	5.2.31.超净工作台 2套

	
	
	5.2.32.移液工作站 1套

	
	
	5.2.33.-20度冰箱 1套

	
	
	5.2.34.涡旋混匀仪 2套

	
	
	5.2.35.瞬时离心机 2套

	
	
	5.2.36.灭菌器 2套

	
	
	5.3.全自动建库模块

	
	
	5.3.1.自动化物料转运组件 1套

	
	
	5.3.2.自动化液体工作站组件① 1套

	
	
	5.3.3.自动化液体工作站组件② 1套

	
	
	5.3.4.自动化耗材供给组件 2套

	
	
	5.3.5.自动化冰箱组件 1套

	
	
	5.3.6.自动化微孔板离心组件 1套

	
	
	5.3.7.自动化片段分析组件 1套

	
	
	5.3.8.自动化qPCR仪组件 1套

	
	
	5.3.9.自动化定量组件 1套

	
	
	5.3.10.自动化撕膜组件 1套

	
	
	5.3.11.自动化封膜组件 1套

	
	
	5.3.12.自动化热循环组件 4套

	
	
	5.3.13.自动化HEPA组件 1套

	
	
	5.3.14.自动化化工作台及电控组件 1套

	
	
	5.3.15.中央控制软件 1套

	
	
	5.3.16.智能数据管理分析平台 1套

	
	
	5.4.智能交付系统 1套

	
	
	5.5配套的试剂耗材1套






《二》商务要求
（一）供货要求
★1、数量要求：样本预处理工作站1套、全自动提取模块1套、全自动建库模块1套和智能交付系统1套。
★2、交货期：
[bookmark: OLE_LINK16]第一阶段，合同签订后2026年12月30日前，完成样本预处理工作站、全自动提取模块的交付。
第二阶段，合同签订后2027年6月30日前，完成样本预处理工作站、全自动提取模块、全自动建库模块及智能交付系统独立运行及四个模块联调。
[bookmark: OLE_LINK10]第三阶段，合同签订后2027年9月30日前，完成设备生物性样本测试，实现葛洪系统的稳定对接。
★3、交货地点：采购人指定地点。
（二）履约团队、技术支持、售后及培训的要求
▲1、投标人项目团队以及能力要求： 
（1） 投标人须为本项目配备专门的技术团队，至少包括：
项目负责人1名，具有5年以上科研实验场景自动化系统项目应用经验；
技术负责人1名，具备5年以上科研实验场景自动化系统项目研发及管理经验；
机械工程师至少1名；软件工程师至少1名；电气工程师至少1名。
（2） 投标时须提供团队成员的简历（含学历、专业、工作经历、项目相关经验）。中标后，未经采购人书面同意，不得更换团队成员。确因人员离职、病休等特殊客观情况需进行调整的，投标人应提前30个工作日向采购人提交书面更换申请，说明更换原因及拟任人员的资质、履历。新更换人员的资质、专业能力不得低于被更换的人员，且需经采购人书面批准后方可执行更换。若团队成员无法满足项目工作要求，采购人要求更换的，中标人须在收到采购人通知后7个工作日内完成人员更替，所提供人员须符合招投标文件要求并满足采购人项目工作需要。
（3） 投标人能力：为保障项目定制化研制目标落地、最终成果稳定适配采购人使用环境规范，投标人需具备样本前处理、核酸提取、文库构建自动化系统、自动化控制、NGS实验数据分析、智能调度等相关领域的研发能力。
▲2、售后服务要求：
（1）投标人需为本项目配备足够的服务力量，具有国内本地化的服务团队，并按照采购人要求在合同履行期间（含售后服务期内）提供驻场人员。
（2）中标人售后服务响应时间：在质保期内接到采购人的故障信息后，应立即了解采购人需要解决的问题，可通过电话向采购人提出处理的办法，指导采购人自行解决。当采购人自行无法解决时，中标人应尽快采用远程服务或在本协议约定的响应时间内派技术人员上门服务。响应时间：中标人的服务响应（包括电话、远程服务等），电话响应时间要求4小时（含）内，到场响应时间要求48小时内（指从接到报障至到达故障现场的时间），72小时内修复或提出采购人认可的替代方案。
（3）投标人无偿提供技术支持热线电话，满足7×24小时热线服务。
（4）投标人无偿提供email技术支持，并且在24小时内回复。
（5）投标人提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。
（6）在设备安装调试、运行、综合验收等关键阶段，投标人应按采购人要求派驻现场工程师，确保设备顺利投入使用。
（7）技术文档：投标人应提供完整的中文电子版及纸质版操作、安装、维护和接口说明文件。并指导在使用该设备时的操作注意事项等。
（8）安全要求：投标人交付的智能交付系统必须符合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》中要求的备案和测评要求，所属等级为 3  级，如不符合，投标人应无条件免费负责配合整改完成。
★（9）质保期：投标人提供仪器设备及配套的软件系统的质保期至少五年，自综合验收合格后开始计算。
质保期内，如果设备发生故障，中标人提供保修服务，应调查故障原因并修复直至满足验收指标和性能的要求，或者更换整个、部分有缺陷的材料。如系采购人错误使用或故意损坏造成的故障，由采购人承担相关的零部件的费用，维修发生的人工费、交通费、食宿费、运费采购人不另行支付。如系设备的设计、质量或非人为因素造成设备的故障、损坏，则中标人还需免费更换零部件与修复。保修的范围不包含消耗品。质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保重新计算。
质保期内，如货品非因采购人的人为原因而出现的问题由中标人负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。同一设备（或部件）一个月内连续2次出现同一故障，中标人须无偿更换同一档次设备（部件）。
质保期内，中标人需提供根据采购人的要求提供保养服务（包括但不限于定期巡检、设备养护、清洁、调试、系统维护等）。
如“技术规格”中对质保服务另有要求的，中标人还需按该要求提供质保服务。
★（10）关于软件质保售后服务的要求：
1）升级服务：投标人对所售软件系统进行功能改进后，采购人可享受相应升级服务。如果开源系统或开源软件版本升级，采购人可要求投标人进行相应升级或更新。
2）培训服务：线下培训采购人人员使用系统，系统升级后，投标人提供新功能线上训练及功能说明手册
3）产品补丁：修正产品中存在的Bug，包含但不限于缺陷、故障、漏洞、程序错误等导致系统无法安全顺畅运行的问题。
4) 非开源软件或第三方软件的保障：若投标人交付的产品包含或安装、调试、维护等过程中需使用任何非开源软件或第三方软件，投标人须确保采购人获得该软件的永久、不可撤销、不限地域、免许可费的使用权，并于交付时提供原厂商出具的书面授权文件且不限制采购人进行商业或非商业使用的有效证明。若因授权问题导致采购人无法使用相关软件或引发任何第三方索赔，投标人承担全部法律责任并赔偿采购人所有损失。
5）投标人对如下软件系统不提供任何维护与技术支持服务：
投标人之外的任何人未经乙方许可对系统进行任何方式的修改而产生的软件运行及升级故障
采购人所使用的任何第三方非开源软件产品（除合同约定外嵌入到第三方软件产品的功能）
▲3、培训要求：  
（1）为保证中标人所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于采购人的运行维护，中标人在采购人组织综合验收前必须对采购人培训合格的维护和管理人员。包括仪器基本原理、安装、调试、操作使用及日常保养维修等，使其能独立操作仪器及使用软件。
（2）投标人负责对采购人提供详细的培训：
[bookmark: OLE_LINK7]1）现场培训：仪器安装调试后，投标人需向采购人至少提供6次现场培训，具体培训批次、时间安排须提前与采购人沟通确认，经采购人同意后方可实施，培训内容包括但不限于：设备操作规范、技术原理、软硬件操作规范、参数调试方法、日常维护保养流程、常见故障识别与应急处理、安全操作规范等内容，兼顾理论讲解与实操演练，突出实操能力培养。每次现场培训均须向采购人交付完整配套资料，包括纸质版培训手册、操作指南、维护规程，以及操作演示视频、故障排查教学视频等电子资料，确保采购人后续可随时查阅复盘。
2）应用培训：投标人须结合本项目设备配置清单及采购人实际业务场景，提供匹配业务需求的应用培训至少1次。培训内容围绕设备对应检测/实验场景的标准化应用流程、数据处理与结果分析、典型业务案例实操等展开，具体培训方案由双方在合同中另行约定，确保设备功能与采购人业务需求充分适配。
4、上述履约团队、技术支持、售后与培训服务的要求除另有约定外，相关费用均已包含在投标报价中，采购人不另行支付。
（三）包装和运输
1、所有设备从出厂到安装现场的所有运输：包括所有货物一次和二次运输（包括水平和垂直）的提运、吊装、就位等工作均由投标人负责，投标人对设备运输进行保险，并全权负责运输人员的人身安全。投标人对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。
2、对于有特殊要求的设备运输时（如恒温、易碎、易变形、易受潮、防雨等），投标人应加强包装保护措施，在包装箱上印有醒目标记。
3、产品的包装应具有足够的强度，有安全起吊标志，能保证多次搬运和装卸，并安全可靠的抵达目的地。
4、设备、附件、专用工具应按照采购人要求单独分箱包装，每个包装箱外表面应有与装箱单一致的合同号和设备清单及编号，易于被区分。
5、投标人应在发货前两周将预计发货日期及实际交货日期通知采购人，具体交货日期需经双方确认。如果运输和安装过程中导致设备损坏，责任由投标人承担，投标人必须在一周内提交维修计划供采购人批准，并按照批准的维修计划完成设备修复。
6、除另有约定外，上述关于包装和运输相关的费用均已包含在投标报价中，采购人不另行支付。
（四） 供货要求和设备调试方案
▲1、投标人需在投标时按交货期要求提供项目进度计划、进度延误处理措施、设备调试方案。
2、到货后需按采购人实际要求的期限、范围分批安装、调试、测试及验收。
3、中标人指派的安装、调试人员应有相关资质和能力。在安装实施期间，严格遵守采购人的有关规定。如采购人有需求，投标人应指定专人持续跟进安装场地条件、运输路径和现场接口需求，并根据采购人需要参与场地设计交底、施工交底和场地验收等工作。
★4、场地协同要求：
（1）因采购人场地在建设中，合同签订后，投标人应当专门安排一名设备安装维护工程师，随时与采购人保持联系，能及时主动跟进设备安装场地条件具体情况，在场地的设计阶段及施工阶段能及时为采购人提供设备安装场地关于科研设备对场地的技术要求，运输路线等注意事项。根据采购人需要，参加采购人组织的场地建设设计交底、施工交底、场地验收等会议，并对场地设计图纸进行确认，确保科研设备到场后能顺利安装和运行。实施过程中设备安装场地发生变化时，应当及时配合采购人对新的安装场地进行评估，在科研设备分别生产前和运输安装前，与采购人联系，结合场地条件安排下单生产和运输时间，有必要时共同踏勘安装场地，对设备发货前共同评估设备安装场地条件。如因投标人未及时提供场地条件或配合不到位，导致设备与场地不匹配的，由投标人承担相应责任。
（2）若货物交付时，采购人安装场地尚未建成，投标人需提供场地供采购人进行设备存放、调试，以确保设备功能及智能化目标实现，该场地应在广州市范围内。产生的全部相关费用由投标人承担，包括但不限于场地租赁费、水电费、网络通讯费、安保管理费等。
★5、委托定制货物二次搬迁、移机及安装、调试等部署服务
如货物（含全部耗材与相关配件、软件）需要二次搬迁、移机的，中标人应按采购人的要求，对本项目下所有的设备（含软件）各再提供一次相关服务（包括但不限于拆除、包装、运输、再次安装、调试、数据迁移等），中标人应自行承担全部费用【包括但不限于运费、保险费、安装费、材料费、调试费、人工费、差旅费等二次搬迁、移机服务（含数据迁移，如有），及搬迁、移机后再次安装、调试等部署服务产生的费用。】。
二次搬迁或移机后，中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

（五）验收要求
1、现场开箱验收
投标人应按采购人认可的计划时间，将货物运到安装现场，交货内容如下：
（1）按本项目合同约定的定制货物及配套的技术资料，包括：设备硬件产品、设备控制软件、产品合格证、维保说明书、产品使用说明书、测试报告、随机配件及工具、设备总体设计图纸、关键部件工艺规程、外购件合格证、装配作业指导书、精度检验单/校准证书或报告，设备制造过程中及完工后的检查、检验、实验记录等数据和资料等。
（2）按本项目合同约定的定制货物控制系统或软件及配套的技术资料，包括：设备控制软件、系统用户操作手册、软件安装程序U盘、软件相关技术文档，包括设备接口文件，通讯协议说明文档，涉及关联调用的应提供调用规范和相关技术说明。
（3）开箱前，投标人应向采购人或采购人指定的验收团队申请开箱，经同意由各方到场开箱，依据有关规定、合同、装箱清单，对到货的规格、数量、表面状况、装箱资料等进行到货检验，并在开箱记录上记录并签字。
（4）设备开箱后，在后续总装集成、安装调试和系统联调期间直至保修期结束前发现任何设备和材料的问题，投标人需承担相应责任，相关费用包含在本项目报价内。
2、现场安装
投标人应在收到采购人关于安装、调试货物的通知之日起3天内委派技术人员到采购人的指定地点负责现场安装、调试工作，并提供定制货物安装调试的一切技术支持以及安装调试过程中所需使用的试剂、耗材以及相关配件等，所产生费用包含在本项目投标报价内。
（1）投标人安装前需编制安装方案，报采购人或采购人指定的验收团队批准后执行。
（2）安装调试过程中，由投标人负责对本项目采购人现有设备、系统进行保护，现场实施前需与采购人签署安全责任书。
（3）安装调试过程所需相应资质及报审批资料应符合国家相应法律法规，并遵循采购人的要求，特别是中国特种设备检测研究院对压力容器相关检验、检测、注册、建设备案的要求。
（4）投标人应派出技术、商务人员参加采购人或采购人指定的验收团队召集的各种会议，包括但不限于定期例会、接口协调、进度控制、设计联络等会议，这些会议可能在供货厂家所在地或异地举行。
（5）投标人负责范围内所有安装内容，包括对现有所有设备安装、电气仪表安装、现场安装等所有内容。
（6）项目安装完毕后应经质量验收合格，并满足以下观感质量要求：
1） 连接螺栓、螺母与垫圈应按设计配置齐全，紧固后螺栓应露出螺母或与螺母齐平，外露螺纹应无损伤，螺栓拧入方向除构造原因外应一致；
2） 密封状况应无明显漏油、漏水、漏气现象；
3） 油漆涂层应均匀，无漏涂、脱皮、明显皱皮和气泡，色泽应基本一致；
4） 设备应无缺损，裸露加工面应保护良好，设备地脚螺栓有防腐保护措施。
3、生物性样本测试要求
为实现葛洪系统的稳定对接，设备及配套软件综合验收前需进行生物样本检测，在开始检测前，投标人需制定测试方案，待采购人确认后，方可开始测试工作，具体要求如下：
（1） 测试目标：通过生物样本的全流程测试，验证系统从样本预处理、核酸提取到文库构建的全流程运行稳定性、数据一致性及设备可靠性。
（2）测试要求：完成3轮生物样本测试，输出《生物样本测试报告》、检测结果、检测结论。
（3）测试指标：
1） 提取指标
1　 手工与自动化平行对比：同一样本在板内设计一致，平均核酸浓度差异≤10%。
2　 板间结果对比：同批次下，同一样本在不同孔板间的平均核酸浓度差异≤10%。
3　 不同批次实验对比：同一样本在不同时间、不同孔板间的平均核酸浓度差异≤10%。
2）建库指标
1　 阳性标准品建库成功率≥98%（建库成功定义：阳性标准品文库总量>50ng）
2　 针对合格样本，建库成功率>95%（建库成功定义：文库总量>40ng；合格样本是指提取核酸QC满足核酸总量m≥400ng且RIN值＞5的样本）
3　 设备运行稳定性：设备持续稳定运行3轮实验，OEE（可用率*性能率*良品率）＞90%
★4、综合验收
生物性样本检测符合要求的，中标人向采购人申请综合验收。 综合验收方案（包括但不限于验收内容、项目、指标和方法）由采购人确定。投标人应按采购人的要求提供验收材料及生物性样本测试结果和报告，由采购人或者采购人委托第三方测试机构组织专家评审并形成评审意见，确认是否通过验收，验收通过后各项材料进行归档。若验收未通过，中标人须在30日内完成整改并重新提交验收申请直至通过验收或采购人解除合同。未能一次通过验收的，以最终综合验收通过之日视为实际完成交付、安装、调试与设备生物性样本测试，实现葛洪系统的稳定对接之日。验收产生的全部费用由投标人负责。综合验收通过后，如采购人需对设备移机、软件数据迁移及对本项目设备及系统应用场景相关的实验平台进行整体联合调试的，投标人还应按采购人要求与期限完成移机、迁移并配合整体联合调试。
本招标项目综合验收时，依据采购人验收内容中技术文档的要求，投标人应提交对应的硬件和软件相关技术文档，并确保交付档案资料的真实性、完整性。技术文档验收是本项目综合验收的一部分，技术文档验收不通过，视为本项目综合验收不通过。
★5、与本项目设备及系统应用场景相关的实验平台整体联合调试服务
中标人应清楚知悉，采购人委托其定制的货物是相关平台项目众多子系统的一部分。在各部分子系统完成开发、研制后，采购人需将全部子系统进行整合、集成。为支持采购人的建设任务，中标人应按采购人的要求，配合采购人进行相关平台项目的整体联合调试服务。因整体联合调试产生的投标人服务内容的相关费用由中标人负责。
（1）投标人应按照采购人档案管理的要求，提交本合同履行过程中产生的档案资料等文件。
（2）投标人配合采购人进行与本项目设备及系统应用场景相关的实验平台整体联合调试时，应按照质量控制计划制定检验规程并建立质量跟踪档案，所有检验和测量结果应如实记录在质量跟踪档案中，待项目整体联合调试完成后，将质量跟踪档案的原件交付给采购人。
（3）投标人应当按照合同要求为采购人完整开放本合同项下的设备/软件系统的应用程序编程接口（以下简称“API接口”），API接口开放须通过采购人的验收及相关测试，交付资料包括但不限于接口规范、技术文档、软件开发工具包及其他必要技术资料、配置集合文件，确保采购人技术人员能独立、高效地完成系统对接、二次开发与运维工作。投标人保证其开放的API接口及技术资料不侵犯任何第三方合法权益，且采购人应获得一项永久、不可撤销、免许可费的全球使用许可和API接口更新后的免许可费的许可。
（4）投标人应按采购人的要求，配合采购人进行与本项目设备及系统应用场景相关的实验平台的整体联合调试服务，包括但不限于：
1） 按照采购人的要求，及时提供系统集成所需的完整技术文档、接口规范及必要的技术支持，确保集成工作顺利进行；
2） 指派专门技术人员配合采购人完成系统对接、联调测试等工作；
3） 如采购人委托投标人进行二次搬迁，则投标人需配合定制货物二次搬迁、移机及安装、调试等部署服务，所需费用均应包含在报价中；
4） 联调测试责任：提供测试环境所需的系统访问权限和必要数据，配合采购人制定详细的联调测试方案，及时响应并解决测试过程中发现的接口问题，参与测试结果评估和问题修复。
6、备品备件与耗材要求
投标人应提供不少于5年的备品备件供应保障承诺，并随设备提供以下资料：
（1） 易损件清单（含名称、型号、规格、预估寿命、更换周期）；
（2）关键耗材清单及采购渠道；
（3）备品备件报价单（保修期外维修参考）。
投标人应在设备生命周期内保证备品备件供应，如将停产的，应提前6个月书面通知采购人，并提供替代方案。

★（六）档案资料
1、定制货物综合验收时，投标人应按照采购人档案管理的要求，提交合同履行过程中产生的档案资料等文件，投标人无正当理由拒不提交的，采购人有权暂不组织对本合同货物验收且不视为采购人违约；
2、投标人配合采购人进行相关平台项目整体联合调试时，应按照质量控制计划制定检验规程并建立质量跟踪档案。所有检验和测量结果应如实记录在质量跟踪档案中。待项目整体联合调试完成后，将质量跟踪档案的原件交付给采购人。
★（七）预付款保函
1、投标人应按采购人的要求，在采购人支付预付款前向采购人出具同等金额、不可撤销、见索即付的预付款保函，预付款保函应由银行开具，保函格式应采用采购人认可的格式，开具保函所产生的费用由投标人承担。保函应担保投标人所有的违约责任、对采购人损失的赔偿款或补偿款以及采购人对投标人的索赔。
2、预付款保函的有效期须至所有货物、服务综合验收合格为止(如货物、服务涉及二次搬迁或者相关平台联合调试工作的，则预付款保函的有效期须至中标人完成货物、服务的二次搬迁或相关平台联合调试工作并经采购人书面确认时为止）。如预付款保函的有效期在上述期限前到期的，投标人应在到期前提前30天向银行申请换开同等效力的预付款保函，费用由投标人承担。
3、若投标人未能按时提交符合约定的预付款保函或有效期届满未按约定换开保函，采购人有权顺延支付预付款或其他款项且不视为违约；同时，采购人有权追究乙方违约责任。
★（八）付款方式
1、分期付款：
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]（1）合同成立并生效之日起15个工作日内，投标人向采购人提供合同总金额30%的预付款银行保函，并提交相应金额的有效发票后10个工作日内，采购人向投标人支付合同总额30 %的预付款。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK9]（2）投标人完成样本预处理工作站、全自动提取模块单机等合同项下所有货物、软件的交付，并经采购人确认和提交相应金额的有效发票后10个工作日内，采购人支付合同总金额50%的货款。
（3）投标人完成所有设备、软件系统的联调、生物性样本测试，并通过综合验收和提交相应金额的发票后10个工作日内，采购人向投标人支付合同总额10 %的货款。
（4）在投标人按采购人的要求提供定制货物二次搬迁、移机、安装、调试工作（如有），并按采购人要求完成相关项目整体联合调试服务且经采购人书面确认后10个工作日内，采购人支付合同总额10%的尾款。
2、发票：采购人每次付款前，投标人应开具相应金额的有效发票给采购人。否则，采购人有权将付款期限顺延且不构成违约。
3、支付方式：采用支票、银行汇付（含电汇）、银行转账等形式。
4、付款顺延：若采购人支付当期款项的期限届满时，相关财政资金尚未获得正式批复，采购人可顺延支付该笔款项，顺延期限以资金批复到位时间为准，采购人不承担因此产生的逾期支付违约责任。
★（九）知识产权要求
[bookmark: OLE_LINK12]1、投标人应保证本项目技术、货物、服务或其任何一部分（含配套软件系统）不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷。投标人保证采购人有权根据本项目约定使用投标人提交的定制货物（含配套软件系统）及服务。如因此导致第三方向采购人主张权利或采购人被行政机关作出处罚的，投标人承担全部法律责任，包括但不限于负责赔偿采购人因此支付的赔偿款、罚款及产生的损失，且采购人有权立即解除合同并要求投标人全额返还采购人已支付的服务费用。
2、投标人在履行本项目过程中使用的自有背景知识产权、技术成果等，应免费授权采购人在本项目设备、仪器及本项目设备的维护升级中永久、不可撤销地使用。
3、采购人向投标人提供使用的素材、技术资料、设计方案、图纸等；双方或任一方为检测设备性能所形成的测试结果、成果及相关过程资料，包括但不限于实验过程数据记录、照片、视频、各类实验测试结果、设备性能测试结果、试运行数据和结果等；以及采购人在使用设备过程中形成的资料，包括但不限于实验过程、实验数据、使用信息、实验照片、实验结果、报告、设计方案、图纸等，其知识产权、使用权及相关权益均归采购人所有。未经采购人书面授权，投标人不得以任何形式对上述材料、数据、结果及资料进行使用。除为履行本项目目的所必需外，投标人不得复制、使用、披露、转让，亦不得以任何方式向任何第三方提供。采购人向投标人披露任何技术信息或技术秘密，均不应视为采购人向投标人转让、许可或授予其对该等商业秘密、专利、技术秘密或其他任何知识产权享有所有权、使用权或其他权益。未经采购人书面授权，投标人不得以任何形式使用采购人的技术信息或技术秘密。本条约定同样适用于采购人向投标人披露的尚未注册或尚未获得知识产权保护的技术方案、技术文件及其他技术信息。
投标人应按照采购人的要求，将全部技术资料（包括但不限于3D图等各项图纸、设计方案、工艺参数等等）交付给采购人。未经采购人书面同意，投标人不得将本项目研发形成的各项技术图纸等全部技术资料出租、出借、转让或许可以及其他方式提供给任何第三方使用，亦不得利用相同或实质性相同的技术图纸，为第三方生产本合同项下产品或与本合同产品规格、功能、用途实质相同或相似的产品。
4、 除背景知识产权外，基于履行本项目所产生的、无论由一方单独完成或双方共同完成的与货物（含软件）、服务事项有关的成果及相关知识产权，以及采购人利用投标人交付的定制货物（含软件）及服务所完成的新的技术成果，其权利归属和全部权益均归采购人所有。采购人有权自行决定发表、修改、使用并取得相应收益。未经采购人书面同意，投标人不得对该等成果及知识产权进行任何形式的使用、处分或收益，包括但不限于自行实施、申请知识产权、授权、转让、许可、披露、发表、出版或委托第三方使用。投标人不得以自己名义、与第三方共同名义，或以任何其他方式就上述成果申请专利、著作权登记、商标注册或其他知识产权。该等权利包括但不限于商标权、著作权、专利申请权、专利权、技术秘密所有权及其他知识产权。
5、针对本项目软件系统：
（1）投标人承诺：拥有作为背景技术支持的合同所涉软件系统现有部分的全部知识产权，或者已经获得权利人的相应授权，包括但不限于专利、商标、版权及商业秘密。投标人按合同约定开发、交付的软件系统不侵犯任何第三方的著作权、商标权、专利权、商业秘密（包含技术秘密）等知识产权、技术秘密及商业秘密等；也不违反投标人（包括投标人开发人员）与任何第三方的保密义务或有关知识产权约定。如采购人因采购、使用投标人开发、交付的软件被第三方主张侵权赔偿、承担法律责任或被行政机关作出处罚的，投标人应赔偿采购人因此支付的赔偿款、罚款及产生的损失。并且投标人应当选择下列措施之一进行补救：
1　 取得第三方的许可并自行承担相关费用。
2　 免费修改或更换开发软件使其不侵权。
（2）投标人履行本项目所产生的前景知识产权（即本合同履行过程因开发软件所产生的知识产权），包括但不限于著作权、专利权、商标权、技术秘密及其他、保密技术信息等均归采购人所有，未经采购人书面同意，投标人不得全部或部分使用，不得授权、转让、许可、委托第三方使用。该等权利包括但不限于商标、著作权、软件著作权、专利申请权、专利权、技术秘密专有所有权益以及其它知识产权。投标人不得以自己名义、与第三方共同名义，或以任何其他方式就上述成果申请专利、著作权登记、商标注册或其他知识产权。投标人不得以自己或第三方名义提出权利主张、申请、注册或备案等。投标人提交的开发成果如涉及投标人的背景知识产权（即在合同生效前就已经存在的或者在独立于本项目之外获得的知识产权），为确保采购人有权利用开发成果，投标人应就所涉背景知识产权给予采购人非排他的、不可转让的、永久的、不可撤销的、全世界范围内的、免费的、拥有分许可权的许可，但所述许可仅限于采购人利用开发成果所必须。
（3）合同履行过程中采购人向投标人提供的或投标人获悉的采购人任何文件、信息和数据（包括但不限于开发需求与规格）均不构成向投标人转让任何采购人的背景知识产权或许可投标人以商业利用为目的使用任何采购人背景知识产权。投标人只能将采购人提供或在履行合同过程中获悉的采购人文件、信息和数据（包括但不限于开发需求与规格），用于本项目的设计、开发、测试和使用，不得用于其他用途。   
（4）软件系统建设、运行、维护期间所产生的数据和相应权益，全部归采购人所有。
（5）关于软件系统的开发文档和源代码：投标人交付软件系统时，对属于前景知识产权部分的源代码和开发文档应一并交付采购人；如因投标人经营情况发生重大变化（如股权变化、经营不善、被收购、解散清算、破产等）无法继续按照合同约定为采购人提供升级、维护或服务的，投标人应自采购人提出申请后20个工作日内向采购人免费提供本合同项下开发的软件系统的所有开发文档和源代码及过往维护或者升级记录等技术资料，以便采购人可以委托第三方继续进行产品的维护和升级，保证本系统的正常运行。
6、本项目研发的硬件产品及软件控制系统，知识产权均为采购人唯一拥有。 7、专利及软件著作权申请义务：
投标人在履行合同期间，应配合采购人完成本项目相关发明专利、实用新型专利的申请或软件著作权的登记。专利内容应基于本项目产生的技术成果（如控制方法、样本处理工艺等），专利申请权及授权后的专利权归采购人所有，投标人应提供必要的技术交底材料并协助完成申请文件撰写。软件著作权基于本项目交付的设备控制软件，著作权归采购人所有，投标人应提供必要的申请材料。
8.若投标人违反本条第3、4、5款约定，采购人有权要求投标人立即停止违约行为，采取必要措施防止损失扩大。同时，投标人应按合同总金额的30%向采购人支付违约金；若该违约金不足以弥补采购人因此遭受的全部损失，采购人有权要求投标人就差额部分予以补足。若经采购人通知后投标人未在15天内纠正其违约行为，采购人有权单方解除合同。
9.若投标人违反本条第7款约定，每违反一次应按合同总额的3‰向采购人支付违约金，且采购人有权自行委托第三方提供采购人所需要的技术支持和服务，所发生的费用由投标人承担，如因此造成采购人损失的，投标人应承担赔偿责任。

★（十）保密要求
1、双方在合作过程中，投标人从采购人获得的商业信息、数据和技术资料均被视为采购人的保密信息，无论其以书面、口头、电子或其他任何形式提供，其所有权属于采购人。投标人保证该保密信息仅用于本协议的合作项目并予以保密，并至少采取与对自己的保密信息同样的保护措施和审慎程度进行保密。投标人为执行本协议的需要，有权将保密信息披露给指定的雇员或其他组织、人员，但应保证该等组织、人员均了解并同意遵从本保密约定。
2、经采购人提出要求，投标人应按照采购人的指示将含有保密信息的所有文件或其它资料归还给采购人，或者按照采购人的指示予以销毁。
3、鉴于采购人保密规定，除非双方合作产出的重大成果获采购人书面的宣传许可，否则投标人不得通过任何方式使用采购人的名称、商标、商号，或以采购人、采购人某科学家、“相关实验平台”的名义用于任何用途和目的。按法规要求和上市公司需公告情况的除外，但需事前告知采购人并取得采购人书面同意。
4、如保密信息中包含个人信息（含个人敏感信息）等，中标供应商承诺将遵守《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国数据安全法》等法律法规，建立并维护个人信息安全影响评估、泄露通知、合规审计等机制，确保数据处理活动合法合规，否则，由此给采购人造成的任何损失中标供应商应当进行赔偿。
5、本保密要求项下的条款自合同签订生效之日起永久有效，不受采购合同终止或效力变更的影响。
★（十一）报价方式及要求：
（1）本项目不允许采购进口产品参与投标（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
（2）国产产品与服务报项目现场交货人民币含税价。
投标报价应为完成采购人委托定制货物的包干价，包括但不限于货物的定制费、运输费、保险费、装卸费、存储费、配套资料费、系统软件费、系统软件升级费、安装调试费、系统集成费、试剂耗材费、培训费以及售后服务费、二次移机费、项目整体联合调试费，以及接洽、对接、物料、人工、差旅、税费、评审费、专家验收费、场地改造费、测试费、验证费等投标人为履行本合同定制货物的一切费用；另外如果采购人对设备测试结果内容有异议，采购人有权委托第三方检测机构测试，费用由投标人承担；除招标文件或采购合同明确约定采购人需另行支付的费用外，采购人无需再向投标人支付其他任何价款或费用。
（3）在中国境内的海关特殊监管区域内生产或加工销往境内其他地区的产品，不视为政府采购项下的进口产品，但报价要求同（2）。
（4）投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会可以要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。
（5）投标报价不得超过采购预算（如有最高限价则不得超出最高限价）。




第五章 拟签订的合同文本（范本）




注:采购人与中标人应根据本章节提供的合同文本内容签订合同书。本项目所有文件(包括招标文件、投标文件、合同文本等)共同组成一个整体，互为补充。当合同条款与“采购需求”部分的规定不一致时，应以“采购需求”部分的规定为准。当“采购需求”部分未作规定的，以合同条款约定为准。)

委托定制      货物采购合同

甲方合同编号：            
              签订地点：广州市黄埔区

甲方： 
联系地址：广东省广州市黄埔区国际生物岛环岛北路9号
联系人：
联系电话： 
      
乙方：                            
联系地址：
联系人：
联系电话：

甲乙双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，就甲方委托乙方定制货物事宜，达成如下合同，并由双方共同恪守。
此项目是否通过招标：
是。根据         招标文件（项目编号：           ）。招标代理公司：            。
否。
一、委托定制货物内容
1.委托定制货物目标：                                          。
2.委托定制货物内容：
（1）A：（具体要求1.2.3）。
（2）B：（具体要求1.2.3）。
3.方式：委托定制
二、交货地点、日期、技术参数及性能指标、质量要求
1.交货地点：乙方应在合同约定期限内在甲方指定地点交货：广东省广州市黄埔区生物岛环岛北路9号 （具体交货地点以甲方的书面通知为准）。
[bookmark: _Hlk63260047]2.交货日期：乙方应在（收到甲方通知/合同签订)之日起    天内将符合合同约定的定制货物交货到甲方指定地点。
3.技术参数及性能指标、质量要求、安全要求
（1）技术参数及性能指标：详见附件*。
（2）质量要求：详见附件*。
[bookmark: OLE_LINK5]（3）安全要求：核心产品智能交付系统必须符合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》中要求的备案和测评要求，所属等级为 3  级，如不符合，乙方应无条件免费负责配合整改完成。
     4.乙方服务团队要求
（1）乙方需为本项目配备足够的研发和评估技术力量，具有国内本地化的服务团队（详见附件*）。乙方团队人员应具有完成本项目所必需的技术职称、资质、技术能力及项目经验。为保证服务质量，在合同履行期间，乙方团队人员应保持稳定，未经甲方事先书面同意，乙方不得擅自变更团队成员，如确需变更的，则应提前30日向甲方提出申请，并提供拟更换人员的详细简历、资质证明、项目经验等材料供甲方审核。更换人员的资质、能力、经验不应低于被更换的人员。
（2）乙方需在项目开展期间与甲方密切沟通，积极解决在项目执行过程中遇到的问题，保证项目的顺利开展。
（3）乙方需提供其各个团队的技术负责人电话和邮箱，7×24小时响应，以保证项目的及时沟通。
三、技术资料及工作条件
1.甲方提供的技术资料：详见附件*。本合同生效后  日内甲方向乙方提供相关资料，乙方收到甲方提供的技术资料后应立即审查，如技术资料存在错误、遗漏、缺失等情况，应在收到技术资料之日起3日内向甲方书面反馈。乙方逾期审查或反馈的，视为甲方已提供乙方为完成货物定制服务所需的全部技术资料。如甲方延迟提供技术资料的，乙方履行时间可以相应顺延。
2.甲方提供工作条件：如需乙方提供现场服务的，甲方应当尽合理努力为乙方提供办公场所、网络等便利条件。
四、定制货物合同总价、支付方式、预付款保函及履约保证金
1.委托定制货物总额（含税）为¥         大写：人民币       元整。该总额为乙方完成甲方委托定制货物的包干价，已包括但不限于货物的定制费、运输费、保险费、包装费、装卸费、报关费、存储费、仓储费、配套资料费、系统软件费、系统软件升级费、安装调试费、系统集成费、培训费以及售后服务费、二次移机费（如有）、数据迁移费（如有）、“相关平台”整体联合调试费、增值税和其他税费，以及接洽、对接、物料、人工、差旅、税费、评审费、专家验收费等乙方为履行本合同定制货物的一切费用，除招标文件和本合同明确约定需甲方另行支付的费用外，甲方无需再向乙方支付其他任何价款或费用。
以上合同总额具体构成如下：
	委托定制货物内容
	单价
	总价
	备注

	A
	
	
	

	B
	
	
	


2. 合同总额由甲方分期支付给乙方，具体支付方式和时间如下：
    一次性付款。经甲方综合验收合格，且乙方按甲方的要求提供定制货物二次搬迁、移机（含数据迁移，如有）、安装、调试工作（如有），并配合甲方完成“相关平台”项目的整体联合调试服务（如有）且经甲方书面确认后   天内，甲方支付合同服务费全款，即人民币  ¥           （大写：       ）
分期付款。
（1）预付款：在本合同签订并生效且甲方收到乙方提交的符合本条约定的预付款保函后[  ]天内或本合同签订并生效后[   ]天内（请依据是否需要乙方出具预付款保函的实际情况,在[  ]中进行二选一并填写时间，未选择的请在[  ]中用“/”表示），甲方向乙方支付合同总额的   %的预付款，即¥            （大写：人民币            元）。
（2）进度款：乙方完成并向甲方交付        ，并经甲方确认后   天内，甲方支付合同总额    %的进度款，即¥         （大写：人民币           元）。
（3）验收款：乙方向甲方交付全部定制货物并经甲方综合验收合格后 10 个工作日内，甲方支付合同总额   %的验收款，即¥            （大写：人民币
                        元）
（4）尾款：在乙方按甲方的要求提供定制货物二次搬迁、移机（含数据迁移，如有）、安装、调试工作（如有），并配合甲方完成“相关实验室平台”项目的整体联合调试服务（如有）且经甲方书面确认后   天内，甲方支付合同总额   %的尾款，即¥            （大写：人民币            元）
乙方应在甲方每次付款前向甲方开具相应金额的合法有效增值税发票给甲方。否则，甲方有权将付款期限顺延且不构成违约。 
*3.保函条款
甲乙双方确认，本合同项下保函适用以下第   种方式（本合同未要求开具保函的，请用“/”表示）：
（1）预付款保函
①乙方应按甲方的要求，在甲方支付预付款前向甲方出具同等金额、不可撤销、见索即付的预付款保函，预付款保函应由银行开具，保函格式应采用甲方认可的格式，开具保函所产生的费用由乙方承担。
②预付款保函的有效期须至所有货物、服务综合验收合格为止。如预付款保函的有效期在所有货物、服务经综合验收合格前到期的，乙方应在到期前提前30天向银行申请换开同等效力的预付款保函，费用由乙方承担。
③若乙方未能按时提交符合约定的预付款保函，甲方有权顺延支付预付款且不视为违约；同时，甲方有权按照本合同第十一条第4款和第十一条第14款追究乙方违约责任。
（2）履约保证金
①乙方应按甲方的要求，在本合同签订并生效后   天内，向甲方提交金额为合同总价   %的履约保证金。履约保证金可以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。如乙方采取保函形式提交履约保证金的，则应提供不可撤销、见索即付的履约保函，履约保函应由银行等金融机构（或担保机构）开具，保函格式应采用甲方认可的格式，开具保函所产生的费用由乙方承担。
②乙方提供的履约保证金的有效期须至所有货物、服务综合验收合格时为止（如货物、服务涉及二次搬迁或者“相关实验室平台”项目联合调试工作的，则履约保函的有效期须至乙方完成货物、服务的二次搬迁或“相关实验室平台”项目联合调试工作并经甲方书面确认时为止）。如乙方采取保函等非现金形式提交履约保证金的，应在前述有效期届满前提前30天向履约保函开具的银行等金融机构(或担保机构)申请换开同等效力的履约保函并提交至甲方，费用由乙方承担。
③若乙方未能按本合同约定履行任何一项义务（包括但不限于交货、安装、调试、验收、二次移机（如有）、数据迁移（如有）、联合调试（如有）等），甲方有权根据其认定的乙方违约事实和程度，在通知乙方后，直接从履约保证金中兑取相应金额作为违约金或乙方应向甲方赔偿的款项。甲方行使此项权利并不影响其根据本合同和法律享有的其他权利。
④若乙方未能按时提交符合约定的履约保证金或者履约保函有效期届满未按约定换开保函，甲方有权中止付款且不视为违约；同时，甲方有权按照本合同第十一条第5款和第十一条第14款追究乙方违约责任。
⑤合同履行完毕，乙方未发生违约行为或者履约保证金扣除乙方应支付的违约金、赔偿款后仍有余额的，甲方应在30日内以非现金形式无息向乙方退回履约保证金或剩余的履约保证金。如甲方逾期退回的，在乙方催告后甲方仍未退回的，甲方应以应退回的履约保证金金额为基数，按同期LPR向乙方支付违约金。因乙方自身原因导致保证金无法及时退还的，甲方不承担责任。
4.甲方开票信息
单位名称：ZYCGR22011901
纳税人识别号：12100000MB200163X7
地址：广东省广州市海珠区广州国际生物岛星岛环北路9号
电话：020-62726279
开户行：中国银行股份有限公司广州国际生物岛科技支行
开户行账号：741946614688
5.乙方指定银行转账方式结算，且指定以下账户为唯一收款账户：
账户名称：                                                                             
开户银行：                                                                                
银行账号：                                                                                
甲方向上述账户汇出款项后，即视为已履行付款义务，在汇款过程中，因乙方账户的原因（包括但不限于账号被注销、被冻结等）导致其无法收取款项的，由乙方承担相应后果。
五、合同的变更及权利义务转让
1.本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。
2.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让\转委托其应履行的合同项下的权利和义务。
3.本合同货物禁止转包；未经甲方书面同意，本合同货物乙方不得分包。
六、交货内容、安装及调试、综合验收及培训、档案资料
1.交货内容
（1）本合同约定的定制货物硬件及配套的技术资料，包括：硬件产品、产品合格证、保修卡、硬件产品序列号、相关的技术文档和操作手册、随机配件及工具等；
（2）本合同约定的定制货物信息系统或软件及配套的技术资料，包括：信息系统或软件产品、产品规格说明书、数据库设计说明书、系统管理员操作手册、系统用户操作手册、系统安装程序光盘（U盘）、相关技术文档和操作手册、涉及关联调用的应提供调用规范和相关技术说明。
（3）其他：乙方应当按照招标文件、本合同约定和甲方的要求为甲方完整开放本合同项下的设备/软件系统的应用程序编程接口（以下简称“API接口”），包括但不限于接口规范、技术文档、软件开发工具包及其他必要技术资料、配置集合文件，确保甲方技术人员能独立、高效地完成系统对接、二次开发与运维工作。乙方保证其开放的API接口及技术资料不侵犯任何第三方合法权益，且甲方应获得一项永久、不可撤销、免许可费的全球使用许可和 API 接口更新后的免许可费的许可。
到货时，甲方对定制货物进行初步验收，核对定制货物的数量、型号、包装及技术资料等，如发现定制货物存在包装损坏、货物损坏、数量短缺的，甲方有权通知乙方退、换货或补货或解除合同。乙方未提交相关技术资料的，甲方有权拒绝接收定制货物或拒绝组织对定制货物进行初步验收，并视为乙方未交付定制货物。
2.安装及调试
乙方应在委托定制货物交付给甲方后   天内或收到甲方关于安装、调试货物的通知之日起3天内委派技术人员到甲方的指定地点完成现场安装、调试工作，并免费提供定制货物安装调试的一切技术支持以及安装调试过程中所需使用的试剂、耗材以及相关配件等。
3.综合验收时间及地点
在定制货物安装、调试完毕，且生物性样本测试符合要求后，乙方向甲方提交书面综合验收申请，甲方在收到乙方书面申请和完整的验收相关资料后 30 天内对货物进行综合验收，并在  30 天内将综合验收报告告知乙方。综合验收内容包括但不限于：①型号、数量及外观；②货物所附技术资料；③货物组件及配置；④货物功能、性能及各项技术参数指标；⑤本合同第二条约定的货物技术参数、性能指标、质量要求、安全要求；⑥其他                  。 
*其中，定制货物单价人民币50万元以上的（含）由甲方至少三名科研人员、资产管理部门人员、采购经办人以及乙方代表等组成综合验收小组，必要时可另聘请专家参与。技术验收应按甲方的要求对货物技术指标进行一一验收，因验收产生的相关费用由乙方负责。 
（2）综合验收地点：甲方指定地点  。
4.综合验收标准及验收方法
（1）综合验收标准：           综合验收方法：                 。
（2）甲方在综合验收中如发现定制货物不符合合同约定的，则有权要求乙方退货、换货、维修直至解除合同。如甲方选择要求退换货的，则乙方在换货后通过甲方综合验收之日视为实际完成交付、安装、调试与设备生物性样本测试，实现葛洪系统的稳定对接之日；如甲方选择要求维修的，则乙方维修后通过甲方综合验收之日视为实际完成交付、安装、调试与设备生物性样本测试，实现葛洪系统的稳定对接之日；如甲方选择解除合同（或部分解除合同）的，乙方应按本合同十一条第14款的约定，向甲方退还已付合同款、支付相应的违约金，并赔偿甲方损失。 
（3）鉴于综合验收的局限性，乙方交付的定制货物通过甲方的综合验收并不视为定制货物已完全符合合同约定的技术参数、性能指标、质量要求、安全要求。如甲方在实际使用过程中发现乙方提供的定制货物不符合合同约定的技术参数、性能指标、质量要求的，甲方仍有权要求乙方负责对定制货物进行免费维修、退货、换货或要求解除合同（或部分解除合同）并按合同第十一条追究乙方的违约责任。
5.培训
定制货物安装、调试后，乙方应在甲方组织综合验收前对甲方的指定人员进行使用培训及日常保养培训，包括仪器基本原理、安装、调试、操作使用及日常保养维修等，使其能独立操作仪器及使用软件。乙方未完成培训的，甲方有权不组织综合验收且不视为甲方违约。
6.档案资料
（1）定制货物综合验收时，乙方应按照甲方档案管理的要求，提交本合同履行过程中产生的档案资料等文件，乙方无正当理由拒不提交的，甲方有权暂不组织对本合同货物验收且不视为甲方违约。
（2）乙方配合甲方进行“相关平台”项目整体联合调试时，应按照质量控制计划制定检验规程并建立质量跟踪档案。所有检验和测量结果应如实记录在质量跟踪档案中。项目整体联合调试完成后，将质量跟踪档案的原件交付给甲方。
七、知识产权
1、乙方应保证本项目技术、货物、服务或其任何一部分（含配套软件系统）不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷。乙方保证甲方有权根据本项目约定使用乙方提交的定制货物（含配套软件系统）及服务。如因此导致第三方向甲方主张权利或被行政机关作出处罚的，乙方承担全部法律责任，包括但不限于负责赔偿甲方因此支付的赔偿款、罚款及产生的损失，且甲方有权立即解除合同并要求乙方全额返还甲方已支付的服务费用。
2、乙方在履行本项目过程中使用的自有背景知识产权、技术成果等，应免费授权甲方在本项目设备、仪器及本项目设备的维护升级中永久、不可撤销地使用。
3、甲方向乙方提供使用的素材、技术资料、设计方案、图纸等；双方或任一方为检测设备性能所形成的测试结果、成果及相关过程资料，包括但不限于实验过程数据记录、照片、视频、各类实验测试结果、设备性能测试结果、试运行数据和结果等；以及甲方在使用设备过程中形成的资料，包括但不限于实验过程、实验数据、使用信息、实验照片、实验结果、报告、设计方案、图纸等，其知识产权、使用权及相关权益均归甲方所有。未经甲方书面授权，乙方不得以任何形式对上述材料、数据、结果及资料进行使用。除为履行本项目目的所必需外，乙方不得复制、使用、披露、转让，亦不得以任何方式向任何第三方提供。甲方向乙方披露任何技术信息或技术秘密，均不应视为甲方向乙方转让、许可或授予其对该等商业秘密、专利、技术秘密或其他任何知识产权享有所有权、使用权或其他权益。未经甲方书面授权，乙方不得以任何形式使用甲方的技术信息或技术秘密。本条约定同样适用于甲方向乙方披露的尚未注册或尚未获得知识产权保护的技术方案、技术文件及其他技术信息。
乙方应按照甲方的要求，将全部技术资料（包括但不限于3D图等各项图纸、设计方案、工艺参数等等）交付给甲方。未经甲方书面同意，乙方不得将本项目研发形成的各项技术图纸等全部技术资料出租、出借、转让或许可以及其他方式提供给任何第三方使用，亦不得利用相同或实质性相同的技术图纸，为第三方生产本合同项下产品或与本合同产品规格、功能、用途实质相同或相似的产品。
5、 除背景知识产权外，基于履行本项目所产生的、无论由一方单独完成或双方共同完成的与货物（含软件）、服务事项有关的成果及相关知识产权，以及甲方利用乙方交付的定制货物（含软件）及服务所完成的新的技术成果，其权利归属和全部权益均归甲方所有。甲方有权自行决定发表、修改、使用并取得相应收益。未经甲方书面同意，乙方不得对该等成果及知识产权进行任何形式的使用、处分或收益，包括但不限于自行实施、申请知识产权、授权、转让、许可、披露、发表、出版或委托第三方使用。乙方不得以自己名义、与第三方共同名义，或以任何其他方式就上述成果申请专利、著作权登记、商标注册或其他知识产权。该等权利包括但不限于商标权、著作权、专利申请权、专利权、技术秘密所有权及其他知识产权。
5、针对本项目软件系统：
（1）乙方承诺：拥有作为背景技术支持的合同所涉软件系统现有部分的全部知识产权，或者已经获得权利人的相应授权，包括但不限于专利、商标、版权及商业秘密。  乙方按合同约定开发、交付的软件系统不侵犯任何第三方的著作权、商标权、专利权、商业秘密（包含技术秘密）等知识产权、技术秘密及商业秘密等；也不违反乙方（包括乙方开发人员）与任何第三方的保密义务或有关知识产权约定。如甲方因采购、使用乙方开发、交付的软件被第三方主张侵权赔偿、承担法律责任或被行政机关作出处罚的，乙方应赔偿甲方因此支付的赔偿款、罚款及产生的损失。并且乙方应当选择下列措施之一进行补救：
1　 取得第三方的许可并自行承担相关费用。
2　 免费修改或更换开发软件使其不侵权。
如乙方未能在甲方要求的期限内完成补救或承担责任的，甲方有权解除本合同，要求乙方承担违约责任。
如乙方开发、交付的软件系统中涉及第三方软件许可/授权的，乙方应在投标时向甲方充分披露，提供获得授权的文件，并承诺自行获得第三方的许可/授权及承担费用，确保交付甲方的软件系统已获得第三方的许可/授权且甲方在使用乙方交付的软件系统期间无需另行向第三方支付许可/授权或其他费用；如乙方开发软件中不涉及需经第三方许可/授权的，乙方应在投标时出具相关说明。
（2）乙方履行本项目所产生的前景知识产权（即本合同履行过程因开发软件所产生的知识产权），包括但不限于著作权、专利权、商标权、技术秘密及其他、保密技术信息等均归甲方所有，未经甲方书面同意，乙方 不得全部或部分使用，不得授权、转让、许可、委托第三方使用。该等权利包括但不限于商标、著作权、软件著作权、专利申请权、专利权、技术秘密专有所有权益以及其它知识产权。乙方不得以自己名义、与第三方共同名义，或以任何其他方式就上述成果申请专利、著作权登记、商标注册或其他知识产权。乙方不得以自己或第三方名义提出权利主张、申请、注册或备案等。乙方提交的开发成果如涉及乙方的背景知识产权（即在合同生效前就已经存在的或者在独立于本项目之外获得的知识产权），为确保甲方有权利用开发成果，乙方应就所涉背景知识产权给予甲方非排他的、不可转让的、永久的、不可撤销的、全世界范围内的、免费的、拥有分许可权的许可，但所述许可仅限于甲方利用开发成果所必须。
（3）合同履行过程中甲方向乙方提供的或乙方获悉的甲方任何文件、信息和数据（包括但不限于开发需求与规格）均不构成向乙方转让任何甲方的背景知识产权或许可乙方以商业利用为目的使用任何甲方背景知识产权。乙方只能将甲方提供或在履行合同过程中获悉的甲方文件、信息和数据（包括但不限于开发需求与规格），用于本项目的设计、开发、测试和使用，不得用于其他用途。   
（4）软件系统建设、运行、维护期间所产生的数据和相应权益，全部归甲方所有。
（5）关于软件系统的开发文档和源代码：乙方交付软件系统时，对属于前景知识产权部分的源代码和开发文档应一并交付甲方；如因乙方经营情况发生重大变化（如股权变化、经营不善、被收购、解散清算、破产等）无法继续按照合同约定为甲方提供升级、维护或服务的，乙方应自甲方提出申请后20个工作日内向甲方免费提供本合同项下开发的软件系统的所有开发文档和源代码及过往维护或者升级记录等技术资料，以便甲方可以委托第三方继续进行产品的维护和升级，保证本系统的正常运行。
6、本项目研发的硬件产品及软件控制系统，知识产权均为甲方唯一拥有。 
7、专利及软件著作权申请义务：
乙方在履行合同期间，应配合甲方完成本项目相关发明专利、实用新型专利的申请或软件著作权的登记。专利内容应基于本项目产生的技术成果（如控制方法、样本处理工艺等），专利申请权及授权后的专利权归甲方所有，乙方应提供必要的技术交底材料并协助完成申请文件撰写。软件著作权基于本项目交付的设备控制软件，著作权归甲方所有，乙方应提供必要的申请材料。
8.若乙方违反本条第3、4、5款约定，甲方有权要求乙方立即停止违约行为，采取必要措施防止损失扩大。同时，乙方应按合同总金额的30%向甲方支付违约金；若该违约金不足以弥补甲方因此遭受的全部损失，甲方有权要求乙方就差额部分予以补足。若经甲方通知后乙方未在15天内纠正其违约行为，甲方有权单方解除合同。
9.若乙方违反本条第7款约定，每违反一次应按合同总额的3‰向甲方支付违约金，且甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的技术支持和服务，所发生的费用由乙方承担，如因此造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。
八、风险承担及质保期
1.定制货物毁损、灭失的风险，在货物经甲方综合验收合格前由乙方承担，在货物经甲方综合验收合格以后由甲方承担。如甲方需要乙方对货物进行二次搬迁、移机（含数据迁移，如有）的，则二次搬迁、移机（含数据迁移，如有）导致货物毁损、灭失的风险由乙方承担。
    2.如因定制货物质量不符合合同约定的质量要求而被甲方拒绝接收货物或解除合同的情况下，定制货物交毁损、灭失的风险由乙方承担。 
    3.在定制货物毁损、灭失的风险由甲方承担时，不影响甲方追究乙方因没有完全履行合同义务的违约责任。 
4.委托定制货物的质保期：整机     年，主要零部件     年（耗材除外）。如货物包括软件/系统部分，如无特殊约定，则软件/系统质保期与整机质保期一致。
5.质保期起计方式：自综合验收合格之日起计算。经维修或更换的货物的质保期，从维修或更换后货物通过甲方综合验收之日起重新计算质保期。
  6.质保期内乙方维修人员提供质保服务产生的差旅费由乙方自理。
九、售后服务
1.委托定制货物的维修、更换及保养服务
（1）综合验收通过后，如货物在使用过程中因质量问题或设计缺陷导致货物损坏、发生故障或性能下降的，乙方应在收到甲方的通知后24小时内派员对货物进行维修或更换零部件，如乙方未能在24小时内完成维修或更换零部件，并使货物恢复到正常使用状态的，则乙方应按甲方的要求提供全新的货物给甲方，进行换货；
（2）综合验收通过后，如货物在使用过程中因甲方使用不当或第三方故意损坏导致货物损坏、发生故障或性能下降的，乙方应在收到甲方的通知后24小时内派员对货物进行维修或更换零部件，因此产生的维修费或零部件费由甲方承担；
（3）综合验收通过后，根据甲方的要求，乙方应及时委派人员对货物进行维护、检测，保证货物的性能、功能符合合同的约定。
2.技术支持服务
（1）负责现场免费培训甲方操作人员，包括仪器基本原理、安装、调试、操作使用及日常保养维修等，使其能独立操作仪器及使用软件；
（2）如货物的操作系统存在更新、升级的，乙方应在更新、升级发生后的48小时内为甲方购买的货物进行操作系统的更新、升级。
3.乙方提供售后服务的方式及联系方式
（1）现场服务：乙方根据甲方需求及实际情况提供现场服务。现场服务完成后，乙方应提供书面服务报告，载明服务时间、内容、解决方式并由甲方验收后签字确认；
（2）电话远程服务：乙方的售后服务联系电话为      ，联系人为      ，联系方式          ，乙方保证提供7X24小时的电话远程服务，对可以通过电话指导、解释等方式解决甲方疑问的，乙方应在收到甲方的服务需求电话后24小时内完成远程服务，如未能在24小时内完成远程服务的，则乙方应提供甲方要求的现场服务。
（3）乙方应为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。
4.售后服务的费用
（1）质保期内，乙方免费提供本条第1款第（1）项、第（3）项和第2款、第3款约定的售后服务；提供本条第1款第（2）项服务时仅收取零部件或更换货物的工本费、运输费，但不收取人工费；
（2）质保期届满后，乙方免费为甲方提供本条第2款和第3款第（2）项约定的售后服务；提供本条第1款及第3款第（1）项约定的服务时，服务费用由双方另行协商。
5．委托定制货物二次搬迁、数据迁移、移机及安装、调试等部署服务（如有）
如委托定制货物（含全部耗材与相关配件）需要二次搬迁、移机、数据迁移的，乙方应自行承担费用（包括但不限于运费、保险费、安装费、材料费、调试费、人工费等全部费用），按甲方的要求为甲方提供1次广州市内的委托定制货物搬迁、移机服务，及搬迁、移机后再次安装、调试等部署服务。
 6. “相关实验室平台”项目整体联合调试服务
乙方清楚知悉，甲方委托其定制的货物是“相关实验室平台”项目众多子系统的一部分。在各部分子系统完成开发、研制后，甲方需将全部子系统进行整合、集成。为支持甲方的建设任务，乙方应按甲方的要求，配合甲方进行“相关实验室平台”项目的整体联合调试服务。包括但不限于：
①乙方应按照甲方的要求，及时提供系统集成所需的完整技术文档、接口规范及必要的技术支持，确保集成工作顺利进行。
②乙方应指派专门技术人员配合甲方完成系统对接、联调测试等工作。
③‌联调测试责任。‌在联调测试阶段，乙方应：
a.提供测试环境所需的系统访问权限和必要数据；
b.配合集成方制定详细的联调测试方案；
c.及时响应并解决测试过程中发现的接口问题；
d.参与测试结果评估和问题修复。
十、保密
1.双方在合作过程中，乙方从甲方获得的包括但不限于商业信息、数据和技术资料、财务信息、用户信息等均被视为甲方的保密信息，无论其以书面、口头、电子或其他任何形式提供。其所有权属于甲方，乙方保证该保密信息仅用于本协议的合作项目并予以保密，并至少采取与对自己的保密信息同样的保护措施和审慎程度进行保密。乙方为执行本协议的需要有权将保密信息披露给指定的雇员或其他组织、人员，并保证该等组织、人员均了解并同意遵从本保密约定。
2.未经甲方书面同意或相关行政机关要求，乙方不得向任意第三方披露或泄露甲方的商业秘密。经甲方提出要求，乙方应按照甲方的指示将含有保密信息的所有文件或其它资料归还给保密信息的甲方，或者按照甲方的指示予以销毁。
3.鉴于甲方保密规定，除非双方合作产出的重大成果获甲方书面的宣传许可，否则乙方不得通过任何方式使用“ZYCGR22011901”、“相关平台”的名称、商标、商号，或以“ZYCGR22011901某科学家”、“相关平台”的名义用于任何用途和目的。按法规要求和上市公司需公告情况的除外，但需事前告知甲方并取得甲方书面同意。
4.本保密条款自合同签订生效之日起永久有效，不受此采购合同终止或效力变更的影响。
十一、违约责任
1.甲、乙双方均应全面履行本合同，任何一方未能按照本合同的约定履行自己的义务，应当承担违约责任并按合同的约定支付违约金。违约方还应当赔偿守约方因此遭受的损失。
2.乙方违反本合同第二条第1款、第2款，逾期交付定制货物或逾期完成定制货物独立运行及四个模块联调或逾期完成设备生物性样本测试，实现葛洪系统的稳定对接的，每逾期一日，应按合同服务费总额的3‰向甲方支付违约金，直至实际交付货物之日止；乙方逾期交付货物超过15天的，甲方有权单方解除合同。
3.乙方违反本合同第二条第3款、第六条，交付的定制货物不符合本合同约定技术参数、性能指标、质量要求、安全要求或经综合验收不合格的，甲方有权选择退货、换货、维修或解除合同。
4.乙方违反本合同第四条第3款第（1）项，逾期出具符合要求的预付款保函或有效期届满后未按要求换开保函的，每逾期一日应按合同预付款金额的3‰向甲方支付违约金，逾期超过15天的，甲方有权单方解除合同。
5.乙方违反本合同第四条第3款第（2）项，逾期提交履约保证金，或者履约保函有效期届满未按约定换开保函的，每逾期一日应按合同总额的3‰向甲方支付违约金，逾期超过15天的，甲方有权单方解除合同。
6.乙方违反本合同第六条第1款，未按甲方要求提交委托定制货物配套技术资料的，且经甲方催促后在15天内仍未提供的，甲方有权单方解除合同。
7.乙方违反本合同第六条第2款、第3款，逾期对货物进行安装、调试或申请甲方综合验收的，则每逾期一日应按合同总额的3‰向甲方支付违约金。逾期超过15天的，甲方既有权自行委托第三方对货物进行安装、调试，安装、调试产生的费用由乙方承担，也有权单方解除合同。
8.乙方违反本合同第九条第1-3款，每违反一次应按合同总额的3‰向甲方支付违约金，且甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的技术支持和售后服务，所发生的费用由乙方承担，如因此造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。
9. 乙方违反本合同第九条第5款，拒绝或逾期按甲方要求对定制货物进行二次搬迁、数据迁移、移机及安装、调试等部署服务（如有），则每逾期一日应按合同服务费总额的3‰向甲方支付违约金。逾期超过15天的，甲方有权自行委托第三方对定制货物进行二次搬迁、数据迁移、移机及安装、调试等部署服务，由此产生的费用由乙方承担，甲方有权从应支付给乙方的尾款中扣除，不足扣除部分，甲方有权向乙方追偿。
10. 乙方违反本合同第九条第6款，拒绝或逾期配合甲方进行“相关实验室平台”项目整体联合调试的，则每逾期一日应按合同总额的3‰向甲方支付违约金。逾期超过15天的，甲方有权单方解除合同。
11.乙方承诺交付给甲方的定制货物不存在侵犯第三方知识产权的情形，如甲方因使用乙方交付的定制货物被第三方主张侵权赔偿、承担法律责任或被行政机关作出处罚的，乙方应负责赔偿甲方因此支付的赔偿款、罚款及产生的损失，且甲方有权立即解除合同、退还货物。
12.乙方违反本合同第十条保密义务的，须向甲方支付合同总额30%的违约金。如该违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方还应对造成的甲方损失进行赔偿。
13.甲方违反本合同第四条第1款，逾期付款的，每逾期一日应按欠付金额的0.1‰向乙方支付违约金，逾期超过30天的，乙方有权单方解除合同。因履行事业单位请款审批流程而导致支付时间延长，不视为甲方违约，乙方须继续履行合同中要求的相关内容。
14.因乙方原因甲方解除合同的，乙方应在收到甲方解除合同通知之日起15天内，退回甲方已支付的合同款，并按合同总额的30%向甲方支付违约金（如甲方仅解除购买的部分货物，则乙方应退回该部分货物已收取的合同款且违约金仅按解除部分的货物金额的30%计算），如违约金不足以弥补甲方的损失，则乙方还应赔偿不足部分。同时，乙方应运回已发往甲方的货物。
15.本合同中所称的损失，包括守约方的直接损失、间接损失，以及因违约方违约守约方产生的维权费用，守约方为追究违约方责任所发生费用，包括但不限于：法院受理费、仲裁费、财产保全费、财产保全担保费、证据保全费、律师费、鉴定费、评估费、公证费、办案差旅费等由违约方负担。
十二、争议解决
本合同履行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十三、不可抗力
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后7天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
十四、其它
1.本合同所有附件、采购相关文件、乙方在采购过程中所作的其他承诺/申明/书面澄清以及在合同执行中甲乙双方共同签署的补充或者修正文件等均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2.本合同未尽事宜，如招投标文件有相关要求的，按招投标文件的要求执行，如招投标文件未有要求的，则甲乙双方根据本合同确定的原则，从实际需要出发，另行约定补充条款或签订补充协议，补充协议是本合同不可分割的一部分，具有与本合同相同的法律效力。
3.合同履行中双方达成的补充协议为本合同的组成部分，如各份文件中对同一事项规定不一致时按以下顺序执行，以顺序在先的文件为准：
（1）补充协议；
（2）本合同；
（3）本定制货物的招投标文件。
4.本合同载明的双方联系地址可作为送达催款函、对账单、通知书、法院送达诉讼文书等的地址，因载明地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关文书及诉讼文书未能实际被接收的、邮寄送达的，相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日。
5．其他：[  ]（如无此需求，请在[]里打“/”）
合同签订后，乙方应当专门安排一名设备安装维护工程师，随时与甲方保持联系，能及时主动跟进设备安装场地条件具体情况，在设计阶段及施工阶段能及时为甲方提供设备安装场地关于科研设备对场地的技术要求，运输路线等注意事项。根据甲方需要，参加甲方组织的场地建设设计交底、施工交底、场地验收等会议，并对场地设计图纸进行确认，确保科研设备到场后能顺利安装和运行。实施过程中设备安装场地发生变化时，应当及时配合甲方对新的安装场地进行评估，在科研设备分别生产前和运输安装前，与甲方联系，结合场地条件安排下单生产和运输时间，有必要时共同踏勘安装场地，对设备发货前共同评估设备安装场地条件。
十五、合同生效
1.合同自双方签字、盖章之日起生效。
2.合同文本一式  4 份，甲方执 2 份，乙方执 2 份，均具同等法律效力。


（此页为ZYCGR22011901与         （乙方名称）《委托定制        货物采购合同》签订页，以下无正文）
	甲方（盖章）：ZYCGR22011901
	乙方（盖章）：               

	项目负责人（签字）：
	法定代表人或授权代表（签字）：

	签订日期：
	签订日期：







第六章 投标文件格式
【特别提醒：标记“★”的内容必须按照招标文件的要求提供准确、真实内容，否则投标无效。如提供的材料形式（或格式）不符或内容不清晰无法辨别导致的投标无效由投标人自行承担】
目录
★附件1 投标书（统一格式，投标人必须提供）
★附件2 投标一览表（统一格式，投标人必须提供）
★附件3 投标分项报价表（统一格式，投标人必须提供）
附件4 货物说明一览表
★附件5 技术要求逐条应答表（统一格式，投标人必须提供）
★附件6 商务要求应答表（统一格式，投标人必须提供）
附件7 资格证明文件：
★7-1 法人营业执照/事业单位法人证书（复印件，加盖公章，投标人必须提供，格式自拟）
★7-2法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书（统一格式，投标人必须提供）
7-3  制造厂家的资格声明（统一格式）
7-4  投标人（作为制造厂家的经销代理）的资格声明（统一格式）
7-5制造厂家的授权书（如果投标人提供的进口货物不是投标人自己制造的，则必须提供，进口货物适用。国产产品不需要提供。）
★7-6 投标人资格声明函（统一格式，加盖公章）
7-7  招标文件要求或投标人认为必要的其它内容（如：业绩合同、质量认证、荣誉证书等）
附件8 履约保证金保函（统一格式，中标后开具）（如适用）
附件9 投标保证金的银行保函（统一格式）
附件10中标服务费承诺书（统一格式）
附件11 货物技术说明文件（产品制造商原厂公开发布的资料参数等）
附件12投标人针对本项目的技术支持及售后服务的方案内容
附件13服务方案
附件14中小企业声明函（如为中小企业，应按《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供）（统一格式）
附件15《关于符合本国产品标准的声明函》和《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》（统一格式）
附件16 残疾人福利性单位声明函（如为残疾人福利性单位，应按《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供）（统一格式）
附件17 政府采购投标担保函（适用于中小企业）
附件18 政府采购履约担保函（适用于中小企业）
附件19 预付款银行保函（如适用）
附件20 节能产品、环境标志产品的证明材料（如适用）
★附件21 关于《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》的承诺函（统一格式）




★附件1：投标书 
致：东方国际招标有限责任公司
根据贵方为( 项目名称：               )项目招标采购服务的投标邀请(招标编号：          和包号：    ),签字代表 (姓名：      、职务：      )经正式授权并代表投标人（投标人名称：         、地址：           ）提交下述文件
1. 提供投标须知规定的全部投标文件：正本   份，副本   份，电子版   份。
1. 以     形式出具的投标保证金，金额为人民币          元。
在此，签字代表宣布同意如下：
1. 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物及服务投标报价总价为：
大写：                        （用文字表示的投标总价，标明币种）；
小写：                       （用数字表示的投标总价，标明币种）。
1. 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
1. 我方已详细审查全部招标文件，包括第   号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
1. 本投标有效期为自开标日起       个日历日。
1. 在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。
（5） 我司承诺已经完全获悉本招标项目因未实质性响应招标文件而导致投标无效的所有要求。
（6） 我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（7） 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                     传真：               
电话：                     电子函件：               
开户名全称：               开户银行：               
银行账号：           

投标人授权代表签字：               
投标人名称：               （加盖公章）
日期：              


★附件2：投标一览表

项目名称：                               
招标编号/包号：                   /       

	包号
	货物名称
	投标报价
	投标保证金金额
	投标声明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	投标总价：




投标人授权代表签字：               
投标人名称：               （加盖公章）

注：
1、本表按包填写；
2、招标文件明确要求的内容无需在投标声明中填写；
3、投标人如有在投标文件投标报价表中未注明的进一步折扣和声明应在本表中填写，开标时未予宣读的声明，评标时不予考虑；
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★附件3：投标分项报价表

项目名称：                               
招标编号/包号：                   /1       
货币币种：                                       单位：          
	序号
	分项报价名称
	产地
	制造商名称
	品牌
	规格型号
	数量
	价格条件（含税或免税）
	单价
	合计
	备注

	1. 
	5.1样本预处理工作站
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	5.1.1拭子/血液样本预处理工作站
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	5.1.1.1自动化物料转运组件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	5.1.1.2.自动化液体工作站组件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	5.1.1.3.自动化耗材供给组件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	5.1.1.4.自动化冰箱组件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	5.1.1.5.自动化扫码组件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	5.1.1.6.自动化冻存管开关盖组件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	5.1.1.7.自动化撕膜组件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	5.1.1.8.自动化封膜组件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	5.1.1.9.自动化液面探测组件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	5.1.1.10.自动化离心组件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	5.1.1.11.自动化混匀组件 2套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	5.1.1.12.自动化微孔板离心组件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	5.1.1.13.自动化HEPA组件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. 
	5.1.1.14.自动化化工作台及电控组件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17. 
	5.1.1.15.中央控制软件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18. 
	5.1.2.组织/粪便样本预处理工作站
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19. 
	5.1.2.1.自动化物料转运组件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20. 
	5.1.2.2.6D柔性传输组件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21. 
	5.1.2.3.自动化冻存管转运组件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22. 
	5.1.2.4.自动化液体工作站组件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23. 
	5.1.2.5.自动化耗材供给组件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24. 
	5.1.2.6.自动化冰箱组件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25. 
	5.1.2.7.自动化扫码组件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26. 
	5.1.2.8.自动化冻存管开关盖组件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27. 
	5.1.2.9.自动化撕膜组件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28. 
	5.1.2.10.自动化封膜组件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29. 
	5.1.2.11.自动化液面探测组件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30. 
	5.1.2.12.自动化高通量研磨组件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31. 
	5.1.2.13.自动化离心组件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32. 
	5.1.2.14.自动化混匀组件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33. 
	5.1.2.15.自动化微孔板离心组件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34. 
	5.1.2.16.自动化HEPA组件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35. 
	5.1.2.17.自动化化工作台及电控组件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36. 
	5.1.2.18.中央控制软件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37. 
	5.2.全自动提取模块
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38. 
	5.2.1.自动化物料转运组件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39. 
	5.2.2.自动化高通量核酸提取组件 2套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40. 
	5.2.3.自动化核酸提取组件 2套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41. 
	5.2.4.自动化液体工作站组件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42. 
	5.2.5.自动化耗材供给组件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43. 
	5.2.6.自动化冰箱组件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44. 
	5.2.7.自动化撕膜组件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45. 
	5.2.8.自动化封膜组件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46. 
	5.2.9.自动化微孔板离心组件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47. 
	5.2.10.多功能酶标仪 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48. 
	5.2.11.自动化qPCR仪组件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49. 
	5.2.12.自动化HEPA组件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50. 
	5.2.13.自动化化工作台及电控组件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51. 
	5.2.14.中央控制软件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52. 
	5.2.15.医用冷藏箱 5套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53. 
	5.2.16.-86度超低温冰箱 2套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54. 
	5.2.17.多功能离心机 2套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55. 
	5.2.18.生物安全柜 2套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56. 
	5.2.19.手动单道移液器 4套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57. 
	5.2.20.手动8道移液器 4套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58. 
	5.2.21.高速冷冻离心机 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59. 
	5.2.22.高速台式冷冻离心机 2套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60. 
	5.2.23.半自动旋盖机 2套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61. 
	5.2.24.全自动低温研磨仪 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62. 
	5.2.25.全自动撕膜机 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63. 
	5.2.26.全自动热封膜机 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64. 
	5.2.27.全自动核酸提取仪① 2套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65. 
	5.2.28.全自动核酸提取仪② 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66. 
	5.2.29.96孔板涡旋混匀仪 2套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	67. 
	5.2.30.孔板离心机 2套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	68. 
	5.2.31.超净工作台 2套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69. 
	5.2.32.移液工作站 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70. 
	5.2.33.-20度冰箱 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	71. 
	5.2.34.涡旋混匀仪 2套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	72. 
	5.2.35.瞬时离心机 2套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	73. 
	5.2.36.灭菌器 2套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	74. 
	5.3.全自动建库模块
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	75. 
	5.3.1.自动化物料转运组件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76. 
	5.3.2.自动化液体工作站组件① 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	77. 
	5.3.3.自动化液体工作站组件② 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	78. 
	5.3.4.自动化耗材供给组件 2套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	79. 
	5.3.5.自动化冰箱组件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80. 
	5.3.6.自动化微孔板离心组件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	81. 
	5.3.7.自动化片段分析组件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	82. 
	5.3.8.自动化qPCR仪组件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	83. 
	5.3.9.自动化定量组件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	84. 
	5.3.10.自动化撕膜组件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	85. 
	5.3.11.自动化封膜组件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	86. 
	5.3.12.自动化热循环组件 4套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	87. 
	5.3.13.自动化HEPA组件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	88. 
	5.3.14.自动化化工作台及电控组件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	89. 
	5.3.15.中央控制软件 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	90. 
	5.3.16.智能数据管理分析平台 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	91. 
	5.4.智能交付系统 1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	92. 
	5.5配套的试剂耗材1套
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总价
	



投标人授权代表签字：               
投标人名称：               （加盖公章）

注：1.如果按单项价格计算的结果与总价不一致,以单项价格为准修正总价。
2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.投标人可根据实际情况对上表进行表格内容增减。



附件4：货物说明一览表

项目名称：                               
招标编号/包号：                   /1       
	序号
	货物名称
	产地
	品牌
	制造商名称
	主要规格型号
	数量
	关境内供货或关境外供货
	交货地点
	备注（是否属于强制节能产品）

	1
	样本预处理工作站
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	全自动提取模块
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	全自动建库模块
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	智能交付系统
	
	
	
	
	
	
	
	




投标人授权代表签字：               
投标人名称：               （加盖公章）
注：
1、 本表按包填写
2、 若投标人所投货物为小型微型企业产品，应在备注栏标明，同时提供中小企业声明函。



★附件5：技术要求逐条应答表

项目名称：                               
招标编号/包号：                   /1       
	序号
	招标文件技术要求内容
	投标文件应答内容
	相关技术证明文件中的描述在投标文件中的具体页码（如需提供）
	偏离说明（无偏离，正/负偏离及偏离情况）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	如有对招标文件其他技术要求的投标有偏离，请务必在此表展开说明，如未加以说明或者漏项缺项则视为全部满足招标文件要求。



投标人授权代表签字：               
投标人名称：               （加盖公章）
日期：                         

注：
1、本表须针对招标文件“第四章 项目需求 三、具体要求 《一》技术要求”所有内容要求逐条应答；包括配置清单及零配件以及技术性能指标等等。如需提供证明资料的，应附在本表格后面以便评审专家查阅。
2、所应答的技术指标应有具体内容，不能简单复制招标文件内容或全部响应仅以“符合、满足、无偏离”应答；
3、无论正负偏离均须对偏离情况作具体说明。
4、如有对招标文件其他技术要求的投标有偏离，请务必在此表展开说明，如未加以说明或者漏项缺项则视为全部满足招标文件要求。


★附件6：商务要求应答表

项目名称：                               
招标编号/包号：                   /1       
	序号
	招标文件商务要求内容
	投标文件应答内容
	偏离说明（无偏离，正/负偏离及偏离情况）
	相关商务证明文件中的描述在投标文件中的具体页码（如需提供）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	如有对招标文件其他商务要求的投标有偏离，请务必在此表展开说明，如未加以说明或者漏项缺项则视为全部满足招标文件要求。



投标人授权代表签字：               
投标人名称：               （加盖公章）
日期：                         

注：
1、商务偏离表主要针对招标文件第四章 项目需求 三、具体要求 《二》商务要求（包括招标文件中付款条件、培训、售后服务等要求）等内容填写；如需提供证明资料的，应附在本表格后面以便评审专家查阅。
2、若对招标文件商务条款有任何偏离应列明偏离情况；除有偏离情况以外的，若对招标文件商务条款其他部分无偏离应标明“其他无偏离”；
3、对招标文件全部无偏离允许标明“全部无偏离”。
4、如有对招标文件其他商务要求的投标有偏离，请务必在此表展开说明，如未加以说明或者漏项缺项则视为全部满足招标文件要求。


附件7 资格证明文件：
★附件7-1 法人营业执照/事业单位法人证书（复印件，加盖公章，投标人必须提供，格式自拟）
（投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。）



★附件7-2 法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书

★（1）法定代表人资格证明书
（注：响应签字代表为法定代表人，适用本表）

致：                   (采购人名称)_：
        同志，现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。
	签发日期：    年    月    日
	单位（加盖公章）：    

	附：
	

	代表人性别：         
	年龄：         

	身份证号码：         

	联系电话：         



附：法定代表人居民身份证（人像页、国徽页）复印件或影印件粘贴处
	粘贴法定代表人居民身份证（人像页、国徽页）复印件或影印件





★（2）法定代表人授权委托书
（注：响应签字代表为被授权代表人，除出具此表外，还需出具法定代表人资格证明书）

本授权书声明：注册于  （国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的   （法人代表姓名、职务）代表本公司授权  （单位名称）的在下面签字的 （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年       月       日签字生效,特此声明。

法定代表人签字或人名印章：                 
被授权人签字：                 
公司加盖公章：                 

被授权人姓名：                    职务：                 
详细通讯地址：                 
邮政编码：                 传真：                 
电话：                     邮箱：                  
附：被授权人居民身份证（人像页、国徽页）复印件或影印件粘贴处
	粘贴被授权人居民身份证（人像页、国徽页）复印件或影印件




附件7-3 制造厂家的资格声明

1、 名称及概况：
(1)制造厂家名称：									
(2)地址及邮编：									

(3)成立和注册日期：								
(4)主管部门：										
(5)企业性质：									
(6)法人代表：										
(7)职员人数：										
一般工人：										
技术人员：										
(8)近期资产负债表(到		年月			日止)
(1)固定资产：					
原值：						
净值：						
(2)流动资金：					
(3)长期负债：					
(4)短期负债：					
(5)资金来源
自有资金：					
银行贷款：					
(6)资金类型：					
生产资金：					
非生产资金：				
2、（1)关于制造投标货物的设施及其它情况：
工厂名称地址　　生产的项目　　　　　年生产能力　　　　　职工人数
_________　　　_____________　　　　____________　　　　__________
_________　　　_____________　　　　____________　　　　__________
(2)本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件
制造厂家名称和地址　　　　　　　　主要零部件名称
__________________　　　　　　　　______________
__________________　　　　　　　　______________
3、制造厂家生产此投标货物的历史(年数)：
___________________________________________________________
___________________________________________________________
4、近三年投标货物（相同型号）销售业绩（包括国内外）清单：
（   年  月-  年  月）
包括产品型号、销售时间、用户名称、地址及联系方式等
5、近三年的年营业额：
年份　　　　　国内　　　　　出口　　　　　总额
__________　　 ___________　　___________　　___________
__________　　 ___________　　___________　　___________
__________　　 ___________　　___________　　___________
6、易损件供应商的名称和地址：
部件名称　　　　　　　　　　　　　供应商
__________________　　　　　　　　______________
　　__________________　　　　　　　　______________
7、有关开户银行的名称和地址：_______________________________
8、其他情况：_______________________________________________
兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日
制造商名称：________
投标人授权代表(签字)：__________________
投标人授权代表的职务：__________________　　电话号：__________________
制造商盖章：____________________________　　传真号：__________________

附件7-4 投标人(作为制造厂家的经销代理)的资格声明

（投标人为经销商时，除了填写附件8-6外，还要填写附件8-5）

1、名称及概况：
(1)投标人名称：_______________________________________________________
(2)地址及邮编：_______________________________________________________
(3)成立和注册日期：___________________________________________________
　　(4)主管部门：_________________________________________________________
(5)公司性质：_________________________________________________________
(6)法人代表：_________________________________________________________
(7)职员人数：_________________________________________________________
(8)近期资产负债表(到________年____月____日止)
〈1〉固定资产：__________________________
原值：______________________________
净值：______________________________
〈2〉流动资金：__________________________
〈3〉长期负债：__________________________
〈4〉短期负债：__________________________
〈5〉资金来源：
自有资金：__________________________
银行贷款：__________________________
〈6〉资金类型：__________________________
商业性：____________________________
非商业性：__________________________
2、最近三年的年度总营业额：（ 年 月- 年 月）
年份　　　　　国内　　　　　出口　　　　　总额
__________　　 ___________　　___________　　___________
__________　　 ___________　　___________　　___________
3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：（ 年 月- 年 月）
名称和地址　　　　　　　销售的项目和数量
(1)出口销售：
_________________　　　　_______________________________
_________________　　　　_______________________________
_________________　　　　_______________________________
(2)国内销售：
_________________　　　　_______________________________
_________________　　　　_______________________________
_________________　　　　_______________________________
4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明：
制造厂名称和地址　　　　　制造项目和数量
_____________________　_____________________________
_____________________　_____________________________
5、须由其它制造厂家供应和制造的部件(如果有的话)：
制造厂名称和地址　　　　　　制造项目
_____________________　_______________________
_____________________　_______________________
6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物(如果有的话)：
合同号：___________________________
签字日期：_________________________
产品名称：_________________________
数量：_____________________________
合同金额___________________________
7、有关开户银行的名称和地址：_____________________________
8、投标人认为需要声明的其他情况
兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________
投标人授权代表(签字)：________________________________
投标人授权代表的职务：________________________________
电话号：________________________________________
传真号：________________________________________
加盖公章：__________________________________________


附件7-5 制造厂家的授权书（如果投标人提供的进口货物不是投标人自己制造的，则必须提供，进口货物适用。国产产品不需要提供。）
（投标人可另附单独出具的制造厂家的授权书，格式自拟）

致：东方国际招标有限责任公司

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1） 代表我方办理贵方第　　（招标编号）　　号投标邀请第　　（包号）号要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。
（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。
（3）我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。
（4）　我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于
　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。



制造商名称：         （加盖公章或签字或加盖人名印章）
签字人职务和部门：         
签字人姓名：         
签字人签名：         



★附件7-6 投标人资格声明函（统一格式，加盖公章）

致：（采购代理机构）
关于贵方  年  月  日发布关于“         ”（项目编号：           ）的采购公告，我方愿意参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定：
我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件。
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
（七）投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。与各投标人之间不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情形。与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写，如不存在相关单位，须填写“无”）： 
	序号
	关联关系类型
	单位名称
	相互关系

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	… 
	
	
	


（八）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）。
本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。
特此声明！
投标人名称：      （盖章）
日期：20  年   月   日


附件7-7  招标文件要求或投标人认为必要的其它内容（如：业绩合同、质量认证、荣誉证书等）


附件8：履约保证金保函
（中标后开具）
履约保函（独立性参考格式）
                                 编号：                
致：                   
鉴于：1.                          （下称“被担保人”）与贵方签订了编号为             的合同（下称“合同”）。根据合同约定，被担保人因  （填担保事项）   需向贵方提交履约保函。（适用于已签署合同的情形），或
    2.                 （下称“被担保人”）参加了编号为                          的项目招标，并于       年  月  日中标，即将与贵方签订合同（下称“合同”）用于承接               项目。根据招标文件及/或中标通知书的约定，被担保人需向贵方提交履约保函。（适用于中标后尚未签署合同的情形）
根据保函申请人                    的申请，我行（下称“担保人”）在此向贵方（下称“受益人”）开立不可撤销、担保金额累计不超过     （币种）                                （大写）的履约保函（下称“本保函”）。
一、本保函为独立保函，见索即付。担保人承诺，在本保函有效期内收到受益人的索赔文件且符合本保函约定的，担保人将在收到索赔文件次日起十个工作日内在担保金额内向受益人付款。索赔文件约定如下：
1.经受益人有权签字人签字、加盖受益人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保函编号并申明如下事实：
（1）被担保人未履行合同；
（2）被担保人的违约事实。
2.本保函正本原件（电子保函无须提交正本原件）。
3.为确保索赔文件的真实性，索赔文件须经受益人开户行确认签字、盖章真实、有效并经其提交担保人，寄送地址为               。
二、担保人的担保责任／担保金额将随着被担保人的履约或担保人的赔付而相应递减。
[bookmark: 核稿纠错_纠错结果_N4xYl2Ma]三、受益人将基础交易项下债权转让第三人，或将保函索赔请求权转让第三人时，须经担保人书面同意，否则担保人在本保函项下的担保责任自动解除。
[bookmark: 核稿纠错_纠错结果_zFzJr2Uf]四、未经担保人书面同意，本保函不得转让、不得设定担保。
五、本保函一经开立即生效，于     年    月    日担保人对公营业时间结束时失效（若该日为非银行营业时间，则以该日之前的最后一个银行营业日为准）。
[bookmark: 核稿纠错_纠错结果_oDBpUDY9][bookmark: 核稿纠错_纠错结果_UeSpw1xb]本保函失效后，担保人在本保函项下的担保责任和义务自动解除。如为纸质保函，受益人应立即将本保函正本原件退回担保人，但无论是否退回，均不影响保函失效；如为电子保函，失效后无论受益人是否继续保留本保函电子文本、打印件、复印件等任何形式，或采取其他任何行为，均不能使受益人得到在本保函项下继续提出索赔的权利。
六、本保函适用中华人民共和国法律，受中华人民共和国法律管辖。在本保函履行期间，如发生争议，各当事人首先应协商解决。协商不能解决的，任何一方应向担保人所在地有管辖权的法院提起诉讼。

担保人：招商银行股份有限公司          
（银行签章）

有权签字人：
开具日期：        年     月     日


附件9 投标保证金的银行保函
投标保函（独立性参考格式）
编号：           
致：                   
鉴于：                         （下称“投标人”）根据贵方发出的编号为                的招标文件／标书拟向贵方投标承接                  项目。根据招标文件／标书，投标人需向贵方提交投标保函。
[bookmark: 核稿纠错_纠错结果_aj3A2vSG]根据保函申请人                  的申请，我行（下称“担保人”）在此向贵方（下称“受益人”）开立不可撤销，担保金额累计不超过      （币种）          （大写）的投标保函（下称“本保函”）。
一、本保函为独立保函，见索即付。担保人承诺，在本保函有效期内收到受益人的索赔文件且符合本保函约定的，担保人将在收到索赔文件次日起十个工作日内在担保金额内向受益人付款。索赔文件约定如下：
1.经受益人有权签字人签字、加盖受益人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保函编号并申明如下事实：
（1）投标人在投标有效期内撤销投标；或
（2）投标人中标后未与受益人签约；或
（3）投标人中标后未按招标文件或中标通知书的规定提交履约保函。
2.本保函正本原件（电子保函无须提交正本原件）。
3.为确保索赔文件的真实性，索赔文件须经受益人开户行确认签字、盖章真实、有效并经其提交担保人，寄送地址为              。
二、受益人将基础交易项下债权转让第三人，或将保函索赔请求权转让第三人时，须经担保人书面同意，否则担保人在本保函项下的担保责任自动解除。
[bookmark: 核稿纠错_纠错结果_il8RzwnX]三、未经担保人书面同意，本保函不得转让、不得设定担保。
[bookmark: 核稿纠错_纠错结果_PS2ihgvi]四、本保函一经开立即生效，于       年    月   日担保人对公营业时间结束时失效（若该日为非银行营业时间，则以该日之前的最后一个银行营业日为准）；本保函有效期内保函正本原件为索赔要件且已返还担保人，或受益人声明放弃担保权益的，本保函亦失效。
本保函失效后，担保人在本保函项下的担保责任和义务自动解除。如为纸质保函，受益人应立即将本保函正本原件退回担保人，但无论是否退回，均不影响保函失效；如为电子保函，失效后无论受益人是否继续保留本保函电子文本、打印件、复印件等任何形式，或采取其他任何行为，均不能使受益人得到在本保函项下继续提出索赔的权利。
[bookmark: 核稿纠错_纠错结果_W7vDkbkT]五、本保函适用中华人民共和国法律，受中华人民共和国法律管辖。在本保函履行期间，如发生争议，各当事人首先应协商解决。协商不能解决的，任何一方应向担保人所在地有管辖权的法院提起诉讼。

担保人：招商银行股份有限公司          
（银行签章）
有权签字人：                
开具日期：                

附件10 中标服务费承诺书


致：东方国际招标有限责任公司

	我们在贵公司组织的                   项目招标中若获中标（招标文件编号：                   ），我们保证在收到中标通知书后5个工作日内，按招标文件的规定，以支票、汇票或现金，向贵公司一次性支付应该交纳的中标服务费用。


		特此承诺！


	承诺方法定名称：           
	地址：           
	电话：           传真：           
	电传：           邮编：           
	承诺方授权代表签字：           （承诺方盖章）
	承诺日期：           


附件11 货物技术说明文件（产品制造商原厂公开发布的资料参数等）


附件12 投标人针对本项目的技术支持及售后服务的方案内容


附件13 服务方案
包括但不限于技术开发、项目管理计划、风险分析、测试验收等等，具体详见采购需求以及技术评分内容。


附件14 中小企业声明函
（如为中小企业，应按《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供）

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
 1. （ 标 的 名 称 ）， 属 于（采购文件中明确的所属行业）行业；；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
 2.  （ 标 的 名 称 ） ， 属 于（采购文件中明确的所属行业）行业；；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


附件15《关于符合本国产品标准的声明函》和《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》（统一格式）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：       
日期：     年     月     日

备注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。



关于符合本国产品标准的成本占比承诺函
(采购项目或采购包含有多种产品的适用）

本公司(单位)郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发[2025]34号)的规定，本公司(单位)提供的符合本国产品标准的产品成本之和占所提供的全部产品成本之和的比例达到80%上。
本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
                    

公司(单位)名称(盖章):         
日 期：      年     月      日




附件16：残疾人福利性单位声明函
（如为残疾人福利性单位，应按《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定提供）

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                         单位名称（盖章）：
               日  期：

附件17：政府采购投标担保函（项目用）

                                                     编号： 
                    （采购人或采购代理机构）： 
　　鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保： 
　　一、保证责任的情形及保证金额 
　　（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
　　1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》； 
　　2．违反招标文件规定的应当没收投标保证金的其他情形。 
（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币        元（大写             ），即本项目的投标保证金金额。 
　　二、保证的方式及保证期间 
　　我方保证的方式为：连带责任保证。 
　　我方的保证期间为：自本保函生效之日起     个月止。 
　　三、承担保证责任的程序 
　　1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。 
　　2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在    个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。 
　　四、保证责任的终止 
　　1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。 
　　2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。
　　3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。 
　　五、免责条款 
　　1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。
　　2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。 
　　3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。 
　　4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。 
　　六、争议的解决 
　　因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为            法院。 
　　七、保函的生效 
　　本保函自我方加盖公章之日起生效。 
保证人：（公章） 
　　                                              年     月     日

附件18：政府采购履约担保函（项目用）
　                                                  　编号： 
                     （采购人）： 
　　鉴于你方与              （以下简称供应商）于   年   月   日签定编号为            的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在   年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保： 
　　一、保证责任的情形及保证金额 
　　（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
　　1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的； 
　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 
　　（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的； 
　　（2）                                           。 
　　（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %，数额为      元（大写            ），币种为      。（即主合同履约保证金金额） 
　　二、保证的方式及保证期间 
　　我方保证的方式为：连带责任保证。 
　　我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。 
　　如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。 
　　三、承担保证责任的程序 
　　1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。
　　如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。 
　　2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。 
　　四、保证责任的终止 
　　1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。 
　　2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。 
　　3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。 
　　4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。 
　　五、免责条款 
　　1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。 
　　2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。 
　　3． 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。 
　　六、争议的解决 
　　因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为           法院。 
　　七、保函的生效 
　　本保函自我方加盖公章之日起生效。 
　                             
 保证人：（公章） 
　　                                                       年   月    日 

附件19：预付款银行保函
预付款保函（独立性参考格式）
             编号：                  
致：                   
鉴于：                            （下称“卖方”）与贵方签订了编号为              的合同（下称“合同”）。根据合同约定，卖方因              需向贵方提交一份预付款保函。
根据保函申请人                    的申请，我行（下称“担保人”）在此向贵方（下称“受益人”）开立不可撤销，担保金额累计不超过      （币种）                                （大写）的预付款保函（下称“本保函”）。
一、本保函为独立保函，见索即付。担保人承诺，在本保函有效期内收到受益人的索赔文件且符合本保函约定的，担保人将在收到索赔文件次日起十个工作日内在担保金额内向受益人付款。索赔文件约定如下：
1.经受益人有权签字人签字、加盖受益人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保函编号并申明如下事实：
（1）卖方未履行合同约定；
（2）卖方的违约事实；
（3）卖方未退回受益人已支付的预付款。
2.本保函正本原件（电子保函无须提交正本原件）。
3.为确保索赔文件的真实性，索赔文件须经受益人开户行确认签字、盖章真实、有效并经其提交担保人，寄送地址为               。
二、担保人的担保责任／担保金额将随着卖方的履约或担保人的赔付而相应递减。
三、受益人将基础交易项下债权转让第三人，或将保函索赔请求权转让第三人时，须经担保人书面同意，否则担保人在本保函项下的担保责任自动解除。
四、未经担保人书面同意，本保函不得转让、不得设定担保。
五、本保函自卖方收到受益人支付的按照合同约定的全部预付款之日起生效，于     年    月    日担保人对公营业时间结束时失效（若该日为非银行营业时间，则以该日之前的最后一个银行营业日为准）。保函有效期内保函正本原件返还银行，或受益人声明放弃担保权益的，保函失效。
本保函失效后，担保人在本保函项下的担保责任和义务自动解除。如为纸质保函，受益人应立即将本保函正本原件退回担保人，但无论是否退回，均不影响保函失效；如为电子保函，失效后无论受益人是否继续保留本保函电子文本、打印件、复印件等任何形式，或采取其他任何行为，均不能使受益人得到在本保函项下继续提出索赔的权利
[bookmark: 核稿纠错_纠错结果_FHei4Rbf]六、本保函适用中华人民共和国法律，受中华人民共和国法律管辖。在本保函履行期间，如发生争议，各当事人首先应协商解决。协商不能解决的，任何一方应向担保人所在地有管辖权的法院提起诉讼。
   
担保人：XX银行股份有限公司          
（银行签章）

有权签字人：
开具日期：        年     月     日

附件20：节能产品、环境标志产品的证明材料

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，节能产品、环境标志产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
一、如采购的产品属于强制采购的，投标人必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为无效投标。
二、如采购的产品属于优先采购的，投标人可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素。
三、节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单，投标人可在“中国政府采购网”相关栏目中查询。




★附件21：关于《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》的承诺函（统一格式）

致  （采购人名称）   ：

我单位参加的  （项目名称、项目编号、包号）  投标活动中，承诺本次投标提供的所有投标产品均不属于《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》（财库〔2026〕10号）中46家美国企业（不包括在华美资企业）生产的产品。
本承诺内容真实有效，如有虚假，我单位承担所有法律责任与后果。
特此承诺！

投标人名称：
（盖章）
时间：   年   月   日


第七章 评标文件（附：评标标准）
[bookmark: _Toc25938564][bookmark: _Toc73979859]一、说明
1.1 概述
根据《中华人民共和国政府采购法》和国家及地方采购有关文件精神，在保证本项目招标公开、公平、公正的基础上，结合项目需求，由东方国际招标有限责任公司制定本评标文件，评标委员会确认。内容包括本次评标的评审过程和方法。
1.2 定义
采购人：ZYCGR22011901。
采购代理机构：东方国际招标有限责任公司。
[bookmark: _Toc439513449][bookmark: _Toc458980397][bookmark: _Toc422865425][bookmark: _Toc416208490][bookmark: _Toc438513738][bookmark: _Toc438508601][bookmark: _Toc273342936][bookmark: _Toc369081823][bookmark: _Toc479340793][bookmark: _Toc477879844][bookmark: _Toc486969383][bookmark: _Toc414510784][bookmark: _Toc23987][bookmark: _Toc73979860][bookmark: _Toc487044256][bookmark: _Toc418023337][bookmark: _Toc425347666][bookmark: _Toc494812263][bookmark: _Toc438722134][bookmark: _Toc358307752][bookmark: _Toc25938565][bookmark: _Toc498035131][bookmark: _Toc439513165][bookmark: _Toc439679272][bookmark: _Toc422161996][bookmark: _Toc470184445][bookmark: _Toc479325596][bookmark: _Toc458635600]二、评标须知
2.1 关于评标方案
（1）评标委员会的每位成员（简称评委）应认真地阅读并确认已经正确理解了评标方案；
（2）评委如对评标方案有异议，应在评标开始前提出。
2.2 关于评标纪律
（1）评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，
不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；
（2）评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；
（3）评委之间不得相互串通进行评分；
（4）评委不得试图影响其他评委的评价意见；
（5）评委应关闭通讯工具或设置为震动状态，统一交由工作人员保管。
2.3 关于评标责任
（1）评委应在其书面评审意见上签字确认；
（2）评委对其所提出的评审意见承担个人责任。
2.4 关于回避
有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，如事先不知情的，应在宣读投标人名单及评标纪律后主动提出回避：
（1）是投标人或者投标人主要负责人的近亲属；
（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
2.5 关于保密
评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。
前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。
2.6投标文件的澄清
（1）除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。
（2）评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。以书面形式表达并加盖公章的答复经评标委员会认可后，可作为投标文件的一部分参与评标。
[bookmark: _Toc425347667][bookmark: _Toc477879845][bookmark: _Toc422161997][bookmark: _Toc479325597][bookmark: _Toc414510785][bookmark: _Toc458635601][bookmark: _Toc479340794][bookmark: _Toc24194][bookmark: _Toc498035132][bookmark: _Toc73979861][bookmark: _Toc416208491][bookmark: _Toc422865426][bookmark: _Toc486969384][bookmark: _Toc418023338][bookmark: _Toc470184446][bookmark: _Toc487044257][bookmark: _Toc438722135][bookmark: _Toc494812264][bookmark: _Toc439513450][bookmark: _Toc438513739][bookmark: _Toc438508602][bookmark: _Toc25938566][bookmark: _Toc439679273][bookmark: _Toc439513166][bookmark: _Toc458980398]三、评标委员会
3.1依法组建评标委员会
评标委员会根据项目采购实际情况进行组建，并负责评标工作。采购代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》及有关规定组建评标委员会。评标委员会负责评标工作，对投标文件进行审查和评价，并向采购人提交书面评标报告。
3.2评标委员会将只对确定为实质性响应招标文件要求的投标，即通过资格审查和符
合性审查的投标进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它
证据。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，
没有重大偏离的投标。
[bookmark: _Toc470184447][bookmark: _Toc438722136][bookmark: _Toc25938567][bookmark: _Toc439513167][bookmark: _Toc479325598][bookmark: _Toc439679274][bookmark: _Toc498035133][bookmark: _Toc414510786][bookmark: _Toc422161998][bookmark: _Toc425347668][bookmark: _Toc73979862][bookmark: _Toc416208492][bookmark: _Toc369081824][bookmark: _Toc273342937][bookmark: _Toc422865427][bookmark: _Toc479340795][bookmark: _Toc494812265][bookmark: _Toc458635602][bookmark: _Toc358307753][bookmark: _Toc487044258][bookmark: _Toc23199][bookmark: _Toc438513740][bookmark: _Toc477879846][bookmark: _Toc438508603][bookmark: _Toc439513451][bookmark: _Toc486969385][bookmark: _Toc458980399][bookmark: _Toc418023339]四、评标原则
4.1 评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。
4.2 确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标
准。评标委员会没有义务必须接受最低报价的投标。
4.3 评标委员会有权根据有关规定否决所有投标。
[bookmark: _Toc438722137][bookmark: _Toc438508604][bookmark: _Toc498035134][bookmark: _Toc458980400][bookmark: _Toc494812266][bookmark: _Toc107383644][bookmark: _Toc439679275][bookmark: _Toc416208493][bookmark: _Toc116924486][bookmark: _Toc25938568][bookmark: _Toc470184448][bookmark: _Toc272394436][bookmark: _Toc487044259][bookmark: _Toc73979863][bookmark: _Toc7451][bookmark: _Toc479340796][bookmark: _Toc422865428][bookmark: _Toc479325599][bookmark: _Toc414510787][bookmark: _Toc116981030][bookmark: _Toc369081825][bookmark: _Toc116976130][bookmark: _Toc438513741][bookmark: _Toc422161999][bookmark: _Toc458635603][bookmark: _Toc330545477][bookmark: _Toc418023340][bookmark: _Toc439513452][bookmark: _Toc107385316][bookmark: _Toc122420764][bookmark: _Toc486969386][bookmark: _Toc358307754][bookmark: _Toc439513168][bookmark: _Toc277154673][bookmark: _Toc425347669][bookmark: _Toc477879847][bookmark: _Toc61327435][bookmark: _Toc267904313][bookmark: _Toc107460009][bookmark: _Toc262564643][bookmark: _Toc265700488][bookmark: _Toc109467929]五、评标方法及流程
[bookmark: _Toc61327437]5.2评标
本次招标的评标方法采用综合评分方法。
评标分阶段进行：投标文件资格审查、符合性审查和投标文件详细评审。
5.2.1 投标文件资格审查
资格审查：开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。未通过资格审查的投标人，不进入符合性审查。
5.2.2 投标文件符合性审查
符合性审查：评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。
（1）实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，将被视为无效投标，其投标将被拒绝：
1.不具备招标文件中规定资格的；
2.投标有效期不足的；
3.未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
4.投标人未提交投标保证金或形式不符或金额不足的；
5.投标报价超过预算金额（如有最高限价则不得超过最高限价）；
6.未提供法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书的；
7.投标人有违法违纪行为，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题；
8.投标文件中提供虚假或失实资料的；
9.不符合法律、法规和招标文件中★号条款规定的以及其他实质性要求的。
（2）评标过程中投标文件出现下列情况之一时，对该投标文件作废标处理：
1）供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；具体情形如下：
a）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
b）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
c）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
d）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
e）不同投标人的投标文件相互混装；
f）不同投标人的投标保证金由同一个账号汇出。
2）依据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）启动异常低价审查如下：
a）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
b）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
被评委会确定为投标文件无效标或废标的，其投标文件即被视为不能通过资格、符合性审查，不得参与技术、商务和价格的评审。
[bookmark: _Toc61327439][bookmark: _Toc107383646]5.2.3 投标文件详细评审（详见技术、商务、价格评审表）
（1）在资格审查、符合性检查时，未能通过资格、符合性审查被认定为无效投标，只有全部满足《资格审查表》和《符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足资格、符合性条款中所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。
（2）当通过资格审查、符合性检查的投标人多于或等于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、符合性审查结果，各位评委单独就每个投标人的技术、商务、价格进行评审和比较，评出其技术评分、商务评分和价格评分。将技术得分、商务得分和价格得分相加得出总分，并按总分高低排出名次。评标委员会依据得分情况推荐出第一中标候选人一名，第二中标候选人一名，第三中标候选人一名。
（3）当通过资格审查的投标人少于三家时，评标委员会否决所有投标文件，提请依法重新招标。
（4）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下同一项目包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价排列，报价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列，技术得分最高的投标人获得中标人推荐资格。（注：为扶持不发达地区和少数民族地区，得分且投标报价相同的，评标委员会优先推荐企业注册地在不发达地区和少数民族地区的投标人。不发达地区或少数民族地区的供应商需提供属于不发达地区或少数民族地区企业的相关证明材料，或供应商注册地为少数民族地区的相关证明材料）
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评委对投标文件的技术及商务响应情况进行评分。评分采用量化方法。
技术、商务、价格评分应分别考虑下列因素：
6.1.1 技术、商务评审
评审内容详见技术（商务）响应评审表
计算公式（四舍五入保留两位小数）：
子项评分=各评委子项评分总和
技术（商务）得分=各子项得分之和
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6.1.2.1 评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
a) 投标文件中投标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标一览表（报价表）为准；
b) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
c) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
d）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
6.1.2.2 服务范围（包括设备和服务）缺漏项的调整，其调整价格为该项在其他有效投标中的最高报价。
6.1.2.3 评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。
6.1.3 政策价格扣除
6.1.3.1 小型和微型企业产品价格扣除
6.1.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。根据工业和信息化部、统计局、发展改革委、财政部四部门印发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业﹝2011﹞300号）、财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）以及财政部发布的《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的规定，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
6.1.3.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
6.1.3.1.3货物全部由政策要求的小型、微型企业制造的或服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的或工程全部由政策要求的小型、微型企业承建的，投标价格给予10%的价格扣除后参与价格分数计算。评标委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》中的承诺，认定其是否属于小型和微型企业并享受小微企业优惠政策。投标人对其承诺的企业规模真实性自行负责。投标人在《中小企业声明函》中的承诺如有虚假，其中标资格将被取消。
6.1.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。
6.1.3.2 监狱企业产品价格扣除
a）监狱企业视同小型、微型企业，按上述4.1的a)条款享受评审中价格扣除。
b)监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
c)监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。
6.1.3.3 残疾人福利性单位产品价格扣除
a)残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述4.1的a)条款享受评审中价格扣除。
b)根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章投标文件格式），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
6.1.3.4本国产品价格扣除：
（1）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
（3）供应商提供符合本国产品标准的产品参加政府采购活动的，应当提供《关于符合本国产品标准的声明函》（见投标文件格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
6.1.3.5 投标人同时为小型、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除，本国产品除外。
6.2 价格分采用低价优先法计算。
即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其它投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×权重×100；计算结果保留至小数点后两位。
6.3 权重分配（详见评标标准）
综合得分=价格得分+商务得分+技术得分
评标委员会根据投标人最终得分高低排定名次。
七、确定中标
7.1 确定中标候选人
评标委员会将根据评标标准，按综合评价得分排名确定。
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评标委员会将根据评标标准，推荐评标排序，或根据采购人的委托，直接确定中标人。
7.3 中标通知书
7.3.1中标供应商确定后，采购代理机构将在规定的发布信息媒体(中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）)上发布中标结果公告。投标人可通过相关发布媒体查询评标结果。投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构一次性提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任及后果，并提交相应的证明材料。
7.3.2在投标有效期内，中标人确定后，采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书。
7.3.3中标通知书是合同的组成部分。
7.3.4采购代理机构将向其他投标人发出中标通知书，并退还投标保证金。
7.4 签订合同
7.4.1采购人、中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照中标人投标文件和招标文件的约定，签订书面合同。
7.4.2中标人的投标文件、招标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
7.4.3 如果中标人没有按照上述第7.4.1条与采购人签约，采购人将有充分理由取消该中标决定。在此情况下采购人可将标授予下一个最高综合评分的投标人或重新招标。
7.4.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
7.5 履约保证金
7.5.1中标人应按第二章“资料表”中的规定的时间、金额、有效期，并按照招标文件中提供的履约保证金保函格式或买方可以接受的其他形式向买方提交履约保证金。
7.5.2如果中标人没有按照上述第7.4条或7.5.1条的规定执行，采购人和采购代理机构将取消该中标决定，该中标人的投标保证金不予返还，同时将结果报上级主管部门备案。



八、附表：评标标准
一、投标文件的初审：
本次评标采用综合评价打分法，即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，根据招标文件中规定的各项因素及权重（分值），评标委员会每位成员分别对每个通过初审的投标人进行综合评审后，评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
1、资格检查
	序号
	评审内容

	1
	具备《政府采购法》第二十二条投标人资格条件
	具有独立承担民事责任的能力；

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

	
	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

	
	
	参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

	
	
	法律、行政法规规定的其他条件

	2
	在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的企事业法人、其他组织或者自然人（投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。）

	3
	投标人资格声明函（统一格式，加盖公章）

	4
	按本投标邀请的规定获取招标文件

	5
	本项目不接受联合体投标

	6
	投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

	7
	其他特定资格要求（如有，见投标邀请）

	结论



注：结论栏中填写“合格”表示该投标人投标文件符合招标文件的资格要求，“不合格”表示该投标人投标文件不符合招标文件的资格要求。

2、符合性检查
	序号
	评审内容

	
	

	1
	是否由法人代表或授权代表有效签署

	2
	是否按招标文件规定提供法人代表授权书（如适用）

	3
	是否按招标文件规定要求密封、签署、盖章

	4
	投标有效期是否满足招标文件（不少于90个日历日）

	5
	是否按招标文件规定提交足额投标保证金

	6
	投标保证金的有效期是否满足招标文件（同投标有效期）

	7
	投标报价是否固定唯一，投标报价是否超过采购预算（设置最高限价的，以最高限价为准）

	8
	如评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理

	9
	是否存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出

	10
	招标文件中明确规定不接受进口产品的，投标人是否提供了进口产品

	11
	是否符合招标文件规定的其它实质性要求（须满足带★条款）

	12
	投标文件是否有招标文件中规定的其它无效投标条款

	结    论



注：结论栏中填写“合格”表示该投标人投标文件满足招标文件的符合性要求，“不合格”表示该投标人投标文件不满足招标文件的符合性要求。
资格检查和符合性检查均“合格”的，通过投标文件的初审，进入下一步具体评分环节；否则，其投标无效。

二、具体评分标准（满分为100分）
	评分项目
	评分细则
	分值

	价格部分
(30分)

	根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的规定，本次价格评分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格评分统一按照下列公式计算：
价格评分 =（评标基准价/投标报价）×30
	30

	商务部分
28分)
	1、商务要求条款应答响应情况：
（1）标记为“★”的是关键商务条款，正偏离不加分，如不满足其投标予以拒绝。
（2）标记“▲”的商务条款：应答有负偏离得0分，应答全部无偏离得1.5分，正偏离不加分。
（3）无标记的商务条款：应答有负偏离得0分，应答全部无偏离得0.5分，正偏离不加分。
	2

	
	2、同类业绩：
投标人近三年（2023年1月1日至投标截止日，以合同签订日期为准）独立承担的与本项目类似的自动化整合类项目案例，每项得0.5分；本项最高得1.5分（须提供合同复印件，至少包括合同甲乙双方，合同详细标的和双方签章及生效时间）
	1.5

	
	3、体系认证：
投标人具有有效期内的环境管理体系认证证书，质量管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，证书认证范围应包含实验室仪器设备销售及售后等相关内容；每提供1份证书得0.5分，最高得1.5分。
注：提供证明材料复印件并加盖单位公章，否则不予认可
	1.5

	
	4、科研实力：
（1）投标人具有相关专利证书（含发明专利、实用新型专利，不含外观设计专利），所提供的专利应与本项目实验室样本前处理、核酸提取、文库构建自动化系统等领域相关。每提供1项有效专利得0.5分，满分2分，未提供不得分。
专利权人名称须与投标人名称完全一致，提供母子公司或关联方证书不予计分。投标文件中须提供专利证书扫描件作为评审依据。
（2）投标人具有相关软件著作权证书，所提供的软件著作权应与本项目实验室自动化控制、NGS实验数据分析、智能调度等领域相关。每提供1项有效软件著作权得0.5分，满分2分，未提供不得分。
著作权人名称须与投标人名称完全一致，提供母子公司或关联方证书不予计分。投标文件中须提供著作权证书扫描件作为评审依据。
（3）投标人须拥有智能自动化生产产线运营能力及配套智能化交付平台。如投标人属于第三方合作的平台，需另外提供合作证明以及第三方自有平台证明。
提供平台介绍、系统功能介绍、系统运行照片，三项材料齐全且真实有效，得2分；存在资料缺漏的，本项不予计分。
	6

	
	5、服务方案：
（1）运输及包装方案：
针对本项目制定具体包装和运输方案（包括但不限于包装工艺、包装防护措施、运输安全保障、应急保障措施等内容）以上内容每提供一项得0.25分，满分1分；
（2）安装、调试及验收方案：
针对本项目制定具体安装、调试及验收方案（包括但不限于安装流程、设备调试流程、验收流程、质量管控等内容）以上内容每提供一项得0.25分，满分1分；
（3）专用实验场地配套保障：
针对本项目规划适配的三大模块暂存、调试的标准化洁净区域，并提供真实实验室布局图、场地面积说明、场地实景资料作为佐证并提供保障承诺函。
以上全部配套资料完整齐备、实验场地条件均满足项目实施要求并提供保障承诺函，得2分；存在资料缺漏、场地配套条件无法适配项目需求或未提供相关佐证材料任一情形的，本项不予计分。
（4）模型训练数据支撑：
提供不低于100万份真实样本从组织到文库的系统流数据用于基座模型迭代优化，并完整提交数据溯源佐证文件、数据保真承诺函；
以上全部配套资料完整齐备、数据体量达标的，得2分；存在资料缺漏、数据体量不达标或未提供相关佐证材料任一情形的，本项不予计分。
	6

	
	6、售后服务：
针对本项目的需求制定售后服务方案（包括但不限于以下内容：交货计划、应急维修时间安排、质保期外的维修服务收费标准、其它服务承诺）进行评审：
评审标准：方案内容涵盖上述每一点得0.25分，最高得1分。
	1

	
	7、售后服务：
[bookmark: OLE_LINK13]在此基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，评审为优的得3分，评审为良的得2分，评审为中的得1分，评审为差的得0分。其中：
优：售后服务内容全面，具体，表达清晰、完整、严谨，针对性强，科学合理，可操作性强；
良：售后服务方案内容比较全面，比较具体，表达比较清晰、完整、严谨，针对性比较强，比较科学合理，可操作性比较强；
中：售后服务方案内容不够全面，不够具体，表达不够清晰、完整、严谨，针对性不够强，不够科学合理，可操作性不够强；
差：投标人未提供方案或提供了但是完全脱离实际不得分。
	3

	
	8、培训方案：包括具体“培训计划和内容”、“培训效果评价和质量保证”：
评审标准：方案内容涵盖上述每一点得0.5分，最高得1分。
	1

	
	9、培训方案：
在此基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，评审为优的得3分，评审为良的得2分，评审为中的得1分，评审为差的得0分。其中：
优：培训方案内容全面，具体，表达清晰、完整、严谨，针对性强，科学合理，可操作性强；
良：培训方案内容比较全面，比较具体，表达比较清晰、完整、严谨，针对性比较强，比较科学合理，可操作性比较强；
中：培训方案内容不够全面，不够具体，表达不够清晰、完整、严谨，针对性不够强，不够科学合理，可操作性不够强；
差：投标人未提供方案或提供了但是完全脱离实际不得分。
	3

	
	10、项目服务团队：
投标人应为本项目提供项目团队配置方案并提供项目团队成员清单。根据方案和人员清单情况进行综合评审：
①团队配置方案进行了详细的阐述，团队人员经验充足、配备合理的，得1分；
②团队配置方案进行了基础阐述，团队人员经验较充足、配备相对合理的，得0.5分；
③团队配置方案进行了阐述，团队人员经验不够充足、配备不够合理的，得0分；
④未提供相关内容不得分。
	1

	
	11、项目服务团队：
(1)拟派项目负责人1名，具备自然科学领域高级职称，得0.5分;技术负责人1名，拟派技术负责人具备工程技术领域高级职称，得0.5分。
须提供有效的职称证书、简历等相关证明文件以及投标人为其在近三个月内任意一个月的社保缴纳记录，否则不得分
(2)其他团队人员(不含项目负责人、技术负责人)
其他团队成员不少于5人，需至少包括1名机械工程师具有3年以上机器人或自动化设备设计经验、1名软件工程师具有3年以上工业控制软件开发经验、1名电气工程师具有3年以上自动化控制系统设计经验。同时满足以上要求得1分。
须提供团队成员列表，工作经验年限等相关证明文件以及投标人为其在近三个月内任意一个月的社保缴纳记录，提供完整得1分，否则不得分。
	2

	技术部分
(42分)
	1、技术指标条款应答响应情况
（1）技术要求逐条应答表须依据招标文件《第四章 项目需求 三、具体要求 《一》技术要求》》逐条响应；
（2）技术指标评审基准分为34分，评委可根据技术指标的偏离情况进行评分。
（3）标记为“★”的指标是关键技术条款，正偏离或无偏离不加分，如不满足其投标予以拒绝。
（4）标记“▲”的指标是重要技术条款，总分为30.8分，共22项。正偏离不加分，负偏离每项减1.4分；
（5）无标记的指标为一般技术条款，总分为3.2分。正偏离不加分，应答有负偏离得0分，应答全部无偏离得3.2分。
（6）凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。标题内容不计算为一项技术条款。
（7）若标书参数中要求提供证明材料的，则投标人必须提供相应的证明材料，否则按负偏离处理。
	34

	
	[bookmark: OLE_LINK6]2、投标人须结合本项目检测需求，提供完整的试剂开发及测试方案，方案应覆盖样本保存液、RNA提取、rRNA去除、RNA建库、混样试剂开发及全流程测试等核心环节。
评审标准：
说明内容方案内容涵盖上述每一点得0.25分，最高得1.5分。
	1.5

	
	3、投标人须结合本项目检测需求，提供完整的试剂开发及测试方案。评标委员会根据投标人提供的方案内容进行综合评审，评审为优的得5.5分，评审为良的得3.5分，评审为中的得1.5分，评审为差的得0分。其中：
优评分标准：投标人提供的试剂开发及测试方案内容全面、详细、合理、具体，完全覆盖项目检测全部环节。方案中对各环节的试验设计、量化交付质量标准、判定标准均有清晰明确的描述，功能内容介绍详细完整，技术路线科学合理、可操作性强，完全契合或优于采购需求。
良评分标准：投标人提供的试剂开发及测试方案内容较为全面、详细、合理、具体，覆盖项目检测主要环节，方案中对各环节的试验设计、交付标准有较为清晰的描述，功能内容介绍较为详细，技术路线较为科学合理，整体契合采购需求，但部分细节尚需进一步明确。
中评分标准：投标人提供的试剂开发及测试方案内容不够全面、详细、合理、具体，仅覆盖部分试剂开发环节，方案中对试验设计、交付标准的描述不够详细，技术路线不够清晰明确，与采购需求的契合度有待提高。
差评分标准：投标人提供的试剂开发及测试方案内容不可行、不全面、不合理、不具体，严重偏离采购需求，或功能内容介绍严重缺失，或未提供方案内容。
	5.5

	
	4、供应商所投产品获得相关节能、环保产品认证情况：
（1）节能产品：投标产品属于财政部和国家发改委最新公布的节能产品政府采购品目清单的，需提供市场监管总局发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构出具的认证证书复印件并加盖公章，且在有效截止日期内，得0.5分；否则0分。
（2）环境标志产品：投标产品属于财政部和生态环境部最新公布的环境标志产品政府采购品目清单的，供应商需提供市场监管总局发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构出具的认证证书复印件并加盖公章，且在有效截止日期内，得0.5分；否则0分。
	1



注：
★1、对于所投货物的数量作为实质性要求，不满足配置清单和招标文件要求的将被视为无效投标。
2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下同一项目包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价排列，报价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列，技术得分最高的投标人获得中标人推荐资格。（注：为扶持不发达地区和少数民族地区，得分且投标报价相同的，评标委员会优先推荐企业注册地在不发达地区和少数民族地区的投标人。不发达地区或少数民族地区的供应商需提供属于不发达地区或少数民族地区企业的相关证明材料，或供应商注册地为少数民族地区的相关证明材料）
3、对非单一产品采购的项目包，在各包中确定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
4、评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
5、举例说明：投标截止日若为2024年12月31日，则“自投标截止日起近3年内”、“近3年内”为2021年12月31日至2024年12月31日期间（含首尾），以此类推。
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