# 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 品目号 | 品目名称 | 数量 | 最高限价单价（万元） | 最高限价总价（万元） | 是否允许进口 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验台 | 1 | 18.5 | 18.5 | 否 | 电烘箱 |
| 2 | 电烘箱 | 2 | 25 | 50 | 否 |  |
| 3 | 数控液体灌装机 | 1 | 1.5 | 1.5 | 否 |  |
| 4 | 电磁感应封口机 | 1 | 0.58 | 0.58 | 否 |  |
| 5 | 打码机 | 1 | 0.24 | 0.24 | 否 |  |
| 6 | 浮游菌采样器 | 1 | 0.77 | 0.77 | 否 |  |
| 7 | 激光尘埃粒子计数器 | 1 | 0.758 | 0.758 | 否 |  |
| 8 | 震荡筛筛网 | 8 | 0.25 | 2 | 否 |  |
| 9 | 六联过滤器 | 1 | 0.65 | 0.65 | 否 |  |
| 10 | 荸荠式包衣机 | 2 | 3.8 | 7.6 | 否 |  |
| 11 | 大制丸机模具 | 7 | 0.79 | 5.53 | 否 |  |
| 12 | 冷藏冰箱 | 1 | 0.45 | 0.45 | 否 |  |

2. 项目背景/项目概述（如有）

首都医科大学附属北京中医医院购置制剂室设备一批

- 商务要求

1. 实施的时间和地点：

交货时间：自合同签订之日起90日内到货。

交货地点：采购人指定地点

2. 付款条件：中标人以保函形式向买方支付合同金额10%的履约保函，货到验收合格后买方向卖方支付100%合同价款；履约保函在货物验收合格之后12个月且双方确认无任何质量问题、双方无任何争议后由买方退还卖方。（具体以合同最终签署为准）。

3. 售后服务（质保期）：3年

4. 保险（如适用）：详见合同条款

- 技术要求

（一）基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为首都医科大学附属北京中医医院购置制剂室设备一批，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

★2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1 提供产品属于医疗器械的，根据产品分类应按《医疗器械监督管理条例》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供医疗器械注册证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.2 提供产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按《医疗器械监督管理条例》办理医疗器械生产许可证或者办理备案。供应商为制造商的须提供医疗器械生产许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章），供应商为代理商的须提供医疗器械经营许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.3 提供产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）（复印件加盖供应商单位公章）。所报产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供所报产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）（复印件加盖供应商单位公章）。

2.4 提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。

3.为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2	政府采购节能产品、环境标志产品；

具体详见投标人须知。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、设备的维护及技术支持

1.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

1.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

1.3免费提供软件升级服务。

1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。

注：上述要求如与货物技术规格具体要求以及合同文本冲突则以货物技术规格具体要求以及合同文本要求为准。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备（至少包含“★”“▲”号或“#”号条款）提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

2、对于技术规格要求中标注“★”“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

（五）货物技术规格具体要求

## 第1包：

## 1-1	实验台

一、技术参数：

（一）、中央实验台、边台

1、柜体：

1.1、主体采用≥1.0mm冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，钢板内部加钢衬；

1.2、经过耐水浸泡72h试验后，光泽度结果差值≤0.2，色差值≤0.22提供具有CMA或CNAS认证的第三方机构出具的检测报告复印件盖公章；

1.3、柜体喷涂板材依据GB/T10125.2012盐雾试验200h没变化。提供具有CMA或CNAS认证的第三方机构出具的检测报告复印件盖公章；

1.4、金属件喷涂层重金属物检测：硒、汞、铅、锑、镉、铬、砷、均检测合格；1.5、钢制柜体甲醛释放量≤0.005mg/m³（依据国标或行业标准）,提供具有CMA或CNAS认证的第三方机构出具的检测报告复印件盖公章；

▲1.6、柜加载试验：水平加载承重≥900kg；

1.7、柜集中加载试验：≥90kg；

1.8、柜扭曲试验：≥90kg保持24小时，无永久损坏现象；

2、门板：

2.1、材质：冷轧钢板，内侧设有防撞橡胶垫；

2.2、门冲击试验：≥9kg后开启的门无永久损坏；

2.3、门循环试验≥10万次，门操作顺畅无阻滞；

3、层板：

3.1、主体采用≥1.0mm冷轧钢板机加工而成；

3.2、箱体内设有托架，位置任意可调；

3.3、搁板试验≥90kg；

4、铰链：

4.1、采用金属耐腐蚀阻尼铰链，开启角度≥110°；

4.2、闭合循环寿命≥5万次；

4.3、通过盐雾测试（QB/T 3826-1999）；

5、把手：

5.1、采用全钢一体套色扣手，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂；

5.2、拉手试验≥22.68kg，测试后没有严重的永久变形；

6、滑轨：采用三节承重钢珠自动回位滑轨；

7、台面：

7.1、实芯理化板≥12.5mm，边缘加厚至≥25mm；

7.2、台面参照GB/T 17657-2022，至少使用以下化学实验室常用试剂种类进行化学性能测试，检验检测结果无明显变化，全部5级；提供经CNAS、CMA认证检测机构的检测报告文件；化学试剂包含但不仅限于37%盐酸、、65%硝酸、、85%磷酸、40%氢氧化钠、98%硫酸、99%乙酸、88%甲酸、40%氢氟酸、正已烷、28%氢氧化铵、乙酸异戊脂、重铬酸钾、60%铬酸、乙醚、汽油、77%硫酸+65%（硝酸）等；

7.3、TVOC挥发性有机物浓度≤0.22mg/m³、总醛浓度≤0.043ppm、4-苯基环己烯浓度≤6.5ug/m³，提供环保证书；

7.4、台面检测结果达到国家标准《GB18580-2017》E1级的技术指标要求，甲醛释放量检测结果值≤0.01mg/m³；具有绿色环保材料的认证证书；

7.5、物理性能（按国家标准GB/T7911-2013《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板》进行检验）：

7.5.1、表面耐磨性能：≥1150转；

7.5.2、台面耐光色牢度、表面耐干热、耐沸水蒸气性、耐香烟灼烧均为5级，表面无变化；

7.5.3、抗拉强度≥124 Mpa，弯曲强度≥155Mpa，弯曲弹性模量≥12400；

7.5.4、出具经CNAS、CMA认证检测机构的检测报告文件证明；

（二）、通风柜：

1、外观及理化性能要求：符合GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》

2、排风性能：

2.1、通风柜内左侧、内右侧、内台面、内顶面、背壁面烟雾无可见外溢现象；2.2、视窗高度开口≤500mm时且示踪气体释放流量低于4.0L/min下分别进行3段测试，示踪气体泄露浓度平均值≤0.01mL/m³，提供具有CMA或CNAS认证机构出具的现场检测和型式检测报告。

▲2.3、通风柜平均面风速性能符合JB/T6412-1999《排风柜》、ANSI/ASHRAE110-2016《化学排风柜性能测试》、EN14175-3:2019《通风柜-第3部分:型式试验方法》，提供具有CMA或CNAS认证机构出具的检测报告。

3、内外面板：采用≥1.2mm厚冷轧钢板烧焊而成；

4、双层侧板：外侧采用≥1.2mm厚冷轧钢板烧焊而成，侧面内外双层结构构成抗腐防爆结构；

5、内衬板：采用≥5mm厚抗倍特板，导流设计，可拆卸清洁更换，防火性能依据GB8624-2012标准应不低于B1（C）级的要求；

6、视窗：

6.1、主体框架部分：采用横截面≥45×20mm带双加强筋的铝合金型材组成，铝材厚度1.5mm±0.2mm，环氧树脂户外粉静电喷涂；

6.2、拉手部分采用横截面≥50×19mm的弧形铝合金型材；

6.3、两侧纵梁分别安装≥2个弹簧滑轮，滑轮直径≥24mm，滑轮宽度与专用滑槽匹配使用；

6.4、滑槽部分由≥35×10mm的铝合金滑槽铝材（厚度≥1.0mm）以及≥26×5mm的工程塑料滑轮槽两部分组成；

7、台面：

7.1、采用≥12.5mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25mm；

7.2、台面参照GB/T 17657-2013，至少使用以下化学实验室常用试剂种类进行化学性能测试，检验检测结果无明显变化，全部5级；提供经CNAS、CMA认证检测机构的检测报告文件；化学试剂包含但不仅限于37%盐酸、65%硝酸、85%磷酸、40%氢氧化钠、98%硫酸、99%乙酸、88%甲酸、40%氢氟酸、正已烷、28%氢氧化铵、乙酸异戊脂、重铬酸钾、60%铬酸、乙醚、汽油、77%硫酸+65%（硝酸）等；

7.3、TVOC挥发性有机物浓度≤0.22mg/m³、总醛浓度≤0.043ppm、4-苯基环己烯浓度≤6.5ug/m³，提供环保证书；

7.4、台面检测结果达到国家标准《GB18580-2017》E1级的技术指标要求，甲醛释放量检测结果值≤0.01mg/m³；具有绿色环保材料的认证证书；

7.5、物理性能（按国家标准GB/T7911-2013《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板》进行检验）：

7.5.1、表面耐磨性能：≥1150转；

7.5.2、台面耐光色牢度、表面耐干热、耐沸水蒸气性、耐香烟灼烧均为5级，表面无变化；

7.5.3、抗拉强度≥124 Mpa，弯曲强度≥155Mpa，弯曲弹性模量≥12400；

▲7.5.4、出具经CNAS、CMA认证检测机构的检测报告文件证明；

8、柜体：主体采用≥1.0mm冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理；

9、门板：冷轧钢板，内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用；

10、层板：主体采用≥1.0mm冷轧钢板机加工而成，其余材质同柜体，箱体内设有托架，位置任意可调；

11、铰链：

11.1、采用金属耐腐蚀阻尼铰链，开启角度≥110°；

11.2、闭合循环寿命≥5万次；

11.3、通过盐雾测试（QB/T 3826-1999）；

12、把手：采用全钢一体套色扣手，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂防腐处理。

二、主要配置：

1、实验台（（4850*750*850），可上下浮动5%）： 1组；

2、实验台（（6450*750*850mm），可上下浮动5%）： 1组；

3、五角柜（1000*1000*850mm）3组

3、实验台（（5500*750*850mm），可上下浮动5%）：1组；

4、通风柜（1800*810*2350mm），可上下浮动5%）：1台；

5、风机：1台；

6、洗水池（950*750*750mm）：1套；

7、洗眼器：1套；

8、水槽：1组；(800*400*300mm)

9、三联水龙头：1组

10、滴水架：1组

## 1-2	电烘箱

一、技术参数

▲1、内部容积：≥9m³

2、内部尺寸：≥门面宽（750×4）×深2000×高1460（mm）

3、外形尺寸：≤门面宽4780×深2280×高2250（mm）；

4、控制系统

4.1、PLC可编程序控制、人机界面显示、数字打印机打印；

4.2、温度设置范围：室温-120℃可调；

4.2、风量设置范围：箱内循环风风量≥3500m³/h×4台，排湿风量≥700m³/h×2台

5、烘箱加热方式：电加热，加热器≥2个；单个加热功率≥26KW；

6、循环风系统：轴流风机6台装置在箱体左侧和右侧各3台；

7、排湿口装置排湿风机2台装置在箱体顶部；

8、进风口具备空气高效过滤器，过滤效率：≥99.95%@颗粒直径0.3μm；

9、烘箱材质：304不锈钢，箱体内部采用密焊、圆弧过度；

10、物料盘：304不锈钢一次冲压成型盘，符合GMP要求；

▲11、在每个区域的排湿风机前面装置1台电动止回阀；

▲12、6个进风口分别装置高温高效过滤器，并有活动式调节风板，便于调节进风量大小；

▲13、烘车万向轮上下处有挡盘装置；

二、主要配置：

1、电烘箱主机：1台；

2、物料盘：192只，烘车8辆；

## 1-3	数控液体灌装机

一、技术参数

1、控制系统：

1.1、微处理器控制；

1.2、灌装量设置范围：5-3000mL；

1.3、灌装精度≤0.5% ；

2、泵流量：≥3L/min；

3、适用瓶高：不限；

4、适用瓶径：6-12mm；

5、外形尺寸：≤350×300×250mm；

6、重量：≤8kg；

7、电源：AC 220V±10%，功率≤100W；

## 1-4	电磁感应封口机

一、技术参数

1、封口直径：15-50mm、30-90mm（特殊可定制）

2、封瓶高度：10-350 mm；

3、封口速度可调范围：0-200瓶/min；

4、输送带速度可调范围：0-12m/min；

5、冷却方式：风冷；

6、材质：不锈钢；

7、主机尺寸：≤900×500×500mm；

8、电源： AC 220V±10%，50Hz±2%，功率≤1500W；

## 1-5	打码机

一、技术参数

1、打印速度：20-120次/min，无极可调；

2、打印面积：

2.1、单排最大：4×35mm，最多可装≥15个字粒；

2.2、双排最大：10×35mm，最多可装≥30个字粒；

3、字粒：数字、中英文均可；

4、打印色带最大宽度≥35mm；

5、尺寸：≤300mm×250mm×350mm；

6、重量：≤10kg；

7、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%；

## 1-6	浮游菌采样器

一、技术参数

1、符合新版GMP检测规范要求；

2、工作原理：安德森撞击等级第五级原理；

3、采样流量：100L/min±5%

4、采样体积调节范围：1-6000L；

5、可使用标准通用培养皿（φ90×15mm）

6、撞击速率：0.38m/s±10%；

7、采样头：微孔，可使微生物均匀分布在琼脂表面；

8、外形尺寸：≤150×350mm；

9、重量：≤3.0kg；

10、工作条件：

10.1、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%；DC：可充电电池，电池使用时间≥7h；

10.2、环境温度：10-35℃；

10.3、相对湿度：10-90%RH

10.4、大气压力：80—110kPa；

## 1-7	激光尘埃粒子计数器

一、技术参数

1、自净时间：≤10min；

2、允许最大浓度：≥35000颗/L@尘埃颗粒粒径0.5μm

3、采样流量：2.83L/min±5%；

4、粒径通道：0.3、0.5、1、3、5、10μm

5、重量：≤3kg；

6、工作条件：

6.1、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%，功率≤50W；DC：锂电池，支持主机正常工作≥12h；

6.2、环境温度：10°℃-30℃；

6.3、湿度：20%-75%

6.4、大气压力：90kPa-1065Pa

## 1-8	震荡筛筛网

一、技术参数

1、适用于10μm-200μm的筛网分离粉末；

2、不改变物料的特性；

3、网架筛面面积为0.4平方米

4、网架材质选用SUS304材质

5、网架胶为（食品级白胶）

6、网架厚度为1.5mm

7、筛网为国标304不锈钢编制网

8、网架背面采用加强筋

## 1-9	六联过滤器

一、技术参数

1、主要用途：用于对食品、药品、饮料水样等检品进行微生物检测。

2、基于薄膜过滤法原理，将样品溶液与微生物分离并将微生物截流于微孔滤膜上；

3、过滤联数：六联(带阀门)

4、滤杯容量：400ml

5、滤杯材质：SUS304不锈钢材质

6、选配滤膜直径：Φ47-Φ50（mm）

7、滤膜材质：水系膜(标配)

8、滤膜孔径： 0.45μm（标配）

9、电源电压：AC220V±10% 50Hz

10、抽气速度（升/分）：25

11、负压调节范围：0.01MPa-0.08MPa

12、负压值：≥ 0.08MPa

13、噪音（DB）： ≤60

14、吸液瓶容量：2500ml

## 1-10	荸荠式包衣机

一、技术参数

1、主要用途：用于制药工业中压制成型的片、丸和颗粒的包衣，也可用于食品工业中糖果机制和包衣；

2、锅体

2.1、材质：304不锈钢板，厚度≥2mm

2.2、直径≥1000mm，深度 ≥500mm

2.3、锅体经旋压、造型、焊接、打磨、抛光等工艺制作；

3、机架：厚度≥8.0mm Q235钢板焊接制作，外覆厚度≥1.2 mm304不锈钢板，外表板材为复膜亚光，外表平整、光滑，无毛刺、无凹凸现象。

▲4、传动电机：变频电极，功率≥1.1kW

5、锅体转速可调节范围：0-35rpm变频调速

6、锅体角度调节范围：25°-40°

7、配有加热鼓风机，将热风送入锅内，风量、温度范围可以调节。

▲8、生产能力：≥50kg/h；

9、外形尺寸：≤1100×1100×1500 mm；

## 1-11	大制丸机模具

一、技术参数

1、主机：

1.1、切刀直径：≥120mm，长度≥180mm，

1.2、设备尺寸：≤2360×1000×1650m

2、18寸制丸机切刀一付具体如下

2.1 出条口径：3.6         横具切刀口径：3.8

2.2 出条口径：4.5         横具切刀口径：4.6

2.3 出条口径：5.2         横具切刀口径：5.4

2.4 出条口径：5.6         横具切刀口径：5.8

2.5 出条口径：7           横具切刀口径：7.2

2.6 出条口径：22          横具切刀口径：9

2.7 出条口径：5.8         横具切刀口径：6.4

## 1-12	冷藏冰箱

一、技术参数

▲1、容积：≥412L；

2、内部尺寸：≥620 ×600×1950mm；

3、外部尺寸：≤630×600×2000mm；

4、控制系统：

4.1、温度设置范围： 0-10°

4.2、报警功能：具备；

4.3、具备断电保护功能；

5、制冷系统：

5.1、环保制冷剂；

5.2、制冷方式：风冷；

5.3、具备风机随门开关功能；

5.4、温度均匀性：±1℃以内；

6、具备LED照明灯；

7、内胆材质：食品级不锈钢；

8、外壳材质：ABS塑料；

9、门：

9.1、双层钢化玻璃；

9.2、内嵌式门把手；

10、能效等级：2级；