招标需求
▲采购标的： 
	序号
	标的（设备）名称
	数量
	单位
	最高限价

	1
	全自动多功能蛋白质表达定量分析系统
	1
	套
	160万元



前附表：
	序号
	事项
	说明

	1
	是否允许采购进口产品
	是

	2
	是否允许外币报价
	否

	3
	是否专门面向中小企业采购
	否

	4
	采购货物对应的中小企业划分标准所属行业
	工业

	5
	特殊标记说明
	标记“▲”条款为必须满足项（实质性条款，如有偏离作无效标处理）；标记“★”条款为重要条款，偏离作多扣分处理。



一、总体要求 
1.1本次招标投标人应根据招标文件所提出的采购内容和技术、服务要求，综合考虑，选择具有最佳性价比的产品前来投标。希望投标人以精良的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示竞争实力。
▲1.2所有设备和部件必须是全新的，未曾使用过的。投标人应对本次采购的所有货物进行响应，部分响应将被拒绝（部分响应是指未对本次采购的所有货物进行响应并报价）。
1.3投标人提供的产品应能保证在使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况下全天候正常运行。供货时货物外观应清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示，且应准确无误地表明货物之型号、规格、品牌、厂家、原产地及生产或出厂日期，应与投标文件和供货合同保持一致。
1.4投标人应保证所供产品的先进性、完整性和适用性。
1.5投标人应保证所供产品的稳定性、可操作性和可维护性，能保证设备的正常稳定的运行和使用；投标人提供的产品既要体现技术先进、经济合理，又要成熟、可靠，具有操作简单管理方便的特点，并且具有可维护性，日常维护方便、简单。
1.6投标产品须有可靠的安全性，符合中华人民共和国安全标准、环境保护标准、工业卫生标准或采购人可以接受的国际ISO标准和CE安全标准等标准。
1.7本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：如本项目招标需求中未注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，则应符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，上述标准应当为最新版本（包括在合同履行过程中颁布的版本）。如国家标准、地方标准和行业标准之间不一致的，则采用三者中之最高标准执行。
1.8投标人的报价不仅应包括招标文件提供的技术条款标明的，还应包括任何未明确标出，但全套设备、系统安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用，包含设备费、运输费用（到用户指定地点的所有运输费用）、安装费、调试费、检验费，以及质保期内的相关技术服务费、培训费用和正常使用必备的连接部件和附件价格等，其中全部设备材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。投标人按要求应列入而未列入设备材料清单的设备及材料，均认为已在其设备材料清单中包括。

二、采购内容及参数要求
（一）主要技术指标
1.1 全自动检测：系统基于微流控免疫学检测技术，加完样本后，洗涤、抗体杂交、孵育和检测都在一个检测单元内自动完成，中间无需任何人工操作。
1.2 蛋白质分离原理：根据分子量大小（2-440kDa）分离蛋白样品。
1.3 系统无需转膜步骤，无需制胶过程，也不用预制。
1.4 主机一体式设计：蛋白上样、分离、固定、孵育和检测都在一个单元完成。
1.5 实时监控：蛋白质分离过程实时监控，并以影像的形式保存，可随时回放该分离过程。
★1.6 信号检测方式：化学发光检测法，荧光检测法，总蛋白归一化和洗脱重杂交。
1.7 系统自动上样、分离、一抗二抗孵育，并且自动将化学发光检测、双色荧光检测、总蛋白检测整合在同一个实验步骤里。
▲1.8 样本通量：具有≥12个样本通道，同时运行≥12个独立样品。
1.9 各样本通道完全独立，在同一轮检测实验中，每个样本通道中可以各自检测不同种类的蛋白质，即每个样本通道中均可各自使用不同抗体孵育，各样本通道间互不干扰。
1.10 样品反应管体积：≤400nL。
★1.11 样本准备量：0.3-3.0µg的总蛋白质样品≤3µL。
★1.12 反应体系：整个检测过程都在样品管里完成，无需转印仪、干燥仪、电泳扫描单元、印迹单元。
★1.13 运行时间：一次Western运行时间≤3小时。
[bookmark: _Hlk193885654]★1.14 进样体积：≤40nL。
1.15 分子量准确性：分子量CV≤10%。
1.16 结果分析：实验结束后，软件会自动给出蛋白分子量大小、信噪比、百分比和峰面积；也可以自动给出标准曲线，进行绝对定量分析。
1.17 软件控制整个系统全自动运行，设备运行过程中无需人工分阶段操作软件；用户可定义样品，设置检测流程，以及进行准确的蛋白质表达定量分析的数据计算。
（二）配置清单
2.1 系统主机1套；
2.2 工作站1台：CPU配置不低于10核（2个性能核 + 8个能效核），内存≥16GB，固态硬盘≥512GB；操作系统：Windows 11 Pro，显示器分辨率≥1920×1080，尺寸≥24英寸。
2.3 分析和操作软件1套；
2.4分离试剂盒1套；
2.5检测试剂盒1套。

三、其他商务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）
	▲1、交货期
	合同签订后 3个月 内完成交货、安装、调试完毕直至交付采购人使用。

	▲2、付款方式
	（1）国产设备及境内直接供货的进口设备：货到经安装调试，用户认定合格后，凭用户出具的安装调试报告支付90%货款；验收合格后凭用户出具的验收报告支付10%货款。
（2）境外供货的设备，在外贸公司签订外贸合同、办出免表后，如外贸公司已开出信用证或境外公司出具一个月内发货说明后，由需方向外贸公司付全款；外贸公司凭装运单支付境外公司90%货款；验收合格后凭用户出具的验收报告支付尾款。
注：货款由需方负责支付。

	3、售后服务
	▲（1）质保期：承诺对所投仪器设备整机提供不少于 3 年原厂免费质保。质保期是以中标供应商提供的货物和服务通过需方验收合格之日起计算。
（2）质保期内，整机免费维修或更换原厂等配件（包括核心配件）、免工时费、每年至少1次免费整机保养服务；质保期满后，设备维修仅收取零配件成本费用，全程免收人工服务费及上门服务费；承诺保障原厂设备零配件供应周期7年以上。
（3）服务时限：供应商提供 7×24 小时技术支持，如在使用过程中发生故障，无法正常使用时，供应商在接到采购人通知后，保修响应时间： 2 小时以内，电话技术支持： 1 小时内解决问题；若需上门维修，则  48 小时内到达现场并进行维修，最迟在 7 个工作日内修复。若维修时长超过7个工作日，将延长与维修时长相同的维保时间。
▲（4）原厂每年为用户提供1次免费设备巡检及保养服务；设备全使用生命周期内，原厂为用户提供2次免费搬迁调试服务；本设备配套软件享受终身免费升级服务，持续优化设备使用性能。
（5）供应商须在投标文件中对所有提供的售后服务内容作出明确书面承诺。

	4、质量要求
	供应商需保证提供的是符合本次采购要求及国家相关产品最新质量标准的原厂全新未拆封货物。

	5、培训
	（1）中标供应商应派遣其精通业务的、健康的、合格的技术人员到合同货物的安装现场提供技术服务。
（2）设备验收合格后，确保我方至少 2 名工作人员能通晓设备操作、日常维护、故障排查、技术开发等。
（3）中标供应商将根据自身的培训政策和使用方的具体的要求，直接向采购人或使用单位提供培训，包括中标人提供的设备管理培训、技术培训和使用方要求的其他培训内容。
（4）以上培训内容的培训费用包括在投标总价中。供应商需在响应文件中提供相应的培训方案。

	6、安装调试
	（1）交货、安装地点：采购人指定地点。
（2）安装完成时间：根椐采购人要求完成安装调试，如在规定的时间内由于中标供应商的原因不能完成安装和调试，中标供应商应承担由此给采购人造成的损失。
（3）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。
（4）中标供应商应安排原厂派出专业技术人员前往用户现场，完成设备安装、调试工作。
（5）中标供应商应提供合同货物的安装调试服务，因此产生的所有费用包含在投标总价中。
（6）供应商应在投标文件中应提供安装调试计划、功能测试及试运行方案、人员安排等。

	7、验收
	（1）验收由采购人负责实施；
（2）验收依据：
a.合同、采购文件、投标文件；
b. 供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件；
c. 供应商投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。
（3）供应商应派人员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。
（4）验收合格的条件：
a.所供货物符合产品标准和合同的要求；
b.在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可；
c.合同中规定的所有货物和材料均已交付；
d.所供货物已通过使用单位组织的验收；
e.所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。

	8、其他商务条款及要求
	按▲《第五章  合同主要条款》中规定的条款。


四、其他要求
1、投标人应有类似项目的经验，提供同类产品的销售业绩证明材料（如有）。
2、投标文件中应提供但不限于以下内容：
（1）所投产品的产品配置的先进性、完整性和适用性情况；（2）所投产品的产品的稳定性、可操作性和可维护性情况；（3）所投产品的供货、安装调试方案；（4）项目实施过程中的保障性措施方案；（5）项目实施的人员安排方案；（6）售后服务方案；（7）供应商备品备件及易耗件的准备和保障措施；（8）产品的技术支持资料或证明文件等资料。

