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[bookmark: _Toc119489571]第五章 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
(一)采购标的需实现的功能或者目标：
本次招标采购是为首都儿科研究所配置儿童代谢性研究平台仪器设备，投标人应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
（二）为落实政府采购政策需满足的要求
1. 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
2. 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3. 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
4. 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
5. 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
★1.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★2.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
3．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点
（一）采购标的的数量

	包号
	品目号
	标的名称
	数量（台/套）
	是否接受进口产品

	1
	1-1
	一体化荧光显微成像系统 
	1
	是

	2
	2-1
	高级微生物代谢特征分析系统
	1
	是


（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：
1、采购项目（标的）交付的时间：合同签订后90天内。
2、采购项目（标的）交付的地点：首都儿科研究所指定地点。
四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
1.	投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
2.	投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
3.	投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4.	投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。
5.	投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）
6.	在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
（二）采购标的需满足的服务期限要求
1.质量保证期（保修期）及服务要求：除非在每包技术规格中另有规定外，本项目所供设备质量保证期自验收合格之日起不少于3年，质保期内卖方负责免费维修、更换配件。
五、采购标的物验收标准
1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。
3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。
六、采购标的的其他技术、服务等要求
1. 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家（或境内总代理、独家代理）公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
2. 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
3. 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1） 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2） 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4. 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。
七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：


第1包 品目1-1一体化荧光显微成像系统
一、数量：1套
二、技术参数：
▲1、一体化自带暗室仓；
2、荧光显微镜：
2.1、载物平台及对焦系统：
2.1.1、三轴电动载物平台及对焦系统；
2.1.2、X、Y行程≥110×80mm，Z行程≥8mm，分辨率≤0.1um；
2.1.3、支持载玻片、各种尺寸培养皿、孔板等；
2.2、荧光光源：
2.2.1、LED，功率：≥40W，寿命：≥40000h;
2.2.2、波长：全光谱(UV to IR)，
2.2.3、荧光减光机构：电动减光，范围：0.3%-100%；
2.3、明场光源
2.3.1、投射光源：LED, 功率≥3.5W；
2.3.2、配备三种相差环；
2.3.3、具备明场电动光圈：调解范围：0%-100%；
2.4、防震结构平台，采用由减震器承托的浮动结构；
2.5、物镜转换器：电动转换器；≥6孔；
2.6、物镜配置：
2.6.1、10×物镜：复消色差物镜，NA：≥0.45，WD：≥4.0mm；
2.6.2、20×物镜：复消色差物镜，NA：≥0.75，WD：≥0.6mm；
2.6.3、40×物镜：复消色差物镜，NA：≥0.95，WD：≥0.17mm；
2.6.4、100×物镜：复消色差油镜，NA：≥1.45，WD：≥0.13mm；
2.6.5、4×相差物镜：NA：≥0.13，WD：≥16.5mm；
2.6.6、20×相差物镜：NA：≥0.45 ，WD：≥7.5mm；
2.7、荧光通道：
2.7.1、荧光通道≥4通道，电动转换；
2.7.2、通道1：激发，360/40 nm，吸收460/50 nm；
2.7.3、通道2：激发470/40 nm，吸收525/50 nm；
2.7.4、通道3、激发545/25 nm，吸收605/70 nm；
2.7.5、通道4、激发4560/40 nm，吸收630/75 nm；
2.7.6、通道5、激发620/60 nm，吸收700/75 nm；
2.7.7、具备荧光淬灭保护模式，在进行平台移动、调焦以及更改曝光时间时瞬间照射激发光，其余时间自动关闭激发光；
2.8、仅需点击载物台所对应的映射图像，即可快速移动到目标观察位置，支持切片，多孔板，培养皿等各类样本；
2.9、自动对焦：一键自动对焦，自动扫描焦平面；
3、相机：
3.1、黑白传感器：≥2/3英寸；
3.2、帕尔贴制冷，温度≤5℃ 环境温度25℃；
3.3、最大记录像素：≥4080×3060(1250万像素)；
3.4、最高帧率 95fps；
3.5、可接收波段：400-900nm；
3.6、电子快门：自动、手动1/7500-60s；
3.7、增益：0dB~+24 dB范围内≥5档可调；
3.8、快速全幅对焦：一键快速超景深全幅对焦，可将不同焦平面的画面叠加，Z轴据不同倍率调整可自动步进；
▲3.9、可一键记录当前视野的XY轴位置，最多可记录≥90个视野位置，点击即可移动至相应视野；
3.10、
黑白平衡：一键自动设置，手动设置；
3.11、再现拍摄：通过读取图像或拍摄条件即可快速再现相同拍摄条件下的实时图像；
3.12、软件：
3.12.1、具备多色叠加拍摄、标尺显示、电动转化器、电动平台控制功能。
3.12.2、图像分析处理功能：可手动拼接、祛霾、图像叠加、全副对焦、标尺添加、添加批注；
3.12.3、导航：可制作导航图，单键点击所选观察位置即可移动到相应视野区域。
3.12.4、可设置层扫拍摄得上限和下限，Z轴最少步进≤100nm；
3.12.5、多点多条件拍摄：可设置存储数≥990点，各点可分配不同拍摄条件，按照设置点位自动拍摄；
3.12.6、全景图像拼接：最大可进行5万×5万像素的无缝高清全自动图像拼接；
3.12.7、拼接平面定义：通过选择不同焦平面，定义拼接样品的平面度，在拼接过程中Z轴会根据样品平面度的起伏做Z轴位置的自动调整拍摄；
▲3.12.8、超景深图像拼接：拼接的同时进行Z轴拍摄，最大可进行≥25亿像素的无缝高清全自动图像拼接；
▲3.12.9、具备活细胞成像功能，支持延时拍摄，可定位≥99个视野，最大拍摄间隔1天，最大拍摄次数≥2800次，最大拍摄图片张数≥10万张。支持Z轴全自动焦点追踪；
4、工作站：
4.1、CPU：i5或以上性能；
4.2、内存≥8G，硬盘≥256G；
4.3、彩色液晶显示器≥24英寸；
4.4、输出终端设备（彩色）;
5、活细胞装置：
5.1、温度控制
5.1.1样品温度设定范围：30-40℃
5.1.2、加热顶板：100-65℃
5.1.3、水浴槽加热器：10-50℃
5.1.4、载物台加热器：10-50℃
5.1.5、物镜加热器：≥45℃
5.1.6、温度上升时间：≤10min 温度上升到50℃：
5.1.7、温度精度（载物台加热器）：±0.3℃以内；
5.1.8、温度传感器：Pt100；
5.1.9、加热顶板搭载透明加热玻璃防止结露。
5.2、湿度控制：水浴装置加热水浴槽中的水进行加湿。
5.3、活细胞气体混合控制：
5.3.1、CO2浓度设定范围：5%-20%，精度：±0.1%以内；
5.3.2、CO2浓度控制方式：PID控制；
5.3.3、气瓶类型：100%CO2气体；
5.3.4、输入气体压力：0.1Mpa-0.15MPa；
5.3.5、输出气体流量： 160mL/min±10 mL/min；
三、主要配置
1、显微镜：1套
2、电脑工作站：1套
3、细胞培养室（带气体混合装置）：1台
4、浸镜油：1瓶
四、售后服务
1、免费送货上门，免费安装调试合格。
2、质保期：5年，质保期内免费维修、更换配件；质保期内软件免费升级。
3、在质保期内，投标人在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在2小时内答复，并派出维修人员在1-2个工作日内到达用户现场进行维修服务。
4、定期回访以及对设备维护。
5、对设备提供终身免费搬运服务。
6、终身免费培训服务。
7 、设备维修期间投标人提供替代机供客户使用。

第2包 品目2-1高级微生物代谢特征分析系统
一、数量：1套
二、用途：用于多种常见细胞表型测试、微生物种类鉴定、并可用于微生物生理生化代谢特征和生态功能多样性研究。
三、技术参数：
1、系统主机：控温培养、数据收集、鉴定分析及表型分析一体机。
2、检测原理：利用微生物对不同碳源代谢率的差异，通过检测微生物细胞利用不同碳源进行新陈代谢过程中产生的还原态质子氢与显色物质发生反应而导致的颜色变化和浊度差异，与标准数据库进行比对，即可得出最终鉴定结果。
3、主机：
▲3.1、主机容量：≥50块测试板；
3.2、温度控制范围：22-45℃；温度一致性：±2.0℃以内；
3.3、主机循环自动读取，读取50块板约需时间≤15min；
3.4、纯种微生物、混合微生物细胞表型测试、表型特征分析≥2000种；可用于革兰氏阴性细菌、阳性细菌、酵母和丝状真菌等细胞表型的测试分析、立克次氏体、噬菌体等不易培养的微生物以及小球藻等单细胞生物的表型测试；
3.5、主机完成培养和读数，系统定时测定颜色变化值，最后获取表型反应的动力学图曲线，从而定量测定表型反应的强弱；
▲3.6、可提供的表型测定板包括微生物用的碳源板≥2种、氮源板≥4种、磷源和硫源板≥1种、生物合成路径板≥1种、渗透压及离子板≥1种、pH板≥1种、化学敏感物质板≥10种、真菌板≥5种；每种板有96种反应，孔内固定有冻干的各种相应的化学物质；
3.7、系统自带电动排枪≥8道，可在1分钟内完成单板加样操作；
3.8、最小接种量≤3mm菌落；
3.9、细菌鉴定采用动态数据库，在2-22h出结果；
4、工作站：
4.1、CPU：i5或以上性能； 
4.2、内存≥8G，硬盘≥256G；
4.3、彩色液晶显示器≥22英寸；
4.4、输出终端设备（彩色）；
5、系统分析软件：
5.1、具备数据收集软件、数据转换软件、表型对比软件；
5.2、可以自动比较两个或多个样品的几千种表型，获得两个细胞的显著差异，软件会自动标注、突出显示这个差异，并生成报告列出找到的细胞表型差异；
5.3、可生成自定义数据库、系统树图或丛生图表；具有数据管理功能，可对数据文件进行备份、合并、浏览、编辑及表格形式输入或输出；
▲5.4、可鉴定好氧细菌≥1000种，至少包括如沙门氏菌≥15种、弧菌≥23种、梭菌≥60种、耶尔森氏菌≥14种；环境微生物至少包括芽孢杆菌≥100种，双歧杆菌≥20；厌氧菌≥300种、酵母菌≥200种、丝状真菌≥700种；
▲5.5、软件真菌图片库具备≥800张；
5.6、可结合ECO板、MT板分析微生物对碳源的利用情况，进行微生物代谢特征、微生物群落分析、生态功能多样性等方面的研究；
5.7、电源：AC 220V-240V，50Hz。
四、主要配置：
1、主机：1台（包含培养器、读数仪、浊度计、多通道加液器）；
2、数据处理工作站：1套；
3、数据收集软件：1套；
4、表型分析软件：1套；
5、数据管理软件：1套；
6、细菌数据库：1套；
7、酵母菌数据库：1套
8、丝状真菌数据库：1套
9、厌氧菌数据库：1套
10、细菌鉴定板90包及配套耗材
11、酵母菌鉴定板10包及配套耗材
12、丝状真菌鉴定板10包及配套耗材
13、厌氧菌鉴定板10包及配套耗材
14、ECO鉴定板10包及配套耗材
15、PM表型分析起始耗材：1套
五、售后服务及其他
1、投标人免费提供操作手册；
2、在货物到达后，投标人负责派原厂授权工程师到现场进行设备安装、调试、运行、性能测试并提供完整的报告，保证买方正常使用；
3、在安装调试完毕后，投标人将派专业售后技术专家到现场提供技术培训。承诺教会所有的使用人员正常、熟练地操作设备、软件使用和设置以及仪器日常维护保养程序；
4、设备质量保证期自验收合格之日起不少于3年，质保期内投标人负责免费维修、更换配件。在质保期内，投标人应在接到用户要求对所购仪器设备进行维修通知后4小时内响应，1-2个工作日内派人到现场进行维修服务，所有费用由投标人承担；质保期内，每年对所供设备提供定期回访及设备维护保养；
[bookmark: _GoBack]5、投标人应用支持可针对用户提出的特殊试验，协助建立实验方案。如果采购人将来有新的技术应用，厂家可派专业技术人员协助；
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