# 第八部分 采购需求

货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 元素分析仪 | 1套 | 否 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

一、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“*”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体规格要求中有本总则不一致之处，以具体规格中的要求为准。

二、具体规格要求

| 货物名称 | 元素分析仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目需求与用途 | 支持干旱区土壤碳氮循环研究。通过测定不同土地利用类型（耕地、草地、荒漠、绿洲）土壤的 TC、TN 含量及 C/N 比，分析干旱区土壤碳库储量与空间分布特征，揭示土地利用变化对土壤碳氮封存的影响；结合土壤剖面分层检测，研究干旱区土壤碳氮的垂直迁移规律，为评估干旱区生态系统碳汇潜力提供数据支撑。 支持干旱区植物适应机制与养分利用研究。检测干旱区典型植物不同器官（叶、茎、根）的 TC、TN、TS 含量及 C/N 比，分析植物在水分胁迫、盐碱胁迫下的养分吸收与分配策略；对比不同生境（荒漠、绿洲边缘、盐碱地）植物的元素组成差异，揭示植物对干旱区极端环境的适应机制；为筛选耐旱、耐盐优良植物品种，优化干旱区植被恢复技术提供科学依据。​ 支持干旱区水文-沉积物系统物质迁移研究。测定干旱区河流、湖泊、地下水沉积物的 TC、TN、TS 含量，分析沉积物中有机质来源（陆源 / 水生）与污染状况；结合水体元素检测，研究干旱区水循环过程中碳、氮、硫等元素在水 - 沉积物界面的迁移转化规律；评估干旱区水资源开发（如水库建设、地下水开采）对水文 - 沉积物系统物质循环的影响，为干旱区水资源保护与污染防治提供技术支撑。​ 支持干旱区生态修复效果量化评估。在生态修复工程区域（如退牧还草、荒漠绿洲建设、盐碱地改良），定期采集土壤、植物样本，通过元素分析仪监测 TC、TN、TS 等指标的动态变化；量化修复工程对土壤肥力提升（如有机碳增加、氮含量提升）、植物养分积累的改善效果；基于长期监测数据，建立干旱区生态修复效果评价指标体系，为修复方案优化与推广提供数据支持。 |  |  |
| 预算金额（万元） | ¥49.4 万元 |  |  |
| 采购数量 | 1套 | 交货期 | 招标完成，合同签订后 1 个月 |
| 拟采购项目的 配置要求 | 核心检测指标覆盖：需精准测定干旱区生态系统关键生源要素及特征元素，包括但不限于总碳CHNS等植物必需元素，满足土壤 - 植物 - 水体 - 沉积物多介质分析需求。针对干旱区低养分背景样本（如荒漠土壤、贫营养水体沉积物），核心指标检出限需达：仪器检出限：TN≤0.02%、TC≤0.02%、TS≤0.02%，准确度：CHNSO＜0.3%（基准物）；精度：CHNSO＜0.3%（基准物），确保微量元素检测数据可靠性。支持多种形态样本分析，包括固体（土壤、植物组织、沉积物）、半固体（腐殖质、污泥）、液态（消解后水样）；单次进样量灵活（固体 1-200mg，液体 5-500μL），可处理高盐（含盐量≤20%）、高纤维（如梭梭、胡杨枯枝）样本，避免基质干扰。单次样品分析时间≤5 分钟（TC/TN 同步检测），配备≥100 位自动进样器，支持无人值守连续运行，满足实验室日均 80-120 份样本的批量检测需求，适配野外大规模采样后的快速数据分析。 |  |  |
| 拟采购项目的 技术指标 |  |  |  |
|  | 1、设备原理：杜马分析法，基于“闪燃”技术/气相色谱法分离法的元素分析技术，非吸附解吸附分离方法，请提供以上功能的技术说明画册证明材料。 2、工作条件: 2.1 电源电压要求：220V，50Hz/60HZ 2.2 温度：常温 3、可测元素：CHNS 4、可选氧气供气档位：微量，半微量，大量（根据样品量的大小可以进行调整） 5、氧化反应器：800-1100 °C ,还原反应器：600-1100 °C 6、燃烧管：元素分析仪须兼容四种以上燃烧管规格，如10.5mm, 18mm, 20mm, 26mm，且燃烧管可定制，请提供以上功能的技术说明画册证明材料 7、气动自动进样器：具有可选配的气动自动进样器，标配不少于 50位（通过升级最高位数不少于195位）请提供以上功能的技术说明画册证明材料。 #8、配套了纯铝材质的红外陶瓷系统模块，加热温度≥810℃，请提供技术说明文件截图和铁簇化合物检测应用报告等证明材料。 #9、验收指标配套了智能普朗克常数UV紫外测定单元模块具备提供了2种以上的光源和2个以上的波长范围可以同时使用或者独立使用，请提供以上功能的技术说明画册证明材料。 10、可选提供四合一元素材料检测设备，金属探测波普系统120mm，非金属100mm，其他材料50mm，提供技术规格画册证明材料 11、GC柱尺寸：兼容0.8m，1m，2m，3m等多种尺寸 12、检测器：高灵敏度TCD，自行校准，无需利用基准气体 12.1、可选智能光谱偏振综合测试系统，波长范围≥350-980nm，具备宽量程的探测范围，光学分辨率为7nm，可以同光谱测试报告，具备智能互联APP软件工作站系统，积分时间为0.1-2000ms。请提供以上功能的产品技术说明画册证明材料 12.2、可选智能多普勒效应综合测试单元模块，测量范围0.01-50m/s，提供智能机械测量系统，请提供以上功能的产品技术说明画册证明材料 #13、准确度：CHNSO＜0.3%（基准物） #14、精度：CHNSO＜0.3%（基准物） 15、校准：线性、二次曲线、三次曲线 16、分析时间：用2米GC柱分析CHNS分析需15分钟； 用2米GC柱分析CN需3分钟 (基准物) 17、样品大小：0.1-200mg（取决于样品性质） 18、尺寸：元素分析仪不大于76cm*35cm*70cm（（长 x 宽 x 高） #19、可选太赫兹光谱实验分析单元模块，光谱范围260到380nm，峰值可达365nm，量段范围是0~39000μw，请提供以上功能的产品技术说明画册证明材料。 #20、校准曲线：线型曲线、二次曲线、三次曲线。具备智能氧化钬智能滤光系统，请提供以上功能的产品技术方案画册证明材料。 #基本配置（验收指标） (1)主机单元（带安装工具）包含主机、燃烧及还原反应管、配套管路等1套 (2)自动进样器（带旋转木马，标配50位）1套 (3)数据采集软件1套 (4)内置红外陶瓷系统模块1套 (5)多中心高碳钢专用工具及装机必需品附件1套 (6)智能光谱偏振综合测试系统1套 (7)标配智能普朗克常数UV紫外测定单元模块1套 (8)四合一元素材料检测设备1套 (9)CHNS分析耗材套件(1000个)1套 (10)电脑和PVC特氟龙安装工具1套 (11)产品说明书1套 |  |  |
| 服务需求 | 1、供应商免费安排工程师上门安装、调试，免费为用户进行操作及维护培训。 2、质保期 1 年，质保期内免费维修或更换部件，维修2次仍无法正常使用应整体更换。质保期后，供应商以优惠价格负责后续维修保养，提供全周期技术支持。 3、供应商应在接到售后服务要求后4小时内响应、24小时内安排技术人员解决或提供解决方案。出现重大紧急故障，应在接到通知后48小时内赶赴现场排除故障。 |  |  |
| 其他说明事项 | 甲方收到全部货物并技术验收合格后凭发票于30日内全额付款。 |  |  |