高分辨率质谱仪 一套 
	序号
	名称
	技术规格指标
	数量

	1
	质谱主机
	1 配备独立的可加热电喷雾离子源ESI，要求离子源具有真空锁定装置；

1.1 可加热电喷雾离子源ESI流速：1～2000µL/min；

1.2 纳升级电喷雾离子源nano-ESI流速：50nL～2µL；

1.3 纳升级电喷雾离子源位置左右、深浅、喷针方向可调；

1.4 纳升级电喷雾离子源具有分析柱和喷针一体化设计，离子源可加热（可选室温，35℃、45℃、55℃等）；

2 质量分析器：四极杆、超高分辨（80万以上分辨率，m/z 200）质谱和离子阱组合质谱或同等技术质谱

2.1四极杆质谱部分

金属钼双曲面四级杆；

母离子选择窗口0.4 amu～20 amu（在分辨率为80万以上时）；

2.2 超高分辨（分辨率80万以上，m/z 200）质谱部分

2.2.1质量范围：m/z ≥50～6000；

#2.2.2分辨率：≥800,000 （在m/z 200），且灵敏度不随分辨率增加而降低；（在m/z200时，分辨率从10000，递增至800000），设备的灵敏度保持不降低，须提供实验谱图等证明材料，且同时作为安装验收指标.

2.2.3质量精度：≤3ppm RMS 外标法，≤1ppm RMS 内标法（Full MS和MS/MS）；

#2.2.4 有效的质谱采集速率：分辨率≥200000FWHM时（在m/z200），>3张/S，每次扫描得到一张高质量的完整的谱图，一次扫描可以选择10个母离子   

#2.2.5动态范围：分辨率设定为不小于800,000 (FWHM）（在m/z200）时,以克伦特罗为目标物，线性范围≥105 （1ppt~100ppb的浓度水平），需提供实验谱图等证明材料。

#2.2.6有效的正负离子切换速度: ≤1.1秒；作为有效的正负离子，分辨率保持在800,000 FWHM或以上时（在m/z200）：

1)负离子切换后，灵敏度不下降； 

2)正负离子切换后，能保持对于实验结果有效的精确质量数，具体要求如下：设备在进行快速切换连续运行2小时，质量轴的稳定性<2ppm; 即用0.5ppb氯霉素和0.5ppb克伦特罗混合溶液作为测试液，蠕动泵连续进样2小时，正负快速扫描同时监测氯霉素和克伦特罗分子离子峰，两者质量稳定性偏差<2ppm；须提供实验谱图等证明材料，作为验收指标

#2.2.7实现平行检测和序列检测：在离子阱内碎裂的离子既可进入离子阱检测器检测，也可进入80万以上分辨率的高分辨检测器检测，两者可同时进行；

2.2.8  灵敏度

#2.2.8.1 全扫描Full Scan（m/z 100-300）灵敏度（分辨率保持在800000 FWHM或以上）：50fg 利血平柱上进样， S/N>400:1（peak to peak）

#2.2.8.2 选择离子扫描SIM灵敏度（分辨率保持在800,000 FWHM（在m/z200）：25fg 利血平柱上进样 S/N≥1200:1 （peak to peak）

2.2.9分辨率80万以上（在m/z 200）的轨道阱部分既是质量分析器又是检测器，无需额外检测器，无检测器损耗；若采用微通道板（MCP）或电子倍增器等消耗性类型检测器的质谱，需额外提供相应备用检测器20个。

2.3多级离子阱质谱部分

2.3.1质量范围m/z：≥50~2000，≥200~4000；

#4.1.2.3.2 MS/MS级数：至少不低于10级，且能与80万分辨率以上（在m/z 200时）的高分辨质谱在同一机器中一起使用；

2.3.3定量动态线性范围：105～106；

2.3.4全扫描MS/MS灵敏度： ESI模式下100 fg利血平全扫描MS/MS，信噪比≥100:1；

2.3.5分辨率：Ultra ZoomScan模式下在m/z 50～2000时分辨率为0.05 FWHM；

2.3.6扫描速度：最高20 Hz；

#2.3.7质量过滤器：离子阱技术，保证超高的灵敏度，离子碰撞、碎裂效率及扫描速度，单次扫描即可获得重现性好、质量高的多级谱图。双分压阱技术在于一个高压阱能够将离子捕获能力提高90%，母离子选择能力可从0.2 amu到全质量范围，它同时还能够提高碎裂能力，将碎裂时间缩短到原来的1/3。低压阱能够提高扫描速度、分辨率和质量精确度。线性离子阱具有同步母离子选择功能，最多可从MS2中同时选择15个母离子进行MS3分析；

2.3.8检测器：配有90度脱轴带有扩展动态范围的连续打拿电子倍增器； 

2.3.9自动增益控制（AGC）：准确控制在离子阱中带电离子的数量，使离子阱在不同的工作方式下均持有最佳的离子数目，确保质量数的准确性和宽的动态线形范围；

#2.4质量分析器：四极杆、超高分辨（分辨率80万以上（在m/z 200时）高分辨质谱和离子阱组合式一体化质谱；

#3 分辨率为80万以上（在m/z 200时）的质谱扫描模式：

3.1 高分辨全扫描MS和高分辨二级扫描MS/MS。；

3.2选择离子扫描SIM；

3.3选择离子对扫描SRM，连续选择离子对扫描CRM；

3.4 高分辨全扫描数据依赖的二级及多级离子扫描；

3.5 高分辨目标选择离子依赖的二级及多级离子扫描；

3.6 高分辨中性丢失扫描；

3.7 高分辨全子离子碎裂扫描AIF；

3.8 动态扫描管理：智能实时安排扫描事件，可根据用户定义的参数（包括母离子m/z，强度和/或电荷数）对母离子选择，分类和传输，进行不同模式的碎裂和质量分析器分析，以达到分析结果的最优化；

#3.9 同步MS3母离子选择：使用线性离子阱进行MS2分析后，最多可从MS2中同时选择15个母离子进行分辨率为80万以上（在m/z 200）的 MS3分析，用于更精确的同位素标记相对定量分析实验，且不损失鉴定的蛋白数目；

3.10 非数据依赖的二级子离子扫描（Data Independent Acquisition）：四级杆母离子选择窗口可从0.4 FWHM至20 FWHM，可用于高分辨全扫描及非数据依赖的二级子离子扫描数据的采集；
	1套

	2
	二维纳升液相
	1自动进样器

1.1 进样环：标配20 µL（可选配5 µL或50 µL）；

1.2 进样体积范围0.1～18 µL（20 µL进样环），0.01 µL步进，进样RSD：5 µL 时≤0.2%，100 nL时≤3.0%；

1.3 进样线性范围：BSA：0.9985（进样体积0.5～10 µL）；Caffeine：0.9995（进样体积0.3～1.6 µL）；

1.4 吸样速度：0 ～ 40 µL/min；

1.5 进样泵：140 µL体积单向注射泵（蓝宝石活塞），再充满流速40 µL/min；

1.6 进样环旁路体积：408 nL；

1.7 交叉残留：≤0.05%，有两路增加的溶剂 (除了水/溶剂A) 可进行重复地按定制的冲洗循环冲洗，从而彻底清洗进样针；

1.8 进样盘：样品瓶容量：6×8个样品瓶，加上6个额外的标样瓶；微孔板：1×384和1×96；微孔板适配器条：6×8和3×8；

1.9 进样盘温控：RT-20℃到RT，封闭冷藏舱；

2 梯度泵系统

2.1 流速范围：梯度：20～2,000 nL/min；100～1,000 nL/min（推荐）；上样和平衡：最高至25 µL/min；

2.2梯度延迟体积：110 nL；

2.3 梯度泵：140 µL体积单向注射泵（蓝宝石活塞），注入流速100 µL/min; 实现稳定的、无脉冲梯度；

#2.4压力范围：0～1000 Bar；

2.5 保留时间重现性：0.1～0.4%RSD；

2.6 灵敏度（典型峰宽）：3～5秒FWHM，使用10cm, 50 µm ID色谱柱，1.9 µm填料；

2.7 流动相兼容性：Wetted Parts; Fused silica; Peek; 316 不锈钢；

3.要求集成一体化的系统；
	1套

	3
	纳升柱温箱
	适用于纳升色谱柱
	2套

	4
	电脑工作站及激光打印机
	电脑及激光打印机各一套，电脑配置采用目前主流的高端配置，满足质谱的运行和数据的解析功能
	各1

	5
	消耗品及工具
	一年的消耗品备件包和仪器维修专用工具包
	各1

	6
	数据分析软件
	1、蛋白组学鉴定分析软件：具有多线程的谱库搜索功能，肽段谱图搜索、蛋白注释功能、磷酸化位点、生物学信息检索等功能

2、蛋白组学定量分析软件,蛋白定量软件、蛋白解卷积处理软件
	各1套

	7
	酶切蛋白酶
	胰蛋白酶（1g/包装）
	5

	8
	APD模块
	鉴定复杂样品中的更多母离子，并显著提高DDA实验的鉴定效率，获得更多的Protein IDs、更高的通量，以及多次数据采集中可重复鉴定的蛋白数量
	1套

	9
	Nano-ESI源
	喷雾纳喷离子源（带可视化系统）
	1套

	10
	ESI离子源
	可加热离子源
	1套

	11
	配件及耗材
	样品瓶：纳升液相样品瓶1200个（包含瓶，盖及垫）；

纳源金属喷针 3根；

泵油 4L；

2mL TARGET DP 样品瓶 聚丙烯300UL  100/包 2包

色谱柱C18，3UM 100X2.1MM 2根

纳升色谱柱75 um i.d. x 150mm, C18, 3 um, 100Å 分析柱 5根

纳升液相色谱预柱, 100 um i.d. x 2 0mm, C18, 5 um, 100Å 预柱 5套

正离子校正液10 mL

负离子校正液10 mL
	1套


注：“#”为重要参数。

