- 项目需求

## 一、货物需求一览表

| 包号 | 品目 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 全自动细胞成像仪 | 1套 |
|  | 2 | 多功能激光扫描成像系统 | 1套 |
|  | 3 | 脂双层工作站 | 1套 |
|  | 4 | 圆二色光谱仪 (CD) | 1套 |
|  | 5 | 傅里叶变换近红外光谱仪 | 1套 |
|  | 6 | 全自动蛋白免疫印迹定量分析仪 | 1套 |

注：

1、投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

2、核心产品：圆二色光谱仪 (CD)

3、中小企业所属行业

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的通知，行业划分具体为：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

本项目所属行业为：     工业

## 二、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物应是成熟全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“★”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

## 三、具体技术规格

## （一）技术要求

### 品目1 全自动细胞成像仪

★1、配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动细胞成像仪主机（包含：荧光、明场、相差明场、彩色明场成像，高对比明场 五种成像模式模块。以及温控及震荡模块） | 1 | 台 |
| 2 | 多功能适配器 | 1 | 个 |
| 3 | 物镜：10×相差、20×相差，各1个 | 1 | 套 |
| 4 | 无标记明场计数模块1个（含4X镜头） | 1 | 套 |
| 5 | 三色荧光通道：DAPI，GFP，RFP，各1个 | 1 | 套 |
| 6 | 激光聚焦模块 | 1 | 个 |
| 7 | 气体控制模块（可同时控制CO2和O2） | 1 | 套 |
| 8 | 图像分析软件 | 1 | 套 |

2、技术性能指标表

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | 主要用于细胞迁移、划痕分析、损伤修复(Oris分析)、病理免疫荧光分析、细胞增殖、毒性、活性、肥大、共定位分析、自噬信号通路筛选、细胞计数、细胞亚群分析、神经轴突生长等细胞功能检测和药物评估及筛选。 |  |
| 2 | 技术指标 | 放大器主机及接线盒： |  |
|  |  | ★1、 | 成像模式：荧光、普通明场及彩色明场成像，相差成像，高对比度明场成像。荧光及明场，可对细胞或其他标记样品进行最多4种不同荧光激发检测，并可根据需求选配其他荧光激发通道进行检测，实现多场叠加成像。明场成像可在非染色标记情况下对样品进行成像分析，并可以和其他荧光场图像进行叠加，同时也可以对H&E染色样品进行高清成像。 |
|  |  | 2、 | 检测方法：终点法、时间延迟法、动力学法、孔模式、蒙太奇拼接、Z轴叠加、反卷积算法。长时间动态图像捕获，采集不同时间点样品图像，并可给出动态结果和拼接动态视频；可对区域样品进行无缝图像拼接，获得样品整体图像结果；在Z轴方向可进行分层成像，并进行叠加，使样品具有3D成像效果。 |
|  |  | 3、 | 光源：高能量LED光源，单个LED寿命≥50000小时。 |
|  |  | 4、 | 相机：科学级灰度CMOS，分辨率≥1200*900，图像灰度≥16bit，成像速度：96 孔板, 单色, 4x物镜: ≤3分钟。 |
|  |  | 5、 | 滤块容量：机载至少4位滤块位置（即四色荧光通道），配置DAPI（Ex:377nm/Em：447nm）、GFP（Ex:469nm/Em：525nm）、RFP（Ex:531nm/Em：593nm）三组滤光片， ≥20种色彩可选。支持成像通道定制。 |
|  |  | 6、 | 物镜容量：可同时安装6位可置换物镜，1.25倍~60倍物镜可选；配有4倍、10倍、20倍镜头。4x奥林巴斯物镜兼容明场，高对比度明场，彩色明场及荧光场，可进行无标记计数；10x 相差物镜，NA：0.3，兼容所有检测通道；20x 相差物镜， NA：0.45 ，兼容所有检测通道。 |
|  |  | ▲7、 | Z轴成像：可根据样品厚度，选择不同聚焦平面进行多层聚焦拍摄，并进行图像整合，聚焦最大层数≥100层（依样品厚度而定）。 |
|  |  | 8、 | 相差成像模式：具有相差成像模式。 |
|  |  | ★9、 | 聚焦方式：基于图像的自动聚焦、基于激光聚焦原理（LED光源）的自动聚焦和用户自定义聚焦。 |
|  |  | 10、 | 载物台控制：软件或可选外接操纵杆（X,Y, Z轴）两种方式。 |
|  |  | 11、 | 适合孔板类型：6-1536孔板，显微镜玻片，细胞培养皿，细胞计数板，腔室玻片等。 |
|  |  | ★12、 | 温度控制：室温 +4℃至65℃，≤±0.2℃@37℃。 |
|  |  | 13、 | 震荡：线性、轨道、双轨道振荡。 |
|  |  | ★14、 | 气体控制模块： 0-20% CO2及1-19%O2气体控制模块。对检测细胞环境中的二氧化碳浓度及O2进行监控和调节。分辨率：≤±0.1%（CO2和O2）；稳定性：≤±0.2%@5%CO2；≤±0.2%@1%O2 |
|  |  | 15、 | 振荡功能：可选线性、轨道、双轨道振荡方式，振荡时间可调。 |
|  |  | ★16、 | 后续可兼容高通量多板位及多用户操作的升级需求。 |
|  |  | 17、 | 图像捕获:可实现荧光成像自动叠加、蒙太奇成像、Z轴叠加成像、连续和不连续动力学成像以及不同孔定点成像。 |
|  |  | 18、 | 图像处理：可实现图像背景均化、图像拼接、Z轴叠加功能和去卷积处理。 |
|  |  | ▲19、 | 图像分析功能：可完成细胞计数，图像分析，细胞参数测量分析，自动融合度计算，视频录制与合成，支持统计学分析导出直方图及多种曲线拟合分析等。 |
|  |  | 20、 | 支持图片批量导出与分析：可高通量批量图片导出，方便数据快速分析。 |
|  |  | 21、 | 支持视频制作：可实时视频或队列图片合成视频。 |
|  |  | 22、 | 多种图像输出可选：原始图像 16bit TIFF；保存图像 TIF, JPG, BMP, PNG, EMF, GIF视频 MP4, WMV。 |

### 品目2 多功能激光扫描成像系统

★1、配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多光谱激光成像仪 | 1 | 台 |
| 2 | 台式计算机（含显示器） | 1 | 套 |
| 3 | 用户手册 | 1 | 套 |

2、技术性能指标表

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | 主要用于生物分子成像多功能激光扫描，包括：敏感、定量蛋白印迹检测、多色荧光、2-D DIGE、同位素标记检测以及比色法染色等应用。 |  |
| 2 | 技术规格 | ▲2.1、 | 检测模式：同位素磷屏成像、荧光成像、和数字化成像 |
|  |  | ★2.2、 | 激发光源：标配488nm（蓝色LD激光）、532nm（绿色SHG激光）、635nm（红色LD激光），内置光源。 |
|  |  | ★2.3、 | 光路系统：激光共聚焦光路，背景信号干扰更少。 |
|  |  | ★2.4、 | 检测器：具有两个PMT 光电倍增管检测器，可提供不同波长下最优的量子转换效率。 |
|  |  | 2.5、 | 动态范围：≥5个数量级 |
|  |  | 2.6、 | 图像格式：可输出16位Tif、Img及Gel格式文件。 |
|  |  | ▲2.7、 | 扫描面积≥35×43cm。 |
|  |  | 2.8、 | 通量：多功能平台，可同时放置9个96孔板或384孔板在聚焦平面。 |
|  |  | 2.9、 | 扫描速度：正常和慢扫两种，慢扫模式可以进一步降低背景噪音，提高信噪比，对微弱条带成像效果更好。 |
|  |  | 2.10、 | 扫描模式：自动、半自动和手动。 |
|  |  | 2.11、 | 半自动扫描方式：可选择感兴趣的扫描区域，通过优化PMT 电压，使感兴趣区域达到合适的灰度值。 |
|  |  | ★2.12、 | 分辨率：最高分辨率≥10μm。10，25，50，100和200μm可选，以及1000μm预扫描。 |
|  |  | 2.13、 | 内置滤光片：4 种，IP 390BP, Cy2 525BP20, Cy3 570BP20, Cy5 670BP30。 |
|  |  | 2.14、 | 滤光片架：9个滤光片位置，其中5个可调，支持2个定制滤光片，可适应更多荧光染料。 |
|  |  | 2.15、 | 扫描平台：三个，荧光平台、多样品平台、磷屏平台。 |
|  |  | 基本配置： |  |
|  |  | ★2.16、 | 主机一台，内含473nm、532nm和635nm激光光源，滤光片架及IP滤光片、Cy2滤光片、Cy3滤光片、Cy5滤光片各一个，2个PMT检测器。 |
|  |  | ▲2.17、 | 配套电脑一台：操作系统Windows 10 Professional(64-bit)，内存≥1G，硬盘≥100G光驱：DVD-ROM，显示器：尺寸不低于23.5；像素不低于1280×1024像素。 |
|  |  | 2.18、 | IP平台一个：用于扫描磷屏检测同位素信号。 |
|  |  | 2.19、 | Fluor平台一个：用于裸胶或膜的荧光成像、数字成像和化学发光。 |
|  |  | 2.20、 | Multi平台一个：用于荧光，96孔板，DIGE等成像。 |
|  |  | 2.21、 | 控制软件、USB连线、电源线、用户手册等 |
|  |  | ★2.22、 | 分析软件：可自动化实现可完成泳道、条带定位、背景扣除并计算相对含量，也可手动进行泳道、条带定位，5种背景扣除方式供选择，计算蛋白或核酸分子量，进行含量校正定量分析和归一化定量分析。 |

### 品目3 脂双层工作站

1、技术性能指标表

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | 平面脂双层工作站是专业用于测量微小电流跨越人工平面脂双层膜的理想工具。可获得更高直流的通道信号，在脂膜支撑系统中也采用了不同容量尺寸的灌流、记录杯，为平面脂双层提供了充足的周边支撑产品，可为实验提供更多便利。 |  |
| 2 | 技术指标 | 一、脂双层放大器： |  |
|  |  | 1、 | 单通道记录(β=1)噪声≤0.045 pA rms； |
|  |  | 2、 | 手动补偿电极电容，细胞电容和串连电阻。 |
|  |  | 3、 | 可扩展应用于单通道记录（最佳）、全细胞记录、人工双分子层膜片钳记录、松散封接记录、电化学检测（伏安法/安培测量法）。最适进行单通道记录，尤其是小电导的单通道记录。 |
|  |  | 4、 | 8极Bessel 滤波，多档可调。 |
|  |  | 二、转换器： |  |
|  |  | ★1、 | 高分辨率、低噪声数模/模数转换器，为即插即用型模块，和放大器分开，模块可单独使用。 |
|  |  | ▲2、 | 低噪声：每个输入通路都用独立的模数转换器来处理，内置1个通道可去除50/60HZ的正弦波噪声，响应时间<1s，且数模转换器为单独仪器。 |
|  |  | 3、 | 模拟输入：≥8通道、范围±10V、≥16位分辨率、1Hz—500k Hz采样率。 |
|  |  | 4、 | 模拟输出：≥8通道、范围±10V、≥16位分辨率、1Hz—500k Hz采样率。 |
|  |  | 5、 | 模拟输出阻抗<0.5Ω |
|  |  | ▲6、 | 数字输出≥8位，数字输出电流范围≥±4mA； |
|  |  | 三、左手微操 |  |
|  |  | 1 | 全程电动，有连续和步进两种移动模式。 |
|  |  | 2 | 电动四轴移动：X、Y、Z和斜线方向运动。 |
|  |  | 3 | 显示屏显示X、Y、Z的位置及移动速度。 |
|  |  | 4 | 行程：X、Y、Z轴移动最大距离≥25mm。 |
|  |  | 5 | 最大移动速度≤2.9mm/sec。 |
|  |  | 6 | 系统最多可存储≥ 500 个位置指令，包括暂停、执行一次、连续或反向指令。 |
|  |  | 四、荧光光源 |  |
|  |  | 1 | 波长范围：330nm-650nm。无臭氧 |
|  |  | 2 | 光源：≥300瓦氙灯。 |
|  |  | 3 | 光源寿命≥1000小时。 |
|  |  | 4 | 滤光片尺寸≤直径25mm。 |
|  |  | 五、数据采集软件： |  |
|  |  | ★1、 | 软件既包含采样程序又包含分析程序，只使用一个加密狗。分析程序不需要使用加密狗，并且可以免费升级，可在其他任意电脑上安装使用，方便在个人电脑上处理数据，分析程序可分析全细胞钳以及单通道记录等实验数据，无需第三方软件进行格式转换。 |
|  |  | 2、 | 可同时记录多达≥16导联的信号。 |
|  |  | 3、 | 膜测试功能在记录每条扫描线时可计算串联电阻Ra和膜电容。 |
|  |  | 4、 | 膜测试与封接测试窗口合并为一个可调大小尺寸的窗。 |
|  |  | 5、 | 一个扫描线中的每个时段可控制≥8个数码输出。 |
|  |  | 6、 | 如果施加了漏减功能，则可同时自动记录下漏减前后的电流 |
|  |  | 六、防震台： |  |
|  |  | 1、 | 固有频率：垂直：≤2.0Hz； 水平：≤2.0Hz |
|  |  | 2、 | 调平方式：自动调平 |
|  |  | 3、 | 重复定位精度：≤±0.1mm |
|  |  | 4、 | 台板平面度：≤0.05mm/m² |
|  |  | 5、 | 台板粗糙度：≤0.8μm，表面亚光处理 |
|  |  | 6、 | 调节高度：至少±10mm可调 |
|  |  | 7、 | 台板尺寸（mm）≥600*500 |
|  |  | 8、 | 载荷（KG）：≥70 |
|  |  | 七、机柜： |  |
|  |  | 1、 | 采用两个前后焊接架及上下盖组装而成，安装方便、负重≥500kg。 |
|  |  | 2、 | 重量轻、结构坚固。 |
|  |  | 3、 | 移动式隔板。 |
| 3 | ★配置要求 | 1 | 1 放大器 1套 2 数模转换器 1套 3 脂双层辅助设备 1套 4.防震台 1台 5.荧光光源 1套 6.左手微操 1套 |

### 品目4 圆二色光谱仪 (CD)

★1、配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 圆二色光谱仪主机 | 1 | 台 |
| 2 | 1mm、10mm比色皿各2个 | 1 | 套 |
| 3 | 台式工作站 | 1 | 套 |

2、技术性能指标表

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | 主要用于研究蛋白质二级结构或高级结构，也可用于有机立体化学研究、光学活性物质纯度测试、药物定量分析、天然有机化学、生物化学与宏观大分子、金属配合物化学、聚合物化学、蛋白质折叠研究、蛋白质热稳定性测量，也可用于研究分子构象变化及分子间相互作用。 |  |
| 2 | 圆二色光谱仪 | 圆二色光谱仪 |  |
|  |  | 1、 | 光源：150W氙灯（空冷），450W氙灯水冷和20W卤素灯可升级； |
|  |  | ★2、 | 汞灯校正光源：用于检证仪器的波长正确性和波长重复准确性，确保得到高准确度的圆二色光谱，非试剂法校正；【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告】 |
|  |  | 3、 | 分光系统：双偏振棱镜分光系统，样品室的光束形状为平行光束，采用高性能PEM晶体； |
|  |  | 4、 | 波长范围： 163~950nm可调；在此基础上可再升级2500nm； |
|  |  | 5、 | 扫描方式：自动响应扫描，连续扫描，步进扫描、时间扫描（快速反应动力学，慢）、温度扫描； |
|  |  | 6、 | CD分辨率：≦0.00001 m°； |
|  |  | ▲7、 | 噪音：≦0.005 mdeg (185nm, 150W)；≦0.004 mdeg (185nm, 450W)；≦0.008 mdeg (200, 500 nm)，测试条件：光谱带宽1nm，数据积分时间8秒，收集噪音信号，积分时间越长越好；【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告】 |
|  |  | ▲8、 | 氮气吹扫用量：≦3升/分钟；【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告】 |
|  |  | 9、 | UV测量范围：≥4Abs； |
|  |  | ▲10、 | CD量程：≥±9500 mdeg；【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告】 |
|  |  | ▲11、 | 标配线性二色LD测量配件：量程±1△OD，分辨率≦0.000002△OD，仪器主机可同时在线检测线二色和圆二色信号；【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告】 |
|  |  | 12、 | CD比色皿：1mm、10mm各两个； |
|  |  | 其它： |  |
|  |  | 1、 | 台式工作站1套：处理器酷睿 I5 及以上， 内存 8G 及以上，硬盘 1T 及以上，显示器 23 英寸及以上 |

### 品目5 傅里叶变换近红外光谱仪

★1、配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 近红外光谱仪主机 | 1 | 台 |
| 2 | 电源线 | 1 | 根 |
| 3 | 操作软件及数据处理软件 | 1 | 根 |
| 4 | 自动透射模块 | 1 | 个 |
| 5 | 加热样品架 | 1 | 个 |
| 6 | 样品管（≥720支） | 1 | 包 |
| 7 | 台式计算机（含显示器） | 1 | 台 |
| 8 | 打印机 | 1 | 台 |

2、技术性能指标表

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | 主要用于食品中蛋白质，水分，糖类以及中药材中有效成分的分析 |  |
|  |  | 1、 | 主机光谱至少支持范围：12000~3800cm-1（833~2630nm） |
|  |  | ▲2、 | 分辨率：≤2cm-1（0.3nm@1250nm） |
|  |  | ▲3、 | 系统间光谱重现性：≤0.05cm-1（0.008nm@1250nm） |
|  |  | ★4、 | 系统内光谱重现性：10次采集光谱标准偏差小于0.006cm-1 |
|  |  | ▲5、 | 波数准确度：≤±0.03cm-1（0.005nm@1250nm） |
|  |  | ▲6、 | 光度线性度：斜率1.0±0.05、截距0.0±0.05 |
|  |  | ★7、 | 干涉仪：智能化动态调整迈克尔逊干涉仪，干涉仪采用每秒≥13万次高速动态准直技术，能够消除外界振动、温度等变化的影响以保证每次检测的高度重现性和准确性 |
|  |  | 8、 | 仪器维护：长寿命卤钨灯近红外光源；光源和激光器更换可由用户自行完成，无需调整光路 |
|  |  | 液体透射分析模块：： |  |
|  |  | ▲1、 | 自动透射采样支架：三位一体型液体支架，提供两个样品和一个背景采样位置；可以兼容直径4mm~8mm的玻璃管和光程0.5~10mm的比色皿 |
|  |  | ▲2、 | 仪器自动精确采集样品和背景光谱，避免人工操作可能产生的误差 |
|  |  | 操作软件： |  |
|  |  | ▲1、 | 基于Workflow的方法建立和设计：根据不同的分析任务和SOP的需要，将一系列的功能（如光谱测定、定性分类、定量检测、数据存储、生成报告、过程通讯、逻辑判断、报警、循环）按一定的逻辑结构排列组合起来，便可形成一套完整的工作流程；一台电脑上可设定的工作流程数量不限；无需编写宏程序、逻辑严密、结构清晰。 |
|  |  | 2、 | 操作界面：选定相应分析任务，软件即会按设定好的程序自动执行工作流程的每一个步骤；确保0误差操作 |
|  |  | 3、 | 与TQ Analyst光谱化学计量学软件和其它国际著名的Camo公司的Unscrambler、InfoMetrix公司的Pirouette和GRAMS PLS/IQ等化学计量学软件兼容 |
|  |  | 4、 | 系统与系统间模型和方法的转移只需拷贝模型文件和工作流程文件 |
|  |  | ▲5、 | 定量算法包含有：经典最小二乘回归（CLR）、逐步多元线性回归（SMLR）、法；主成分回归（PCR）、偏最小二乘回归（PLS）及其各种改进算法如加权PLS和非线性PLS |
|  |  | ▲6、 | 定性算法包括：判别分析技术、相似度（Similarity）和距离（Distance）匹配技术、光谱库建立和检索技术、QC Compare 光谱鉴别技术和SIMCA分类技术等 |
|  |  | 7、 | 光谱预处理方法包括：Pathlength（光程）校正（MSC，SNV，峰比规一化，内标），光谱校正（一阶导数、二阶导数，Savitzky-Golay filter，Norris Derivative Filter等），基线校正（差谱、分段线性校正、样条校正），光谱标准化处理（规一化、中心化），光谱统计处理（平均光谱、方差光谱、相关光谱） |
|  |  | ▲8、 | 具有各种灵活的数据操作功能，兼容各种光谱数据格式如.csv、.JDX、.IRD、.NIC、.WMF、.TIF、.SPC、.IRS、.GAML、.IGM等，光谱图数据与含量或类别数据可自动对应成表导出到Excel或Text文档中 |

### 品目6 全自动蛋白免疫印迹定量分析仪

★1、配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动蛋白免疫印迹定量分析仪 | 1 | 台 |
| 2 | 台式工作站（含显示器） | 1 | 套 |
| 3 | 用户手册 | 1 | 套 |

2、技术性能指标表

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | 主要用于Western blot标准化、快速化的实现。 |  |
| 2 | 技术指标 | ★2.1、 | 自动化步骤：全自动进样、进行基于蛋白质分子量的毛细管电泳分离、一抗二抗孵育，信号检测步骤；以上步骤全自动连贯完成，无需人工操作。 |
|  |  | 2.2、 | 蛋白质分离原理：通过毛细管电泳将样品中的各蛋白质分子基于分子量大小不同而分离开来。 |
|  |  | ▲2.3、 | 信号检测方式：支持化学发光检测法和荧光检测法。 |
|  |  | 2.4、 | 样本通量：具有≥12个样本通道，可同步检测样品数≥12。 |
|  |  | ★2.5、 | 检测蛋白质范围：可检测3kD～400kD 分子量范围的目标蛋白质。 |
|  |  | 2.6、 | 全自动运行：软件控制整个系统全自动运行，中间无需人工分阶段操作软件。 |
|  |  | ▲2.7、 | 软件分析功能：实验结束后软件可识别蛋白条带、计算出目标蛋白峰形信号图的峰面积、信噪比等数据。 |
|  |  | 2.8、 | 质保期内每年均免费提供分离试剂盒≥5套，检测试剂盒≥2 套。 |
|  |  | ★2.9、 | 数据呈现形式：数据结果有条带图和峰形图等不同呈现形式。 |
|  |  | 2.10、 | 实时监控：通过荧光内标分子实时监控蛋白质基于分子量毛细管电泳分离的全过程，并以影像的形式存于实验文件中，后期可随时回放该电泳分离过程。 |
|  |  | ▲2.11、 | 制胶：系统无需制胶过程，也不用预制胶。 |
|  |  | ★2.12、 | 转膜：系统无需转膜步骤。 |
|  |  | 2.13、 | 样本准备量：进样体积≤50nL。 |
|  |  | 2.14、 | 运行时间：一次完整检测的运行时间≤4个小时。 |

## （二）商务要求

- ★交货地点：采购人指定地点

- ★交货期：合同签订后6个月交货。

- ★报价方式及要求：

- 本项目允许采购进口产品参与投标，不拒绝投标人选用国产产品参与投标（进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的进口产品）

- 进口产品与服务均报项目现场交货人民币免税价。投标价包含仪器设备的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

- 国产产品与服务均报项目现场交货人民币含税价。投标价包含仪器设备的价款、包装、税费、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

- 投标人不得以低于成本的报价竞标；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 投标报价不得超过采购预算（如有最高限价则不得超出最高限价）。

- ★进口产品需在中标后签订供货合同时提供原厂有效授权书。

- ★付款方式：

签订合同后中标人提供合法正规发票采购人支付40%货款，合同总金额10%的履约保函于合同签订后10个工作日内提供给甲方，设备发货后（提供装箱单或其他运输资料）支付40%货款，验收合格后，中标人提供合法正规发票采购人支付剩余20%货款同时退还履约保证金。

- 质保及售后服务要求：

- 投标人需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。

- 投标人售后服务响应时间：电话响应时间要求8小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。

- 投标人免费提供技术支持热线电话，满足24小时热线服务。

- 投标人免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。

- ★投标人提供仪器设备保修期一年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。

- 投标人提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。

- ★投标人提供配套软件三年免费升级服务。

- ★投标人提供设备二次搬运（含保险）服务。

- 培训要求：

- 为保证投标人所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于采购人的运行维护，必须对采购人培训合格的维护和管理人员。

- 投标人负责对采购人提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。

- 至少一次厂家工程师到采购人现场免费培训；培训至采购人可以熟练操作为止。

- 运输及包装方式的要求

设备的包装、运输由投标人负责，应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

- 安装、调试及验收：

- 合同签订后15天内，中标人应提供仪器安装前对采购人的具体安装条件要求，除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后30天之内，为使用户作好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应已包括在该品目的基本报价中。

- 仪器设备运抵安装现场后，采购人将与中标人共同开箱验收, 如中标人届时不派人来, 则验收结果应以采购人和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求中标人立即补发和负责更换。

- 中标人应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,中标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由中标人技术人员签字后交给采购人验收。

- 保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内中标人要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，中标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。

- 质量及知识产权要求

- 投标人提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。

- 采购人在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由投标人负责。

- ★关于违约责任

1）由于中标人的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%，累计不超过 10% 。如超过供货期45天，采购人有权视情况终止采购合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

2）采购人有权对中标人就本项目要求提供的相关证明资料（原件）进行审查。中标人提供虚假资料被查实的，采购人有权采取如下措施：

a、上报财政监管部门取消中标人本项目中标资格；

b、上报财政监管部门列入不良行为记录名单和三年内禁止参与政府采购活动；

c、追返采购人向中标人已支付的相关费用，并要求中标人赔偿合同总金额30%的违约金。违约金不足以弥补采购人损失的，中标人应当继续赔偿。由此造成的一切损失由中标人承担。

3）中标人所提供的服务及所交付的产品品种、型号、规格、质量不符合同规定标准的，采购人有权拒绝收货且无需承担任何责任，同时采购人有权要求中标人限期重新供货或解除采购合同，由此造成的一切损失由中标人承担。

4）其他由违法导致违约的行为按相关法律法规执行。