招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求
前提：本章中标注“★”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。
一、项目概述
1.项目概况：本项目5个包，采购成都海关技术中心2024年液相色谱串联质谱仪一批。本项目不允许进口产品。
2.项目清单：
	包号
	品目号
	标的名称
	所属行业
	数量
	是否属于核心产品
	是否允许进口产品
	是否属于优先采购节能产品
	是否属于强制采购节能产品
	是否属于优先采购环境标志产品

	01包
	1-1
	液相色谱-串联质谱仪 
	工业
	1台
	是
	否
	否
	否
	否

	02包
	2-1
	液相色谱-串联质谱仪 
	工业
	1台
	是
	否
	否
	否
	否

	03包
	3-1
	液相色谱-串联质谱仪 
	工业
	1台
	是
	否
	否
	否
	否

	04包
	4-1
	液相色谱-串联质谱仪 
	工业
	1台
	是
	否
	否
	否
	否

	05包
	5-1
	液相色谱-串联质谱仪 
	工业
	1台
	是
	否
	否
	否
	否


★二、商务要求
01包：
交货时间及付款：
1.1交货时间：中标供应商提供的交货期不得超过正式签订合同后60日内的交货期时间。如出现未能到期供货的情况，采购人有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。
1.2付款方式：合同签订后10个工作日内支付不少于合同金额50%的首付款，项目验收合格后10个工作日内支付剩余合同款项。
注：每次付款前供应商须向采购人提交正规发票及付款说明。
交货地点：成都市武侯区一环路南四段28号。
质保期：验收合格后，主机及主机全部组件质保期不少于2年，整机清洗服务不少于3次。质保期外提供仪器终身维修服务。
交货方式：中标供应商负责将设备运至采购人指定的地点，负责安装，现场培训及技术应用培训。中标价应包含产品的制造、材料费（主材及辅材）、运输、安装、验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付采购人使用的所有相关费用。中标价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的采购人依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）。
5、售后服务要求
5.1
投标人承诺中标后签合同时向采购人提交厂家盖章的原厂售后服务及质量保障承诺函。（须提供承诺函，格式自拟）
5.2在质量保证期内设备发生故障，中标供应商应提供原厂商售后维修和更换原厂零件服务，所有服务及配件所涉及的费用包含在投标总价中。质保期后，中标供应商提供设备终身技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件升级和培训；设备出现故障需更换配件时，只收取零配件费用。
5.3中标供应商能响应故障处理请求和电话咨询，提供7x24小时技术支持，4小时内响应和24小时内提出解决方案，在48小时内派人到现场维修。
5.4货到后，中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格。

5.5仪器安装到位后，验收时提供有资质的计量机构出具的计量证书，费用包含在中标总价中。
6、培训要求
6.1
现场培训：仪器在安装调试同时，中标供应商负责派工程师对采购人就仪器原理和基本操作进行现场培训，培训人员人数不限，培训时间视采购人需要，原则上不少于2天，确保采购人能正常操作。

6.2
集中培训：中标人提供采购人至少2名技术人员到厂家指定地点进行相同设备专项技能培训（含高阶培训），培训时间原则上不少于3天。

7.履约验收：

7.1履约验收主体：采购人
7.2履约验收时间：供应商提出验收申请之日起10日内组织验收
7.3验收组织方式：自行验收
7.4履约验收程序：一次性验收
7.5技术履约验收内容：按照本项目招标文件中“技术要求”及中标人投标文件进行验收。
7.6商务履约验收内容：按照本项目招标文件中“商务要求”及中标人投标文件进行验收。
7.7履约验收标准：严格按照《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求执行。
7.8履约验收其他事项：
（1）到货安装后，中标供应商须提供产品的原厂技术文件以及验收要求的计量证书。所需费用由中标供应商承担。（2）中标供应商在验收时应向采购人提供完整的设备技术资料、货物制造商的出厂检验报告、合格证书、说明书等，保证产品和安装材料是新生产、未经过使用的原装原厂正品。如在交付使用前发生设备损坏和不合格，采购人有权要求退货，因此造成的一切损失由供应商承担。（3）中标供应商根据合同要求进行系统安装、调试后，由采购人进行使用性能方面的验收，确保在使用过程内具有满意的性能。如质量不符合要求，供应商应无条件及时更换并不得以任何原因拖延。（4）因中标供应商所提供的产品未达到投标文件应答的中技术性能指标的，一律拒收，不予付款，采购人有权因此终止合同的执行，中标商将自行承担所有经济损失；同时，采购人将保留向中标供应商因设备延迟到位而造成对口岸检验业务的不良影响追索相应“违约”责任的权利。
8、涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。
02包：
交货时间及付款：
1.1交货时间：合同签订后90日内。
1.2付款方式：合同签订后10个工作日内支付不少于合同金额50%的首付款，项目验收合格后10个工作日内支付剩余合同款项。
注：每次付款前供应商须向采购人提交正规发票及付款说明。
2、交货地点：宜宾市航天路南段3号，国家酒类检测重点实验室。

3、交货方式：中标供应商应在交货前向采购人提供交货计划；运输保险和装箱的费用由中标供应商承担。
4、质保期

4.1
产品安装调试经采购人验收合格当天起，质保期不低于3年，在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。质保期外终身维修，不收取上门服务费，零配件按最低折扣价收取。提供软件终生升级，升级所涉及的费用包含在投标总价中。

5、售后服务要求
5.1
投标人承诺中标后签合同时向采购人提交厂家盖章的原厂售后服务及质量保障承诺函。（须提供承诺函，格式自拟）
5.2在质量保证期内设备发生故障，中标供应商应提供原厂商售后维修和更换原厂零件服务，所有服务及配件所涉及的费用包含在投标总价中。质保期后，中标供应商提供设备终身技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件升级和培训；设备出现故障需更换配件时，只收取零配件费用。
5.3中标供应商能响应故障处理请求和电话咨询，提供7x24小时技术支持，4小时内响应和24小时内提出解决方案，在48小时内派人到现场维修。
5.4货到后，中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格。

5.5仪器安装到位后，验收时提供有资质的计量机构出具的计量证书，费用包含在中标总价中。
6、培训要求
6.1
现场培训：仪器在安装调试同时，中标供应商负责派工程师对采购人就仪器原理和基本操作进行现场培训，培训人员人数不限，培训时间视采购人需要，原则上不少于2天，确保采购人能正常操作。

6.2
集中培训：中标人提供采购人至少2名技术人员到厂家指定地点进行相同设备专项技能培训（含高阶培训），培训时间原则上不少于3天。

7.履约验收：

7.1履约验收主体：采购人
7.2履约验收时间：供应商提出验收申请之日起10日内组织验收
7.3验收组织方式：自行验收
7.4履约验收程序：一次性验收
7.5技术履约验收内容：按照本项目招标文件中“技术要求”及中标人投标文件进行验收。
7.6商务履约验收内容：按照本项目招标文件中“商务要求”及中标人投标文件进行验收。
7.7履约验收标准：严格按照《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求执行。
7.8履约验收其他事项：
（1）到货安装后，中标供应商须提供产品的原厂技术文件以及验收要求的计量证书。所需费用由中标供应商承担。（2）中标供应商在验收时应向采购人提供完整的设备技术资料、货物制造商的出厂检验报告、合格证书、说明书等，保证产品和安装材料是新生产、未经过使用的原装原厂正品。如在交付使用前发生设备损坏和不合格，采购人有权要求退货，因此造成的一切损失由供应商承担。（3）中标供应商根据合同要求进行系统安装、调试后，由采购人进行使用性能方面的验收，确保在使用过程内具有满意的性能。如质量不符合要求，供应商应无条件及时更换并不得以任何原因拖延。（4）因中标供应商所提供的产品未达到投标文件应答的中技术性能指标的，一律拒收，不予付款，采购人有权因此终止合同的执行，中标商将自行承担所有经济损失；同时，采购人将保留向中标供应商因设备延迟到位而造成对口岸检验业务的不良影响追索相应“违约”责任的权利。
8、涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。
03包：
交货时间及付款：
1.1交货时间合同签订后60日内。
1.2付款方式：合同签订后10个工作日内支付不少于合同金额50%的首付款，项目验收合格后10个工作日内支付剩余合同款项。
注：每次付款前供应商须向采购人提交正规发票及付款说明。
2、交货地点：成都市武侯区一环路南四段28号。
3、交货方式：中标供应商应在交货前向采购人提供交货计划；运输保险和装箱的费用由中标供应商承担。
4、质保期

4.1产品安装调试经采购人验收合格当天起，整机质保期2年，在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。保修期内维修所涉及费用包含在投标总价中。

5、售后服务要求
5.1
投标人承诺中标后签合同时向采购人提交厂家盖章的原厂售后服务及质量保障承诺函。（须提供承诺函，格式自拟）
5.2在质量保证期内设备发生故障，中标供应商应提供原厂商售后维修和更换原厂零件服务，所有服务及配件所涉及的费用包含在投标总价中。质保期后，中标供应商提供设备终身技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件升级和培训；设备出现故障需更换配件时，只收取零配件费用。
5.3中标供应商能响应故障处理请求和电话咨询，提供7x24小时技术支持，4小时内响应和24小时内提出解决方案，在48小时内派人到现场维修。
5.4货到后，中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格。

5.5仪器安装到位后，验收时提供有资质的计量机构出具的计量证书，费用包含在中标总价中。
6、培训要求
6.1
现场培训：仪器在安装调试同时，中标供应商负责派工程师对采购人就仪器原理和基本操作进行现场培训，培训人员人数不限，培训时间视采购人需要，原则上不少于2天，确保采购人能正常操作。

6.2
集中培训：中标人提供采购人至少2名技术人员到厂家指定地点进行相同设备专项技能培训（含高阶培训），培训时间原则上不少于3天。

7.履约验收：

7.1履约验收主体：采购人
7.2履约验收时间：供应商提出验收申请之日起10日内组织验收
7.3验收组织方式：自行验收
7.4履约验收程序：一次性验收
7.5技术履约验收内容：按照本项目招标文件中“技术要求”及中标人投标文件进行验收。
7.6商务履约验收内容：按照本项目招标文件中“商务要求”及中标人投标文件进行验收。
7.7履约验收标准：严格按照《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求执行。
7.8履约验收其他事项：
（1）到货安装后，中标供应商须提供产品的原厂技术文件以及验收要求的计量证书。所需费用由中标供应商承担。（2）中标供应商在验收时应向采购人提供完整的设备技术资料、货物制造商的出厂检验报告、合格证书、说明书等，保证产品和安装材料是新生产、未经过使用的原装原厂正品。如在交付使用前发生设备损坏和不合格，采购人有权要求退货，因此造成的一切损失由供应商承担。（3）中标供应商根据合同要求进行系统安装、调试后，由采购人进行使用性能方面的验收，确保在使用过程内具有满意的性能。如质量不符合要求，供应商应无条件及时更换并不得以任何原因拖延。（4）因中标供应商所提供的产品未达到投标文件应答的中技术性能指标的，一律拒收，不予付款，采购人有权因此终止合同的执行，中标商将自行承担所有经济损失；同时，采购人将保留向中标供应商因设备延迟到位而造成对口岸检验业务的不良影响追索相应“违约”责任的权利。
8、涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。
04包：
交货时间及付款：
1.1交货时间：合同签订后60日内。
1.2付款方式：合同签订后10个工作日内支付不少于合同金额50%的首付款，项目验收合格后10个工作日内支付剩余合同款项。
注：每次付款前供应商须向采购人提交正规发票及付款说明。
交货地点：成都市武侯区一环路南四段28号。
交货方式：中标供应商应在交货前向采购人提供交货计划；运输保险和装箱的费用由中标供应商承担。
质保期验收合格后，质保期不低于2年。


5、售后服务要求
5.1
投标人承诺中标后签合同时向采购人提交厂家盖章的原厂售后服务及质量保障承诺函。（须提供承诺函，格式自拟）
5.2在质量保证期内设备发生故障，中标供应商应提供原厂商售后维修和更换原厂零件服务，所有服务及配件所涉及的费用包含在投标总价中。质保期后，中标供应商提供设备终身技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件升级和培训；设备出现故障需更换配件时，只收取零配件费用。
5.3中标供应商能响应故障处理请求和电话咨询，提供7x24小时技术支持，4小时内响应和24小时内提出解决方案，在48小时内派人到现场维修。
5.4货到后，中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格。

5.5仪器安装到位后，验收时提供有资质的计量机构出具的计量证书，费用包含在中标总价中。
6、培训要求
6.1
现场培训：仪器在安装调试同时，中标供应商负责派工程师对采购人就仪器原理和基本操作进行现场培训，培训人员人数不限，培训时间视采购人需要，原则上不少于2天，确保采购人能正常操作。

6.2
集中培训：中标人提供采购人至少2名技术人员到厂家指定地点进行相同设备专项技能培训（含高阶培训），培训时间原则上不少于3天。

7.履约验收：

7.1履约验收主体：采购人
7.2履约验收时间：供应商提出验收申请之日起10日内组织验收
7.3验收组织方式：自行验收
7.4履约验收程序：一次性验收
7.5技术履约验收内容：按照本项目招标文件中“技术要求”及中标人投标文件进行验收。
7.6商务履约验收内容：按照本项目招标文件中“商务要求”及中标人投标文件进行验收。
7.7履约验收标准：严格按照《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求执行。
7.8履约验收其他事项：
（1）到货安装后，中标供应商须提供产品的原厂技术文件以及验收要求的计量证书。所需费用由中标供应商承担。（2）中标供应商在验收时应向采购人提供完整的设备技术资料、货物制造商的出厂检验报告、合格证书、说明书等，保证产品和安装材料是新生产、未经过使用的原装原厂正品。如在交付使用前发生设备损坏和不合格，采购人有权要求退货，因此造成的一切损失由供应商承担。（3）中标供应商根据合同要求进行系统安装、调试后，由采购人进行使用性能方面的验收，确保在使用过程内具有满意的性能。如质量不符合要求，供应商应无条件及时更换并不得以任何原因拖延。（4）因中标供应商所提供的产品未达到投标文件应答的中技术性能指标的，一律拒收，不予付款，采购人有权因此终止合同的执行，中标商将自行承担所有经济损失；同时，采购人将保留向中标供应商因设备延迟到位而造成对口岸检验业务的不良影响追索相应“违约”责任的权利。
8、涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。
05包：
交货时间及付款：
1.1交货时间：签订合同后60个日历日内。如出现未能到期供货的情况，采购方有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

1.2付款方式：合同签订后10个工作日内支付不少于合同金额50%的首付款，项目验收合格后10个工作日内支付剩余合同款项。
注：每次付款前供应商须向采购人提交正规发票及付款说明。
2、交货地点：成都市武侯区一环路南四段28号。   


3、质保期

3.1
质保期：验收合格后，质保期1年。在质保期内，中标供应商必须提供故障检查、维修及维护服务，所有服务及配件所涉及的费用包含在投标总价中。

4、交货方式：中标供应商负责将设备运至采购人指定的地点，负责安装，现场培训及技术应用培训。中标价应包含产品的制造、材料费（主材及辅材）、运输、安装、验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付采购人使用的所有相关费用。中标价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的采购人依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）。
5、售后服务要求
5.1
投标人承诺中标后签合同时向采购人提交厂家盖章的原厂售后服务及质量保障承诺函。（须提供承诺函，格式自拟）
5.2在质量保证期内设备发生故障，中标供应商应提供原厂商售后维修和更换原厂零件服务，所有服务及配件所涉及的费用包含在投标总价中。质保期后，中标供应商提供设备终身技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件升级和培训；设备出现故障需更换配件时，只收取零配件费用。
5.3中标供应商能响应故障处理请求和电话咨询，提供7x24小时技术支持，4小时内响应和24小时内提出解决方案，在48小时内派人到现场维修。
5.4货到后，中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格。

5.5仪器安装到位后，验收时提供有资质的计量机构出具的计量证书，费用包含在中标总价中。
6、培训要求
6.1
现场培训：仪器在安装调试同时，中标供应商负责派工程师对采购人就仪器原理和基本操作进行现场培训，培训人员人数不限，培训时间视采购人需要，原则上不少于2天，确保采购人能正常操作。

6.2
集中培训：中标人提供采购人至少2名技术人员到厂家指定地点进行相同设备专项技能培训（含高阶培训），培训时间原则上不少于3天。

7.履约验收：

7.1履约验收主体：采购人
7.2履约验收时间：供应商提出验收申请之日起10日内组织验收
7.3验收组织方式：自行验收
7.4履约验收程序：一次性验收
7.5技术履约验收内容：按照本项目招标文件中“技术要求”及中标人投标文件进行验收。
7.6商务履约验收内容：按照本项目招标文件中“商务要求”及中标人投标文件进行验收。
7.7履约验收标准：严格按照《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求执行。
7.8履约验收其他事项：
（1）到货安装后，中标供应商须提供产品的原厂技术文件以及验收要求的计量证书。所需费用由中标供应商承担。（2）中标供应商在验收时应向采购人提供完整的设备技术资料、货物制造商的出厂检验报告、合格证书、说明书等，保证产品和安装材料是新生产、未经过使用的原装原厂正品。如在交付使用前发生设备损坏和不合格，采购人有权要求退货，因此造成的一切损失由供应商承担。（3）中标供应商根据合同要求进行系统安装、调试后，由采购人进行使用性能方面的验收，确保在使用过程内具有满意的性能。如质量不符合要求，供应商应无条件及时更换并不得以任何原因拖延。（4）因中标供应商所提供的产品未达到投标文件应答的中技术性能指标的，一律拒收，不予付款，采购人有权因此终止合同的执行，中标商将自行承担所有经济损失；同时，采购人将保留向中标供应商因设备延迟到位而造成对口岸检验业务的不良影响追索相应“违约”责任的权利。
8、涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。
三、技术要求
01包：
★（一）主要用途：
用于食品、冻肉、固体废物、新精神活性物质、环保行业的研发及各种常规分析,用于食品中兽药残留、非法添加物、激素、相关功效组分的测定筛查及假阳性、假阴性样品的确证，有毒有害物质及其代谢产物的研究等。
（二）技术参数要求：

2.1
工作条件

2.1.1
工作电压：220V, 50Hz

2.1.2
操作温度：15~30 °C

2.1.3
湿度： < 80 %

2.2
液相色谱仪技术参数

2.2.1
输液单元

2.2.1.1
可编程的二元高压梯度泵 

2.2.1.2
流速范围：0.001mL/min~5.000mL/min，递增率0.001mL/min
★
2.2.1.3
最大操作压力：不小于100MPa

2.2.2
脱气机：在线真空脱气方式，五通道

2.2.3
控温自动进样器

2.2.3.1
进样量范围：1μL~20μL
▲
2.2.3.2
进样位数：无需扩展模块下，不低于150位

2.2.3.3
进样器附带自动洗针功能，连续进样交叉污染率：<0.003%

2.2.3.4
进样器控温范围：4~40°C

2.2.4
柱温箱

2.2.4.1 
温控范围：室温+5~80°C

2.2.4.2 
控温精度：±0.1℃

2.3
质谱仪技术参数

2.3.1
离子源

2.3.1.1
配有独立的电喷雾离子源(ESI)、大气压化学电离源(APCI)

2.3.1.2
插拔式可互换ESI及APCI喷针，可实现ESI源及APCI源30s内快速更换，软件自动识别ESI和APCI喷针，无需放空质谱真空系统，无需插拔气路和电路。
▲
2.3.1.3
ESI流速范围：在确保灵敏度不损失的前提下，实现高流速，无需分流，即可达到2.8 mL/min。提供农药多菌灵(carbendazim)在不同流速：0.4、0.8、1、2mL/min下，灵敏度不损失的谱图数据。
▲
2.3.1.4
离子源温度：离子源内两路加热雾化气，辅助加热气温度700℃以上，该最大温度可以在软件界面下设置并运行（提供温度设置软件截图）

2.3.1.5
离子源不同温度对灵敏度的影响：在其他条件不变的前提下，在300~750℃范围内，测定喹乙醇（多重反应监测 264/143)随着离子源温度升高灵敏度升高的数据。至少提供三个温度点下的谱图数据，其中需包含650℃温度点。

2.3.1.6
离子源具有废气主动排放功能，最大流速10L/min。

2.3.1.7
离子源基质效应低，奶粉基质中分析氯霉素残留，前处理采用液液萃取LLE和不同的固相萃取柱如HLB、MCX、MIP，基质效应偏差小于2%。

2.3.2
可拓展离子淌度模块。（提供产品制造商公开发布的彩页资料）

2.3.3
预四极杆部分：压力≥7.5mtorr。
▲
2.3.4
质量分析器：具备线性离子阱质谱仪和三重四极杆质谱仪的结构及全部扫描功能，一次进样同时获得多重反应监测定量图谱及各组分二级和三级全扫描质谱图

2.3.4.1
质量范围m/z：5~1200 amu

2.3.4.2
扫描速度：≥18000 amu/sec

2.3.4.3
分辨率：＞12000（扫描速度为50amu/s时， m/z 922）；需提供质谱轮廓图计算分辨率的谱图证明。

2.3.4.4
碰撞室：大于90度的弯曲碰撞室，能最大化的去除中性粒子的干扰，且 Dwell time低至2ms时，灵敏度不损失。提供农药多菌灵在2ms和10ms的驻留时间时，灵敏度不损失的数据对比证明（提供产品制造商公开发布的彩页资料）。
▲
2.3.4.5
正负离子极性切换速度：不大于10 ms

2.3.5
检测器：电子倍增器

2.3.6
气体要求：采用高纯氮气作为雾化气和碰撞气，无需使用氦气或氩气。

2.3.7
灵敏度和重现性指标：
★
2.3.7.1
ESI+：实际柱上进样1pg利血平，流速0.8mL/min，信噪比≥500,000:1(噪音长度不低于0.3min)。重现性实验：1pg利血平分别连续进样10次，峰面积CV小于3% 。
★
2.3.7.2
ESI-：实际柱上进样1pg氯霉素，流速0.8mL/min，信噪比≥500,000:1(噪音长度不低于0.3min)。重现性实验：1pg氯霉素分别连续进样10次，峰面积CV小于3% 。

2.3.7.3
定量重现性：5ppb和50ppb胆固醇氧化物分别进样5次，RSD<3% （提供5次进样的峰面积数据和RSD）

2.3.7.4
全氟-2-[（甲氧基）甲氧基-乙基]-1-丙酸MRM (m/z 329/169）定量灵敏度：ESI-模式下，流速0.4mL/min，定量限可低至20ppt， 且要求定量曲线在50~10000ng/L范围内线性良好，r >0.99； 连续六次进样，CV <5%（提供能够反映上述参数指标的色谱图或软件截图，所提供的证明材料均需加盖投标人公章）

2.3.7.5
正负切换和单一极性模式下检测，灵敏度不下降。提供氯霉素在正负切换和单一极性模式下检测灵敏度不下降的谱图文件。

2.3.7.6
实际定量分析，设置驻留时间(dwell time)为1ms，可满足一次进样＞1000对多重反应监测分析，进样分析时间≤15分钟。

2.3.8
二级质谱定性能力要求

2.3.8.1
定性MS/MS全扫描灵敏度：100fg 利血平，范围150~650Da，扫描时间100ms，以195碎片计算，S/N≥100:1，CV≤5%（n=6）（提供能够反映上述参数指标的色谱图或软件截图，所提供的证明材料均需加盖投标人公章）

2.3.8.2
增强子离子扫描灵敏度：100 fg 柱上量克伦特罗在增强子离子扫描模式下，得到一定质量数范围（m/z:50~1000）的二级全扫描谱图，可以获得不少于4个大于10%相对丰度子离子，并能够在谱库中检索，且匹配系数≥70%。（提供能够反映上述参数指标的色谱图或软件截图，所提供的证明材料均需加盖投标人公章）

2.3.8.3
200fg 克伦特罗在离子阱模式子离子扫描灵敏度与串联四级杆模式子离子扫描灵敏度相比，子离子（277/203）响应值提高300倍及以上。（提供能够反映上述参数指标的色谱图或软件截图，所提供的证明材料均需加盖投标人公章）

2.3.9
三级质谱定量能力要求
▲
2.3.9.1
高选择性三级正离子定量灵敏度：200fg克伦特罗进样，经色谱柱分离保留，需依次提取母离子277，子离子259，三级子离子203，要求三级离子S/N＞500：1，连续进样6针要求进样RSD＜15%。（提供能够反映上述参数指标的色谱图或软件截图，任何源内解离数据均不应被看做满足此项指标。所提供的证明材料均需加盖投标人公章）
▲
2.3.9.2
高选择性三级负离子定量灵敏度：1pg氯霉素,经色谱柱分离保留，需依次提取母离子321，子离子152，三级子离子121，要求三级离子S/N＞500：1，连续进样6针要求进样RSD＜15%。（提供能够反映上述参数指标的色谱图或软件截图，任何源内解离数据均不应被看做满足此项指标。所提供的证明材料均需加盖投标人公章）
▲
2.3.9.3
柱上量100fg利血平，检测609的子离子195的所有三级离子碎片，并提取响应最高离子，满足信噪比＞500:1，RSD＜15%(n=6)，且同时可以得到在100到200范围内所有质荷比的信息。（提供能够反映上述参数指标的色谱图或软件截图，任何源内解离数据均不应被看做满足此项指标。所提供的证明材料均需加盖投标人公章）
▲
2.3.9.4
抗基质干扰能力：取苹果基质提取液，加入马拉硫磷标准品，配置成5ppb的基质加标溶液，分别采用多重反应监测扫描331/99和三级扫描331/99/71两种模式检测该样品并计算出S/N，要求三级离子检测灵敏度（S/N）是多重反应监测检测灵敏度（S/N）的25倍以上，具有抗基质干扰能力。（提供能够反映上述参数指标的色谱图或软件截图，任何源内解离数据均不应被看做满足此项指标。所提供的证明材料均需加盖投标人公章）
▲
2.3.9.5
高选择性三级离子定量线性要求：进样克伦特罗浓度为0.2ppb、0.5ppb、2ppb、5ppb、20ppb的标准曲线，质谱方法必须依次提取母离子277，子离子203，三级子离子132，采用三级离子拟合标准曲线，要求标准曲线r＞0.99。（提供能够反映上述参数指标的色谱图或软件截图，任何源内解离数据均不应被看做满足此项指标。所提供的证明材料均需加盖投标人公章）

2.3.10
扫描模式

2.3.10.1
具有增强全扫描；增强子离子扫描；母离子扫描；中性丢失扫描；增强多电荷扫描；多级串联质谱功能；选择离子扫描；选择反应监测扫描;多反应同时监测扫描功能。

2.3.10.2
信息关联扫描:一次进样不分时间窗口的条件下，可以同时完成至少60个多重反应监测离子对定量分析并同时触发每个多重反应监测对应的增强子离子扫描，在此采样中同时完成扫描窗口为500Da的母离子扫描分析加上扫描窗口为500Da的中性丢失扫描分析，以上所有分析的总循环时间小于1.5秒。（提供产品制造商公开发布的彩页资料或软件截图）

2.3.10.3
串联质谱功能：一次进样同时获得多重反应监测定量图谱及各组分子离子二级/三级全扫描质谱图。

2.3.10.4
可以做三级质谱碎裂以获得化合物的结构确定，并同时能用多重反应监测3级（MRM3）定量以进一步消除复杂体系的相互干扰，在一次进样过程中同时完成多个化合物的定量筛选和结构确证，得到多重反应监测扫描和二级离子的全扫描质谱图。（提供产品制造商的资料技术白皮书）
▲
2.3.10.5
 在数据采集过程中具有动态背景扣除功能，保证低含量化合物也能采集到有效的二级谱图。

2.3.11
工作站及软件

2.3.11.1
自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理、快速定量。软件同时控制液相、质谱。能自动地确保系统待用，进行质量校正和设置质谱分辨率，以便不用进行此项操作，通过生成化合物明确的质谱方法（多重反应监测）和优化针对特定分析环境的API源条件达到最佳检测限,检查液相色谱/质谱系统性能，确保分析结果准确,通过监测系统参数和解析系统报警使系统的运行时间最大化。

2.3.11.2
能提供及时定量数据质量监测，以确定QC或空白样品是否落在用户指定的误差范围内。能决定或是样品是否被注入或是需要进行更详细的检查，确保实验室的资源得到最充分利用。
★
2.3.11.3
配备高通量定量软件，可同时分析≥100种化合物。要求能自动标识离子比率、异常值。智能的多化合物多重反应监测方法设置，可根据每个多重反应监测目标物的保留时间自动设置多重反应监测窗口，无需手动设置多重反应监测采集窗口的起止时间段。具备LIMS系统对质谱数据的抓取，实现数据传输功能

2.3.11.4
谱图库：有国内外检测农药、兽药以及毒物的三重四级杆质谱方法以及二级图谱数据库≥1800种化合物。
★（三）配置要求：
3.1
超高效液相色谱一套：包括二元高压梯度泵单元，脱气单元，控温自动进样器，柱温箱，色谱柱、溶剂瓶及托盘，原厂专用锥孔维护棉签100根（若离子源接口采用锥孔设计）或原厂备用离子传输毛细管（石英、金属或DL管）100根（若离子源接口采用毛细管设计）
3.2
串联四极杆质谱仪一台（包含蠕动注射泵），具备线性离子阱（功能兼容离子淌度装置）或同品牌纳升液相 1套。
3.3
ESI和APCI离子源各一套
3.4
质谱工作站软件1套
3.5
UPS电源 1台（10KVA，延迟不低于2小时）
3.6
超高效液相色谱柱5根
3.7
高通量定量优化和数据处理软件 1套
3.8泵油 4桶
3.9 ESI喷针 5根
3.10 样品瓶2mL、1000个（带瓶盖、瓶垫、瓶）
3.11 安装标准品 1套
3.12 调谐液1套
3.13 数据处理终端 1套（配置CPU≥：6核心12线程、单核主频≥4.4GHz，内存≥8 GB DDR3 1600MHz SDRAM，硬盘配置≥2*2TB，具有A4打印扫描复印功能）
02包：
★（一）主要用途：
主要用于食品、酒类、食品包装、环境等样品中有机化合物的筛查、定性和定量分析。
（二）技术参数要求：

2.1
工作条件


2.1.1
电源电压:220 V±10%


2.1.2
温度:18℃～28℃


2.1.3
湿度:40%～70%


2.2
液相色谱部分


2.2.1
系统组成: 由高效液相色谱仪和质谱仪组成

2.2.2
二元高压梯度系统

▲
2.2.2.1
流速范围： 0.0001-10.000mL/min（提供软件截图）

2.2.2.2
流速准确度： ≤1%

▲
2.2.2.3
流速精密度： ≤0.062%


2.2.2.4
梯度变化步进： ≤0.1%

★
2.2.2.5
最高耐压：≥15000psi


2.2.2.6
具有自动清洗功能

▲
2.2.2.7
自我诊断/自我恢复：自动检测分析过程中意外混入的气泡，自动执行Purge，快速恢复至正常分析状态。


2.2.2.8
具有智能流量控制功能

▲
2.3
脱气机：单个脱气机流路≥5路（提供实物图片）


2.4
可降温型自动进样器

▲
2.4.1
样品盘容量：≥160位(1.5mL/2mL样品瓶)（提供实物图片证明）


2.4.2
样品数量扩展：后期可升级，最多可扩展至16000个样品


2.4.3
进样周期：≤7秒


2.4.4
进样速度：≤4秒


2.4.5
最大耐压： 15000 psi


2.4.6
交叉污染： <0.0003%


2.4.7
具有针外润洗和进样口冲洗功能


2.4.8
针外壁送液清洗：标配不少于2路清洗液


2.4.9
双进样模式：后期可升级，可扩展为支持两条独立流路同时分析。
2.4.10
支持多种自动前处理功能：样品稀释、添加、混合、自动衍生。

▲
2.4.11
样品控温设定范围：4~45℃


2.5
可降温型柱温箱


2.5.1
温度控制类型：强制空气循环

▲
2.5.2
温度控制范围：室温-10℃~80℃


2.5.3
双重漏液传感器：含气体和液体双重传感器


2.5.4
色谱柱容量： 单个柱温箱内可放置不少于100mm×6根或者不少于300mm×3根；


2.5.5
内置混合器：支持


2.6
质谱部分


2.6.1
质量范围m/z：涵盖5-2000 amu或更宽


2.6.2
自动诊断：具有自动诊断仪器性能状态功能，可根据系统自检结果启动自动诊断和分析，记录仪器状态，并根据自检合格与否的结果启动自动调谐。

★
2.6.3
灵敏度： ESI源正离子方式：1pg 利血平，MRM（609 >195）,信噪比S/N≥1000000:1（RMS）

★
2.6.4
ESI源正离子方式：利血平，MRM（609->195），仪器检出限IDL<1.0fg

★
2.6.5
ESI源负离子方式 : 1pg 氯霉素，MRM（321>152）信噪比≥1000000:1 (RMS) 

★
2.6.6
ESI源负离子方式：氯霉素，MRM（321>152），仪器检出限IDL<1.0fg


2.6.7
重复性：氯霉素，0.05ppb，进样1μL ，6次重复进样，RSD ≤ 2%


2.6.8
质谱分辨率（FWHM):样品(利血平)，结果m/z609处FWHM≤0.4u


2.6.9
质量准确度:样品(利血平)实测值与理论值之间的误差≤0.2u


2.6.10
定量重现性：检测硝基呋喃4种代谢物（呋喃唑酮、呋喃西林、呋喃它酮和呋喃妥因），衍生化后进样分析，0.1ppb，进样10μL，6次重复进样，RSD＜3% ；

★
2.6.11
质谱扫描速度: 最小步径为0.1u ，大于28000 u/sec（提供软件截屏证明）

▲
2.6.12
正负离子切换速度：不超过6ms(不损失灵敏度的情况下)，实现正、负离子同时采集（提供软件截屏证明）


2.6.13
交叉污染cross talk（串扰）： < 0.0005%


2.6.14
质谱最小延迟时间：不超过1 msec


2.6.15
质谱MRM最小驻留时间（Dwell Time）：<1msec


2.6.16
MS到MS/MS切换时间：≤1msec


2.6.17
质量稳定性: ＜0.05u /24hr；


2.6.18
MRM通道数量：一次进样，不分时间段，可以至少同时检测30000个MRM离子对，并保证灵敏度和重现性不受损失。

▲
2.6.19
MRM通道速度：＞500MRM/s，提供相应的证明文件（提供产品制造商公开发布的彩页资料）


2.6.20
MRM同步扫描：同步调查扫描在MRM或其它事件的同时，可触发产物离子扫描，同时实现定性定量；能自动按照离子对数目优化方法。


2.6.21
离子源


2.6.21.1
离子源接口: 离子源为独立电喷雾离子源，非复合源配置，离子源的清洁、维护无需卸除质谱真空系统。


2.6.21.2
离子源流速范围：正/负ESI接口和正/负APCI接口：1μL/min～2000μL/min；


2.6.21.3
ESI离子源加热气设计：独立的离子源加热辅助气设计，脱溶剂温度最高可达650°C，并可针对不同化合物设定不同的分析温度。


2.6.21.4
可后期升级原位分析电离源，进一步扩展质谱应用。


2.6.21.5
一针进样同时分析多组分化合物时，可以针对不同化合物设置不同的ESI离子源接口电压，以保证同时高灵敏度检测各个化合物，无需分组检测。


2.6.22
质量分析器

2.6.22.1串联四极杆型质量分析器，双曲面全金属钼四极杆，不需要控温即可保证质量准确度的稳定性。


2.6.22.2
Q1四极杆设计：Q1带有预四极杆和后四极杆用作离子聚焦和抗污染功能，有效降低中性分子引起的背景噪声。具备Q1扫描或Q1选择离子监测SIM功能，可任意设置。


2.6.22.3
Q2碰撞室设计：碰撞室采用多极杆碰撞室，实现MRM性能，同时采取曲线型加速电势场加碰撞气压控制，可消除记忆效应和交叉污染。

▲
2.6.22.4
Q2碰撞室高压加速技术：在超高速扫描30000Da/s的情况下信号不降低，避免因扫描速度加快造成质量检测范围狭窄。

▲
2.6.22.5
Q3四极杆设计：Q3前端带有预四极杆用作离子聚焦和抗污染功能有效降低中性分子引起的背景噪声。（提供结构图）


2.6.23
检测器


2.6.23.1
检测器：动态范围≥8×106


2.6.23.2
检测器：电子倍增器


2.6.24
质谱调谐和校正系统：可实现全自动质谱调谐和校正。


2.6.25
操作软件：全中文界面质谱控制软件，软件提供液相和质谱联用的全自动控制；包括碰撞气压力和碰撞能量的自动优化，并可利用优化参数建立分析方法；可进行数据采集、数据处理、定量分析和定性分析；有建立数据库功能，谱库检索功能，自动校正和全自动分析功能，全自动定量软件。


2.6.26
质谱软件可以自动MRM参数生成优化功能，不需要手动逐条输入MRM参数。无需额外配置注射泵，直接液相联机柱上进样即可完成MRM自动优化。一键式触发全自动定量数据处理和报告功能。同时如需要，也可以采用手动模式修改MRM参数及定量批处理方法。


2.6.27
质谱软件或数据后处理软件具备智能积分算法技术。峰积分处理时，只需选择要使用的算法和模型，无需设置或调整积分参数。


2.6.28
提供中国农业部登记在册的600种以上农药质谱数据库及500种以上兽药数据库，包括MRM参数，Q1电压设置、Q2碰撞能量及电压设置、Q3电压设置，参考定量离子对和定性离子对数据库。包含相关化合物的标准品参考标准曲线。


2.6.29
质谱软件报告可中文显示，可自由添加、修改、提取化合物的信息，分析和处理方法。


2.6.30
扫描功能：具有全扫描(Full Scan)、选择离子扫描(SIM)、选择反应串联质谱扫描(SRM)、子离子扫描（Product Ion Scan）、母离子扫描：（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、多反应监测扫描（MRM）、混合扫描（Mixed Scan Mode）、同步调查扫描（Synchronized Survey Scan）、正/负离子快速切换扫描。


2.6.31
自动调谐：在正离子和负离子模式均可以进行灵敏度和分辨率的自动优化，进行质量校正。

★（三）配置要求：

3.1
高压泵两套


3.2
五路在线脱气机一套


3.3
自动进样器降温型一套


3.4
降温型柱温箱一套


3.5
设备配套质谱中文工作站软件一套


3.6
色谱柱C18和C8， (2.0 mm I.D. ×50 mm, 小于2.2 um) 分别不少于三根


3.7
低延迟体积超高效混合器一套


3.8
超高压色谱方法与常规色谱方法转换软件一套（可嵌入）


3.9
中文串联质谱农残兽残数据库一套


3.10
串接四极杆液质主机一台；


3.11
液质接口离子源ESI源一套


3.12
数据处理终端1套（配置不低于：6核心12线程，单核主频4.4GHz的CPU，32GB内存，2T固态硬盘，独立显卡，DVD/CD-RW,27英寸显示装置，含正版操作系统与仪器软件能兼容；具有A4打印扫描复印功能）


3.13
包含一年消耗品包


3.14
液质配套用氮气发生器一台,要求氮气纯度≥99.5%,氮气流量≥25L/min  


3.15
UPS电源一套,220伏10KVA,稳压延时两小时


3.16
溶剂选择阀一套


3.17
耗材包一套:包括进样针2根,流动相瓶10个,进样小瓶1000个,柱塞密封圈4个

03包：
★（一）主要用途

用于食品中农兽药残留、非法添加物、食品添加剂、食品污染物、营养物质、持久性有机污染物等物质的定性、定量及确证分析
（二）技术参数要求：

2.1
质谱部分

2.1.1
离子源

2.1.1.1
配置同时具有电喷雾电离(ESI)和大气压化学电离(APCI)的复合离子源(ESI/APCI 复合离子源)，无需进行硬件更换，即可实现ESI/APCI的数据采集。

2.1.1.2
离子源流速不低于2ml/min
▲
2.1.1.3
ESI和APCI切换时间≤20 ms(需提供操作软件截图或仪器制造商官方网页截图予以佐证）

2.1.1.4
离子源日常维护(清洗离子导入接口)无需卸真空；待机和维护过程时，不消耗氮气。
▲
2.1.1.5
离子源具有双控温区域，脱溶剂气温度设置≥600度，且需满足离子源接口作为另一控温区域，温度设置≥120度(需提供操作软件截图予以佐证）
★
2.1.1.6
离子源接口采用锥孔传输
▲
2.1.1.7
质谱端配备直接进样瓶，可直接进样，实现自动调谐和系统校准，化合物质谱条件自动开发，每次可同时优化≥3个化合物，优化后的质谱条件可以自动保存为方法文件，直接用于样品分析(需提供操作软件截图予以佐证）
▲
2.1.1.8
应配备原位成像电离源，离子源易于安装和拆卸，无需泄真空即可实现不同离子源之间的切换

2.1.1.9
原位成像电离源最小空间分辨率可达 5μm

2.1.1.10
可同时拥有≥2个全方位影像（不超过26mm×76mm）或1个96孔板的全方位影像
▲
2.1.1.11
原位成像离子源和ESI/APCI复合离子源均由质谱厂家软件控制，无需第三方软件

2.1.1.12
后期可根据需要拓展气相大气压化学电离源电离源、大气压固体分析电离源

2.1.1.13
质谱前端具有超临界流体色谱接口，突破溶剂和固定相选择性的局限，对手性化合物和脂质类进行快速定性定量分析

2.1.2
真空系统：高速机械泵和分子涡轮泵组合差分抽气高真空系统, 无需额外水冷却系统，自动断电保护功能。

2.1.3
三重四极杆质量分析器

2.1.3.1
一级四极杆质量分析器后端带有前后（可调）过滤器，防止发生质量歧视效应；二级四极杆质量分析器前端（可调）带有过滤器。
▲
2.1.3.2
碰撞池：直线型碰撞池或大于90度弯曲碰撞池(需提供仪器构造图片予以佐证）

2.1.3.3
检测器为光电倍增器或电子倍增器。若为光电倍增器，需密封在真空玻璃内，满足长期大量基质复杂样品定量分析的数据可靠性和重复性；若为电子倍增器，需额外配置4个电子倍增器，以满足≥10年的使用寿命
▲
2.1.3.4
质量范围: 覆盖2~2010 Da（需提供操作软件截图予以佐证）

2.1.3.5
分辨率：半峰宽≤0.5 Da

2.1.3.6
质量数稳定性： 平均标准偏差≤0.1Da /24Hr，全质量范围偏差≤0.01%
▲
2.1.3.7
ESI正离子灵敏度，1pg利血平柱上进样，原始数据或无平滑数据m/z609-195信噪比≥5,000,000:1，同时满足6针重现性RSD<5%（须提供仪器制造商官方网页截图或制造商官方彩页资料的予以佐证）
▲
2.1.3.8
ESI负离子灵敏度，1pg氯霉素柱上进样，原始数据或无平滑数据m/z321-152信噪比≥5,000,000:1同时满足6针重现性RSD<5%（须提供仪器制造商官方网页截图或制造商官方彩页资料的予以佐证）

2.1.3.9
一次进样可完成＞30000（可调）组MRM的同时分析

2.1.3.10
扫描速率 ≥20000 Da/s（可调），步进0.1 Da

2.1.3.11
最小驻留时间≤1ms
▲
2.1.3.12
正负离子切换≤15ms（须提供操作软件截图予以佐证）

2.1.3.13
MRM和Full Sacn切换时间 ≤ 3ms

2.1.3.14
具有全扫描(Full Scan)、选择离子扫描(SIM)、子离子扫描（Product Ion Scan）、母离子扫描（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、多反应监测扫描（MRM）

2.1.3.15
具有双重扫描MRM模式：一针进样同时得到MRM和Full Scan数据，用于评估检测过程中的样品背景基质情况，避免假阴性的产生

2.1.4
软件部分

2.1.4.1
基于正版操作系统的原厂质谱终端，包括仪器控制、数据处理功能

2.1.4.2
质谱工作站可以对系统参数进行自动调谐和预警（例如质谱分辨率、质量数校准、离子源优化）

2.1.4.3
具有原位成像分析软件功能

2.1.4.4
可以选择通过软件可以自动生成SIR/MRM方法

2.1.4.5
具有定量分析应用软件，包括定量功能，全范围的自动QC检验功能；自动获得样本数据、处理并报告定量结果

2.1.4.6
数据库：应具有违禁添加、农药、兽药、毒物以及环境污染物的三重四级杆质谱方法和二级图谱数据库，2000种化合物以上，并可以随时更新升级，升级所涉及的费用包含在投标总价中
★
2.1.4.7
所配置的质谱控制软件可适配实验室信息化管理系统，实现仪器分析数据的自动采集

2.1.5
超高效液相色谱仪

2.1.5.1
二元泵流速范围：不低于0.001-2mL/min，以 0.001ml/min 为增量

2.1.5.2
最高操作压力：≥18000psi
▲
2.1.5.3
二元色谱泵压力传感器数量：≥4（须提供仪器结构图片予以佐证）

2.1.5.4
流量精度：≤0.075%RSD

2.1.5.5
延迟体积：<80µL，含50uL混合器，不随反压变化

2.1.5.6
六通道在线脱气机：在线真空脱气，其中两通道（可调）对进样清洗液脱气。

2.1.5.7
梯度模式：预编可选不低于11种梯度曲线(线性梯度, 2 种步进梯度, 4 种凹形梯度, 4 种凸形梯度。 其中1号和11号为突变曲线）

2.1.5.8
梯度精度：±0.15%，不随反压变化

2.1.5.9
梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化

2.1.5.10
自动进样器样品数量：≥90位2ml样品瓶

2.1.5.11
自动进样器进样范围：不低于0.1-100µL

2.1.5.12
自动进样器进样精度：≤0.25%RSD

2.1.5.13
自动进样器样品控制温度：不低于4-40℃

2.1.5.14
自动进样器样品污染度：≤0.001%

2.1.5.15
柱温箱控温范围：10-80℃

2.1.5.16
柱温箱控温精度：±0.3℃

2.1.5.17
色谱柱信息跟踪记录：在线记录色谱柱使用信息
★（三）配置要求：
3.1
串联四极杆质谱主机一台（包含质谱主机1套包含：电喷雾1套和大气压化学复合电离源1套、原位成像离子源1套、机械泵1套）

3.2
超高效液相色谱仪主机一台（包含泵、自动进样器、柱温箱、在线脱气机各 1个）

3.3
数据处理终端（1套）：（配置不低于：CPU个数≥2CPU性能≥6GHz和8.25M缓存)内存≥DDR4:64 GB内存2600 MHz；显卡≥24GB独立显卡；硬盘存储驱动器容量≥10TB 7200 RPM SATA3；显示装置≥27英寸，具有A4打印扫描复印功能；仪器操作软件一套，原位成像分析软件1套。）
3.4
耗材：C18，2.1*100mm，1.7um,3根，极性分析柱2.1*100mm，1.7um,3根，

2mL样品瓶和瓶盖各1000个，不锈钢接头、Peek接头各3对，喷针2根,成像系统载玻板1块

3.5
UPS不间断电源一套(≥10KVA、延时≥2小时)

04包：
★（一）主要用途
  用于动植物食品中痕量农兽残及全氟化合物等限量或禁用物质定量分析检测等领域
（二）技术参数要求：

2.1
工作环境条件

2.1.1
工作电压：220 ± 10% V

2.1.2
操作温度：15-30 ℃ 

2.1.3
湿度：< 85%

2.2
超高压液相色谱系统

2.2.1
超高压二元梯度泵
★
2.2.1.1
梯度泵自动连续可变冲程，可变冲程范围不低于20μL-100μL

2.2.1.2
配备主动柱塞清洗装置

2.2.1.3
流量范围：0.001 mL/min-5.0 mL/min，递增率0.001 mL/min

2.2.1.4
最高耐压：≥130MPa

2.2.1.5
混合精度：< 0.15%RSD

2.2.1.6
流量精度：≤0.07%RSD

2.2.1.7
混合准确度：±0.35%

2.2.2
交替柱再生系统泵

2.2.2.1
双柱塞串联泵设计，具有可变冲程驱动

2.2.2.2
具有自动柱塞清洗功能

2.2.2.3
压力运行范围：0-400bar

2.2.2.4
流量精度：≤0.07%RSD

2.2.2.5
混合精度：±0.20%SD

2.2.2.6
内置四通道在线脱气机，脱气机通道体积：≥1.5ml

2.2.2.7
流量范围：0.001mL/min-10.0mL/min，递增率0.001mL/min

2.2.3
柱温箱

2.2.3.1
柱温范围：具有降温功能，4~110˚C (室温以下20˚C) 

2.2.3.2
温度稳定性：±0.03℃

2.2.3.3
温度准确度：±0.5℃
▲
2.2.3.4
同时放置不少于10cm柱8根或30cm柱4根，且可以通过柱温箱内阀进行色谱柱自动切换（需提供厂家彩页资料或制造商技术白皮书或计量部门出具的检测报告复印件，所提供的证明材料均需加盖投标人公章）

2.2.4
自动进样器
★
2.2.4.1
样品容量：≥400位

2.2.4.2
最高耐压：≥130MPa

2.2.4.3
进样范围：0.1-20μL，增量为0.1μL

2.2.4.4
进样精度：< 0.15 % RSD
▲
2.2.4.5
交叉污染度：< 0.0009% （需提供提供产品制造商公开发布的彩页资料或制造商的技术白皮书或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，所提供的证明材料均需加盖投标人公章）

2.2.4.6
控制：进样体积，自动洗针程序，柱前自动衍生程序，取样及进样速率

2.2.4.7
自动进样器具备蒸汽压缩制冷系统，温度可设置从 4~40℃，增量为 1℃
▲
2.2.4.8
配置交替柱再生功能 当所关注的目标化合物出峰后，将色谱柱切换至另一色谱泵进行洗脱和平衡。同时将第二根色谱柱切换至质谱前端进行进样分析。两根色谱柱的分析和再生交替进行。（需提供提供产品制造商公开发布的彩页资料或制造商的技术白皮书或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，所提供的证明材料均需加盖投标人公章）。

2.3
质谱仪部分
★
2.3.1
质量范围(m/z)：覆盖5-3000Da
★
2.3.2
灵敏度：ESI+：1 pg利血平柱上进样，m/z 609.3>195.1，S/N >4,000,000:1
ESI+仪器检出限 (IDL)：<0.4 fg (以1 fg利血平柱上进样重复性计算)
ESI-：1 pg氯霉素柱上进样，m/z 321.0>152.0，S/N > 4,000,000:1
ESI-仪器检出限 (IDL)：<0.4 fg (以1 fg氯霉素柱上进样重复性计算)

2.3.3
正负模式切换时间：≤25 ms
▲
2.3.4
多重反应监测最小驻留时间(dwell time)：≤0.5 ms（需提供提供产品制造商公开发布的彩页资料或制造商的技术白皮书或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，所提供的证明材料均需加盖投标人公章）

2.3.5
质量分析器：共轭双曲面设计的四极杆技术 

★
2.3.6
四极杆加热最高温度≥100℃

2.3.7
动态线性范围：> 6.0×106

2.3.8
离子源：配备独立的电喷雾离子源（ESI）
▲
2.3.9
质谱入口采用非锥孔的毛细管设计（需提供提供产品制造商公开发布的彩页资料或制造商的技术白皮书或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，所提供的证明材料均需加盖投标人公章）
▲
2.3.10
采用喷雾针和接口交叉垂直以及加热反吹干燥气设计，喷雾针位置无需调节，适应全流速范围，同时保持抗污染能力，同时要求喷雾针本身不加电， （需提供提供产品制造商公开发布的彩页资料或制造商的技术白皮书或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，所提供的证明材料均需加盖投标人公章）

2.3.11
离子源切换无需放空质谱真空系统；清洗、维护方便

2.3.12
可实现包含离子光学通路和质量轴的一键式全自动系统调谐和校正

2.3.13
离子光学组件有去除污染的结构设计，具备聚焦离子的功能

2.3.14
离子传输部分无需卸真空，即可进行清洁维护
★
2.3.15
碰撞池：采用90度或180度弯曲型碰撞池，同时具有加速技术，可实现零交叉污染

2.3.16
真空系统：配有一个机械泵和两个独立分子涡轮泵，无需额外水冷却系统，免维护，自动断电保护功能，同时要求机械泵需有静音罩，降低噪音
★
2.3.17
气体要求：采用高纯氮气作为雾化气和碰撞气，无需额外氩气

2.3.18
检测系统：高能打拿极加电子倍增器设计，非降低负模式响应的光电倍增检测器设计

2.3.19
质谱工作站软件：单点控制所有的液相部分和质谱部分，实现液相和质谱同步控制、在线监测、反馈显示、序列采集和数据分析，软件可在质谱处于关机状态时独立控制液相色谱系统，提高仪器利用率

2.3.20
根据保留时间和峰宽自动分配每个离子驻留时间，无需手动设定时间窗口，可以实现每个方法分析4000个多重反应监测

2.3.21
同时实现定量和定性确认：多重反应监测可自动触发多个二级离子定性多重反应监测，保持多重反应监测定量检测灵敏度不低于单独检测时的90%，非损失灵敏度和耗时长的触发式子离子扫描模式

2.3.22
数据采集模式：全扫描、母离子扫描、子离子扫描、中性丢失扫描、选择离子扫描 、多重反应监测或选择反应监测扫描
★
2.3.23
农兽残智能判读软件

2.3.23.1
包含GB2763-2021和GB31650-2019电子化数据库

2.3.23.2
智能导入：限量标准导入时只导入当前数据中化合物和基质相关的限量，且按照GB2763-2021和GB31650-2019标准进行基质的分类

2.3.23.3
具备基质名称检查功能，输错名称可以提醒

2.3.23.4
可设警告限百分比，超过警告限的结果报红提醒

2.3.23.5
国标限量标准和判定结果同时显示在批处理界面，便于查看

2.3.23.6
包含检查脚本，可以检查方法里导入的限量和数据库里的限量是否一致
★
2.3.24
可适配实验室信息化管理系统LIMS，实现仪器分析数据的自动采集
★（三）配置要求：

3.1
高灵敏度三重串联四极杆质谱仪主机1台

3.2
超高压二元梯度泵1套（包含在线脱气机）

3.3
交替柱再生系统泵1套

3.4
高效清洁组件1套

3.5
超低防扩散组件1套

3.6
高性能自动进样器1套（含降温模块）

3.7
自动进样器多重清洗组件1套

3.8
高性能柱温箱1套

3.9
交替柱再生柱切换阀1套

3.10
机械泵1套

3.11
消耗品1套，包含：液相色谱柱3根、手拧接头10个、机械泵油5瓶、调谐液1套、连接管路（无氟材质）1 套


3.12
农兽残智能判读软件1套

3.13
数据库1套：需要包含常见农残、兽残以及超过140种全氟化合物（PFAS）的MRM数据库

3.14
数据处理终端1套（配置不低于： CPU≥4核，内存≥32G，硬盘≥2×1TG，液晶显示器≥27寸，含正版操作系统与仪器软件能兼容；具有A4打印扫描复印功能）

3.15
独立ESI离子源1套，额外配质谱接口毛细管2根

3.16
UPS电源1套（10kv，延时不低于2h）
05包：
★（一）主要用途

主要用于食品、环境、纺织品等样品中有机化合物的筛查、定性和定量分析。

（二）技术参数要求：

2.1
工作条件


2.1.1
工作电压：220V,50Hz


2.1.2
操作温度：15 – 30 ℃


2.1.3
湿度： < 80 %


2.2
液相色谱仪技术参数


2.2.1
输液单元


2.2.1.1
二元高压梯度系统


2.2.1.2
流量范围：0.001ml/min-5.000ml/min，递增率0.001ml/min

★
2.2.1.3
最高耐压≥103MPa


2.2.2
脱气单元：五通道


2.2.3
自动进样器


2.2.3.1
进样量设定范围：1uL–20 uL


2.2.3.2
进样器温度 4-40 ℃


2.2.4
柱温箱：


2.2.4.1 
温控范围：室温+5-80 ℃


2.2.4.2 
控温精度：±0.05℃；


2.2.4.3 
控温准确度：±0.5℃


2.3
质谱仪技术参数


2.3.1
离子源和进样方式

▲
2.3.1.1
配有独立的电喷雾离子源(ESI)、大气压化学电离源(APCI)

▲
2.3.1.2
ESI流速范围：在确保灵敏度不损失的前提下，实现高流速，无需分流，即可达到2.8 mL/min。提供农药多菌灵(carbendazim)在不同流速：0.4、0.8、1、2mL/min下，灵敏度不损失的谱图数据。

▲
2.3.1.3
离子源不少于两路的辅助加热雾化气，确保系统有稳定可靠的灵敏度，确保离子化更为充分,辅助加热气温度≥700℃，该温度可以在控制软件上进行设定并被运行（提供产品构造图、软件温度设置截图）

▲
2.3.1.4
离子源接口采用带反吹气技术的锥孔结构，带有主动排废气装置，接口及离子传输通道不含毛细管或离子传输管设计，以同时保持高灵敏度和优异的抗污染能力（需提供接口结构图）


2.3.1.5
可实现ESI源及APCI源30s内快速更换，无需放空质谱真空系统。


2.3.2
预四极杆部分：压力≤7.5mtorr。


2.3.3
质量分析器

▲2.3.3.1具备离子阱质谱仪及三重四极杆质谱仪的结构及全部扫描功能；四极杆一体成型，方便维护，无需控温，防止高温老化


2.3.3.2
质量范围m/z：5-1250 amu。


2.3.3.3
分辨率：最高分辨率：分辨率＞9000（扫描速度为50amu/s时）；需提供质谱轮廓图证明。


2.3.3.4
动态线性范围：莱克多巴胺柱上进样，浓度为0.05、0.1、0.5、2、10、50μg/L的标准曲线，每个浓度点只进样一次，多重反应监测扫描模式m/z 302/164，拟合标准曲线，要求标准曲线每个浓度点均满足偏差≤10%，且不分段线性相关系数r＞0.999。


2.3.3.5
质量稳定性≤0.1 amu/24 小时


2.3.4
灵敏度及重现性

★
2.3.4.1
ESI+：实际柱上进样1pg利血平，流速0.8mL/min，多重反应监测分析609/195， 信噪比≥400000:1。重现性实验：1pg利血平分别连续进样10次，峰面积CV小于3% 。

ESI-: 实际柱上进样1pg氯霉素，流速0.8mL/min，信噪比≥400,000:1。 重现性实验：1pg氯霉素分别连续进样10次，峰面积CV小于3% 。


2.3.4.2
定性MS/MS全扫描灵敏度：200fg利血平，范围150-650Da，扫描时间100ms，合计195和174碎片，S/N≥100:1，CV≤5%；


2.3.4.3
多重反应监测扫描稳定性：ESI+和ESI-下，采用多重反应监测定量分析扫描模式，检测离子对的相对丰度，用与最强离子对的强度百分比表示，当离子比在50%-100%之间，容许相对标准偏差在±20%之间。


2.3.4.4
增强子离子扫描灵敏度：200fg柱上量克伦特罗在增强子离子扫描模式下，得到一定质量数范围（m/z:50-1000）的二级全扫描谱图，可以获得不少于4个大于10%相对丰度子离子，并能够在谱库中检索，且匹配系数≥60%。


2.3.4.5
多级检测灵敏度：柱上量2pg利血平，检测609的子离子195的所有三级离子碎片，并提取响应最高离子，满足信噪比＞500，偏差小于等于10%，且同时可以得到在100到360范围内所有质荷比的信息。


2.3.4.6
5 pg/ul克伦特罗在离子阱模式子离子扫描灵敏度与串联四级杆模式子离子扫描灵敏度相比: 离子阱模式子离子（277/203）响应值提高300倍以上。

▲
2.3.4.7
抗基质干扰能力：取苹果基质提取液，加入马拉硫磷标准品，配置成20ppb的基质加标溶液，分别采用多重反应监测 331/99和331/99/71检测该样品并计算出S/N，要求三级离子检测灵敏度（S/N）是多重反应监测检测灵敏度（S/N）的15倍以上，具有抗基质干扰能力。（提供能够反映上述参数指标的色谱图，任何源内解离数据均不应被看做满足此项指标，所提供的证明材料均需加盖投标人公章。）
▲
2.3.4.8
多级定量灵敏度：1pg克伦特罗进样，经色谱柱分离保留，保留时间＞2min，取母离子277，子离子259，三级子离子203，质量色谱图不进行平滑处理，要求S/N＞200：1，连续进样6针要求进样RSD＜15%（峰/峰比）。（提供能够反映上述参数指标的色谱图或软件截图，任何源内解离数据均不应被看做满足此项指标。所提供的证明材料均需加盖投标人公章）

2.3.4.9
多级定量稳定性：高选择性三级负离子定量稳定性：1pg氯霉素, 经色谱柱分离保留，保留时间＞2min，取母离子321，子离子152，三级子离子121，连续进样6针要求进样RSD＜15%。


2.3.4.10
高选择性三级离子定量线性要求：进样克伦特罗浓度为0.2ppb、0.5ppb、2ppb、5ppb、20ppb的标准曲线，质谱方法采用三级离子（母离子277，子离子203，三级子离子132），拟合标准曲线，要求标准曲线r＞0.99。


2.3.5
扫描模式


2.3.5.1
实际定量分析，设置驻留时间为1ms，多重反应监测分析可满足一次进样＞2000对。

▲
2.3.5.2
串联质谱功能：一次进样同时获得多重反应监测定量图谱及各组分子离子二级/三级全扫描质谱图。

▲
2.3.5.3
碰撞室：大于90度的弯曲碰撞室（需提供设备结构图予以佐证）。
▲
2.3.5.4   能去除中性粒子的干扰，且 Dwell time低至2ms时，灵敏度不损失。提供农药多菌灵在2ms和10ms的驻留时间时，灵敏度不损失的数据证明。


2.3.5.5
能用多级定量以进一步消除复杂体系的相互干扰，在一次进样过程中同时完成≥3个化合物的定量筛选和结构确证。


2.3.5.6
检测器：电子倍增器。

▲
2.3.5.7
气体要求：采用高纯氮气作为雾化气和碰撞气，无需使用氦气或氩气。


2.3.6
软件


2.3.6.1
自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理、快速定量。


2.3.6.2
能提供定量数据质量监测，以确定质控样品或空白样品是否落在用户指定的误差范围内。


2.3.6.3
谱图库：有国内外检测农药、兽药以及毒物的三重四级杆质谱方法以及二级图谱数据库≥1500种化合物。

2.3.6.4
配备高通量定量软件，可同时分析≥100种化合物。要求能自动标识离子比率、异常值。智能的多化合物多重反应监测方法设置，可根据每个多重反应监测目标物的保留时间自动设置多重反应监测窗口，无需手动设置多重反应监测采集窗口的起止时间段。


2.4
软件控制和数据处理系统硬件

★（三）配置要求：

3.1
液相色谱仪 1套，包括:二元高压送液泵1套、五路在线脱气包1套、160位自动进样器1套和柱温箱 1套

3.2
质谱仪主机 1套,包括:ESI 源 1套，APCI 源 1套 ，原厂专用锥孔维护棉签100根（若离子源接口采用锥孔设计）或原厂备用离子传输毛细管（石英、金属或DL管）100根（若离子源接口采用毛细管设计）

3.3
仪器操作系统 1套

3.4
高通量定量软件 1套

3.5
UPS电源 1台（10KVA，延迟≥1小时）


3.6泵油2桶

3.7 ESI喷针 5根

3.8
样品瓶2ml、1000个（带瓶盖、瓶垫、瓶）

3.9
安装标准品 一套

3.10
调谐液1套

3.11
数据处理终端 1套（CPU≥6核心12线程，内存≥32 Gb DDR3 1600Mhz SDRAM，硬盘≥2*2Tb，独立显卡，DVD/CD-RW, 含正版操作系统与仪器软件能兼容，液晶显示装置≥27英寸，具有A4打印扫描复印功能）

3.12
液相C18色谱柱，3根。
