
中国科学技术大学单分子纳米分析仪采购需求

前注：

1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；

    2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标供应商可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评标委员会评审认可；

3、为有助于投标供应商选择投标产品，若项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标供应商可以选择性能相当于或者高于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；
4、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收；投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

5、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争；

6、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；

7、下列采购需求中：如属于最新一期《节能产品政府采购清单》中政府强制采购的节能产品，则投标供应商所投产品须为最新一期《节能产品政府采购清单》内所列产品；

8、下列采购需求中：标注▲的产品，投标供应商在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函随评审结果一并公告；

9、单一产品采购项目中，提供同一品牌产品的不同供应商参加同一包项下投标的，以一家供应商计算有效供应商数量。非单一产品采购项目中，提供标注▲的产品（即：核心产品）任一核心产品为同一品牌的不同供应商参加同一包项下投标的，以一家供应商计算有效供应商数量；

10、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系代理机构，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，开标后代理机构不再受理对招标文件条款提出的质疑。
11、投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但关键部分应附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。
一、采购需求前附表

	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	详见投标供应商须知前附表 

	2
	供货及安装期限
	详见投标供应商须知前附表 

	3
	免费保修期
	详见投标供应商须知前附表 

	4
	本项目采购标的及所属行业
	采购标的：▲单分子纳米分析仪
所属行业：工业


货物需求

（一）货物指标重要性表述
	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	重要指标项
	★
	评分项，每满足一项得4分

	无标识项
	
	评分项，每满足一项得1分

	注：凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。


（二）货物指标要求
技术参数
激光器：488nm、638nm、730nm全固态激光器（40-100 mW）。
★检测器：采用SPCM单光子计数模块，可实现单光子计数功能，同时满足量子效率大于65%，光敏区直径小于200微米；同时满足每个检测器配有半导体温控（TEC）模块。
光路传导：激光传递和光传导采用空气传导，非光纤传导。
★散射光检测灵敏度：侧向散射光可以实现≤30 nm 空白聚苯乙烯微球的直接检测。
散射光检测分辨率：可实现53nm、73nm、96nm、120nm四种不同尺寸混合二氧化硅微球基线分辨检测。
检测颗粒直径：7～1000 nm
★荧光灵敏度: AF488<10，PE<1（使用绿色激光激发），可检测到单个小于1000个碱基的单链RNA（直接检测非理论推算）。
检测通量：单次检测样品最大个数为20。
标准球的通过时间：通过时间中位值≥0.2 ms。纳米颗粒穿越探测区能反复被激发，可区分单个颗粒的光信号和背景信号。
需要的样品量：10～100 μL
样品消耗量：≤1 µL/min
获取速率：≤10,000 events/min
纳米颗粒粒径/浓度检测：使用纳米颗粒标准品，可通过软件直接计算出样本颗粒的粒径分布和颗粒浓度，以及圈门内亚群的颗粒粒径分布和对应的颗粒数占比。
荧光分析：快速获得荧光阳性/阴性颗粒数和占比
背景颗粒数：在53/73/96/120 nm 二氧化硅微球，完全检出并分辨的条件下，40～200纳米范围的背景颗粒数≤500 events/min
软件：智能化的软件系统，标配英文版本，具备采集和分析功能、可自动或手动调整阈值，可选择不同的检测通道作为信号触发通道，可直接出具粒径检测报告和浓度检测报告。也可以出具粒径和总浓度、亚群浓度的综合报告。
★实时可视化：带video窗口，可实时监测激光束和样品流动室的情况。
数据：可导出txt、PDF、bmp、Excel、FCS3.0等多种格式。
鞘液：不需要购买/配置鞘液，可用实验室普通蒸馏水。
鞘液的消耗量：≤100 µL/min。
样本流速：2～60 nL/min，同时支持流速连续可调。
质控：通过一种荧光标准球即可以检测仪器各通道的状态，跟踪监测和调整仪器性能。
清洗维护：一键式开关机，全自动液路清洗维护，无需手动操作。
上样方式：标准0.6 mL EP管置于20通道进样盘上样。
实时压力监控：样品进样压力（0～5.0）±0.1 Kpa 自动反馈控制，实时监控用以判断液流状态。
核酸药物包封率：通过自带软件可一键获取药物包封率。
核酸拷贝数：通过自带软件可一键获取核酸拷贝数。
★荧光定量检测功能：软件可以实现一键获取样本ERF数据功能，支持LNP表面修饰体、EV和病毒类样品蛋白拷贝数定量分析。
配体密度分析：基于荧光定量功能，结合颗粒粒径信息，软件可一键式计算获得单个颗粒的配体密度信息。
Event tracking功能：外泌体、核酸药物、病毒等样品检测过程，软件界面实时可见检测事件Events/sec和检测时间Time(s)二维散点图，用于样品体系纯度的快速判定。
可插拔式滤光片，支持通道配置更改。
空气泵：内置。
注：提供投标响应表和技术参数中要求的证明材料，其中“★”条款必须提供证明材料，“★”条款参数中如未指定要求证明材料形式的，投标文件中须提供检测报告、官网截图、产品说明书、产品彩页等任意一种证明材料。
（三）售后服务要求
1、整机3年保修期，软件终身免费升级与维护。

2、供应商应在接到报修通知后4小时内响应，48小时内派技术人员到达现场，72小时之内排除故障；需要更换设备或配件的应在15日内修复（从甲方提出现场服务要求之日开始算起），30日内不能修复的须及时免费提供备用设备。保修期内的零部件、配件和人工等均为免费。

4

