招标内容及要求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

满足医院医疗设备的使用需求。落实政府采购政策需满足的要求：本项目执行政府采购促进中小企业发展、支持监狱企业、促进残疾人就业、强制采购和优先采购节能、环保产品、鼓励采用优先采购等政府采购政策。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

投标人所提供设备必须是成熟的、稳定的产品，提供的产品符合国家的相关标准及要求。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

符合国家医疗器械相关标准，按技术规格及要求执行。

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

（一）技术参数、配置要求、设备限价、质保期明细(注：仪器设备的配置要求和质保期不在技术参数打分范围，属于必须响应。)

包1：

| 设备名称1 | 纯音听阈测定仪 |
| --- | --- |
| 设备详细参数及性能指标要求 | 1、测试功能包含：气导听阈、骨导听阈、声场测听、言语测听 ★2、气导耳机频率输出范围≥125Hz～12000Hz；频率输出精度≤1% ★3、骨导耳机频率输出范围≥250Hz～8000Hz；频率输出精度≤1% 4、气导耳机声强输出范围≥－10～120dBHL 5、骨导耳机声强输出范围≥－10～70dBHL 6、谐波失真气导<2.5％；骨导<5％ 7、声强步进 1、2.5、5dB 8、纯音输出类型：连续音、脉冲音、啭音等 9、掩蔽音类型有：窄带噪声、白噪声、言语噪声 10 掩蔽方法：具有简便易学的掩蔽方式 11、通话和监听功能：内置通话麦克风及扬声器 ★12、设备操作界面、按键、联机软件全中文 ★13、可编辑的中文测试报告 |
| 配置要求 | 1、气导耳机、骨导耳机、病人应答器； 2、工作站 |
| 设备限价（单价） | 9万元 |
| 质保期 | ≥3年 |

| 设备名称2 | 耳声发射仪 |
| --- | --- |
| 设备详细参数及性能指标要求 | 1、具备畸变产物耳声发射(DPOAE)诊断测试 ★2、电脑软件联机操作、支持直接输入患者信息（姓名、生日、 ID 、检查者、日期和时间）、中文操作软件、通过患者编辑软件上传测试结果，或将软件数据下传给主机，结果导岀其他软件。 3、打印：可通过标签打印机、PDF或通过联机软件打印 ★4、刺激声类型：纯音 5、可选测试频率，重复校准的最大次数 6、显示信息：响应水平、噪声水平和测试进度 7、测试结果：通过，有明确响应；未通过，无明确响应或测试结果不完整。 8、反应识别：相位统计法 9、噪声识别：近2f2-f1处窄带噪声 10、残余噪声计算：加权叠加，综合叠加因素 11、伪迹拒绝：加权叠加 12、泄露检查：反馈信号分析 13、探头检测：最大声压极限(“刺激声”)，扬声器间对比(“对称性”)，泄露检查(“探头匹配”) 14、校准：耳内校准 ★15、在用户自定义的频率范围内测量 DPOAE 图表或测量 DPOAE 精细结构。 ★16、测试频率精度：1~10点/倍频程 17、手动复测特定频点 18、DPOAE诊断测试时间：自适应时间停止、手动设置最小、最大时间停止 |
| 配置要求 | 配工作站1套。 |
| 设备限价（单价） | 16.5万元 |
| 质保期 | ≥3年 |

| 设备名称3 | 便携式双向多普勒血流探测仪 |
| --- | --- |
| 设备详细参数及性能指标要求 | 1、LCD屏幕实时显示波形和参数； 2、主机内置存储器，可储存至少30组波形及数据； 3、探头前端带有冻结键，便于操作读取测量中的波形及数据； 4、双向血流：同时反映双方向血流状况； 5、能够分别对动脉、静脉的血管状况进行检查； 6、临床检测参数： 6.1、 S：收缩期血流速率(cm/s) 6.2、 MN：平均多普勒变速(cm/s) 6.3、 D：舒张期血流速率(cm/s) 6.4、 RP：阻抗系数RP=(S-D)/S 6.5、PI：脉动指数 6.6、 HR：心率 |
| 配置要求 | / |
| 设备限价（单价） | 3万元 |
| 质保期 | ≥1年 |

包2：

| 设备名称1 | 高清电子胃肠镜 |
| --- | --- |
| 设备详细参数及性能指标要求 | 主要配置技术要求： 一、图像处理装置一台： ★1、具备高清数字信号输出:12G-SDI、3G-SDI、SD-SDI、HD-SDI、VBS复合接口； ★2、主机光源一体化设计，触摸屏设计操作简便，光源装置：≥5色LED光源； ★3、具备窄带波光、自体荧光成像功能，蓝光≥415nm、绿光≤540nm； 4、具备构造和色彩强调成像功能； ★5、具备双红光成像功能； 6、具备保持对比度的亮度调节成像功能； 7、特殊光观察≥4种； 8、具备全自动测光功能； 9、具备画中画输入接口； 10、红色强调强≥±8档； 11、蓝色强调强≥±8档； 12、色调调节≥±8级； 13、具备快速实时冻结功能； 14、可兼容高倍放大细胞内镜； 15、可连接便携式存储器。 二、电子上消化道内窥镜三条： 1、成像芯片为高清单色CCD或高清CMOS； 2、镜身带副送水功能； 3、视野角度≥140度（0度直视）； 4、最小可视距离≤3mm； ★5、弯曲角度：上≥210度、下≥120度、右≥100度、左≥100度； 6、先端部外径≤9.8 mm，插入部外径≤9.9 mm； 7、管道内径≥3.2mm； 8、有效长度≥1030mm，全长≤1350mm； 9、兼容窄波光成像功能； 10、副送水出水方向靠近治疗附件出口，治疗时可直接冲洗治疗部位。 三、高清电子结肠内窥镜三条： 1、成像芯片为高清单色CCD或高清CMOS； 2、采用防水的一触式连接； 3、兼容窄波光成像功能； 4、镜身带副送水功能； 5、视野角≥170度； 6、先端部外径≤12.2mm，插入部外径≤12mm； 7、钳子管道内径≥3.2mm； 8、具有反应性插入技术，可实现智能弯曲、强力传导、可变硬度功能； 9、有效长度≥1330mm，全长≤1655mm； 10、弯曲角度：上≥180度、下≥180度、右≥160度、左≥160度； 11、导光束≥3条。 四、高频电刀一台： ★1、具备生理盐水功能和高频电刀功能，触摸屏设计，满足所有基础电外科手术使用，能够进行普通电切、汽化电切、生理盐水电切和普通外科手术； 2、输出模式：生理盐水模式、单极模式、URO模式、双极模式； 3、输出功率：生理盐水模式≥300W， 单极模式≥300W， 双极模式≥90W； 4、切割、凝固搭载≥10种单极和双极模式； 5、具备≥5种切割模式（单纯切割、双极切割、脉冲慢切、电解质溶液切割、脉冲快切等）能够在开始切割时即向组织高频输出，以支持其瞬间放电，减轻其机械性切除的风险； 6、具有快速放电技术，对应于各种内窥镜治疗，以必需的最低输出功率实现稳定切割； 7、具有等离子、双极、单极、通用、负极板等输出接口； 8、具备高功率切割，以高功率输出直至检出放电为止，无初期延迟的顺利切割。 |
| 配置要求 | 图像处理装置一台、高清电子胃镜三条、高清电子结肠镜三条、高频电刀一套、送水装置一套、送气装置一套、32寸图像显示分别率不低于4k一台、图文工作站两套、测漏装置一套、超声小探头系统（2条20MHz探头）、双门储镜柜一个、台车一台。 |
| 设备限价（单价） | 360万元 |
| 质保期 | ≥3年 |

（二）交货期：合同签订后，60日历天内交货并安装调试完成；

（三）实施时间：2025年；

（四）交货地点：开远市智源路999号（采购人指定地点）。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

1、采购标的必须达到合同约定的所有要求；

2、提供的设备是全新的，符合国家质量标准，具有生产厂家质量保证书及合格、产品注册证书/备案证书的产品；

3、售后响应时间：及时响应并安排技术人员到达现场解决问题。如无法解决问题则当天内提供备用设备。遇重大活动需提前到场保障；

4、中标人需按指定的地点统一交货，验收测试按国家相关的规定和标准执行，一次性通过验收。

5、投标人需保证所投设备、器械均为最新生产的。

- 6、质保期内每年按季度定期巡检保养设备；

- 7、提供设备安装培训，提供设备正常运行的使用条件及环境条件改造；

8、设备安装后，提供优质的培训维护等售后服务（如驻场服务、协助本项目设备业务应用等）。

六、采购标的的验收标准；

1、验收方式：投标人交货时，采购人组织验收小组或指定代理人统一验收，采购人认为必要时可邀请有关专家参与共同验收，验收时采购人将按照国家相关标准或招标文件所载明的标准和方法进行验收；

2、验收要求：按国家及相关行业验收标准验收以及合同条款验收，如有残缺、缝合等质量问题无条件包退包换。验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本项目合同填好验收结果并签名盖章。

七、采购标的的其他技术、服务等要求；

1、保证所有货物均为全新、原装正品；

2、付款方式：乙方在合同签订前向甲方提交合同总价10%的履约保证金，收到乙方提交的履约保证金，签订合同后，甲方向乙方支付合同总价10%的预付款。设备到货，安装调试完成并经甲方验收合格后30日内，甲方向乙方支付合同总价款的90%，履约保证金待乙方履行完合同约定权利义务事项后退还，具体付款方式以双方合同约定为准；

3、需提供充足的备品备件，满足各科室的日常工作需求；

4、具有完善的售后服务体系；

5、具有完整的培训计划及措施，能够让各科室人员了解和使用设备。

6、所投产品若为国产产品，生产时间为投标截止时间前3个月内生产的产品。