（一）

品目1-1:：一次性使用喉镜片

1、耗材用途：配合可视喉镜使用，避免交叉感染。适用于2-6岁患者。

2、耗材技术参数要求：

2.1喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离：≤30mm；

2.2一次性喉镜片可插入镜片长度：88mm；

2.3镜片前端厚度：10.5mm；

2.4镜片角度：33度。

品目1-2：一次性使用喉镜片

1、耗材用途：配合可视喉镜使用，避免交叉感染。适用于6岁-成人患者。

2、耗材技术参数要求：

2.1喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离：≤35mm；

2.2一次性喉镜片可插入镜片长度：108mm；

2.3镜片前端厚度：12.5mm；

2.4镜片角度：42度。

品目1-3：一次性使用全包喉镜片

1、耗材用途：配合可视喉镜使用，避免交叉感染。适用于肥胖患者。

2、耗材技术参数要求：

2.1喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离：≤40mm；

2.3一次性喉镜片可插入镜片长度：123mm；

2.4.镜片前端厚度：13.5mm；

2.5镜片角度：44度。

品目1-4：体外循环插管及穿刺附件

1、耗材用途：适用于动脉血管的插管插入术，形成和体外循环其他部件的连接。

2、耗材要求：

2.1.插管尺寸：15Fr；

2.2.可选插管尺寸：19、21、23Fr；

2.3.可选套管插入长度：15、23cm；

2.4.带Bioline涂层。

品目1-5： 体外循环插管及穿刺附件

1、耗材用途：适用于动脉血管的插管插入术，形成和体外循环其他部件的连接。

2、耗材技术参数要求：

2.1.插管尺寸：17Fr；

2.2.可选插管尺寸：19、21、23Fr；

2.3.可选套管插入长度：15、23cm；

2.4.带Bioline涂层。

品目1-6：体外循环插管及穿刺附件

1、耗材用途：适用于静脉血管的插管插入术，形成和体外循环其他部件的连接。

2、耗材技术参数要求：

2.1.插管尺寸：21Fr；

2.2可选插管尺寸：19、23、25、29Fr；

2.3可选套管插入长度：38、55cm；

2.4带Bioline涂层。

品目1-7：体外循环插管及穿刺附件

1、耗材用途：适用于静脉血管的插管插入术，形成和体外循环其他部件的连接。

2、耗材技术参数要求：

2.1.插管尺寸：23Fr；

2.2.可选插管尺寸：19、21、25、29Fr；

2.3.可选套管插入长度：38、55cm；

2.4.带Bioline涂层。

品目1-8： 体外循环插管及穿刺附件

1、耗材用途：用于体外循环插管过程中辅助完成动静脉穿刺。

2、耗材组成要求：

2.1复合薄膜 PET-O/PP无菌包装

2.2辅助附件组成：1.解剖刀、穿剌针、注射器、.血管扩张器、导丝。

品目1-9：体外循环套包PLS

1、耗材用途：用于体外循环手术支持

2、耗材技术参数要求：

2.1提供完整肝素涂层套包，包括渗透膜氧合器、离心泵头、全套管路系统及完备配件，使用时间≥14天。

2.2氧合膜表面积：≥1.8 m2

2.3热交换器表面积：≥0.6 m2

2.4气体流速：≥15 l/min

2.5血流范围：0.5-7 l/min

2.6套包血液入口和出口：3/8"

2.7套包气体连接口：1/4"

2.8套包水连接口：1/2"

品目1-10：一次性使用压力传感器（膀胱压力）

1、耗材用途：尿动力监控仪配套耗材，用于监测1h尿量以及24h尿量并且记录、完成仿生学膀胱功能训练，并可实时监测动态腹内压变化2、耗材技术参数要求：

2.1. 与配套设备搭配共同使用；

2.2. 具备感控一体式压力传感器，可感知膀胱压力，也可根据膀胱压力控制排尿；

2.3. 测定范围：0-300mmHg；

2.4. 测量精度：≤±2%；

2.5. 使用寿命：≥ 96h；

（二）配送要求由供应商负责，每次配送的时间和数量以医院的采购计划或合同为准。医用耗材的配送地点，以医院要求的送货地点为准。

（三）验收标准：按照医院相关制度对供应商产品予以验收；原装缺损及其他不符合要求的、有效期不在合理最长有效期内的产品供应商应当予以退换。