项目需求书
（一）纯水机采购需求主要内容
1、功能及目标要求：
1.1功能和用途：主要用于法检业务。实验室开展涉税化验、两用物项初筛涉及的矿产品、金属材料、化工品、石墨等法检样品的前处理分析。
2、标准、规范要求：
2.1JJF（津）74-2022《水质在线电导率仪校准规范》
3、技术指标要求：
	序号
	设备名称
	采购数量
	技术项目
	具体技术要求描述
	备注

	1
	纯水机
	1台
	主要技术参数
	*1.产水电阻率：18.2MΩ.cm@25℃。
*2.最大制水量不小于2L每分钟。
3.TOC含量≤2ppb。
4.内置独立在线TOC检测模块，检测范围0.5-999ppb，检测精度±0.1ppb。附带出厂校准证书。
5.系统内置无汞双紫外灯，有效氧化有机物及抑制微生物滋生。
6.可定量取水。
7.带取水臂。
	


备注：
采购需求中加“*”条款为实质性技术条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理，加“#”条款为重要项技术条款，发生负偏离即做扣分处理。
4、数量、交付时间和地点：
4.1采购数量：1台，交付地点：天津海关化矿金属材料检测中心A13层，交货期：自合同签订之日起45日内货到安装调试完成并验收合格交付使用。
4.2供应商应予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，需求单位有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。
5、服务标准、期限、效率等要求：
5.1产品维修率低，耗材更换便捷，故障响应与咨询：中标供应商能响应故障处理请求和电话咨询，提供5x8小时服务，提供2小时内响应和24小时内派人到现场维修的售后服务。中标供应商应提供维保人员名单、联系电话等。
5.2合同签订后，在1周内中标供应商将仪器操作间的装修要求和水、电、气要求通知采购需求方。中标供应商负责将设备运至采购需求方指定的地点，免费负责安装。中标价应包含产品的制造、材料费（主材及辅材）、运输、安装、验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付采购需求方使用的所有相关费用。中标价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的需方依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）。
6、验收标准：
6.1设备到货后，供需双方共同开箱验收；
6.2货物验收时须同时满足以下各项标准及要求方为合格：装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其他应随产品一同装箱的技术资料；
6.3设备安装调试验收完毕后，供需双方填写签署《设备验收报告》。设备保修期自签署验收报告日期开始计算。货到后，中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格，带“*”的项目必须符合其性能。
验收需要满足：
（1）中标供应商须提供产品的原厂技术文件以及验收要求的校准文件或计量证书。属于中华人民共和国强制检定计量器具，中标供应商须负责提供法定计量证书。所需费用由中标供应商承担。
（2）中标供应商设备供货、安装施工、调试、工程验收、货物运输、售后服务等均应符合国家相关法律、法规以及国家标准、相关行业标准。中标供应商提供设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。
（3）中标供应商应向采购需求方提供完整的设备技术资料（含中文）、货物制造商的出厂检验报告、合格证书、产品保证书、认证书、及政府许可证明、说明书等，保证产品和安装材料是新生产、未经过使用的原装原厂正品。如在交付使用前发生设备损坏和不合格，采购需求方有权要求退货，因此造成的一切损失由供应商承担。
（4）中标供应商根据合同要求进行系统安装、调试后，由采购需求方进行使用性能方面的验收，确保在使用过程内具有满意的性能。如质量不符合要求，供应商应无条件及时更换并不得以任何原因拖延。
（5）采购需求方根据招标文件、中标供应商的竞标文件、合同、制造厂商的产品验收标准及中华人民共和国有关标准进行验收。采购需求方有权委托中国具权威资质机构对设备的灵敏度、测量精度等技术性能进行验收。因中标供应商所提供的产品未达到招标文件中技术性能指标的，一律拒收，不予付款，采购需求方有权因此终止合同的执行，中标商将自行承担所有经济损失；同时，采购需求方将保留向中标供应商因设备延迟到位而造成对口岸检验业务的不良影响追索相应“违约”责任的权利。
7、技术培训、技术资料、质保期限、附属配套设备等其他需求：
7.1现场免费培训，供货方对操作人员进行技术培训，使操作人员能够掌握有关系统设备的原理、使用、维护和管理技能，达到能独立进行管理、故障处理、日常测试维护等工作的目的，保障设备能够正常、安全的运行，中文说明书。
7.2整机质保期2年。
7.3配套设备满足使用需求，详见设备清单。
7.4现场培训：仪器在安装调试同时，中标供应商负责免费派工程师对用户就仪器原理和基本操作进行现场培训，培训人员2-3名，培训时间视需求单位需要，原则上不少于3天，确保需求单位用户能正常操作。
7.5集中培训：中标人免费提供需求单位至少2名技术人员到厂家在国内的培训中心进行相同设备专项技能培训，培训时间原则上不少于3天。
8、计量需求：
8.1计量项目：现行JJF（津）74-2022 《水质在线电导率仪校准规范》要求的项目。 
8.2何时提供计量证明（货到现场提供或是安装完成后立即提供）。


（二）卡尔费休水分测定仪采购需求主要内容
1、功能及目标要求：
1.1用于法检油品化工品水含量检测，归类化验，固废属性鉴别等。
2、标准、规范要求：
2.1GB/T 11133-2015、GB/T 11146-2009、GB/T 26986-2011。
3、技术指标要求：
	序号
	设备名称
	采购数量
	技术项目
	具体技术要求描述
	备注

	1
	▲卡尔费休水分测定仪
	1台
	库仑法部分
	1*.满足标准GB/T 11133-2015、GB/T 11146-2009的要求。
2.测量技术采用恒定极化电压，电流测定法。
3. 水分测量范围检出限：≤2μg;水分测量范围分辨率：≤0.001μg。
4#. 水分测量范围：10μg – 200mg H2O。
5. 主机与触摸屏需为分体式结构，触摸屏可单独放在距离主机较远处操作，避免实验人员接触有毒有害样品。
6. 配备智能溶剂泵，可实现在触摸屏完成加液、排液、更换溶剂操作。
7. 方法结束后，实现能自动进行预滴定操作，提前中和样品溶剂、缓冲液、容器、环境水汽带来的空白杂质，保持滴定杯处于待机状态，随时检测样品。
8. 可实现自动测量在线漂移值功能，并可自动扣除漂移值。
	

	2
	
	
	容量法部分
	1*.满足标准GB/T 26986-2011的要求。
2.极化电压范围：0-±2300.0mV；且极化电压50mV, 100mV, 200mV,300mV可调。
3.电流测量范围：0-±240μA；
4.电流分辨率：不低于0.00006μA (显示0.1μA)；
5#.水分测量范围：10ppm-100%。                      
6. 主机与触摸屏需为分体式结构，触摸屏可单独放在距离主机较远处操作，避免实验人员接触有毒有害样品。
7. 配备溶剂泵，可实现在触摸屏完成加液、排液、更换溶剂操作。
8. 方法结束后，可实现自动预滴定操作，提前中和样品溶剂、缓冲液、容器、环境水汽带来的空白杂质，保持滴定杯处于待机状态，随时检测样品。
9. 可实现自动测量在线漂移值功能，并可自动扣除漂移值。
	

	3
	
	
	称量模块
	1.双量程天平，最大称量值：0-42g；0-120 g；                     
2.可读性：0.01mg；0.1mg；
3.重复性：≤0.0125mg（5%载荷）；
4.线性偏载：≤0.06mg；
5.秤盘直径：不大于φ80mm；
6.双量程双精度，精确度可自动切换；
7.机器具备抗过载保护功能；
8.具备单模块传感器，可实现快速准确的获得称量结果；
9.具备温度漂移和时间触发的全自动校准功能，可实现不需要人工干预的全自动内部校准，避免忘记校准所带来的称量风险；
	

	4
	
	
	仪器配置
	1.容量检测模块（电极1根，滴定杯1个，滴定管1根）1个；
2.库伦滴定模块（电解电极和测量电极各1根，滴定杯1个）1个；
3.称量模块：1个。
4.说明书：1份。
	


备注：
采购需求中加“*”条款为实质性技术条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理，加“#”条款为重要项技术条款，发生负偏离即做扣分处理。加“▲”为所属核心产品。
4、数量、交付时间和地点：
4.1采购数量：1 台；交货期：自合同签订之日起60日内货到安装调试完成并验收合格交付使用；交付地点：天津市开发区第二大街51号，天津海关科技大楼B1108房间 。
4.2供应商应予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，需求单位有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。
5、服务标准、期限、效率等要求：
5.1产品维修率低，耗材更换便捷，故障响应与咨询：中标供应商能响应故障处理请求和电话咨询，提供5x8小时服务，提供2小时内响应和24小时内派人到现场维修的售后服务。中标供应商应提供维保人员名单、联系电话等。
5.2合同签订后，在1周内中标供应商将仪器操作间的装修要求和水、电、气要求通知采购需求方。中标供应商负责将设备运至采购需求方指定的地点，免费负责安装。中标价应包含产品的制造、材料费（主材及辅材）、运输、安装、验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付采购需求方使用的所有相关费用。中标价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的需方依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）。
6、验收标准：
6.1设备到货后，供需双方共同开箱验收；
6.2货物验收时须同时满足以下各项标准及要求方为合格：装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其他应随产品一同装箱的技术资料；
6.3设备安装调试验收完毕后，供需双方填写签署《设备验收报告》。设备保修期自签署验收报告日期开始计算。货到后，中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格，带“*”的项目必须符合其性能。
验收需要满足：
（1）中标供应商须提供产品的原厂技术文件以及验收要求的校准文件或计量证书。属于中华人民共和国强制检定计量器具，中标供应商须负责提供法定计量证书。所需费用由中标供应商承担。
（2）中标供应商设备供货、安装施工、调试、工程验收、货物运输、售后服务等均应符合国家相关法律、法规以及国家标准、相关行业标准。中标供应商提供设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。
（3）中标供应商应向采购需求方提供完整的设备技术资料（含中文）、货物制造商的出厂检验报告、合格证书、产品保证书、认证书、及政府许可证明、说明书等，保证产品和安装材料是新生产、未经过使用的原装原厂正品。如在交付使用前发生设备损坏和不合格，采购需求方有权要求退货，因此造成的一切损失由供应商承担。
（4）中标供应商根据合同要求进行系统安装、调试后，由采购需求方进行使用性能方面的验收，确保在使用过程内具有满意的性能。如质量不符合要求，供应商应无条件及时更换并不得以任何原因拖延。
（5）采购需求方根据招标文件、中标供应商的竞标文件、合同、制造厂商的产品验收标准及中华人民共和国有关标准进行验收。采购需求方有权委托中国具权威资质机构对设备的灵敏度、测量精度等技术性能进行验收。因中标供应商所提供的产品未达到招标文件中技术性能指标的，一律拒收，不予付款，采购需求方有权因此终止合同的执行，中标商将自行承担所有经济损失；同时，采购需求方将保留向中标供应商因设备延迟到位而造成对口岸检验业务的不良影响追索相应“违约”责任的权利。
7、技术培训、技术资料、质保期限、附属配套设备等其他需求：
7.1现场免费培训，供货方对操作人员进行技术培训，使操作人员能够掌握有关系统设备的原理、使用、维护和管理技能，达到能独立进行管理、故障处理、日常测试维护等工作的目的，保障设备能够正常、安全的运行，中文说明书。
7.2整机质保期2年。
7.3配套设备满足使用需求，详见设备清单。
7.4现场培训：仪器在安装调试同时，中标供应商负责免费派工程师对用户就仪器原理和基本操作进行现场培训，培训人员2-3名，培训时间视需求单位需要，原则上不少于3天，确保需求单位用户能正常操作。
7.5集中培训：中标人免费提供需求单位至少2名技术人员到厂家在国内的培训中心进行相同设备专项技能培训，培训时间原则上不少于3天。
8、计量需求：
8.1计量项目：按相关计量规程对设备进行计量，容量法：包含水分含量重复性，库伦法：包含水分含量重复性及示值误差。 
8.2何时提供计量证明（货到现场提供或是安装完成后立即提供）。安装完成后1周内提供计量证书。


（三）自动常压蒸馏仪采购需求主要内容
1、功能及目标要求：
1.1石油及石油产品常压馏程的检测。
2、标准、规范要求：
2.1GB/T 6536-2010、GB/T 26984-2011原油馏程的测定、ASTM D86、ASTM D850、ISO3405。
2.2GB/T 18612-2011原油中有机氯测定样品前处理。
3、技术指标要求：
	序号
	设备名称
	采购数量
	技术项目
	具体技术要求描述
	备注

	1
	自动常压蒸馏仪
	1台
	主要技术指标
	 1.用于测定天然汽油（稳定轻烃）、轻质和中间馏分、车用火花点燃式发动机燃料、航空汽油、喷气燃料、柴油和煤油，以及石脑油和石油溶剂油产品的馏程；
*2.执行标准:GB/T 6536-2010、GB/T 26984-2011原油馏程的测定、ASTM D86、ASTM D 850、ISO3405、 GB/T 18612-2011原油中有机氯测定样品前处理；
*3.温度测量范围:0-450±0.01℃,测温元件:PT100(高精度测温传感器),加热方式和仲裁实验方法加热方式一致,加热方式的稳定性保证了样品蒸馏过程的稳定性,保证数据的稳定性；
*4.体积测量范围：0-100±0.01ml(高端红外线量筒读数系统)每次步进0.01ml,仪器自带量筒识别系统；
*5.蒸馏速率：0-10ml/min根据实验要求任意设定：2-4ml/min(低于250℃),4-5ml/min（高于250℃）自动控制；
6.冷凝管温度范围：0-80±1℃，采用压缩机制冷单元,降温速度快;
7.量筒控温范围：0-80℃；试验过程中保持13-18℃，回收室里带风扇使温度达到均匀并密封性好，防止空气对流，自带量筒识别系统，如果无量筒，仪器停止实验。
	

	2
	
	
	设备清单
	1.自动蒸馏测定器主机：1台
2.玻璃蒸汽温度传感器：1支
3.干点传感器：1支
4.手动蒸馏模块：1套
5.冷凝管清洗拉绳：2根
6.支管胶塞：10个
7.胶塞:10个
8.量筒封套：1个
9.烧瓶垫板：每个规格各3块
10.消防气瓶接管：1套
11.导流铲：1个
12.100mL量筒：1支(带计量证书)
13.100mL烧瓶：4支
14.125mL烧瓶：10支
15.5mL量筒：1支（精度：0.1ml）(带计量证书)
16.GB/T 514中GB-46号玻璃水银温度计（-2℃~300℃，分度值：1℃）:1支(带计量证书)
17.GB/T 514中GB-47号玻璃水银温度计（-2℃~400℃，分度值：1℃）:1支(带计量证书)
18.说明书合格证各1份
	


备注：
采购需求中加“*”条款为实质性技术条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理，加“#”条款为重要项技术条款，发生负偏离即做扣分处理。
4、数量、交付时间和地点：
4.1采购数量：1台，交付地点：天津海关化矿金属材料检测中心科技大楼B1105，交货期：自合同签订之日起45日内货到安装调试完成并验收合格交付使用。
4.2供应商应予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，需求单位有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。
5、服务标准、期限、效率等要求：
5.1产品维修率低，耗材更换便捷，故障响应与咨询：中标供应商能响应故障处理请求和电话咨询，提供5x8小时服务，提供2小时内响应和24小时内派人到现场维修的售后服务。中标供应商应提供维保人员名单、联系电话等。
5.2合同签订后，在1周内中标供应商将仪器操作间的装修要求和水、电、气要求通知采购需求方。中标供应商负责将设备运至采购需求方指定的地点，免费负责安装。中标价应包含产品的制造、材料费（主材及辅材）、运输、安装、验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付采购需求方使用的所有相关费用。中标价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的需方依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）。
6、验收标准：
6.1设备到货后，供需双方共同开箱验收；
6.2货物验收时须同时满足以下各项标准及要求方为合格：装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其他应随产品一同装箱的技术资料；
6.3设备安装调试验收完毕后，供需双方填写签署《设备验收报告》。设备保修期自签署验收报告日期开始计算。货到后，中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格，带“*”的项目必须符合其性能。
验收需要满足：
（1）中标供应商须提供产品的原厂技术文件以及验收要求的校准文件或计量证书。属于中华人民共和国强制检定计量器具，中标供应商须负责提供法定计量证书。所需费用由中标供应商承担。
（2）中标供应商设备供货、安装施工、调试、工程验收、货物运输、售后服务等均应符合国家相关法律、法规以及国家标准、相关行业标准。中标供应商提供设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。
（3）中标供应商应向采购需求方提供完整的设备技术资料（含中文）、货物制造商的出厂检验报告、合格证书、产品保证书、认证书、及政府许可证明、说明书等，保证产品和安装材料是新生产、未经过使用的原装原厂正品。如在交付使用前发生设备损坏和不合格，采购需求方有权要求退货，因此造成的一切损失由供应商承担。
（4）中标供应商根据合同要求进行系统安装、调试后，由采购需求方进行使用性能方面的验收，确保在使用过程内具有满意的性能。如质量不符合要求，供应商应无条件及时更换并不得以任何原因拖延。
（5）采购需求方根据招标文件、中标供应商的竞标文件、合同、制造厂商的产品验收标准及中华人民共和国有关标准进行验收。采购需求方有权委托中国具权威资质机构对设备的灵敏度、测量精度等技术性能进行验收。因中标供应商所提供的产品未达到招标文件中技术性能指标的，一律拒收，不予付款，采购需求方有权因此终止合同的执行，中标商将自行承担所有经济损失；同时，采购需求方将保留向中标供应商因设备延迟到位而造成对口岸检验业务的不良影响追索相应“违约”责任的权利。
7、技术培训、技术资料、质保期限、附属配套设备等其他需求：
7.1现场免费培训，供货方对操作人员进行技术培训，使操作人员能够掌握有关系统设备的原理、使用、维护和管理技能，达到能独立进行管理、故障处理、日常测试维护等工作的目的，保障设备能够正常、安全的运行，中文说明书。
7.2整机质保期2年。
7.3配套设备满足使用需求，详见设备清单。
7.4现场培训：仪器在安装调试同时，中标供应商负责免费派工程师对用户就仪器原理和基本操作进行现场培训，培训人员2-3名，培训时间视需求单位需要，原则上不少于3天，确保需求单位用户能正常操作。
7.5集中培训：中标人免费提供需求单位至少2名技术人员到厂家在国内的培训中心进行相同设备专项技能培训，培训时间原则上不少于3天。
8、计量需求：
8.1计量项目：
（1）按JJF 2065-2023相关计量规程计量自动蒸馏仪器。
（2）-2~300℃玻璃水银温度计（计量0℃，100℃，200℃，300℃）
（3） -2~400℃玻璃水银温度计（计量0℃，100℃，200℃，300℃，370℃）
（4）100mL量筒
（5）5mL量筒 
8.2何时提供计量证明（货到现场提供或是安装完成后2周内提供）。
[bookmark: _GoBack]（四）本项目所属行业为“工业”
