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 公开招标公告

	项目概况：
玉龙纳西族自治县妇幼保健计划生育服务中心2025年医疗设备采购项目（二）招标项目的潜在投标人应在 政府采购云平台（网址：www.zcygov.cn） 获取招标文件，并于2025年10月10日09时30分（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：ZYZB(A)招-108-20250912G
项目名称：玉龙纳西族自治县妇幼保健计划生育服务中心2025年医疗设备采购项目（二）
预算金额：小写：¥6800000.00元（大写：人民币陆佰玖拾万元整）

最高限价：小写：¥6800000.00元（大写：人民币陆佰玖拾万元整）

采购需求：

	序号
	产品名称
	是否允许进口产品投标
	数量
	计量单位
	预算单价金额（元/套）
	单价最高限价（元/套）
	最高限价
（元）

	1
	超声诊断仪设备1
	否
	1
	套
	2500000.00
	2500000.00
	2500000.00

	2
	宫腹腔镜
	是
	1
	套
	2300000.00
	2300000.00
	2300000.00

	3
	超声诊断仪设备2
	否
	1
	套
	2000000.00
	2000000.00
	2000000.00


（1）本项目不划分标段。本次采购产品的采购需求具体详见本招标文件 第六章 “项目需求与技术要求”。

（2）本次采购仅宫腹腔镜允许进口产品参与投标。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

（3）交货地点：玉龙纳西族自治县妇幼保健计划生育服务中心指定地点或采购人指定地点。

（4）质保期：设备保修期自医院验收后质量保修≥5年，终身维修，定期随访；保修期内免工时费和零配件费（人为损坏的除外），保修期后提供优惠的维修配件和维护服务；只收取零配件的成本费。保修期内免工时费和零配件费（人为损坏的除外），质保期满后的维保费用，包含设备核心部件、易损部件的全保价格应小于设备总价原值的10%。

（5）交货期：合同签订后按采购人要求完成交货，接到采购人供货通知后30个日历天内配送至玉龙纳西族自治县妇幼保健计划生育服务中心指定地点或采购人指定地点，完成安装调试并交付使用。
本项目均（否）接受联合体投标。
二、投标人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力：投标人须具有独立承担民事责任的能力，在中华人民共和国境内登记或注册，投标人为法人、其他组织或者自然人。（提供市场监督管理部门核发的有效的多证合一营业执照或民办非企业登记证书或社会团体登记证或自然人身份证明，提供原件扫描件）

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：须提供近三年（2022年、2023年、2024年）任意一年度经第三方审计的财务报告及报表（报表至少应包括资产负债表、利润表（损益表）、现金流量表、所有者权益变动表及附注）(注：2025年以后成立的公司提供成立至今的财务报表；或可提供自响应文件提交截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明；或可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构对供应商进行资信审查后出具的投标担保函。）（备注：供应商可根据自身情况提供上述任意一种证明材料)。（提供扫描件）

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：投标人须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料或承诺书。（提供证明材料扫描件或承诺书）

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

1.4.1投标人须提供缴税所属时间在2024年08月至本项目提交投标文件截止时间前任意3个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明；依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；若公司成立不足3个月的，提供相关内容情况说明或证明材料。（提供扫描件）

1.4.2投标人须提供缴费所属时间在2024年08月至本项目提交投标文件截止时间前任意3个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明；依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；若公司成立不足3个月的，提供相关内容情况说明或证明材料。（提供扫描件）

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。（提供书面声明）
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目（若为非专门面向中小企业采购的项目：小微企业价格扣除优惠比例：10%）。参加本项目响应的中小微企业应当符合工业行业的中小企业划分标准（如属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)。本项目执行政府采购促进中小企业发展、支持监狱企业、促进残疾人就业、强制采购和优先采购节能、环保产品等政府采购政策。
3.本项目的特定资格要求：
3.1投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可/备案证、所投产品制造商医疗器械生产许可（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证。医疗器械生产或经营许可/备案证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械扫描件加盖电子公章。（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求；但须提供相关证明材料或书面声明）；
3.2投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”（处罚期限尚未届满的）。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一招标项目/包的政府采购活动。
3.4为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。

获取招标文件

1.凡有意参加投标者，请于2025年09月14日至2025年09月19日（北京时间，法定节假日除外），登录“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载招标文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”）
2.方式：1.凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。注：云南本地供应商如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南 CA 需到云南CA办理处进行升级）。外省供应商在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。

3.按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。
4.售价（元）：0。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2025年10月10日09时30分（北京时间）

地点：投标人电子投标文件应按照“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取的本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写经办人联系方式。

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日
六、其他补充事宜

开标方式：网上开标

开标方式：智能开标，开标网址：www.zcygov.cn
是否需要缴纳投标保证金：是

保证金金额：小写：60000.00（元）大写：人民币陆万元整
保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函或者转账、电汇等非现金形式。
保证金缴纳截止时间：同投标文件递交截止时间。
其他：
1.发布公告的媒介：本次招标公告在《云南省政府采购网》、《政府采购云平台》上发布，采购人及采购代理机构对其他网站发布或转载的公告内容不承担任何责任。

2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

3.各投标人应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。凡有意参加投标的投标人，须在政采云平台办理数字证书（CA）CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并通过政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程；

4.投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政采云公司网站（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys）进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询以及云南CA操作问题：请致电云南CA，4006727666；云南CA紧急联系方式：15288315056。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为投标人自动弃标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名 称：玉龙纳西族自治县妇幼保健计划生育服务中心
地址：丽江市古城区祥和路 307 号
联系方式： 0888—5123581
2.采购代理机构信息

名 称：云南中云招标咨询有限公司
地址：云南省昆明市五华区广泽中心13楼
联系方式：0871-65313510
3.项目联系方式

项目联系人：姚艺琼、王婷婷、宫玉隆、金永琪、孟红、陈石金、王晓敏、刘国玲、肖继峰
电话：18206956474、18787108252
投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	采购人
	详见第一章“招标公告”

	1.1.3
	采购代理机构
	详见第一章“招标公告”

	1.1.4
	项目名称
	详见第一章“招标公告”

	1.2.1
	资金落实情况
	财政资金，已落实。

	1.2.2
	预算金额
	详见第一章“招标公告”

	1.3.1
	采购内容
	详见第六章《项目需求及技术要求》的具体内容

	1.3.2
	质保期
	设备保修期自医院验收后质量保修≥5年，终身维修，定期随访；保修期内免工时费和零配件费（人为损坏的除外），保修期后提供优惠的维修配件和维护服务；只收取零配件的成本费。保修期内免工时费和零配件费（人为损坏的除外），质保期满后的维保费用，包含设备核心部件、易损部件的全保价格应小于设备总价原值的10%。

	1.3.3
	交货地点、交货方式


	交货地点：合同签订后按采购人要求完成交货，接到采购人供货通知后30个日历天内配送至玉龙纳西族自治县妇幼保健计划生育服务中心指定地点或采购人指定地点，完成安装调试并交付使用，确保能满足医院的使用需求。
交货方式：送货上门至安装验收完成，现场卸货交货。

	1.4.1
	投标人资格要求
	详见“第一章 招标公告二、投标人的资格要求”

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受
□接受，应满足下列要求：

信用要求：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

其他要求：                               。

	1.4.3
	本项目是否允许转包及分包
	☑不允许；

□允许；

	1.9.1
	现场考察
	☑不组织
□组织，考察时间：      年   月   日(在招标文件提供期限截止后，开标前)

        考察集中地点：                 

	2.1.2
	构成招标文件的其他资料
	澄清、修改等内容

	2.2.3
	招标文件澄清或者修改发出的形式
	在原公告发布媒体上发布更正公告

	3.2.3
	最高投标限价
	□无
☑有，最高投标限价：详见招标公告

	3.2.4
	投标报价的其他要求
	(1)本项目以投标总价（含税）的方式进行投标报价，投标报价包括但不仅限于货物的出厂价、随机备品备件、运杂费、软件费、技术服务费、保证期内缺陷的修复补救费用、医院信息平台接口对接费用、市场价格变化的风险费用、利润、税金、拆除费、安装费、送检费等响应招标文件所有技术、商务要求的价格总和，该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证投标人完成履行合同所需的全部工作，此价格在合同签订后不得调整。
(2)投标人应承担所有与参加投标有关的自身的所有费用，不论采购的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

(3)中标服务费：按差额定率累进法，根据下表计算标准计算。以本项目中标金额为计费基数，按货物类收费标准计算下浮20%，由中标人向云南中云招标咨询有限公司交纳。

招标代理服务收费标准
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服
费　　　　 务
　　  类
率　　    型
中标金额

（万元）
货物招标
服务招标
工程招标
100以下
1.5%
1.5%
1.0%
100-500
1.1%
0.8%
0.7%
500-1000
0.8%
0.45%
0.55%
1000-5000
0.5%
0.25%
0.35%
5000-10000
0.25%
0.1%
0.2%
10000-100000
0.05%
0.05%
0.05%
1000000以上
0.01%
0.01%
0.01%
账户名称：云南中云招标咨询有限公司
开户银行：富滇银行股份有限公司昆明科技支行
账    号：941021010000021443
财务电话：高师18288913864

	3.3.1
	投标有效期
	投标有效期为90日历天(从投标截止之日算起)。

	3.4.1
	投标保证金
	缴纳方式：通过支票、汇票、本票、保函或者转账、电汇等非现金形式打款至项目专项账户

保证金金额：小写：￥60000.00元（大写：人民币陆万元整）

缴纳时间：到账截止时间为投标文件（响应文件）递交截止时间，到账时间以项目专项账户实际到账时间为准，未按时到账的保证金视为未提交。

开户名称：云南中云招标咨询有限公司
开户银行：平安银行昆明南亚支行；

开户账号：30205971001012
财务部联系电话：18788023454
注：

1、投标人按规定缴纳投标保证金，投标保证金应当从企业基本账户转出。
2、投标人在缴纳投标保证金时，需在转账凭证注明投标项目，并注明联系人电话，以便核查，缴纳和退还保证金的单位名称，应与投标报名单位的名称一致（可简写）。

3、未中标的投标人可在中标结果公告发出后五个工作日到招标代理机构办理退还投标保证金手续；中标人在签订合同后五个工作日内到招标代理机构办理退还投标保证金手续。

4、投标保证金退还：

（未中标单位）：在结果公示后5个工作日内，未中标单位提交退还保证金资料，经核对无误后原路返还。

（中标单位）：在签订合同后，提交退还保证金资料，经核对无误后原路返还。

退还保证金资料获取：微信搜索“中云招标”公众号并关注，点击业务选项、保证金退款办理按流程进行递交相关资料退还。
注：若对退还投标保证金有疑问，请致电代理机构财务部门咨询。

财务电话：高师：18288913864、朱师：18788023454

	3.5.2
	投标文件所附证书证件要求、投标文件签字或盖章要求
	投标文件所附证书证件要求：原件扫描件

投标文件签字或盖章要求：签字或加盖电子签章

	3.5.3
	电子投标文件格式
	（1）投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签章、签名及加密；

（2）如投标人提交的电子标书未按招标文件要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理；

（3）投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

	4.1.1
	投标文件加密要求
	（1）投标人进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。投标人未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示；

（2）使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程见“政府采购云 平台”首页；

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云 平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

	4.2.1
	投标截止时间
	详见第一章 “招标公告”

	4.2.2
	投标文件递交截止时间和地点
	详见第一章 “招标公告”

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：同投标文件递交地点

	7.1.1
	评标委员会的组成
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数。

	7.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	3名

	8.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑否

	8.2
	中标公告媒介及期限
	公告媒介：同发布招标公告的媒介
公告期限：1个工作日

	8.4.1
	履约保证金
	不要求

	13
	需要补充的其他内容

	13.1
	评标方法
	☑综合评分法

□最低评标价法

	13.2
	追加合同金额
	政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额变更不得超过原合同采购金额的10%，其中金额增加需办理合同追加手续。

	13.3
	补充1
	本项目中小微企业划分的行业标准为工业

	13.4
	补充2
	核心产品：宫腹腔镜


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金情况

1.2.1 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.2 预算金额：见投标人须知前附表。

1.3采购内容、质保期、交货地点、交货方式
1.3.1 采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 质保期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点、交货方式：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资格条件。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

(2)联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

(3)以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.4.3本项目是否允许转包及分包：详见“投标人须知前附表”。
1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 现场考察

1.9.1 投标人须知前附表规定组织现场考察的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人考察项目现场。 

1.9.2 投标人考察现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在考察现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在考察现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1本招标文件包括：

(1)招标公告；

(2)投标人须知；

(3)资格审查；

(4)评标办法；

(5)合同书样式及主要条款；

(6)项目需求及技术要求；

(7)投标文件格式；

2.1.2根据本章第2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清与修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。

2.2.2采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件等进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。

2.2.3招标文件的澄清或者修改以投标人须知前附表规定的形式发出，但不指明澄清问题的来源。澄清或者修改发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.4招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件资格审查部分详见第七章“投标文件格式”资格审查部分中的内容。

3.1.2 投标文件商务技术部分详见第七章“投标文件格式”商务技术部分中的内容。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括第七章“投标文件格式”商务技术部分中所指的投标保证金。 

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标人的投标报价不得超过预算金额，若采购人还设有最高投标限价的，投标人的投标报价还应当不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1投标有效期见投标人须知前附表。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。应当从其基本账户转出并在投标文件中附上开户许可证或基本存款账户信息或投标保证金缴纳凭证。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标将被视为无效投标。

3.4.3 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在投标有效期内撤销投标文件；

(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

(3)其他法律法规要求不予退还投标保证金的情形。

3.5投标文件的编制

3.5.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写。

3.5.2投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子签章。由投标人的法定代表人(单位负责人)签字或加盖电子签章的，应附法定代表人(单位负责人)身份证明，由代理人签字或加盖电子签章的，应附由法定代表人(单位负责人)签署的授权委托书。

3.5.3电子投标文件的格式见投标人须知前附表。

3.5.4如投标人提交的电子标书不符合3.5.3要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。

4. 投标

4.1 投标文件加密要求
4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。
4.1.2 未按本章第4.1.1 要求加密的投标文件，采购人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的时间和地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在投标截止时间前，投标人可以撤回在网上已递交的投标文件，修改后重新递交。

4.3.2修改的投标文件应按照政采云规定进行编制、加密和递交。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第4.2.1款规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2投标截止后投标人不足3家的，不得开标。
5.3 开标程序

(1)开标会由采购代理机构主持。

(2)开标:顺序按照政采云平台自动提取所有供应商的顺序当众开标。

(3)唱标：智能播报/由唱标人宣读投标人在其电子投标文件中投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

(4) 开标工作人员将做开标记录，参加开标的各相关工作人员须签字确认。

5.4 开标异议
开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由代理机构给予回复。在规定的异议询问时间内未提出异议的，则视为对开标结果无异议。

6. 资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

7. 评标

7.1 评标委员会

7.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数见投标人须知前附表。

7.1.2 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

7.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.3 评标

7.3.1 评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

8. 中标和合同

8.1 定标

按照投标人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。

8.2中标公告

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，按照投标人须知前附表规定的媒介和期限公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

中标公告期限详见投标人须知前附表。

8.3中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

8.4 履约保证金

8.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额向采购人提交履约保证金。

8.4.2 中标人不能按本章第8.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.5 签订合同

8.5.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

8.5.2 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

8.5.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

9. 询问与答复

凡对本次招标采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

10. 质疑接收、回复

   10.1质疑接收

10.1.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

10.1.2质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

10.1.3采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址。

接收质疑函的方式：质疑函采取书面递交形式。

供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

联系部门：云南中云招标咨询有限公司项目部。

联系电话：（0871）65313510
通讯地址：云南省昆明市五华区广泽中心13楼
10.1.4不按上述要求提出的，采购人和采购代理机构将不予受理。

10.2质疑回复
采购人或者采购代理机构应在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

11.投诉提起

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

12.纪律和监督

12.1 对采购人的纪律要求

(1)按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)的规定编制采购需求；

(2)采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；

(3)在规定时间内确定中标人；

(4)不得向中标人提出不合理要求作为签订合同条件。

12.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

12.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会及其成员不得有下列行为：

(1)确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

(2)接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明；

(3)违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

(4)对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

(5)在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

(6)记录、复制或者带走任何评标资料；

(7)其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第(1)至(7)项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

12.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

12.5廉洁自律规定

（1）采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

（2）采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

13.需要补充的其他内容
见投标人须知前附表。

第三章 资格评审标准

投标文件出现不满足下列各项评审内容及标准要求之一的，则资格评审为不合格。合格投标人不足3家的，不得评标。下列各项评审内容及标准均为招标文件的实质性要求，投标文件响应各款所列材料在开标后不得澄清、后补。

	评 审 内 容 及 标 准

	1
	投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料：

	1.1
	投标人必须具备独立承担民事责任的能力的证明材料（扫描件）

	1.2
	投标人须提供近三年（2022年、2023年、2024年）任意一年度经第三方审计的财务报告及报表（报表至少应包括资产负债表、利润表（损益表）、现金流量表、所有者权益变动表及附注）(注：2025年以后成立的公司提供成立至今的财务报表；或可提供自响应文件提交截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明；或可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构对供应商进行资信审查后出具的投标担保函。（备注：投标人可根据自身情况提供上述任意一种证明材料)。（提供扫描件）

	1.3
	投标人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

	1.4
	1.4.1投标人须提供缴税所属时间在2024年08月至本项目提交投标文件截止时间前任意3个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明；依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；若公司成立不足3个月的，提供相关内容情况说明或证明材料。（提供扫描件）

1.4.2投标人须提供缴费所属时间在2024年08月至本项目提交投标文件截止时间前任意3个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明；依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；若公司成立不足3个月的，提供相关内容情况说明或证明材料。（提供扫描件）

	1.5
	投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

	2
	本项目不属于专门面向中小企业采购的项目（若为非专门面向中小企业采购的项目：小微企业价格扣除优惠比例：10%）。参加本项目响应的中小微企业应当符合工业行业的中小企业划分标准（如属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)。本项目执行政府采购促进中小企业发展、支持监狱企业、促进残疾人就业、强制采购和优先采购节能、环保产品等政府采购政策。

	3.本项目的特定资格要求：

	3.1
	投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可/备案证、所投产品制造商医疗器械生产许可（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证。医疗器械生产或经营许可/备案证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械扫描件加盖电子公章。（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求；但须提供相关证明材料或书面声明）；

	3.2
	投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”（处罚期限尚未届满的）。

	3.3
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一招标项目/包的政府采购活动。

	3.4
	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。


第四章 评标方法（综合评分法）

评标方法前附表

	条款号
	评审程序
	评 审 内 容 及 标 准

	3.1
	符合性评审标准
	投标人存在下列情况之一的，投标无效：

	
	
	投标文件签署、盖章
	投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

	
	
	法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书
	未按招标文件要求的内容提供或未按要求签署、盖章的；

	
	
	投标报价
	投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

	
	
	不能接受的附加条件
	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

	
	
	其它实质性条件
	未实质性响应招标文件中标注★条款内容的；

	
	
	其他无效情形
	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	3.2
	详细评审标准
	1、评标总得分计算公式
	投标人的评标总得分＝F1＋F2

其中：

①F1、F2分别为投标报价、技术及商务部分2项评分因素的汇总得分；

	
	
	2、评分因素
分值及权重
	投标报价F1：满分30分。

技术及商务部分F2：满分70分。

	
	
	3、投标报价
评审F1

（满分30分）
	投标报价计算公式= 
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评标基准价

×30
即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×30
注：C为评标基准价，即经符合性评审合格且投标价格最低的投标报价；

B1，B2，…，Bn为第n个经符合性评审合格的投标报价。

注：1、在计算投标报价得分时，对小型或微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2、残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。
3、监狱企业或残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复计算，只进行一次价格扣除。

	3.3
	详细评审标准
	4、技术及商务部分评审F2
（满分30分）
	技术指标响应评分（满分30分）

①投标产品重要技术参数(带▲参数)完全满足招标文件要求的得20分，投标产品每出现一项重要技术参数不满足招标文件要求的要求的扣1分，扣完为止。
②投标产品一般技术参数(不带▲参数)完全满足招标文件要求的得10分，投标产品每出现一项一般技术参数不满足招标文件要求的扣0.5分，扣完为止。
注：若投标文件中提供的支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无技术资料支持该应答，视为不响应该项技术参数要求，技术部分对应参数条款扣分。参数得分保留至小数点后两位。

注：1.投标人除如实填写技术要求偏离表外，若采购需求中明确要求提供证明材料的，投标文件中还需提供证明材料，否则不予认可。评委根据招标文件第六章“采购需求”中“技术要求”中的详细参数，与投标人所提供产品进行比对审查。
2）项目实施方案（满分12分）

针对投标人提供的项目实施方案进行评审，项目实施方案中至少包含（1）设备运输及保护方案（包括运输路线规划、运输工具选择、针对设备的特性制定设备保护措施、设备的装卸及加固）；（2）设备安装调试方案（包括设备安装工序、安全措施、调试方法）；（3）质量保证承诺及措施（包括质量承诺、违约惩罚措施、质量管理制度）;(4)应急预案及验收方案（包括项目实施过程中可能遇到的各种风险、突发事件紧急事件处置、验收程序、不合格品处理、验收资料收集归档）。以上4项内容每项3分，满分12分，每出现一项内容缺漏的扣3分;每有一项存在内容缺陷扣1.5分。

注：内容缺陷是指非专门针对本项目或不适用项目特性，例如采用通用化描述，未结合本项目的特定需求、环境、技术要求等进行阐述；内容不完整或缺少关键节点，如在某项服务流程中，缺失关键的操作步骤或时间节点规划；套用其他项目方案，有明显的与本项目不符的表述或不相关的内容；内容前后矛盾，如在不同部分对同一事项的描述存在逻辑冲突；涉及的规范及标准错误，引用了已废止的标准或与本项目不相关的错误规范；不利于项目实施，如所制定的计划或措施在实际操作中难以执行，或会对项目进度、质量等产生负面影响；不可能实现的情形，即所提出的承诺或措施在现有技术、资源、时间等条件下无法达成等任意一种情形。

3）培训方案（满分9分）

根据投标人提供的针对业主的培训方案进行综合评审，内容包含但不限于：（1）培训内容（包括临床应用培训、相关设备标准培训、常见故障诊断与排除、软件系统的使用与管理）；（2）培训计划（包括培训时间安排、培训课程体系）；（3）培训效果的保障措施（包括反馈意见的收集和处理、线上与线下多样化的培训方式）。以上3项内容每项3分，满分3分，每出现一项内容缺漏的扣3分;每有一项存在内容缺陷扣1.5分。

注：内容缺陷是指非专门针对本项目或不适用项目特性，例如采用通用化描述，未结合本项目的特定需求、环境、技术要求等进行阐述；内容不完整或缺少关键节点，如在某项服务流程中，缺失关键的操作步骤或时间节点规划；套用其他项目方案，有明显的与本项目不符的表述或不相关的内容；内容前后矛盾，如在不同部分对同一事项的描述存在逻辑冲突；涉及的规范及标准错误，引用了已废止的标准或与本项目不相关的错误规范；不利于项目实施，如所制定的计划或措施在实际操作中难以执行，或会对项目进度、质量等产生负面影响；不可能实现的情形，即所提出的承诺或措施在现有技术、资源、时间等条件下无法达成等任意一种情形。
4）售后服务评审评分（满分12分）

根据投标人提供的售后服务方案进行综合评审，内容包含但不限于：（1）售后服务承诺（包括但不限于针对售后服务内容的保障措施、售后服务及违约承诺、违约惩罚措施）；（2）售后服务联系方式（技术支持和售后服务的方式包括电话支持、远程网络支持、现场支持等多种组织形式）；（3）售后服务团队（明确人员姓名、年龄、专业、岗位职责、联系方式等）；（4）维护方案（包括但不限于电话服务、网络服务、现场服务、巡检服务等）。以上4项内容每项3分，满分12分，每出现一项内容缺漏的扣3分;每有一项存在内容缺陷扣1.5分。

注：内容缺陷是指非专门针对本项目或不适用项目特性，例如采用通用化描述，未结合本项目的特定需求、环境、技术要求等进行阐述；内容不完整或缺少关键节点，如在某项服务流程中，缺失关键的操作步骤或时间节点规划；套用其他项目方案，有明显的与本项目不符的表述或不相关的内容；内容前后矛盾，如在不同部分对同一事项的描述存在逻辑冲突；涉及的规范及标准错误，引用了已废止的标准或与本项目不相关的错误规范；不利于项目实施，如所制定的计划或措施在实际操作中难以执行，或会对项目进度、质量等产生负面影响；不可能实现的情形，即所提出的承诺或措施在现有技术、资源、时间等条件下无法达成等任意一种情形。

5）商务指标响应评分（满分4分）
根据投标文件对招标文件商务指标的响应程度进行评分，招标文件第六章“货物需求及技术要求”的商务要求和“合同条款前附表”中的交货期、交货地点、交货方式、保修期、付款方式要求，每出现一项不满足招标文件不得分。
6）质保期评分（满分2分）
投标文件中承诺的质保期在招标文件要求的基础上，每增加一年（12个月，不足12个月的不计）加1分，加到满分为止。
7）节能、环保产品评分（满分1分）

投标产品认定为节能产品（非政府强制采购节能产品）的得0.5分，环保产品的得0.5分。


1.评标方法：

1.1本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件全部实质性要求（即通过资格性评审及符合性评审）的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按评标总得分计算公式计算评标总得分，按总得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐;评标总得分及投标报价相等时，评标委员会将依次按技术及商务部分得分高优先的顺序推荐；所有得分均相等的，按优先采购监狱企业、残疾人福利性单位的产品和服务的原则推荐中标候选人；所有得分均相等且政府采购政策条件也相等的，按主要技术指标高优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序推荐中标候选人。
2.政府采购政策：

2.1中小企业扶持政策
2.1.1根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库【2020】46号）的规定，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受评标方法中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受评标方法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
2.1.2根据《云南省工业和信息化厅关于落实政府采购促进中小企业发展 政策意见的通知》（云财采〔2023〕13号）的规定，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受《办法》规定的小微企业扶持政策。

2.1.3评标方法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
2.1.4中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（详见《投标文件格式》），否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.2监狱企业扶持政策

2.2.1根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
2.3残疾人福利性单位扶持政策
2.3.1根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

　　（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

　　（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

　　（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

　　（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
2.3.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

2.4节能、环境标志产品扶持政策
2.4.1节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的货物。政府强制采购节能产品是指《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注类别的产品。
2.4.2环境标志产品是指列入财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的货物。

★2.4.3本项目采购清单中若有政府强制采购节能产品，只接受强制节能产品投标，投标人必须选报，否则按不实质性响应招标文件要求处理。
2.4.4投标人应在投标文件中提供所投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认可。

2.4.5《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）查阅、下载。 
2.4.6参与实施政府采购节能产品认证机构名录：

	序号
	一级目录
	二级目录
	认证机构名录

	
	产品代码
	产品名称
	产品代码
	产品名称
	

	1
	A020101
	计算机设备
	A02010104
	台式计算机
	中国质量认证中心
北京赛西认证有限责任公司
中国网络安全审查技术与认证中心
广州赛宝认证中心服务有限公司

	
	
	
	A02010105
	便携式计算机
	

	
	
	
	A02010107
	平板式微型计算机
	

	2
	A020106
	输入输出设备
	A02010601
	打印设备
	

	
	
	
	A02010604
	显示设备
	

	
	
	
	A02010609
	图形图像输入设备
	

	3
	A020202
	投影仪
	
	
	

	4
	A020204
	多功能一体机
	
	
	

	5
	A020519
	泵
	A02051901
	离心泵
	中国质量认证中心
电能（北京）认证中心有限公司
方圆标志认证集团有限公司

	6
	A020523
	制冷空调设备
	A02052301
	制冷压缩机
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
合肥通用机械产品认证有限公司
北京中冷通质量认证中心有限公司

	
	
	
	A02052305
	空调机组
	

	
	
	
	A02052309
	专用制冷、空调设备
	

	
	
	
	A02052399
	其他制冷空调设备
	

	7
	A020601
	电机
	
	
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
电能（北京）认证中心有限公司
中国船级社质量认证公司

	8
	A020602
	变压器
	
	
	中国质量认证中心
电能（北京）认证中心有限公司
方圆标志认证集团有限公司

	9
	A020609
	镇流器
	
	
	中国质量认证中心
深圳市计量质量检测研究院
中标合信（北京）认证有限公司

	10
	A020618
	生活用电器
	A0206180101
	电冰箱
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司

	
	
	
	A0206180203
	空调机
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司
合肥通用机械产品认证有限公司

	
	
	
	A0206180301
	洗衣机
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司

	
	
	
	A02061808
	热水器
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司
合肥通用机械产品认证有限公司(范围仅限于“热泵热水器”)

	11
	A020619
	照明设备
	
	
	中国质量认证中心
深圳市计量质量检测研究院
中标合信（北京）认证有限公司

	12
	A020910
	电视设备
	A02091001
	普通电视设备（电视机）
	中国质量认证中心
北京泰瑞特认证有限责任公司
广州赛宝认证中心服务有限公司

	13
	A020911
	视频设备
	A02091107
	视频监控设备
	

	14
	A031210
	饮食炊事机械
	
	
	中国质量认证中心
北京鉴衡认证中心
中国市政工程华北设计研究总院有限公司

	15
	A060805
	便器
	
	
	中国质量认证中心
北京新华节水产品认证有限公司
方圆标志认证集团有限公司

	16
	A060806
	水嘴
	
	
	

	17
	A060807
	便器冲洗阀
	
	
	

	18
	A060810
	淋浴器
	
	
	


2.4.7参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录 
	序号
	目录
	认证机构名录

	1
	环境标志产品
	中环联合（北京）认证中心有限公司
中标合信（北京）认证有限公司
中环协（北京）认证中心
天津华诚认证有限公司


3. 评标程序及标准
3.1符合性评审
3.1.1依据招标文件的规定，评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，见评标方法前附表。

3.1.2算术性错误修正。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

★同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.1.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
★3.1.3投标文件的澄清 

（一）在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

（二）投标人的澄清、说明应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，澄清事项不得超出投标文件的范围并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

（三）评标委员会对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明。
★3.1.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.2详细评审

3.2.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价, 见评标方法前附表。

3.2.2评标委员会各成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对投标人的客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。
3.2.3 价格部分（F1）按评标方法前附表规定的投标报价计算公式，计算出各投标人价格部分得分。技术部分（F2）得分由评标委员会成员独立评分，投标人各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值。所有计算结果均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

4.评标结果

4.1评标委员会按最终得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并提出书面评标报告。

4.2 采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。
4.3评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现投标人具有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的,应当及时向财政部门报告。

第五章合同书样式及主要条款
合同条款前附表
	序号
	内      容
	要   求

	1
	合同履行期限
	合同签订后按采购人要求完成交货，接到采购人供货通知后30个日历天内配送至玉龙纳西族自治县妇幼保健计划生育服务中心指定地点或采购人指定地点，完成安装调试并交付使用。

	2
	交货地点
	玉龙纳西族自治县妇幼保健计划生育服务中心指定地点或采购人指定地点。

	3
	质保期
	设备保修期自医院验收后质量保修≥5年，终身维修，定期随访；保修期内免工时费和零配件费（人为损坏的除外），保修期后提供优惠的维修配件和维护服务；只收取零配件的成本费。保修期内免工时费和零配件费（人为损坏的除外），质保期满后的维保费用，包含设备核心部件、易损部件的全保价格应小于设备总价原值的10%。

	4
	付款方式
	设备安装运行正常后，乙方对甲方设备使用人员进行培训，并提供仪器操作规程、进口产品须提供《入境货物检验检疫证明》。甲方付款前，乙方应向甲方提供：（1）甲方的验收合格报告；（2）乙方开具的正式发票；（3）甲方要求的其他资料等向甲方申请支付款项。甲方在验收合格，并收到上述材料30个日历天内向支付中心提交支付合同总价的100%。


（本合同内容仅供参考，甲乙双方可根据国家相关法律法规及本项目的情况另行约定）
政府采购合同
(电子交易项目适用）
	项 目 名 称： 
	

	合 同 编 号：
	                                      （系统编号）

	自 编 号：
	

	甲       方：
	玉龙纳西族自治县妇幼保健计划生育服务中心

	乙       方：
	


	甲方

（采购人公章）：
	名    称：玉龙纳西族自治县妇幼保健计划生育服务中心

	
	地    址：丽江市古城区祥和路 307 号

	
	邮    编 ：674100  

	
	法定代表人：

	
	电     话：   

	
	签订时间：2025年    月    日

	
	

	乙方

（供应商公章）：
	名    称：

	
	地    址： 

	
	邮    编 ： 

	
	法定代表人：

	
	委托代理人（项目联系人）：

	
	电    话：                  

	
	签订时间：2025年    月    日


甲乙双方根据招标编号为         “      ”公开招标采购结果，经双方协定达成一致，签订以下内容： 
设备(产品)名称、品牌、型号规格、技术参数和数量、单价、总价：                   
	产品名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价

（元）
	总金额

（元）
	产地厂名

	
	
	
	
	
	
	

	医疗器械生产企业

许可证号
	
	医疗器械

注册证号
	


设备及安装调试要求
乙方提供的设备必须符合相关国家法律、法规规定及本合同约定；提供的设备必须是全新的、符合国家质量标准、具有生产厂家质量保证书或合格证明的设备；进口产品还应具有中国有关部门的完备手续；提供设备须满足国家及行业环保要求；保证设备符合国家有关安全防范标准；提供的设备和组成的系统符合报价文件承诺和所签合同规定的技术要求。设备安装调试符合      标准（国家标准、行业标准、企业标准、医疗器械须符合注册证标准或注册产品标准），并满足甲方技术要求，乙方负责免费进行设备的安装调试。

备品备件（含易损件）要求及长期供应优惠条件：详见《附件2：备品备件、易损件报价表》。  

合同总价

（大写）人民币           
（小写）￥               
以上价格为甲方指定地点统一交货价，包括但不限于运输、仓储、保险、税金、装卸、安装调试、运行、培训、资料等全部费用。甲方有权拒付除上述费用以外的其他任何费用。
甲乙双方的权利和义务
（一）甲方的权利和义务
负责合同签订后项目实施的工作, 与乙方确定设备的品名、型号、价格、主要技术规格及售后服务等事宜；
负责提供设备和项目安装调试所必须的场地和环境；

负责组织成立验收小组对设备和项目进行验收并签署验收报告；

按合同规定享有乙方提供的设备服务；
按合同约定向乙方支付合同款项。
（二）乙方的权利和义务
乙方保证按本合同一、二、三、四、五条的约定完成甲方项目，并保证提供的设备须为正规渠道销售且全新（包括零部件）、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准（进口产品具有国家有关部门完整手续，符合国家有关政策法规规定）和产品出厂标准的设备；设备整机质量保证期为（  ）年，终身负责维修；并保证设备在甲方报废前正常运行。具体服务：质保期内，乙方对设备提供全免费质保或免费更换；质保期后，收取成本费进行维修；维修人员在收到故障报告后保证（ ）小时内到达现场，并承诺在零配件到达医院后（ ）天内修复。乙方保证在甲方指定地点供应备品备件（含易损件）和配套消耗品；乙方对所提供的设备实行（ ）个月时间定期进行保养（或维护、巡检）制度；质保期内，如乙方丧失保修能力或资质，则甲方有权拒付尾款。
保证甲方在合同设备（有配套软件的还包括软件产品）使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。若发生上述事由，由乙方承担责任，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失，损失包括但不限于赔偿费、律师费、诉讼费、证据保全费、差旅费等与该事件相关的损失等费用。
与甲方共同进行设备和项目的验收。 
严格遵守安全生产有关规定，切实采取必要的安全保护措施，对有关人员进行安全生产教育和管理。乙方发生任何交通、生产事故造成财产损失和人员伤亡，以及其他第三方发生的任何纠纷或事故，甲方不承担任何责任和费用。

乙方在设备/产品到达之前应提前通知甲方，并提示设备/产品运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好设备/产品的接收工作。

如因包装、运输问题导致设备/产品损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求换货、拒收部分或整批设备/产品，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
如需要与医院信息系统连接，负责协调连接并承担产生的相关费用（如有）。

如系统需要升级或甲方不再使用该系统，应协助甲方做好系统数据保存工作。                                 

以上内容与甲方采购确认和乙方中标承诺情况一致（或中标产品和设备的技术及服务保证甲方正常使用）。
技术培训：
乙方向甲方提供  7  天的设备使用人员现场例行免费培训，培训内容包括设备的调试、使用、一般的维修、维护及保养等；食宿自理（各自负责）。
甲方在设备使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持。并满足《附件3：售后服务承诺》
乙方技术支持电话：      ，联系人：         。

交货时间、地点及交货范围：
本合同签订生效后，乙方在接到甲方送货通知      日内，乙方应按本合同约定将货物送到医院指定的地点。如遇特殊情况，以甲方另行通知时间为准。
设备交验地点：甲方指定地点。
交货范围：合同约定的主机及附件清单上所有产品（含随机资料、软件等）以及配套附属设备（按招投标文件要求执行并满足甲方需要）。

随机资料：包括交货时，乙方随货向甲方交付设备必需的合格证、保修卡，相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册等）及配备的用件、工具等。
验收及验收标准

乙方应按甲方要求按时交货，安装、调试或检测设备。如有特殊情形，双方另行协商。
设备/产品到货开箱验收：设备到达甲方指定地点后由甲方开箱核对是否符合合同要求，开箱验收主要是对数量、附件清单上所有产品（含随机资料、软件等）以及配套附属设备进行核对。甲方的开箱验收结果不代表甲方对乙方所交付设备/产品质量的完全认可。

项目技术验收：乙方负责设备/产品安装和调试，完工后，甲方测试是否合格并满足国家、行业技术要求，与招标标文件及乙方承诺相一致。甲方对设备/产品的验收并不免除乙方对设备质量所承担的责任。若发现设备/产品与招投标文件及本合同的约定不符、不符合国家、行业技术标准的，甲方保留根据相关质量检验机构的检验结果主张权利，因此造成的损失由乙方承担。

乙方所提供的设备/产品，国产设备/产品须是在到货日期前三个月内生产的，进口设备/产品须是在到货日期前六个月内生产的。
合同价款结算
设备/产品安装运行正常后，乙方对甲方设备使用人员进行培训，并提供仪器操作规程、进口产品须提供《入境货物检验检疫证明》。甲方付款前，乙方应向甲方提供：（1）甲方的验收合格报告；（2）乙方开具的正式发票；（3）甲方要求的其他资料等向甲方申请支付款项。甲方在验收合格，并收到上述材料    个日历天内向乙方支付合同总价的100%。
如因乙方提供付款材料不符合要求而导致甲方逾期付款的，由乙方自行承担相应责任。
甲方名称：   
纳税人识别号：  中国建设银行丽江玉龙支行125332214329016118 
开户银行及账号： 53001746137050656139    
乙方名称：
纳税人识别号：   

开户银行及账号： 

违约责任：
12.1乙方所交设备/产品与合同标准不相符合的，甲方有权拒收设备及要求乙方予以更换，且乙方应向甲方承担违约责任，违约金按本合同金额的20%由乙方向甲方支付，乙方更换后的设备/产品仍与合同标准不符的，甲方有权拒收该设备/产品，且不再向乙方采购该设备/产品。同时赔偿因设备/产品的质量不合格导致对第三人或甲方的人身财产损害的损失（乙方赔偿甲方的损失范围包括但不限于赔偿对甲方造成的经济损失、甲方重新组织招采产生的费用、因乙方原因导致第三方向甲方主张的损失赔偿及甲方维权、实现债权支出的律师费、诉讼、仲裁、调查、公证、鉴定、评估、执行、诉讼保全及担保等全部费用）。

12.2除发生不可抗力事实外（不可抗力仅指自然灾害、战争、政府行为、突发的社会或政治事件）若因乙方不按合同约定按时送货到甲方指定地，逾期一天乙方向甲方支付贰仟元整（￥2000元）的违约金，违约金累计计算，乙方应继续履行合同。如乙方逾期交货时间超过30天的，甲方有权单方解除合同，要求乙方退还已支付货款，并按本合同金额的20%支付违约金。

12.3乙方拒绝向甲方送货，乙方应向甲方支付本合同总金额20%的违约金，给甲方造成的损失由乙方承担赔偿责任。

12.4甲方有权拒付合同总价款以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。

12.5质保期内，如乙方未按本合同约定提供保修服务，则甲方有权追究乙方违约责任，甲方有权委托第三方提供维修服务，由此产生的费用由乙方承担，乙方还应按合同总价款的30%向甲方支付违约金并赔偿甲方因此而遭受的损失。

12.6如乙方出现除上述1至6项以外的其他违约行为或违反保证与承诺义务，应按本合同项下当次采购设备/产品金额的30%向甲方支付违约金并赔偿甲方因此而遭受损失。

12.7甲方无正当理由拒收货物，甲方向乙方偿付本合同项下应付未付价款百分之五的违约金；如受财政支付流程的影响导致甲方未在规定期限内支付，付款期限相应顺延，不视为甲方违约。
送达条款
本协议项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本协议第二页约定的联系方式。一方当事人变更联系方式的，应当在变更后3日内及时通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

任何一方当事人向对方所发出的信件，自信件交邮后的第7日视为送达；发出的短信/传真/电子邮件，自前述电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，视为进入对方数据电文接收系统即视为送达。若送达日为非工作日,则视为在下一工作日送达。

本条约定的联系方式亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时法院的法律文书送达地址，法院的诉讼文书（含裁判文书）向任何协议任何一方当事人的上述地址和/或工商登记公示地址送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。

协议送达条款与争议解决条款均为独立条款，不受协议整体或其他条款的效力的影响。

甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，双方应协商处理，协商不了，任意一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
本合同其他未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可签订《补充协议》，补充协议与本合同具有同等法律效力。
本合同一式伍份，甲方肆份，乙方壹份。
本合同自甲乙双方法定代表人/委托代理人签字并加盖单位印章及骑缝章之日起生效。
本合同不可分割之部分：
1、招标文件； 2、中标人投标文件及澄清或补充文件；3、中标通知书；4、合同书附件。

（以下无正文）

合同附件1： 

配置清单
	产品名称
	制造商名称
	规格型号
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


合同附件2：

备品备件、耗材优惠价

	序号
	名称
	规格型号
	材质
	数量
	单位
	单价

（元）
	总价

（元）
	生产

厂家

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


合同附件3：

售后服务承诺、保修期承诺及其他承诺（或附投标文件《售后服务承诺书》）
	设备名称
	

	规格型号
	

	保修期限承诺
	年

	设备使用年限
	年

	售后服务承诺
	 


合同附件4：

中标通知书 （附图片）

第六章 项目需求及技术要求

一、项目需求一览表

	（一）
	采购标的物清单

	序号
	★是否接受进口产品
	项目名称
	数量
	计量单位
	预算金额
(元/套)
	最高限价（元/套）

	1
	否
	超声诊断仪设备1
	1
	套
	2500000.00
	2500000.00

	2
	是
	宫腹腔镜
	1
	套
	2300000.00
	2300000.00

	3
	否
	超声诊断仪设备2
	1
	套
	2000000.00
	2000000.00

	（二）
	采购标的物所属：工业


说明：
1.各投标人必须对招标文件第六章《项目需求及技术要求》中的技术要求，逐条作出全面、真实的反映，除如实填写技术规格偏离表外，标注“▲”参数为重要技术参数必须提供厂家盖章的技术支持资料和售后承诺书支持，参数技术规格偏离表应答（包括但不限于投标产品的技术白皮书、产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告、技术彩页、或宣传资料、图纸资料等）。若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符，以技术支持资料为准；若无技术支持资料导致评标委员会无法判断的，评标委员会可认定为不响应该条技术参数要求。
★2.投标人必须对所投包内所有产品进行完整报价，不得缺漏，否则按不实质性响应招标文件要求处理。
二、技 术 要 求

	一、
	超声诊断仪设备1

	二、
	数量：主机1套

      腹部单晶凸阵探头：1个

      腔内容积探头：1个

      腹部容积探头：1个

      高频线阵探头：1个   

	▲三、
	设备要求：具备NMPA三类医疗设备注册证

	四、
	设备用途及说明：

妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、心脏、泌尿科、浅表组织与小器官、颅脑、肌骨、外周血管及科研的高档四维彩色多普勒超声诊断仪，尤其在妇产科、胎儿心脏、早孕检查，盆底超声、经阴道子宫输卵管超声造影领域具有突出优势，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研。

	五、
	主要规格及系统概述

	5.1
	彩色多普勒超声波诊断仪包括：

	5.1.1
	主机一体化LCD显示器 ≥23英寸 

	5.1.2
	液晶触摸屏≥15.6英寸, 可通过触控屏的多点触控进行容积图像的旋转、放大、切割等直观操作,也可以通过触屏上手势划线实现任意切面成像以及多光源调节功能。

	5.1.3
	数字化二维灰阶成像单元

	5.1.4
	数字化彩色多普勒单元

	5.1.5
	数字化能量多普勒成像单元

	5.1.6
	PW脉冲波多普勒成像单元

	5.1.7
	CW连续波多普勒成像单元

	5.1.8
	实时四维成像单元

	5.1.9
	软件波束形成器技术

	▲5.1.10
	二维线阵探头可以支持CW连续波多普勒成像，便于进行胎儿心脏血流速度测量

	▲5.1.11
	二维灰阶血流成像技术，采用非多普勒原理，无彩色取样框限制，不需要造影剂，可以对血流进行实时显示，反应血流动力学真实状态。

	5.1.12
	二维立体血流成像技术，二维探头即可呈现立体血流形态，增强血流边界的显示及可视化效果。需要附产品白皮书，并有相关二维立体血流成像的描述说明。

	5.1.13
	具有二维超低速血流显示技术，三维超低速血流显示技术，全面显示组织器官微血流灌注状态。

	5.1.14
	组织多普勒成像技术

	5.1.15
	应变式弹性成像技术

	5.1.16
	宽景成像技术，支持所有凸阵和线阵探头

	5.1.17
	支持机械指数和热指数警报设置，可自定义声输出限制并将其设定到系统中，将在扫描时提供超预设警报。

	5.1.18
	内置耦合剂加热功能，提升患者舒适度。

	5.1.19
	具备降低声影的强度专用技术：帮助恢复被声阴影遮挡的组织和边界，提供从近场到远场均匀一致的图像品质。

	5.1.20
	困难条件成像专用技术：扫描困难条件患者，例如高体重指数 （BMI），获得更清晰的图像。

	▲5.1.21
	探头智能响应技术：选取探头后，自动激活，并进入到扫描状态

	5.1.22
	智能胎儿多普勒技术：六种血流预设，随心切换，提升彩色/频谱/测量工作效率，（可自定义设置）

	5.1.23
	用户界面颜色、灯光的个性化设置：轨迹球颜色 、用户界面照明、主机周边照明

、触摸屏配色方案 均可自定义设置。

	5.2 
	容积四维成像技术：

	▲5.2.1
	支持灰阶及血流三维/四维成像模式，具有虚拟光源移动技术，可同时支持3个独立的可移动光源。可实现表面成像和透视剪影成像，同时观察组织的外部轮廓和内部结构。彩色血流高清立体成像，立体直观显示血管空间结构关系，更容易判断血管走行及关系彩色血流容积透视剪影。彩色血流容积透视剪影，全新的血流显示方式，通过可调节的边界增强和内部透明技术，更好的显示血管分布及空间关系。

	5.2.2
	断层超声显像技术

	▲5.2.3
	具有胎儿自动识别技术，可实时自动跟踪胎儿运动并调整容积成像框位置，快速获得胎儿表面容积成像，提高工作效率。

	5.2.4
	卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。

	5.2.5
	专用窦卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。（附图）

	5.2.6
	STIC时间空间相关成像技术

	▲5.2.7
	STIC胎心容积导航技术，基于STIC容积数据自动获取包括四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面。

	5.2.8
	具有实时四维穿刺引导功能，有穿刺引导线。

	5.2.9
	腔内容积探头具有四维实时对比谐波造影功能，支持阴道子宫输卵管超声造影检查

	▲5.2.10
	具备实时容积对比成像技术，对二维图像增加厚度的信息，可以明显提高平面图像的分辨率，增加信息量，提高对组织结构的空间观察。

	▲5.2.11
	智能中枢神经系统检查：人工智能（AI ）工具，基于深度学习算法支持，通过自动寻找成像切面位置，显示3D容积数据中的检查胎儿大脑的推荐切面和测量来帮助提高工作效率。

自动识别胎儿颅脑正中矢状面，经丘脑平面，经小脑平面，经侧脑室平面4个标准平面。自动同时测量BPD,HC,OFD, CM 后颅窝池, Cerebellum小脑横径, Vp 侧脑室后脚6组生物指标。

	▲5.2.12
	智能三维产程监测功能：能够测量胎儿头部进程、旋转和方向，并同时自动产生一个包括了超声波客观数据、手动输入数据在内的产程报告（原厂技术白皮书证明）。

	5.2.13
	容积智能斑点噪声抑制技术：通过特殊算法对体素进行实时优化，可优化重建容积图像以及各个平面特别是冠状面上的图像品质。

	5.3
	Ai智能筛查系列技术：

	▲5.3.1
	智能产筛切面识别：遵循 ISUOG 常规孕中期胎儿超声扫描实践指南，自动检测识别≥21个推荐切面。自动注释及测量。改进产筛工作流程，减少操作的差异性，提高一致性。

	5.3.2
	智能产筛质量控制，系统将获取的图像或切面与标准切面进行比较，以确保其符合临床标准。能够帮助提高准确性和质量，有解剖示意图和并可插入标准图像进行参考比较。防漏筛及确保最高图像质量标准和一致性。

	▲5.3.3
	智能先心病筛查技术：AI-胎心检查导航，通过文字说明、参考图像和正常解剖结构示意图，分步指导如何识别正常解剖结构及扫描流程。AI智能生成四腔心切面、三血管/三血管气管切面以及心轴角度。

	▲5.3.4
	智能盆底检查: 基于人工智能（AI），自动获得盆底测量，重复性好。

自动寻找valsalva和缩肛状态下，最大裂孔平面位置;自动测量肛提肌裂孔的面积、周长、前后径和左右径。

	5.4
	测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）

	5.4.1
	一般测量

	5.4.2
	多普勒血流测量与分析，具有自动包络功能

	5.4.3
	妇产，心脏，血管，儿科等测量与分析

	5.4.4
	胎儿生长指标自动测量功能，包括胎儿双顶径、枕额径、头围、腹围、股骨长、肱骨长

	5.4.5
	自动NT及IT测量技术

	5.4.6
	自动胎心率测量技术

	5.4.7
	不规则体积测量技术，快速测量一个或多个低回声的不规则体的体积

	5.4.8
	容积能量模式直方图技术，结合不规则体积测量可计算血管指数VI，FI和VFI

	5.5
	图像存储、管理及回放重现

	5.5.1
	输入/输出信号：USB, HDMI, S-Video, VGA

	5.5.2
	连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0

	5.5.3
	超声图像存档与病案管理系统

	5.5.4
	回放重现单元

	5.5.5
	硬盘容量≥1T

	5.5.6
	一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像

	▲5.5.8
	支持一键式输出3D打印格式，包括STL、OBJ、PLY、3MF、XYZ格式（附原厂技术白皮书证明）

	5.6
	技术参数要求

	5.6.1
	监视器≥23英寸高分辨率LCD监视器

	5.6.2
	操作控制台，可单键电动垂直调节高度，并可左右转动、前后移动和锁定

	5.6.3
	探头接口：≥4个，探头接口为无针式接口

	5.6.4
	≥15.6英寸多点触控触摸屏

	5.6.5
	空间分辨率：符合GB10152-2009国家标准

	5.6.6
	超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调

	5.7
	探头

	5.7.1
	频率：超宽频、变频探头，工作频率可显示，变频探头中心频率可选择≥3种，多普勒频率≥3种。

	5.7.4
	腔内微凸阵探头：超声频率4.0 — 8.9 MHz

	5.7.5
	腹部二维凸阵探头：超声频率2.0 — 5.0 MHz，阵元数≥192

	5.7.6
	腹部二维凸阵探头：阵元数≥192，成像角度≥112°。

	5.7.7
	线阵探头：超声频率3.0 — 8.0 MHz

	5.7.8
	腹部容积探头：超声频率2.0 —7.0 MHz，阵元数≥192阵元

	5.8
	二维灰阶及容积成像主要参数

	5.8.1
	凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，二维帧频≥30帧/秒；

	5.8.2
	凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，四维成像帧频≥30帧/秒

	5.8.3
	数字集成化智能TGC分段≥8段

	▲5.8.4
	二维成像扫描深度≥46cm

	5.8.5
	回放重现：灰阶图像回放≥4000幅，四维图像回放≥400容积帧。

	5.8.6
	系统动态范围≥400dB

	5.8.7
	预设条件 针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节

	5.9
	频谱多普勒

	5.9.1
	方式：PW，CW

	5.9.2
	多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示

	5.9.3
	PWD：血流速度≥10m/s；CWD：血流速度≥21m/s

	5.9.4
	最低测量速度：≤10mm/s 

	5.9.5
	零位移动：≥10级

	▲5.9.6
	PW最小取样容积≤0.2mm

	5.10
	彩色多普勒

	5.10.1
	显示方式：能量显示，速度显示、二维立体血流显示

	5.10.2
	凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，彩色帧频≥10帧/秒；

	5.10.3
	凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，四维彩色成像帧频≥9帧/秒

	5.10.4
	彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s（非噪声信号）

	★5.10.5
	彩色增强功能：彩色多普勒能量图，方向性能量图

	
	图文工作站一套

超声检查床、检查椅

超声检查同步视频显示仪

耦合剂加热机


二、宫腹腔镜

宫腹腔镜技术参数
一、高清光学腹腔镜    (2条)

1、直径≤10mm，30度视角，目镜端可拆卸；
▲2、可高温高压、熏蒸、浸泡、低温等离子等多种灭菌方式，配有专用消毒盒；

3、全屏非球面的高清图像；

▲4、速锁型连接

5、均采用柱状透镜技术，蓝宝石镜面。

二、高清摄像、LED光源一体化主机  (1台)
1、符合HDTV格式标准的图像输出，可以选择RGB (1080/501)或YPbPr (1080/501) 输出；

2、具备用于高品质视频影像传输的HD-SDI 、SD-SDI和DVI输出，可实现逐行扫描

▲3、可兼容单晶片、三晶片、高清等各类摄像头，连接各科室使用的光学镜，兼容电子腹腔镜以及电子胆道镜、电子胸腔镜、电子膀胱镜和电子输尿管镜等电子镜，满足科室需求；

▲4、可兼容3D腹腔镜；

5、有电子轮廓强调及结构强调功能，远端腔体亮度增加

▲6、具备窄带成像功能

7、LED光源功率≥300W；

▲8、主机光源一体化；
三、高清摄像头（1个）

1、具有≥3个高清CMOS
2、可搭载窄带成像，观察实现早癌筛查；

3、具有光学放大功能，可最高放大≥2倍，可实现全屏和圆形图像的转换，适应不同的光学镜。

4、≤3个遥控按钮，可在术中便捷修改设置。

5、可选择环氧乙烷、低温等离子等多种灭菌方式。

6、具有IR观察功能，可实现荧光观察；
四、高流量气腹机 (1台)

▲1、包括有内置减压阀，可连接钢瓶或中心供气，与主机同品牌；

2、全电脑自动控制气腹机，最大流量≥45升/分钟；

3、具有≥3种流速设置：高速 中速 低速，更加细致的流量调整（0.1-1.0升/分间以≤0.1为单位设置精确控制），适用于儿科手术；

4、具备针对儿科、盆腔及后腹手术需要的（3-15mmHg）低腹气压模式及常规（3-25mmHg）的常规腹部气压模式；

5、可显示实际压力、预设压力、预设流量、实际流量、气瓶压力、气体总消耗量；

6、有显示压力和气体流速的设定值和实际值；

7、有过压、管道堵塞、气压不足报警等声光报警功能；
五、腹腔镜专用台车  (1台)

1、具备可调液晶监视器专用支架；

2、具备同时安装摄像主机、冷光源、气腹机和电刀等设备平台（不低于五台）。

3、具有线路通道

宫腔检查、治疗镜

一、宫腔镜光学视管：（2条）

▲1、3mm、 30度视角，与主机同一品牌；

▲2、耐高温高压消毒；
3、先端部设有防刮蓝宝石玻璃前窗；
4、非球面全屏高清图像。

二、宫腔镜：（2套）

1、不锈钢磨砂管鞘，

2、一条用于宫腔检查，一条用于宫腔疾病治疗。

电切镜技术参数
一、高清晰等离子电切镜 (1条)

▲1、12度视野方向，4mm外径，与主机同一品牌；

▲2、可高温高压消毒，并配备专用消毒盒；

3、速锁型连接；
等离子套管

A、等离子宫腔电切镜管鞘  （1套）

1、不锈钢磨砂管鞘；

2、等离子管鞘具有ABS（防堵塞）系统；

3、尖端防热损伤；

4、等离子管鞘为圆形外鞘设计，可360度旋转内鞘；

超声刀系统

一、超声能量发生装置

1、▲超声发生装置能够进行≥47k Hz高频超声波输出

2、触摸屏设计;

3、具有器械自动识别功能;

4、能够通过手控和脚踏控制手术器械;

5、▲可与高频电刀联合使用,实现双极电和超声在同一把器械上的同时输出;

6、▲兼容超声刀头和双极电超声刀头;

二、高频电刀能量发生装置：

▲1、具备生理盐水功能和高频电刀功能，满足所有基础电外科手术用电，能够进行普通电切（TURP）、汽化电切（TUVP）、生理盐水电切和普通外科手术的高频用电。

2、输出模式：生理盐水模式、单极模式、URO模式、双极模式、大血管闭合模式；

3、输出功率：生理盐水模式最大≥320W；

                 单极模式最大≥300W；

                 双极模式最大≥90W；

4、基础频率：≥350Hz/1MHz；

▲5、气腹机进行腹腔镜手术时具有自动排烟雾功能；

6、切割·凝固≥16种模式（单极·双极）模式；

7、≥5种切割模式（单纯切割、双极切割、脉冲慢切、电解质溶液切割、脉冲快切等）
8、快速放电技术；

9、输出接口≥5：一个等离子接口、一个双极接口、两个单极接口、一个通用接口、一个负极板接口等；

10、单极接口兼容Valleylab标准单插头、BOVIE标准单插头、Banana标准单插头、ERBE标准单插头；

11、双击接口兼容Valleylab标准双极插头 ERBE标准双极插头；

▲12、高功率切割支持；

▲13、快速火花监测；

▲14、能够通过大血管闭合模式实现凝血功能,闭合最大7mm血管；

膨宫机

一．功能及参数

▲腔镜灌注泵利用液体介质对腔体加压膨胀，适用于腔镜检查和手术中形成可视空间及腔内冲洗

液体灌注采用静音电机带动泵管运行。工作压力及流量由程序自动控制，过压时候自动停止工作。当压力恢复正常时设备自动进入正常工作状态

▲数值显示设定压力、设定流量、腔内实际压力，可在kPa和mmHg两个压力显示单位进行切换

二．技术参数

▲设定压力调节范围2.6kPa～53.3kPa（20mmHg～400mmHg）。在压力显示单位为kPa时，压力调节步长为0.1kPa，压力显示单位为mmHg时，压力调节步长为1mmHg

▲设定流量调节范围0.1L/min～1L/min。调节步长为0.1L/min

▲具有参数记忆功能，设定压力和设定流量的开机设定值为前次使用设定值

▲具备过压减压、过压报警功能。灌注泵实际压力超过设定压力一定值时，发出警报声并可自动减压

宫腔镜（冷刀系统）

功能及参数

镜体呈Z型，操作孔道为直式，可置入直径≥3 mm的硬式器械；
▲握持部分有更充足的操作空间，确保持镜手与操作手之间有充裕的空间进行复杂的操作；

▲内窥镜器械通道最小宽度Ø4.5mm，镜体插入部最大宽度≤Ø8.4mm；

▲外鞘套外径≤26Fr；

▲内窥镜最大景深≥100mm，角分辨力≥3.5C（°）；

▲显色指数Ra≥90；

配套手术器械规格Ø3mm，手术器械可以拆卸。有源器械配置单极和双极手术器械，配置单极电缆线和双极电缆线各一条；

二．手术器械

1. 可拆卸手术器械：

手术剪（单动）一把，φ3mm×400mm

手术剪（双动弯剪）一把，φ3mm×400mm

手术剪（双动直剪）一把，φ3mm×400mm

手术剪（钩剪）一把，φ3mm×400mm

手术钳（3×2）一把，φ3mm×400mm

手术钳（分离）一把，φ3mm×400mm

手术钳（无损）一把，φ3mm×400mm

手术钳（活检）一把，φ3mm×400mm

有源器械：

单极电凝棒一把，φ3mm×360mm

双极电凝钳-钩型针一把，φ3mm×360mm

三、超声诊断仪设备2

	一
	设备名称：超声诊断仪设备2

	二
	用途说明

	2.1
	彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急重症、盆底等应用。

	三
	物理规格及人机交互要求

	3.1
	显示器要求：≥27寸高分辨率彩色液晶显示器，分辨率≥2560*1440，可上下倾斜、左右旋转、前后拉伸。 前后移动距离≥45cm。

	3.2
	触摸屏要求：大小尺寸≥15寸，触摸屏角度可以独立于主机调节（机身静止状态下，独立调节角度≥50度）

	3.3
	触摸屏可显示自动记忆的最近使用过的检查探头及模式，支持一键切换探头及模式。

	3.4
	操作面板具有6向独立的电动调节功能（即电动上下升降、左右旋转和前后平移），方便操作者进行操作。

	3.5
	探头接口数量≥5个，均为无针式接口且大小一致，可全激活。

	3.6
	中央刹车系统（提供机器图片）

	3.7
	要求所投机型为投标商超高档机型，近三年内推出的最新机型（以首次获批NMPA注册证书为准）

	四
	先进成像技术

	4.1
	数字化全域动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹， A/D ≥ 16bit 

	4.2
	宽频可变频成像技术：灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，探头频率可视可调

	4.3
	斑点噪声抑制技术：支持所有探头，7档可调，支持二维图像、三维图像、造影成像等技术。

	4.4
	多角度扫描空间复合成像技术，调节档位≥3档。

	4.5
	声速匹配技术，根据人体组织真实情况，自动匹配至最佳成像声速，并将具体声速数值在屏幕上显示。

	4.6
	支持全屏放大，一键实时全屏图像放大功能，支持≥ 2 种放大模式，放大后图像可全屏显示

	▲4.7
	具备B模式局部ROI区域优化增强显示，提高感兴趣区的二维图像分辨率和细节分辨率，细节不失真，支持全局图像与局部增强图像的同屏左右双幅双实时显示，其中双幅双实时的局部图像支持彩色血流实时高清显示。

	4.8
	具备二维灰阶图像呈现立体纤细效果的专用技术，可利用组织的结构信息和灰阶的梯度信息，通过增强算法使二维灰阶的组织结构与边界显示更纤细立体。

	4.9
	具备针对强回声结构产生的声影区图像进行增强优化的专用技术，可通过声影抑制技术实现声影补偿和细节融合，清晰还原强回声后方组织细节，减少声影对后方组织造成图像不清等不利影响。

	4.10
	扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵，相控阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。

	4.11
	一键自动图像优化，可一键快速优化：二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像。

	4.12
	具备针对不同器官扫查场景的自动参数匹配技术，可一键快速获得最适宜当下扫查器官场景的成像效果，支持8种以上血流或器官扫查场景，适用于2D, Color, Power, PW 3D/4D等模式。

	4.13
	 二维/彩色取样框角度独立偏转技术，彩色取样框偏转角度≥30度。

	4.14
	频谱多普勒成像，连续多普勒成像（要求凸阵探头/线阵探头/相控阵探头支持连续多普勒成像）。

	▲4.15
	高级微细血流成像技术，对微细低速血流具有高敏感度，实现超高血流灵敏度和空间分辨率；可支持Color和Power模式； 可支持2D和3D微血流灌注的定量评估，其中2D下可分析彩色灰阶像素比，3D下可分析血管指数、血流指数和血管血流指数。

	▲4.16
	微血流定量分析技术，基于对微细血流成像的可视化，进一步对微细血流进行量化分析，支持凸阵/线阵/腔内/双平面/4D容积探头

	4.17
	自动血流跟踪技术:可以实现 ROI 框位置和角度的自动

优化，提供 Color/Power 模式下图像的实时动态优化。

	4.18
	支持穿刺针增强显示功能，动态增强超声图像中针体显示，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，支持自适应校正角度，帮助清晰显示穿刺路径，提高穿刺活检及介入治疗操作信心及成功率。

	4.19
	支持解剖M型模式（≥3条取样线，360度自由旋转）

	4.20
	支持内置超声教学软件，同屏显示基本扫查技巧，包括探头扫查位置，解剖图和超声标准切面图

	五
	高级成像功能

	5.1
	支持造影成像 

	5.1.1
	造影成像功能支持腹部探头、浅表探头、相控阵探头、腔内探头

	5.1.2
	支持容积造影，以 3D/4D 的形式提供造影的立体灌注

成像显示。

	5.1.3
	支持微血管造影增强

	5.1.4
	支持混合模式，将组织图像叠加在造影图像上

	5.1.5
	支持实时显示组织图像和造影图像，造影图像和组织图像位置可互换

	5.1.6
	具有双计时器

	5.1.7
	支持向后存储≥8分钟电影

	5.1.8
	造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线，以表格的形式显示数据，取样点可跟踪感兴趣区运动，≥8个ROI

	5.1.9
	具备造影时序分析功能，使用不同颜色标记造影剂到达时间，方便观察并比较病灶及组织的造影剂灌注特点，可对彩色和时间进行设置；可支持2D模式和3D/4D模式。

	▲5.1.10
	造影成像帧率：凸阵探头10cm深度，帧率≥60帧/秒; 线阵探头3.5cm深度，扫描范围最大，帧率≥100帧/秒

	5.2
	支持应变式弹性成像 

	▲5.2.1
	应变式弹性成像支持：凸阵探头、线阵探头、腔内探头、双平面探头和容积探头。

	5.2.2
	具有压力操作提示图标，支持逐帧图像的压力大小查看

	5.2.3
	支持应变、应变率和应变直方图的测量

	▲5.2.4
	具有Shell分析功能，可支持肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性分析。

	5.3
	支持剪切波弹性成像 

	▲5.3.1
	支持探头：凸阵探头、线阵探头、腔内探头、一线一凸双平面探头和容积探头。

	▲5.3.2
	一线一凸双平面探头支持剪切波弹性成像，用于泌尿及妇科检查

	5.3.3
	支持二维实时剪切波弹性成像 和单点式剪切波成像，提供定量的组织硬度信息。

	5.3.4
	实时剪切波弹性成像取样框大小和位置可调

	▲5.3.5
	弹性定量的参数包括杨氏模量E（单位：kPa），剪切波速度Cs （单位：m/s），剪切模量G （单位：kPa）等定量数据

	5.3.6
	实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像，显示格式包括上下，左右多种方式可调。支持剪切波弹性成像全屏显示。

	5.3.7
	具备组织硬度定量分析软件，支持多种比值分析，柱状图分析。

	5.3.8
	具有病灶周边浸润区的环形定量工具，环形的大小分级分档，可视可调

	5.3.9
	具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量

	5.3.10
	支持可信度图显示，运动稳定性指数显示

	▲5.3.12
	支持在同一切面下同时成像应变式弹性和剪切波弹性，并实时双幅显示。

	5.4
	可支持超高分辨率造影成像

	▲5.4.1
	支持凸阵探头和线阵探头

	▲5.4.2
	造影图像采集帧率≥500帧/秒

	▲5.4.3
	造影成像图谱≥4种

	5.5
	宽景成像

	5.5.1
	宽景成像支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头、相控阵探头、容积探头

	5.5.2
	支持B模式宽景和Power模式宽景

	5.5.3
	具备扫查速度指示，可对采集过程中的图像进行回放

	5.5.5
	宽景拼接长度不小于160cm

	*5.6
	支持高级弹性成像

	▲5.6.1
	具备腹部粘性系数和频散系数测量功能

	▲5.6.2
	具备浅表粘性系数和频散系数测量功能

	▲5.6.3
	支持实时粘弹性成像、剪切波弹性成像、及二维成像上下左右多种模式混合显示

	5.7
	3D/4D  

	5.7.1
	支持3D/4D模块：支持3D/4D成像和自由臂3D成像；容积图像支持斑点噪声抑制

	5.7.2
	支持多光源模式的容积渲染：光源类型≥3种 ，包括点光源、探照灯光源和平行光源；光源类型和数量均可自由组合，光源方向可自由移动。同时支持透视剪影模式且透明度可调。

	▲5.7.3
	可基于3D容积数据实现不同临床场景的自动识别和差异化应用的场景化自动容积扫描功能，包括3D模式下的自动场景识别（脊椎、颅脑、长骨、面部；子宫内膜、卵巢、盆腔、肛管等），实现自动容积成像及优化，自动切面获取，自动定量分析等。

	5.7.4
	支持血管三维成像，要求彩色及能量模式均可用。

	5.7.5
	支持胎儿颅脑自动切面识别功能，自动获取胎儿颅脑四个标准切面，并自动获取6项评估参数值

	▲5.7.6
	支持自动盆底超声解决方案，支持前中后盆腔2D全自动测量，支持肛提肌裂孔全自动评估（自动识别、自动容积渲染成像、自动测量），支持肛提肌横断面全自动评估（自动识别、自动多切面成像、自动测量），支持肛门括约肌自动断层成像。

	5.7.7
	支持胎儿面部自动容积成像，自动检测胎儿颜面部特征，在3D模式或4D模式下均可启动，其中4D模式下可实时自动去除胎儿颜面部前面的遮挡物。支持胎儿面部的显示方向一键摆正，支持正/反向橡皮擦。

	5.7.8
	支持胎儿心脏容积自动切面识别功能，可以自动获取胎儿心脏检查的6个标准切面

	▲5.7.9
	支持卵巢卵泡在2D和3D模式下的自动识别和自动测量。其中2D模式下可自动识别卵巢轮廓、大小，卵泡数量、大小并按照大小排序； 3D模式支持卵巢自动识别和渲染，以及卵巢体积的自动计算；支持卵泡和窦卵泡的自动识别、自动渲染成像并用以不同的颜色区分显示不同大小的卵泡或窦卵泡；支持卵巢间质比的自动计算。

	5.7.10
	支持子宫内膜自动成像与容积分析功能，可全自动获取子宫内膜冠状面图像，并同时获取内膜容积及厚度测量值。

	▲5.7.11
	支持AI早孕容积切面识别


	▲5.7.12
	支持AI颅脑容积测量


	六
	测量分析和报告

	6.1
	全科测量包，自动生成报告： 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

	6.2
	自动识别病灶边界，帮助用户对病灶进行描迹。测量封闭区域的长短轴长度，面积及周长

	6.3
	小儿髋关节自动测量功能，自动计算α角,β角，自动进行 Graf 分型。

	6.4
	自动工作流协议（非预设条件），检查过程中可根据定义的协议自动切换图像模式，自动标记体标示意图，自动注释等，节省操作时间。操作协议可用户自定义，并可支持导出协议到其他机器上使用，有利于规范化管理。

	6.5
	支持乳腺病灶自动分析功能，自动识别乳腺病灶边界，自动分析病灶形态，边缘，回声类型，后方回声，钙化及血流状态。分析结果自动进入报告，自动识别并同屏显示同一病灶≥4个相交切面图像，支持≥6个病灶的自动分析。

	6.6
	支持甲状腺病灶自动分析功能，自动识别甲状腺病灶边界，自动分析病灶形态，边缘，回声类型，后方回声，钙化及血流状态。分析结果自动进入报告，自动识别并同屏显示同一病灶≥3个相交切面图像，支持≥6个病灶的自动分析。

	6.7
	支持胎心组织追踪定量分析，使用斑点追踪技术对2D 图像进行分析，提供测量胎儿的心肌组织速度、位移、变形、变形率等分析结果

	6.8
	支持子宫内膜二维妇产场景自动配置，无需手动划线或手动ROI设置，即可自动完成子宫内膜识别和厚度测量。同时支持血流ROI框自动设置和血流定量分析。

	6.9
	支持卵巢二维妇产场景自动配置，可自动识别卵巢和卵泡，完成二维卵巢经线自动测量和卵泡自动测量。同时支持血流ROI框自动设置和血流定量分析。

	6.10
	支持自动胎心率测量，可在B模式和M模式下自动计算胎心率；支持胎心节律自动评估功能，支持两条M取样线全自动摆放和M取样线自适应放大。

	▲6.11
	支持AI产科切面自动识别，支持AI产科切面自动识别，基于大数据及 AI 深度学习，实现产科切面智能识别，存储，及质控等；可识别标准切面数量≥50个；支持多元存图工作流 （实时抓图 + 手动跳转选图）。（要求提供AI注册证明）

	6.12
	支持自动产科测量，可自动识别和测量产科生物学参数，B模式下的自动测量项目≥40项，包括早孕、中孕及胎心专项检查的测量项目。

	七 
	电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统

	7.1
	电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D 电影回放

	7.2
	原始数据处理，最大可进行32项参数调节（包括B模式10种、M型模式6种、彩色模式7种、PW模式9种）

	7.3
	支持导出数字化图像格式：BMP/JPG/TIFF/DCM/AVI/MP4/WMV/MOV。

	7.4
	支持3D 打印格式文件的导出: STL/OBJ 格式。

	7.5
	支持后台存储，导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

	7.6
	支持本地固态硬盘存储≥1TB

	7.7
	支持外部USB 移动存储

	7.8
	具备数据防御系统，可对不同人群设置数据开放度及访问权限

	八
	系统技术参数及要求

	8.1.
	二维灰阶模式

	8.1
	最大显示深度:≥40cm

	8.2
	动态范围:≥260dB

	8.3
	TGC增益补偿: ≥8段

	8.4
	LGC侧向增益补偿: ≥8段，触摸屏上

	▲8.5
	腹部 凸阵探头扫描角度:≥130度

	8.6
	腔内探头扫描角度:≥207度

	8.8
	电影回放：B模式电影容量≥10000 帧 

	8.2
	彩色多普勒成像

	8.2.1
	 显示方式：B/C、B/C/M、B/C/PW

	8.2.2
	 线阵探头取样框偏转: ≥±30度

	8.2.3
	支持速度、速度方差、能量、方向能量显示

	8.2.4
	支持立体血流显示

	8.3
	PW/CW模式

	8.3.1 
	显示方式：B， PW， B/PW， B/C/PW，B/CW

	8.3.2 
	频谱多普勒频率≥ 3 段

	8.3.3
	最大速度: PW血流速度≥10m/s，CW血流速度: ≥30m/s

	8.3.4
	最小速度: ≤0.5 mm /s

	8.3.5
	取样容积：0.5-30mm，连续可调 

	8.3.6
	PW偏转角度: ≥±30度 

	8.3.7
	基线：9步

	九
	 连通性要求

	9.1
	支持网络连接

	9.2
	支持DICOM 3.0，支持DICOM结构化报告

	9.3
	支持网络存储功能，基于TCP/IP 协议的网络共享功能，可将超声图像及报告直接传送到PC 端。

	十
	系统输入输出

	10.1
	支持视频/音频输入输出

	10.2
	支持S-Video,  HDMI，VGA， 音频输出

	10.3
	USB接口数量≥6个 ，支持Type-C数据传输接口

	十一
	 探头规格

	▲11.1
	系统可支持的探头类型： 凸阵探头、矩阵线阵探头、 体相控阵探头、 腹部容积探头、二维腔内探头、容积腔内探头、一线一凸双平面探头

	▲11.2
	线阵探头阵元数：≥1000阵元 （提供技术白皮书盖章证明）

	11.3
	二维凸阵探头，频率：1.2-6.0MHz

	11.4
	矩阵线阵探头，频率：3.8-18.0MHz

	11.5
	腔内容积探头，频率：3.0-9.0MHz

	11.6
	腹部容积探头，频率：1.8-8.2MHz

	11.7
	单晶矩阵相控阵探头，频率：1.5-4.5MHz

	十二
	其他

	12.1
	耦合剂加热器，主机一体化，非外接加热装置

	11.2
	内置无线网卡

	11.3
	内置录像功能模块，每次最大存储长度：60 min

	★
	图文工作站一套

超声检查床、检查椅

超声检查同步视频显示仪

耦合剂加热机


三、商 务 要 求
	商务要求

	1
	设备交货期：合同签订生效后接到送货通知30个日历天内交货。

	2
	设备保修期自医院验收后质量保修≥5年，终身维修，定期随访；保修期内免工时费和零配件费（人为损坏的除外），保修期后提供优惠的维修配件和维护服务；只收取零配件的成本费。保修期内免工时费和零配件费（人为损坏的除外），质保期满后的维保费用，包含设备核心部件、易损部件的全保价格应小于设备总价原值的10%。

	3
	工程技术人员负责安装调试；安装调试达到设备质量保证书和安装说明书的技术标准及相应的中国国家标准；提供设备使用、清洗、维护、保养培训。达到用户相关人员能对仪器进行操作保养等必要技能熟练掌握。

	4
	设有直接负责的专业维修点，具有厂方授权的专业维修工程师，确保售后服务的及时和专业。1小时内响应，2小时内到点维修，24小时内及时排除设备故障；保修期内维修、更换配件不收取任何费用。有完善的售后服务体系，说明售后服务机构和名称、地址及联系方式和负责人。

	5
	具有备件库，保证及时提供零备件，尤其是核心易损部件。保证10年维修及零备件售后服务的能力。

	6
	提供终身免费应用软件、操作系统及数据库完善和稳定性升级服务，不含新件准备和检查，以保证有突发情况下的及时应对。

	7
	承诺提供与医院现有信息系统免费接口，并免费协助完成接口工作，同时承担与医院现有系统的第三方接口费用；免费协助完成与医院其它相关信息系统的互联互通工作。


 投标文件格式

玉龙纳西族自治县妇幼保健计划生育服务中心2025年医疗设备采购项目（二）

投 标 文 件

项目编号：

投标人全称：                                (电子签章)
法定代表人或委托代理人：                    （电子签章）
日期：          年     月     日
格式1：
开标一览表
项目名称：                     项目编号：                      
	投标人名称
	投标总报价
（元）
	交货期
	交货地点
	质保期
	投标保证金
形式
	备注

	
	小写：
大写：
	
	
	
	
	


投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）
日期：            年       月       日
分项报价表
项目名称：                     项目编号：                      
	序号
	产品名称
	投标品牌、型号
	数量
	单价最高限价（元/套）
	单价报价（元/套）
	单项合价（元/套）
	备注

	1
	超声诊断仪设备1
	
	1
	2500000.00
	
	
	

	2
	宫腹腔镜
	
	1
	2300000.00
	
	
	

	3
	超声诊断仪设备2
	
	1
	2000000.00
	
	
	

	总价合计（元）
	小写：￥            
大写：人民币        


注：单项合价=单价报价×数量；总价合计=单项合价列之和且应与开标一览表投标总报价一致。
投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）
日期：            年       月       日
一、资格证明文件
投标人应按所附格式要求填写并提交。
资格声明中的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。
投标人提交的材料将被保密，但不退还。
格式1：
营 业 执 照
1）投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；
2）投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”； 
3）投标人是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”； 
4）投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。
（以上证照提供扫描件）
格式2：
法定代表人身份证明书
投标人名称：                        
单位性质：                          
成立时间：        年       月       日
经营期限：                          
姓名：            性别：            年龄：            职务：            
系                        （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
注:后附法定代表人身份证（正、反面）扫描件。
投标人：                      （电子签章）
         年       月        日
格式3：
法定代表人授权委托书
本授权书声明：  （投标人全称） 的法定代表人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（采购项目名称）项目（招标编号：            ）的招标，以本单位名义投标。代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。
代理人无转委托权。
投标人名称：       （全称）       （电子签章）
法定代表人：                      （电子签章）
法定代表人身份证号码：                   
委托代理人：                      
职      务：                             
代理人身份证号码：                       
          年       月        日
附：委托代理人详细地址：                             

    电话：                             
注:1.在投标文件中附委托代理人身份证（正、反面）扫描件。
格式4：

投标人财务状况报告

投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供近三年（2022年、2023年、2024年）任意一年度经第三方审计的财务报告及报表（报表至少应包括资产负债表、利润表（损益表）、现金流量表、所有者权益变动表及附注）(注：2025年以后成立的公司提供成立至今的财务报表；或可提供自响应文件提交截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明；或可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构对供应商进行资信审查后出具的投标担保函。（备注：投标人可根据自身情况提供上述任意一种证明材料)
。

格式5：

投标人依法缴纳税收的证明材料

投标人须提供缴税所属时间在2024年08月至本项目提交特别文件截止时间前任意3个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明；依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；若公司成立不足3个月的，提供相关内容情况说明或证明材料。（提供扫描件）

格式6：

投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料

投标人须提供缴费所属时间在2024年08月至本项目提交投标文件截止时间前任意3个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明；依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；若公司成立不足3个月的，提供相关内容情况说明或证明材料。（提供扫描件）。

格式7：

投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（提供证明材料扫描件或承诺书，承诺书格式如下）
承诺书

致       （招标人）：

我公司参与        （项目名称）公开招标，我公司郑重承诺，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明。

投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）
日期：            年       月       日
格式8：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（投标自行承诺及说明，内容自拟）
致：玉龙纳西族自治县妇幼保健计划生育服务中心
我公司郑重承诺在参加政府采购活动前3年（2022年01月至今）内，在经营活动中无重大违法记录。公司未受到行政处罚或责令停业、吊销许可证（或执照）；未处于财产被接管、冻结、破产状况。

特此声明！

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）
日期：            年       月       日
格式9：特定资格要求
投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可/备案证、所投产品制造商医疗器械生产许可（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证。医疗器械生产或经营许可/备案证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械扫描件加盖电子公章。（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求；但须提供相关证明材料或书面声明）；
格式10：
投标人无直接控股、管理关系书面声明函
云南中云招标咨询有限公司：
一、下述公司负责人与我公司单位负责人为同一人：（如无则本项填写“无”）  
1.                              
2.                              
3.                              

……
（可自行添加）
二、我公司与下述公司存在直接控股关系：（如无则本项填写“无”） 
1.                              
2.                              
3.                              

……
（可自行添加）
三、我公司与下述公司存在直接管理关系：（如无则本项填写“无”） 
1.                              
2.                              
3.                              

……
（可自行添加）
我单位郑重声明：与本单位负责人为同一人或者与本单位存在直接控股关系、管理关系的供应商未参与_    (项目名称)      同一合同项下的投标。 
我单位保证上述声明真实、有效、可查。 
特此声明。 
投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）
日期：            年       月       日

注：
1、单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
2、直接控股关系，是指单位或个人股东的直接控股关系；控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
3、直接管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的直接管理与被管理关系，如上下级关系的事业单位和团体组织。
格式11：
无串通投标行为的承诺函
一、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：
（一）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

（六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

二、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装；
（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
请投标人出具是否存在上述情形的承诺函。如出现上述情形的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任。 
投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）
日期：            年       月       日

格式12：   
投标保证金交纳凭证
格式13：
信誉承诺书

致：玉龙纳西族自治县妇幼保健计划生育服务中心
我单位郑重承诺：

1、我单位在“信用中国”网站    (此处填写“有”或“没有”)被列入失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”，在“中国政府采购网”网站    (此处填写“有”或“没有”)被列入“政府采购严重违法失信行为信息记录”。

（以招标文件获取截止时间后采购代理机构查询结果为准，查询截图交由评标委员会评审）
2、我公司未与其他投标人串通投标，与招标人无利害关系且不是可能影响本项目活动公正性的法人、其他组织；也未与其他投标人存在负责人为同一人或者存在控股、管理关系。
3、我公司未与其他公司组成联合体参与本项目投标活动。
4、我公司保证成交后，不转包、分包。
5、下述签署人在此申明，本次投标文件中所提交的资料和数据都是完整的、真实的和准确的，提供的证明文件及业绩证明材料是真实的，可供查询证实，所提供的承诺均真实可靠，若我公司存在隐瞒事实、弄虚作假等不诚信行为，一经发现，则按以下处理：
（1）在评标阶段发现的，否决其投标文件；
（2）在中标后、合同签订前发现的，取消中标资格；
若发现我公司未按以上承诺内容执行，贵公司可视为我公司虚假应标，我公司愿意接受虚假应标的相应处罚以及承担相应的法律责任。
投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）
日期：            年       月       日

格式14：

招标文件第一章“投标人资格要求”中要求提供的其他资格证明文件
二、商务部分

格式1：
投标函
致： 玉龙纳西族自治县妇幼保健计划生育服务中心
我方仔细研究了（采购项目名称）   （项目编号：               ）项目招标文件的全部内容，正式授权下述签字人   （姓名和职务）     全权代表投标人  （投标人全称）   参加投标，并按招标文件规定提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、按招标文件项目需求及技术要求完成交货。
2、我方已详细审查全部招标文件，包括（澄清文件）(若有)。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。

3、在《投标人须知》规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第17.1条规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。
4、同意《投标人须知》中关于投标保证金不予退还的规定。
5、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。
6、如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，按中标通知书内容在法律规定的期限内与贵方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。
（2）我方承诺按照招标文件规定向贵方提交履约担保。
（3）我方承诺将承担售后服务及保修责任。
7．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
8．                                       （其他补充说明）。
与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：                                 邮政编码：             
电话：                                      　　　　　　　　　
传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
开户名称：                                                    
开户银行：                                                    
帐    号：                                                    
投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）
日期：            年       月       日

格式2：
中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（电子签章）：             
日期：                        
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
注：

1.投标人须根据制造商情况如实出具声明函。享受本招标文件规定的中小企业扶持政策的，将随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。
2.所声明的从业人员人数、营业收入金额或资产总额不实的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
3.投标人须按招标文件规定的所属行业，核对《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，如实出具声明函。中小企业划型填写错误或所属行业填写错误的，评标委员会将不予进行价格扣除。
4. 若采购项目包含多个标的物的，须按第六章“项目需求及技术要求”逐项将货物制造商的相关信息全部列入《中小企业声明函》，并由投标人出具并加盖投标人公章。

附件：
《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中小企业划型标准规定节选：
四、各行业划型标准为：

　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

格式3：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                           单位名称（盖章）：
                                   日  期：
注： 1、投标人若非上述企业，则不需提供此附件

2、中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
格式4：
监狱企业证明文件
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注：1、投标人若非上述企业，则不需提供此附件
格式5：
商务条款偏离表
投标人须逐条对应招标文件中要求的商务条款，认真填写本表。
商务条款是指：招标文件第六章《项目需求及技术要求》中要求的商务要求和《合同条款前附表》中要求的交货期、交货地点、定价方式、付款方式等要求。
A、□我公司已详细阅读招标文件中各项商务要求，所有商务要求均无偏离，中标后我公司将严格遵照执行。

B、□我公司已详细阅读招标文件中各项商务要求，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，中标后将严格遵照执行。
项目名称：                     招标编号：                    
	序号
	招标文件页码及条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	响应情况说明
	商务条件支持资料索引
（页码及条目号等）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、对于投标产品商务条款响应要求需有证明材料支持的，必须在投标文件中提供证明材料，并将该证明材料在投标文件中的索引（页码及条目号等）标注在“商务条件支持资料索引”中。

2、供应商应根据实际情况，填写本表格，若无偏离，则勾选A项，填写需提供支撑材料的商务条件支持资料索引（页码及条目号等）并签字盖章即可。若有偏离，则勾选B项，按表格要求及实际情况填写。

投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）
日期：            年       月       日

格式6：

配置清单
根据招标文件第六章《项目需求与技术》，列出投标产品详细配置清单，必须包括在《技术规格偏离表》、《商务条款偏离表》中响应提供的所有软件产品、硬件产品、第三方产品及相关服务。配置清单必须包含产品名称、制造商名称、规格型号及数量。格式由投标人自拟。
投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）

日期：            年       月       日

格式7：

售后服务承诺书
(由投标人按《采购需求》售后服务及评分办法自行分别填写)
投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）

日期：            年       月       日

格式8：
投标人信息表
（请投标人如实填写本表信息）

	公司名称
	

	公司地址
	

	公司性质
	
	公司类型
	

	法定代表人
	
	注册资金
	

	注册日期
	
	开户银行
	

	
	
	开户基本账号
	

	联系人
	
	联系电话
	手机
	

	
	
	
	固话
	

	联系传真
	
	联系邮箱
	

	经营范围
	

	公司管理体系认证
	（质量、职业、环境管理体系）

	公司资质及各类生产、经营许可

	如：工程类资质（工程单位）、设备制造商、经销商（生产、经营许可证、产品认证）、其它资质。

	备注
	


投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）
日期：            年       月       日

格式9：
构成投标文件商务部分的其他资料

投标人认为应当提交的其他商务部分资料，格式自拟。

三、技术部分
格式1：
技术规格偏离表
投标人须逐条对应招标文件中要求的技术条款，认真填写本表。
技术条款是指：招标文件第六章《项目需求及技术要求》中要求的技术要求。
项目名称：                           招标编号：                    
	产品名称
	序号
	招标文件技术规范、要求
	投标品牌、型号、技术参数及配置
	偏离
	技术支持资料索引（页码及条目号等）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、上表中“偏离”一列，投标人须如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。并在“投标品牌、型号、技术参数及配置”一列中写明投标产品实际的技术参数。

2、上表“序号”一列，应对应该产品在第六章《项目需求及技术要求》中的序号。
3、各投标人必须对招标文件第六章《项目需求及技术要求》中的技术要求，逐条作出全面、真实的反映，除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供技术支持资料支持参数技术规格偏离表应答（包括但不限于投标产品的技术白皮书、产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告、技术彩页、或宣传资料、图纸资料等）。若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符，以技术支持资料为准；若无技术支持资料导致评标委员会无法判断的，评标委员会可认定为不响应该条技术参数要求。
4.投标人应将支持该项技术要求响应的技术支持资料在投标文件中的索引（页码或条目号等）标注在“技术支持资料索引”一栏中。
5、标注“▲”参数为重要技术参数必须提供厂家盖章的技术支持资料支持和售后服务承诺书支持，参数技术规格偏离表应答（包括但不限于投标产品的技术白皮书、产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告、技术彩页、或宣传资料、图纸资料等）
投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）

日期：            年       月       日

格式2：
技 术 文 件
应包括（但不限于）以下内容：

1. 投标人基本情况（投标人的组织机构、制造商的生产能力、主要加工机具装备等）概述；

2. 货物主要技术指标、参数及性能的详细说明；原材料选择、设计（使用）寿命；外购/外协件制造厂、产地；

3. 货物设计、制造、检验（测）、试验、验收、包装、运输、储存及试车等拟采用的标准、规范和方式；
4.人员培训、技术服务计划及说明；货物安装、调试、试运行实施方案及进度计划；

5. 投标人提出的合理化建议（如技术方案的调整、设备配置及功能等）；

……

格式3：
技术支持资料
包括但不限于：投标产品的技术白皮书、产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告、技术彩页、或宣传资料、图纸资料等。投标人根据自身实际情况和产品特点自行提供，以证明其产品具体配置情况及技术指标响应的真实性。未提供上述资料导致评委无法进行技术评审的，后果由投标人自行承担。
格式4：项目组成员配置
4-1项目负责人简历表

	姓名
	
	性别、年龄
	
	学历
	
	毕业时间
	

	毕业院校和专业
	
	职务
	
	专业技术职称
	

	执业资格
	
	执业证书
编号
	

	主要工作经历：（包括起止年限、单位名称、从事的工作内容、职务、所获荣誉、证明人、证明人联系电话）


说明：

1、表格长度须根据招标文件要求并结合自身实际情况自行调整进行填写。

2、后附劳动合同、相关资质证书、个人所获荣誉证书。
3、投标人须承诺项目负责人在本项目完成期内未经采购人同意不得更换。
投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）

日期：            年       月       日

4-2拟投入本项目的人员情况表
	人员类别
	姓名
	从业年限
	年龄
	最高学历
	专业
	在本项目中承担的工作
	职称/职业资格

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：相关资质证书（如有）等证明材料附后。
投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）

日期：            年       月       日

格式5：
项目实施方案
投标人根据《第四章 评标办法对应打分细则》进行编写，格式自拟。

格式6：
培训方案
投标人根据《第四章 评标办法对应打分细则》进行编写，格式自拟。

格式7：
售后服务方案
投标人根据《第四章 评标办法对应打分细则》进行编写，格式自拟。

格式8：
构成投标文件技术部分的其他资料

投标人认为应当提交的其他技术部分资料，格式自拟。
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