# 第八部分 采购需求

货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能水环境检测分析系统 | 1套 | 否 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

一、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体规格要求中有本总则不一致之处，以具体规格中的要求为准。

二、具体规格要求

| 货物名称 | 智能水环境检测分析系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目需求与用途 | 智能水环境检测分析系统由智能水质分析工作站、扩展多参数水质分析仪、土壤与植物真空抽提系统、水环境云智能监测分析平台等四大部分组成。该系统设备通过野外实时采样、实验室智能分析、预警分析和动态调控，可为干旱区水资源动态循环与高效利用提供技术和数据支撑。通过智能水环境检测系统与多源数据融合技术，探索降水、地表水、地下水在干旱区的转化规律，揭示水循环的非线性特征及其对气候变化和人类活动的响应。 |  |  |
| 预算金额（万元） | ¥169 万元 |  |  |
| 采购数量 | 1套 | 交货期 | 招标完成，合同签订后 2 个月 |
| 拟采购项目的 配置要求 | 智能水环境检测分析系统：智能水质分析站1台、便携水质分析仪（扩展测量）1台、土壤与植物水分提取装置1台、水环境云智能监测分析平台1套 |  |  |
| 拟采购项目的 技术指标 |  |  |  |
|  | 1、智能水质分析站 1.1、功能用途：主要应用于水质、土壤、植物检测，可对水中以及土壤溶解液中的浊度、pH、氯离子、铁离子、电导率、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐，总氮和总磷等技术指标进行全自动定量分析。 #1.2、分析原理: 同时具备分光光度法、电极法、浊度散射法检测功能。 1.3、比色分析 #1.3.1、直读式技术，无流通池，比色皿中直接进行比色；（提供直读式检测技术图片证明）。 1.3.2、比色皿中反应，比色皿中比色，比色皿可重复使用； 1.3.3、检测多个参数只需软件设定，方法间自动转换，无需更换模块； 1.3.4、分析速度最快100次/小时； 1.3.5、废液传感系统：匹配废液传感系统，高密封性，废液满后自动报警； 1.3.6、自动配制标准曲线，在比色皿中实现标准点的自动配制； 1.3.7、最大稀释倍数为100倍，最大稀释体积为1mL。 1.3.8、可自由取放样品架和试剂架，方便样品和试剂添加； 1.3.9、试剂位：不少于10个； 1.3.10、样本位：不少于50个（提供样本位图片证明）； 1.3.11、样品量：样品管容量≥50 mL，反应位单次加样品量1.0-600μL； 1.3.12、试剂量：试剂管容量≥100 mL，反应位单次加试剂量1.0-600μL； #1.3.13、有独立的样品针，试剂针，搅拌杆（提供图片证明）； #1.3.14、可容纳≥45个比色皿； 1.3.15、比色皿可一次或多次重复使用； 1.3.16、恒温反应温度：室温～50℃可调； 1.3.17、恒温精确至±0.1℃； 1.3.18、每次使用前比色皿自动清洗、干燥，光学测试通过后再次使用，保证光学纯度； 1.3.19、自动绕开测试失败的比色皿； 1.3.20、可连续无人操作，无需操作人员干预。 1.3.21、24位高精度数字检测器； 1.3.22、线性范围：0-3.5Abs； #1.3.23、滤光片：不少于8个测量滤光片，1个参比滤光片；（提供软件检测波长图片证明）。 1.3.24、波长范围：380-880 nm； 1.3.25、光源：12V/20W，卤素灯。 1.4、pH、电导率检测（电极法） 1.4.1、采用pH电极和电导率电极进行全自动检测，pH测量范围：1～14，电导率测量范围：0～20000μS/cm； 1.4.2、分析速度最快200次/小时； #1.4.3、具备电极自动清洗、自动吹干、自动检测功能；（提供电极清洗位图片证明）； 1.4.4、样品和比色分析共用样品架，样品管容量不少于50 mL； 1.5、浊度检测（散射法） 1.5.1、采用浊度计进行全自动检测，测量范围：0.1-400FTU； 1.5.2、分析速度最快200次/小时； #1.5.3、具备样本自动转移、自动混匀、自动检测功能（提供浊度检测位图片证明）。 1.5.4、样本位：不少于50个； 1.5.5、测量暗室固定采用标准浊度管，样品管容量不少于30 mL； 1.6、分析软件 1.6.1、原厂配套软件，分析控制软件应支持中文Windows® 7/8操作系统及以上版本操作系统；并可跟LIMS连接； 1.6.2、中/英文操作软件，必须提供中文软件操作界面，方便实验人员操作； 1.6.3、软件自动控制仪器分析，无须人工干预； 1.6.4、能监控每一分析运行过程，可任意时刻设置多个方法待运行； #1.6.5、内置调试软件，用户可自行校准取样、放样位置。（提供软件图片证明）。 2、便携水质分析仪（扩展测量） 2.1、可快速检测水质中最多100项参数（可根据需要选择合适试剂），包括COD、氨氮、总磷、总氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、余氯、总氯、六价铬、浊度、铁、色度、硫酸盐、磷酸盐、二氧化氯、总铬、表面活性剂、氰化物、氟化物、硫化物、钙硬度、镁硬度、总硬度、高锰酸盐指数、偏硅酸、挥发酚、铜、镍、锌、镉、悬浮物、锰、甲醛、铅、有效氯、尿素、氰尿酸、臭氧、亚氯酸盐、活性氧、COD(低)、COD(CH)、氨氮(H)、总磷(H)、余氯(H)、总氯(H)、硼、银、铝、总铁、锑、钴、铍、钡、过氧乙酸、游离性余氯、化合性余氯、苯胺、氯酸盐、钼酸盐、过氧化氢、高锰酸盐指数(滴)、(重)碳酸盐、氯化物(滴)、氯离子(滴)、肉眼可见物、臭和味、溶解氧e、电导率e、溶解性总固体e、盐度e、温度e、PH值e、氧化还原电位e、COD(Mn)、氨氮(水杨酸)、色度(稀释法) 、钙离子、镁离子、尿素氮、碘、有效碘、溴、有效溴、碱度(酚酞)、碱度(甲基橙)、总碱度(滴)、酸度(酚酞)、酸度(甲基橙)、耗氧量、可溶解性总磷、可溶解性总氮、硫酸根、活性氧(低)、钙硬度(低)、镁硬度(低)、总硬度(低)、钙硬度(滴)、镁硬度(滴)、总硬度(滴)。 #2.2、可拓展检测二甲基酮肟等参数。（提供相关参数系统界面和耗材测试包实拍照片） 2.3、具备380nm、430nm、510nm、540nm、590nm、610nm、630nm等波长的LED光源。 2.4、主机箱体内置锂电池，无外接电源情况下，持续工作时间不少于5小时。 2.5、主机应具备直流、交流两种供电方式，且应具备一键切换功能。 2.6、主机应具备USB数据传输口，可与移动设备互联。 2.7、主机至少包括3种比色方式：比色瓶、比色管、比色皿等。 #2.8、主机管比色方式为多光源瞬时扫描比色，为降低机械故障率，要求非机械旋转。（提供比色方式的证书材料） 2.9、具备双温区独立消解功能，每个温区可自由设置消解温度和时间。 2.10、主机内置热敏打印机，打印信息应包含记录编号、检测项目、检测结果、检测时间、检验员等基本信息。 2.11、主机内置储物区，可存放电源、消解器防爆盖等物品。 2.12、主机自带比色器皿放置架，且放置位置数量不少于4个。 #2.13、主机内置消解管冷却系统（提供相关证书） 2.14、主机内置消解管放置架，且放置位置数量不少于8个。 2.15、彩色触摸屏操作，为方便操作，屏幕尺寸不小于5英寸。 2.16、数据显示界面应包含浓度、吸光度、透过率等基本信息。 2.17、具备数据管理系统，可实现检测数据的存储、打印、删除等功能操作界面具备分析测量、数据处理、自建曲线、维护、帮助初始化等功能。 #2.18、分析测量具有稀释因子、空白、样品测量、自定义曲线、反应时间、倒计时、定时等功能。（提供仪器操作界面高清实拍照片和相关软件著作权证书） 2.19、操作系统内置常规检测参数的基本操作流程图。 2.20、为便于工作携带，主机箱体尺寸不应大于480*360*230mm。 2.21、主机箱体应具备防水性，且防水等级不低于IP67。 2.22、主机箱体应具备防挤抗压性。 2.23、为充分散热，主机散热孔应不少于3处。 2.24、所投产品制造商具备ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书。 3、土壤与植物水分提取装置 3.1、工作原理：全自动超低压低温冷凝方法 3.2、提取速度：>110 样品/24 小时 3.3、可同时提取样品数：14 个 3.4、系统真空度：<1000 Pa 3.5、系统漏率：<1 Pa/s 3.6、抽提率：>98% 3.7、回收率：99%-102% 3.8、制冷：无需液氮，压缩机与冷阱结合，最低制冷温度达-95°C 3.9、制热：电加热，温度可设置，最高温度可达 195°C 3.10、显示与操作：触摸式人机友好交互界面 3.11、自动保护：温度过高或超出设定值温度，加热系统自动关闭 3.12、自动报警：制冷系统故障提示并报警与真空泄漏故障报警 4、水环境云智能监测分析平台 4.1、工作温度范围：-40 至 70℃ 4.2、最大扫描速率：1000 Hz 4.3、模拟输入：16 路单端或 8 路差分 4.4、模拟电压精度：±（测量值的 0.04%+偏移）@0~40℃ 4.5、数据存储：4MB SRAM+72MB 闪存，可扩展至16G 4.6、输入限制：±5V #4.7、测量原理：全光谱吸收法 #4.8、测量要素：COD、色度、TOC、浊度、BOD、TP、TN、NHN、硝酸盐、亚硝酸盐 4.9、COD：量程范围：0～200mg/L equiv. KHP，精度：±5%F.S.分辨率：0.1mg/L 4.10、色度：量程范围：0～500Hazen，精度：±5%F.S.分辨率：0.1 Hazen 4.11、TOC：量程范围：0～150mg/L，精度：±5%F.S.分辨率：0.1mg/L 4.12、浊度：量程范围：0～400NTU，精度：±5%F.S.分辨率：0.1NTU 4.13、BOD：量程范围：0～150mg/L，精度：±5%F.S.分辨率：0.1mg/L 4.14、TP：量程范围：0～15mg/L，精度±5%F.S.分辨率：0.1mg/L 4.15、TN：量程范围：0～100mg/L，精度±5%F.S.分辨率：0.1mg/L 4.16、NHN：量程范围：0～80mg/L，精度±5%F.S.分辨率：0.1mg/L 4.17、硝酸盐：量程范围：0～15mg/L，精度 ±5%F.S.分辨率：0.01mg/L 4.18、亚硝酸盐：量程范围：0～10mg/L，精度±5%F.S.分辨率：0.01mg/L 4.19、校准方式：光谱校准 4.20、输出方式：RS-485 4.21、标配常规水质要素：溶解氧(荧光法）、电导率/盐度、PH、浊度、温度 4.22、兼容协议：Modbus 4.23、清洁模式：自清洁 4.24、溶氧传感器：荧光法电极 ，量程：0～20.00mg/L(0～200%饱和度，25℃) ，精度：±2% 4.25、电导率传感器：量程：0～5000 uS/cm（常规），量程：0～200 mS/cm（电磁式电极，免维护），精度：±1.5% 4.26、PH传感器：玻璃电极法，量程：0～14.00，内置温度补偿，精度：±0.1 4.27、在线浊度传感器：量程：0~4000.0 NTU，精度：±5% 4.28、平台用途：基于云计算、物联网和大数据技术的管理工具，通过数据可视化的方式帮助用户有效地监控、管理和优化数据中心的运营；实现了站点监测数据的传输、存储、展示、分析及应用，同时可通过系统平台对站点信息进行维护和管理 4.29、平台功能：利用传感器技术、信号传输技术，以及网络技术和软件技术从宏观、微观相结合的全方位角度，记录监测设备历史数据和现有的数据，分析预警数据，以便辅助决策，提升设备安全管理保障水平。 4.30、平台提供全面的大数据可视化分析能力，支持多种数据源和数据格式。 4.31、平台具备强大的数据处理能力和快速响应速度，满足不同业务需求。 4.32、平台提供丰富的可视化组件和图表类型，支持自定义和交互式操作。 4.33、平台基于B/S模式的基础架构，前端界面与后端服务分离，具有严格的用户身份认证机制，明确各个组件之间的通信方式和数据流动路径。 |  |  |
| 服务需求 | 1、供应商免费安排工程师上门安装、调试，免费为用户进行操作及维护培训。 2、质保期3年，质保期内免费维修或更换部件，维修2次仍无法正常使用应整体更换。质保期后，供应商以优惠价格负责后续维修保养，提供全周期技术支持。 3、供应商应在接到售后服务要求后4小时内响应、24小时内安排技术员解决或提供解决方案。出现重大紧急故障，应在接到通知后48小时内赶赴现场排除故障。 |  |  |
| 其他说明事项 | 付款方式：预付30%，项目完成验收付70%。 |  |  |