第八部分  采购需求

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三重四极杆液质联用仪 | 1套 | 详见具体技术规格 |  |  |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 总则

1、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

1.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

1.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

1.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

2、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

2.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

2.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

2.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

3、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

4、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

第1包 三重四极杆液质联用仪

- 技术要求：

- 工作条件：

1.1电源电压:220 V±10%；

1.2温度:18℃～28℃；

1.3湿度:40%～70%；

- 设备用途：

2.1  三重四极杆液质联用仪是痕量有机物的快速可靠分析手段，在有机合成、药学以及分析化学、工业和环境检测方面有重要应用。

- 技术规格：

3.1二元高压梯度系统

* 3.1.1流速范围： 0.0001-5.000mL/min(步进0.1μL/min），泵显示屏可设置并显示流速；

3.1.2流速准确度： ≤1%；

3.1.3流速精密度： ≤0.062%；

3.1.4梯度变化步进： 0.1%；

3.1.5自动清洗组件：标配；

3.1.6 组成方式：两台独立高压送液泵构成的二元梯度系统；

3.1.7 配备柱塞自动清洗组件

3.1.8 可压缩性补偿: 自动连续调节，流路独立，可用户自定义

3.2脱气机

3.2.1流路数目： ≥3路；

3.3自动进样器

3.3.1样品盘容量：≥165位；

3.3.2耐压：≥66Mpa；

3.3.3针外润洗和进样口冲洗：标配；

3.3.4针外壁送液清洗：标配2路清洗液；

3.3.5针内壁清洗：标配3路清洗液；

#3.3.6支持多种自动前处理功能：样品稀释、添加、混合、Co-injection功能、自动衍生等；

3.3.7样品控温设定范围：4~45℃；

3.4柱温箱

#3.4.1温度控制类型：保证箱体内温度均匀一致，触摸屏点亮时可显示设置和实际运行温度，温度控制精度：±0.1℃（须提供照片为证）；

3.4.2温度控制范围：室温~85℃；

3.4.3双重漏液传感器：含气体和液体双重传感器；

3.4.4色谱柱容量：单个柱温箱内可放置250mm×6根；300mm×3根；

3.4.5内置混合器：支持；

3.5：质谱部分

*3.5.1 质量范围m/z：涵盖5-2000 amu或更宽；

*3.5.2灵敏度：

3.5.2.1 ESI源正离子方式：1pg 利血平，MRM模式（离子对609/195）,信噪比S/N > 300000:1(RMS)；

3.5.2.2 ESI负离子方式 : 1pg 氯霉素，MRM模式（离子对321/152），信噪比> 300000:1 (RMS)；

3.5.3重复性：氯霉素，50fg，6次重复进样，RSD ≤ 2%；

*3.5.4质谱分辨率（FWHM):样品(利血平)，结果m/z609处FWHM≤ 0.4u；

3.5.5质量准确度:样品(利血平)实测值与理论值之间的误差≤ 0.2u；

3.5.6定量重复性：分别进样4个硝基呋喃代谢物，进样量1pg，每种连续重复检测6次，RSD＜2% ；

#3.5.7质谱扫描速度: 最小步径为0.1u ，最大扫描速度不小于30000 u/sec，并提供中文质谱软件界面的设置截图；

#3.5.8正负离子切换速度：不超过5ms(不损失灵敏度的情况下)，实现正、负离子同时采集，提供该技术的佐证材料；

3.5.9质谱最小延迟时间：不超过	1msec；

3.5.10质谱MRM最小驻留时间（Dwell Time）：<1msec；

3.5.11 MS到MS/MS切换时间：<1msec；

3.5.12 质量稳定性: ＜0.05u /24hr；

3.5.13 MRM通道数量：一次进样，不分时间段，可以至少同时检测30000个MRM离子对，并保证灵敏度和重现性不受损失；

3.5.14 MRM通道速度：>500MRM/s ；

3.5.15MRM同步扫描：同步检查扫描在MRM或其它事件的同时，可触发产物离子扫描，同时实现定性定量；能自动按照离子对数目自动优化loop事件；

* 3.5.16离子源接口: 离子源必须为独立电喷雾离子源，具有真空锁定装置，离子源的清洁、维护、切换方便、快速，无需卸除质谱真空系统；

3.5.17离子源流速范围： 1μL/min～2000μL/min；

3.5.18 ESI离子源加热气设计：独立的离子源加热辅助气设计，脱溶剂温度可达650°C，并可针对不同化合物设定不同的分析温度，保证获得最优的离子化效果；

#3.5.19可选配同一品牌的原位分析电离源，可以无损直接测试液体或固体样品，无需辅助气体或流动相，提供安装同一品牌原位分析电离源的产品彩页作为佐证材料；

#3.5.20质量分析器：Q1&Q3为带预杆的金属钼双曲面质量分析器，Q1带后杆。不需要控温即可保证质量准确度的稳定性；具备Q1扫描或Q1选择离子监测SIM功能，可任意设置。并提供该产品的结构图作为佐证材料；

3.5.21 Q2碰撞室：碰撞室采用锥形多极杆超快速碰撞池，实现快速MRM性能，同时采取先进的曲线型加速电势场加碰撞气压控制，同时进行线性高压加速，可有效消除记忆效应和交叉污染；

3.5.22 Q2碰撞室高压加速技术：在超高速扫描30000u/s的情况下高质量端的信号强度稳中有升，避免了因扫描速度加快造成的质量检测范围狭窄；

3.5.23 Q3四极杆设计：Q3前端带有预四极杆用作离子聚焦和抗污染功能有效降低中性分子引起的背景噪声；

3.5.24离子光学系统：带Q阵列场效应离子光学透镜的多级传递光学系统

3.5.25动态范围：≥2×107

3.5.26真空系统：机械泵1部，真空泵速率≥28m3/h，三入口涡轮分子泵1部：≥40升/秒，≥260升/秒，≥210升/秒

3.5.27质谱调谐和校正系统：可实现全自动质谱调谐和校正；

3.5.28质谱软件还可以自动MRM参数生成优化功能，不需要手动逐条输入MRM参数。可以不需要注射泵，直接液相联机柱上进样即可MRM自动优化。一键式触发全自动定量数据处理和报告功能。同时如需要，也可以采用手动模式修改MRM参数及其它定量批处理方法；

3.5.29提供中国农业部登记在册的500种以上农药质谱数据库及350种以上兽药数据库，包括MRM参数，Q1电压设置、Q2碰撞能量及电压设置、Q3电压设置，参考定量离子对和定性离子对数据库。包含相关化合物的标准品参考标准曲线；

3.5.30 MS采集模式：全扫描（≥1000组）， 选择离子（≥1000组×32通道）

- 产品配置要求

4.1  高精度溶液输送单元（包括柱塞自动清洗组件）两套；

4.2  三流路在线脱气机 一套；

4.3  自动进样器 一套；

4.4  柱温箱 一套；

4.5  色谱柱C18 及其保护柱套、柱芯一根；

4.6  低延迟体积超高效混合器一套；

4.7  串接四极杆液质主机一台；

4.8  液质接口离子源ESI源及APCI源一套；

4.9  质谱控制软件一套；

4.10 包含两年消耗品包；

4.11 液质配套用氮气发生器一台；

4.12 原厂质谱英文工作站软件一台；

4.13 网络化系统控制器一套；

4.14 商用台式电脑一套；

4.15 1.5mL 样品瓶 100个；

4.16 储液托盘、流动相瓶（1000ml，5个）各一套；

4.17 机械泵油回收组件 一套；

5. 选购附件、备件及消耗品

无

（二）质保及售后服务：

1.1设备安装、调试和验收

1.1.1 卖方应在合同生效后的1个月内向买方提出详细的安装要求并提供技术咨询，为客户提供前期的实验室建设和布局方案。

1.1.2 仪器到达买方所在地后，在接到买方通知后2周内卖方进行安装调试，直至通过验收。

1.1.3 仪器到达买方现场后，买方提供常规的三相380V50Hz/单相220V50Hz电源和场地；卖方提供所有仪器的连接件和连接件电缆及各种必需的附件/软件进行安装调试，安装调试时不需要买方提供任何零配件的情况下完成所有系统技术指标。

1.1.4 仪器生产厂家授权的技术人员现场安装调试。

1.1.5 卖方提供仪器验收和校正的标样。

1.2 质量保证：

1.2.1卖方保证所提供产品是全新的、其功能与指标满足制造商的技术标准，并保证无条件满足中华人民共和国国家强制性执行标准，确保人身安全和劳动保护条件。

1.2.2 卖方保证所提供的产品完全符合满足合同签订时所提供的技术指标。

1.3技术培训：

1.3.1现场培训：卖方设备安装调试完成后，应对用户技术人员进行调试、操作、仪器维护、故障排除等方面的现场培训，除现场安装培训外，制造厂商应提供终身免费技术咨询服务。

1.3.2国内培训：验收一年内为用户提供不少于两人的国内免费深度培训。提供的培训应涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。

1.4 保修期：卖方提供2年或2年以上的免费保修，保修期自仪器验收签字之日起计算。

保修期内，保修期内由于设备质量或安装调试原因造成的维修所产生的全部费用（包括更换零配件的费用）均由卖方承担。保修期内出现故障导致仪器停用的时间，从保修期中扣除。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

1.5 维修响应时间：

卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，维修服务包括电话指导和现场维修；需要现场维修的，卖方工程师应尽快到达仪器现场；当设备故障严重时,须在五个工作日内到现场解决问题。

1.6 在硬件支持的前提下，应用软件终身免费升级。

（三） 订货数量：

三重四极杆液质联用仪1台

（四） 目的港：

CIF福州

（五）交货日期：

合同生效后4个月内