供货要求

招标人应尽可能清晰准确地提出对设备的需求，并对所要求提供的设备名称、规格、数量及单位、交货期、交货地点、技术性能指标、检验考核要求、技术服务和质保期服务要求等作 出说明。鉴于供货要求是合同文件的组成文件之一，指代主体名称宜采用买方和卖方分别表示招标人和投标人或中标人。

一、项目概况及总体要求：

采购内容工期（交货期）及安装地点：采购全自动酶标仪，1台套，安装地点：四川省成都市一环路南四段28号成都海关高升桥办公区实验楼，交货时间：合同签订后60日内。

二、技术性能指标

全自动酶标仪，1台套

| 序号 | 条款号 | 技术需求指标（所有指标均要列出） |
| --- | --- | --- |
| 1.特殊资质要求 | 1.1 | 无 |
| 2.主要用途 | 2.1 | 用于DNA检测、DNA/RNA蛋白定量、ELISA/EIA检测、微生物生长/MIC、IC50/LD50、细胞毒性/细胞增殖、内毒素分析、细胞因子、报告基因分析、Caspase-3和蛋白酶检测等 |
| 3.系统性能 | ★3.1 | 具备以下多模式检测模块：可见光/紫外光吸收、荧光强度、超高灵敏化学发光、时间分辨荧光TRF&TR-FRET和超灵敏放大的化学发光亲和均相检测Alpha检测。 |
| 4.硬件设置要求 | ▲4.1 | 高能闪烁氙灯，波长范围230-1000 nm，用于光吸收。 |
|  | ▲4.2 | 超灵敏放大的化学发光亲和均相检测ALPHA专用680 nm高能固态激光光源，激光输出功率≤500mW。 |
|  | 4.3 | 同时配置至少两个光电倍增管检测器（PMT）：用于荧光、TRF&TR-FRET检测红敏PMT（检测范围250-850nm）和超高灵敏度化学发光检测PMT。 |
|  | 4.4 | 温控模块：保证样品检测温度稳定到室温+4℃~45℃，加热装置采用热盖技术，具有防冷凝功能。 |
| 5.主要技术要求 | 5.1 | 可见光/紫外光吸收光检测： |
|  | 5.1.1 | 双光栅分光系统可进行光吸收检测，检测波长范围230-1000nm。 |
|  | ▲5.1.2 | 分光步进≤1 nm，光吸收双光栅优化带宽≤8nm。 |
|  | 5.1.3 | 光吸收检测范围0-4OD，精度@ 2 OD< 2%，重复性@ 2 OD< 0.5%。 |
|  | 5.2 | 荧光强度检测： |
|  | ★5.2.1 | 高精度四光栅系统，检测波长范围250~850nm，激发&发射端分光步进≤1nm |
|  | 5.2.2 | 配置不少于三组截止滤光片，优化光栅带宽≤ 8 nm。 |
|  | 5.2.3 | 荧光检测灵敏度：≤0.1 fmol/well (384孔板 5ul) 或1pM |
|  | 5.3 | 超敏感化学发光检测： |
|  | 5.3.1 | 超敏感化学发光采用优化独立光路配置化学发光专用超敏感PMT检测器，检测器前端配置带有传感器的优化光圈，可自动探测在微孔板高度，紧贴微孔板孔口检测，减少信号损失和串扰 |
|  | 5.3.2 | 化学发光检测灵敏度：<5 pM (384孔 50ul 辉光型) |
|  | 5.4 | 超灵敏Alpla检测： |
|  | 5.4.1 | 超灵敏ALPHA检测配置独立ALPHA专用光路，对ALPHA激光光源和检测器进行组合优化。 |
|  | ★5.4.2 | ALPHA检测灵敏度 <100 amol (25 μL标准品Phosphorylated bio-peptide, kinase assay在384孔板中的灵敏度)； 最高通量ALPHA读板速度：384孔板≤2分钟。 |
|  | ▲5.4.3 | 具有配套ALPHA试剂盒，验收时需要提供一盒配套试剂盒进行验收，同时可提供ALPHA检测方案及特殊应用定制化服务。 |
|  | 5.5 | 时间分辨荧光TRF&TR-FRET |
|  | 5.5.1 | 使用镧系元素高通透性滤光片&专用二向色镜，可兼容时间分辨荧光和时间分辨荧光能量共振转移两种检测模式。 |
|  | 5.5.2 | 配置TRF专用高通透滤光片，激发波长340~370nm，带宽≤80nm，光透过率≥60%，适用于镧系元素的时间分辨荧光检测；配置TR-FRET专用高通透滤光片，激发波长340~370nm，带宽≤80nm，光透过率≥70%。试剂盒开放，可兼容LANCE/HTRF/LanthaScreen等所有的TR-FRET商品化试剂盒。 |
|  | 5.5.3 | 时间分辨荧光检测灵敏度 <8 amol/well（384孔 50ul体系）或0.03pM。 |
|  | 5.6 | 软件系统要求 |
|  | 5.6.1 | 专业仪器自动化控制及数据分析处理软件，具备线性拟合、动力学、剂量效应等多种常用的数据计算及分析功能，结果可以Excel、文本、网页、图片等多种格式输出 |
|  | ▲5.6.2 | 具有三种振荡模式：线形、圆形、8字形，可设定震荡速度、振幅及振荡时间。 |
|  | 5.6.3 | 具有仪器外振荡功能，在程序运行的过程中，微孔板可以伸出仪器外部振荡，便于实现程序运行中观察振荡效果，而不必中止程序。 |
|  | 5.6.4 | 具有板孔扫描功能：可选孔内圆形或方形区域中的多点扫描检测，适用于贴壁细胞或不均匀样本检测，以减少因样品分布不均匀造成的检测偏差。 |
|  | 5.6.5 | 软件可自动优化调节检测器Z轴高度，以保证检测的灵敏度，减少孔间信号串扰。 |
| ★6.配置清单 | 6.1 | 主机一台 |
|  | 6.2 | 光吸收模块 1个 |
|  | 6.3 | 化学发光模块 1个 |
|  | 6.4 | 荧光模块 1个 |
|  | 6.5 | 时间分辨荧光模块 1个 |
|  | 6.6 | Alpha模块 1个 |
| 7.售后服务要求与培训 | 7.1 | 厂家需协助用户进行仪器安装前现场条件的改造和确认，仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，设备安装调试需在15日内完成。 |
|  | 7.2 | 厂家应为2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训。 |
|  | 7.3 | 产品质保期不少于1年，费用包含在本次报价中，质保期自仪器验收合格双方签字之日起计算。 |
|  | 7.4 | 厂家在中国有维修站，能够提供快速的安装调试，操作指导和维修等方面的技术服务；仪器设备出现故障时，维修人员在接到报修信息后需在2小时做出明确答复，故障需在72小时内修复。 |
|  | 7.5 | 及时免费提供技术咨询及仪器应用培训服务。 |
| 8.验收标准 | 8.1 | 按照参数逐条试验验证验收，试剂盒由供应方提供 |
|  | 8.2 | 培训到所有接受培训人员均能够独立使用 |
| 9.交货时间、地点、方式 | 9.1 | 合同签订后60日内将货物送至（指定地点）交付（需方指定收货人）。供方应在交货前向需方提供交货计划；运输保险和装箱的费用由供方承担 |

注意：1、以上清单中打“★”的为实质性条款，不满足的视为废标处理；

2、针对技术性能指标中的所有内容，涉及投标人证明材料的，有格式的按格式要求附证明材料，无要求的格式自拟；

3、本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）。