[bookmark: _Toc129880039]第八部分 采购需求
货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	是否接受进口

	1
	电感耦合等离子质谱仪
	1套
	否




注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。




一、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。
1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。
1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行，能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格
第1包 电感耦合等离子质谱仪

（一）技术要求：

1. 工作条件：
1.1环境温度：15~30℃
1.2环境湿度：20~80%
1.3电源：200~240V，30A，50/60Hz

2. 设备用途：
用于食品、环境、半导体、医药、核工业等广泛领域的各种样品的元素分析和同位素分析任务，更以其卓越的抗干扰能力可达到无视基体的分析能力，能解决镧系同量异位核素质谱重叠的问题，实现镧系元素的精确分析。

3. 技术规格：
3.1 雾化器：高精度、高效同心雾化器；
3.2 雾化室：应采用双通道设计，并配有半导体控温装置；
3.3 高盐进样系统：仪器配置全自动在线稀释装置，稀释方式为气体自动稀释，避免使用溶剂稀释引入污染，最高可连续测定含盐量高于3%的样品；
#3.4 ICP发生器：数字式驱动的固态ICP发生器，工作频率27 MHz，最大功率1.6 kW；
#3.5 射频线圈采用主动式水冷方式进行冷却；
#3.6 具备屏蔽矩/屏蔽片动能聚焦技术，同时实现物理接地；
#3.7 接口：采用由镍采样锥与截取锥组成的双锥设计，截取锥孔径＜0.5 mm，避免质谱脏污；
#3.8 离子透镜组：具备4级透镜系统，各级透镜可独立施加正电压或负电压，以实现精准的离子过滤、偏转和聚焦（提供软件电压设置截图证明）；
3.9 蠕动泵：三通道设计，分别用于样品、内标、废液的输送，采用金属泵轴增加寿命；
3.10炬管：中心管与外观一体成形连接，提升精准度，石英材质；
3.11炬管气体接口：等离子体气和辅助气接口均有防呆设计，避免错接气路；
3.12 工作气体控制
3.12.1 仪器配置由可由仪器软件控制的高精度气体质量流量控制器MFC控制各个工作气体，可计算机控制的质量流量控制气体流路9个；
[bookmark: _Hlk201164011]3.12.2 进样系统气体控制：配置不少于5个MFC，用于精确控制等离子体气、辅助气、载气、稀释气、补偿气等；
3.12.3 碰撞反应池气体控制：配置不少于4个MFC，用于精确控制He、H2、NH3/He、O2等池气体。
[bookmark: _Hlk75945188]3.13一级四极杆质量分析器（非四级杆离子偏转器或池内四级杆）：
★3.13.1 必须是与主四极杆质量分析器长度规格一致的四极杆，可以进行单质量数过滤，使非选定质量的离子无法进入碰撞反应池；
3.13.2 驱动频率：2.8~3.0 MHz；
3.13.3 最大扫描质量＜280 amu，避免质谱峰形变；最小扫描质量大于1 amu，可扫描氦峰。
3.14碰撞反应池：
3.14.1 具备八极杆或四极杆作为离子导杆；
3.14.2 池气体性能：除常规使用的池气体外，还具备使用N2O、CH3F、CH4、N2等气体进行研究的能力；须提供使用N2O、CH3F气体的公开发表文献各两篇证明仪器具有该能力；
3.14.3 池工作模式：拥有不少于4种工作模式，标准模式（No Gas）、氦气碰撞模式（KED）、高能干扰消除模式、反应模式，不同模式切换时间小于10秒；
#3.14.4 配置多极杆碰撞反应池，碰撞反应池驱动频率≥12 MHz。（需提供软件界面碰撞反应池驱动频率调谐至12 MHz或以上的截图证明）。
3.15二级四极杆质量分析器：
3.15.1 双曲面四极杆，可以进行单质量数过滤，使非目标质量元素无法进入检测器；
3.15.2 驱动频率：2.8~3.0 MHz；
3.15.3 最大扫描质量＜280 amu，避免质谱峰形变；最小扫描质量大于1 amu，可扫描氦峰。
3.16检测器：同时双通道模式的高速检测器；离子动态计数范围不小于0.1~8×109 cps，即不得少于10个数量级；
3.17真空系统：具有3泵4级真空系统，采用性能泵系统，包括一个叉分式涡轮泵、第二个涡轮泵和一个外置机械泵（提供主机内部结构照片证明）；
3.18 具有色谱联机扩展能力，能和同品牌的液相、气相、离子色谱、毛细管电泳之中的至少3种联用。（提供同品牌液相、气相、离子色谱、毛细管电泳之中至少3种设备的样本作为证明）；
3.19 电感耦合等离子质谱仪操作软件及应用软件：Windows11操作系统；全自动调谐及打印所有仪器工作参数报告功能；用户自定义报告格式功能。
3.20 性能指标
3.20.1 灵敏度【cps/ppm】：低质量数：Li(7)≥200 M；中质量数：Y(89)或In(115)≥1000 M；高质量数：Tl(205)≥450 M 
3.20.2 检测限【3*sigma，ppt】：Be(9)≤0.1 ppt；In(115) ≤0.05 ppt；U(238)≤0.05 ppt
3.20.3 背景噪音 Be9 < 0.2 cps（在质量数9 amu，即元素Be测定实际背景）
#3.20.4 氧化物(CeO+/Ce+)：≤1.5%
3.20.5 双电荷离子(Ce2+/Ce+)：≤3.0%
3.20.6 短期稳定性(RSD)：≤2% (20 min)；长期稳定性(RSD)：≤2% (2 hrs)
3.20.7 丰度灵敏度：
低质量端: ≤1×10-10 （即＜0.001 ppm）
高质量端: ≤1×10-10 （即＜0.001 ppm）
3.20.8 同位素比精度: < 0.2%（107Ag/109Ag）
#3.21 整体配置MS/MS模式性能指标：两个四极杆可独立设置不同的质量数或质量扫描范围，以实现母离子扫描与子离子扫描功能，用于深入研究碰撞反应池内的化学反应的反应过程及反应动力学，需提供相应的软件截图证明。

4. [bookmark: OLE_LINK3]产品配置要求
电感耦合等离子质谱仪主机：包括石英进样系统，镍接口锥，9路气体质量流量计（含稀释气1路和有机加氧气各1路），数字控制固态射频发生器，离轴离子透镜，两个完整的双曲面四极杆，碰撞反应池，同时双通道模式检测器，机械泵和2套分子涡轮泵及其他必备工具和备件；
在线氩气稀释系统雾化室和气路；
铂铱合金屏蔽炬系统1套，如无此配置可提供RF线圈5套替代；
碰撞反应气不锈钢管4根；
电感耦合等离子质谱仪软件一套；
电感耦合等离子质谱仪安装及验收的必备附件（包括验收溶液包；仪器专用的工具等）；
半导体制冷装置（用于冷却雾化室）一套；
多元素内标混合溶液一瓶（环境元素标液，100 mL，100 mg/L，包含：Al、Sb、As、Ba、Be、B、Cd、Ca、Cr、Co、Cu、Fe、Pb、Mg、Mn、Mo、Ni、K、Se、Si、Ag、Sr、Na、Tl、Ti、V、Zn）；以及以下各元素内标溶液（50 mL，1000 mg/L）各一瓶，包括Cs、Sr、U、Yb、Lu、Ce、Y、Eu、La、Th、Nb、Ta、Sc、Zr、Li、Pd、Pt、Au、Re。
多元素调谐溶液一瓶；
循环冷却水系统1台；
不间断电源：供电时间≥2h；
采样锥垫片；
电脑工作站及激光打印机各一台。

5. 技术文件：
提供全套、完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书、操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书。

（二）质保及售后服务：
*1.设备安装、调试保证：仪器到达最终用户现场后，由用户在厂家建议下提供安装验收条件，中标人应即时派人员前往验收。在接到用户安装通知后3天内中标人需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。设备安装调试需在接到用户通知后15日内完成。安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和基本维护方法等。
2技术培训：
2.1为保证中标人所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于采购人的运行维护，必须对采购人培训合格的维护和管理人员。
2.2产品仪器公司应具有正规注册的办事处、维修站，建有零备件库。应有专门负责的维修工程师和专门的技术应用支持工程师，应拥有自己建立的培训中心和应用实验室。后期为采购人（1人次）提供技术培训，费用由中标人承担。
3保修期：验收合格后1年。保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理。保修期外，零配件按优惠价格提供。
4维修响应时间：中标人收到采购人的维修通知后，应在24小时内对用户的服务要求做出响应。一般问题应在48小时内解决。若设备存在重大问题确须返厂维修，则中标人承担由此发生的一切费用，包括维修费、运费、保险费、装卸费等所有费用以及为看管和保护返修货物所需的其它必要费用。维修时长超过半个月可免费至中标人实验室进行样品检测。

（三） 订货数量：
1套

（四）交货日期和交货地点（项目现场）：
*1. 交货期：合同生效后1个月内。
2. 交货地点：中国科学院福建物质结构研究所指定地点。

（五）付款方式：
100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。

（六）执行的相关标准
   产品应满足相关国家标准及行业标准。
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