中国海洋大学高分辨气体稳定同位素比质谱仪等设备采购项目

采购需求

### 1.项目说明

1.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2货物必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，中标人供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

1.3投标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品（招标文件有特殊要求的除外），并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

1.4进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

政府采购应当采购本国产品。采购人确需招标采购进口产品的，应在招投标活动开始前，按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）文件规定办理审核手续，通过财政部门审核后，方可招标采购进口产品，否则采购人不得招标采购进口产品，投标人不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。

采购人或采购代理机构在采购进口产品时不得拒绝国产相同质量产品的制造商或代理商参与投标。

1.5根据财政部等三部门《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库(2020)123号）要求，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，要参考包装需求标准，在采购文件中明确政府采购投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求。

### 2.招标产品技术规格、要求和数量

第一包

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单价限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子顺磁共振波谱 | 一、台式电子顺磁共振波谱仪主机 1.检测浓度灵敏度：≤50pM； 2.检测信噪比：≥600：1（用标准弱沥青样品，用12.5mW微波功率检测信号，用100mW微波功率检测噪声得到）； 3.调谐方式：全自动调谐，完成时间：≤20s（标样及一般非介电样品）； 4.二维实验执行方式：全自动，无间断不卡顿； ★5.可自动执行二维变功率实验检测完成时间：全功率范围≤1小时（须提供实际二维检测数据软件截图，并明确标出开始和结束时间）； *6.磁场均匀性：≤±100mG（须提供实测数据软件截图并明确标注）； 7.微波功率：包括1μW–100mW范围； 8.最大样品入口：≥6mm外径、5mm内径圆柱型样品管，能实现自动调谐和正常检测（须提供实物放入仪器的照片并标明尺寸）； 9.最短样品管长度：≤120mm（须提供实物照片并标明尺寸）； 10.定量方式：绝对定量或相对定量； 11.定量误差：≤15%； 12.扫场强度范围：0.1G-6500G（须提供实测数据并明确标注）； ★13.扫场速度：≥10G/s，快速与慢速扫描谱峰的g值差异≤0.001（提供实际测量数据，并明确标注）； 14.调制频率：10kHz和100kHz； *15.校准输出相位：0度、90度，0度相位对应最大信号（须提供实际测量数据，并明确标注出软件显示的0度和90度相位）； 16.检测模式：1次及2次谐波检测（须提供软件截图并明确标注）； 17.校准用标准样品1个。 二、软件系统 具有检测功能、数据处理功能、谱图拟合功能（内嵌谱图数据库），提供最新的常规和二维用于电子顺磁共振实验的软件，功能如下： 1.谱仪控制、数据采集、谱图处理和拟合为一体的软件； 2.自动调谐，EPR参数校正，g值计算，基线校正，拾峰，积分，计算面积，校正频率偏移（须提供软件截图并明确标识出每个功能）； 3.谱图自动保存到指定路径； 4.至少支持xmL、csv等多种数据格式； 5.对于二维数据，可自动给出第二维度指标的变量图，如功率曲线（须提供软件截图并明确标识出每个功能）； *6.谱图自动优化拟合功能，软件内嵌数据库，支持混合物谱图分析，一次拟合多种自由基或未成对电子的信号（须给出拟合3种自由基的软件截图，并给出拟合前后的对比图）； *7.拟合结合绝对定量功能，一键得到混合物中各单一成分的定量信息（须提供软件截图并明确标识出每个功能）。 三、附件 1.液氮温控系统：包含≥21L液氮罐，配套专用可调高度桌1张；温度控制器1件；插入式杜瓦及相关配件1套： （1）温度变化范围：至少包括95K~473K范围； （2）控温精度：±1K； （3）从最高温到最低温所需时间：≤800s； *（4）温控系统无需水冷（须提供实物全部配件的照片）； （5）温控系统无需外接氮气； *（6）自动实现原位二维磁场-温度实验，自动变温到设定温度值，温度稳定后自动开始检测，变温及检测无需人工干预（须提供实验过程软件截图，明确标示出软件上的温度值）； 2.原位电化学池1套： （1）三电极电化学反应池，1根银电极，2根铂电极，可直接外接电化学工作站； （2）兼容水相体系原位在线检测； （3）电极可调节长度，可更换电极； 3.配套样品管套件1套，包含3mm外径（2mm内径）高纯石英EPR样品管，4mm外径（3mm内径）高纯石英EPR样品管，5mm外径（4mm内径）高纯石英EPR样品管，6mm外径（5mm内径）高纯石英EPR样品管各一支，配套尺寸管夹各一件； 4.配套毛细管套件1套，包含3.6mm外径，1.5mm内径高纯石英毛细管专用套管一支，及配套管夹一件，50uL毛细管一盒（250支）。 | 1台 | 79.00 |

第二包

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单价限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光电催化ATR红外原位装置 | 1.设备最小焦距为≤1mm； 2.样品大小尺寸可调，样品厚度可调，拆卸方便快捷：主池体采用PEEK材质，容积可根据采购人要求进行设计； 3.设备能够通气体（需进行气液混合以蠕动泵进行通气循环），整个池体密封性良好； 4.配有铂丝电极和氯化银电极作为对电极和参比电极； 5.光学窗口可选：光学石英窗口、蓝宝石窗口、氟化物窗口（可拓展红外光谱测试）等； 6.窗口直径：≥φ26mm； 7.配套吸附仪： （1）分析原理：真空静态容量法； （2）数据报告：气体吸附及脱附等温线；总孔容积；BET比表面积/Langmuir法比表面积分析/tplot内外表面积、微孔面积/DR微孔面积：BJH孔径分布、孔面积/HK/MP孔径分布/BJH孔体积、as中孔体积、DR/tplot微孔体积； （3）分析站：3个样品分析站，每个分析站独立控制：1个P0分析站，3个样品分析站与PO测试站共用一个液氮杯，确保测试环境一致，保证数据的平行性测试，同时节约液氨使用成本； （4）测试范围：比表面0.0005m2/g至无上限：孔径分析（0.35-500）nm。重复精度：≤±1%； （5）杜瓦瓶：材质为不锈钢，容积不小于4L； （6）压力控制：采用PFC高精度压力电控系统，实现进气与抽气速率的动态调节； （7）脱气站控温范围：RT-400℃，采用等温体加热炉，控温精度±0.1℃； （8）脱气站智能控制：具有超轻、多水、标准三种脱气模式，具有脱气时间自动判定功能； （9）脱气站数量：≥3个，并由独立的真空泵控制； （10）升降定位系统：软件可设定任意升降高度，满足不同规格杜瓦瓶使用，并有防撞保护功能； （11）压力检测系统：分析站、Po站均配置独立压力传感器4支； （12）气路控制系统：316L模块化集装式气路； （13）数据采集系统：高精度32bit电子电路采集及控制系统，传输快，长期稳定；拥有仪器意外断电数据存储功能； （14）真空系统：极限真空≤3.75×10-4mmHg，分子泵安装在仪器内部； （15）系统软件：具有固定投气与精准控压两种测试模式； （16）测试效率：可以同时进行3个样品的处理与3个样品的分析工作； （17）配置要求：主机1台，原位装置1个及其它相关配件。 | 1台 | 15.00 |
| 2 | 全自动动态吸附仪 | 1.测试原理：流动色谱法化学吸附原理； ★2.测试功能：程序升温氧化（TPO）、程序升温还原（TPR）、程序升温脱附（TPD）、程序升温硫化（TPS）、金属分散度、活性表面积、酸碱度、酸性中心数目、储氧量、脉冲滴定、比表面积测试TPO/TPR/TPD等实验具备手动跟自动两种测试模式。进气口数量：≥6个，载气进口不少于2个； 3.排气口数量：≥4个；载气出口不少于2个； 4.进气方式：钢瓶气输入，载气采用自动质量流量计控制进气； 5.硬件系统控制： （1）分析压力：常压，精度：±0.3%读数； （2）温度控制：软件控温，反应器盲管内置热电偶，提供准确的床层温度测量，温度范围：优于：室温-1000℃，控温精度优于±0.1℃； （3）加热炉为闭合式； （4）加热炉壁要有安全隔热保护； （5）升温控制：至少10段程序升温控制程序； （6）加热炉数量，不少于2个； 6.流量控制： （1）选用高精度数字式质量流量控制器，测量和控制范围0.01~100%满量程； （2）最大显示流量：102.4%FS；（0.8%RD+0.2%FS），RD-读数FS-满量程； （3）重复性：±（0.2%读数+0.02%满量程）；零点&满量程温度漂移：≤0.02%FS/℃（从25℃开始）；零点&满量程压力漂移：±（0.08%读数+0.02%满量程）（从校准压力开始）； （4）预热时间：＜1s； （5）响应时间：≤100ms（可调）； （6）上限工作压力：≥1MPa表压； （7）极限耐压：≥1.1MPa表压； （8）模拟输入/输出信号：0-5VDC、1-5VDC、0-10VDC、4-20mA； （9）数字输入/输出信号：RS232、RS485、ModbusRTU（RS232/RS485）； （10）供电电压：12-24VDC； （11）电气接口：DB9M； （12）数量：不少于3组； ★（13）采用并联式气路结构，保证参比气路与测试气路流量的高度一致（提供并联式气路图）； 7.反应器： （1）采用标准高温U型歧路石英反应器并做溢流道设计，防止脱出物污染热导池； （2）反应器使用温度上限≥1200℃； 8.TCD： （1）TCD温度：0-300℃； （2）TCD恒温精度：≤0.1%FS； ★（3）TCD有独立的控制开关； （4）TCD极性可调，保证测试峰始终是正峰； 9.气路控制系统： （1）通过软件进行流量设定和气体系数转换； （2）电磁阀数量：≥6个； （3）提供仪器内部电磁阀的图片； 10.强冷降温： （1）采用可升降电炉+贯穿式强风冷系统； ★（2）最高温到室温冷却时间<2分钟； 11.配置要求：主机1台，程序升温电炉2个，终端设备1台，反应器15支以及氟橡胶密封圈，电源线等。 | 1台 | 14.00 |
| 3 | ●超纯 水机 | 1.仪器组成与性能： （1）主机：纯水超纯水系统，该系统以城市自来水为进水，连续生产I级水（超纯水）；生产I级水（超纯水）产水水质：电阻率：≥18.2MΩ.cm＠25℃（5%时间不低于17）；总有机碳含量（TOC）：≤1ppb，可在线监测并显示；颗粒：无>0.22um粒子：细菌＜0.01 cfu/mL；热源含量：<0.001EU/mL；RNases（核糖核酸酶）<1pg/mL；DNases（脱氧核糖核酸酶）<5pg/mL；Protease（蛋白酶）<0.15ug/mL；流速<2L/min；系统内置185/254nm双波长紫外灯，用于氧化有机污染物及细菌的灭活：终端过滤器随附质量证书，适用实验水质的要求，带有芯片，系统能自动的识别类型和使用状态；纯水系统安装灵活，主机可置于台面、桌下或固定于墙上；全系统生产的I级水优于电子级水国家标准号：GB/T 11446.1-2013《电子级水》；系统配有以太网及USB端口，可远程监控、实现无纸化数据管理或将数据轻松导出； （2）≥7英寸显示屏1个：彩色触控屏可直观显示常用信息，包括：水质参数实时显示、过滤器状态显示及报警提示、取水体积设定、数据报告查看等：每次取水完毕后系统将自动检测超纯水的电阻率、温度、T0C值，并实时显示：系统自带中文与英文操作面板具有更换预滤芯、滤膜、纯化柱和系统自动消洗等维护信息提示功能； （3）水箱空气过滤器1个：水箱内置溢流传感器及压力传感器； （4）水箱顶部套件1套；水箱顶部采用顶盖设计，便于实时检查与清洗打理，内部采用平滑的PE聚乙烯材质制成，确保箱体内的水完全排出并方便清洗； （5）预纯化柱1个； （6）超纯化柱2个； （7）≥50L水箱1个：终端过滤器随附质量证书，适用实验水质的要求，带有芯片，系统能自动的识别类型和使用状态：水箱配有ASW自动消毒模块，集成了265nm无汞紫外灯，可定期对水箱内存储的水及水箱内壁进行辐照灭菌，有效防止细菌及微生物膜的滋生； （8）超纯水取水手臂1个；取水手臂可快速切换3种出水流速（高、中、低），也可手动设置定量取水，自定义取水体积可设定范围为100mL至25L；配脚踏取水开关。 2.项目实施及售后要求： （1）安装调试：设备到货后，安排技术工程师安装调试，并进行操作实验，直至设备运行正常； （2）培训：在调试正常的基础上，对使用人员进行仪器硬件组成、安装、操作、应用数据分析与处理、常见问题的处理方法以及故障诊断与处理等方面内容的详细讲解与培训保证采购人可独立操作； （3）售后服务：如果仪器出现故障，应及时给予解决方案；质保期外，厂家应提供终身有偿维修服务。 | 1台 | 16.80 |

第三包

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单价限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室小型电解水制氢测试系统 | 一、电解水制氢系统 *1.系统产气量：≥0.1Nm3/h（按10个小室、电密3500A/m2计算）； 2.系统运行压力：常压； *3.电解槽小室数：≥11； 4.双极板构造：乳突结构/平板结构； *5.电极直径装配直径：100±5mm、有效反应直径93mm； 6.隔膜材料：PPS隔膜、厚度0.7mm～0.85mm； 7.电解液：30%KOH、工业纯90%纯度白色颗粒； *8.直流电源上限：≥50A； 9.电流密度上限：≥7300A/m2； 10.加热系统功率：约900W（220V）； *11.温控范围：30℃-90℃、精度±2℃； 12.循环泵参数：220V、50Hz、6W固定流量≥5L/min； 13.配套功能： （1）配套7寸无纸记录仪，配套小室电压监测页面，数据曲线页面，报警页面，参数设置页面，数据导出页面(需提供证明材料)； （2）支持数据监测范围，监测数量自定义(需提供证明材料)； （3）支持温控PID自动调节。匹配环境温度自动调节温控(需提供证明材料)； 14.配件： （1）氢气报警器：量程（3~100）%LEL：使用环境（-40~70）℃/（0-93）%RH无凝露：报警设定值报警低限值：20%LEL；报警高限值：50%LEL； *（2）电化学控制终端一台：电压控制范围：±10V，槽压为±21V；电流控制范围：±1A（可扩展至100A）；电位分辨率：≤1uV，电流分辨率：≤1pA（可选100fA）； *（3）售后服务：承诺中标后提供原厂对本项目的售后服务承诺书。 二、纳米浆料气动喷涂仪 1.移动平台：XY轴程序控制移动：喷枪高度可手动调节； 2.控制方式：触屏控制； 3.平台XY平面移动行程：≥190mm×190mm；平台XY平面移动精度：≤0.1mm； 4.喷枪手动Z高度移动行程：≥50mm； 5.气动喷枪：精度喷枪； 6.加热能力：加热能力＞100℃，带真窄吸附（外接真空泵）； 7.加热台规格：台面尺寸约20×20（cm2），孔径1mm，孔距10mm； 8.设备尺寸：约43cm×50cm×54cm（宽×深×高）。 三、旋转圆盘电极 1.旋转范围：50~8000rpm，转速可显示并连续可调，并可使用外接电压信号调节速度； 2.精度误差：＜2000rpm/min＜30rpm/min，≥2000rpm/min＜50rpm/min； 3.旋转轴：不锈钢； 4.电机：低惯性直流伺服，保证转速的稳定性； 5.电源：220V； 6.工作温度：10~50℃； 7.远程遥控：1V相当于1000rpm，输出电压与转速成正比。 四、气相色谱检测系统 1.温控区域：8路独立控温系统，具有温度自动保护功能，可设定独立小柱箱加热区； 2.屏幕尺寸：≥7英寸高清电容式触摸屏，可实时显示谱图及所有温度区域和检测器功能（提供证明材料）； 3.语言：中/英文操作系统； 4.主机模块设计：可同时安装三个进样口和四个检测器（提供证明材料）； 5.柱箱、气化室、检测器温度范围；室温5℃～450℃（提供证明材料）； 6.温度设定精度：≤0.01℃； 7.最大工作压力：≤0.6MPa； 8.控制精度：≤0.005Mpa； 9.柱温箱容量：约328mm×340mm×340mm（长×宽×高）； 10.最高工作温度：≥450℃； 11.温度控制精度：≤0.01℃； 12.最大升温速率：≥120℃/min； 13.智能后开门：进出风量无级可调； 14.程序升温阶数：≥20阶（可定制扩展）； 15.最长一次运行时间：≤999.99min； 16.进样模式：毛细管柱分流/不分流进样（具有隔膜吹扫功能）、填充柱进样、阀进样、气体/液体自动进样系统等； 17.进样阀：可搭载多个自动控制阀，可自动序列运行： （1）检测器数目：4个； （2）检测器类型：FID、TCD等； 18.氢火焰检测器（FID）： （1）最低检测限：≤5.0×10-12g/s（正十六烷/异辛烷）； （2）动态线性范围：≥107； （3）具备灭火检测和自动再点火功能； （4）兼容线性和对数放大电路，提升线性范围； （5）热导检测器（TCD）； （6）灵敏度：≥8000mv.mL/mg（苯/甲苯）； （7）动态线性范围：≥105； 19.微小腔体设计，具备断气保护功能； 20.自主开发的色谱处理软件图形化界面，支持多窗口，多任务操作模式（提供软件著作权证书等相关证明材料）； 21.操作环境：Windows7、Windows10专业版、Windows11、国产统信UOS、UBuntu Kylin等Linus系统； 22.数据通讯：以太网（LAN），单台电脑最多1~254台仪器同时控制； 23.提供套峰带自动识别功能，对已处理完的数据，显示组分峰的保留时间，有利于判断组分峰保留时间是否偏移，支持停止后自动输出谱图数据，支持通道合并； 24.支持单针进样、同步序列进样、手动进样及第三方序列进样模式； 25.支持多内标分析； 26.多项式计算功能：单点校正线性、校正归一、单点校正点到点、单点校正线性、多点校正二次、多点校正三次、指数法等； 27.支持批处理，支持报告模板的定制化，采购人可以根据自己的需求编辑报告模板，支持谱图数据导出Excel、Word、PDF等格式； 28.售后服务：承诺中标后提供原厂对本项目的售后服务承诺书。 | 1套 | 30.00 |

第四包

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单价限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻干燥机 | 1.彩色触摸屏操作面板≥5.7英寸，清楚显示主要过程参数，如冷阱温度、冻干时间、分段时间和腔体真空度；将冻干过程分为预冻，预热泵，主干燥，二次干燥，待机等几个阶段，并能实现连续阶段的自动跳转；冻干系统的极限真空度≤0.005mbar； ★2.内置冰水饱和蒸汽压曲线，实现真空度和温度偶联显示； 3.冷阱最大凝冰量≥4Kg，冷阱容积≥11L； 4.冷阱凝冰效率：≥3Kg/24h； 5.冷阱温度：≤-105℃； 6.制冷功率：≥0.52±0.75kW； 7.冷阱和冷凝盘管均为防腐蚀316L不锈钢制成； 8.冷阱配备蒸汽导流管，便于蒸汽直接进入冷阱底部； 9.冷阱应具备自动热气除霜功能，可设置除霜时间，缩短冻干批次时间间隔； 10.配备真空电磁阀，真空度控制波动为设定值±6%，控制精度≤0.001mbar； 11.采用碳氢类环保制冷剂，GWP（全球变暖潜能值）≤10； 12.冻干系统的极限真空度≤0.005mbar； 13.配备不锈钢真空泵管，防腐蚀设计； 14.配备无油涡旋泵，耐化学腐蚀，无易损件，保障泵的长期使用； 15.真空泵抽气速率：≥200L/min； 16.真空泵极限真空：≤6×10-3mbar； 17.防腐蚀透明矿物玻璃干燥腔，能够有效耐受有机溶剂，并且可以从多方位观察样品的冻干，干燥腔直径≥300mm，外挂接口≥12个； 18.配备防老化橡胶阀外挂接头数量≥12个，均内置不锈钢接头； 19.不锈钢搁板，总面积≥0.15m2； ★20.运行噪音≤54dB（A）。 | 1台 | 47.50 |

第五包

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单价限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海上试验浮筏 | 1.结构：浮箱支撑式框架钢结构，工作面高于水面（0.5～1.0）m，四周设置栏杆； 2.工作面积：不小于15×12（m2）； 3.海域深度：（6～10）m，锚系固定； 4.防腐保护：防腐寿命大于15年； 5.水上结构涂料：防腐涂料+耐候面漆； 6.水下结构涂料：牺牲阳极+防腐/防污涂料； 7.使用寿命：不少于15年； 8.抗风浪等级：≥10级； 9.安调到预定海域，质保两年。 | 1套 | 79.00 |

第六包

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单价限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高分辨气体稳定同位素比质谱仪 | 一、仪器性能 1.主机：用于高精度测定同位素13C，15N，18O，34S，2H丰度比的质谱仪，由以下部分组成： （1）离子源：高灵敏度电子轰击源； （2）离子源室：为无焊缝整块不锈钢，可烘烤到90℃； （3）真空系统：带有涡轮分子泵和前级真空泵的自动真空系统； ★（4）离子光学：90°优质聚焦，扇形电磁铁，对所有离子束都能达到近100%的传输率，对N2，CO2，SO2，的有效半经为≥27cm； ★（5）多元素多接收检测器：具有多个法拉第杯组合的选择，配置7个以上法拉第杯可同时接收离子束，能实现CO2-47，CO2-47.5，CO2-48，CO2-49，O2（32，33，34），N2（28，29）and CO（28，30）的检测； （6）放大器装于隔离室中保护真空以降低噪声；放大器放大因子可以计算机控制选择切换； （7）每个法拉第接收杯可同时安装两个不同放大器高阻，且软件自动切换高阻； *（8）同位素比质谱主机与外围设备为同一品牌厂家产品，软件可以自动识别和控制外围设备，以保证联用技术的稳定性、软件硬件的兼容性和维护的便捷性； （9）软件：用于数据采集，处理和仪器控制的多任务软件； 2.连续流万用接口： （1）万用接口功能包括：所有参考气体的智能连接、自动样品识别、样品气体和参考气体信号强度的自动匹配和自我诊断； （2）可以同时连接5路参考气：C，N，O，S，H连续测定，不需要交换气路； （3）参考气自动稀释：根据样品气的强度自动调节参考气，具有参考气自动稀释获得最高的同位素比测试精度； （4）样品气自动稀释：当样品中的C/N，O/H比很大时，可以自动调节样品气的强度，实现C，N或O，H的同时测定，提高样品通量。稀释倍数100倍以上； （5）万用接口可以同时连接两个高流量（TC/EA，EA）和一个低流量前处理装置（GC/LC/多用途样品制备系统），可以实现前处理装置间的自动切换，减少仪器待机时间，提高样品通量； （6）具有自动测定H3+因子与自动校正功能，可以在样品序列的前、后、进行中的任何时机自动监视H3+因子与校正； （7）可以自动监测所有气体的线性、稳定性参数，确保实验数据的可靠； （8）具有自动匹配样品气和参考气信号强度功能：根据TCD信号，用来计算样品中每一个元素的最佳稀释倍数。根据计算出的最佳稀释倍数对每一个元素进行稀释使样品和参考气体的强度达到匹配； （9）可以在15分钟内完成C、N的QA/QC的线性测定（每种至少7个数据点），并在1秒钟后即可进行样品测试； 3.气相色谱仪及同位素质谱接口： （1）气相色谱仪与稳定同位素比质谱仪联用，正确和高精度在线测定有机混合物中单个组分13C/12C，15N/14N，D/H或18O/16O同位素比； （2）催化氧化还原管和高温裂解管可并联安装在气相色谱仪接口内； *（3）氧化燃烧管和高温裂解管并联安装在高温转化装置内，软件控制自动切换选择需要的反应模式，C/N模式和H/O模式自动切换； （4）在样品分析序列中，具有随时进行反应管再生的功能，即催化氧化还原管的再氧化和高温裂解管的涂炭； （5）在其他前处理装置的运行中，可同时后台运行气相接口反应管的再生功能； （6）做N同位素分析时，可智能识别并自动控制冷阱的升降。在整个N分析序列中，24小时无需人工值守； （7）同位素质谱和气相色谱仪及接口、相应控制软件为同一品牌，以保证联用技术的稳定性、软件硬件的兼容性和维护的便捷性； *（8）氧化燃烧管和高温裂解管并联安装在高温转化装置内，软件控制自动切换选择需要的反应模式，C/N模式和H/O模式自动切换； （9）气相色谱柱温箱： ①操作温度范围：室温以上3℃到450℃； ②温度控制精度：≤0.1℃； *③程序升温：大于31阶／32平台； ④最高升温速率：大于120℃／min； ⑤温度稳定性：≤0.01℃/1℃； ⑥柱温箱照明灯，柱温箱门打开自动点亮； （10）气相色谱电子压力控制器： ①压力范围：大于0～1000kPa； *②全程压力控制精度：≤0.001psi； ③最大分流比：≥12500：1； （11）气相色谱分流不分流进样口： *①进样口即时联接模块设计，采购人可2min之内更换进样口模块； ②快速维护进样口系统，无需任何工具即可快速维护进样口，更换隔垫及衬管； ③最高操作温度：≥400℃； （12）气相色谱液体自动进样器： *①带有位数大于154位（2mL）的自动进样器，可配置双塔进样模式； ②废液瓶体积为≥40mL； ③进样针体积范围：0.5μL-100μL； ④状态指示灯，状态指示灯会随不同的进样器状态自动切换不同颜色； *⑤进样针照明灯，当打开进样器盖板照明灯亮度会自动增亮，方便进行进样针的更换。 二、技术指标 *1.质量数范围：1~150道尔顿，加速电压≥10kV； ★2.质量分辨能力：质量分辨率（10%峰谷定义）：>200； 3.绝对灵敏度：800分子/离子（连续流模式）； 4.离子源线性：≤0.02‰/nA； 5.H3+因子：<10ppm/nA稳定性好于0.03ppm/nA/h； *6.加速电压：≥10kV； ★7.分析器有效半径：CNOS≥27cm； *8.放大器输出范围：≥150nA； 9.基线稳定性≤±0.2mV； 10.气相色谱仪与同位素质谱仪联用外精度： *（1）13C：0.18‰（10ngC）； *（2）15N：0.5‰（42ngN）； *（3）18O：0.8‰（80ngO）； *（4）D/H：2.5‰（30ngH）。 三、配置 1.稳定同位素比质谱仪主机1套； 2.气相色谱仪及接口（包含液体进样器）1套； 3.常用消耗品：同位素质谱仪耗材包1个、气相色谱仪接口耗材包1个； 4.软件及控制终端1套； 5.空气压缩机，排气量不小于150L/min1套； 6. 15KVA UPS不间断电源（延时1小时）1套； 7.同位素标样1套。 四、技术服务和培训 1.到货后10个工作日内到现场安装、培训、调试设备并验收； 2.提供现场培训，内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到采购人能正常使用和维护仪器。同时提供2个培训名额，到厂家或者采购人现场培训； 3.质保期：安装验收合格后1年； 4.厂家长期提供技术支持，并提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和采购人论文集等； 5.提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。 | 1台 | 318.55 |

注：

①投标人所投产品需提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章），或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，或官网截图等有效资料作为佐证（技术要求有规定的，按规定提供佐证），如有条款未提供佐证资料，该条款评标委员会有权按负偏离进行处理。

在“响应技术需求情况表”中“偏离情况”一栏标注该佐证资料在投标文件中的页码，以便评标委员会评审，如存在两项及以上有效佐证资料表述不一致，按有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告、厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）、产品说明书、官网截图、彩页（须包含技术参数）、技术偏离表的顺序进行认定。

②本项目投标人所投产品参数必须与供货产品实际指标完全一致，如果验收不通过投标人需承担相关责任和损失。

③设备分项报价不可超过预算单价，否则视为投标无效。

### 3.商务条件

3.1交货期

投标人可根据自身情况自报最快交货时间。

3.2项目交货及实施地点

中国海洋大学指定地点（到房间）。

3.3付款方式

内贸货物：货物验收合格后，合同金额在十万人民币及以上，中标人需按照合同额5%付给采购人履约保证金，采购人100%支付给中标人设备款。质保期满后无质量问题及其他争议，经中标人申请，采购人在扣除相关费用后将履约保证金无息返还中标人。合同金额在十万人民币以下的，采购人100%支付给中标人设备款。中标人于采购人付款之前须向采购人开具增值税专用发票/增值税普通发票，如为增值税专用发票需向采购人提供抵扣联。

外贸货物：货物办理完免税手续后支付合同的80%，验收合格后支付20%。

3.4安装调试要求

3.4.1货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。设备验收由专家组和中标人联合在中国海洋大学进行，验收条件按照合同规定执行。如发现货物和规格或者两者都与合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

3.4.2货物由中标人进行安装并调试好，达到说明书技术指标的要求，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。

3.5验收标准

3.5.1安装完毕后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

3.5.2中标人应提供各种文档资料和中文电子版说明书以及调试设备所需要的工具

3.6售后服务要求

3.6.1质量保证期：国产设备质保3年，进口设备质保1年，技术要求中有明确要求的执行技术要求中的质保期。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。

3.6.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

3.6.3质保期外的服务：如设备在质保期外发生故障，中标人继续以成本费用为用户提供技术服务。

3.6.4如中标人所提供产品经检验不符合招标文件及合同约定的质量标准，则视为中标人根本违约。投标人有权解除合同，并要求中标人向投标人支付相当于该合同设备总价款300%的违约金，且该违约金的支付并不免除中标人返还已收货款及赔偿需方其他损失的责任

3.6.5质保期内，如果证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

3.6.6质保期内中标人应提供及时周到的售后服务，在接到采购人通知2小时内做出响应并到达现场，24小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

3.6.7质保期内，中标人应按照采购人要求无偿协助采购人开展设备调试，直至可实现设备的正常使用。

3.7培训要求

中标人免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

注：上述要求以及标注中，

带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应。否则投标无效。

带“*”号条款要求的内容为重要技术需求。

带“▲”标注的产品不符合强制节能政策的投标无效。政府强制采购产品是指财政部、发展改革委最新发布“节能产品政府采购品目清单”中的政府强制采购的节能产品。

“节能产品政府采购品目清单”网址：

http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403_11849836.htm

该项的认定以《国家节能产品认证证书》为准，开标时须提供该产品完整的《国家节能产品认证证书》及体现型号的附表复印件并加盖投标人公章。

带“※”标注的产品为投标人开标时需提供的样品，对于中标人提供的样品，中标人与采购人、采购代理机构共同清点、检查和封存样品。投标人提交的样品与投标文件不一致的，由投标人承担相关法律责任。

带“●”标注的产品为核心产品，系指在非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。核心产品竞争不足3个品牌的，该包废标。