    - 货物需求一览表

| 包号 | 项目 名称 | 数量 | 简要用途 | 是否允许采购进口产品 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4500米级多波束声纳 | 1套 | 最大工作水深4500m；搭载在项目研制的AUV上，用于深海微地形地貌测绘。 | 否 | 合同签订后5个月内到货 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

二、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、本技术规格书中标注“★”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

4、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

- ★工作条件：

  - 多波束声纳系统工作条件

1.1.1水下部件工作温度：0℃～+30℃；

1.1.2水面部件工作温度：-10℃～+40℃；

1.1.3存储温度：-30℃～+55℃；

- ★设备用途：

2.1多波束声纳主要用于AUV搭载进行大面积高分辨率海底地形地貌调查。

- 技术规格：

3.1总体要求

★3.1.1多波束声纳水下端设备一体化安装，最大工作水深不小于4500m；

3.2多波束测深仪技术规格

★3.2.1最大波束个数：≥512个；

★3.2.2发射波束覆盖角：≥150°；

#3.2.3测深分辨率：≤6mm；

★3.2.4发射阵工作频率：200kHz/400kHz(可切换)；

★3.2.5最大测量水深：≥450m(@200kHz)；

★3.2.6横向分辨率：≤0.5°(@400kHz)、≤1°(@200kHz)；

★3.2.7纵向分辨率：≤0.5°(@400kHz)、≤1°(@200kHz)；

3.2.8发射频率可通过参数配置文件进行调节；

3.2.9发射功率和发射脉宽均可通过参数配置文件进行切换；

#3.2.10发射脉冲类型：连续波和线性调频两种；

3.2.11参数设置包括：角度设置、扫宽设置、发射功率等；

#3.2.12 声纳可通过网络或串口接入SVP和惯导系统的数据；

3.2.13 声纳需具备外同步和内同步2种触发工作模式；

#3.2.14 声纳需具备状态反馈功能，通过网络或串口向AUV本体反馈声纳状态信息；

3.2.15 标准数据输出：AUV作业时，多波束测深仪直接在水下生成XTF文件，可被测量及后处理软件回放及处理；

★3.2.16配套数据采集工作站：内存＞6G、处理器i7以上、固态硬盘大于2T。

#3.2.17发射阵空气中重量：≤30kg，水中重量：≤22kg；

#3.2.18发射阵尺寸：≤450mm×120mm（含盖板146mm）×155mm（不含水密接插件）；

#3.2.19接收阵空气中重量：≤25kg，水中重量：≤20kg；

#3.2.20接收阵尺寸：≤480mm×115mm（含盖板141mm）×90mm（不含水密接插件）；

3.2.21发射阵与接收阵须集成至统一安装架。

- ★产品配置要求（本条投标文件中应提供应答承诺，但不用提供彩页证明资料）

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多波束测深仪，包括： | 1套 |  |
| 1.1 | 多波束发射阵 | 1套 |  |
| 1.2 | 多波束接收阵 | 1套 |  |
| 1.3 | 水下电缆套件 | 2套 |  |
| 1.4 | 水面电缆套件 | 1套 |  |
| 1.5 | 水密插座堵头 | 1套 |  |
| 2 | 出厂压力测试报告 | 1套 |  |
| 3 | 标准附件 | 1套 |  |

5. 选购附件、备件及消耗品（请参考总则第2.2条）

无。

6.  技术文件：

6.1交货时中标方应提供下列图纸/资料和文件（纸质版及PDF电子版），每台设备各配3套文件。

- 产品出厂检验合格证书

- 出厂测试报告

- 软件光盘

- 装箱清单

- 设备及主要部件的常见故障及维修说明书

- 设备工作原理图

- 电气原理图及其符号说明

- 电气接线图

- 安装图

7.  技术服务：

7.1设备交付前须完成多波束系统湖上标定。

7.2总体海上试验时须中标方派遣专业技术人员随船保障。

7.3技术培训

在系统验收期间，中标方应对采购方工程师组织专门的设备操作和日常维护的现场技术培训，中标方应提供具体培训方案并由采购方评审；为了使采购方使用仪器设备达到最佳效果，确保正常工作，中标方除承担安装、调试、验收与培训等义务外，还将继续为采购方提供技术支持，包括质保期外的修理及技术指导、配件供应及软件升级。

7.4售后服务

7.4.1当设备出现故障不能正常工作时，中标方需提供7×24小时电话咨询服务。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案。

7.5 质保期

★7.5.1设备验收合格后，质保期24个月。在质保期内，免费负责设备维修及抢修。（本条投标文件中应提供应答承诺，但不用提供彩页证明资料）

8．验收标准及验收方法（湖试，海试）

8.1多波束声纳须完成湖上试验验收和海上试验验收，湖上试验验证系统主要功能及技术指标，海上试验验证系统全部功能及技术指标。湖上试验由投标方自行组织，采购方现场参与见证，海上试验在采购方组织的AUV海上试验航次中进行验收。

8.2投标方提供设备的验收大纲，应经采购方确认。设备最终验收以采购方和投标方共同签署的验收文件为准。设备验收合格后，提交的数量需与标书一致，投标方应向采购方提交按出厂标准进行的各项数据检测报告和本货物的最终安装调试报告。

9. 订货数量：

4500米级多波束声纳，1套（具体见产品配置表）

10. 目的港：

在此列出各到货港口的台件数，到货港口要写明是空港或是海港。

11. 交货日期：合同签订后5个月。