[bookmark: _GoBack]采购需求
一、为落实政府采购政策需满足的要求：
	[bookmark: _Hlk45005599]序号
	政策名称
	内容

	1
	政府采购进口产品
	允许采购进口产品

	2
	政府强制采购节能产品
	不适用

	3
	政府优先采购节能、环保产品
	不适用

	4
	政府采购支持科技创新
	不适用

	5
	政府采购促进中小企业发展
	提供材料详见招标文件第六章“报价文件”
本项目属性为：货物
采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业
中小企业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

	6
	政府采购支持监狱企业发展
	提供材料详见招标文件第六章“报价文件”

	7
	政府采购促进残疾人就业
	提供材料详见招标文件第六章“报价文件”



二、采购资金的支付方式、时间、条件：
	[bookmark: _Hlk45005608]▲付款方式
	1、货款支付方式：
(1)国产设备及境内直接供货的进口设备:货到经安装调试,用户认定合格后，凭用户出具的安装调试报告支付90%货款(如供应商支付10%履约保证金，付全款。保证金在验收后无息退还);验收合格后凭用户出具的验收报告支付10%货款。
(2)境外供货的设备，在外贸公司签订外贸合同、办出免表后，如外贸公司已开出信用证或境外公司出具一个月内发货说明后，由需方向外贸公司付全款:外贸公司凭装运单支付境外公司90%货款(如供应商支付10%履约保证金，付全款。保证金在验收后无息退还);验收合格后凭用户出具的验收报告支付尾款。
2、货款的结算：
国产设备及境内直接供货的进口设备货款由需方负责支付。
开票信息：开具增值税专用发票；
抬头：浙江大学
纳税人识别号：12100000470095016Q
地址：杭州市余杭塘路866号，电话88981919
开户行：农行杭州市浙大支行紫金港支行
账号：19042201040000014
行号：103331004223



三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：
	交付时间
	合同签订后15个月内到货并运送到用户指定地点

	交付地点
	采购人指定地点

	▲质保期
	2年，项目验收合格后开始计算。

	服务标准、期限、效率
	1.在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
2.质保期内出现无法排除的故障，供应商需无条件更换同型号产品。
3.质保期满后，供应商继续为采购人服务，仅收取零配件成本费。
4.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。
5.如在使用过程中发生质量问题，供应商维修响应时间：24小时以内；
电话技术支持时间：4小时以内；
若需上门维修，则在：48小时内到达现场并进行维修；
6.供应商应提供详细的售后服务方案、售后服务承诺、售后服务保障措施。

	其他技术、服务要求
	▲1.供应商应按招标文件规定向采购人提供全新的原装合格产品，产品应符合国家法律法规规定。供应商应保证所提供的货物或其中任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。
2.供应商应提供有关的全套技术文件。
3.安装调试：
3.1安装地点：采购人指定地点；
3.2安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失；
3.3如供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任；
3.4安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位；
3.5供应商免费提供合同货物的安装服务；
3.6供应商在投标文件中应提供安装调试计划和安装调试方案。
4.技术支持：
供应商应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。
5.供应商应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容；提供产品相关配件、附件、备品备件及耗材的准备和保障措施、消耗水平和成本方案。

	培训
	1.要求供应商对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训（在浙大现场进行操作人员免费培训5个工作日及以上）；
2.培训实现方式、时间、地点、人数应在投标文件中详细说明；
3.供应商应提供相应的培训计划、培训范围，实施方案。

	验收标准
	1.验收由采购人负责实施；
2.验收依据：
2.1合同、招标文件、投标文件；
2.2供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件；
2.3供应商投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。
3.供应商应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。
4.验收合格的条件：
4.1所供货物符合产品标准和合同的要求；
4.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可；
4.3合同中规定的所有货物和材料均已交付；
4.4所供货物已通过使用单位组织的验收；
4.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。



四、技术要求

[bookmark: _Hlk94018176]1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：如技术要求中未注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，执行最新标准、规范。
2.需实现的功能或者目标：1、透射电子明暗场成像 2、电子衍射成像 3、小于50纳米尺寸颗粒物的有效EDS-mapping能谱成像 4、STEM明暗场成像
3.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
	序号
	名称
	数量
	单位
	质量、安全、技术规格、物理特性等要求

	1
	场发射高分辨透射电镜
（核心产品）
（允许进口）
	1
	台
	1. 工作条件
	1.1电力供应：220V（±10%），50Hz
	1.2工作温度：18°C-23°C
	1.3工作湿度：< 80% @ 20°C
	1.4磁场：水平 <80 nTp-p, 垂直水平 <100 nTp-p
	1.5仪器运行的持久性：仪器可不间断连续使用
2. 技术规格
2.1电子枪
▲2.1.1 电子枪类型：肖特基场发射电子枪
★2.1.2电子枪亮度：≥4.0×108 A/cm2/srad (@200kV)
2.1.3 束斑漂移：≤0.5 nm/min
2.2加速电压
▲2.2.1加速电压： 20 kV – 200 kV，连续可调
2.2.2 加速电压稳定度：≤ 1.0 ppm/10 min
2.3 TEM模式
★2.3.1 信息分辨率：≤ 0.12 nm
2.3.2 TEM模式放大倍数：100× - 1M×
2.4 衍射模式			
2.4.1 最大衍射角：≥ ±12° （半角）；
2.4.2 会聚束电子衍射（CBED）最大会聚角：≥ 100mrad（半角）
2.4.3 衍射模式相机长度范围：14 mm至5700 mm，保证选区衍射和高阶衍射成像并能通过相机拍照
2.5  透镜系统
2.5.1采用恒功率透镜设计，消除在不同高压不同模式切换以及放大倍数调整时产生的热效应；保证三维重构等长时间应用在成像与分析时的稳定性，以及不同高压不同模式切换时各级透镜系统参数的稳定性与已存储参数的可用性
★2.5.2 物镜极靴间距：大于5.0 mm，保证三维重构杆、双倾杆、各种原位杆的适用性及最大转动角度及未来的扩展性
2.5.3 配备全自动光阑系统；包含极靴内物镜光阑用于TEM明暗场像的精确成像
2.5.4 放大倍率重复性：优于1.5%
2.6 扫描透射(STEM)系统
2.6.1分辨率：≤0.16 nm
2.6.2配备不少于三个STEM探测器，包括高角环形暗场探测器（HAADF）和同轴明场/暗场探测器；
▲2.6.3  STEM探头分区数不少于16分割，能够同时采集获得不少于四幅来自不同角度的电子信号的图像，包括明场（BF）、环形暗场（ADF）、环形明场（ABF）、高角度环形暗场（HAADF）等
2.6.4 配备实时相位衬度像(DPC)成像功能，可在STEM模式下实时对样品的磁场、电场等内势场进行研究
★2.6.5 配备实时在线的积分相位衬度像(iDPC)成像功能，可在同一幅STEM图像中同时获取轻重元素的清晰衬度；同时支持在极低束流下对MOF，COF等电子束敏感材料进行低损伤高衬度成像
2.6.6 STEM模式图像最大像素：4096×4096
2.6.7配备STEM像差自动优化模块，可自动调整STEM模式的电子光学系统以自动聚焦及校正像散。
2.6.8配备实时漂移校正帧积分(DCFI)功能，以降低样品漂移的影响，保证在STEM模式获得高衬度高分辨率图像。
2.6.9  STEM模式放大倍数：350× - 250M×
2.7 样品台与样品杆
2.7.1五轴优中心高精度自动样品台，观察点位置可以标记存储并返回
2.7.2 双倾样品杆最大样品倾斜角度：α  ≥ ±35°/ β ≥±29°
★2.7.3样品移动范围：X,Y ≥ 2 mm；Z ≥ 0.75 mm 
2.7.4样品漂移（使用标准样品杆）：≤0.5 nm/min
2.7.5 配备晶带轴自动校正及指定带轴自动倾转软件
2.7.6样品杆数量：单倾样品杆1根，高可视低背底双倾样品杆1根。
2.8 数字化成像系统
2.8.1 配置TEM一体化超高速动态观察数字相机，快速寻找观察兴趣区
2.8.1.1 全分辨率下的采集速度：≥30帧/秒
2.8.1.2 动态模式可实现短时间和长时间曝光的快速切换
2.8.1.3 支持动态傅立叶变换
2.8.2配置TEM一体化底插超快速高分辨CMOS记录相机
2.8.2.1安装位置：底部安装
2.8.2.2  高分辨CMOS相机：感应尺寸：4,096*4,096像素，像素大小：≥14um*14um；动态范围：＞16 bit
2.8.2.3 配置专用的相机数据处理系统1套。
2.9 真空系统
2.9.1 采用完全无油的机械泵、涡轮分子泵与离子泵构成的真空系统，以防止真空系统造成的样品污染。样品室真空度：≤3 x 10-5 Pa，电子枪真空：≤5 x 10-6 Pa；
2.9.2典型换样时间小于60秒
2.10 电镜操作和控制
2.10.1基于Windows 10系统的计算机控制系统，所有电镜操作由电镜控制器直接控制，控制命令为100%数字化信号。
2.10.2电镜操作者可以根据需要拥有一套或多套电镜状态参数，每套状态参数相互独立，可在使用过程中迅速切换调用。可设置任意多个用户，每个用户之间的参数设置相对独立，同时还可以相互调用。
▲2.10.3 配备全自动合轴软件，可用于日常合轴与维护性系统合轴的全自动优化，以保证电子光学系统维持良好的状态，从而稳定获取高质量数据。
2.10.4 可设置多级用户权限，保证系统的稳定运行。
2.11 能谱仪
▲2.11.1 采用不少于2个无窗设计SDD硅漂移探测器构成的多探头系统，以保证样品任何倾转角下的采集效率与精度；
2.11.2 探测器有效探测面积：≥60 mm2
2.11.3 探测器总立体角：≥ 0.45 srd
2.11.4 能量分辨率：≤136 eV (Mn-Ka) 
2.11.5 峰背比≥4000，保证极佳的检出限与定量准确性
2.11.6 最大输出计数率：≥400 kcps
2.12配套定制UPS电源一台，确保主机在断电状态下延时使用0.5小时。



