
普洱市人民医院耳鼻喉综合动力系统(手术动力系统）采购
招 标 文 件

项目编号：PEZC2026-G1-01273-PESP-0081
采购人：普洱市人民医院

采购代理机构：普洱市普平工程招标有限责任公司

2026年10月

目录


2

第一章招标公告

6

第二章投标人须知

25

第三章合同书样式及主要条款

33

第四章投标文件格式

70

第五章  采购需求

76


第六章评标方法

第一章  招标公告

项目概况

普洱市人民医院耳鼻喉综合动力系统(手术动力系统）采购的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年 10 月29日 09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：PEZC2026-G1-01273-PESP-0081

项目名称：普洱市人民医院耳鼻喉综合动力系统(手术动力系统）采购

预算金额：85.00万元

最高限价：75.00万元

采购需求：

	序号
	是否接受进口
	产品名称
	技术参数及性能指标
	数量
	计量单位
	是否是核心产品

	1
	是
	耳鼻喉综合动力系统(手术动力系统）
	详见第五章
	1
	套
	是


注：1.本次招标接受进口产品投标。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

合同履行期限（交货期）：合同签订后90天内完成设备到货、安装调试及验收。
本项目（不接受）联合体投标。
二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力，依法在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，企业提供有效的营业执照；机关法人或事业单位法人或社会团体法人提供有效的法人证书。
1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

1.2.1良好的商业信誉指：在“信用中国”网站没有失信被执行人记录和重大税收违法失信主体；且在中国政府采购网没有政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）。信用查询截止时间：本项目公告发布以后（含发布当日）至投标文件递交截止时间前（查询记录为上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿，该项由代理机构查询）。

1.2.2健全的财务会计制度指：投标人提供2023至今任意一年经第三方审计的财务报告（含审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（执行小企业会计准则的投标人可不提供）及其附注；注：根据《关于加强审计报告查验工作的通知》（财会〔2023〕15号）规定，在2022年10月以后出具的审计报告须在注册会计师行业统一监管平台（网址：http：//acc.mof.gov.cn）取得赋码，未取得赋码的财务报告视为无效；投标人若为事业单位的，则不需提供利润表/损益表。成立不满1年的，提供自成立至今财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表)或相关情况说明，或提供投标文件提交截止日前三个月内开户银行出具的有效资信证明。

1.3 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，提供书面声明，并加盖电子公章。

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

1.4.1投标人须提供税款所属时期在2025年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意连续3个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相应证明，依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税，成立未满三个月的投标人提供情况说明。

1.4.2投标人须提供缴费所属时期在2025年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意连续3个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴费凭证复印件或社保管理部门出具的有效缴款证明，依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金，成立未满三个月的投标人提供情况说明。
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）：提供书面声明，并加盖电子公章（成立未满三年的投标人提供成立以来在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，并加盖电子公章）。

1.6法律、行政法规规定的其它条件：

1.6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面声明，并加盖电子公章）。

1.6.2为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动（提供书面声明，并加盖电子公章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购的项目。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可/备案证、所投产品制造商医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证。医疗器械生产或经营许可/备案证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（扫描件加盖电子公章。根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求），提供相关证明资料。

3.2投标人如果是代理商或经销商，且所投产品为进口产品的，须具有制造商对所投产品的正式授权书（扫描件/复印件）或制造商出具的有效的长期代理经销协议（扫描件/复印件）。（若投标人提供的授权为多级授权，须同时提供上级所有授权（授权路径清晰完整），如果授权书中明确规定不能转授权的，转授权无效，视为未提供授权书，制造商分公司授权无效。
三、获取招标文件

时间：2026年10  月  8日至2026年  10月 14 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。
地点：本项目不发放纸质招标文件，投标人可自行在“政采云”平台 （http：//www.zcygov.cn）下载招标文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取招标文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取的招标文件编制。

方式：1.凡有意参加投标的投标人，须在政采云平台办理数字证书（CA），CA申领链接:http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztyntt.html，数字证书（CA）办理完成后需在政采云平台绑定数字证书(CA)并在平台获取采购文件及其它采购资料。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进一咨询，数字证书问题可咨询云南壹证通CA：0871-67276028（紧急可拨19988166369）。注：云南本地投标人如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南CA 需到云南CA办理处进行升级）。外省投标人在政采云平台办理的其他CA 可直接使用，无需重复办理。

按上述要求获取文件的投标人视为合法获取了本项目招标文件，具备参与本项目的资格。

售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年 10 月29日 09点00分（北京时间）。

地点：“政采云”平台开标大厅。投标人应按照本项目招标文件和"政采云"平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至"政采云"平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在"政采云"平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.开标方式：网上开标。

2.是否需要缴纳投标保证金：是
3.本项目公告在《云南省政府采购网》（http://www.yngp.com/）、《政采云平台》（https://www.zcygov.cn/）、《普洱市人民医院官网》上发布，我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何法律责任。

4.本项目执行政府采购促进中小企业发展、支持监狱企业、促进残疾人就业等政府采购政策。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：普洱市人民医院
地址：普洱市思茅区振兴大道44号

联系方式：陈老师（0879-2136667）

2.采购代理机构信息

名称：普洱市普平工程招标有限责任公司

地址：普洱市思茅区龙生路83号一楼

联系方式：李工（15752026689）

3.项目联系方式

项目联系人：陈老师、李工

电话：0879-2136667、15752026689

电话：0879-2136667（采购人）、15752026689（代理机构）

第二章投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.2
	采购人
	名    称：普洱市人民医院
地址：普洱市思茅区振兴大道44号

联系方式：陈老师（0879-2136667）

	1.3
	采购代理机构
	名称：普洱市普平工程招标有限责任公司

地址：普洱市思茅区龙生路83号一楼

联系方式：李工（15752026689）

	1.4
	项目名称及项目编号
	项目名称：普洱市人民医院耳鼻喉综合动力系统(手术动力系统）采购

项目编号：PEZC2026-G1-01273-PESP-0081

	2.1
	采购预算及最高限价
	1.预算金额：85.00万元

2.最高限价：75.00万元

	3.1
	采购需求
	详见招标文件第一章《招标公告》“一、项目基本情况”，具体要求等详见本招标文件第五章《采购需求》。

	3.2
	★交货
	交货时间：合同签订后90天内完成设备到货、安装调试及验收。
交货地点：普洱市人民医院用户指定地点。

质保期：整机原厂质保≥3年。

交货方式：□车板交货 □落地交货  ■安装调试并验收完成。

	4.1
	投标人资格要求
	详见招标文件第一章《招标公告》“二、申请人的资格要求”

	4.2
	本项目的特定资格要求
	详见招标文件第一章《招标公告》“二、申请人的资格要求”

	4.3
	是否接受联合体参加
	不接受

	4.5
	为采购项目提供整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务的投标人
	无。

	7.1
	开标前答疑会
	不组织

	11.1
	招标文件的询问时间
	投标人应认真阅读招标文件，如有疑问的，投标人可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构在接到询问后的3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

	11.2
	招标文件询问联系方式
	询问联系人及电话：李工15752026689

	11.3
	招标文件澄清、修改时间
	采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。采购人、采购代理机构将同时发布澄清、修改文件进行说明以保证投标人正常编制投标文件。招标文件的澄清、修改文件内容以最终招标文件为准，当招标文件、招标文件澄清、修改文件内容前后相互矛盾时，以最终发出的为准。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以网上发布形式通知所有接收招标文件的投标人，不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应在投标文件提交截止时间前查看有关该项目招标文件的澄清、修改内容。如因投标人自身原因导致未及时查看有关该项目招标文件的澄清、修改内容，由此造成的一切后果由投标自行承担。

	13.1
	语言文字
	投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

	14.1
	计量单位
	投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

	15.2
	构成投标文件的其他资料
	1、第五章《采购需求》中要求提供的其他资料；

2、招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。

	17.1
	投标有效期
	从提交投标文件截止之日起90日历天。

	18.1
	投标保证金
	1、投标保证金的形式：保证金应当采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
【投标保证金金额】：10000.00元
【账户名称】：普洱市普平工程招标有限责任公司；

【开户行】：中国银行股份有限公司普洱市鱼水路支行；

【账  号】：135610937429；

【提交截止时间】：同投标截止时间；以保证金到达指定账户时间为准。
注：以电汇或者网银转账方式从投标人的基本账户转出的，要在转账单据内注明投标项目名称或项目编号；
【有效期限】：投标保证金在投标有效期内保持有效；

2、保证保险：

（1）当投标人未能按照招投标文件要求履行投标义务而导致招标人受到损失时，由保险公司按照保险合同对招标人的损失承担代偿责任。

（2）投标人在支付投标保证金保险费时，必须使用基本账号资金支付购买，未从基本账户转出支付保费造成经济纠纷的应由企业自行承担。

（3）在投标保证保险中，投标人为投保人，招标人为被保险人。

3、银行保函：

（1）当投标人未能按照招投标文件要求履行投标义务而导致招标人受到损失时，由担保银行按照要求对招标人的损失承担代偿责任。

（2）在投标担保中，投标人为被担保人，招标人为受益人。

	19.3
	签字或盖章要求
	应按照招标文件要求的投标文件格式的要求，在法定代表人或委托代理人签字或盖章处签名或盖其私人印章（电子章）；在投标人（投标人单位）盖章处盖单位电子公章。

	20.6
	备品备件要求
	□不包含在投标报价中

 eq \o\ac(□,√)包含在投标报价中

	20.9
	报价
	人民币

	21.1
	投标文件编制的其他要求
	（1）投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签章、签名及加密；

（2）如投标文件提交的电子标书不满足招标文件要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理； 

（3）投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

	22.1
	投标文件的加密
	（1）投标人进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示； 

（2）使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程见该项目采购公告附件； 

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标文件提交截止时间前完成在“政府采购云 平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。 

	22.4
	投标文件是否退还
	否

	24.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标文件提交截止时间；

开标地点：同提交投标文件的地点。

	25.2
	评标委员会
	评标委员会由采购人代表和云南省政府采购评标专家库中随机抽取的评审专家组成，成员人数应当为五人（含五人）以上单数。

	25.5
	评标方法
	综合评分法

	32.1
	履约保证金
	无。

	33.1
	采购代理服务费
	1.本项目采购代理服务费由中标人支付，中标人收到中标通知书的同时，应向招标代理机构缴付采购代理服务费。

2.招标代理服务费：以本项目中标金额为计费基数，参照下列标准中货物类收费标准计算后下浮25%。由中标人向普洱市普平工程招标有限责任公司交纳。
中标金额

（万元）

收费标准

货物招标

服务招标

工程招标

100以下

1.5%

1.5%

1.0%

100—500

1.1%

0.8%

0.7%

500—1000

0.8%

0.45%

0.55%

1000—5000

0.5%

0.25%

0.35%

5000—10000

0.25%

0.1%

0.2%

代理服务费收款账户信息如下：

账户名称：普洱市普平工程招标有限责任公司

开户行账号：135610937429

开户行名称：中国银行股份有限公司普洱市鱼水路支行

	36
	需要补充的其他内容

	（1）
	电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息做出妥善保密处理，并报财政部门备案。

	（2）
	1、本项目为全流程电子化的政府采购项目，若投标人熟悉“政采云”相关投标程序，不到现场参加投标，应提前在自有场地配置可音视频通话（带摄像头及话筒的计算机）的稳定网络环境，并按“政采云”开标大厅中的提示完成投标活动。

2、到现场参与投标的投标人，建议于投标文件提交截止时间前携带具有摄像头及话筒的笔记本电脑至采购代理机构开标地点参加投标。

3、请各投标人认真阅读本项目提供的关于“政采云”及“云南CA”的相关办理及操作流程，以免影响投标。

4、投标期间，如有技术问题可致电“政采云”及“云南CA”进行咨询。

政采云技术支持电话：4008817190（客服热线）

云南CA 技术支持电话：4006727666；

云南CA 紧急联系电话：15288315056。


一、总则

1. 项目概况

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规的规定，本项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.2 本项目采购人：详见《投标人须知前附表》。

1.3 本项目采购代理机构：详见《投标人须知前附表》。

1.4 本项目名称及项目编号：详见《投标人须知前附表》。

2. 预算金额

2.1预算金额：详见《投标人须知前附表》。

★3. 采购需求及交货时间、交货地点、质保期、交货方式
3.1本项目采购需求：详见《投标人须知前附表》。

3.2本项目交货时间、交货地点、质保期、交货方式：详见《投标人须知前附表》。

★4. 投标人资格要求及其他要求

4.1投标人资格要求：详见《投标人须知前附表》

4.2本项目的特定资格要求：详见《投标人须知前附表》

4.3是否接受联合体参加：不接受

4.4如投标人为满足投标人资格要求提供虚假材料，一经查实，视为未实质性响应招标文件，投标人投标文件将按无效处理。

4.5符合上述条件的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

5. 费用承担

5.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用；

6.现场考察
本项目不组织现场考察。

7.质疑

7.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购人、采购代理机构有权拒收。

7.2招标文件第二章《投标人须知》中“知道或者应知其权益受到损害之日”是指：

（一）对认为有疑问的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

7.3投标人可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交投标人签署的授权委托书。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

7.4投标人提出质疑应符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）和财政部《政府采购投标人质疑函范本》的规定。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.5投标人不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料。

7.6质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

7.7采购人、采购代理机构将在收到投标人质疑函后七个工作日内作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

7.8投标人对评审过程、中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构会将有关情况书面报告本级财政部门。

7.9接收质疑函的方式：书面方式；接收质疑函的部门：普洱市普平工程招标有限责任公司项目部；联系人：李工15752026689；通讯地址：普洱市思茅区龙生路83号一楼 。

8.投诉

8.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级财政部门提出投诉。

二、招标文件

9.招标文件的组成

9.1采购人要求提供的货物、工程或者服务、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共六章，各章的内容如下：

第一章公开招标公告

第二章投标人须知

第三章合同书样式及主要条款

第四章投标文件格式

第五章采购需求

第六章评标方法（综合评分法）

10. 招标文件的询问、澄清、修改

10.1投标人应认真阅读招标文件，如有疑问的，投标人可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构在接到询问后的3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

10.2招标文件询问联系方式：详见《投标人须知前附表》。

10.3采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。采购人、采购代理机构将同时发布澄清、修改文件进行说明以保证投标人正常编制投标文件。招标文件的澄清、修改文件内容以最终招标文件为准，当招标文件、招标文件澄清、修改文件内容前后相互矛盾时，以最终发出的为准。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以网上发布形式通知所有接收招标文件的投标人，不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应在投标文件提交截止时间前查看有关该项目招标文件的澄清、修改内容。如因投标人自身原因导致未及时查看有关该项目招标文件的澄清、修改内容，由此造成的一切后果由投标自行承担

10.4投标人确认收到招标文件澄清、修改后，应在收到澄清、修改后24小时内以书面形式通知采购人或采购代理机构，确认已收到该澄清、修改。

三、投标文件

11. 投标文件编写注意事项

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购内容、技术性能要求和商务条件后，根据招标文件要求编写投标文件。

11.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人的投标文件必须对招标文件中规定的实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料，否则按无效处理。

11.3提交投标文件截止时间前，潜在投标人放弃投标的，需向采购人或采购代理机构以书面形式提交放弃函。

12. 语言文字

12.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

13. 语言文字

13.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

14. 计量单位

14.1投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

15. 投标文件的组成

15.1投标人编写的投标文件应由下列部分构成，并按第四章《投标文件格式》要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件。

15.2构成投标文件的其他资料：详见《投标人须知前附表》。

★16. 投标文件的格式要求

16.1投标人应按第四章《投标文件格式》提供的格式完整地填写，未按招标文件规定格式填写的投标文件按无效投标处理。

★17. 投标有效期

17.1在《投标人须知前附表》规定的有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

17.2 因特殊情况需要延长投标文件有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有投标人延长有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标文件中所有内容及投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效，但投标人有权收回其投标保证金。

18. 投标保证金：投标人应按《投标人须知前附表》规定的金额、形式交纳投标保证金，投标保证金须在投标文件提交截止时间前从投标人对公账户交纳到《投标人须知前附表》规定的账户，投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。
19. 投标文件的编制

投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。

文件加密：投标人应进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

投标报价和报价货币

20.1投标人必须对所有内容作出完整唯一的投标报价，不得缺项、漏项，否则投标文件将按无效处理。

20.2投标报价包括但不限于货物的出厂价、备品备件、专用工具、人员培训、技术服务费用、安装、调试、试运行、验收费用，运费、保险费用及其它一切费用，该报价应符合市场行情并能保证投标人完成履行合同所需的全部费用。合同一旦签订，此价格在合同实施期间将不因市场价格等的变化而调整。项目特别要求提供备品备件的，此部分价格应包含在上述价格中。

20.3投标人应依据招标文件的要求及有关资料，执行国家或行业现行技术、经济标准、定额及规范，根据现行市场价格自行测算出满足采购要求的货物、工程或者服务的投标报价。本次报价包括完成本项目的一切费用。

20.4无论分项价格是否填报完全，投标报价将被视为已经包含了所有分项价格以及与项目相关的所有货物、工程或者服务费用。由于投标人分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误所导致的任何不利后果均由投标人自行承担。

20.5除招标文件中指定的标准附件和专用工具外，投标人应提供货物正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标文件中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标报价中。

20.6投标人不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价。评标委员会认为投标人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将认定投标人投标文件无效。

20.7投标人应保证其提供的货物是全新的，投标人应保证其提供的货物在采购人使用期间不受第三方可能提出的所有权、用益物权、担保物权、占有等一切涉及物权及知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。

20.8报价货币为人民币。

四、投标

21. 投标文件的加密
21.1投标人进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

21.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，详询政采云技术支持电话：4008817190（客服热线）；

21.3逾期上传或者未按照招标文件要求加密的投标文件，采购人、采购代理机构将拒收。

21.4供应商在提交截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

22、投标文件的提交

22.1投标文件提交截止时间、提交投标文件的地点：详见《投标人须知前附表》。

22.2投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人应按照本项目招标文件和"政采云"平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至"政采云"平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

22.3投标文件的解密：采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的投标时间通过电子交易平台对投标文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子投标文件在线解密。发起解密指令之时起5分钟内投标人还未进行解密的，代理机构可电话通知投标人，投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，视为撤回投标文件。如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

23. 投标文件的补充、修改或者撤回

23.1投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

23.2 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构将自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

五、开标

24. 开标

24.1采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应参加开标会，如投标人未出席开标会，视为其默认现场唱标结果。

24.2开标时，投标人不足3家的，不得开标。

24.3开标程序：按政采云平台相关要求进行。

24.4投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时进行处理。

24.5如投标人未参加开标或未对开标过程和开标记录提出疑义，视同认可开标结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

24.6投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照招标文件规定并经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

六、评标

25. 评标

25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构将根据招标文件规定，依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

25.2评标委员会由采购人代表和云南省政府采购评标专家库中随机抽取的评审专家组成，成员人数应当为五人（含五人）以上单数。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

25.3采购人委派代表参加评标委员会的，要向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购人可以委派纪检监察等相关人员进入评审现场，对评审工作实施监督，但不得超过2人。

25.4评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

25.5评标委员会各成员根据政府采购法律法规按照招标文件规定的评标方法和标准，独立对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，并汇总每个投标人的得分。招标文件中没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

25.6评标过程的保密

25.6.1评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

25.6.2任何单位和个人不得非法干预、影响评审工作。采购人、采购代理机构和评审委员会在评审工作中，依法相互监督和制约，并自觉接受财政部门的监督。对非法干预评审工作等违法违规行为，将及时向财政部门报告。

25.7投标文件中出现含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

★26.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（三）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（四）不同投标人的投标文件相互混装；

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

★27. 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了最高限价，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

七、中标结果

29. 中标人的确定

29.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

29.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

30. 中标通知书

30.1中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

30.2中标通知书是合同的一个组成部分。

31. 签订合同

31.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

31.2中标通知书发出后，中标人无正当理由放弃中标或拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成的损失中标人还应当予以赔偿。

31.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

31.4采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

31.5采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

31.6除采购人与中标人在合同中另行商定将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，中标人在中标后将中标项目分包的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

履约保证金：无。
八、其他事项

33.采购代理服务费

33.1中标人须在领取中标通知书时向采购代理机构支付中标服务费，招标代理服务费：以本项目中标金额为计费基数，参照下列标准中货物类收费标准计算后下浮25%。由中标人向普洱市普平工程招标有限责任公司交纳。
	中标金额

（万元）
	收费标准

	
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100—500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500—1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000—5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000—10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%


33.2中标人应在接受“中标通知书”前向采购代理机构一次付清采购代理服务费。

33.3代理服务费收款账户信息如下：

账户名称：普洱市普平工程招标有限责任公司

开户行账号：135610937429

开户行名称：中国银行股份有限公司普洱市鱼水路支行

34. 招标文件编制依据

34.1本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规编制，解释权属于采购人、采购代理机构。

35.需要补充的其他内容

35.1关于中小企业：

根据财库〔2022〕19号、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，若投标的货物均为小型或微型企业产品，且须按文件格式要求提供《中小企业声明函》，经评标委员会核实后，在投标报价评分时给予投标报价10%的扣除，用扣除后的投标报价参与价格评审(即：参与价格评审的投标报价=投标人投标报价×[1-10%])

35.1.1根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号文）的规定，中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

（2）投标人提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

35.1.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

35.1.3投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

35.1.4中小企业参加政府采购活动时，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

35.2关于监狱企业：

35.2.1根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

35.2.2监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

35.2.3在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

35.3关于节能产品及环境标志产品：

35.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

35.3.2节能产品是指列入财政部和发展改革委公布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）《节能产品政府采购品目清单》中的产品，其中以“★”标注的为政府强制采购产品。

35.3.3环境标志产品是指列入财政部和生态环境部公布的《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。

35.3.4产品属于节能产品或环境标志产品的，投标人需在投标文件中提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，采购人及采购代理机构将对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

35.3.5若投标人在投标文件中未提供或未按要求提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，评标委员会在评审过程中将不予认可，由此造成的一切后果投标人自行承担。

35.4关于残疾人福利性单位：

35.4.1根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

35.4.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

35.4.3本项目针对残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

35.5根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 

投标人未出具《关于符合本国产品标准的声明函》，不应享受政府采购对本国产品的支持政策。

35.6其它需要补充的其他内容：详见《投标人须知前附表》。
第三章合同书样式及主要条款
本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效
政府采购合同
(电子交易项目适用）
项目名称:                         
合同编号:                         
自 编 号:                           
甲    方:普洱市人民医院
乙    方:             

签订地点：           
甲方（采购人公章）名称：普洱市人民医院

地 址：普洱市振兴大道44号
邮 编：665000
法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：
开户银行：中国银行普洱茶城大道支行
账    号：135610936924
税   号: 125327004323756826
电 话：0879-2136667
签订日期：

乙方（供应商公章）名称：

地 址：

邮 编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

开户银行：
账    号：
税   号:
电 话：

签订日期：

丙方（鉴证方公章）名称：

地 址：

邮 编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电 话：

甲  方：普洱市人民医院  
乙  方：                
甲乙双方根据    年   月   日普洱市人民医院“               ”项目采购结果，经双方协定达成一致，签订以下内容：
一、乙方所供设备应与甲方采购确认和乙方中标承诺情况保持一致，产品使用符合现行的国家及行业相关质量标准，并满足甲方技术要求。
产品清单：
	序号
	设备名称
	产地
	品牌/型号
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	


单价：（小写）          元整，（大写）               元整；
合计：（小写）          元整，（大写）               元整。
其他补充条款                                  。 
以上价格为甲方指定地点统一交货价并包含税收、安装、运输、调试等费用。
二、甲乙双方的权利和义务
（一）甲方的权利和义务

1、合同签订后负责监管及配合项目实施的工作。

2、负责提供设备和项目安装调试所必须的场地和环境。

3、负责组织对设备和项目进行验收并签署验收报告。

4、按合同约定享有乙方提供的设备服务。

5、有权拒付合同价以外的任何费用。
（二）乙方的权利和义务
1、乙方保证按技术、服务要求完成项目，并保证提供的设备是全新（包括零部件）、符合技术要求规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准（进口产品具有国家有关部门完整手续）和产品出厂标准的设备；设备质保期      个月，质保期自设备验收合格之日起计算，质保期内乙方提供免费服务，若同一设备在质保期内发生重大质量问题，经两次维修后仍不能正常使用的，乙方为甲方退换全新原装设备并承担相应违约责任。

具体服务：保修期内，乙方对设备提供全免费原厂维保服务，含免费更换原厂配件（自然灾害及人为故意损坏除外）；保修期后，应甲方要求，乙方仍应提供维保服务，但应收取维修及更换零配件的成本费；乙方须提供现场维修，技术人员或工程师在收到故障报告后保证     小时内到达现场，并及时修复故障；乙方保证在甲方指定地点供应备品备件（含易损件）和配套消耗品；乙方对所提供的设备每     个月定期进行巡检、维护。

2、保证甲方在设备（有配套软件的还包括软件产品）使用期间不涉及第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的任何举报、诉讼，如有涉及，全部责任由乙方自行承担。

3、严格遵守商务谈判中的一切承诺和条款。

4、乙方与甲方共同进行设备和项目的验收。

5、乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。
三、设备验收
（一）设备交验地点和方式：
合同签订后      日内，乙方负责将完整配套的原封设备（含安装调试、开机必要消耗品）送到甲方指定的地点，由甲乙双方共同开箱初验，并由乙方按合同规范及厂家验收标准要求完成安装调试，整体项目（包括安装、调试完毕）完成时间为合同签订生效后      日内。乙方提供的设备不能超过出厂日期半年，交货时，乙方随货向甲方交付设备必需的合格证、保修卡，相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册、检测合格证明文件等资质材料）及配备的用件、工具等。
（二）验收及验收标准：
1、设备到达甲方指定地点后，乙方负责设备吊装、搬运、安装和调试，根据相关法律法规需第三方检测的，涉及的费用由乙方负责；甲方在货物到达指定地点后尽快组织装机，乙方负责装机并完成所需培训；装机试运行一个月正常后，由乙方提出验收申请，甲方负责组织对设备和项目按技术要求及国家相关法律法规规定进行验收并签署验收报告。

2、若甲方在验收过程中发现任何质量问题，应及时向乙方提出，并给乙方合理的时间对缺陷问题进行纠正，若乙方纠正后经甲方验收仍不合格并且超过整体项目完成时间，乙方应支付合同总价款30%的违约金。若乙方送达的设备型号数量不符，或出现破损断裂、受潮进水等问题，甲方有权当场拒绝收货，并要求乙方在限定时间内重新提供货物，由此产生的费用由乙方承担。各项设备安装完毕后，在调试期内发现质量问题的，乙方有义务采取甲方认可的补救措施进行处理。

3、因以下原因造成的设备故障或损坏（包括软件），乙方不承担任何责任：

（1）产品的正常损耗；

（2）甲方未按照乙方提供的产品使用说明使用产品的。

4、必要时，甲方可以委托招标中介邀请第三方共同进行设备验收，验收发现不符合设备参数和功能的情况，甲方有权拒收，乙方应给予退货处理，必要时报普洱市财政局采购行政部门备案。甲乙双方对验收结果存在争议，可以聘请有资质的第三方技术机构进行鉴定并出具鉴定报告后做出判断，设备存在问题由乙方承担检测费用，反之则由甲方承担检测费用。

5、必要时，甲乙双方共同向生产商确认承诺质保年限。
四、售后服务
乙方向甲方提供设备使用人员现场免费培训，直到使用人员能够熟练使用设备为止，培训内容包括设备的使用、一般的维修、维护及保养等；食宿自理（各自负责）；大型设备招标文件有要求或有承诺的按约定执行。

乙方无条件提供甲方完整的维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件（保修期过后有偿提供）、维修密码、电路原理图等维护维修必需的材料和信息。

售后服务联系人员：甲方在设备使用过程中发生技术故障，乙方应提供及时有效的技术支持。联系人：           ，乙方技术支持电话：              。
五、结算付款
1、设备采购款总金额为人民币      元（人民币大写：      元整）；设备安装、调试完成并经验收合格后，乙方向甲方开具全额增值税普通发票，甲方完成财务相关审批手续后通过银行转账方式付款。

2、设备采购款甲方分两次付款，第一次支付设备采购款的95%即人民币(小写)       元，人民币(大写)      元整，于甲方收到发票并完成财务相关审批手续后支付；第二次支付合同总价的5%即人民币(小写)      元，人民币(大写)       元整，于项目验收合格一年后支付。

乙方收款账户信息：

户  名：

开户行：

账  号：

3、乙方不得将发票分解开具，必须按中标公司名称收款，若确因债权债务转让需支付到第三方账户的，需提供债权债务转让证明。
六、违约责任
1、除发生不可抗力事件外，乙方逾期交货或逾期完成整体项目（包括安装、调试）的，自逾期之日起向甲方每日偿付合同总额1‰的违约金，逾期超过7日的，乙方需向甲方支付合同总价30%的违约金，甲方有权解除合同，已支付的费用乙方应全部退回。

2、乙方所交付设备和服务不能满足甲方技术要求的，经有资质的机构检测，判定为技术确不能满足的，乙方应支付甲方合同款总价30%的违约金，并应予赔偿由此给甲方造成的所有损失；甲方据此提出解除合同的，乙方应同意解除合同并退回全部合同款。

3、甲方无正当理由拒收设备，不按照合同约定组织验收，甲方向乙方偿付合同款总价5%的违约金。

4、乙方如未能按照合同约定及时履行保修义务导致甲方不能正常使用设备，甲方可委托第三方提供维修服务，因此产生的费用及责任由乙方承担，同时，乙方应按照合同总价的5%向甲方支付违约金。
七、不可抗力
因不可抗力事件直接或间接影响一方或双方在履行本合同时受到妨碍，应及时向对方通知不能履行合同或不能完全履行合同的理由，以减轻可能给对方造成的损失。受妨碍的一方不承担未能履行或延迟履行本合同义务的责任。因不可抗力造成的损失由甲乙双方共同承担。
八、争议解决

甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向有关管理部门反映，以便相关部门进行协调或处理；也可以直接向甲方所在地人民法院提起诉讼。由此产生的诉讼费、保全费、保全保险费、律师代理费、鉴定费、评估费、交通费等为实现债权产生的合理费用由违约方承担。
九、本合同其他未尽事宜，按国家《中华人民共和国民法典》有关规定处理。任何双方认可的对本合同的修改应以签订书面补充协议的方式体现。

十、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。

十一、本合同自甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

十二、本合同不可分割部分

1、本合同项目

2、招标文件

3、投标文件

4、中标通知书

5、其他资料或文件
第四章投标文件格式

普洱市人民医院耳鼻喉综合动力系统(手术动力系统）采购
投 标 文 件

项目编号：PEZC2026-G1-01273-PESP-0081
投标人全称：                                (加盖电子签章)

法定代表人或委托代理人：                    （电子签名或电子签章）

日  期：        年     月    日

投标人在上传标书环节时须将整本投标文件（含封面）上传至“技术商务部分”，并签字盖章。

一、投标报价部分

（一）开标一览表

项目名称：普洱市人民医院耳鼻喉综合动力系统(手术动力系统）采购 
项目编号：PEZC2026-G1-01273-PESP-0081
	投标人名称
	

	投标报价(元）
	小写：

大写：

	交货时间
	

	交货地点
	

	质保期
	

	备 注


注：

注：

 ★ 1、表中“投标报价”应与“分项报价表”中“合计（投标报价）”一致。

2、上表中投标报价包括但不限于：货物的出厂价、备品备件、专用工具、人员培训、技术服务费用，安装、调试、试运行、验收费用，运费、保险费用及其它一切费用，该报价应符合市场行情并能保证投标人完成履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，此价格在合同实施期间将不因市场价格等的变化而调整。项目特别要求提供备品备件的，此部分价格应包含在上述价格中。
投标人全称(加盖电子签章)：

法定代表人或委托代理人（电子签名或电子签章）：

年  月  日

（二）投标函

致：（采购人名称）
我方仔细研究了（采购项目名称） （项目编号：PEZC2026-G1-01273-PESP-0081）招标文件的全部内容，正式授权   （姓名和职务）     全权代表投标人  （投标人全称）   参加投标。

1、按招标文件采购需求和投标报价汇总表，投标报价（大写）：    ，（小写）：  元。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括（澄清文件）(如果有的话)。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。

3、在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。

4、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

5、完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。

6．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方承诺将承担售后服务及保修责任。

7．投标有效期从提交投标文件截止之日起90日历天。

8.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

9．（其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址为：

投标人全称(加盖电子签章)：

法定代表人或委托代理人（电子签名或电子签章）：

年  月  日

投标人地址：
邮政编码：
电话：
传真：
开户名称：
开户银行：
帐    号：
（三）分项报价表

项目名称：普洱市人民医院耳鼻喉综合动力系统(手术动力系统）采购 
项目编号：PEZC2026-G1-01273-PESP-0081
	序号
	货物名称
	医疗器械注册证号
	制造商名称、国别
	品牌
	型号和规格
	制造商规模类型（小型、中型、大型）
	制造商授权
	数量

（1）
	单价（元）

（2）
	合计（元）

（3）=（1）*（2）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总计（元）：


注：1.表中各项单价及总价报价范围包括但不限于：货物的出厂价、备品备件、专用工具、人员培训、技术服务费用，安装、调试、试运行、配合验收费用，运费、保险费用及其它一切费用，该报价应符合市场行情并能保证投标人完成履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，此价格在合同实施期间将不因市场价格等的变化而调整。项目特别要求提供备品备件的，此部分价格应包含在上述价格中。

2.此表为固定格式，投标人不可对格式进行更改，否则其投标无效。

★ 3.投标人所报分项报价不得超出单价最高限价，否则投标文件将按无效处理。

投标人全称(加盖电子签章)：

法定代表人或委托代理人（电子签名或电子签章）：

年  月  日

（四）专用工具报价表

项目名称：普洱市人民医院耳鼻喉综合动力系统(手术动力系统）采购

项目编号：PEZC2026-G1-01273-PESP-0081
	序号
	名称
	规格和型号
	材质
	数量
	单位
	单价

（元）
	总价

（元）
	生产厂家

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：以上报价☑包含/□不包含在投标报价中。
投标人全称(加盖电子签章):

法定代表人或委托代理人（电子签名或电子签章）:

年  月  日

（五）备品备件、易损件报价表

项目名称：普洱市人民医院耳鼻喉综合动力系统(手术动力系统）采购

项目编号：PEZC2026-G1-01273-PESP-0081
	序号
	名称
	规格和型号
	材质
	数量
	单位
	单价

（元）
	总价

（元）
	生产厂家

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：以上报价☑包含/□不包含在投标报价中。
投标人全称(加盖电子签章):

法定代表人或委托代理人（电子签名或电子签章）:

年  月  日

（六）配套耗材报价表
项目名称：普洱市人民医院耳鼻喉综合动力系统(手术动力系统）采购

项目编号：PEZC2026-G1-01273-PESP-0081
	序号
	名称
	规格和型号
	材质
	数量
	单位
	单价

（元）
	生产厂家

	1
	一次性使用刀头
	
	
	
	
	
	

	2
	一次性使用钻头
	
	
	
	
	
	

	3
	一次性使用磨头
	
	
	
	
	
	

	4
	一次性刨削刀
	
	
	
	
	
	

	5
	一次性磨钻头
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：★1. 投标人所报配套耗材报价不得超出耗材单价限价，否则投标文件将按无效处理。

投标人全称(加盖电子签章)：

法定代表人或委托代理人（电子签名或电子签章）：

年  月  日

★（七）配置要求
根据招标文件第五章《采购需求》中要求的配置要求，列出投标产品详细配置清单，必须包括在《技术规格偏离表》。配置清单必须包含产品名称、制造商名称、规格型号及数量。格式由投标人自拟。

投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月       日

（八）中小企业声明函

（不符合条件的不得填写）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为        万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2.（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                            投标人全称(加盖电子签章)：
                             日  期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.不享受中小企业优先采购政策的投标人不需填写《中小企业声明函》。对于提供《中小企业声明函》但经查实不符合中小企业条件的投标人，将追究其虚假投标的法律责任。

3、采购标的物所属行业：工业

中小企业划型标准规定
一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、行业划型标准为：

　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

　　

注：各投标人在填写《中小企业声明函》时，其企业划型标准严格按照“根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定”填写，杜绝出现企业划分类型与年度数据不匹配的情况出现。

（九）监狱企业证明文件（如是）

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：1、符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）价格扣减条件的投标人须提交，符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对证明文件的真实性负责。

2、不是监狱企业不用提供。

（十）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141）的规定，本单位（请进行选择）：

( 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

( 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子签章）：


日  期：


（十一）节能、环境标志产品

	序号
	产品（项目）名称
	是否属于

强制节能产品
	是否属于

节能产品
	是否属于

环境标志产品

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1.产品属于《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注的政府强制采购产品，投标人须在投标文件中提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，若投标人在投标文件中未提供或未按要求提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标文件按无效处理。

2.产品属于《节能产品政府采购品目清单》中非政府强制采购产品，投标人需在投标文件中提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

3.产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中环境标志产品，投标人需在投标文件中提供产品经国家确定的参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

4. 投标人可根据实际情况拓展本表。

投标人全称(加盖电子签章)：

法定代表人或委托代理人（电子签名或电子签章）:

年  月  日

（十二）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：年月日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.中标人享受（国办发〔2025〕34号）规定政府采购对本国产品支持政策的，代理机构随中标结果公开中标人的《关于符合本国产品标准的声明函》，接受社会监督。

（十三）关于符合本国产品标准的成本占比承诺函 

我公司（单位）郑重承诺，我公司（单位）已阅读并理解《国务院办公厅关于在政 府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定。据此 承诺如下： 

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部 产品成本之和的比例为____%。 

公司（单位）名称（盖章）： 日期：年月日
二、资格证明文件

（一）具有独立承担民事责任的能力，依法在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，企业提供有效的营业执照；机关法人或事业单位法人或社会团体法人提供有效的法人证书：

（提供营业执照扫描件加盖电子公章）

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：
1.良好的商业信誉指：在“信用中国”网站没有失信被执行人记录和重大税收违法失信主体；且在中国政府采购网没有政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）。信用查询截止时间：本项目公告发布以后（含发布当日）至投标文件递交截止时间前（查询记录为上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿，该项由代理机构查询）。

2.健全的财务会计制度指：投标人提供2023至今任意一年经第三方审计的财务报告（含审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（执行小企业会计准则的投标人可不提供）及其附注；注：根据《关于加强审计报告查验工作的通知》（财会〔2023〕15号）规定，在2022年10月以后出具的审计报告须在注册会计师行业统一监管平台（网址：http：//acc.mof.gov.cn）取得赋码，未取得赋码的财务报告视为无效；投标人若为事业单位的，则不需提供利润表/损益表。成立不满1年的，提供自成立至今财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表)或相关情况说明，或提供投标文件提交截止日前三个月内开户银行出具的有效资信证明。
（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，提供书面声明，并加盖电子公章；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

1.投标人须提供税款所属时期在2025年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意连续3个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相应证明，依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税，成立未满三个月的投标人提供情况说明。

2.投标人须提供缴费所属时期在2025年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意连续3个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴费凭证复印件或社保管理部门出具的有效缴款证明，依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金，成立未满三个月的投标人提供情况说明。
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）：提供书面声明，并加盖电子公章（成立未满三年的投标人提供成立以来在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，并加盖电子公章）。

（六）法律、行政法规规定的其它条件：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面声明，并加盖电子公章）。

2.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动（提供书面声明，并加盖电子公章）。

本项目的特定资格要求：

1.投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可/备案证、所投产品制造商医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证。医疗器械生产或经营许可/备案证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（扫描件加盖电子公章。根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求），提供相关证明资料。

2.投标人如果是代理商或经销商，且所投产品为进口产品的，须具有制造商对所投产品的正式授权书（扫描件/复印件）或制造商出具的有效的长期代理经销协议（扫描件/复印件）。（若投标人提供的授权为多级授权，须同时提供上级所有授权（授权路径清晰完整），如果授权书中明确规定不能转授权的，转授权无效，视为未提供授权书，制造商分公司授权无效。

三、投标商务、技术部分

（一）商务条款偏离表

商务条款是指：招标文件第五章《采购需求》中要求的交货时间、交货地点、交货方式、质保期、付款方式及其他商务要求。

项目名称：                           项目编号：                                

	序号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	响应情况说明
	商务条件支持资料索引

（页码及条目号等）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：对于投标产品商务条款响应要求需有证明材料支持的，必须在投标文件中提供证明材料，并将该证明材料在投标文件中的索引（页码及条目号等）标注在“商务条件支持资料索引”中。

投标人全称(加盖电子签章)：

法定代表人或委托代理人（电子签名或电子签章）：

年月日

（二）技术条款偏离表

请按投标产品的实际技术参数，逐条对应招标文件的第五章《采购需求》中要求的技术规范认真填写该表，该表不能作为投标产品的技术文件。

项目名称：       项目编号：
	序号
	招标文件技术规范、要求
	投标产品品牌、型号、技术参数及配置
	偏离
	投标产品技术支持资料（页码及条目号等）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1、序号应对投标产品在第五章《采购需求》中的序号。

2、投标人根据招标文件第五章《采购需求》中的技术规范、要求作出全面、真实的反映，技术规范、要求逐条对应答复，并在“投标产品品牌、型号、技术参数及配置”一列中写明详细情况，诸如“已知”、“理解”、“满足”或“同意”等非明确的答复是不可接受的。投标文件应以中文应答（英文文本或缩略语需提供中文翻译或注释）。

3、请投标人对招标文件第五章《采购需求》中的技术参数要求作出全面、真实的反映，投标人除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供最新技术支持资料支持技术规格偏离表应答（包括投标产品技术白皮书或检验报告，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料。如投标人是投标产品生产商的接受由投标人提供自行印刷、打印的投标产品技术白皮书，凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料），若投标文件中最新技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无技术资料支持该应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该项技术参数要求。
4.表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标产品技术规格高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。

5.投标人应将支持该项技术要求响应的投标产品技术支持资料在投标文件中的索引（页码及条目号等）标注在“投标产品技术支持资料”一栏中。

投标人全称(加盖电子签章)：

法定代表人或委托代理人（电子签名或电子签章）：

年  月  日

投标产品技术支持资料

包括但不限于：投标产品技术白皮书或检验报告，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料。如投标人是投标产品生产商的接受由投标人提供自行印刷、打印的投标产品技术白皮书。以证明其产品具体配置情况及技术指标响应的真实性。未提供上述资料导致评委无法进行技术评审的，后果由投标人自行承担。

质量保证书

致：（采购人）
本保证书作为   （投标人名称）   对     (项目名称）（项目编号：               ）  公开招标提供的质量和服务的保证。

我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

1. 提供的货物是全新的、符合国家质量标准、国家有关部门手续完备、具有生产厂家质量保证书（或合格证明）的设备；

2. 提供的货物符合投标文件承诺和所签合同规定的技术要求；

3. 保证“售后服务承诺”全部内容的满足；

4、按指定的地点统一交货，验收测试按国家相关的规定和标准执行，一次性通过验收。

5、涉及特种设备或国家有明确要求的采购内容须按相关规定执行。

6. 对提供的货物，我单位承诺的性能保证如下：（请详细列明）

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

本保证书自开标之日起有效，如我方中标则至产品保质期满为止有效。

投标人全称(加盖电子签章)：

法定代表人或委托代理人（电子签名或电子签章）：

年  月  日

项目实施方案

（根据采购要求和评分办法由投标人自行编写，格式自拟）

（六）质量保证措施

（根据采购要求和评分办法由投标人自行编写，格式自拟）

(七）售后服务方案

（根据采购要求和评分办法由投标人自行编写，格式自拟）

（八）无串通投标行为的承诺函

一、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

（一）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

（六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

二、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（三）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（四）不同投标人的投标文件相互混装；

请投标人出具是否存在上述情形的承诺函（内容自拟），并按附表（投标人在职人员情况表）格式填写相关内容。如出现上述情形的，将向财政部门报告，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任。 
投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月      日

（九）投标人信息

名称及概况：

投标人名称：












地址：














经营范围：









成立或注册日期：










注册资本：













近期资产负债情况(到


年

月

日止)

①固定资产:











②流动资产:










③长期负债:











④流动负债:











⑤净值:












法定代表人（主要负责人）姓名：







联系人：         联系电话：      联系传真：          联系邮箱：

2.近3年销售情况：

（1）(项目名称)




(合同金额)






（2）(项目名称)




(合同金额)






（3）(项目名称)




(合同金额)






（4）(项目名称)




(合同金额)






3. 近三年的年营业额

    年份  


总额

2023
  （万元）


2024      （万元）

2025    （万元）
4. 开户银行和基本账号:











5. 投标人所属的集团公司：（如有）









6. 投标人规模：微型企业□  小型企业□  中型企业□  大型企业□

7. 公司管理体系认证：

8. 公司资质及各类生产、经营许可：

9. 其他情况：









兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人全称(加盖电子签章)：

法定代表人或委托代理人（电子签名或电子签章）：

年  月  日

（十）投标人无直接控股、管理关系书面声明函

普洱市人民医院/普洱市普平工程招标有限责任公司：

一、下述公司负责人与我公司单位负责人为同一人：（如无则本项填写“无”）  

1.                              
2.                              
3.                              

……

（可自行添加）

二、我公司与下述公司存在直接控股关系：（如无则本项填写“无”） 

1.                              
2.                              
3.                              

……

（可自行添加）

三、我公司与下述公司存在直接管理关系：（如无则本项填写“无”） 

1.                              
2.                              
3.                              

……

（可自行添加）

我单位郑重声明：与本单位负责人为同一人或者与本单位存在直接控股关系、管理关系的投标人未参与_    (项目名称)      同一合同项下的投标。 

我单位保证上述声明真实、有效、可查。 

特此声明。 

投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月       日

注：

1、单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2、直接控股关系，是指单位或个人股东的直接控股关系；控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

3、直接管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的直接管理与被管理关系，如上下级关系的事业单位和团体组织。

（十一）法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

成立时间：    年     月     日

经营期限：

姓名：         性别：        年龄：           职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人全称(加盖电子签章)：

年月日

附:法定代表人居民身份证扫描件。

（十二）法定代表人授权委托书

本授权书声明：（投标人全称） 的法定代表人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称）  项目（项目编号：PEZC2026-G1-01273-PESP-0081）的招标，以本单位名义投标。代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

代理人无转委托权。

投标人全称(加盖电子签章)：

法定代表人（电子签名或电子签章）：

年月日

	附： 
	






	委托代理人姓名：
	

	职       务：
	

	居民身份证号码：
	

	详 细  地 址：
	

	电       话：
	


注:1.在投标文件中附委托代理人身份证扫描件。

（十三）构成投标文件的其它资料

1、招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。

第五章  采购需求

说明：

各投标人必须对招标文件第五章《采购需求》中的技术要求作出全面、真实的反映，同时填写技术规格偏离表。若投标文件中响应情况与招标文件采购需求内容不符或无有效证明，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，评标委员会在评审时将视为不响应该条服务要求的规定。
投标人应严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规的规定进行投标，合同签订后采购人将按照中标人投标文件中所投货物、工程或者服务进行验收，一旦发现虚假应标行为，取消该中标人的中标资格，并保留追究其法律责任的权利。

本文件的解释权属于采购人、采购代理机构。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，按以下两款规定处理。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由投标报价最低的同品牌的投标人获得中标人的推荐资格，评审得分相同且投标报价相同时，按技术部分得分最高的同品牌的投标人获得中标人的推荐资格，其他同品牌的投标人不作为中标候选人。若有效投标人不足三家，本项目按废标处理。

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；
采购标的需实现的功能或者目标：能满足科室开展DrafI-III手术、前颅底手术、鼻眼眶手术等手术。

为落实政府采购政策需满足的要求：本项目为非专门面向中小企业采购的项目。
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
《中华人民共和国政府采购法》《政府采购需求管理办法》；

《医疗器械监督管理条例》《医疗器械注册与备案管理办法》《医疗器械使用质量监督管理办法》；

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
（一）、用途

能满足科室开展DrafI-III手术、前颅底手术、鼻眼眶手术等手术。

（二）、技术参数要求
	项目
	序号
	技术参数

	1.主机要求
	（1）
	1.▲可升级操作系统：可通过小型闪存卡、USB、网线在线升级软件。

	
	（2）
	2.▲高解析度触摸屏：高解析度触摸屏：显示至少包含转速、转向（顺、逆时针旋转）、刀头开口角度、手柄连接状态、注水量等，可查询不同类型手术的数据参数，具有帮助菜单，方便操作。

	
	（3）
	3.▲主机可兼容连接鼻咽喉吸切器、磨钻，高速水冷却耳钻和显微耳钻，颅底高速磨钻等。

	
	（4）
	4.▲自由选择注水量：自由选择注水量：至少覆盖0.5cc/分 –100cc/分。

	
	（5）
	5.▲具备内窥镜冲洗系统功能：实现内窥镜冲洗，保持手术良好视野。

	
	（6）
	1.显示屏/触摸屏：分辨率≥480×640象素。

2.多功能脚踏：控制马达开停、转动方向、手柄切换、刀头开口角度。

3.手柄自动识别及安装帮助：能自动识别手柄的种类，并且屏幕显示操作方法。

4.具备故障自检系统，并通过故障代码显示故障原因。

5.具备专业手术模式设定：手术模式选择，使用者可自由控制程序。

6.具备注水泵：内置式,至少十挡水量控制可调，由主机脚踏开关控制同步冲水，防止手术区过热。

7.具备冷却泵：水冷式冷却手柄，保持手柄长期低温运行。



	2.鼻咽喉吸切手柄及高速耳科手柄
	（7）
	鼻咽喉吸切手柄要求：
1.▲转速：往复最大转速≥5000RPM，连接鼻科钻头时单向最大转速≥12000RPM；最低转速≤60PRM ；扭矩≥90mNm；可用脚踏开关随意控制转速。

	
	（8）
	鼻咽喉吸切手柄要求：
2.▲需为钛金属材质：质量≤240克，减轻术者的负担，符合人体工程学的设计，便于灵活操作又不妨碍视线。

	
	（9）
	鼻咽喉吸切手柄要求：
3.▲支持刀头角度 360° 调节，便于术中多角度操作。

	
	（10）
	高速耳科手柄要求：
4.▲开关类型： 多功能脚踏开关，无级变速

	
	（11）
	鼻咽喉吸切手柄要求：
1.从刀头到吸引排出口需为直排式吸引，切割、排出为一直线，克服术中堵塞难题；

2.需为握笔式设计，可自由改变方向和方位。

3.能与多种规格型号的刀头及钻头匹配，可以完成鼻部、咽部、喉部及颅底的各种手术和整形科手术。

4.手柄和电缆可用高温高压及熏蒸等方式消毒。

5.手柄两侧需有为固定注水管的设计。

6.手柄有刀头旋转锁定装置。

高速耳科手柄要求：
7.手柄类型 ：电动耳钻；

8.电缆线 ：耐高温高压消毒。

	3.耳钻主机
	（12）
	1.▲马达输出扭矩≥38mNm；

	
	（13）
	2.▲钻头：≥90种耳科钻头，≥28种侧颅底专用钻头。

	
	（14）
	1.液晶防水面板，转速调节按钮，软件可升级更新；

2.钻头安装类型： ≤2步安装，快速更换。

3.马达重量：≤87g；

4.马达长度：≥9.73cm；

5.马达直径：≤1.55cm；

6.手柄电缆长度：≥460cm；

7.马达速度rpm可调节转速：200-75,000 RPM 正向/反向。

8.噪音水平≤75dBA；

9.消毒方法：预真空灭菌；

10运行条件：40°C环境温度下，75000RPM，连续切割≥3分钟，休息≤25分钟；20°C环境温度下，75000RPM，可连续切割。

11马达冷却方式：不需水冷却。

12.驱动附件：直型附件。 

	4.可兼容匹配的鼻科、喉科刀头、钻头：
	（15）
	1.高效切割刀头，更大开口，高效切割，避免堵塞，钻头刀头可以注水和吸引。

2.12°锋齿设计，刃面对刃面，对组织真正实现切割，对周围组织无损伤，真正实现微创手术。内壁光滑，不易堵塞.

3.0°刀头: 能切除鼻息肉等软组织及鼻窦骨性组织，不易堵塞。

4.40°刀头：能切除鼻息肉等软组织及鼻窦骨性组织，不易堵塞。

5.60°刀头：能切除鼻息肉等软组织及鼻窦骨性组织，不易堵塞。

6.120°刀头：能切除鼻息肉等软组织及鼻窦骨性组织，不易堵塞。

7.360°刀头：能切除鼻息肉等软组织及鼻窦骨性组织，不易堵塞。
8.鼻中隔刀头。

9.下鼻甲刀头：直径2.0—2.9mm，能在下鼻甲粘膜下切除鼻甲组织。

10.咽喉部切割刀头：可用至少包含60RPM的超慢速度精细吸切声带上的乳头状瘤，可精细切割喉肿瘤。

11.腺样体和扁桃体刀头：45°刀口向外，经口腔切除腺样体。直径4.0—4.5mm，头端弯曲外向开口能切除儿童腺样体组织。

12.钻头：直径2.9—5mm，0°及多种带角度鼻科手术用磨钻、切割钻，视神经减压钻。

13.整形刀头：多种。
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	1.▲额窦钻头：至少包含15°、40°、55°、70°，反锥型、子弹头型、桶型多种钻头组合，转速≥30000转，满足额窦高效手术需求。


（三）、★配置要求

手术动力系统主机（提供电源及冲洗泵）1台；
手术动力系统脚踏1个；
高速耳科手柄1把（直型弯型附件各1套）；
颅底手柄直型附件1套；
鼻科吸切手柄1把；
鼻科刨削刀（0°、40°、60°、120°、360°各1把）共5把；
耳科磨头5个。
四、采购标的的验收标准；
1．投标人完成安装调试及试运行后，向采购方提交验收申请。

2．验收小组在收到申请后 3 个工作日内组织验收。

3．验收合格，签署《设备验收合格报告》；验收不合格，投标人需在 7 日内完成整改，整改后重新验收，逾期未整改或整改仍不合格的，采购方有权解除合同并追究违约责任。
★商务要求
整机原厂质保≥3年。

必须为医疗器械（有医疗器械注册证或备案凭证）。

若设备有明确的使用期限，国产设备交货期日期不能超过出厂日期6个月，进口设备交货期日期不能超过出厂日期10个月。

若设备需要检测后使用的，验收前提供第三方检测报告。

若设备需要连接医院相关系统，由投标人负责接入，产生的费用投标人承担。

设备必须有简易操作卡并挂在设备上。

提供两份说明书。

响应时间＜24小时。
9.交货期：合同签订后30 日历日内完成到货、安装、调试、培训、验收；

10.交货方式：□车板交货 □落地交货  ■安装调试并验收完成。

11.交货地点：普洱市人民医院指定地点。

12.配套耗材要求：“一次性使用刀头，单价限价2450/根，一次性使用钻头，单价限价2950/根，一次性使用磨头，单价限价2100/根，一次性刨削刀，单价限价2350/支，一次性磨钻头，单价限价1750/支。”单价报价不超过每项单价限价。
第六章评标方法

一、资格审查

资格审查前附表

	资 格 要 求
	审 查 标 准

	具有独立承担民事责任的能力
	具有独立承担民事责任的能力，依法在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，企业提供有效的营业执照；机关法人或事业单位法人或社会团体法人提供有效的法人证书。

	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	良好的商业信誉指：在“信用中国”网站没有失信被执行人记录和重大税收违法失信主体；且在中国政府采购网没有政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）。信用查询截止时间：本项目公告发布以后（含发布当日）至投标文件递交截止时间前（查询记录为上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿，该项由代理机构查询）。

	
	健全的财务会计制度指：投标人提供2023至今任意一年经第三方审计的财务报告（含审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（执行小企业会计准则的投标人可不提供）及其附注；注：根据《关于加强审计报告查验工作的通知》（财会〔2023〕15号）规定，在2022年10月以后出具的审计报告须在注册会计师行业统一监管平台（网址：http：//acc.mof.gov.cn）取得赋码，未取得赋码的财务报告视为无效；投标人若为事业单位的，则不需提供利润表/损益表。成立不满1年的，提供自成立至今财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表)或相关情况说明，或提供投标文件提交截止日前三个月内开户银行出具的有效资信证明。

	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，提供书面声明，并加盖电子公章。

	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	投标人须提供税款所属时期在2025年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意连续3个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相应证明，依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税，成立未满三个月的投标人提供情况说明。

	
	投标人须提供缴费所属时期在2025年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意连续3个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴费凭证复印件或社保管理部门出具的有效缴款证明，依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金，成立未满三个月的投标人提供情况说明。

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）：提供书面声明，并加盖电子公章（成立未满三年的投标人提供成立以来在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，并加盖电子公章）。

	法律、行政法规规定的其它条件
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面声明，并加盖电子公章）。

	
	为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动（提供书面声明，并加盖电子公章）。

	落实政府采购政策需满足的资格要求
	本项目为非专门面向中小企业采购的项目。

	本项目的特定资格要求
	投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可/备案证、所投产品制造商医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证。医疗器械生产或经营许可/备案证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（扫描件加盖电子公章。根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求），提供相关证明资料。


投标人如果是代理商或经销商，且所投产品为进口产品的，须具有制造商对所投产品的正式授权书（扫描件/复印件）或制造商出具的有效的长期代理经销协议（扫描件/复印件）。（若投标人提供的授权为多级授权，须同时提供上级所有授权（授权路径清晰完整），如果授权书中明确规定不能转授权的，转授权无效，视为未提供授权书，制造商分公司授权无效。）

	
	


1.资格审查

1.开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。

2.采购人或者采购代理机构按照招标文件第一章 公开招标公告 二、申请人的资格要求和第二章《投标人须知》“4.1 投标人资格要求”的规定对投标人投标文件中资格证明文件及采购人、采购代理机构通过互联网或者相关信息系统的查询结果进行审查。

3.如投标人为满足投标人资格要求提供虚假材料，一经查实，视为未实质性响应招标文件，投标人投标文件将按无效处理。

4.采购人或者采购代理机构在资格审查过程中发现投标人有一项不符合上述规定的，该投标文件按无效投标处理。

二、评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

	条款号
	评 审 内 容
	评 审 标 准

	2.1
	符合性审查
	投标有效期
	符合第二章《投标人须知》第17.1项规定。

	
	
	投标保证金
	符合第二章《投标人须知》第18.1项规定。

	
	
	投标报价表
	符合第四章《投标文件格式》中规定的格式及内容

	
	
	投标函
	符合第四章《投标文件格式》中规定的格式及内容，有法定代表人签名或签章，并加盖投标人公章。

	
	
	投标报价
	未超过预算及最高限价，未出现缺项、漏项，对所有内容作出完整唯一的投标报价。

	
	
	投标文件格式
	符合第四章《投标文件格式》中规定的格式及内容。

	
	
	法定代表人身份证明书
	符合第四章《投标文件格式》中规定的格式及内容，并加盖投标人公章。

	
	
	法定代表人授权委托书
	符合第四章《投标文件格式》中规定的格式及内容，有法定代表人签名或签章，并加盖投标人公章。

	
	
	其它实质性要求
	投标文件未出现其他不满足招标文件中标注★条款内容且未出现招标文件规定的其他投标无效情形。

	2.2


	分值构成与评分标准
	1）评标总得分计算公式
	投标人的评标总得分＝F1＋F2＋F3

其中：

F1、F2、F3分别为投标报价、技术部分、商务部分3项评分因素的汇总得分。

	
	
	2）评分因素权重
	投标报价F1：30分。
技术部分F2：44分。
商务部分F3：26分。

	
	
	3）投标报价得分F1

（满分30分）
	投标报价计算公式=（评标基准价/投标人报价）×30

即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×30

注：C为评标基准价，即实质性要求审查合格且投标价格最低的有效投标报价；

B1，B2，…，Bn为第n个经初步审查合格的有效投标报价。

	
	
	4）技术部分得分F2（满分44分）


	1）技术指标的响应程度(满分 44 分）

根据投标人对招标文件第五章《采购需求》的技术参数的响应情况进行评审，评审规则如下：
招标文件“第五章采购需求“（二）、技术参数要求”中,重要技术参数（带▲参数）共计12条，每条标注“▲”号的重要技术参数满足招标文件要求的，得2分，否则不得分，满分24分。

2、招标文件第五章采购需求“（二）、技术参数要求”中未标注“▲”号的为一般技术参数，共4项【（1）主机要求；（2）鼻咽喉吸切手柄及高速耳科手柄；（3）耳钻主机；（4）可兼容匹配的鼻科、喉科刀头、钻头】，每项内未标注“▲”号的一般技术参数全部满足招标文件要求的，得5分，否则不得分，满分20分。
注：投标文件中必须提供最新技术支持资料支持技术规格偏离表应答（包括投标产品技术白皮书或检验报告，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料。如投标人是投标产品生产商的接受由投标人提供自行印刷、打印的投标产品技术白皮书）。凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料）。

	
	
	5）商务部分F3（满分26分）

 
	1）项目实施方案评审评分（满分8分）

依据投标人提交的项目实施方案开展评审，评审内容包含：①供货安装调试方案；②项目实施保障措施；③时间进度计划安排；④项目实施违约责任承诺。

1.实施方案完整覆盖上述 4 项内容，内容阐述详实全面、逻辑清晰，充分结合采购人实际条件，对项目风险做好预判，项目目标清晰明确；项目各实施环节计划科学合理、具备可落地性，供货保障及时到位，精准把握项目实施重点；项目组织架构、阶段划分、实施要点等安排妥当，可保障项目目标顺利实现的，得 8 分。

2.实施方案每缺失上述评审内容其中 1 项，扣 2 分；

3.上述评审内容任意一项存在缺陷（缺陷指方案与项目实际不匹配、内容虚构、存在逻辑漏洞、存在科学性错误、不实夸大无法落地、引用规范标准与本项目要求不符等情形），每项扣 1 分；

4. 本项分值扣完为止。

	
	
	
	2）质量保证措施评审评分(满分8分）

依据投标人提交的质量保证措施开展评审，评审内容包含：①产品质量保证承诺；②产品质量保证措施；③产品质量违约承诺及处罚措施；④产品质保承诺；⑤产品备品备件服务保证措施及承诺。
1.质量保证措施完整覆盖上述 5 项内容，相关措施及承诺阐述详实、全面、清晰，具备可行性、有效性与可操作性，质保方式、质保内容完全满足本项目需求的，得 8 分。

2.上述评审内容每缺失 1 项，扣 1.6 分；

3.上述评审内容任意一项存在缺陷（缺陷指方案与项目实际不匹配、内容虚构、存在逻辑漏洞、存在科学性错误、不实夸大无法落地、引用规范标准与本项目要求不符等情形），每项扣 0.8 分；

4. 本项分值扣完为止。

	
	
	
	3）质保期承诺（满分2分）
在招标文件规定质保期基础上，投标人每增加12个月质保期（不足12个月不计）加1分，累计加分至满分2分为止。
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	4）售后服务方案评审评分(满分8分）

依据投标人提交的售后服务方案开展评审，评审内容包含：①售后服务体系与响应机制（含售后响应时限、到场时限）；②运行维护、故障处理及应急预案保障措施；③售后服务违约承诺及处罚措施；④项目培训方案。
1.售后服务方案完整覆盖上述 4 项内容，服务措施及承诺表述详实、全面、清晰，具备可行性和可操作性；售后服务内容、服务流程、技术团队配置、故障处置、应急处置均完全满足项目要求；培训方案完整包含培训对象、培训内容、培训方式、培训流程、培训日程等核心要素，得 8 分。

2.上述评审内容每缺失 1 项，扣 2 分；

3.上述评审内容任意一项存在缺陷（缺陷指不适用项目实际情况、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不切实际夸大、引用规范标准与本项目要求不一致等情形），每项扣 1分；

4.本项分值扣完为止。


1.评标方法：
1.1本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件全部实质性要求（即通过资格性评审及符合性评审）的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按评标总得分计算公式计算评标总得分，按总得分由高到低的顺序推荐 3 名中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，招标人按技术部分得分从高到低的顺序确定中标结果。
2.评审程序和标准

2.1符合性审查

2.1.1评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查（具体详见《评标方法前附表》），以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.1.2符合性审查内容及标准：详见招标文件第六章《评标方法》“评标方法前附表2.1符合性审查”，经审查有一项不符合的，该投标文件按无效投标处理。

2.2 评标方法和标准

2.2.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。招标文件中没有规定的评标方法和标准，不作为评标依据。

2.2.2投标报价得分F1：按本章《评标方法前附表》的规定对投标报价进行计算并得出F1得分；

2.2.3技术部分得分F2：按本章《评标方法前附表》的规定对技术部分评分并计算出F2汇总得分

2.2.4商务部分得分F3：按本章《评标方法前附表》的规定对商务部分评分并计算出F3汇总得分；

2.2.5评标总得分：按本章《评标方法前附表》的规定计算评标总得分。

2.3对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

2.4技术部分（F2）和商务部分（F3）由评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。投标人各项评分因素得分为该项因素评标委员会各成员汇总得分的算术平均值（保留小数点后两位），小数点后第三位“四舍五入”。

2.5评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。

3.投标文件的澄清、说明或者补正 

3.1投标文件中出现含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正。

4.评标结果

4.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；综合得分相同的，由投标报价最低的同品牌的投标人获得中标人的推荐资格，评审得分相同且投标报价相同时，按技术部分得分最高的同品牌的投标人获得中标人的推荐资格，其他同品牌的投标人不作为中标候选人。若有效投标人不足三家，本项目按废标处理。

4.2非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，按前款规定处理。

4.3投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人将会被推荐为排名第一的中标候选人。

4.4评标委员会按评标总得分由高到低顺序推荐中标候选人，评标总得分相等时，按投标报价由低到高顺序排序，并提出书面评标报告。

4.5评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

4.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

5.其他

关于异常低价问题的处理

根据财库〔2026〕2号文（关于推动解决政府采购异常低价问题的通知）规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。


