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货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	是否接受进口

	1
	质谱引导的制备液相
	1套
	是




注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。




一、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。
1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。
1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格
第1包 质谱引导的制备液相


（1） 技术要求：

1. 工作条件：
1.1. 环境温度：4.0~40.0 °C 
1.2. 相对湿度：20-80%
1.3. 工作电压：220V±10% ，50Hz

2. 设备用途：
主要用于研究聚合物的高通量化合物分离纯化，可以满足聚合物中基质复杂、化合物含量种类繁多等各种挑战。系统可以自动进行化合物制备-馏分分析的全自动过程。根据紫外和质谱信号对目标峰进行触发收集，各种智能化的收集模式和紫外和质谱的混合收集功能保证了化合物最大的纯度。各种硬件和软件功能的结合帮助收集化合物最大的通量和回收率。质谱引导的自动纯化系统只收集目标化合物，并得到目标化合物的质量信息。   

3. 技术规格：
3.1、二元高压梯度泵
★3.1.1流速范围：0.50-150.00mL/min （提供厂家盖章的承诺书）
3.1.2流速准确度：±1.0%
3.1.3延迟体积：≤350µL，不随反压变化
3.1.4流速增量：0.01mL/min
#3.1.5操作压力：分析和制备过程，最大操作压力均≥5,000 psi
#3.1.6梯度曲线：具备≥10条梯度曲线，包括线性、步进、凸线和凹线的梯度模式（提供软件截图作为技术支持文件材料）
3.1.7泵精准性高，可实现分析和半制备的批间重现性
3.1.8泵具有密封冲洗功能

3.2补偿泵
#3.2.1流速范围：0.000-10.000mL/min，增量0.001 mL/min
3.2.2流速准确度：±1.0%
#3.2.3最大操作压力：≥ 5000psi
3.2.4流速精度：<0.1% RSD

3.3全自动进样及馏分收集系统
3.3.1能够实现从粗品分析到馏分收集，再到馏分纯度再分析的全自动化过程的纯化系统。
#3.3.2进样体积：分析进样体积≥20ul，根据工作需要，后期可扩展到不小于100ul； 制备进样体积≥1ml, 根据工作需要，后期可扩展到不小于125ml。
3.3.3进样架：≥70位4mL进样架，也可自定义收集瓶（如烧杯，锥形瓶及大型收集捅等） 
3.3.4收集系统：开放式收集系统
3.3.5进样循环时间≤30s
#3.3.6交叉污染≤0.05%，双洗针系统，可自定义清洗时间
3.3.7独立的进样针与收集针，减少交叉污染

3.4紫外检测器
3.4.1光源：氘灯
#3.4.2波长范围：单一光源下190~700 nm 
#3.4.3流通池：梯形狭缝池，消除示差折光效应
3.4.4固定狭缝：无需狭缝选择，操作简单

3.5质谱检测器
#3.5.1质量范围：高质量端m/z≥	1400 
3.5.2质量数稳定性：平均标准偏差≤0.1Da /24Hr，全质量范围偏差≤0.01% 
3.5.4 ESI正离子灵敏度：利血平柱上进样量为1 pg时，在m/z 609处信噪比≥250:1
3.5.5扫描速率≥12000amu/s  
#3.5.6正负切换≤25ms
#3.5.7仪器一键式开机，开机到完成抽真空过程≤20分钟，即可开始定性工作，≤40分钟可以开始定量工作。
#3.5.8质谱内置质量轴校正液，质量轴校正过程自动完成，无需任何人工
#3.5.9待机和维护过程时，不消耗氮气 
#3.5.10检测器：采用光电倍增器，保证使用寿命高达10年

3.6系统流路管理系统
#3.6.1 可以放置至少2根制备柱和2根分析柱
#3.6.2 通过软件设置可实现制备柱之间，分析柱之间以及制备柱与分析柱之间的自动切换功能（提供厂家盖章的承诺书）
  
3.7工作软件
#3.7.1具备完全独立的纯化软件系统，可按紫外、质谱（提取离子流和总离子流）等信号的峰强度，峰宽，保留时间，斜率、峰谷到峰谷，混合模式，模拟信号等进行收集，保证馏分的纯度
3.7.2具备溶剂、废液监测功能
3.7.3具备自动延迟时间测定
3.7.4具备系统自动保护，收集出错自动停机
3.7.5提前结束功能，收集到目标馏分即刻进行冲柱程序，进行下一针进样 
#3.7.6具备相同馏分自动收集在同一收集管功能
3.7.7具备紧急收集功能
3.7.8具备收集模拟功能，无需浪费时间及样品进行制备方法开发  

4. 产品配置要求
二元梯度高压泵1个
补偿泵1个
泵控制器1个
全自动进样及馏分收集系统1套
紫外检测器1台
质谱检测器1台
操作软件及工作站1套
氮气发生器1套
分析柱及保护柱 ≥2套；制备柱及保护柱≥5套（制备柱规格根据客户工作需要配备）
分流器2个(1000:1, 5000:1)          
   
5.  技术文件：
5.1 随机文件资料：免费提供设备全套、完整的技术资料。
5.2 设备操作使用说明书：包含详细的仪器说明书、操作指南以及仪器日常维护指南。

（二）质保及售后服务：
1 设备安装调试
卖方应在仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后2周内派原厂工程师进行安装调试，直至设备能够正常使用。
2  技术培训 (请参考总则第2.5条)
提供设备操作培训、实验操作培训、软件应用培训等现场免费培训，培训时间不少于2天。使用半年之后再次提供免费强化培训一次
3 质保期：
质保期：安装调试后24个月。
在质保期内，免费上门维修。
质保期外，供应商负责终身维护。
4 维修响应时间
工程师24小时内远程响应，72小时内上门服务。

（三） 订货数量：
 质谱引导的制备液相  1套

（四）交货日期和交货地点（项目现场）：
   交货日期：自合同签订后3个月内
   交货地点：中国科学院化学研究所。

（五）付款方式：
进口产品：合同签订后，开具100%即期不可撤消信用证，其中90%凭合同要求单据支付；10%凭用户代表签字的验收报告支付。
国产产品：货到验收合格后，付100%的货款

（六）执行的相关标准
产品应满足相关国家标准及行业标准。
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