第八部分  采购需求

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子体三重串联四极杆质谱仪 | 1 | 详见采购需求 |  |  |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

二、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。
三、具体技术规格

第1包 电感耦合等离子体三重串联四极杆质谱仪

- 技术要求：

- 工作条件：

1.1温度：室温15-30℃

1.2相对湿度：20-80%

1.3电压220V

- 设备用途：

电感耦合等离子体三重串联四极杆质谱仪适用于多种金属及非金属元素尤其是放射性元素及其同位素的高通量、确证分析，检测灵敏度高，分析速度快，背景噪音低，消除干扰效果好，化学分辨率高，可以解决各类复杂样品及高干扰样品中元素含量的精确分析,尤其是材料中重金属、硫、磷、硅及稀土元素的分析，仪器性能稳定耐用。适合于复杂基质及高盐度样品的分析，还可与液相色谱仪、气相色谱仪或毛细管电泳仪等色谱技术联用，适合于食品、材料中砷、汞、铬、铅等元素形态、价态的分析。可广泛运用于环境、食品、材料、地质、核科学、生物学、医药学、化学计量学等领域的研究中。

- 技术规格：

3.1 主机部分

3.1.1 进样系统

3.1.1.1具备低样品流速的高性能进样系统及耐高基体接口。

3.1.1.2配置高基体自动稀释装置，适合于高盐量样品连续稳定分析。

3.1.1.3雾化器: 耐高盐、高精度、高效同心雾化器。

3.1.1.4雾化室: 石英材质，低记忆效应，配置高效半导体控温装置，控温温度连续可调，制冷温度-3℃-15℃。（需提供图片证明所提供设备具备控温装置）

3.1.2 等离子体及射频发生器

＃3.1.2.1配备高速射频匹配的RF发生器及屏蔽炬系统或其他类似技术，可变频设计。

*3.1.2.2射频功率最高可达1.6 kW，为保证仪器灵敏度，射频频率需≥27MHz。

3.1.2.3等离子体炬位调整，由计算机自动三维(X，Y，Z方向)控制。

3.1.3 气体控制器ICP-MS：主机配置由软件控制的高精度电子气体流量控制器，控制包括冷却气、辅助气、混合气、载气以及4路以上碰撞气反应气等工作气体，控制的气路不少于8路。（需提供仪器气路图片证明）

＃ 3.1.4 接口：采样锥孔径≤1.0mm，截取锥孔径≤0.48mm。要求减少高基体样品进入仪器真空腔，保持质谱系统长期稳定，减少真空腔内的维护。

3.1.5透镜系统：配备提取透镜及离轴偏转透镜或四级杆偏转透镜来消除中性干扰，透镜组维护时无需关闭真空系统；免维护仪器，透镜永不更换。具有≥一次90°偏转的中性过滤系统，保证最低背景噪音。

＃ 3.1.6 一级质谱（质量分析器）：在碰撞反应池之前具有四极杆Q1，双曲面四级杆，且在这一质量分辨率下灵敏度大于500 Mcps/ppm。与检测器前的双曲面四级杆外观长短功能均一致，可实现精确质量数筛选，分辨率优于1amu，质量范围Q1: 2-260 amu；（需提供图片证明此四级杆与检测器前的四级杆质量分析器外观功能完全一致）。

3.1.7碰撞/反应池系统

*3.1.7.1具有温度控制的多级杆碰撞/反应池系统，适合于多种工作气体，可实现不同气体和工作模式的全自动切换。

3.1.7.2反应池在一次进样分析中可以同时使用氢气、氨气、氦气及氧气，反应气切换时间小于10s。

3.1.7.3 碰撞反应池气体流量 <10ml/min

3.1.8 二级质谱（质量分析器）

＃ 3.1.8.1配备双曲面四级杆，驱动射频不低于2.8 MHz。

3.1.8.2质量范围Q2: 2-275amu。

3.1.9 检测器

3.1.9.1配备电子倍增检测器，具备脉冲和模拟数据采集模式。

3.1.9.2可提供10个数量级的线性动态范围。

3.1.10 真空系统：具有高性能真空系统，从停机状态到分析状态时间小于20分钟，维护简单。仪器内部具备两个分子涡轮泵（其中一个为两个出口的叉分式涡轮泵），两个涡轮泵一共三个出口。(需提供官方彩页进行证明)

3.1.11 液相联机接口：可与液相色谱仪实现一体化联用，具备一体化的设置和操作,可不使用液相软件直接控制联机分析过程，可使用ICP-MS软件控制液相泵、自动进样器、柱温箱等。并且ICP-MS需与液相色谱为同一品牌（非贴牌）以实现简易的软件操作以及后期的技术支持。

3.1.12 高盐高固含量自动稀释装置

3.1.12.1高盐或高固含量样品自动稀释系统，稀释方式可以为液体自动稀释或气体自动稀释，可以实现25%以上盐分样品长时间直接进样分析。（需提供仪器硬件图片证明具有除主机标配外的液体稀释或者气体稀释配件）

3.1.12.2 高基体进样模式下 (CeO+/Ce+): 0.3 %

3.2 工作站用计算机配置: 主流计算机配置, 不低于22吋液晶显示器，激光打印机。

3.3 软件

3.3.1提供中英文版工作软件，可供用户选择。

3.3.2 操作系统: Microsoft® Windows 7以上操作系统。

3.3.3 工作站软件具有全自动调谐及打印所有仪器工作参数报告功能，数据分析窗口简单清楚，一览式数据列表，提供与样品测定同步实时更新的序列计算结果等。

3.3.4 可进行气相、液相色谱联用的控制及数据处理，具有实时显示和实时分析功能。

3.3.5 具有用户自定义报告格式功能。

3.4 外设部分：配备与仪器配套使用的冷却循环水装置，满足仪器的正常使用要求。

3.5 性能指标（所有指标同一模式检测）

3.5.1 常规分析灵敏度

3.5.1.1 低质量数元素Li(7)或Be（9）: 150 Mcps/ppm

3.5.1.2 中质量数元素Y(89)或In（115）:  500 Mcps/ppm

3.5.1.3 重质量数元素Tl(205)或Th（232）:   300 Mcps/ppm

＃3.5.2 背景:  0.3 cps）（在质量数9，即元素Be处测定实际背景）或背景:  0.1 cps（在质量数为220amu或4.5amu无元素处测定的背景）

＃3.5.3 氧化物离子(CeO+/Ce+): 1.8%

3.5.4 双电荷离子(Ce2+/Ce+): 3%

3.5.5 丰度灵敏度（需提供官方指标证明）

3.5.5.1 低质量端:  1 x 10-9

3.5.5.2 高质量端:  1 x 10-9

3.5.6 检测限

3.5.6.1 低质量数元素Li(7)或Be（9）:   0.1 ppt

3.5.6.2 中质量数元素Y(89)或In（115）:   0.05 ppt

3.5.6.3 重质量数元素Bi(209)或U（238）:   0.05 ppt

3.5.7 碰撞反应池检出限：

3.5.7.1 P:  50 ppt

3.5.7.2 Se:  1 ppt

3.5.8 短期稳定性(RSD):  3% (20 min)

3.5.9 长长期稳定性(RSD):  4% (2 hrs)（使用1ppb标准元素溶液）

3.5.10分辨率 0.3-3 amu连续可调

3.5.11同位素比精度RSD(107Ag/109Ag) 0.2%

3.6 液相联机部分

3.6.1梯度泵

3.6.1.1串联式双柱塞往复泵，配置主动入口阀，可变冲程: 25μL ～100μL

3.6.1.2自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的使用性能

*3.6.1.3压力运行范围：0-390bar

3.6.1.4流量精度：<0.08RSD

*3.6.1.5混合精度：±0.20%SD

3.6.1.6可压缩性补偿：根据流动相自动调节或用户选择

3.6.1.7流量范围：0.001ml/min～10.0ml/min，递增率0.001ml/min

3.6.2在线脱气机

3.6.2.1流速：10ml/min每个流路

3.6.2.2内置四通道在线脱气机，脱气机通道体积：>1ml，从而实现更好的脱气效果，尤其增加高流速时的脱气效果

3.6.2.3、PH 范围：1-14

3.6.2.4、内部材料：PTFE

3.6.3 集成式柱温箱

3.6.3.1柱温范围：室温至75˚C

3.6.3.2温度稳定性：±0.2˚C

3.6.3.3温度准确度：±0.5˚C

3.6.3.4色谱柱容量：最大容量不低于二支30 cm 的色谱柱

3.6.4 自动进样器

3.6.4.1样品位数： 130位

3.6.4.2采用计量泵定量，进样范围：0.2～100L，增量为0.1L；

3.6.4.3进样精密度：< 0.25% RSD

3.6.4.4样品残留：<0.006%

3.6.4.5自动进样器最大耐压：580bar

4.产品配置要求

4.1 ICP-MS/MS主机（包括25%高基体自动稀释装置和高效半导体控温装置） 一台

4.2工作站软件  一套

4.3 冷却循环水装置 一台

4.4 铂采样锥截取锥2套

4.5镍采样锥截取锥2套

4.6石英炬管,石英炬管，2.5 mm 内径，用于 ICP-MS 1根

4.7验收及校准溶液一套

4.8 除随机耗材外，配备1年左右消耗品，需包括5米以上样品管、10根以上进样泵管、10根以上内标管、10根以上废液管，矩管1根，雾化器1根，泵油5L以上。

4.9混合标准溶液及内标溶液各一套。

4.10 四元泵含在线脱气机 1套

4.11 自动进样器带集成式柱温箱 1套

4.12 主动密封垫冲洗 1套

4.13 液相色谱系统工具包 1套

4.14样品瓶,套件，螺口，预组装，经认证，透明样品瓶，蓝色瓶盖，2mL，100/包 1套

4.15 过滤芯,PTFE 滤芯，5/包 1套

4.16 色谱柱,Poroshell 120 EC-C18，3.0x150mm，2.7µm 1支

4.17 离子交换柱,PRP-X100 10 µm 色谱柱，250 mm × 4.1 mm 1支

4.18 色谱柱,Bio WAX，NP5，4.6 mm × 50 mm，PEEK 保护柱 1支

4.19色谱柱,Eclipse Plus 95Å C18柱，4.6x150mm，5µm  1支

4.20 UPS电源2套

4.21 品牌电脑一台

4.22 激光打印机一台

5.  技术文件：

仪器使用和维护说明书，软件使用说明书。

（二）质保及售后服务：

1.1供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标书和技术文件（仪器说明书等）指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果现场安装测试指标未通过，用户有权要求退货并要求赔偿损失。仪器保修期自验收合格日期起为24个月。

1.2仪器在调试通过后提供保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费，保修期外，用户可用人民币结算。供应商在中国需设有保税库，能更及时地为用户提供备品备件。

1.3 供应商在国内必须设有分析仪器教育中心为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户提供上机培训。

1.4 供应商在国内应设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发。

1.5 供应商在国内有应用实验室（非与他人合作实验室），实验室内需拥有ICP-MS作为基础后续支持。（需提供实验室图片证明）。

1.6 在国内满足上述参数条件的同系列电感耦合等离子体串联质谱仪（非单四级杆等离子体质谱仪）的用户数量≥50名。

（三） 订货数量：

1套

- 交货地点：

中国科学院新疆理化技术研究所（新疆乌鲁木齐市新市区科学二街181号）

（五）交货日期：

供货周期：合同签订后6个月内交货。