东方国际招标有限责任公司
1、 货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	交货期
	指定到货港
	项目现场（交货地点）

	1
	X射线荧光光谱仪
	1套
	合同签订后7个月内
	兰州机场
	中国科学院兰州化学物理研究所


注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。


2、 技术规格
一、总  则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。
1.3  投标人提供的图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在交货前60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后15天内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源380V（10％）或220V（10％）/50Hz、气温摄氏+10℃～+40℃，相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格
1、 总体要求
1.1 *类型：波长色散型
1.2 分析元素范围：O8— U92,以后可以扩展至Be4-U92。
1.3 分析元素浓度范围从ppm到100% (用标样GSS-17检测)。
2、 分析项目要求
2.1 #仪器通用于块状样品、玻璃熔片样品、粉末压片样品、液体样品、松散粉末样品、不规则样品的元素进行定性、定量及无标样定量分析。
3、 技术要求
3.1 X射线管
3.1.1形式：超尖锐陶瓷端窗型，铑靶。
3.1.2 铍窗厚度：≤50μm，随主机出厂报告文件作为验证标准。
3.1.3 功率、电压和电流：必须与高压发生器提供的最大值匹配。
3.1.4 样品激发距离： ≤ 16 mm。
3.2 高压发生器
3.2.1发生器类型：高频固态，水冷。
3.2.2 #最大功率：≥ 4.2KW。
3.2.3 最大电压≥60KV。
3.2.4 最大电流≥120mA。
3.2.5 稳定性：在整机输入电压（380V或220V）最大波动±10%范围内，输入电压波动±1%时，输出高压波动 ≤±0.0001%。
[bookmark: OLE_LINK1]3.2.6高压发生器维修：若出现有故障，不需要整体更换或者以坏换好的解决方案，如果不能在用户现场维修，需要整体更换或者以坏换好的解决方案则全部费用由制造商承担，制造商需要对此出具承诺函并盖章。
3.3滤光片系统：
3.3.1 滤光片数量≥6块，实现全元素最优化激发。
3.3.2滤光片程序控制，自动切换。
3.4 准直器系统：
3.4.1初级准直器：4位程序控制，自动切换。
3.4.2 内置初级准直器数量≥4个，最优化分析从超轻元素到重元素。
3.5 分光晶体系统：
3.5.1 最多9位置分光晶体架，双向转动。
3.5.2 配置5块晶体，覆盖从O到U元素的分析。
3.5.3 晶体必须独立于分光室恒温系统单独控温。光谱室控温精度32.5±0.05℃，分光晶体控温精度38±0.05℃。这两项控温精度可通过仪器操作软件直观在电脑上显示。
3.6 探测器系统
3.6.1 流气正比计数器和闪烁计数器并联使用，要求日常维护方便，成本低。
3.6.2 流气正比计数器和闪烁计数器最大计数率支持任何高浓度样品的准确测试。
3.6.3 非线性度：从0到最大计数率范围内偏差不大于1%。
3.7 测角仪
3.7.1 角度准确度：优于±0.001°
3.8 光谱室
3.8.1整个光谱室和晶体单独恒温，温度稳定性各自保持在±0.05℃
3.9 自动进样系统
3.9.1 #照射方式：下照射，X射线光管在样品下方激发样品，实现最优化激发。
3.9.2双进样位连续进样系统（进样预抽真空位和分析位），即第一个样品在分析位分析的同时，第二个样品进入预抽真空室抽真空位等待。样品放入口与测量位不在同轴上下位置，以利于除尘和X射线防护。
3.9.3样品旋转：不小于60rpm/min。
3.9.4 样品位数：不少于64位一批次进样最大样品开口52mm的集成X-Y自动进样器，并配置8个碳化钨原装样品盒和固定压环。
3.9.5仪器配置主动除尘和粉尘搜集系统。
3.9.6仪器外面板配置一个紧急关闭按钮，以备紧急情况下立刻关闭机器。
3.9.7 自动进样器样品交换不得采用空压机驱动模式，以减少空压机故障造成仪器无法工作的影响。
3.9.8配置不少于10个原装标准样品进行无标样软件进行校正
3.10软件
[bookmark: _Hlk151654330]3.10.1 操作软件：要求能对仪器进行全面的操作控制，进行定性、定量分析。在定量方面，必须拥有单标样定量功能。软件必须可以监控仪器状态，有自动诊断功能，在线帮助功能，自动校正功能，自动辨别干扰谱线功能，拥有理论α系数，经验α系数等计算功能。
3.10.2 辅助软件系统：能够根据仪器的配置提供被选择元素的最佳分析参数；用最佳的谱线和分析参数进行被选择元素的快速扫描；用最佳谱线和分析参数进行被选择元素的能量描迹；它可以根据灵敏度、所选择的元素和可能的谱线重叠，用最佳元素线和分析参数建立分析程序等。
3.10.3软件：定性、定量及无标样分析软件，并包含以下功能：全自动安装与校准系统；光谱仪及进样器状态的实时、动态图形显示；网络及数据传输；自诊断及远程诊断。
3.10.4定性分析：能够高分辨显示样品谱图，具有自动背景扣除与平滑功能，自动寻峰以及元素识别。
3.10.5 定量分析软件：具有分析曲线的自动导航；软件的智能系统提供测量参数的最佳条件；自动校正谱线重叠干扰；具备经验系数法、固定理论α系数法、变动理论α系数法等基体校正功能；灵活的输入制样参数及任何可用的化学信息；分析结果超出警戒线会自动显示与报警等功能。
3.10.6 #无标样定量分析软件：无标样分析软件必须能对未知样品进行快速定性半定量分析。使用标样进行精密修正，可以分析2.1条款所涉及各类样品。
3.10.7 提供波长色散X射线荧光光谱分析方法通则JY/T 0569-2020 的相关校准程序。
4、 安全和其他标准：
4.1投标产品型号仪器需获得中国计量器具型式批准证书。
4.2 #投标产品型号须按照中国《放射性同位素与射线装置安全许可办法》等法规文件进行管理，须取得豁免管理的资格，并提供中国政府法定机构给予该产品生产厂家的豁免管理的证明文件。
4.3符合ISO14001环境管理体系认证要求。提供相关证书文件。
4.4符合ISO9001质量管理体系认证。提供相关证书文件。
4.5符合ISO45001职业健康安全管理体系认证。提供相关证书文件。
5、 配套辅助设备
5.1工作站：Intel 12代（或以上）i9 CPU处理器，16G（或以上）内存，1T（或以上）硬盘；Windows（英文版 或 中文版）操作系统；27英寸（或以上）显示器。能够流畅的支撑仪器的正常运转。
5.2打印机：A4 幅面激光打印机。
6、 技术服务
6.1保修期：整机一年，核心部件X射线光管两年，测角仪十年。
6.2安装调试：仪器到达需方后，需方通知供方到需方现场共同开箱检查；若有缺项，供方应立即补齐；而且，当所有应提供的物品齐全后，方才继续进行安装、调试。供方承担由于包装不妥、运输而引起的货物锈蚀、损伤和丢失的责任。
6.3维修响应时间：8小时内响应，48小时内到现场。
6.4人员培训：必须提供完善的培训，包括厂方应用中心（4人）免费培训，现场培训，直到用户独立操作仪器，并满足分析要求为止。
6.5交货地点：中国科学院兰州化学物理研究所
6.6 交货时间：合同签订后7个月内。
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