
[image: image1.png]RhiBiR
olTC



                                           
中国科学院地球化学研究所

三维电子衍射扫描透射电镜

采购项目

招  标  文  件
招标编号：OITC-G250362796
采购人：中国科学院地球化学研究所 

采购代理机构：东方国际招标有限责任公司

2025年10月
第八部分 采购需求
货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	是否接受进口

	1
	三维电子衍射扫描透射电镜
	1套
	否


注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

一、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。
6、如在具体规格要求中有本总则不一致之处，以具体规格中的要求为准。

二、具体规格要求

第1包 三维电子衍射扫描透射电镜

技术要求：

工作条件：

1.1 电力供应：AC 220 V±10%，50Hz±2%；

1.2 工作温度：18℃~23℃；

1.3 工作湿度：< 80% (20℃)；

1.4 仪器的工作状态：较强的防震抗磁能力，工作稳定；

1.5 仪器设备的安全性：符合放射线防护安全标准和电器安全标准；
设备用途：

主要用于矿物成因、关键金属的赋存状态和成矿过程研究。该设备通过高分辨率成像与元素分析，可有效辅助新矿物的鉴定，并精细解析矿物内部孔隙结构、晶体排列特征及缺陷信息，从而为矿物成因与演化机制研究提供关键依据。结合能谱仪，该设备还可实现微区元素的定性及半定量分析，获取矿物样本的元素面分布图，明确关键金属的赋存状态，为矿石选矿工艺优化与矿物资源评估提供数据支持。此外，对岩石薄片或粉末样品进行高分辨三维成像，能够进一步揭示矿物内部孔隙分布、晶体缺陷及界面结构特征，深化对成矿过程与机理的认识。

技术规格：

3.1分辨率

3.1.1信息分辨率：≤0.14nm；

3.1.2点分辨率：≤0.3nm；

3.1.3放大倍率：200倍至不低于600,000倍；

3.2电子枪

#3.2.1灯丝类型：W/ZrO；

★3.2.2加速电压：最高加速电压200kV；

★3.2.3发射类型：肖特基场发射电子枪；

3.2.4内置电子束偏转器；

3.2.5内置闸阀，有效保持电子枪真空；

#3.2.6配置双离子泵，维持场发射所需的高真空环境，真空度≤2×10-9 Torr;

3.3照明系统

3.3.1两级聚光镜照明；

3.3.2自适应镜，可实现平行束/会聚束照明可切换；

#3.3.3 配置C2光阑，电机自动控制；

3.3.4配置消像散器；

3.3.5内置电子束偏转器；

3.4物镜系统

3.4.1配置对称式极靴；

#3.4.2配置恒功率物镜；

#3.4.3物镜光阑，电机自动控制；

3.5成像系统

3.5.1配置四级投影镜；

#3.5.2配置选区光阑，电机自动控制

3.5.3配置气动挡针，软件自动控制；

3.6图像观察与记录系统

3.6.1 配置高亮度分辨率荧光屏；

3.6.2配置荧光屏相机，图像实时传输至 PC 显示器；

3.6.3荧光屏相机有效像素≥4百万像素，全幅帧率≥20fps；

#3.6.4标配 CMOS 主相机，像素≥ 4K×4K；

3.6.5支持市场各品牌主相机适配，以满足不同使用需求；

3.6.6主相机安装位置：底插式；

3.6.7支持侧插式相机扩展；

3.7样品装载系统

#3.7.1配置四轴样品台 X/Y/Z/R，电机自动控制；

3.7.2行程： X轴≥2mm；Y轴≥2mm； Z轴≥0.8mm；

#3.7.3 R 轴倾斜角≥70°

3.8真空系统

3.8.1无油真空系统；

3.8.2机械泵×1，分子泵×1，离子泵×3；

3.8.3真空自动控制；

3.9电镜控制系统

3.9.1语言：中文或英文；

3.9.2操作系统：Windows系统；

#3.9.3配置工作站1套，配置不低于Intel至强W系列CPU，内存32G，硬盘容量2T，独立显卡(GPU性能不低于NVIDIA RTX4060)，支持5个PCIE插槽（X4/ X8/ X16）；

3.9.4配置图像显示器≥27寸，分辨率≥ 3840×2160；

3.9.5操作设备：配置键盘、鼠标、旋钮控制板；

3.9.6具有测量功能：支持多种测量标记工具，如长度、角度、直径等；

3.9.7具有图像注释与数据区：提供标准数据区，可显示各种电镜参数；

3.9.8具有图像预览功能；

3.9.9状态菜单：显示各种工作参数；

3.9.10控制范围：包含对电子光学系统、样品台、光阑、真空系统等全方位控制，可真正实现“人机分离”采图作业；

3.9.11 支持快速傅里叶变换；

产品配置要求

 产品主体部分说明
	配置
	内容
	数量
	单位

	1. 主机
	1-1. 电子枪
	1
	套

	
	1-2. 照明镜筒
	1
	套

	
	1-3. 物镜
	1
	套

	
	1-4. 样品室
	1
	套

	
	1-5. 投影镜筒
	1
	套

	
	1-6. 成像室
	1
	套

	
	1-7. 荧光屏相机
	1
	套

	
	1-8. 底插式主相机
	1
	套

	
	1-9. 样品台
	1
	套

	
	1-10. 自动光阑系统
	1
	套

	
	1-11. 减震机架系统
	1
	套

	
	1-12. 无油真空系统
	1
	套

	
	1-13. 冷阱
	1
	套

	
	1-14. 罩壳
	1
	套

	
	1-15. 吊装系统
	1
	套

	2. 电柜
	2-1. 透镜电流源
	1
	套

	
	2-2. AC电源
	1
	套

	
	2-3. DC电源
	2
	套

	
	2-4. 离子泵控制器
	1
	套

	
	2-5. 真空控制器
	1
	套

	
	2-6. 样品台控制器
	1
	套

	3. 高压电源
	3-1. 高压箱
	1
	套

	
	3-2. 高压线缆
	1
	件

	4. 电镜控制系统
	4-1. 主机
	1
	台

	
	4-2. 图像显示器
	2
	件

	
	4-3. 旋钮控制板
	1
	件

	
	4-4. 键鼠
	1
	套

	
	4-5. 电脑桌
	1
	件

	
	4-6. 电镜控制软件
	1
	套

	
	4-7. 图像处理软件
	1
	套

	5. 水冷
	5-1. 循环水冷水机
	1
	件

	
	5-2. 流量控制系统
	1
	套

	6.气路
	6-1. 空压机
	1
	件

	
	6-2. 阀岛
	1
	套

	7. UPS不间断电源
	/
	1
	套

	8. 样品杆
	单倾杆
	1
	件


5. 选购附件、备件及消耗品

5.1  投标人推荐的其它选件 
1）场发射高亮度灯丝
2）样品杆
5.2  询问延长保修期半年、1年、2年、3年的价格。
6.  技术文件：

6.1 投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

6.2 为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
（二）质保及售后服务：

1.1 设备安装调试

合同签订后30天内中标人应提供仪器安装实验室的具体安装条件要求，并于仪器安装前对实验室进行场地达标确认。除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户作好准备工作，卖方应给最终用户提供一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应已包括在该品目的基本报价中。
仪器设备运抵安装现场后，采购人将与中标人共同开箱验收, 如中标人届时不派人来, 则验收结果应以采购人和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求中标人立即补发和负责更换。 

中标人应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,中标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由中标人技术人员签字后交给采购人验收。
保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内中标人要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，中标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。 
1.2  技术培训 

为保证投标人所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于采购人的运行维护，必须对采购人培训合格的维护和管理人员。

至少包含厂家工程师到仪器安装现场的，不少于三天的三维电子衍射扫描透射电镜使用及维护培训，至采购人可以熟练操作为止。

1.3 保修期

★投标人提供仪器设备的免费保修期2年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理），在保修期内提供至少一次免费上门维护保养服务。
1.4 维修响应时间

★投标人需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。

投标人售后服务响应时间：电话响应时间要求4小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。

投标人免费提供技术支持热线电话，满足24小时热线服务。

投标人免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。
1.5 要求卖方提供的其它技术服务内容

1）★投标人提供配套软件三年内免费升级服务。

（三） 订货数量：

 三维电子衍射扫描透射电镜1套。
（四）交货日期和交货地点（项目现场）：

（1）交货期：合同签订后的18个月内交货。

（2）交货地点：贵州省贵阳市观山湖区林城西路99号。

（五）付款方式：                                         

合同签订后15日内，支付比例为不高于合同总价的70% ；货到指定地点并且验收合格后15日内，支付合同剩余金额。

（六）执行的相关标准

（1）设备设施安装时执行GB51155《机械工程建设项目职业安全卫生设计规范》中有关“设备设施之间、设备设施与墙（柱）间的距离的规定，或采取安全隔离”的规定；各种动力管线的安全距离执行GB 50016《建筑设计防火规范》的规定；

（2）辐射防护标准符合《工业 X  射线探伤放射防护要求》（GBZ117）有关要求。

61
80

