附件2

辽宁省政府采购项目

货物类公开招标

招标文件

项目名称：大连医科大学附属第一医院金普新区医疗中心净化区域配套设备采购（一）

项目编号：JH23-210000-60191（DCZ202403008）

采购单位：大连医科大学附属第一医院

编制单位：大连机械设备成套有限公司 

目  录

1

招标公告

1

第一章 投标人须知

18

第二章 投标文件内容及格式

40

第三章 货物需求

59

第四章 评标方法

67

第五章 政府采购合同条款及格式



大连医科大学附属第一医院金普新区医疗中心净化区域配套设备采购（一）

招标公告

项目概况

大连医科大学附属第一医院金普新区医疗中心净化区域配套设备采购（一）招标项目的潜在供应商应在辽宁政府采购网获取招标文件，并于 2024年3月29日08点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JH23-210000-60191

项目名称：大连医科大学附属第一医院金普新区医疗中心净化区域配套设备采购（一）
预算金额：3174200元

最高限价：3174200元
采购需求：金普新区医疗中心净化区域配套设备   1批

	序号
	品名
	最高限定单价
	数量
	最高限价（元）

	1
	九功能重症翻身转运床
	98000
	5
	490000

	2
	九功能防褥疮电动病床
	55000
	12
	660000

	3
	七功能防褥疮电动病床
	45000
	25
	1125000

	4
	多功能转运车
	9000
	23
	207000

	5
	新型麻醉车
	6600
	30
	198000

	6
	麻醉椅
	1000
	22
	22000

	7
	抢救车
	5500
	5
	27500

	8
	新型治疗车
	3800
	8
	30400

	9
	外出推车
	2500
	4
	10000

	10
	平车
	4300
	1
	4300

	11
	双摇床
	6500
	50
	325000

	12
	移动床头桌
	1500
	50
	75000

	合计
	3174200


合同履行期限：签订合同后10天内到货完成交付。
需落实的政府采购政策内容：执行对中小企业、监狱、残疾人企业、支持脱贫攻坚等相关扶持政策（详见招标文件）。
本项目（否）接受联合体投标。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商为生产厂商的须具有《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》（九功能重症翻身转运床、九功能防褥疮电动病床、七功能防褥疮电动病床、多功能转运车、平车、双摇床）；

3.2供应商为经销商的须具有《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》并提供投标产品生产厂商的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》（九功能重症翻身转运床、九功能防褥疮电动病床、七功能防褥疮电动病床、多功能转运车、平车、双摇床）；

3.3根据国家及各省市相关规定，遵照医疗器械分类规则和分类目录的有关要求，须进行注册、备案的医疗器械，须具有所投产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》（所投设备的信息须与产品备案证一致）或有效备案凭证（九功能重症翻身转运床、九功能防褥疮电动病床、七功能防褥疮电动病床、多功能转运车、平车、双摇床）。
三、政府采购供应商入库须知

参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的，请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定，及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息，由系统自动开通账号后，即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》（辽财采函〔2020〕198号）。

四、获取招标文件

时间：2024年3月8日至2024年3月15日，每天上午9:00至11:00，下午13:00至16:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：辽宁政府采购网

方式：在线下载

售价：免费下载
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024年3月29日08点30分（北京时间）
地点：辽宁政府采购网。
六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、质疑与投诉

供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。

1、接收质疑函方式：书面纸质质疑函

2、质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见辽宁政府采购网。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

八、其他补充事宜

1.因目前全省推广政府采购电子招投标业务，供应商需自行办理政府采购CA数字证书并学习电子投标文件制作教程，系统操作问题请咨询技术支持电话（4001009691），CA 办理问题请咨询CA认证机构。CA办理成功的供应商须在网上进行投标报名，如未报名将不允许参与本项目投标，报名成功后用CA操作网上电子投标等相关事宜（包括在电子投标环节填写报价、上传文件等），操作教学详见（辽宁政府采购网：http://www.ccgp-liaoning.gov.cn/portalindex.do?method=getPubInfoViewOpen&infoId=31adcfa21750bd6d482-5dfd），如未按视频教学操作将导致废标。 

2.供应商须自行在本单位使用可解密的电脑在线解密。 

3.供应商应认真学习辽宁政府采购网电子文件制作指南，并按照采购文件和电子评审系统要求进行投标信息填报、电子文件编制、盖章或电子签章等工作。对于使用电子签章的，供应商应在辽宁政府采购网 CA 认证平台下载签章工具或向 CA 认证机构索要电子签章工具，对电子文件进行签章。电子文件中存在图片较多或内存较大等情况，需使用特殊工具对电子文件进行调整的，应在系统中认真核对调整后的电子文件，确保文件真实有效，清晰可辨，避免影响评审活动。 

4.供应商在电子评审活动中出现以下情形的，按如下规定进行处理： 

（1）因供应商或其自用设备原因造成投标文件未在规定时间前解密； 

（2）因供应商或其自用设备原因造成的未在规定时间内前上传文件； 

（3）因供应商原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确以及备份文件不符合要求等问题影响评审的。 

出现前款（1）（2）情形的，视为放弃投标；出现前款（3）情形的，由供应商自行承担相应责任。 

5.因本项目为不见面开标，各供应商须在投标文件的“格式5法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书”中明确本项目的项目联系人及联系电话（建议包含手机及座机号码），并注意电话来电，以便重要事宜的通知。若因联系电话错误、关机、无法接通等无法联系到供应商，供应商自行承担相应后果。

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：大连医科大学附属第一医院
地址：大连市中山路222号
联系方式：0411-83635963-2302
2.采购代理机构信息

名称：大连机械设备成套有限公司

地址：大连市沙河口区西南路350-2号

联系方式：0411-83608842-143

邮箱地址：253372179@qq.com

开户行：中国银行大连沙河口支行

账户名称：大连机械设备成套有限公司

账号：314256319366

3.项目联系方式

项目联系人：李翔

电　话：0411-83608842-143

第一章 投标人须知

一 投标人须知表

	条款号
	项   目
	内     容

	1.1
	采购人
	名  称：大连医科大学附属第一医院

地  址：大连市中山路222号

联系人：王瑜
电  话：0411-83635963-2302

	1.2
	采购代理机构
	名  称：大连机械设备成套有限公司

地  址：大连市沙河口区西南路350-2号

联系人：李翔

电  话：0411-83608842-143

	1.3.4
	合格供应商还要满足的其它资格条件
	1供应商为生产厂商的须具有《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》（九功能重症翻身转运床、九功能防褥疮电动病床、七功能防褥疮电动病床、多功能转运车、平车、双摇床）；

2供应商为经销商的须具有《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》并提供投标产品生产厂商的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》（九功能重症翻身转运床、九功能防褥疮电动病床、七功能防褥疮电动病床、多功能转运车、平车、双摇床）；

3根据国家及各省市相关规定，遵照医疗器械分类规则和分类目录的有关要求，须进行注册、备案的医疗器械，须具有所投产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》（所投设备的信息须与产品备案证一致）或有效备案凭证（九功能重症翻身转运床、九功能防褥疮电动病床、七功能防褥疮电动病床、多功能转运车、平车、双摇床）。

	1.3.5
	是否允许采购进口产品
	(是

(否

	1.3.6
	是否为专门面向中小企业采购
	(是

(否    行业划型：工业

	1.3.7
	是否有政府强制采购的节能产品
	(有，具体产品为        
(没有

	1.4
	是否允许联合体投标
	(是

(否

	1.4.8
	联合体投标的其他资格要求
	不允许联合体投标

	2.2
	项目预算金额、最高限价
	预算金额：3174200元

最高限价：3174200元

	4
	计量单位
	(中华人民共和国法定计量单位

(其他：             

	6.1
	现场考察、开标前答疑会
	(不组织

(组织，时  间：         
地  点：         
联系人：         
电  话：         
(组织，招标文件提供期限截止后以书面形式通知。

	10.3
	核心产品
	七功能防褥疮电动病床（非单一产品采购时，只能设一个核心产品）

	11.3
	样品或演示
	(不需要提供样品
(需要提供样品

  1、递交样品的截止时间：   年  月  日   时（北京时间）

递交样品地点：                     

递交样品联系人：                   

递交样品联系电话：                 

2、样品制作的标准和要求：             
3、随样品提交相关检测报告要求：        

（包含是否要求提供、检测机构要求、检测内容等）

4、样品的封存及退回：中标人的样品将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标的投标人提供的样品，应当由采购人进行保管、封存，中标公告之日起七个工作日后，由未中标人自行领回或经未中标人同意后自行处理。

(不需要提供演示
(需要提供演示

  1、演示时间：                          
     演示地点：                          
   演示顺序：                          
2、演示要求：             （内容、设备等要求）

	12.1
	投标报价货币要求
	(所有投标均按人民币 货币进行报价。

(其它：               

	13.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：60000元；
2、投标保证金到账时间：递交响应文件截止时间前
3、投标保证金缴纳方式：(保函(支票 (电汇 □其他：
  保证金收款人银行信息：

开 户 名：大连机械设备成套有限公司

开 户 行：中国银行大连沙河口支行

账    号：314256319366

4、保证金退还方式：中标单位应在与采购人签订合同之日起2个工作日内，将签订的采购合同送至采购代理机构，采购代理机构收到采购合同后3个工作日内无息退还中标单位的保证金，未中标单位的保证金将在成交通知书发出之日起5个工作日内无息退还。政府采购担保函不予退回。

5、保证金退还咨询电话：0411-83608842-137、138

6、其它：采用支票和电汇方式缴纳保证金的以实际到帐时间为准，不接受个人名头汇款。若在投标保证金递交截止时间前没有收到任何形式的付款，则视为自动放弃此次报价。

（注：财政部门鼓励采用保函的方式递交投标保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网）

	15.1
	投标有效期
	  90  日历日

	16.1
	投标文件及电子文档份数
	1.评标时以投标单位上传的网络文件为主。

2.为方便存档，投标单位应于开标结束后将电子文档1份（PDF版本，优盘或光盘均可）与纸质版投标文件（1套正本、2套副本）密封邮寄至我公司，并承诺电子文档与电子评审系统中上传的投标（响应）文件内容、格式一致；

3.邮寄地址：大连机械设备成套有限公司（大连市沙河口区西南路350-2号），收件人：李翔，电话：0411-83608842-143

	18.1
	递交投标文件截止时间、地点
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。

	20.1
	开标时间、地点
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。

	21
	评标委员会组成
	评标委员会由采购人代表1人，评审专家4人组成，共5人。

	25.1
	样品的评审方法以及评审标准

演示的评审方法及评审标准
	(样品：
1、样品评审方法：              
2、样品评审标准：              

(演示：

1、演示评审方法：              
2、演示评审标准：              

	27.2
	评标办法
	(综合评分法

(最低评标价法 

	29.2
	推荐中标候选人的数量
	3名

	31
	确定中标人的方式
	中标人数量：1名
(采购人委托评标委员会直接确定中标人
(采购人确定中标人

	35.1
	履约保证金
	(本项目不收取履约保证金

(本项目收取履约保证金

履约保证金金额：                 
履约保证金递交时间：             
履约保证金递交方式：□保函   □支票  □电汇

账户信息：

    开 户 名：                  

    开 户 行：                  

    账    号：                  

履约保证金退还时间及规定：   
（注：财政部门鼓励采用保函的方式递交履约保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网）

	36
	采购代理服务费
	(本项目不收取采购代理服务费
(本项目收取采购代理服务费
本项目采购代理服务费由中标单位向采购代理机构支付。

支付标准：参照国家发展计划委员会发布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行。

招标代理服务费基准收费费率：

100万元以下费率为1.5%；

100—500万元费率为1.1%；

500—1000万元费率为0.8%；

1000—5000万元费率为0.5%。

招标代理服务收费以中标金额为基数，按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为2000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（500-100）万元×1.1％＝4.4万元

（1000-500）万元×0.8％＝4万元

（2000-1000）万元×0.5％＝5万元

合计收费=1.5十4.4＋4＋5＝14.9（万元）

支付形式：现金、电汇、支票；

支付时间：成交公告发布后三（3）天后，中标单位向我单位缴纳代理服务费，并领取中标通知书。

	39.3
	质疑
	一、投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。

1、接收质疑函的方式：接收加盖单位公章的书面质疑函

联系单位：大连机械设备成套有限公司

联 系 人：李翔

联系电话：0411-83679403-143
通讯地址：大连市沙河口区西南路350-2号

2、质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。

二、投标人应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：招标公告、招标文件、招标过程、中标结果）


3注：表格中“(”项或“■”项为被选中项。

二 总则

1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知表1.1款。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见投标人须知表1.2款。

★1.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。

1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4符合投标人须知表1.3.4款中规定的资格条件。

1.3.5若投标人须知表1.3.5款中写明允许采购进口产品（凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品），投标人应保证所投进口产品可履行合法报通关手续进入中国关境内，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标。

若投标人须知表1.3.5款中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6若投标人须知表1.3.6款中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.7若投标人须知表1.3.7款中写明采购的产品为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如投标人所投产品不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为投标无效。

★1.4如投标人须知表1.4款中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。

（2）联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知表1.4.8款。

★1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

★1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其投标将被认定为投标无效。

★1.7投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知表2.2款。

★2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.语言文字

除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★4.计量单位

除投标人须知表4款中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

★5.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

6.现场考察、开标前答疑会

6.1投标人须知表6.1款规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织投标人现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

6.2由于未参加现场考察或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。
6.3现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.适用法律

本项目的采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

三 招标文件

8.招标文件构成

招标文件内容如下:

招标公告

投标人须知

第二章 投标文件内容及格式

第三章 货物需求

第四章 评标方法

第五章 政府采购合同条款及格式

★8.2投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

9.招标文件的澄清与修改

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

四 投标文件的编制

10.投标范围

10.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行投标。

★10.2投标人应当对所投分包在招标文件中“货物需求”所列的所有货物内容进行投标，如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

★10.3如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知表10.3款中载明核心产品（非单一产品采购时，只能设一个核心产品），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照第四章“评标办法”第4款“同一品牌产品”规定处理。

10.4无论招标文件第三章货物需求中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

11.投标文件构成

★11.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其它材料三部分。具体见第二章 投标文件内容及格式。

★11.2投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

11.3 样品或演示要求详见投标人须知表11.3款。

★12.投标报价

12.1所有投标均按投标人须知表12.1款中要求货币进行报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

12.2投标价格（单价及总价）应为投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的交货价）、购买货物和伴随服务需缴纳的所有税费、运输费、保险费、装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费和培训费等完成所需的一切费用。

12.3投标人应按招标文件要求在相关表格中标明投标货物及伴随服务的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。

12.4投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

12.5每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.6除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。

★13.投标保证金

13.1投标人应提交投标人须知表13.1款中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

13.2投标保证金缴纳人、招标文件领取人、投标登记人和投标人必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。

13.3投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，投标人撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第34款的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第35款的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第36款的规定缴纳采购代理服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

13.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.5投标保证金的退还

13.5.1中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.2未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

13.5.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，投标人应自采购人或者采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.4 政府采购投标担保函不予退回。

13.6 因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

★14.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

14.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

14.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明；

（2）货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格;

（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

★15.投标有效期

15.1投标应在投标人须知表15.1款中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

15.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

16.投标文件的签署及规定

16.1投标人应按投标人须知表16.1款中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档。

★16.2每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

★16.3投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字或盖章，并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人（非法人组织负责人）授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

五 投标文件的递交

★17.投标文件的密封和标记

17.1投标人应将投标文件密封，将正本和所有的副本、电子文档密封，并进行包封。

17.2所有包装封皮上均应：

（1）注明项目名称、项目编号、包号、投标人名称。

（2）加盖投标人单位公章。

17.3如果投标人未按上述要求密封，其投标文件将被拒绝接收。

★18.投标截止

18.1投标人应在投标人须知表18.1中规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件递交到投标人须知表18.1款中规定的地点。

18.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

★19.投标文件的接收、修改与撤回

19.1在投标截止时间后送达的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

19.2采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执。

接收投标文件回执单

	项目编号
	

	项目名称
	

	投标人名称
	

	递交时间
	

	接收单位
	

	接收人签字
	


19.3递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。否则，修改后的投标文件或撤回行为无效。

19.4在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

19.5采购人和采购代理机构对所接收并当众宣读投标内容的投标文件概不退回。

六 开标及评标

★20.开标

20.1采购人和采购代理机构将按投标人须知表20.1款中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。

20.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

20.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。

20.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

★21.组建评标委员会

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见投标人须知表21款。

★22.资格审查
22.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求提交资格证明材料。未通过资格审查的投标人不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或采购代理机构将在递交投标文件截止时间前一个工作日至资格审查结束前查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

22.2.1不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

22.2.2查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

★23.符合性审查

    符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的投标人数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。

★24.投标文件的澄清

24.1在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

24.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

24.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

24.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交证明材料的合理时间按第四章 评标方法规定执行。
25样品及演示

25.1投标人须知表11.3款中要求投标人提供样品的，按照投标人须知表25.1款中样品的评审方法以及评审标准进行评审。

25.2采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按招标文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见投标人须知表11.3条。

25.3演示的评审方法以及评审标准具体内容见投标人须知表25.1款。

★26.投标无效

26.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

实质性要求是指招标文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。

对招标文件的实质性要求进行响应是指与招标文件中带有★号标识内容的文字说明、条款、条件和规格等要求相符。
如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。

26.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）投标人的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（6）与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形；

27.比较与评价

27.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

27.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知表27.2款中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见第四章 评标方法。

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

27.3根据《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》，或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人， 其投标报价扣除 6-10%后参与评审。具体详见第四章 评标方法。

27.4 依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

27.5根据财政部、辽宁省财政厅相关规定，对于列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

★28.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足3家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

29.中标候选人的推荐原则及标准

29.1除第32条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，推荐中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排序。报价相同的，按第四章评标办法规定执行。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排序。得分相同的，按第四章评标办法规定执行。

29.2评标委员会将根据评标标准，按投标人须知表29.2款中规定的数量推荐中标候选人。

29.3因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。

★30.保密原则

30.1评标将在严格保密的情况下进行。

30.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

七 确定中标

31.确定中标人

由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知表31中规定的方式确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

★32.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

33.中标通知书

33.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在辽宁政府采购网及其地方分网媒体上公告中标结果。同时向中标人发出中标通知书。

33.2中标通知书是合同的组成部分。

★34.签订合同

34.1中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订书面合同。

34.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。

34.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

★35.履约保证金

35.1中标人应按照投标人须知表35.1款规定向采购人缴纳履约保证金。

35.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

★36.采购代理服务费

中标人须按照投标须知表36款规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。

37.廉洁自律规定

37.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

37.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

38.人员回避

投标人认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

39.质疑与接收

39.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

39.2质疑投标人应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见辽宁政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

39.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知表39.3款。

40.履约验收

本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

第二章 投标文件内容及格式

一、投标文件、电子文档的外封面、封口、封皮及目录

	序号
	内容
	格式

	1
	投标文件、电子文档的外封面及封口
	1

	2
	投标文件的封皮
	2

	3
	投标文件的目录
	3


二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

	序号
	资格证明材料
	格式

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用）

联合体各方均需提供上述证明（如适用）
	

	2
	组织机构代码证复印件（三证合一的不需提供）

联合体各方均需提供上述证明（如适用）
	

	3
	税务登记证复印件（三证合一的不需提供）

联合体各方均需提供上述证明（如适用）
	

	4
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供）
	4

	5
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供）
	5

	6
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

联合体各方均需提供（如适用）
	6

	7
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件

（注：依法免税的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明）

联合体各方均需提供上述证明（如适用）
	

	8
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明）

联合体各方均需提供上述证明（如适用）
	

	9
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	7

	10
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

联合体各方均需提供上述证明（如适用）
	8

	11
	其它资格证明文件（如适用，按投标人须知表1.3.4要求描述）

联合体各方均需提供上述证明（如适用）
	

	12
	信用记录（采购人或采购代理机构将在招标文件规定的审查期间内进行查询）联合体各方均需查询（如适用）
	


三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

	序号
	符合性证明材料
	格式

	1
	投标函
	10

	2
	递交投标保证金证明材料复印件
	

	3
	开标一览表
	11

	4
	分项报价表
	12

	5
	技术规格偏离表
	13

	6
	商务条款偏离表
	14

	7
	投标人关联单位说明
	15


四、其他材料（如有，请提供；如未提供，投标文件不作无效处理）

	序号
	其他材料
	格式

	1
	《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品、环境标志产品认证证书》（非政府强制采购的节能产品可以提供） 
	

	2
	进口产品的制造厂家的授权书（如适用）（可调整至符合性证明材料）
	16

	3
	监狱企业证明文件
	

	4
	中小企业声明函
	17

	5
	残疾人福利性单位声明函
	18

	6
	列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务的证明材料（如适用）

（此项要求可视实际情况设置在符合性证明材料或其他材料中）
	19


重要提示：

1、投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须按要求提供。 
2、投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。

3、投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖单位公章（自然人投标的，无需加盖单位公章，需要签字）。

4、“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

5、“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

6、“其他材料”

（1）综合评分法：投标人可就招标文件要求以及评分细则中各项要求提供相应材料。

（2）最低评标价法：投标人可就招标文件要求提供相应材料。

格式1

投标文件、电子文档外封面、封口格式

封面格式：
	投标文件/电子文档
所投包号：第  包

项目名称：

项目编号：

投标人名称（加盖单位公章）


封口格式：
	——于   年  月  日   时之前不准启封（公章）——


格式2

投标文件的封皮

投  标  文  件

所投包号：第  包

项目名称：

项目编号：

投标人名称 ：

格式3

目  录

一、资格证明材料

……

二、符合性证明材料

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式4

法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名：        ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：       ，系            （投标人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

	（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）


投标人名称（加盖单位公章）：           

日期：                
格式5
法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

单位名称：                

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：         

住所地：                    


授权委托人姓名：                                   身份证号码：         

工作单位：                  

住址：                                         电话：               

现委托           就（项目编号、项目名称、包号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

	（※授权委托人身份证正、反面复印件※）


委托人（加盖单位公章）：              
法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：                    

授权委托人（签字或盖章）：              
详细通讯地址：                            邮政编码 ：              
传        真：                            电     话：              

日        期:                       

格式6

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                

格式7

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                

格式8
   参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人或采购代理机构名称）  ：

在本项目递交投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式9

 联合体协议书（本项目不采用）

(采购人或采购代理机构)：

经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加(项目名称、项目编号、包号)项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体成员：

1.                  

2.                  
3.                  
二、(某成员单位名称)为(联合体名称)牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：                  。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式   份，联合体成员和采购人各执  份。

牵头人名称(加盖单位公章)：                            

法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：                  
成员名称(加盖单位公章)：                              

法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：                  

日期：               
格式10

投标函

 （采购人或采购代理机构）：

    根据贵方(项目名称)项目的招标公告(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本  份及电子文档  份，并以  形式出具的金额为     人民币元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

本项目投标总价详见开标一览表。

本投标有效期为自递交投标文件截止之日起90日历日。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。

（4）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（6）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向采购代理机构一次性支付采购代理服务费（适用于中标人支付采购代理服务费情形）。

（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（9）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。

其他事项：                                                      。

与本项目有关的一切往来通讯请寄

地址：                              传真：                         

电话：                              电子邮件：                     

法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：       

投标人名称（加盖单位公章）：         
投标人开户银行（全称）：             
投标人银行账号：                     
日    期：                           

格式11

开标一览表

包号：                                                      报价单位：

	货物名称
	投标总价
	投标保证金
	交货时间
	交货地点
	备注

	
	小写：

大写：
	
	
	
	


注：此表中，投标总价应和分项报价表的总价相一致。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                 
格式12

分项报价表

包号：                                                      报价单位：

	序号
	产品名称
	品牌
	型号

规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价
	
	
	
	
	
	
	
	


注：此表中，总价应和开标一览表的投标总价相一致。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：               
格式13

技术规格偏离表

	包号/序号：

产品名称：

数量：

是否为经过审批采购的进口产品：

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	按采购需求填写
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：               
格式14

商务条款偏离表

包号： 

	序号
	招标文件的商务条款

（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。）
	投标文件响应内容
	偏离程度
	偏离说明

	1
	★1、交货/交付时间：签订合同后10天内到货完成交付。
	
	
	

	2
	★2、交货/交付地点：大连市西岗区中山路222号（大连医科大学附属第一医院），乙方负责送货到甲方指定地点，包括卸货、合理堆放。
	
	
	

	3
	★3、付款方式及条件：

（1）付款时间：货到需方指定地点且付款条件成就后3个月内。

（2）付款条件：合同签订后，供方在约定日期内将货物及配件（如有）全部送达至指定地点，经安装调试完毕并验收合格后，供方一次性开具全额增值税普通发票，待相关手续合格、财务入账3个月内内需方向供方支付合同总价款100％。货款支付后卖方仍须按照承诺的保修年限予以免费保修到期满，若质保期内供方产品出现质量问题或供方未履行合同义务，则需方有权向供方另行主张因供方违约或产品出现质量问题而对需方造成的实际损失。

（3）需方在付款前，供方应提供等额合格的增值税发票，并承诺所有开具的发票本身及票面填写内容真实有效，且符合税务法规，具有法律效力。如因发票真实性存在问题而给需方带来任何法律、财务上的纠纷及损失，供方将承担一切责任并给与需方相应补偿。
	
	
	

	4
	★4、验收：

（1）供方的产品必须为符合国家标准的合格新品，并完全符合需方对具体技术细节的要求，详见本合同附件。

（2）货到需方后，需方按附件约定的技术标准进行验收，如发现供方产品不合格，需方有权拒收，并有权要求供方免费包换或包修，不能修理或者调换，供方应给需方退货，并赔偿因此给需方造成的全部经济损失。

需方收货时的验收仅为形象验收，所出具的验收材料仅作为收货的依据，并不能作为供方产品合格的依据。

（3）需方收货后如发现质量问题，应在收货后 3个月内向供方提出，同时有权要求供方免费包换或包修，不能修理或者调换，供方应给需方退货，并赔偿因此给需方造成的全部经济损失。
	
	
	

	5
	★5、质量保证期及售后服务：

（1）供货方负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证买方正常使用。质量保证期为3年，在保质期内，由于卖方的原因，设备发生故障或不能使用，供货方应在接到通知后24小时响应，48小时内派人到现场解决问题，所有费用由卖方承担；
	
	
	

	6
	★6、培训人员现场培训：供货商提供必需的技术资料给客户，对设备使用人员进行现场使用培训，培训不少于两次
	
	
	

	7
	7、软件更新：软件终身免费升级。
	
	
	

	8
	8、培训服务：现场教学培训，并执行每半年一次的巡检。
	
	
	

	
	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	


填表要求：
1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式15

投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

注：若无此情形，写“无”即可

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式16

进口产品制造厂家的授权书（本项目不采用）

（采购人或采购代理机构）：

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方 （项目编号、项目名称、包号） 投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予 （投标人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认 （投标人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于 年 月 日签署本文件， （投标人名称）于     年   月    日接受此件，以此为证。

制造商名称（加盖单位公章）：               
签字人职务和部门：                         

签字人姓名：                               
签字人（签字）：                           

日期：                                     

（以上格式仅供参考，投标人就以上内容自拟格式，但必须体现出制造商名称及地址、被授权单位名称及地址，授权事项中要求明确体现出制造商同意对投标人提供其制造的货物及相关伴随服务等内容）

格式17

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提

供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元① ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

     企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式18

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的     项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	序号
	品  名
	数量
	规格

型号
	生产

厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	 投标文件中所提供投标的以上伴随产品为我单位生产的产品，如有虚假，我单位承担由此产生的一切后果。


注：1、供应商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。

    2、仅为本项目提供服务，未提供服务所伴随产品的，此表格可不填写。

    3、如为本项目提供本单位伴随产品的，请填写此表格。

    4、如为本项目提供的伴随产品是其他单位生产的，无需填写此表格，但需生产单位按此格式出具此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：              
日 期：              
第三章 货物需求

货物需求、技术参数及数量：
	序号
	品名
	最高限定单价
	数量
	最高限价（元）

	1
	九功能重症翻身转运床
	98000
	5
	490000

	2
	九功能防褥疮电动病床
	55000
	12
	660000

	3
	七功能防褥疮电动病床
	45000
	25
	1125000

	4
	多功能转运车
	9000
	23
	207000

	5
	新型麻醉车
	6600
	30
	198000

	6
	麻醉椅
	1000
	22
	22000

	7
	抢救车
	5500
	5
	27500

	8
	新型治疗车
	3800
	8
	30400

	9
	外出推车
	2500
	4
	10000

	10
	平车
	4300
	1
	4300

	11
	双摇床
	6500
	50
	325000

	12
	移动床头桌
	1500
	50
	75000

	合计
	3174200


九功能防褥疮电动病床

一、总体技术要求

1、规格

1.1床板长≥1950mm，床面宽≥900 mm；

1.2全长≥2170mm，全宽≥1050mm；

1.3自带隐藏式延长框架≥2330mm；

1.4安全载重≥220kg。

△2、体位调节功能：背部上升≥0- 75° ; 膝部上升≥0-45° ; 高低升降范围 350-450mm之间 ; 头高脚低≥0-16° , 头低脚高≥0-16° ; 一键心脏椅位；一键复位；背膝联动；电动/手动CPR。

3 、具有背部上升回缩功能，使床板自动回缩适当的距离，使床板贴合人体曲线的弧度，减轻背部上升所导致的臀部摩擦以及腹部压迫感。使患者利用病床实现坐姿。（提供该功能证明资料）

4、床整体

4.1床板采用优质冷轧钢板一次冲压成型。圆弧卷边式设计，不易变形，承重、抗冲击能力强；床板中心开孔，并一体冲压凹凸设计，便于透气，加强床板表面的强度； 

★4.2金属表面经过多道工序处理，采用复式喷涂，保证钢管内外均有均匀涂层漆面，避免管壁内部生锈缩短使用寿命，防刮伤能力和耐药性强。粉体采用优质原料，涂膜厚、抗酸碱、耐腐蚀、耐退色内外防锈，能延长病床的使用寿命。

5、头脚板：

5.1床头、脚板采用PE树脂材料一体吹塑成型；

5.2具有锁定装置，可快速拆卸，紧急时能方便拆卸抢救、特殊护理及安全搬运病人；

5.3头脚板均有按人体工程学原理设计的把握手柄，便于推行，并配有防撞轮装置。

6、护栏：

6.1新型四片式分体式升降护栏，安装在床面板上,可随床体的功能同时动作，最大限度的保护患者的安全。护栏的上部呈易于握持的形状,可作病人起立时的助力棒。给患者进行检查或治疗时，可将护栏收纳到床板下面

6.2安全型护栏，前后护栏距离符合安全标准，护栏在受由内向外压力时无法打开，需受外向内压力方可打开，有效防止病人在床上时私自打开护栏下床而造成的坠床。 (提供安全型护栏证明资料）

6.3护栏有效高度（床面板离护栏顶端高度）≥430mm，抬升护栏时，护栏的高度可有效防止病人跨出，和降低夜间坠床的风险。（提供护栏有效高度证明材料）

6.4护栏具有缓冲装置，可减轻护栏放下时产生的震动和冲击。

6.5前后护栏均设置角度显示器，可清晰显示背部床板升起角度及床体倾斜角度。

6.6护栏上设置30度刻度线，用于明确背部升起30度的角度。

6.7前侧护栏设置储物凹槽，可放置病人的眼镜、手机等物品，避免遗失，或因放置在远处提取时物品而导致的坠床等风险的减少。

6.8后侧护栏上设置蓄电池电量显示器，可清晰显示蓄电池状态。

6.9后侧护栏上设置病床最低位显示灯，可清晰显示病床是否达到最低安全位置。（提供配备床体升降最低位显示灯证明材料）

6.10后侧护栏上设置电动CPR按钮，可实现电动CPR功能。

6.11护栏采用PE树脂材料一体吹塑成型，连接机构由金属制成以保持强度，表面以树脂材料覆盖，并带有装饰颜色贴纸。

7、控制器：全床共计≥3个控制，分别为：至少1个遥控器，至少2个护士操作面板。

7.1遥控器：大图标按键操作，可操作背部升降、膝部升降、高低升降及背膝联动、床下灯等功能，并可固定于前部护栏凹槽中，操作自如。

7.2护士操作面板：大图标触摸式操作，可操作病床所有体位及功能;具备自锁定功能 ,无操作时，护栏遥控器可自动锁定，避免误操作;锁定按钮，可选择锁定手持遥控器和 护栏遥控器，避免误操作

8、床体下方配有照明夜灯，按键开关在控制器上。（提供配备床底照明灯证明材料）

9、床板两侧，各设置手动CPR装置≥1套。

10、床板两侧，共设置≥8套束缚装置，用于捆绑特殊病患

11、床板两侧，共设置引流袋及附属挂钩≥4组，每组≥3个挂钩。

12、脚轮

12.1医用双面脚轮直径≥125mm。

12.2具有锁定、 自由、定向三段式跷跷板中央控制锁定装置；脚轮的中控踏板分别有红色和绿色标志，红色代表锁定，绿色代表未锁定。护士可以通过视觉来确认脚轮的状态。避免因忘记锁定脚轮而造成的意外。

12.3防腐蚀，耐酸性佳，静音，防缠绕。

12.4配有一只为导电轮，以便在运输过程中释放静电。（提供脚轮导电性证明资料）

13、标配蓄电池，可在断电情况下提供体位调节所需电源。

14、床垫：由通用记忆海绵床垫和医用防褥疮气垫两部分组成

14.1医用床垫，材质通体采用人体工程学记忆海绵，能够保持自然睡姿，完全贴合人体舒适睡眠

14.2 医用防褥疮气垫

14.2.1充气流量：每分钟≥4L。

14.2.2功能：具有波动交替功能。

14.2.3压力调整功能：面板上有体重建议指示，压力范围 ≤30-100mmHg。（提供压力范围证明资料）
14.2.4最大载重：最大承重 ≥130kg。

14.2.5材质：防火型 ABS主机采用防火型 ABS。

14.2.6主机为静音设计。

14.2.7 CPR 功能：具有CPR 泄气装置，要求1分钟内快速泄气。（提供该功能证明资料）
14.2.8头枕功能：具有头枕功能，头部管路不交替。

△14.2.9微出气孔：床体部位管路具有微出气孔，带走患者体下热湿气。

14.2.10拉链式床罩Nylon/PU的防水上盖，可完全拆卸及清洗。通过生物兼容性测试：细胞毒性，刺激性。
14.2.11电源线收线带： 床垫侧边有电源线收线带。

14.2.12易拆式挂钩简易床板挂勾：可拆解式。

14.2.13床体管路要求：床体单管（气室）总数≤18个。（提供单管数量证明材料）

14.2.14低压报警功能：当产品出气不足或床垫无法达到充饱时会低压指示，具有低压警示灯以确保病患安全。（提供该功能证明资料）
14.2.15易换式过滤装置。

14.2.16易换式保险丝。

14.2.17快速接头：床垫接口为有帽子接口便于插拔，另在转运过程可以通过快速接口帽子卡入后保持床垫一段时间饱和，便于患者转运。
二、配置要求

九功能电动病床*1

医用防褥疮气垫*1

九功能重症翻身转运床

一、总体技术要求

1、 规格
1.1床板长≥1950mm，床面宽≥900 mm；

1.2全长≥2170mm，全宽≥1050mm；

1.3自带隐藏式延长框架≥2330mm；

1.4安全载重≥220kg。

△2、体位调节功能：背部上升≥0- 75° ; 膝部上升≥0-45°; 高低升降范围 350-450mm之间; 头高脚低≥0-16°, 头低脚高≥0-16°; 一键心脏椅位；一键复位；背膝联动；电动/手动CPR。

3、具有背部上升回缩功能，使床板自动回缩适当的距离，使床板贴合人体曲线的弧度，减轻背部上升所导致的臀部摩擦以及腹部压迫感。使患者利用病床实现坐姿。（提供具备该功能证明资料）

4、床整体

4.1床板采用优质冷轧钢板一次冲压成型。圆弧卷边式设计，不易变形，承重、抗冲击能力强；床板中心开孔，并一体冲压凹凸设计，便于透气，加强床板表面的强度；

4.2金属表面经过多道工序处理，采用复式喷涂，保证钢管内外均有均匀涂层漆面，避免管壁内部生锈缩短使用寿命，防刮伤能力和耐药性强。粉体采用优质原料，涂膜厚、抗酸碱、耐腐蚀、耐退色内外防锈，能延长病床的使用寿命。

5、头脚板：

5.1床头、脚板采用PE树脂材料一体吹塑成型；

5.2具有锁定装置，可快速拆卸，紧急时能方便拆卸抢救、特殊护理及安全搬运病人；

5.3头脚板均有按人体工程学原理设计的把握手柄，便于推行，并配有防撞轮装置。

6、护栏：

6.1新型四片式分体式升降护栏，安装在床面板上,可随床体的功能同时动作，最大限度的保护患者的安全。护栏的上部呈易于握持的形状,可作病人起立时的助力棒。给患者 进行检查或治疗时，可将护栏收纳到床板下面

6.2安全型护栏，前后护栏距离符合安全标准，护栏在受由内向外压力时无法打开，需受外向内压力方可打开，有效防止病人在床上时私自打开护栏下床而造成的坠床。 (提供安全型护栏证明资料）

6.3护栏有效高度（床面板离护栏顶端高度） ≥430mm，抬升护栏时，护栏的高度可有效防止病人跨出，和降低夜间坠床的风险。（提供护栏有效高度证明材料）

6.4护栏具有缓冲装置，可减轻护栏放下时产生的震动和冲击。

6.5前后护栏均设置角度显示器，可清晰显示背部床板升起角度及床体倾斜角度。

6.6护栏上设置30度刻度线，用于明确背部升起30度的角度。

6.7前侧护栏设置储物凹槽，可放置病人的眼镜、手机等物品，避免遗失，或因放置在远处提取时物品而导致的坠床等风险的减少。

6.8后侧护栏上设置蓄电池电量显示器，可清晰显示蓄电池状态。

6.9后侧护栏上设置病床最低位显示灯，可清晰显示病床是否达到最低安全位置。（提供配备床体升降最低位显示灯证明材料）

6.10后侧护栏上设置电动CPR按钮，可实现电动CPR功能。

6.11护栏采用PE树脂材料一体吹塑成型，连接机构由金属制成以保持强度，表面以树脂材料覆盖，并带有装饰颜色贴纸。

7、控制器：全床共计≥3个控制，分别为：至少1个遥控器，至少2个护士操作面板。

7.1遥控器：大图标按键操作，可操作背部升降、膝部升降、高低升降及背膝联动、床下灯等功能，并可固定于前部护栏凹槽中，操作自如。

7.2护士操作面板：大图标触摸式操作，可操作病床所有体位及功能;具备自锁定功能 ,无操作时，护栏遥控器可自动锁定，避免误操作;锁定按钮，可选择锁定手持遥控器和 护栏遥控器，避免误操作

8、床体下方配有照明夜灯，按键开关在控制器上。（提供配备床底照明灯证明材料）

9、床板两侧，各设置手动CPR装置≥1套。

10、床板两侧，共设置≥8套束缚装置，用于捆绑特殊病患

11、床板两侧，共设置引流袋及附属挂钩≥4组，每组≥3个挂钩。

12、脚轮

12.1医用双面脚轮直径≥125mm。

12.2具有锁定、 自由、定向三段式跷跷板中央控制锁定装置；脚轮的中控踏板分别有红色和绿色标志，红色代表锁定，绿色代表未锁定。护士可以通过视觉来确认脚轮的状 态。避免因忘记锁定脚轮而造成的意外。

12.3防腐蚀，耐酸性佳，静音，防缠绕。

12.4配有一只为导电轮，以便在运输过程中释放静电。（提供脚轮导电性证明资料）

13、标配蓄电池，可在断电情况下提供体位调节所需电源。

★14、床垫：由通用记忆海绵床垫和医用波动防褥疮气垫床（医用翻身床垫）两部分组成

14.1医用床垫，材质通体采用人体工程学记忆海绵，能够保持自然睡姿，完全贴合人体舒适睡眠。

14.2医用波动防褥疮气垫床（医用翻身床垫）：
14.2.1床垫尺寸：≥200×90×12.7cm

14.2.2最大载重：≥180Kg

14.2.3单管数量：≥20个

14.2.4主机防火：要求主机采用防火型ABS.可有效防止因火发生的燃烧，更加有效的杜绝塑料自燃现象。

14.2.5防水：外壳对有害进液防护，等级IP21。

14.2.6压力调整功能：要求多段可调整。压力范围≤23-80mmHg。（提供压力范围证明材料）

14.2.7静态功能：要求在静态模式下，平均分布载重的情况下，人体臀部与床垫底部保持≥2.5cm的距离而不触底。

14.2.8波动交替方式：
要求进行单数管充气、双数条泄气动作，模拟自然状况的睡眠律动并同时刺激血液循环，有效避免长时间的组织受压迫而产生局部缺血的状况。

14.2.9波动交替时间：要求多段可调，10-25 mins进行一次充气泄气交替。

★14.2.10翻身模式：

要求具有左翻、右翻、左平右循环，三种翻身模式。减轻护理人员工作负担、优化护理工作流程。

14.2.11翻身角度：要求≥10°-40°，低、中、高3段角度可供选择，最大角度≥40°，临床认可有效预防压疮侧卧位姿，模拟医护人员翻身摆位。

14.2.12翻身停留时间：要求多段可选，≥10-60mins时间设定，停留时间可依患者需要而调整。

△14.2.13翻身结合交替：要求翻身交替二合一。翻身自带交替功能，压疮防护双倍效果。

14.2.14翻身暂停机制：为要求临床特殊护理或紧急情况，设置翻身暂停键。
14.2.15要求具有多种起身防护：患者处于>30°功能位坐姿时起身增压；起身增压+交替；起身增加+静态等用于完全满足ICU护理要求。

14.2.16护理功能：将床充至最硬，提供护理人员稳固平台，执行各样护理动作、移动病人及摆位时安全、省力。20分钟后会自动回复成交替模式。

14.2.17防风险按键锁：要求具有防误触面板。若5分钟没有变更模式或压力，面版自动上锁，防止人员乱动。长按可解锁。

△14.2.18风险报警提示：要求具有低压、高压报警。断电报警、维护提示等功能。

14.2.19报警静音：要求具有消除报警音功能。

14.2.20主机静音：主机为静音设计，要求≤37dBA。

14.2.21主机轻巧：要求主机轻巧、附有挂勾，可挂置床尾。

14.2.22单管材质：要求采用 TPU，相较聚氨酯（PU），具更优质的延展性，卧床舒适度更佳。

14.2.23单管可更换：具单管固定带，单管可单独拆下清洗、维修，方便快。

14.2.24微气孔出气：要求单管表面带有微出气孔，带走接触面湿热气，保持干燥清爽达到微气候控制。

△14.2.25矩形管设计：要求矩形管的设计，提供较大接触面积，减少表面压力，提供更稳定舒适的支撑。

14.2.26脚跟减压设计：要求后5管具快拆设计，可自行拔除达到脚跟零压效果。

14.2.27护边管：≥1组，双侧充气护边管，确保翻身时患者安全性及稳固性。

14.2.28床罩材质：要求表面编织或涂层银离子，具有防霉抗菌功能。（提供由第三方机构出具的床罩抑菌检测报告）

14.2.29床罩：通过生物兼容性测试：细胞毒性，刺激性，皮肤过弹性布敏。

14.2.30 CPR功能：要求床垫具有CPR泄气装置，15秒内泄气，施行心肺急救更快。

14.2.31底垫防滑：底垫采用防滑材质。

14.2.32床垫固定带：要求在床垫底部有固定床垫的拉带，数量≥4条固定带。

二、配置要求

1.九功能电动病床*1

2.医用波动防褥疮气垫（医用翻身床垫）*1

七功能防褥疮电动病床

一、总体技术要求
1、规格：

1.1床板长≥1950mm，床面宽≥900 mm；

1.2全长≥2170mm，全宽≥1050mm；

1.3安全载重≥220kg。

△2、体位调节功能：背部上升≥0-70°；膝部上升≥0-25°；高低升降范围350-450mm；头高脚低≥0-14°，头低脚高≥0-14°；背膝联动升降，电动/手动CPR。

3、背板上升回缩功能：背部上升时自动回缩适当的距离，使床板自动回缩适当的距离，使床板贴合人体曲线的弧度，减轻背部上升所导致的臀部摩擦以及腹部压迫感。使患者利用病床实现坐姿。（提供具备该功能证明材料）
4、床整体

4.1床板采用优质冷轧钢板一次冲压成型。圆弧卷边式设计，不易变形，承重、抗冲击能力强；床板中心开孔，并一体冲压凹凸设计，便于透气，加强床板表面的强度。 

★4.2金属表面经过多道工序处理，采用电泳+粉末双重喷涂方式，保证钢管内外均有均匀涂层漆面，避免管壁内部生锈缩短使用寿命，防刮伤能力和耐药性强。粉体采用优质原料，涂膜厚、抗酸碱、耐腐蚀、耐退色内外防锈，能延长病床的使用寿命。

5、头脚板：

5.1床头、脚板采用PE树脂材料一体吹塑成型。

5.2具有锁定装置，可快速拆卸，紧急时能方便拆卸抢救、特殊护理及安全搬运病人。

4.3头脚板均有按人体工程学原理设计的把握手柄，便于推行。 

5.4配有防撞轮装置。

6、护栏

6.1四片式分体式升降护栏，安装在床面板上,可随床体的功能同时动作，最大限度的保护患者的安全。

6.2安全型护栏，护栏在受由内向外压力时无法打开，需受外向内压力方可打开，有效防止病人在床上时私自打开护栏下床而造成的坠床。（提供安全型护栏证明材料）

6.3护栏缓冲装置，可减轻护栏放下时产生的震动和冲击。

6.4前后护栏均设置角度显示器，可清晰显示背部床板升起角度及床体倾斜角度。

6.5护栏上设置30度刻度线，用于明确背部升起30度的角度。

6.6前侧护栏设置储物凹槽，可放置病人的眼镜、手机等物品，避免遗失，或因放置在远处提取时物品而导致的坠床等风险的减少。

6.7后侧护栏上设置蓄电池电量显示器，可清晰显示蓄电池状态。

6.8护栏（或头脚板）上设置电动CPR按钮，可实现电动CPR功能。

6.9护栏采用PE树脂材料一体吹塑成型，连接机构由金属制成以保持强度，表面以树脂材料覆盖。

6.10护栏的上部呈易于握持的形状,可作病人起立时的助力棒。

△7、控制器：全床共计≥3个控制，分别为：至少1个遥控器，至少2个护士操作面板。

7.1配置护士操作面板和手持遥控器

7.2遥控器：大图标按键操作，可操作背部升降、膝部升降、高低升降及背膝联动、电动CPR、床下灯等功能，并可固定于护栏，操作自如。

7.3护士操作面板：

7.3.1大图标触摸式操作，可操作病床所有体位及功能。

7.3.2具备自锁定功能，无操作时，护栏遥控器可自动锁定，避免误操作。

7.3.3锁定按钮，可选择锁定手持遥控器和护栏遥控器，避免误操作。

8、床体下方配有照明夜灯，按键开关在控制器上。（提供配备床底照明灯证明材料）
9、床板两侧，各设置手动CPR装置1套。

10、床板两侧，共设置≥8处束缚装置，用于捆绑特殊病患。

11、床侧引流袋挂架

11.1配置床侧引流袋挂架

11.2床板两侧，共设置引流袋及附属挂钩≥4组，每组≥3个挂钩。

12、脚轮

12.1 125mm直径医用双面脚轮。

12.2 具有中央控制锁定装置。

12.3中央控制锁定装置为锁定、自由、定向三段式跷跷板式。

12.4脚轮的中控踏板分别有红色和绿色标志，红色代表锁定，绿色代表未锁定。护士可以通过视觉来确认脚轮的状态。避免因忘记锁定脚轮而造成的意外。

12.5防腐蚀，耐酸性佳，静音，防缠绕。

13、标配蓄电池，可在断电情况下提供体位调节所需电源。

14、床垫：由通用记忆海绵床垫和医用防褥疮气垫两部分组成

14.1医用床垫，材质通体采用人体工程学记忆海绵，能够保持自然睡姿，完全贴合人体舒适睡眠

14.2 医用防褥疮气垫

14.2.1充气流量：每分钟≥4L。

14.2.2功能：具有波动交替功能。

14.2.3压力调整功能：面板上有体重建议指示，压力范围 ≤30-100mmHg。（提供压力范围证明资料）
14.2.4最大载重：最大承重 ≥130kg。

14.2.5材质：防火型 ABS主机采用防火型 ABS。

14.2.6主机为静音设计。

14.2.7 CPR 功能：具有CPR 泄气装置，要求1分钟内快速泄气。（提供具备该功能证明资料）
14.2.8头枕功能：具有头枕功能，头部管路不交替。

△14.2.9微出气孔：床体部位管路具有微出气孔，带走患者体下热湿气。

14.2.10拉链式床罩Nylon/PU的防水上盖，可完全拆卸及清洗。通过生物兼容性测试：细胞毒性，刺激性。
14.2.11电源线收线带： 床垫侧边有电源线收线带。

14.2.12易拆式挂钩简易床板挂勾：可拆解式。

14.2.13床体管路要求：床体单管（气室）总数≤18个。（提供单管数量证明材料）

14.2.14低压报警功能：当产品出气不足或床垫无法达到充饱时会低压指示，具有低压警示灯以确保病患安全。（提供该功能证明资料）
14.2.15易换式过滤装置。

14.2.16易换式保险丝。

14.2.17快速接头：床垫接口为有帽子接口便于插拔，另在转运过程可以通过快速接口帽子卡入后保持床垫一段时间饱和，便于患者转运。
二、配置要求

1.七功能电动病床*1

2.医用防褥疮气垫*1

多功能转运车

1、规格：全长≥1930mm，宽≤663mm，高低升降510—850mm，高低行程≥340mm，背部升降≥70°。

2、安全工作载荷≥170KG

3、背部升降系统：背部升降采用静音气弹簧控制。

4、高低调节：金属材质摇杆系统，过载保护功能，不易折断。

5、床板：PP树脂成型制品。

6、框架：采用钢制品制成。

7、护栏板： PP树脂成型两侧护栏板，高度≥300mm，患者更安全，也可以水平固定，增加床体宽度，让输液者的手臂有舒适的放置处；并具有双安全锁进行锁定，防止误操作，提高了操作的安全性。

8、护栏板上设有角度显示，方便护理时知道背部升起的角度；两侧护栏板中间有凹槽，防止导管滑落，方便输液引流。

9.护栏每一边都由≥5个压铸铝组装而成，由≥11个不锈钢铆钉铆接而成强度好外观美观。铝压铸一体成型护栏支架，强度更高，人性化，外观更好。

10、脚轮：中控锁双面防缠绕功能脚轮，防止头发等杂物进入脚轮内部而造成推行故障，内部钢支架，双轴承筒状结构，载重量大，防撞防侧立效果强，四个直径≥150mm的脚轮，推车四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定。

11、中控刹车连动杆采用一体化圆管成型，保证更高的强度。

12、独立的中心第五轮系统：推车的两侧都安装有控制踏杆，中心第五轮收起时即自由行进；使用时，即"直行"状态（踏杆离地高度≥140mm,第五轮离地高度≥30mm具备更好的过坎能力），可克服运送过程中的惯性作用力，有效地控制前进方向，使运送过程更加安全。第五轮有弹簧减震机构，可以更好地通过颠簸路面。

13、床体下有二段式托盘，托盘分为大小、深浅不同的两部分，设有≥6个漏水孔，使用方便，托盘能承重≥10Kg。

14、输液架收藏架，固定收藏输液架，用氩弧焊焊接，焊缝小而且美观，收藏架内有塑料套管防止输液架与收藏管碰撞。

15、氧气瓶搁架，在床板下侧可横向放置≤7升的氧气瓶，并有两个旋钮可进行固定。

16、转运床垫：面料表面防水处理，易于清洗，四角装有拉链，外部面料可水洗；防静电3段式构造，只需一人操作即可以平行对接和转运病人。

17、床侧边有两组共≥6个不锈钢金属挂钩，用不锈钢铆钉进行铆接固定，强度更好更美观。

新型麻醉车

1、高光模具成型台面，采用高品质ABS工程塑料，采用专业模具，一次注塑成型、美观大方，坚固耐用，手感光滑易清洗，永不褪色；内添加抗菌树脂，有效防止二次感染.

2、铝合金型材立柱；表面喷砂电白工艺处理，颜色亮丽持久。

3、ABS台面厚度60mm，台面后高前低，两侧斜面突起设计，安全置物；车体配备隐藏式侧拉板，材质同台面一致，方便放置操作书写,台面下方安装可调节高度的扶手，采用ABS一体成型材质，人体工程学设计，造型美观，推行方便；

4、侧板背板均选用铝塑复合板拼装，铝塑复合板厚度4mm，表层材料为涂装铝板，芯材为聚乙烯塑料；

5、车体采用五只铝合金型材抽屉，方便药品器械分类存放，抽屉选用进口自回弹式优质静音伸缩三节静音滑轨，推拉次数5万次，内设滚珠结构，推拉自如，保证在抽拉过程中抽屉不滑脱，安全、可靠，抽拉顺畅安静；

6、底部采用四只静音防缠绕聚氨酯脚轮，脚轮Φ100mm，带刹车，推行灵活，转向准确；

7、抽屉承重50KG，整体承重200KG；

8、抽屉颜色可按照客户需求变更。                                                                           9、提供第三方检测机构出示的护理推车整车检测报告

麻醉椅

1、规格尺寸：≥380*420-520mm

2、结构：由底座、连接杆、升降机构、凳面及靠背组成。

3、功能：整体可移动，气压杆控制升降，凳面可360°旋转。

4、凳面：采用抗菌环保仿皮，防水易清洁；

5、底座：配有万向轮，耐磨损，移动流畅

6、升降机构

升降轻便灵活，螺旋机构的升降配合良好，气动升降应平稳，无漏气，无噪音。

抢救车

1、高光模具成型台面，采用高品质ABS工程塑料，采用专业模具，一次注塑成型、美观大方，坚固耐用，手感光滑易清洗，永不褪色；内添加抗菌树脂，有效防止二次感染.

2、铝合金型材立柱；表面喷砂电白工艺处理，颜色亮丽持久。

3、ABS台面厚度60mm，台面后高前低，两侧斜面突起设计，安全置物；车体配备隐藏式侧拉板，材质同台面一致，方便放置操作书写,台面下方安装可调节高度的扶手，采用ABS一体成型材质，人体工程学设计，造型美观，推行方便；

4、侧板背板均选用铝塑复合板拼装，铝塑复合板厚度4mm，表层材料为涂装铝板，芯材为聚乙烯塑料；

5、车体采用五只铝合金抽屉，方便药品器械分类存放，抽屉选用进口自回弹式优质静音伸缩三节静音滑轨，推拉次数5万次，内设滚珠结构，推拉自如，保证在抽拉过程中抽屉不滑脱，安全、可靠，抽拉顺畅安静；

6、底部采用四只静音防缠绕聚氨酯脚轮，脚轮Φ100mm，带刹车，推行灵活，转向准确；

7、抽屉承重50KG，整体承重200KG；

8、抽屉颜色可按照客户需求变更。                                                                           9、提供第三方检测机构出示的护理推车整车检测报告

新型治疗车

1、高光模具成型台面，采用高品质ABS工程塑料，采用专业模具，一次注塑成型、美观大方，坚固耐用，手感光滑易清洗，永不褪色；内添加抗菌树脂，有效防止二次感染。

2、铝合金型材立柱；表面喷砂电白工艺处理，颜色亮丽持久。

3、ABS台面厚度60mm，台面后高前低，两侧斜面突起设计，安全置物；车体配备隐藏式侧拉板，材质同台面一致，方便放置操作书写,台面下方安装可调节高度的扶手，采用ABS一体成型材质，人体工程学设计，造型美观，推行方便；

4、侧板背板均选用铝塑复合板拼装，铝塑复合板厚度4mm，表层材料为涂装铝板，芯材为聚乙烯塑料；

5、车体采用两只铝合金抽屉，配置优质ABS扣手，抽屉内配有PC材质透明隔板，大小可调，方便药品器械分类存放；                                                                                                                            6、抽屉选用进口自回弹式优质静音伸缩三节静音滑轨，推拉次数5万次，内设滚珠结构，推拉自如，保证在抽拉过程中抽屉不滑脱，安全、可靠，抽拉顺畅安静；

7、底部采用四只静音防缠绕聚氨酯脚轮，脚轮Φ100mm，两个刹车脚轮，一个定向，一个万向，推行灵活，转向准确；

8、抽屉承重50KG，整体承重200KG；

9、抽屉颜色可按照客户需求变更。                                                               10、提供第三方检测机构出示的护理推车整车检测报告；

外出推车

1、整体选用优质304#不锈钢材料制作，板材厚度1.0mm，管材厚度1.2mm，板材表面经过拉丝美化处理，管材表面均经过抛光处理；焊接光滑无毛刺，表面抛光处理，抗腐蚀易清洗，工艺精致美观；

2、四个立柱为直径25mm不锈钢圆管，壁厚1.2mm，表面无焊缝无菱角不划手无焊点。

3、上下两层台面材质为优质304不锈钢拉丝钢板，板厚1.0mm，每层板底部加装承重横梁，确保承重结实耐用，

4、上下台面均加装三面不锈钢围栏，可保证存放物品的安全。

5、整体必须保证承重结实耐用，每层承重150㎏以上。

6、底部采用超静音防缠绕脚轮，脚轮直径Φ80mm，带刹车，推行灵活，安静无声。

平车

1、规格：1900*650*720mm

2、材质：车体采用≥1.2mm不锈钢板面。车框架为Ф32不锈钢管，管壁厚≥1.5mm。

3、整体设计担架可分体式可随患者手动抬放，车体与担架四角为圆角一体成型，护栏可随意放下，采用两大轮两小轮设计，大轮为固定轮，小轮为万向轮，操作起来更轻便更快。

3、脚轮：大轮直径为Ф440,免充气轮。小轮直径Ф125单脚刹车，车轮材质：聚氨酯，承重、静音刹车轮。

4、配件：不锈钢输液杆1根，输液插孔2个，黑色防滑车垫1张，杂物筐1个。

双摇床

一、总体技术要求
1、规格：

长度：≥2150±20 mm；宽度：≥960±20 mm（包含护栏）；高度：≥500±20 mm（不含床垫）

2、床面采用优质冷轧钢板一次冲压成型，厚度≥1.2mm，表面无焊点，背部有钢管加强筋，采用双支撑卸力结构，延长病床寿命，采用床面冲孔床垫防滑设计，床面凹槽散气孔结合，防滑性强、透气性强；床面与床架间有六个带胶皮垫钢制立柱，使床面放平时无噪音，防夹手设计；床框采用30*60*1.5mm的冷轧钢管，整体采用先进焊接设备焊接，二氧化碳气体保护焊满焊工艺。

3、床头床尾板采用优质ABS原生料整体吹塑成型，表面光滑；可轻松装卸，可兼做CPR心肺复苏按压板功能，床尾板配备透明亚克力患者信息卡，床头板四角防撞设计。

4、护栏：总长：≥1800mm撑起后总高：≥400mm；折叠侧伏式安全护栏一对，管材选用优质航空用铝合金型材，上支座为高品质ABS工程塑料组合而成。每只六支碳钢管立柱，管厚度≥1.5mm，基座采用倒置式结构，易清洁；立柱基座为30*30方管：厚度≥1.5mm，钢板冲压成型，焊接强化处理；手握式开关，操作简便，开关处防夹手设计；护栏上可放置内藏式餐桌板，充分体现出功能的多样性。

5、脚轮：配置五寸中控制动脚轮，轮支架采用压铸铝材质，转动轴，轮轴、轴承座均采用铆轴工艺，使用质量稳定可靠。刹车凸轮和顶帽采用特种钢锻制淬火处理，耐磨坚固，永久耐用。精密滚珠轴承转动结构，密封防水，轮子静音、灵活。双轮饼配置密封防水轴承，轮饼采用聚氨酯材料不掉色，耐磨擦，美观易清洁。

6、配置ABS材料注塑成型手摇把，不使用时可弯折隐藏于床下，不超出床尾，有效节省空间。丝杠采用40#钢材质，硬度大，不易变形，回旋体为铝压铸工艺，丝杠（螺杆）内置精螺母，与丝杠密切咬合密切，可自润，有效地防止磨损、无噪音，寿命长，具备过载保护结构和双向到位极限保护功能。

7、床两侧备有四个输液架插孔以及四支引流挂钩。

8.床体底部配置不锈钢杂物架筐1个；.配置输液架1个：采用304#优质不锈钢，φ22mm，升降自锁式设计，其特点是轻松操作即可达到输液高度，任意调节，操作方便。

9、功能：背部最大折起角度：≥75°±5°；脚部最大折起角度：≥35°±5°；

10、床体载重≥220kg

11、整体采用磷化、酸洗、水洗、氧化渡膜等一系列工艺，采用全自动流水喷涂线，采用粉末静电喷涂，色泽鲜艳，附着牢固。

12、需提供原材料检测报告（病床ABS,板材，管材，塑粉）                                                     13、床垫尺寸：能与床大小匹配。床套采用绿色单面牛津防水布材料，附透气孔，拉链设置，内层采用高密度海棉及机压整形正棕海南椰棕，透 气性强，均经防虫、防变形处理；床垫总体厚度为 100mm，其中海绵 60mm、椰棕 40mm。                                                          14、餐桌板：

14.1面板采用优质ABS注塑成型，颜色与床体和床头柜协调一致；

14.2采用伸缩式活动设计，大小与病床匹配，可自由放置在腿部护栏上；不用时可直接收挂于床尾部。

二、配置要求

1.双摇病床*1

2.床垫*1

3.餐桌板*1

4.点滴杆*1

移动床头桌

1、尺寸：≥900 mm长*400 mm宽* 745～1130mm高 

2、4个树脂脚轮

3、主要材质（桌面板） 中密度纤维板、（本体） 金属、树脂制品

4、安全承重：30KG

5、耐热70度以下

6、功能介绍：气动弹簧无极调节高度，设有4个树脂脚轮方便移动。特有桌板受压紧急抬升功能，防止病人身体夹在桌下导致受伤。
注:加注“★”者为重要条款,若其中一条不满足将导致废标。注：△及★技术指标要求提供技术白皮书或产品说明书或官网截图证明材料作为支持材料证明其真实性，如不提供视为不符合技术指标要求将影响评标委员会对其评价，投标单位所提供的证明材料必须真实可信，如有弄虚作假，一旦被发现将按废标处理，并报请政府采购管理部门严肃处理，追究有关单位和人员的责任。
二、商务要求：

★1、交货/交付时间：签订合同后10天内到货完成交付。

★2、交货/交付地点：大连市西岗区中山路222号（大连医科大学附属第一医院），乙方负责送货到甲方指定地点，包括卸货、合理堆放。


★3、付款方式及条件：

（1）付款时间：货到需方指定地点且付款条件成就后3个月内。

（2）付款条件：合同签订后，供方在约定日期内将货物及配件（如有）全部送达至指定地点，经安装调试完毕并验收合格后，供方一次性开具全额增值税普通发票，待相关手续合格、财务入账3个月内内需方向供方支付合同总价款100％。货款支付后卖方仍须按照承诺的保修年限予以免费保修到期满，若质保期内供方产品出现质量问题或供方未履行合同义务，则需方有权向供方另行主张因供方违约或产品出现质量问题而对需方造成的实际损失。

（3）需方在付款前，供方应提供等额合格的增值税发票，并承诺所有开具的发票本身及票面填写内容真实有效，且符合税务法规，具有法律效力。如因发票真实性存在问题而给需方带来任何法律、财务上的纠纷及损失，供方将承担一切责任并给与需方相应补偿。 

★4、验收：

（1）供方的产品必须为符合国家标准的合格新品，并完全符合需方对具体技术细节的要求，详见本合同附件。

（2）货到需方后，需方按附件约定的技术标准进行验收，如发现供方产品不合格，需方有权拒收，并有权要求供方免费包换或包修，不能修理或者调换，供方应给需方退货，并赔偿因此给需方造成的全部经济损失。

需方收货时的验收仅为形象验收，所出具的验收材料仅作为收货的依据，并不能作为供方产品合格的依据。

（3）需方收货后如发现质量问题，应在收货后 3个月内向供方提出，同时有权要求供方免费包换或包修，不能修理或者调换，供方应给需方退货，并赔偿因此给需方造成的全部经济损失。

★5、质量保证期及售后服务：

（1）供货方负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证买方正常使用。质量保证期为3年，在保质期内，由于卖方的原因，设备发生故障或不能使用，供货方应在接到通知后24小时响应，48小时内派人到现场解决问题，所有费用由卖方承担；

★6、培训人员现场培训：供货商提供必需的技术资料给客户，对设备使用人员进行现场使用培训，培训不少于两次

7、软件更新：软件终身免费升级。

8、培训服务：现场教学培训，并执行每半年一次的巡检。

第四章 评标方法

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“六 开标及评标”、“七 确定中标”及本章的规定评标。
一、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

二、评标原则及程序

（一）评标原则

评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
（二）评标程序

★1、资格审查

1.1详见投标人须知22条。资格审查表详见本章附件1。

★2、符合性审查

2.1详见投标人须知23条。符合性审查表详见本章附件2。

3、样品及演示

3.1投标人须知表11.3条中要求投标人提供样品或演示的，按照投标人须知表25.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。(样品或演示属于符合性审查的，按照投标人须知23条规定执行）

★4、同一品牌产品

4.1通过资格审查、符合性审查的不同品牌投标人不足3家的，按照投标人须知28条第（1）款执行。
4.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算。

4.3如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加比较及评价；报价相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）如本项目使用综合评分法，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在招标文件中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本章第4.3条规定处理。

★5、比较及评价

5.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。

5.2在评标期间，对投标文件的澄清按投标人须知24条内容执行。

5.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间（接到通知后  1   小时）内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标作为无效投标处理。

投标人的书面说明材料包含货物本身成本、人工费用、运输、税收等，以及报价不会影响产品质量或诚信履约能力的说明等。

投标人的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人的书面说明进行审查评价。投标人如有下列情况的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理：

拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；

书面说明不能证明其报价合理性的；

未在规定时间内递交有效书面说明书的。

★6、需落实的政府采购政策性规定：

6.1对于中小微企业的相关规定

6.1.1对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小企业声明函》的，对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：

（1）非联合体投标

       小型和微型企业相应产品、服务投标报价的   10%   （10%-20%）

（2）联合体投标

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额30%以上的，投标报价扣除   /   （4-6%）。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，按第本款（1）条规定享受扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 

6.1.2监狱企业视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，对其投标报价按本章5.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中提供了《残疾人福利性单位声明函》的，对其投标报价按本章5.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.1.4残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.2对于节能产品、环境标志产品的相关规定

节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。

采用最低评标价法的，对清单中投标产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。报价扣除比例为清单中产品报价的    /   %。

采用综合评分法评标的项目，对清单中产品给予相应的加分。（详见评分细则）
（2）供应商应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。

（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。

6.3对于列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务的相关规定

采用最低评标价法的：对列入《创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予其投标报价   /   （6-8%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

采用综合评分法评标的：对列入《创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予 8%    （6-8%）的加分（详见评分细则）。
★7、投标无效情况详见投标人须知。

★8、推荐中标候选人的原则

详见第一章投标人须知第29条，具体处理办法如下：

采用最低评标价法的：

扣除后的投标报价相同时，按投标报价由低至高排序；

按前款不能区分的，优先采购节能产品、环境标志产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会投票处理。

采用综合评分法的：

得分相同的，按扣除后的投标报价由低到高顺序排序；

按前款不能区分的，按投标报价由低至高顺序排序；

按前款不能区分的，优先采购节能产品、环保产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会投票处理。

三、确定中标人

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。

采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第一章投标人须知第31条规定的方式确定中标人。

附件1 

资格审查表

	序号
	审查项目
	审查标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人的身份证明
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	2
	组织机构代码证
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	3
	税务登记证
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	4
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书
	1.按给定格式填写

2.按规定签章
	
	
	

	5
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供）
	1.按给定格式填写

2.按规定签章
	
	
	

	6
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	1.信息完整

2.按规定签章
	
	
	

	7
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	8
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	9
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	1.信息完整

2.按规定签章
	
	
	

	10
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	1.按给定格式填写

2.按规定签章
	
	
	

	11
	其它资格证明文件（如适用，按投标人须知表1.3.4要求描述）
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	12
	信用记录（采购人或采购代理机构将按照招标文件规定的审查期间内进行查询）

联合体各方均需查询（如适用）
	无投标须知22.2.1所述的不良记录
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

          2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日      期：
附件2                  

符合性审查表

	序号
	审查项目
	审查标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	投标函
	1.按给定格式填写

2.响应招标文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	2
	递交投标保证金证明
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	3
	开标一览表
	1.按给定格式填写

2.响应招标文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	4
	分项报价表
	1.按给定格式填写，信息完整

2.响应招标文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	5
	技术规格偏离表
	1.按给定格式及填表要求填写

2.响应招标文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	6
	商务条款偏离表
	1.按给定格式及填表要求填写

2.响应招标文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	7
	投标人关联单位说明
	无投标须知1.5所述情形
	
	
	

	8
	其他符合性证明材料
	响应招标文件实质性要求
	
	
	

	9
	投标报价
	1.响应招标文件实质性要求

2.无投标须知26.2所述情形
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


注：1、进口产品的制造厂家的授权书（可视具体情况调整至符合性证明材料及符合性审查表中）

2、《创新产品和服务目录》内产品、服务证明材料（可视具体情况调整至符合性证明材料及符合性审查表中）

填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

          2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字： 

日      期： 

附件3                    

评分细则

（综合评分法适用）

（一）基本评分标准
	分项
	评分因素
	满分

分值
	说明

	价格
	投标报价
	30分
	投标人报价得分＝（评标基准价/投标报价）×100×30％。评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。

	技术
	投标对招标文件的响应程度
	25分
	评标委员会综合评定投标对招标文件的响应程度。1.完全满足招标文件得25分；普通项每负偏离一项扣0.5分；“△”项每负偏离一项扣1分，本项扣完为止。
注:加注“★”者为重要条款,若其中一条不满足将导致废标。注：△及★技术指标要求提供技术白皮书或产品说明书或官网截图证明材料作为支持材料证明其真实性，如不提供视为不符合技术指标要求将影响评标委员会对其评价，投标单位所提供的证明材料必须真实可信，如有弄虚作假，一旦被发现将按废标处理，并报请政府采购管理部门严肃处理，追究有关单位和人员的责任。

	
	产品质量
	15分 
	评标委员会应仔细审查投标文件的技术参数情况对此项进行综合评分。1、优秀标准：所投产品在产品质量等方面性能、品质和兼容性十分优越(得15分)；2、良好标准：所投产品在产品质量等方面性能、品质和兼容性比较优越（得10分）；3、一般标准：所投产品在产品质量、稳定性和兼容性等方面一般（得5分）。

	商务
	供货方案计划
	5分
	评标委员会对投标单位的供货方案计划的合理性等进行综合评定。1、优秀标准：投标人供货方案计划科学、合理、针对性强，对招标人十分有利(得5分）；2、良好标准：投标人供货方案计划较为科学、较为合理、针对性较强，对招标人有利(得3分）；3、一般标准：投标人供货方案计划基本可以满足招标人要求(得1分）。无供货方案计划得0分。

	
	培训方案
	10分
	评标委员会综合评定投标人所提供的培训方案进行综合打分：1、优秀标准：投标人提供的培训计划及内容、人员、课时安排的合理和完善程度高，服务方案详细(得10分)；2、良好标准：投标人提供的培训计划及内容、人员、课时安排的合理和完善程度及服务方案较为详细(得7分)；3、一般标准：投标人提供的培训计划及内容、人员、课时安排的合理和完善程度及服务方案一般(得5分)。无培训方案得0分。

	
	售后服务保障措施
	10分
	评标委员会对投标单位的售后服务保障中维修保养计划及质保期后售后服务的合理性等进行综合评定。1、优秀标准：投标人售后服务保障十分周全，对招标人十分有利(得10分）；2、良好标准：投标人售后服务保障较为周全，对招标人有利(得7分）；3、一般标准：投标人售后服务保障基本可以满足招标人要求(得5分）。无售后服务保障措施得0分。

	
	业绩
	5分
	提供近三年内（2021年3月1日至今）投标人类似项目供货业绩，每份得1分，满分5分。未提供不得分

（注：将合同复印件附在投标文件中，合同中须体现供货清单，时间以合同签订时间为准）


加分项评分标准

	加分

因素
	加分说明

	节能

产品
	对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值30%的加分，计算公式如下：

节能产品加分＝（节能产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值30×3%。

	环保

产品
	对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值30%的加分，计算公式如下：

环保产品加分＝（环保产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值30×3%。


第五章 政府采购合同条款及格式

购销合同

项目名称： 

招标编号： 

买    方：大连医科大学附属第一医院

卖    方： 

签署日期：  年 月 日

购销合同

买    方：大连医科大学附属第一医院

卖    方： 
大连医科大学附属第一医院       采购项目经   以     号采购文件，通过   方式进行了采购。经   推荐，买方确认，辽宁省政府采购管理办公室审查（如报省网，则有此句），   为成交供应商。买卖双方根据《中华人民共和国民法典》及其它法律法规之规定，经充分协商，就下面的条款和条件达成一致，签署本合同,以资共同信守。

产品清单：

	序号
	货物名称
	简要规格
	单位
	制造厂名（如有具体厂家则含此列）
	单价（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


上述产品的详细技术资料详见本合同附件一：技术要求及参数

第二条合同金额及付款方式

2.1合同总金额为（大写）：  元（人民币），小写￥:  。

2.2每批次货物到达买方指定地点且经买方保管员验收合格，并经买卖双方结算后三个月内支付当批次货款。

2.3付款前卖方应向买方提供符合要求的增值税普通/专用发票，卖方未提供或提供的发票不符合要求，买方有权拒绝付款，且不承担任何违约责任，同时，卖方不得以此拒绝或延迟履行合同义务，否则视为违约。
第三条　产品质量
3.1卖方的产品必须为符合国家标准的原厂合格新品，并完全符合买方对具体技术细节的要求。

3.2货到买方后  日内，买方按技术标准进行验收，如发现卖方产品不合格，买方有权拒收，并有权要求卖方免费包修或退换货，不能修理的免费包换，不能调换，卖方应给买方无条件退货，并赔偿因此给买方造成的全部经济损失。

3.3买方收货时的验收仅为形象验收，所出具的验收材料仅作为收货的依据，并不能作为卖方产品合格的依据。

3.4买方收货后如发现质量问题，应在收货后  日内向卖方提出，同时有权要求卖方免费包换或包修，不能修理或者调换，卖方应给买方退货，并赔偿因此给买方造成的全部经济损失。

3.5本合同质保期为    年，自买方收货并验收合格且正常使用后开始计算。

3.6质保期内卖方接到买方的通知后在24小时内到达现场提供无偿保修，并须在一周内修复，逾期须取得买方书面同意。如未能履行保修义务，买方可自行进行维修，维修费用由卖方承担。

第四条  包装
提供的商品应由卖方按照国家和行业标准正确合理地进行包装，以适应各种运输和良好保护，卖方应对由于不合理及不充分包装所造成的任何损坏及损失负责。

第五条  随机的必备品、配件、工具数量及供应办法由卖方负责，但应满足买方的需求。

第六条 供货期限

    本合同自 年 月 日开始执行，期限为一年或送货金额达到合同总金额，以先达到日期为准。买方每次订货应书面通知卖方，卖方须在接到买方书面通知  日内全部交货，并于交货后   个日历日内完成供货安装

第七条 供货地点和运输

7.1 本合同的供货地点即合同履行地为买方，具体供货地点卖方根据买方通知进行。

7.2 货物由卖方负责送到买方指定地点。卖方应根据行业惯例，采用合理妥善的方式自费将货物送达供货地点，且承担货物运输过程中的所有风险。

第八条  违约责任

8.1本合同双方签定后，买卖双方均应全面履行合同条款的责任和义务。合约条文对双方均有约束力，双方必须严格履行各项条款。任何一方不履行合同义务，即视为违约，由此造成的损失由违约方赔偿给守约方。

8.2如卖方违约或单方终止本合同造成买方经济损失时，卖方应按本批次货物价款的20%支付违约金，如该违约金不足以弥补损失的，卖方应继续赔偿。
8.3因卖方提供产品存在质量问题影响买方使用，卖方应在30日内更换和调整，否则买方有权解除合同并追偿损失。

8.4因卖方原因造成延迟交货，买方有权利收取卖方的违约赔偿金，每延期一日，买方收取卖方送货金额千分之三的金额作为赔偿，逾期超过30日，买方有权解除本合同，如若因此给买方造成损失，卖方承担全部损失的赔偿责任。

第九条 争议解决

因本合同履行所发生的争议，买卖双方应尽量协商解决，协商不成，诉至买方所在地人民法院审理解决。

因履行本合同产生争议诉至法院并经法院生效判决确认的违约方承担守约方为维护其权益而发生的全部费用，包括但不限于诉讼费、财产保全费、律师费、执行费、评估费、拍卖费、公告费等。

第十条  其他

10.1本合同由主文与合同基本条款共同组成，与本合同具有同等效力。

  10.2本合同及合同基本条款的内容均由买卖双方在平等自愿的基础上达成一致，不属于格式条款，具有同等效力。

10.3本合同未尽事宜，买卖双方可继续协商，所签署之补充协议与本合同具有同等效力。

10.4本合同一式七份，买方持四份，卖方持二份，招标代理公司持一份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章后生效。
买方（公章）：大连医科大学         卖方（公章）：   
附属第一医院                     

授权代表：                        授权代表： 

地    址：                        地  址：  

电    话：                        电    话： 

开户银行：                        开户银行： 

账    号：                        账    号： 

本合同由以上各方于 年 月  日在大连签署

合同基本条款

1.适用范围

本文件中所用下列名词的含义在此予以确定。

1.1“买方”系指大连医科大学附属第一医院，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。

1.2“卖方”系指本合同的供货方，包括该法人的法定代表人、法定的继任方和法人的受让方。

1.3“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.4“合同价”系指根据合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

1.5“货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切货物和材料。

1.6“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、安装、提供技术服务和合同中规定卖方应承担的其它义务。

1.7“合同条款”系指本合同条款。

1.8“项目现场”系指本合同项下货物安装、使用的现场。

2.技术规格和标准

2.1所供应和交付的货物的技术规格应符合询价文件中规定的技术规格。

2.2本合同项下所提供的货物应符合技术规格中所规定的技术标准，当技术规格中没有适用的标准时，货物应符合国内现行的权威标准。如国家标准或行业标准存在多种标准，执行最高或最严格标准。

3.合同标的

3.1货物名称、规格（型号）及数量等详见合同主文及其附件。

4.供货范围

4.1合同供货范围详见合同主文及其附件。

合同供货范围应包括所有货物、配件、技术资料及相关服务等。执行合同过程中如发现任何漏项和短缺，包括发货清单中未列入而确实属于卖方供货范围内或买方对货物的性能要求所必须的，均应由卖方负责自费将所缺的货物、配件、技术资料等按买方要求补上，且不发生额外费用问题。

5.合同价格

5.1本合同价包括合同货物的价格（含货物本身及技术资料、配件、技术服务等费用），还包括合同货物的设计费、安装费、调试费、税费、运杂费、装卸费、保险费和检验费等与合同有关的所有费用。

5.2合同的分项价格见合同主文及其附件，为合同内各分项货物的价格，包括在本合同价格内。

5.3本合同总价及其单价在合同交货期内为不变价。如交货逾期按合同法的相关规定执行。

6.关于专利权

6.1卖方应保证买方在使用货物或其任何一部分时不受第三方提起的侵犯其专利权、商标权和工业设计权的诉讼，并对此负责。

7.交货与运输

7.1合同货物的交货期及交货顺序应满足合同主文及其附件要求，并保证交货及时和货物完整。

7.2交货地点应满足合同主文及其附件要求。

7.3卖方负责安排运输和支付运输等杂费，以确保按照合同规定的交货期交货。

7.4合同约定的交货时间范围内的交货均视为正常交货。若双方因需要而变更货物的交货时间，须在合同约定的交货时间前二日通知对方，并且要得到对方书面认可。

8.包装要求

8.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，确保货物安全无损运抵项目现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方负责。

9.伴随服务

9.1卖方应提供所交货物的技术文件。该文件应包括相应的每一套设备和仪器的中文的技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应在合同生效后十六（16）天内寄给买方。另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。买方有权将卖方所提供的一切与本合同货物有关的资料分发给本项目有关的各方（如果是工程配套货物的话），并不由此而构成任何侵权。

9.2卖方还应提供下列服务：

(1)在到货后按期对货物进行现场安装、调试；

(2)提供货物组装和维修所需的工具；

(3)在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

(4)在最终用户处就货物的安装、调试、维护，对买方人员进行培训。

9.3伴随服务的费用已含在合同价中，买方无需另外单独地进行支付。

9.4卖方应及时提供与本合同货物有关的检验、试验、装卸搬运、安装、调试等全过程的服务。

9.5卖方需派代表到现场解决合同货物在安装中发现的质量及性能等有关问题。

9.6卖方派到现场服务的技术人员应是有实践经验、可胜任此项工作的人员。买方有权提出更换不符合要求的卖方现场服务人员，卖方应根据需要重新选派买方认可的服务人员。如买方在书面提出该项要求7日内卖方没有答复，将按本合同第15条规定视为卖方履约延误等同处理。 

10.质量保证

10.1货物应符合合同主文及其附件中所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合国家相关标准。该标准必须是行业内最新版本及最严格的标准。

10.2卖方应保证所提供货物是全新、未使用过的，是用最佳工艺和材料制造而成的合格产品。在货物最终验收合格后至质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料等的缺陷而产生的故障、损害及其因此给买方造成的全部经济损失负责。

10.3卖方保证所提供的商品与合同规定的质量、技术规格和性能等全部符合。卖方并保证所提供的货物在质量保证期内能正常使用。

10.4根据当地商检局或有关部门检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式向卖方提出索赔，卖方应根据买方的要求同时承担退货、换货等责任。

10.5本合同质保期从货物安装、调试合格并由卖方正式投入使用之日起计算。

在保质期内因设备本身的质量问题，卖方在接到买方通知后的指定时间内到达买方现场修复，并负责免费进行修理、更换零部件或退换。在质保期内，卖方应对货物出现的质量及安全问题负责处理、解决，并承担相关责任。具体方式按本合同附件：卖方《售后服务承诺》执行。

11.检验与验收

11.1在交货前，卖方应就商品的质量、规格、性能及数量做出准确和全面的检验，并出具商品符合合同规定的检验证书（包括试验记录和书面报告）。检验证书是付款时所需要的文件的组成部分，但不能作为有关质量、规格、数量或重量的最终检验。

11.2货物运抵现场后，卖方应向当地有关部门申请对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。一切检验和验收所发生的费用均由卖方承担。任何检验和验收均不影响卖方对货物及服务质量承担全部责任。

11.3货物安装、调试完毕时,双方应一同对其进行检验，如发现货物规格、质量、数量与合同不符，买方须出具双方认可的检验证书，并由卖方负责更换或赔偿。

11.4若卖方负责培训买方有关人员，须事先向买方提供人员技术培训计划并达到买方提出的验收标准。

12.索赔与索赔解决方法

12.1在卖方承诺的质量保证期满前如果发生货物的质量和规格与合同不符，或货物在使用过程中发生故障，包括潜在的缺陷或使用不良材料。买方有权根据权威机构出具的检验证书向卖方书面索赔。

12.2在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对自己负有责任且买方提出的索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1)卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用；

(2)根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格；

(3)用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并承担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应延长修补和/或更换件的质量保证期。

12.3如果在买方发出索赔通知后十五（15）天内，卖方未作答复，上述索赔应是视为已被卖方所接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后十五（15）天内或买方同意的延长期限内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜并征得买方同意，买方将从已付或应付货款中扣回索赔金额。买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。

12.4本合同所涉及货物检验及因货物质量问题发生争议需进行质量鉴定，由买方所在地的技术单位进行。
13.产权及风险的转移

13.1货物的产权和风险，均在货物通过验收合格后转移至买方。

14.付款 

14.1本合同中货款按合同价款支付。

14.2付款条件按主文约定。

14.3卖方应按照双方签订的合同规定交货。交货后卖方应把下列单据提交给买方或买方指定的最终用户，待买方收到其指定的最终用户提交的验收证书后，按14.2条款中规定的付款条件付款：

(1)制造厂家出具的质量检验证书和数量证明书；

(2)等额发票。

14.4卖方应在每批货物装运完毕后四十八（48）小时内将上述14.3条要求的单据递送给买方或买方在合同中指定的最终用户。否则买方可暂停付款，并不承担任何违约责任。

15.履约延误与误期赔偿

15.1卖方履约延误

(1)卖方应按照合同规定的时间表交货和提供服务；

(2)如卖方无正当理由而拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿金或违约终止合同；

(3)在履行合同的过程中，如果卖方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间。

15.2误期赔偿

(1)除不可抗力外，如果卖方没有按合同规定的时间交货和提供服务，买方应从货款中扣除误期赔偿金而不影响合同项下的其它补救方法。此项误期赔偿金由买方开户行代为扣除或由买方从已付或应付货款中扣除；

(2)若迟延交货超过7天时，买方有权终止合同，且卖方应向买方付以上规定之误期赔偿金，不得推诿或延迟；

(3)误期赔偿金及其最高限额由双方在合同主文中约定。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方有权终止合同。

16.不可抗力

16.1本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制，不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括，但不仅限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

16.2由于不可抗力导致卖方交货延迟或不能交货时，责任不在卖方，但卖方应立即将事件通知买方，并于事件发生后7日内，将事件发生地政府主管机关出具的事故证明书，邮寄给买方为证，即使在上述情况下，卖方仍应承担尽可能实际继续履行合同的义务，如果事件持续超过30天，买方有权撤消合同。如不可抗拒事件影响买方履约，则也应照此办理。

17.保险
17.1卖方应根据货物的特点，对货物在制造、运输、存放和交付过程中的丢失或损坏以及工作人员和第三方责任进行保险，费用由卖方承担。

18.税费

18.1中国政府根据现行税法规定对买方征收的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。

18.2中国政府根据现行税法规定对卖方征收的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

18.3在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由卖方负担。根据国家有关税收的法律、法规和规定，应由卖方交纳的与本合同有关的税费，由卖方承担。

19.分包与外购

19.1卖方未经买方同意不得将本合同范围内的货物进行分包（包括主要部件的外购）。卖方需就分包的内容、比例事先通知买方,并征得买方同意，否则不得分包。即使在买方同意的情况下，卖方亦须对分包货物承担本合同全部责任，同时与相关分包单位承担连带责任。

19.2卖方对所有外购部件承担本合同规定的全部责任。

20.合同的变更、修改和终止

20.1合同的变更

20.1.1本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方面的修改。任何一方对合同内容提出变更、修改、取消或补充的建议，均应以书面形式通知对方，并经双方法定代表人或委托代理人（须经法定代表人书面授权委托）同意并签字后方能生效。

20.1.2在满足20.1.1款规定前提下,买方可以就以下述内容或多项内容向卖方发出书面变更通知：

a.图纸、设计或技术规格，适用与合同规定的卖方为买方特殊制造和提供的货物；

b.运输或包装方式；

c.交货地点；

d.卖方所提供的服务。

20.1.3 如果上述的变更通知导致卖方履行合同项下的任何工作部分的成本或时间的增加或减少，无论该通知导致的变化如何，买卖双方都应对合同价格或交货时间表或两者做公正的调整，且应相应地修改合同。卖方在本条项下的任何调整要求必须在收到买方变更通知后的7天内提出。

20.1.4在合同执行过程中，若因国家计划调整而引起本合同的无法正常执行时，卖方和买方可以向对方提出终止合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商解决。

20.2合同终止

20.2.1违约终止合同

(1)在卖方有下列违约情形之一且采取的任何补救措施不起作用情况下，买方可向卖方发出书面通知，提出终止部分或全部合同：

a如果卖方未能在合同规定的期限或买方同意延长的期限内提供部分或全部货物；

b如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务；

c如果买方认为卖方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响买方在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害买方的利益，包括供应商之间串通投标（递交报价文件之前和之后）或报价，人为地使报价丧失竞争性，剥夺买方从自由的公开竞争所能获得的权益。

(2) 如果买方根据上述第20.2.1条的规定，终止全部或部分合同，买方可以购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。 卖方应继续执行合同中未终止的部分。

20.2.2破产终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

20.2.3 合同终止的损害赔偿

(1)在卖方无过错的情况下，对卖方在收到终止通知后已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接受。对于剩下的货物，买方不再接受，并不承担任何违约责任。

(2)如果买方严重违背合同规定，则卖方有权终止合同的部分和全部。但卖方应在终止合同1个月前书面通知买方并给予买方合理的补救期，如买方未能在这个期限内采取合理的措施加以弥补，卖方有权要求买方补偿因其他违约而造成的任何直接损失。但卖方应继续执行合同中未终止的部分。

21.争端的解决

21.1执行合同和合同有关事项所发生的全部争执，双方应友好协商加以解决，如协商仍不能解决，双方可向有管辖权的人民法院诉讼解决。

21.2国内合同（即买方与国内卖方签订的合同）应提交买方所在地有管辖权的人民法院审理。 

21.3在诉讼期间，除正在进行审理的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

22.适用法律

本合同应按照中华人民共和国现行法律进行解释和履行。

23.保密

23.1因买卖双方的合作所了解到对方业务上及技术上的机密时，在没有对方的允许下不能透露给第三者。

23.2买卖双方在合同期间及在合约到期或解除后，仍有第一项的义务，因违反此规定给对方造成损失时要赔偿一切损失。

24.合同生效及主导语言

本合同于主文约定的生效条件具备时生效。本合同一式陆份，中文书就，买方持三份，卖方持二份，招标代理公司持一份。 
25.其他

如需修改或补充合同内容，须经双方协商。双方修改或补充的协议将作为本合同不可分割的一部分。   

自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

项目名称： 

为贯彻落实中央、省、市关于治理商业贿赂文件精神，进一步推进党风廉政建设和纠风工作，建立健全治理商业贿赂长效机制，按照相关文件精神，在参与招标公司组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、买卖双方必须遵纪守法，严格执行上级纠正医药购销和医疗服务中不正之风和治理商业贿赂的有关文件精神，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举”的原则，深化源头治理。双方应严格执行设备、器械招标采购制度，严格执行有关管理规定。

二、卖方（厂商、经销商）不得派代表到医院，以借名科研费、开发费、宣传费、推销费等形式推销设备、器械，对医院领导、后勤保障部和医务人员发放回扣等商业贿赂不正当行为的，一经发现，中止购销合同和其他一切业务。

三、卖方（厂商、经销商）不得派代表到医院临床各科进行新设备、器械申请促销，或以不正当交易手段诱导临床医生用其所供设备、器械。一经发现，中止购销合同和其他一切业务。

四、买方医院领导、后勤保障部有关人员以及临床医务人员如借新设备、器械引进之机收受买方（厂商）的回扣、物品或索贿等违法行为，卖方对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。如出现有违法违纪行为，一经查实，除依法依规处理外，在五年内不得在贵院经销产品。

五、不与其它供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取成交，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

六、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

买方（盖章）：大连医科大学附属第一医院   卖方（盖章）： 

授权代表：                              授权代表： 

经办人：                                经办人： 

年 月  日                             年   月   日

正本/副本








