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第一章 招标公告

项目概况

弥勒市人民医院数字减影血管造影（DSA）设备采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2025年09月16日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：Q53A00725001234
2.政采云项目编号：HHZC2025-G1-02051-YZGF-1135
3.项目名称：弥勒市人民医院数字减影血管造影（DSA）设备采购项目
4.预算金额（万元）：1600.00
★5.最高限价（万元）：1600.00
6.采购需求：
	序号
	是否接受进口
	产品（项目）名称
	数量
	计量

单位
	★最高单价限价

（万元）
	★最高总价限价

（万元）
	备注

	
	否
	数字减影血管造影（DSA）
	2
	套
	800.00
	1600.00
	


★注：1）投标人须对招标范围项目内容进行整体投标报价，不得缺项漏项，否则按不实质性响应招标文件要求处理。

2）详细技术要求见招标文件第五章“货物需求及技术要求”。

6.1合同履行期限（交货期）：合同签订后，自采购人发出交货通知之日起30个日历日内。如遇特殊情况，以采购人另行通知时间为准。
6.2本项目（不接受）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1投标人必须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人（提供营业执照或其他类似的法定凭证复印件/扫描件）；

1.2投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：1）提供有效的2023年或2024年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括财务审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（执行小企业会计准则的投标人可不提供）及附注（执行小企业会计准则的投标人可不提供）（“四表一注”不得缺少任何一项，若投标人成立时间不足1年的，可根据自身实际情况提供成立至今经第三方审计的财务会计报表）；2）可提供自投标文件提交截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明；3）可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构对投标人进行资信审查后出具的投标担保函。注：投标人可根据自身情况提供上述序号1）、2）、3）任意一种证明材料（原件扫描件）。

1.3投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供书面承诺或证明材料；

1.4投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

1.4.1 依法缴纳税收：缴税所属时间在2024年7月至投标截止日期前任意连续2个月的税务局税收通用缴款书复印件/扫描件或银行电子缴税（费）凭证复印件/扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件/扫描件（注：成立未满2个月的投标人提供自成立以来的相关纳税证明或情况说明；依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件）。
1.4.2 依法缴纳社会保障资金：缴费所属时间在2024年7月至投标截止日期前任意连续2个月的社会保险费缴款书复印件/扫描件或银行电子缴税（费）凭证复印件/扫描件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件/扫描件（注：成立未满2个月的投标人提供自成立以来的相关纳税证明或情况说明；依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件）。
1.5投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购的项目。小微企业价格扣除优惠比例:10%，满足条件的投标人须按要求提供所投标段的《中小企业声明函》，否则不予进行价格扣除。
3.本项目的特定资格要求：
3.1投标人若为代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可/备案证，所投产品制造商医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不作此要求）、所投产品的医疗器械注册证；投标人若为制造商，须提供医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不作此要求）、所投产品的医疗器械注册证。医疗器械生产或经营许可/备案证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（扫描件加盖电子公章。根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。
3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，及未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”。（以本项目招标公告发布后对上述信用信息进行查询核对的结果为准）

3.4本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1.时间：2025年08月25日17:30至2025年09月01日23:59，每天上午08:30至11:30，下午13:30至23:59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：政采云平台线上获取（https://www.zcygov.cn/）
3.方式：1.凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。注：云南本地投标人如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南 CA 需到云南CA办理处进行升级）。外省投标人在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。

4.按上述要求获取文件的投标人视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。
5.售价（元/份）：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年09月16日14时00分（北京时间）
2.地点：投标人应按照本项目采购文件和"政采云"平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至"政采云"平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在"政采云"平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、★实施地点：弥勒市人民医院，采购人指定地点。
2、★交货方式：中标后到达采购人现场进行实地勘察，为采购人提供场地设计指导及场地设计方案，完成设备的安装调试验收。安装调试验收完成，要求生产厂家安排专业的工程师现场完成安装并进行操作使用培训。
3、★质量保证期：整机原厂质保不少于3年，质保期内对所有硬件进行维护及升级，软件功能终身开放、维护及升级。
4、★产品生产时间要求：所供设备的生产时间须在合同签订前6个月内。

5、★质量要求：符合国家、行业及文件相关质量要求及采购人技术要求，一次性验收合格。

6、本项目不接受进口产品参与投标，详见“采购需求”。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

7、开标方式：网上开标

是否需要缴纳投标保证金：是

（Q53A00725001234）弥勒市人民医院数字减影血管造影（DSA）设备采购项目:

保证金金额：100000.00（元）
保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、保证保险、其他非现金形式：银行转账、网银、电汇等形式，投标人可根据实际情况，选择保证金的提供或缴纳方式。
保证金缴纳截止时间：2025年09月16日14时00分
其他：

1、发布公告的媒介：本次招标公告在《云南省政府采购网》、《政府采购云平台》上发布，采购人及采购代理机构对其他网站发布或转载的公告内容不承担任何责任。

2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

3. 各投标人应在开标前应确保成为政采云平台投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。凡有意参加投标的投标人，须在政采云平台办理数字证书（CA）CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并通过政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程；

4.投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政采云公司网站（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys）进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询以及云南CA操作问题：请致电云南CA，4006727666；云南CA紧急联系方式：15288315056；云南壹证通CA联系方式：云南壹证通CA操作问题请致电：4000040628，云南壹证通CA紧急联系方式：19988166369。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为投标人自动弃标。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：弥勒市人民医院
地址：云南省红河州弥勒市弥勒大道西侧

联系方式：伍老师（0873-3177094）
2.采购代理机构信息

名称：云南招标股份有限公司

地址：云南省昆明市人民西路328号
联系方式：0871-65340976
3.项目联系方式

项目联系人：张迁、刘心田、王丹阳、孙艺昕、严童
电话：0871-65340976
第二章 投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1
	采购人
	弥勒市人民医院

	
	采购代理机构
	云南招标股份有限公司

	
	项目名称及项目编号
	项目名称：弥勒市人民医院数字减影血管造影（DSA）设备采购项目
项目编号：Q53A00725001234

	2
	资金来源
	财政性资金；已落实

	3.1
	采购需求
	详见招标文件第五章“货物需求及技术要求”。

	★3.2
	合同履行期限（交货期）、实施地点、质量要求
	详见招标文件第一章“招标公告”。

	★4.1.1
	投标人必须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人
	见第一章“招标公告”二、申请人的资格要求

	★4.1.2
	财务状况报告
	见第一章“招标公告”二、申请人的资格要求

	★4.1.3
	纳税证明材料的时间范围
	见第一章“招标公告”二、申请人的资格要求

	★4.1.4
	缴纳社会保险证明材料的时间范围
	见第一章“招标公告”二、申请人的资格要求

	★4.1.5
	履行合同所必需的设备和专业技术能力
	见第一章“招标公告”二、申请人的资格要求

	★4.1.6
	参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	见第一章“招标公告”二、申请人的资格要求

	★4.3
	本项目的特定资格要求
	见第一章“招标公告”二、申请人的资格要求

	★4.5
	是否接受联合体投标
	不接受

	9.1
	招标文件澄清截止时间
	提交投标文件截止时间十五日前

	13.1.3
	构成投标文件商务部分的其他资料
	1、招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。

	13.1.4
	构成投标文件技术部分的其他资料
	1、第五章“货物需求及技术要求”中要求提供的其他资料；

2、招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。

	★15.1
	本项目预算金额及最高限价
	见第一章“招标公告”

	★17.1
	投标文件有效期
	从提交投标文件截止之日起90日历天

	18.1
	分包
	■本项目不得分包。

□本项目中，可以分包。

	★21
	投标保证金
	一、投标保证金形式：支票、汇票、本票、保函、保证保险、其他非现金形式：银行转账、网银、电汇等形式，投标人可根据实际情况，选择保证金的提供或缴纳方式。

二、投标保证金金额：￥100000.0000元（人民币壹拾万元整）。

三、投标保证金办理程序

1、银行转账：投标（交易）保证金应以投标人自身的名义提交，并且必须从其基本账户一次性汇入或转入招标人指定的帐户，不得以分支机构其他名义提交（按照规定，投标人可以为自然人的项目除外）。

投标保证金缴纳至如下账户：

开户名称：云南招标股份有限公司

开户银行：富滇银行股份有限公司昆明科技支行；

开户账号：010000026342；

2、保证保险：

（1）当投标人未能按照招投标文件要求履行投标义务而导致招标人受到损失时，由保险公司按照保险合同对招标人的损失承担代偿责任。

（2）投标人在支付投标保证金保险费时，必须使用基本账号资金支付购买，未从基本账户转出支付保费造成经济纠纷的应由企业自行承担。

（3）在投标保证保险中，投标人为投保人，招标人为被保险人。

3、银行保函：

（1）当投标人未能按照招投标文件要求履行投标义务而导致招标人受到损失时，由担保银行按照要求对招标人的损失承担代偿责任。

（2）在投标担保中，投标人为被担保人，招标人为受益人。

四、投标保证金有效期同投标有效期，需符合本章17.1条规定。

五、提交投标保证金的截止时间为：同投标截止时间。

	22
	投标文件的提交
	本项目为电子化采购项目，投标文件的提交、开启等程序均通过政府采购云平台进行，投标人无需提交纸质文件、无需到达招标现场。

	23.1
	提交投标文件截止时间
	见第一章“招标公告”

	23.2
	提交投标文件的地点
	见第一章“招标公告”

	23.3
	投标文件的退还
	不予退还

	25.1
	开标时间和地点
	提交投标文件截止时间和地点

	27.3
	评标方法
	综合评分法

	32.1
	履约保证金
	合同总价8%

	33.1
	备选方案
	不接受

	33.2
	需要补充的其他内容

	1）
	增值税专用发票开具说明：

需要开具增值税专用发票的投标人，除具备增值税一般纳税人资格外，还须带上增值税专用发票的开票信息（在税务机关登记的单位名称，税务登记号，地址和电话，开户银行和账号）并加盖该公司财务专用章，到云南招标股份有限公司财务部现场办理发票开具手续。

	2）
	本项目招标（采购）代理服务费参照国家计委计价格［2002］1980号文和国家发展和改革委员会办公厅发改办价格[2003]857号的规定下浮25%计费。招标（采购）代理服务费，由中标人（成交人）在领取中标（成交）通知书时向代理机构一次性支付。

	3）
	省级政府采购中标人须知：

中标人在《云南省政府采购网》查询到中标公示后，需办理以下事宜：

1、在《云南省政府采购网》（http://www.yngp.com）完成云南省政府采购管理信息系统供应商入库申请。

2、缴纳招标代理服务费。

3、领取中标通知书，并与采购人联系、洽谈采购合同。


一、总  则

1. 采购人、采购代理机构、项目名称及项目编号，详见招标文件“投标人须知前附表”。

2. 资金来源：“投标人须知前附表”中所述的资金，用于采购“货物需求及技术要求”所列内容。
3. 采购需求

3.1 本项目采购需求：见“投标人须知前附表”。

★3.2 本项目合同履行期限（交货期）、实施地点、售后服务、质量要求：见“投标人须知前附表”。

★4. 合格的投标人

4.1投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料：

4.1.1投标人必须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人；提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照（扫描件）；

4.1.2投标人必须提供财务状况报告，具体年份详见“投标人须知前附表”）1）经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括财务审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（执行小企业会计准则的投标人可不提供）及附注（执行小企业会计准则的投标人可不提供）（“四表一注”不得缺少任何一项，若投标人成立时间不足1年的，可根据自身实际情况提供成立至今经第三方审计的财务会计报表）；2）可提供自投标文件提交截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明；3）可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构对投标人进行资信审查后出具的投标担保函。
注：投标人可根据自身情况提供上述序号1）、2）、3）任意一种证明材料（原件扫描件）。

4.1.3投标人提供近期内（具体月份详见“投标人须知前附表”）的税务局税收通用缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明扫描件；

4.1.4投标人提供近期内（具体月份详见“投标人须知前附表”）的社会保险费缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或社保管理部门出具的有效的缴款证明扫描件；

4.1.5投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供书面承诺或证明材料；

4.1.6投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

4.2投标人须落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.3本项目的特定资格要求：详见“投标人须知前附表”。

4.4符合上述条件的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

4.5 本项目不接受联合体投标。
5. 投标费用

5.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。

6.质疑

6.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当在知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源且证据合法、真实、有效。采购人或采购代理机构应当在7个工作日内对投标人依法提出的质疑作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

投标人知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。（中标公告发布之日起七个工作日内）

6.2投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

6.3提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

6.4投标人提供的质疑书（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章（原件）。

受理质疑部门：

云南招标股份有限公司招标七部                  电话：0871-65340976

通讯地址：昆明人民西路328号办公楼210室      邮编：650106
7.投诉

7.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内书面向同级财政部门提出投诉。

二、招标文件

8. 招标文件构成

8.1要求提供的服务、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：

第一章  招标公告

      第二章  投标人须知

      第三章  合同书样式及主要条款

第四章  投标文件格式

      第五章  货物需求及技术要求
第六章  资格评审标准

第七章  评标办法

9.招标文件的澄清

9.1投标人应认真核查招标文件，如有疑问的，投标人可以在“投标人须知前附表”规定截止时间前以澄清函形式（加盖单位章）要求采购人澄清，截止时间后送达的澄清要求不予接受。

9.2采购代理机构将以书面形式答复所有购买招标文件的投标人（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其他澄清方式为无效。
10.招标文件的澄清或者修改

10.1采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，于招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

10.2采购代理机构和采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将变更时间通知所有购买招标文件的投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

10.3采购人对采购文件中的涉及评标办法、评审项目等重要评审内容做出变更，将同时发布补遗文件进行说明以保证各投标人都能重新获取并用于编制投标文件。

10.4投标人应在投标截止时间前及时在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上查看有关招标文件的答疑、补遗内容。否则，后果自负。

三、投标文件

11. 投标文件编写注意事项

11.1投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求（详见“货物需求及技术要求”）和商务条件后，编写投标文件。招标文件中标注★号的条款为实质性要求和条件，投标文件必须响应招标文件的实质性要求和条件，不满足任何一条将导致投标无效。

11.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指：投标人必须对招标文件中的实质性要求和条件的内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料。

12. 投标的语言及计量单位

12.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

12.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

13. 投标文件构成

13.1投标人编写的投标文件应由下列部分构成，并按第四章“投标文件格式”要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供扫描件。

13.1.1开标一览表；

13.1.2资格证明文件；

13.1.3商务部分；

13.1.4技术部分。

13.2投标人同时投多个标段（若分标段时）的，投标文件应按标段分别编制，单独成册。

14. 投标文件的格式要求

14.1投标人应按第四章“投标文件格式”提供的格式完整地填写。

15. 投标报价

★15.1本项目预算金额及最高限价见“投标人须知前附表”，若投标人的投标报价超过最高限价，按不实质性响应招标文件要求处理。
15.2投标人须就“货物需求及技术要求”中的所投包货物内容作完整唯一报价，报价方式为固定总价包干。
15.3投标人应依据招标文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足招标要求的投标货物的竞争性报价。投标报价包括但不仅限于货物的出厂价，安装调试需求的备品备件的价格、运杂费，投标人技术服务费，保证期内缺陷的修复补救费用，市场价格变化的风险费用、利润、税金等的总和，该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证投标人完成履行合同所需的全部工作，此价格在合同签订后将不作调整。

15.4货物的出厂价指制造厂生产的，满足招标要求及符合国家质量检测标准的货物的价格。包括但不仅限于产品的设计费、投标人为取得生产制造投标货物所需的图纸或为采购人提供所生产货物的图纸和技术资料的费用、生产所需的材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费、外购配套件费、包装费、利润和税金等费用。还包括必不可少的部件、标准备件、专用工具的价格。

15.5安装调试需求的备品备件，指设备安装调试过程中的必须提供的备品备件。

15.6运杂费用：即投标货物到交货地点前的所有费用，包括铁路或公路运费、提货及转运费用、短途运费、包装费、装卸费用、加固费用、保险费等。

15.7技术服务费用包括：设计联络费用（若有）、端口接入费用、现场服务（包括指导安装和调试费用）和人员培训的费用、技术资料费以及技术咨询协调费用等。

16. 投标货币

16.1投标以人民币报价。
17. 投标文件有效期

★17.1在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

17.2投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购代理机构可以不退还投标保证金。

17.3在特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效，但投标人有权收回其投标保证金。

18.分包

18.1“投标人须知前附表”规定允许分包的项目，投标人在中标后只能将项目的非主体、非关键性工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

★19. 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
20. 投标文件的编制

20.1投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。

★20.2如投标人提交的电子标书不符合20.1要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。

20.3投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

20.4关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未提供。

20.5投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

20.6投标文件应由法定代表人或其委托代理人在规定的电子签名处逐一电子签名（电子签名或电子签章），要求盖章处应盖单位章（电子签章）。
21. 投标保证金

21.1投标保证金为人民币。投标人应在提交投标文件截止时间以前按“投标人须知前附表”规定的金额提交，并在规定的时间内保持有效。

21.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构将在自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

21.3未中标人的投标保证金将在中标公告发出后5个工作日退还；中标人的投标保证金将在采购合同签订之日起5个工作日内退还。

21.4投标保证金的退回方式：

1）以银行转账、网银、电汇缴纳的保证金，以网银对公转账的方式退还到投标人打款账户；

2）以支票、汇票及本票等票据方式缴纳的保证金，经财务查账确认后以对公转账的方式退还到投标人开户账户；

3）以银行保函或者保证保险方式缴纳的保证金由投标人自行联系出函机构进行退还。

21.5下列情况发生时，投标保证金将不予退还

（1）投标人在投标有效期内要求撤回投标的；

（2）中标人中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（3）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（4）中标人拒绝履行合同义务的。
四、投标文件的提交

22. 投标文件的密封与标记

22.1投标人进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。招标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

22.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书。

22.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

23.提交投标文件截止时间和地点

23.1投标文件的提交/上传不得迟于“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间。逾期送达/上传的投标文件，将被拒收。

23.2投标人必须在规定时间内将投标文件提交到“投标人须知前附表”规定的地点。

23.3 除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

23.4在投标截止时间前，投标人可以撤回在网上已递交的投标文件，修改后重新上传，无须书面形式通知采购人。

23.5修改的投标文件应按照本章第20款、第22款的要求进行重新编制、加密和递交。

23.6在投标截止时间后递交的投标文件不予撤回。
五、开标与评标

25. 开标

25.1采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，邀请各投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会，如投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

25.2投标截止后投标人不足3家的，不得开标。

25.3开标程序：

开标会由采购代理机构主持，具体流程如下：

（1）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的CA锁按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起60分钟内完成对电子投标文件在线解密。

（2）发起解密指令之时起5分钟内投标人还未进行解密的，代理机构可通知投标人，投标人未预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，视为撤回投标文件。

（解密异常情况处理：详见本章27.2电子交易活动的中止）如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

24.4开标工作人员将做开标记录。

24.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

26.资格审查

26.1开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

27.评标

27.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人及以上单数(技术复杂、专业性强。采购项目通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家)。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

采购人委派代表参加评标委员会的，要向采购代理机构出具授权函。

27.2评标原则及方法

    评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

27.3评标方法

本项目按“投标人须知前附表”规定的评标方法评标。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。第七章“评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

27.4评标应当在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和与评标活动有关的人员在政府采购活动中应严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况。

★27.5在评标过程中，评标委员会发现投标人有本须知19条款规定的情形，应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

★27.6有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

27.7（适用于综合评分法）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

27.8（适用于最低评标价法）提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

27.9若单个标段为非单一产品采购，采购人对于招标文件“第五章规定的核心产品”，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

28. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
六、中标结果

29.中标人的确定

29.1采购代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人确认。

29.2采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告中推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

30.中标通知书

30.1中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日，同时向中标人发出中标通知书。

30.2中标通知书是合同的一个组成部分。

31.签订合同

31.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订政府采购合同。

31.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，或中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

31.3按政府采购法，采购合同履行中采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32.履约担保

32.1签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”上确定的履约担保的金额及形式，向采购人提交履约担保，联合体中标的，其履约担保由牵头人递交。否则，视为放弃中标项目，投标保证金将不予退还。

32.2签订合同前，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

七、其他事项

33.需要补充的其他内容
33.1“投标人须知前附表”中若规定可以接受备选方案的，投标人在投标文件中只能提供一个备选方案，并注明主选方案，且备选方案的投标价格不得高于主选方案。凡提供两个以上备选方案或未注明主选方案的，该投标将被视为未实质性响应招标文件要求。

评标委员会在对有备选方案的投标人进行评审时，应当以主选方案为准进行评审，如考虑备选方案的，备选方案必须实质性响应招标文件要求。

33.2其它需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

34.招标文件编制依据

34.1本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制。

第三章 合同书样式及主要条款

合同条款前附表

	序号
	项目
	内  容

	一
	合同履行期限（交货期）
	详见招标文件第一章“招标公告”。

	二
	实施地点
	详见招标文件第一章“招标公告”。

	三
	交货方式
	详见招标文件第一章“招标公告”。

	四
	质量要求
	详见招标文件第一章“招标公告”。

	五
	付款方式
	（1）合同签订前5日内，乙方向甲方支付合同总价款8%的履约保证金。

（2）甲方收到履约保证金之日起30日内，凭乙方开具的正式发票，甲方向乙方支付合同总价款的30%。

（3）合同约定的所有仪器设备安装调试完成并经甲方验收合格后30 日内，乙方凭①甲方的验收合格报告、②乙方开具的正式发票、③甲方要求的其他资料等向甲方申请支付合同总价款的50%。

（4）设备正常运行满6个月后，甲方30个工作日内向乙方支付合同总价款的20%。

（5）设备终验完成且无异议后，设备开始进入质保期。乙方应在质保期满后15个工作日内提交完整付款申请材料，且乙方已完整履行质保期全部义务，甲方确认无任何质量、服务、违约等异议后，甲方自收到乙方付款申请材料60天内一次性无息返还乙方全部履约保证金。若乙方存在违约、设备不合格或服务不到位等情形，甲方有权不予退还履约保证金。乙方逾期提交付款申请材料的，保证金退还期限相应顺延。

（6）双方可根据工程进度及实际情况，双方协商后可灵活调整付款时间节点。

款项支付前，乙方需向甲方开具合法有效、符合甲方要求的增值税专用发票。乙方未按约定开具合规发票超过5个工作日的，每逾期一日按应开票金额0.5%向甲方支付违约金。乙方提供发票不符合法律规定或合同约定的，甲方有权延缓或拒绝付款且不承担任何违约责任或费用。

	六
	质量保证期
	整机原厂质保不少于3年，质保期内对所有硬件进行维护及升级，软件功能终身开放（设备软件系统需预留甲方监管接口且不得设置访问限制）、允许无偿对接信息化接口获取设备运行状态和数据、维护及升级终身负责维修，第三方软件终身维护及升级，保修期自设备安装完毕，双方签署统一格式的验收报告后开始计算。

包括但不限于操作系统版本迭代适配。软件升级服务中断超过48小时的，每次按合同总价1%向甲方支付违约金。保修期间要确保系统的正常运行，保证全年开机率(按365天/年计算)不低于95%（计算方法：开机率=实际正常运行天数/365天×100%，设备停机需经甲方书面确认），如达不到此标准，需按1:3（停机一天延长三天）天数延长，延长期中出现停机按同样比例要求顺延保修期。每降低1%扣减质保金总额的5%，且甲方有权要求乙方承担由此产生的全部损失。在质保期内投标人须提供良好的售后服务，售后服务包括对招标人相关人员的培训和保证设备的正常使用。免费质保期届满后，乙方须提供终身维修服务，且零部件如出现寿命异常（明显短于该零部件正常寿命），经甲方单方认定或权威部门鉴定，乙方应免费更换及维修。

	七
	合同份数
	本合同一式柒份，甲方执肆份，乙方执贰份，财政主管部门合同备案壹份。


备注：合同封面以政采云系统打印的封面为准。

甲方：（采购人全称） 
乙方：（投标人全称）

甲乙双方根据（采购标段名称）（标段编号）的公开招标采购结果，经双方协定达成一致，签订以下内容：

一、设备（产品）名称、品牌、型号规格、技术参数和数量、单价、总价：                   
金额单位：人民币：元

	序号
	仪器设备名称
	品牌
	规格型号
	产地
	生产厂家
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注（质保期、维保服务期等）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（大写）
	
	小写（元）
	


根据上述合同文件要求，技术参数见附件，如乙方未按附件技术参数提供设备，除承担更换责任外，应按设备总价20%向甲方支付惩罚性违约金。
二、配套资料和配套附属设备、配件、必要消耗品、易损件等详见乙方投标（或采购）文件。
三、产品使用要求
产品使用符合国家、行业技术标准，并满足甲方技术要求。
四、乙方保证上述仪器设备的配套设备、备品备件（含易损件）、配件消耗品能够长期（供应期限不得低于设备设计使用寿命，逾期供应按每日合同总价0.1%支付违约金）向甲方供应。
项目名称：“标的名称”招标编号：

	序号
	名称
	规格和型号
	数量
	单位
	单价

（元）
	总价

（元）
	生产厂家

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


五、乙方送货时间、地点

1、本合同签订后，自采购人发出交货通知之日起30个日历日内，乙方应按本合同约定将仪器设备（含必要消耗品、配套资料、配套附属设备、配件等）送到甲方指定的地点 弥勒市人民医院及甲方指定地点。如遇特殊情况，以甲方另行通知时间为准。

2、乙方应当将到货日期至少提前3天书面通知甲方，未提前书面通知甲方或擅自将货送至使用部门的，不视为货物已交付，甲方有权拒收且不承担任何费用，所产生的一切后果及损失由乙方自行承担。

六、安装调试

1、乙方负责所有仪器设备的安装调试。

乙方工作人员在履约过程中发生安全事故的，由乙方承担全部责任并按事故损失金额20%向甲方支付违约金。

2、仪器设备安装、调试必须符合 国家标准、行业标准 （医疗器械须符合注册证标准或注册产品标准），并满足甲方技术要求。

3、本合同约定的所有仪器设备安装调试完成时间（即设备送达甲方指定地点并按规范安装调试完毕时间）为到货开箱后 7 日内。特殊情况需经甲方书面同意方可延长时间。

4、乙方负责对使用、保管、日常保养、清洗消毒和甲方相关人员进行相应培训，保证甲方能安全正常地使用设备。甲方相关人员经培训考核合格后方可进行设备验收，培训不合格的，甲方有权拒绝验收设备。

5、包装

（1）设备的包装应符合国家的规定和双方约定，并确保设备安全、卫生地按符合设备的储运规定运交甲方，非因甲方原因，在运输和销售过程中有破损或不符合要求的包装，乙方应予全部退换。

（2）设备的包装应符合中华人民共和国法律、法规中有关标示的说明、产地、原材料、用途、警告、保质期及保质条件、生产日期等之规定，否则甲方有权拒收，由此所造成的一切损失及费用均由乙方承担。
七、付款方式

1、甲方收到履约保证金之日起30日内，凭乙方开具的正式发票，甲方向乙方支付合同总价款的30%，即：人民币__________元（大写                               ）。

2、合同约定的所有仪器设备安装调试完成并经甲方验收合格后30 日内，乙方凭①甲方的验收合格报告、②乙方开具的正式发票、③甲方要求的其他资料等向甲方申请支付合同总价款的50%，即：人民币__________元（大写                               ）。

3、设备正常运行满6个月后，甲方30个工作日内向乙方支付合同总价款的20%，即：人民币__________元（大写                               ）。

4、双方可根据工程进度及实际情况，双方协商后可灵活调整付款时间节点。

款项支付前，乙方需向甲方开具合法有效、符合甲方要求发票，乙方提供发票不符合法律规定或合同约定的，甲方有权延缓或拒绝付款且不承担违约责任。

甲方对付款节点调整具有最终解释权，乙方不得以进度变化为由主张加速付款。

八、履约保证金

（一）履约保证金的交纳

1、履约保证金金额：合同金额的8%，即：人民币__________元（大写                      ）。

2、履约保证金交纳方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

3、合同签订前5日内，乙方向甲方支付合同总价款8%的履约保证金。

（二）履约保证金的退还

设备终验完成且无异议后，设备开始进入质保期。乙方应在质保期满后15个工作日内提交完整付款申请材料，且乙方已完整履行质保期全部义务，甲方确认无任何质量、服务、违约等异议后，甲方自收到乙方付款申请材料60天内一次性无息返还乙方全部履约保证金。若乙方存在违约、设备不合格或服务不到位等情形，甲方有权不予退还履约保证金。乙方逾期提交付款申请材料的，保证金退还期限相应顺延。

九、验收标准：

1、验收基本条件：设备资料齐全（含进口设备具备检验检疫证明、国产设备具备出厂合格证明等），配置齐全，设备功能经过临床验证、达到使用要求。

2、验收时间：设备仪器安装调试完成，操作人员经过培训并正常投入使用后，甲方有权单方认定验收结果，乙方不得以任何理由拒绝甲方验收结论。如乙方对验收结果有异议，可在收到验收结论之日起3日内提出书面异议，逾期视为无异议。若存在争议，则提交双方共同确定的质检部门进行检测，相关费用由乙方承担），由甲方组织初次验收。验收标准:包含但不限于技术协议、设计图纸、材质证明、设备使用说明书、设备合格证、调试检测报告等相关资料进行验收。验收分三个依次递进的阶段，即初步验收阶段、调试试运行阶段，最终验收阶段。

（1）初步验收

合同签订后，乙方负责将完整配套的原封设备（含开机必要消耗品）送到甲方指定的地点（用户指定地点），由甲乙双方共同开箱初验，包含检查设备及备件的包装、外观、规格、数量、重量等，并由乙方按合同规范要求完成安装测试。交货时，乙方随货向甲方交付设备必需的合格证、保修卡，相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册等）及配备的用件、工具等。初步验收后3日内由甲方向乙方出具初步验收单，但此行为并不表示完成验收并认可验收合格。

（2）调试试运行阶段

出具初步验收单后三日内，乙方应当对设备进行指导调试工作，调试过程应有甲方人员现场监督，试运行期间至少为3日，试运行期间应由乙方每日做试运行记录并由甲方签字确认。

调试试运行即设备通电带料运行，设备性能稳定，能够达量、达产、达标，各项参数及指标符合招投标文件要求。

（3）最终验收阶段

调试试运行后三日内，由乙方书面通知甲方进行最终验收。最终验收期为十五日。但在最终验收前，乙方应将设备的设计图纸、材质证明(向第三人购买原材料的合同及增值税发票等)、设备合格证、使用说明书、操作指南等原件或甲方认可的复制件(签章)及安装调试试运行记录等资料交付甲方，作为最终验收的先决条件。最终验收中，甲方将以技术协议及上述资料为标准对设备进行比对、检测等评定。最终验收后三日内由甲方向乙方出具最终验收单，视为验收合格。

验收期的调试费(包括电费、水费、人工费、带料运行的材料费等)由乙方负担。

若设备存在隐蔽(内在)质量瑕疵或缺陷，不能在最终验收中发现，则仍视为验收不合格。甲方应在发现瑕疵或缺陷后三日内提出书面异议，乙方须在四十八小时内委派专业技术人员到达现场进行修复、更换或者退货，由此产生的一切费用由乙方承担。

3、从设备安装调试并通过甲方初次验收合格之日起至设备最终验收之日为设备使用观察期。设备使用观察期内因设备发生的缺陷不能修补，甲方可以选择退货、换货，并有权要求乙方承担因设备缺陷导致的全部直接及间接损失，包括但不限于停工损失、替代设备租赁费用等。在设备使用观察期内出现问题，按如下约定处理：

（1）设备必须符合国家检测标准，符合招投标文件中确定的标准，不存在任何偏差。如设备的标准与约定不符，或设备存在缺陷，乙方应在接到甲方书面通知后24小时内提供应急解决方案，72小时内完成实质性更换或修补，其费用由乙方承担。同时相应延长设备使用观察期。

（2）如因设备的标准与约定不符，或设备存在缺陷，经更换或修补后仍然存在缺陷，超过合同约定期限未通过验收，甲方可要求退货，乙方应按合同规定的货款退还给甲方，并承担退货发生的所有损失和费用，且甲方有权直接从履约保证金中扣除退货产生的仓储、运输等费用。

（3）乙方保证提供的设备必须为合法渠道销售的设备，并为全新未使用过的。并保证设备不侵犯任何第三方的专利、商标等权利。否则，乙方须承担对第三方的侵权责任并承担因此而发生的所有费用，同时赔偿甲方因此产生的损失。乙方提供的设备存在权利瑕疵导致甲方被第三方追索的，乙方应承担全部法律责任并按争议标的额30%向甲方支付违约金。

（4）如因设备的质量问题发生纠纷，应由国家质检部门进行质量鉴定，鉴定费用等相关费用均由乙方承担。

4、验收小组组成：采购需求部门、资产管理科等。

5、验收标准为：

（1）设备技术参数与采购文件、合同一致，性能指标达到规定的标准。 

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。 

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。 

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购需求部门确认，甲方出具验收合格书面材料。

（5）符合国家、行业、地方标准。

6、因验收所产生的费用，由乙方负责（包括但不限于运输费、押运费、搬送费、包装费、保险费、检测费、第三方评估费等费用），设备在交付、安装、调试完成并经甲方最终验收合格之前，所有风险（包括但不限于毁损、灭失、丢失、质量问题等）均由乙方承担。

7、设备仪器若自带防护或屏蔽设施，需要乙方或制造商提供云南当地有资质的检测单位出具的防护达标的检测报告。

检测机构选择需经甲方事前书面确认。

8、乙方提供的设备，必须是出厂日期距到货日期不超过6个月的，若不符合，则由乙方在【 2 】日内完成退换。无法在规定时间内完成退换的，甲方可拒绝接收该设备，并将该设备退回，由此引发的损失由乙方承担。

9、乙方须全程协助甲方办理《特种设备使用登记证》、《放射诊疗许可证》、《辐射安全许可证》等相关许可，因乙方原因未能办理的，视同乙方违约，乙方应返还已收取全部费用，承担违约责任并赔偿承担全部损失。

10、如遇设备安装涉及基建，按甲方涉及基建的设备分阶段安装验收方案执行。

十、货物交接时间

1、甲乙双方对货物正式交接时间为甲乙双方对验收合格的仪器设备进行交接的时间。

在交接时，乙方还应向甲方交付仪器设备的合格证、保修卡、装箱清单、商检部门出具的商检合格证明和海关报关手续及相关资料（包括但不限于操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册等）及配套附属设备、配件、必要消耗品等。资料不全的，甲方有权拒收并要求乙方承担由此产生的全部损失。

十一、甲乙双方的权利和义务
（一）甲方的权利和义务

1、负责合同签订后项目实施的工作（如与乙方的具体联系和衔结，现场安装调试时配备人员进行监管控制）。
2、负责提供设备和项目安装调试所必须的场地和环境。
3、负责组织成立验收小组对设备和项目进行验收并签署验收报告。
4、甲方有权随时对设备生产、运输、安装等各环节进行监督检查，乙方应无条件配合。

5、按合同规定享有乙方提供的设备服务。

6、按政府采购规范落实采购资金并办理采购资金划拨手续。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方保证按本合同所有条款负责完成甲方项目，并保证提供的设备是全新（包括零部件）、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准（进口产品具有国家有关部门完整手续）和产品出厂标准的设备；整机质量保修期为（ 3）年，质保期内对所有硬件进行维护及升级，软件功能终身开放（设备软件系统需预留甲方监管接口且不得设置访问限制）、允许无偿对接信息化接口获取设备运行状态和数据、维护及升级终身负责维修；第三方软件终身维护及升级，保修期自设备安装完毕，双方签署统一格式的验收报告后开始计算。

包括但不限于操作系统版本迭代适配。软件升级服务中断超过48小时的，每次按合同总价1%向甲方支付违约金。保修期间要确保系统的正常运行，保证全年开机率(按365天/年计算)不低于95%（计算方法：开机率=实际正常运行天数/365天×100%，设备停机需经甲方书面确认），如达不到此标准，需按1:3（停机一天延长三天）天数延长，延长期中出现停机按同样比例要求顺延保修期。每降低1%扣减质保金总额的5%，且甲方有权要求乙方承担由此产生的全部损失。在质保期内投标人须提供良好的售后服务，售后服务包括对招标人相关人员的培训和保证设备的正常使用。免费质保期届满后，乙方须提供终身维修服务，且零部件如出现寿命异常（明显短于该零部件正常寿命），经甲方单方认定或权威部门鉴定，乙方应免费更换及维修。

具体服务：保修期内，乙方对设备提供全免费保修或免费更换；在保修期，同一货物、同一质量问题连续三次维修仍无法正常使用，乙方必须予以更换同品牌、同型号或不低于投标配置的全新货物。乙方未履行设备更换义务的，自应更换期限届满次日起，按更换设备价值3%/日向甲方支付违约金，直至实际更换完成。同一设备在质保期内因同一质量问题维修超过三次的，除免费更换设备外，乙方还应按更换设备价值50%向甲方支付质量违约金。保修期后，收取成本费维修（自然灾害及人为故意损坏除外）；设备乙方提供现场维修，维修人员在收到故障报告后保证4小时内到达现场，一般故障1天内修复，复杂疑难故障2天内修复，若2天内不能修复，每超出1天，质保期顺延2天，且甲方有权要求乙方承担由此产生的全部损失。乙方保证在甲方指定地点供应备品备件（含易损件）和配套消耗品；乙方对所提供的设备实行（12）月时间定期进行保养（或维护、巡检）制度；（每年定期巡检 4 次）。

2、保证甲方在合同设备（有配套软件的还包括软件产品）使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。乙方应于设备交付前向甲方提交完整的知识产权权属证明文件。若发生第三方主张权利，乙方应自费在3个工作日内消除权利障碍，并承担甲方因此产生的全部损失。

3、严格遵守商务谈判中标所承诺的一切规定和条款；

4、参与甲方共同进行设备和项目的验收。

十二、以上内容与甲方采购确认和乙方中标承诺情况一致（或中标产品和设备的技术及服务保证甲方正常使用）。
十三、技术培训：
1、乙方向甲方提供不少于10个工作日的设备使用人员现场例行免费培训，培训内容包括设备的调试、使用、一般的维修、维护及保养等；食宿自理（各自负责）；大型设备（或招标文件有要求、或投标文件有承诺的），乙方还将负责甲方人专业技术人员（或工程师）国内培训并应获得技术证书，费用由乙方负责，具体时间为天、地点为，其他由甲乙双方协定。

2、若采购设备对技术培训有特殊要求的，乙方还应出资对甲方技术人员进行2次外地培训，甲方人员交通、食宿及培训等费用均由乙方全额承担。每次培训天数为1天以上、地点不限。

3、乙方未按本条约定完成技术培训的，每延迟一日按合同总价0.5‰向甲方支付违约金。
十四、甲方在设备使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持。
乙方技术支持电话：          ，联系人：         。
        客服热线：          ，联系人：         。
十五、整体项目完成时间和标准

1、设备送达甲方指定地点并按规范安装调试完毕时间，以甲方书面下达的通知载明时间为起算点，该起算点后60个自然日内完成。
十六、通知与送达

1、任何一方发送通知应采用书面形式并按本合同载明地址送达，电子邮件、传真等电子送达方式需辅以纸质文件。地址变更应提前5日书面通知，否则原地址视为有效送达地址。

十七、违约责任：
1、除发生不可抗力事实外，乙方所交设备和安装调试与合同标准不相符合的，甲方有权拒收设备，乙方无权请求返还履约保证金。乙方不得以原材料价格上涨、供应链中断等商业风险主张免责；自约定交货期次日起，乙方应按应付未付金额的千分之三/日向甲方支付违约金，违约金累计总额不超过合同总价的20%，直至实际交付之日止。因乙方不能按期交付设备或完成安装调试，或所交设备或安装调试与合同标准不符，致使甲方造成经济损失的，甲方有权直接从履约保证金中优先扣除违约金及赔偿金，不足部分仍可向乙方追偿。除本合同约定的违约金外，乙方还应赔偿甲方因此遭受的全部直接损失和间接损失（包括但不限于替代设备采购差价、停工损失、预期收益损失、、律师费、诉讼费、第三方索赔金额等），乙方应依法承担赔偿责任。

2、甲方无正当理由拒收设备，甲方向乙方偿付合同款总价百分之五的违约金；逾期支付合同款将向乙方每日偿付欠款总额千分之一的滞纳金（不超过合同款总价百分之五）。

3、甲方有权拒付合同价以外的任何费用乙方不得以任何理由主张合同范围外的权利或费用。

4、乙方未按期履行提供配套设备、备品备件（含易损件）、配件消耗品义务，每次承担合同金额1%的违约金，累计达到3次或逾期提供超过10天，承担合同金额10%违约金。

5、因不可抗力导致甲方无法履行合同义务的，甲方不承担任何违约责任，并有权单方解除合同或延期履行，具体事宜由甲方根据实际情况决定。

6、如乙方发生重大经营异常、资不抵债、被列入失信名单等情形，甲方有权单方解除合同并要求乙方赔偿全部损失。

十八、甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向有关管理部门反映，以便相关部门进行协调或处理；也可以直接向甲方所在地的昆明仲裁委员会申请仲裁，仲裁裁决是终局的。对仲裁结果发生争议产生的诉讼，由甲方所在地人民法院管辖。
十九、本合同其他未尽事宜，按国家《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

二十、本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份。均具有同等法律效力。
二十一、本合同自签订之日起生效。

二十二、如上述文件内容存在不一致或冲突时，以甲方利益最大化为准进行解释和适用。
二十三、本合同不可分割之部分：

1、中标人的投标文件；2、中标通知书；3、合同书附件；4、廉政合同。

甲方：











乙方：

地址：











地址：

邮政编码： 









    邮政编码：

法定代表人： 









法定代表人：

委托代理人： 









委托代理人：  

电话：











电话：

开户银行：










开户银行：

账号：











账号：

传真：











传真：

邮箱：











邮箱：

第四章  投标文件格式

一、开标一览表
格式1

报价一览表

项目名称：                                                项目编号：                 

	投标人名称
	投标总报价

（万元）
	合同履行期限（交货期）
	实施地点
	交货方式
	质量保证期
	质量要求
	投标保证金金额及形式
	备注

	
	小写：
	
	
	
	
	
	
	

	
	大写：
	
	
	
	
	
	
	

	投标人：                                 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名或电子签章）

        年    月    日


注：

1.表中“投标总报价”应与商务部分格式1“投标函”中“投标总报价”和商务部分格式2“投标报价组成表”中“投标总报价”一致。

2.此表应放于投标文件封面后第一页。

二、资格证明文件

格式1：

营业执照、税务登记证及组织机构代码证或三证合一的营业执照

投标人营业执照：要求清晰反映企业法人经营范围

投标人有效的税务登记证

投标人有效的组织机构代码证

其他资质证照

（扫描件）

格式2：

法定代表人身份证明书

投标人名称：                        
单位性质：                          
成立时间：        年    月    日

经营期限：                          
姓名：            性别：            年龄：            职务：            
系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

注:后附法定代表人身份证（扫描件）。

投标人：                      （电子签章）
        年    月    日

格式3：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：  （投标人全称） 的法定代表人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（采购项目名称）项目（招标编号：              ）的招标，以本单位名义投标。代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

代理人无转委托权。

投标人：                          （电子签章）

法定代表人（电子签名或电子签章）：                

签发日期：       年   月   日

__________________________________________________________________________________________

	附： 
	






	委托代理人姓名：
	

	职       务：
	

	身份证号码：
	

	详 细  地 址：
	

	电       话：
	


注:1.在投标文件中附法定代表人及委托代理人身份证（扫描件）。

格式4：

投标人财务状况报告

注：详见“投标人须知前附表”4.1.2款规定。

格式5：

投标人依法缴纳税收的证明材料

注：详见“投标人须知前附表”4.1.3款规定。

格式6：

投标人依法缴纳社会保险的证明材料

注：详见“投标人须知前附表”4.1.4款规定。

格式7：

投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力

（投标人提供书面承诺或证明材料，内容自拟）
格式8：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（投标自行承诺及说明，内容自拟）

注：

1、重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

格式9：

医疗器械生产（经营）许可证、医疗器械注册证及附件

注：

1.投标人若为代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可/备案证，所投产品制造商医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不作此要求）、所投产品的医疗器械注册证；投标人若为制造商，须提供医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不作此要求）、所投产品的医疗器械注册证。医疗器械生产或经营许可/备案证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（扫描件加盖电子公章。根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）

2、如若投标人认为投标产品不在《医疗器械分类目录》内或不作为医疗器械管理的，需提供证明材料。

格式10：

制造商资格声明（若为制造商参与投标应提供）

名称及概况：

制造商名称：











总部地址：












电传／传真／电话号码：









成立和／或注册日期：









实收资本：












近期资产负债表(到


年

月

日止)

①固定资产:











②流动资产:










③长期负债:











④流动负债:











⑤净值:












主要负责人姓名：(可选填)






制造商在中国的代表的姓名和地址，(如有的话)

______________________________________________

2.(l)关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址  生产的项目  年生产能力  职工人数

___________   _________   __________  ________

___________   _________   __________  ________

(2)本制造商不生产，而需从其它制造商购买的主要零部件：

制造商名称和地址  



主要零部件名称

_______________




_______________


_______________




_______________


3. 本制造商生产投标货物的经验(包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等)：_____________________________



4. 近3年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

  (1)出口销售

(名称和地址)




(销售项目)





  (2)国内销售

(称和地址)





(销售项目)_______________

5. 近三年的年营业额

    年份  


国内  


出口  


总额

____   

____  










____  













6. 易损件供应商的名称和地址：

    部件名称             


供应商

7. 最近3年直接或通过贸易公司向中国提供的投标货物：

合同编号：












签字日期：












项目名称：












数    量：












合同金额：












8. 有关开户银行的名称和地址:










9. 制造商所属的集团公司。如有的话:








10. 其他情况：














兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商名称（加盖电子公章）：





日期：










传真：










电话：










电子函件：









格式11：

贸易公司的资格声明（若为代理商/经销商参与投标应提供）

名称及概况：

投标人名称：__________________________________

总部地址：____________________________________

电传／传真／电话号码：







成立和／或注册日期：







实收资本:_____________________________________

近期资产负债表(截止____
年____月___日)



①固定资产：








②流动资产：








③长期负债：








④流动负债:









⑤净值:








主要负责人姓名：(可选填)_________________________

投标人在中国的代表姓名和地址，如有的话

​2. 近3年的年营业额:

年份


国内


出口


总额

3. 近3年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

出口销售
（名称和地址）




（销售项目）



（名称和地址）




（销售项目）



(2) 国内销售
（名称和地址）



（销售项目）



（名称和地址）



（销售项目）



4. 同意为投标人制造货物的制造商名称、地址

_______________________________________

5. 由其他制造商提供和制造购货物部件，如有的话：

制造商名称和地址               
制造的部件名称

__________________
           __________________


6. 近3年向中国公司提供的投标货物，如有的话：

合同编号：______________________

签字日期：_____________________

项目名称：______________________

数    量： _____________________

合同金额：______________________

7.有关开户银行的名称和地址：_______________________________

8.所属的集团公司，如有的话：_______________________________

9.其他情况：















兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

贸易公司（加盖电子公章）：





日期：










传真：










电话：










电子函件：










格式12：

投标人无直接控股、管理关系书面声明函

云南招标股份有限公司：

一、下述公司负责人与我公司单位负责人为同一人：（如无则本项填写“无”）  

1.                              
2.                              
3.                              

……

（可自行添加）

二、我公司与下述公司存在直接控股关系：（如无则本项填写“无”） 

1.                              
2.                              
3.                              

……

（可自行添加）

三、我公司与下述公司存在直接管理关系：（如无则本项填写“无”） 

1.                              
2.                              
3.                              

……

（可自行添加）

我单位郑重声明：与本单位负责人为同一人或者与本单位存在直接控股关系、管理关系的投标人未参与_    (项目名称)      同一合同项下的投标。 

我单位保证上述声明真实、有效、可查。 

特此声明。 

投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月       日

注：

1、单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2、直接控股关系，是指单位或个人股东的直接控股关系；控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

3、直接管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的直接管理与被管理关系，如上下级关系的事业单位和团体组织。

格式13：

无串通投标行为的承诺函

一、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

（一）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

（六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

二、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

请投标人出具是否存在上述情形的承诺函（内容自拟），并按附表（投标人在职人员情况表）格式填写相关内容。如出现上述情形的，将向财政部门报告，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任。 
投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：       年    月     日

格式13-1：

投标人在职人员情况表

	序号
	姓名
	性别
	职务
	身份证号

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、投标人须如实填写公司所有在职人员 。

★2、评标委员会如发现投标人提供的在职人员与其他投标人所提供的在职人员存在重复的，相关投标均按不实质性响应招标文件要求处理。

投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月       日

格式14：
中小企业声明函（按需提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子公章）：             

日期：                        

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件：国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知

统计上大中小微型企业划分标准

	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	 50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	 300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	 300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	 300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	 5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	100≤Y＜500 
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	 200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	 20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	 1000≤Y＜100000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	  50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	 1000≤Y＜200000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000   
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300 
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000 
	 500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	 8000≤Z＜120000
	 100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10


说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。
附件：

《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中小企业划型标准规定节选：

四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

格式15：

残疾人福利性单位声明函（按需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：             

法定代表（电子签名或电子签章）：            

         年    月    日
注：中标人为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
格式16：
监狱企业证明文件（按需提供）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人（电子签章）：             

法定代表（电子签名或电子签章）：            

         年    月    日

格式17：

招标文件第一章“投标人资格要求”中要求提供的其他资格证明文件

三、商务部分

格式1：
投标函

致：(采购人名称)
我方仔细研究了    （项目名称）    （项目编号：           ）项目投标文件的全部内容，正式授权   （姓名和职务）   全权代表投标人  （投标人全称）   参加，并按招标文件规定提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按招标文件货物需求及技术要求及要求和投标报价组成表，投标总报价（大写）       元，人民币(￥      ) ，在  合同履行期限（交货期） 完成。
2、我方已详细审查全部招标文件，包括（澄清文件）(如果有的话)。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。

3、在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第17.1条规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。

4、同意投标人须知中关于投标保证金不予退还的规定。

5、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

6、完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。

7．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

（2）我方承诺将承担售后服务及保修责任。

9．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

10．                                       （其他补充说明）。
与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：             
电话：                                 传真：                 

开户名称：                                                    

开户银行：                                                    

帐    号：                                                    

投标人：                                 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名或电子签章）

        年    月    日

格式2：

★投标报价组成表

项目名称：                                               项目编号：                 
	序号
	内容
	总价（元）
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	其他
	
	（如有，请列明）

	合价
	=1+2+3+4+5+6+7+8+9+…

	投标总报价（元）
	（小写）：

	
	（大写）：


注：

1、“投标总报价”价格应与“报价一览表”中“投标总报价”及“投标函”中“投标总报价”一致。

2、投标人应根据招标文件第五章《货物需求及技术要求》 “二、技术要求”相关内容编报此表。本项目采用固定总价包干的形式，不因为在报价时的漏报、少报而获得价格的调整，其漏报、少报部分的费用视为已经包含在其他报价内，且不得因此擅自降低质量要求和不对项目缺陷进行弥补和调整。
投标人：                                 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名或电子签章）

        年    月    日

格式2-1：

★投标报价汇总表

项目名称：                                                                                               项目编号：                 
	序号
	货物名称
	制造商名称、国别
	型号和规格
	是否小型或微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业
	授权（填写授权主体的名称）
	数量

（1）
	综合单价（元）
	合价（元）

（8）=（1）*（7）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	出厂价（2）
	项目特别要求的备品备件费用（3）
	至交货地点的运杂费（4）
	技术服务费（5）
	其他费用（6）
	合计（元）

（7）=（2）+（3）+（4）+（5）+（6）
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	投标总报价（元）
	


填表说明：

注：1、投标人必须将招标文件第五章 货物需求及技术要求“一、货物需求一览表”中采购货物按顺序逐项填报此表，不得缺项漏项或任意合并项目报价，必须按本表格式填写。

2、未要求提供授权的不用填写“授权（填写授权主体的名称）”项。

3、在“是否小型或微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业”项中如实填写小微企业、残疾人福利性单位或监狱企业，并按招标文件要求提供声明函（小微企业、残疾人福利性单位）/证明文件（监狱企业），否则不予进行价格扣除。

4、每一“货物名称”下的“合价”项价格应与“投标报价组成表”中对应内容下的“总价”项价格一致。

投标人：                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名或电子签章）

         年     月    日

格式2-2：

备品备件清单及价格表

投标人应提供售后服务期内所需的备品备件清单，且费用包含在总报价中。
项目名称：                                                项目编号：                 
	序号
	名称
	规格型号
	产地
	制造商名称
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	其它
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）：


投标人：                                 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名或电子签章）

        年      月     日
格式3：

商务条款偏离表

投标人须逐条对应投标文件中要求的商务条款条件，认真填写该表。

商务条款是指：招标文件第五章《货物需求及技术要求》和第三章《合同条款前附表》中所列的商务要求。
项目名称：                                                项目编号：               

	序号
	招标文件页码及条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	响应情况说明
	商务条件支持资料索引

（页码及条目号等）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。 

2、如无偏差，投标人不需要填表，但应声明：“本投标文件完全响应招标文件所有商务条款的要求，无偏离。”
投标人：                                 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名或电子签章）

         年       月       日
格式4：

投标人在投标文件中未提供虚假材料的承诺

致：（采购人名称）
   （投标人名称）   现对我公司参与的     （项目名称）     （项目编号：          ）投标中，所提供的所有投标文件材料的真实性郑重声明如下：

1、我公司参与本项目投标文件所提供的各项材料，包括但不限于企业基本信息材料、资质与资格材料、《中小企业声明函》（若有）、残疾人福利性单位声明函（若有）、监狱企业的证明文件（若有）、技术参数材料等均是真实的。

2、我方投标文件中提供的相关材料满足采购人依照本投标文件有关规定进行核查的要求。若根据我方提供的材料无法进行核查或者核查结果证明我方提供的材料不实，我方愿意承担相应的后果。

我方郑重承诺：如提供虚假、不真实资料，我方将接受相关处罚，并对因此而造成的损失承担法律责任。

投标人：                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名或电子签章）

       年   月   日

格式5：
投标人信息表

（请投标人如实填写本表信息）

	公司名称
	

	公司地址
	

	公司性质
	
	公司类型
	

	法定代表人
	
	注册资金
	

	注册日期
	
	开户银行
	

	
	
	开户基本账号
	

	联系人
	
	联系电话
	手机
	

	
	
	
	固话
	

	联系传真
	
	联系邮箱
	

	经营范围
	

	公司管理体系认证
	（质量、职业、环境管理体系等）

	公司资质及各类生产、经营许可

	如：工程类资质（工程单位）、设备制造商、经销商（生产、经营许可证、产品认证）、其它资质。

	备注
	


格式6：
投标保证金缴纳凭证

格式7：

构成投标文件商务部分的其他资料

（若有，内容格式自拟）

四、技术部分

格式1：
技术条款条件偏离表

请按所投标段内设备的实际技术参数，逐条对应招标文件第五章《货物需求及技术要求》中要求的技术规范认真填写该表，该表不能作为投标产品的技术文件。

项目名称：                       项目编号：                  标段：
	序号
	货物名称
	招标文件技术规范、要求
	投标文件技术规范、要求
	偏离
	页码

索引

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：

1、表中的“序号”应对应该设备在第五章《货物需求及技术要求》中的序号。

2、表中的“货物名称”应按拟投货物的实际情况如实填写（产品名称应与第五章《货物需求及技术要求》中对应货物名称一致）。表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。

3、表中的“招标文件技术规范、要求”为第五章《货物需求及技术要求》中对应产品的技术要求，投标人应按拟投货物的实际情况如实在“投标文件技术规范、要求”一栏注明拟投产品的技术参数。

4、投标人须对招标文件第五章《货物需求及技术要求》中的技术参数要求作出全面、真实的反映，投标人除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供最新技术支持资料支持参数技术规格偏离表应答。第五章《货物需求及技术要求》中对技术支持资料有特定要求的以招标文件为准，投标人应按要求提供；第五章《货物需求及技术要求》中未明确技术支持资料要求的，投标人可根据实际情况自行提供相关技术支持资料（技术支持资料可为技术白皮书或设备相关鉴定资料或试验报告或设备检验报告或技术彩页或宣传资料或图纸资料，如技术白皮书/设备相关鉴定资料/试验报告/技术彩页/宣传资料/图纸资料与设备检验报告不一致的，以设备检验报告为准）。
5、若投标文件中的技术支持资料与技术规格偏离表应答不符，或投标人未提供技术支持资料且投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。

6、本项目B类参数以《技术条款条件偏离表》响应情况为准，但投标人应对相关产品参数的真实性负责，不得提供虚假材料、虚构产品参数谋取中标。否则必须承担相应法律责任。
投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月       日

格式2：

技术参数响应情况

（格式内容自拟）

格式3：
质量控制方案及保障措施

（格式内容自拟）

格式4：
操作培训
（格式内容自拟）

格式5：
售后服务方案、承诺及维修响应速度

（格式内容自拟）

格式6：
业绩证明

（格式自拟）

项目名称：                                               项目编号：                 
	序号
	年度
	合同名称
	合同签订时间
	销售内容
	销售数量
	合同总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


注：1、2023年1月至今投标人类似产品的销售业绩。

2、须提供类似项目业绩证明材料，即提供中标/成交通知书复印件/扫描件或合同复印件/扫描件等有效证明文件，复印件/扫描件须加电子签章。

格式7：
构成投标文件技术部分的其他资料

（若有，内容格式自拟）
 第五章  货物需求及技术要求
一、货物需求一览表

	序号
	是否接受进口
	产品（项目）名称
	数量
	计量

单位
	★最高单价限价

（万元）
	★最高总价限价

（万元）
	备注

	
	否
	数字减影血管造影（DSA）
	2
	套
	800.00
	1600.00
	


注：本项目中小企业划分标准所属行业为 工业-制造业 。

二、使用对象

	序号
	使用单位名称
	使用科室
	安装位置
	安装验收要求

	1
	弥勒市人民医院
	心血管内科
	2号住院楼1楼
	要求生产厂家安排专业的工程师现场完成安装并进行操作使用培训。


三、配置要求
第一部分：系统配置

	序号
	数量
	单位
	产品说明

	一、主系统

	1
	1
	套
	悬吊机架

	
	
	
	导管床

	
	
	
	高热容量X线球管

	
	
	
	≥20英寸动态平板探测器

	
	
	
	≥4台27英寸检查室监视器

	
	
	
	≥3台24英寸控制室监视器

	
	
	
	双向对讲系统

	
	
	
	实时并行处理

	
	
	
	用户操作界面系统

	
	
	
	红外遥控器

	
	
	
	远程维修服务系统

	
	
	
	触摸屏面板

	2
	1
	套
	显示器支架用轨道组件

	3
	1
	套
	机架安装轨道组件

	4
	3
	套
	机柜安装组件

	5
	1
	套
	床面旋转功能

	6
	1
	台
	检查室手术灯

	二、智能工具

	1
	1
	套
	旋转采集

	2
	1
	套
	组合蒙片

	3
	1
	套
	零剂量定位

	4
	1
	套
	智慧低剂量管理系统

	5
	1
	套
	逐点像素清晰优化

	6
	1
	套
	图像智能运动补偿

	三、网络接口

	1
	1
	个
	DICOM打印接口

	2
	1
	个
	RIS / CIS DICOM 接口

	3
	1
	个
	视频隔离连接盒

	四、附件

	1
	1
	套
	悬吊X射线防护铅屏风

	2
	1
	套
	床旁X射线防护铅帘

	3
	1
	个
	头托

	4
	1
	个
	双侧手臂托架

	5
	1
	个
	桡动脉穿刺用臂托

	6
	4
	套
	铅衣、铅帽、铅围脖、铅三角裤

	7
	1
	套
	高压注射器

	8
	1
	个
	高压注射器接口

	9
	1
	个
	激光相机接口

	10
	1
	台
	ACT检测仪

	11
	1
	台
	除颤仪

	12
	1
	套
	多导监护仪


注：以上为单套DSA设备须满足的配置要求，最终根据DSA采购数量进行供应。
第二部分：高级功能

	序号
	数量
	单位
	产 品 说 明

	1
	1
	套
	心室定量分析

	2
	1
	套
	冠状动脉分析

	3
	1
	套
	智能路径图

	4
	1
	套
	三维工作站

	5
	1
	套
	三维血管重建软件

	6
	1
	套
	血管分析软件包

	7
	1
	套
	动脉瘤分析软件包

	8
	1
	套
	虚拟支架系统

	9
	1
	套
	神经血管曲面重建

	10
	1
	套
	导管头模拟塑形

	11
	1
	套
	类CT功能

	12
	1
	套
	偏中心类CT扫描

	13
	1
	套
	高分辨颅内支架精显

	14
	1
	套
	金属伪影抑制

	15
	1
	套
	噪声抑制


四、技术要求

该项下标注“●”的技术参数分别视为1项A类技术指标，共计10项A类技术指标；

该项下“（一）至（二十二）”未标注“●”的技术参数分别视为1项B类技术指标，共计22项B类技术指标。

	（一）
	满足心、脑、周围血管的造影和介入治疗需要

	●1.1
	悬吊式机架，能覆盖全身之功能

	1.2
	机架可进行等中心旋转

	1.3
	机架运动包括电动和手动两种方式

	1.4
	C型臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO：≥25°/秒

	1.5
	CRA：≥90°

	1.6
	CAU：≥90°

	1.7
	RAO：≥180°

	1.8
	LAO：≥120°

	1.9
	旋转采集速度：≥50°

	1.10
	旋转采集角度：≥200°

	1.11
	C型臂弧深：≥90cm（不包括L臂补偿）

	1.12
	机架（L臂）可移出手术野，L臂移动范围：≥250cm

	1.13
	等中心到焦点距离：≥78cm

	（二）
	导管床

	2.1
	满足全身检查、治疗的要求

	2.2
	床面要求为碳纤维材料

	2.3
	床面上下运动速度：≥30mm/S

	2.4
	纵向运动范围：≥120cm

	2.5
	导管床横向运动：≥35cm

	2.6
	床面升降范围：≥25cm

	2.7
	床面最低高度：≤74cm

	2.8
	床最大承重：≥300KG

	2.9
	床长度：≥310cm

	2.10
	床宽度：≥50cm

	●2.11
	床面旋转角度：≥270度

	（三）
	检查室内控制系统

	3.1
	床旁液晶触摸屏控制系统

	3.1.1
	提供床旁一套液晶触摸控制屏

	3.1.2
	控制屏可置于导管床3边，或者控制室内，便于医生操作

	3.1.3
	可进行图像采集条件控制

	3.1.4
	床旁液晶触摸屏控制系统具备中文操作界面

	3.1.5
	可完成手术程序操作，包括采集协议

	3.1.6
	遥控器可进行序列选择和图像选择、检查循环播放和序列循环播放

	（四）
	并行处理系统

	4.1
	透视或曝光时可进行图像处理和存档浏览等工作，可独立运行

	4.2
	术中可执行像素位移和测量分析功能

	4.3
	可同时浏览两个序列、可同时处理不同病人的信息

	4.4
	可在术中准备下一个病人的信息输入、可在术中可进行上一个病人的报告编写

	4.5
	控制室图像编辑不被手术室透视图像打断

	（五）
	高压发生器

	5.1
	高频逆变发生器，功率：≥100KW

	5.2
	最大管电流：≥1000mA

	5.3
	最小管电压：≤40KV

	5.4
	最大管电压：≥125KV

	5.5
	最短曝光时间：≤1ms

	5.6
	自动SID跟踪

	5.7
	全自动曝光控制，无需测试曝光

	（六）
	X线球管

	●6.1
	球管阳极热容量：≥5MHU

	●6.2
	球管管套热容量：≥7MHU

	●6.3
	最大阳极冷却速率：≥1000kHU/min

	●6.4
	球管阳极散热率：≥6700W

	6.5
	球管焦点：≥2个

	6.6
	小焦点：≤0.4mm

	6.7
	大焦点：≤0.9mm

	6.8
	小焦点功率≥30KW

	6.9
	大焦点功率≥65KW

	6.10
	金属轴承球管

	6.11
	透视功率：≥4000W

	6.12
	球管内置栅控技术，非高压发生器控制脉冲透视，以消除传统脉冲透视产生的软射线

	6.13
	球管内置多档金属滤片，最厚≥0.9mm

	●6.14
	球管为原厂生产

	（七）
	平板探测器

	●7.1
	探测器类型：≥16 bits非晶硅数字化平板探测器

	7.2
	最大有效成像视野(边长)≥29cm X 38cm

	●7.3
	≥8种物理成像视野，以适应不同部位介入需要

	7.4
	最大图像矩阵灰阶输出：1900 x 2400

	7.5
	平板探测器分辨率：≥3.25LP／mm

	7.6
	像素尺寸：≤154μm

	7.7
	0 lp/mm 时DQE：≥77%

	7.8
	平板可90度旋转

	7.9
	平板探测器带有防碰撞保护装置及防碰撞自动控制

	（八）
	图像显示器

	8.1
	控制室：≥24英寸医用高分辨率LCD显示器，≥2台，显示矩阵：≥1920 x 1080，亮度：≥400Cd/m²

	8.2
	操作室：≥27英寸医用高分辨率LCD显示器，≥4台，显示矩阵：≥1920 x 1080，亮度：≥650Cd/m²

	8.3
	≥4架位宽屏显示器吊架

	8.4
	显示器吊架可置于床旁三侧位置，吊架可移动

	8.5
	显示器吊架可进行人性化电动升降

	8.6
	显示器上可显示X线使能、球管温度、曝光的kV,mA及ms、机架的旋转和成角信息、导管床高度、探测器视野、系统通用提示信息、选择的帧率、透视模式、累计透视时间、剂量率、累计剂量、DAP剂量面积乘积

	（九）
	图像系统

	●9.1
	最大图像采集、处理、存储矩阵≥2048 X2048

	9.2
	实时减影

	9.3
	脉冲透视

	9.4
	床旁可直接选择透视剂量：≥3档

	9.5
	可存储单幅及序列透视图像≥2000幅的连续动态透视图像

	9.6
	具有透视末帧图像保持功能

	9.7
	硬盘图像存储量1024矩阵≥50,000幅

	9.8
	最大脉冲透视速度：≥30幅/秒

	9.9
	影像数据可从主机在后台向工作站/PACS系统自动、连续、快速传递，前台透视、采集曝光不受干扰

	9.10
	后处理功能包括：改变回放速度、选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、快速选择图像、移动放大、可变速度循环放映、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位、最大路径和骨标记

	（十）
	微剂量功能

	10.1
	具备专用剂量降低使用的计算机硬件系统

	10.2
	对于运动器官实现特殊技术处理，提高图像质量的同时降低射线剂量

	10.3
	自动和实时运动补偿

	（十一）
	旋转采集

	11.1
	L臂旋转采集C臂旋转速度：≥50度/秒，有效覆盖范围：≥200度

	11.2
	最快采集速度：≥30幅/秒

	11.3
	可实时减影

	（十二）
	网络与接口

	12.1
	具有DICOM Send功能 

	12.2
	具有DICOM Print功能

	12.3
	具有DICOM Query/Retrieve功能

	12.4
	具有DICOM Worklist功能

	12.5
	具有DICOM MPPS功能

	12. 6
	激光相机接口

	12. 7
	高压注射器接口

	（十三）
	附件

	13.1
	双向对讲系统

	13.2
	图像处理操作面板

	13.3
	红外遥控器

	13.4
	悬吊式射线防护屏

	13.5
	床旁射线防护帘

	13.6
	悬吊式手术灯

	13.7
	中文操作手册

	13.8
	双侧臂托一对

	13.9
	头托

	13.10
	桡动脉穿刺臂托

	13.11
	多功能脚闸

	（十四）
	智能路图功能

	14.1
	可针对脑血管、胸部、腹部等不同检查部位，设置专门的路图参数，并可在床旁液晶触摸屏上直接进行参数调整

	14.2
	可选择针对导管引导、打胶、放置弹簧圈等不同介入操作的专门路图模式

	14.3
	医生可自定义针对特殊介入操作类型的路图显示模式

	14. 4
	在不同路图模式下，可对路图中的减影血管影像、介入植入物（导丝导管、胶、弹簧圈等）、解剖背景的亮度进行分别的独立调节，以满足复杂介入操作引导的需要

	14. 5
	具有专门的路图运动伪影自动消除键，可随时对由于病人微小运动导致的路图伪影进行自动实时补偿校正，有效减少运动伪影的影响

	（十五）
	组合蒙片功能

	15.1
	可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，以明显降低蒙片的背景噪声，显著提高DSA的图像质量

	15.2
	可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，在保持相同噪声水平的前提下，明显降低辐射剂量

	15.3
	在实时DSA图像显示前的瞬间，可显示组合蒙片图像

	15. 4
	可对组合蒙片的数量调整

	15. 5
	可针对不同检查部位进行蒙片数量的个性化组合，以满足不同部位的成像特点

	（十六）
	射线剂量管理系统：

	16.1
	具有管球内置栅控技术

	16.2
	透视冻结图像上可实现无射线调节遮光器、滤波片位置

	16.3
	具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值

	16.4
	具有床下防护铅帘，悬吊式防护铅屏

	16.5
	在SID改变，手术床水平移动以及垂直升降时均可实现实时追踪手术视野的无射线下视野定位功能。

	（十七）
	三维采集重建后处理功能

	17.1
	原厂三维图像后处理工作站

	17.2
	实时逐步引导采集功能，智能提示造影剂用量及曝光参数

	17.3
	可显示三维影像，并可直接放大、缩小、旋转、标记、测量、分割三维图像

	17.4
	具有多种重建模式数量

	17.5
	可实现多曲面重建，3D两点间测量等功能

	17.6
	机架旋转速度：≥50度/秒，覆盖范围：≥200度

	17.7
	机架可在头位及侧位进行三维采集

	17.8
	具有体积/表面重建,最大密度投影、模拟机架位、透明血管成像功能

	（十八）
	类CT软组织成像功能

	18.1
	能提供原厂类CT的软组织图像，能够进行机架正位和侧位的类CT采集，以满足头部、胸部、腹部、盆腔、脊柱、四肢部分的采集和重建

	18.2
	单次类CT采集有效覆盖范围：≥200度

	18.3
	实时逐步引导功能

	18.4
	三维重建和类CT重建硬件一体化设计，方便实现二者融合匹配显示

	18.5
	旋转采集数据能够自动传输至工作站并自动重建，整个过程无需人为参与

	18.6
	具备专用的金属伪影消除采集程序，消除金属植入物和支架的影响

	18.7
	具备专用的BMI噪声抑制程序

	（十九）
	具有颅内支架精晰显影功能

	（二十）
	类CT扫描既可以实现病人等中心的扫描，同时具备偏中心扫描模式，即可实现整个肝脏为中心的影像，提高肝脏的覆盖区域。

	（二十一）
	多期类CT成像功能

	21.1
	通过C臂进行往复扫描，即可得到多个不同时相的类CT图像。

如肝脏肿瘤增强扫描的动脉期和实质期。采用并行显示功能，可以分割多发肿瘤病灶。

	21.2
	具备提前预设延时间隔时间功能程序，保证高图像质量

	（二十二）
	心脏分析

	22.1
	主机系统具备左心室分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每博量测定，三种方法以上室壁运动曲线测量。

	22.2
	主机系统具备冠脉分析软件，所选血管段直径、狭窄信息、截面积、狭窄百分比等测量。


五、售后服务要求:

（1）整机原厂质保不少于3年，质保期内对所有硬件进行维护及升级，软件功能终身开放、维护及升级，允许无偿对接信息化接口获取设备运行状态和数据，费用包含在本次报价中。

（2）第三方软件终身维护及升级，费用包含在本次报价中。

（3）保修期自设备安装完毕，双方签署统一格式的验收报告后开始计算。保修期间要确保系统的正常运行，保证全年开机率(按365天/年计算)不低于95%，如达不到此标准，需按1:3（停机一天延长三天）天数延长，延长期中出现停机按同样比例要求延长保修期。

（4）定期巡检：投标人需提供巡检服务并做好详细记录，年度定期预防性维护保养次数不少于4次，并向采购人提供巡检及维护保养报告。 

（5）设备乙方提供现场维修，维修人员在收到故障报告后保证（4）小时内到达现场，类故障保证由人员（或工程师）在（1）天内修复；乙方保证在甲方指定地点供应备品备件（含易损件）和配套消耗品；乙方对所提供的设备实行（12）月时间定期进行保养（或维护、巡检）制度；

（6）培训要求：

1）在设备交货时，投标人派专业技术人员对操作人员进行为期3-5天现场安装及技术培训。投标人须负责对采购人的技术人员、操作人员、维修人员进行产品及系统的操作、系统的管理维护、常用技术知识进行技术培训，使培训的操作人员按操作规程能够独立操作,培训人数按照用户需求而定。提供设备的正常使用和安全运行培训，以及必要的技术支持。

注：

1、★投标人须对所投标段内所有项目内容进行整体投标报价，不得缺项漏项，否则按不实质性响应招标文件要求处理。

2、请投标人对技术要求中的技术参数做出全面、真实的反映，投标人除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供最新技术支持资料、支持参数技术规格偏离表的应答，若投标文件中最新技术支持资料、参数与技术规格偏离表应答不符或无技术资料支持该应答，而投标人又未在投标文件中做出说明和解释的，视为不响应该项技术参数要求。

3、投标人应对相关证明文件、产品参数的真实性负责，不得提供虚假材料、虚构产品参数谋取中标。否则必须承担相应法律责任。

第六章  资格评审标准
依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，具体详见评审内容及标准。若资格审查不合格，则不进入到下一步符合性评审，若符合性审查不合格，则不进入到下一步详细评审。合格投标人不足3家的，不得评标。

	评审程序
	评 审 内 容 及 标 准

	资格评审标准
	1.投标人应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料：

	
	1.1
	投标人必须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人；提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照（扫描件）。

	
	1.2
	财务状况报告：

1）提供有效的2023年或2024年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括财务审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（执行小企业会计准则的投标人可不提供）及附注（执行小企业会计准则的投标人可不提供）（“四表一注”不得缺少任何一项，若投标人成立时间不足1年的，可根据自身实际情况提供成立至今经第三方审计的财务会计报表）；

2）可提供自投标文件提交截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明；

3）可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构对投标人进行资信审查后出具的投标担保函。
注：投标人可根据自身情况提供上述序号1）、2）、3）任意一种证明材料（原件扫描件）。

	
	1.3
	投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供书面承诺或证明材料；

	
	1.4
	缴税所属时间在2024年7月至投标截止日期前任意连续2个月的税务局税收通用缴款书复印件/扫描件或银行电子缴税（费）凭证复印件/扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件/扫描件（注：成立未满2个月的投标人提供自成立以来的相关纳税证明或情况说明；依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件）。

	
	
	缴费所属时间在2024年7月至投标截止日期前任意连续2个月的社会保险费缴款书复印件/扫描件或银行电子缴税（费）凭证复印件/扫描件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件/扫描件（注：成立未满2个月的投标人提供自成立以来的相关纳税证明或情况说明；依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件）。

	
	1.5
	投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

	
	1.6
	法律、行政法规规定的其他条件。

	
	2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购的项目。小微企业价格扣除优惠比例:10%，满足条件的投标人须按要求提供所投标段的《中小企业声明函》，否则不予进行价格扣除。

	
	3.本项目的特定资格要求：

	
	3.1
	投标人若为代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可/备案证，所投产品制造商医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不作此要求）、所投产品的医疗器械注册证；投标人若为制造商，须提供医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不作此要求）、所投产品的医疗器械注册证。医疗器械生产或经营许可/备案证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（扫描件加盖电子公章。根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。

	
	3.2
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

	
	3.3
	投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，及未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”。（以本项目招标公告发布后对上述信用信息进行查询核对的结果为准）

	
	3.4
	本次招标不接受联合体投标。


第七章  评标办法

评标办法前附表

	条款号
	评 审 因 素
	评 审 标 准

	3.1
	符合性评审标准
	保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金的；

	
	
	投标文件格式
	投标文件按招标文件要求签署、盖章的；

	
	
	投标报价
	报价不超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

	
	
	实质性条件
	实质性响应招标文件中标注★条款内容的；

	
	
	其他要求
	投标文件不含有采购人不能接受的附加条件的，法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	3.2.1
	分值构成

（满分100分）
	投标人的评标总得分＝F1＋F2＋F3

其中：F1、F2、F3分别为投标报价、技术部分、业绩及服务能力部分3项评分因素的汇总得分；

（1）投标报价F1：30分；

（2）技术部分F2：60分；

（3）业绩及服务能力部分F3：10分。

	条款号
	评分因素
	评分标准

	3.2.2（1）
	投标报价

F1

评分标准
	投标报价评分计算公式

（满分30分）
	投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×30

注：C为评标基准价，即经符合性评审合格且投标价格最低的有效投标报价；

B1，B2，…，Bn为第n个经符合性评审合格的有效投标报价。

注：

1、根据《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》，在计算投标报价得分时，对小型或微型企业产品的价格给予10%的扣除。

2、残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

3、监狱企业或残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策，只进行一次价格扣除。


	条款号
	评分因素
	评分标准

	 3.2.2（2）
	技术部分F2评分标准（满分60分）
	技术参数响应情况

（满分42分）
	根据投标人对招标文件第五章《货物需求及技术要求》的技术要求的响应情况进行评审，评审规则如下（注：产品的A类和B类技术指标非同一概念，仅为划分产品技术指标的代表字母；因此每项A类和B类技术指标的分值不一定相同）：
技术指标的响应程度

本项目共计10项A类技术指标，投标人每出现1项A类技术指标不满足招标文件的扣2分；本项目共计22项B类技术指标，投标人每出现1项B类技术指标不满足招标文件的扣1分；扣完为止。

注：

1、投标人拟投产品出现任意内容不满足对应技术指标项下的内容，即视为不满足该项技术指标。

2、技术指标的响应评审参考投标人提供的“技术规格偏离表”，以投标人提供的技术支持资料为准（若招标文件中对技术支持资料有特定要求的以招标文件为准，若无特定技术支持资料要求的详见“技术规格偏离表”内的规定）。

	
	
	质量控制方案及保障措施

（满分15分）
	1.对投标人提供的质量控制方案的合理性、可行性、完整性、规范性进行综合评估。包括①制度保障、②技术保障、③全过程控制均有描述、④质量保障体系完善，⑤质量保障措施完备等5个方面，各方面内容表述清晰、完整、有量化指标，且有可实施的违约处罚措施的得10分。每缺少1个方面内容的扣2分/方面，每有一处缺乏合理性、可行性、完整性、规范性扣1分//方面。

注：缺乏合理性、可行性、完整性、规范性是指：相关制度、内容及措施内容生搬硬造，阐述存在逻辑错误，前后矛盾；涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与实际需求不完全相符；语言错误或存在歧义，政策、规范标准与本项目要求不一致；对相关内容的关键要求没有详细说明，内容有缺漏；内容过于简略或与本项目无关联等任意一项类似情形。

2.投标文件中所投包内所有产品承诺的质保期每增加一年（12个月，不足12个月的不计）的加1分，满分2分。

3.所投设备被认定为节能、环境标志产品的得3分。

注：产品属于节能、环境标志产品的，供应商需在响应文件中提供有效期内经国家确定的参与实施政府采购节能、环境标志产品认证机构依据标准出具的节能、环境标志产品认证证书（复印件加盖供应商公章）并标注具体型号。

	
	
	操作培训

（满分3分）
	投标人制定了设备的操作培训方案且内容完整（对①培训范围、②培训方式、③培训次数、④培训师资、⑤操作手册的编写、⑥培训教材均有明确说明）；

上述6项内容均提供了详尽描述的得满分3分；针对上述6项内容，每缺少1个方面内容的扣0.5分/方面，每有一处缺乏合理性、可行性、完整性、规范性的扣0.25分/方面。

注：缺乏合理性、可行性、完整性、规范性是指：相关制度、内容及措施内容生搬硬造，阐述存在逻辑错误，前后矛盾；涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与实际需求不完全相符；语言错误或存在歧义，政策、规范标准与本项目要求不一致；对相关内容的关键要求没有详细说明，内容有缺漏；内容过于简略或与本项目无关联等任意一项类似情形。

	3.2.2（3）
	业绩及服务能力部分F3评分标准（满分10分）
	售后服务方案、承诺及维修响应速度

（满分8分）
	分别从①有具体的售后服务方案（包含：人员保障、设备保障、工作机制、质保内容、特殊情况处理、提供备品备件保障、维修维护响应时间）、②售后服务违约的具体情形并针对不同的情形提出了违约处罚措施、③售后响应速度优于招标文件要求、④售后服务针对本项目配备专人及联系电话，并具有上门回访服务的，等4个方面进行阐述。提供的方案编制完整，明确各阶段的工作任务，且各项内容表述清晰、完整、有量化指标，有具体针对不同情形提出了违约处罚措施的，得8分。每缺少1个方面内容的扣2分/方面；每有一处缺乏合理性、可行性、完整性、规范性扣1分/方面。

注：缺乏合理性、可行性、完整性、规范性是指：相关制度、内容及措施内容生搬硬造，阐述存在逻辑错误，前后矛盾；涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与实际需求不完全相符；语言错误或存在歧义，政策、规范标准与本项目要求不一致；对相关内容的关键要求没有详细说明，内容有缺漏；内容过于简略或与本项目无关联等任意一项类似情形。

	
	
	业绩
（满分2分）
	投标人每提供一个有效的类似产品销售业绩得1分，加至满分为止；未提供有效的类似产品销售业绩的不得分。

有效的类似产品销售业绩是指：2023年1月至今投标人类似产品的销售业绩。（如中标/成交通知书复印件/扫描件或合同复印件/扫描件等有效证明文件，复印件/扫描件须加电子签章）。


1.评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件全部实质性要求（即通过资格性评审及符合性评审）的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按评标总得分计算公式计算评标总得分，按总得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人；评标总得分相等时，按投标报价由低到高顺序排列；评标总得分相等且投标报价相同时，按技术部分得分高低顺序排列；所有得分均相等的，按技术指标高优先、服务方案完善优先、质量控制方案及保障措施完备优先、操作培训完备优先、售后服务方案、承诺及维修响应速度完备优先的原则进行书面投票推荐，根据投票结果推荐中标候选人排序。
2.政府采购政策

2.1中小企业

2.1.1根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库﹝2020﹞46 号文）的规定，中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

2.1.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

2.1.3小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2.1.4中小企业提供本企业制造的货物参与投标时，须提供本企业的《中小企业声明函》；中小企业提供其他中小企业制造的货物参与投标时，还须同时提供货物制造企业的《中小企业声明函》。

2.2监狱企业

根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3残疾人福利性单位

根据财政部《关于促进残疾人就业政府采购政策》的通知财库〔2017〕141号的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

2.4节能、环境标志产品

2.4.1节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的货物。政府强制采购节能产品是指《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注类别的产品。

2.4.2环境标志产品是指列入财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的货物。

★2.4.3本项目采购清单中若有政府强制采购节能产品，只接受强制节能产品投标，投标人必须选报，否则按不实质性响应招标文件要求处理。

2.4.4投标人应在投标文件中提供所投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认可。

2.4.5《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）查阅、下载。 

2.4.6参与实施政府采购节能产品认证机构名录：

	序号
	一级目录
	二级目录
	认证机构名录

	
	产品代码
	产品名称
	产品代码
	产品名称
	

	1
	A020101
	计算机设备
	A02010104
	台式计算机
	中国质量认证中心
北京赛西认证有限责任公司
中国网络安全审查技术与认证中心
广州赛宝认证中心服务有限公司

	
	
	
	A02010105
	便携式计算机
	

	
	
	
	A02010107
	平板式微型计算机
	

	2
	A020106
	输入输出设备
	A02010601
	打印设备
	

	
	
	
	A02010604
	显示设备
	

	
	
	
	A02010609
	图形图像输入设备
	

	3
	A020202
	投影仪
	
	
	

	4
	A020204
	多功能一体机
	
	
	

	5
	A020519
	泵
	A02051901
	离心泵
	中国质量认证中心
电能（北京）认证中心有限公司
方圆标志认证集团有限公司

	6
	A020523
	制冷空调设备
	A02052301
	制冷压缩机
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
合肥通用机械产品认证有限公司
北京中冷通质量认证中心有限公司

	
	
	
	A02052305
	空调机组
	

	
	
	
	A02052309
	专用制冷、空调设备
	

	
	
	
	A02052399
	其他制冷空调设备
	

	7
	A020601
	电机
	
	
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
电能（北京）认证中心有限公司
中国船级社质量认证公司

	8
	A020602
	变压器
	
	
	中国质量认证中心
电能（北京）认证中心有限公司
方圆标志认证集团有限公司

	9
	A020609
	镇流器
	
	
	中国质量认证中心
深圳市计量质量检测研究院
中标合信（北京）认证有限公司

	10
	A020618
	生活用电器
	A0206180101
	电冰箱
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司

	
	
	
	A0206180203
	空调机
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司
合肥通用机械产品认证有限公司

	
	
	
	A0206180301
	洗衣机
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司

	
	
	
	A02061808
	热水器
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司
合肥通用机械产品认证有限公司(范围仅限于“热泵热水器”)

	11
	A020619
	照明设备
	
	
	中国质量认证中心
深圳市计量质量检测研究院
中标合信（北京）认证有限公司

	12
	A020910
	电视设备
	A02091001
	普通电视设备（电视机）
	中国质量认证中心
北京泰瑞特认证有限责任公司
广州赛宝认证中心服务有限公司

	13
	A020911
	视频设备
	A02091107
	视频监控设备
	

	14
	A031210
	饮食炊事机械
	
	
	中国质量认证中心
北京鉴衡认证中心
中国市政工程华北设计研究总院有限公司

	15
	A060805
	便器
	
	
	中国质量认证中心
北京新华节水产品认证有限公司
方圆标志认证集团有限公司

	16
	A060806
	水嘴
	
	
	

	17
	A060807
	便器冲洗阀
	
	
	

	18
	A060810
	淋浴器
	
	
	


2.4.7参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录 

	序号
	目录
	认证机构名录

	1
	环境标志产品
	中环联合（北京）认证中心有限公司
中标合信（北京）认证有限公司
中环协（北京）认证中心
天津华诚认证有限公司


3. 评审标准

3.1 符合性评审

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应；见评标办法前附表。

3.2 分值构成与评分标准

3.2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）业绩及服务能力部分：见评标办法前附表。

3.2.2评分标准

按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格评审和符合性评审合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术部分评分标准：见评标办法前附表。

（3）业绩及服务能力部分评分标准：见评标办法前附表。

4. 评标程序

4.1符合性评审

依据本章第3.1项规定的标准对投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。若合格投标人不足3家，则不进入到下一步详细评审。

4.2 详细评审

4.2.1 评标委员会按本章第3.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出投标人的评标总得分。

（1）按本章第3.2.2（1）目规定的评分因素和分值对投标报价计算出得分F1；

（2）按本章第3.2.2（2）目规定的评分因素和分值对技术部分计算出得分F2；

（3）按本章第3.2.2（3）目规定的评分因素和分值对业绩及服务能力部分计算出得分F3；

（4）按本章第3.2.1项所列公式计算评标总得分。

4.2.2 投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

★同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2.3技术部分得分（F2）和业绩和服务能力部分得分（F3）由评标委员会成员独立评分，计算各投标人得分的算术平均值计入各投标人总分。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

★4.2.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.2.5评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

4.2.6评标中若遇特殊问题，由评标委员会根据有关法律、法规研究决定。

4.3 投标文件的澄清和补正统计分数原则 

4.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

4.3.2 投标人的澄清、说明应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，澄清事项不得超出投标文件的范围并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

4.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明。

4.4 评标结果

4.4.1评标委员会按得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并提出书面评标报告。

4.4.2采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。

4.4.3评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动。发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

I



