# 第八部分 采购需求

货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨基酸分析仪 | 1套 | 否 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

一、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为15~35℃和相对湿度为25~85%的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220~240 V、50~60 Hz,气温摄氏15~35℃和相对湿度25~85%的环境条件下运行。

3.3  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收，如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第1包 氨基酸分析仪

- 技术要求：

- 工作条件：

1.1 适于在气温为摄氏15~35℃和相对湿度为25~85%的环境条件下运输。

1.2 适于在电源220~240 V、50~60 Hz，气温15~35℃和相对湿度25~85%的环境条件下运行。

- 设备用途：

用于测定修复土壤、根际、微生物培养液及菌剂体系中的游离氨基酸和水解氨基酸组成与含量，动态追踪功能微生物对氨基酸的利用、分泌和转化，为研究微生物代谢活性、氮素转化及有机质降解过程等提供数据支撑。

- 技术规格：

#3.1 进样量≤2 nmol时，连续5针进样，使用软件自动积分，禁止手动积分，保留时间重现性：CV≤0.3%（精氨酸）Arg；峰面积重现性：CV≤1.0%（甘氨酸，组氨酸）Gly-His（制造商官网、彩页或应用报告需提供实际测试数据等证明材料，并加盖公章）。

#3.2 检出限≤2.5 pmol（信噪比=2，天冬氨酸）Asp（通过稀释实验所测最终结果判定实际检出限，不可通过计算得到理论指标，基线噪音不可通过聚束或者基线平滑等功能二次美化处理）（制造商官网、彩页或应用报告需提供实际测试数据等证明材料，并加盖公章）。

3.3 分析能力

#3.3.1 常规分析程序：满足18种蛋白水解氨基酸分离度≥1.5的分离要求，净分析时间≤50min（制造商官网、彩页或应用报告需提供实际测试数据等证明材料，并加盖公章）；

#3.3.2 超高速分析程序：在满足18种蛋白水解氨基酸分离度≥1.2的分离要求条件下，净分析时间比“常规分析程序”的净分析时间缩短20%（制造商官网、彩页或应用报告需提供实际测试数据等证明材料，并加盖公章）；

#3.3.3 拓展分析程序：在满足氧化还原水解25种氨基酸（包括蛋氨酸、胱氨酸、半胱氨酸等三种含硫氨基酸）分离度≥1.2的条件下，净分析时间≤30min（制造商官网、彩页或应用报告需提供实际测试数据等证明材料，并加盖公章）；

#3.3.4 具有含硫氨基酸专用短分析程序：用于蛋氨酸、胱氨酸、半胱氨酸三种含硫氨基酸快速分析，在满足氨基酸分离度≥1.2的条件下，净分析时间≤12min（制造商官网、彩页或应用报告需提供实际测试数据等证明材料，并加盖公章）；

★3.3.5 生物胺分析扩展：无需更换任何设备硬件，使用原有阳离子交换-茚三酮柱后衍生法即可实现 ≥ 8种生物胺的分离分析（制造商官网、彩页或应用报告需提供实际测试数据等证明材料，并加盖公章）。

3.4 硬件指标

3.4.1输液泵

3.4.1.1泵（输送缓冲液）：

3.4.1.1.1 泵最大流速≤1.000 mL/min，满足分离柱自行装填功能；

3.4.1.1.2仅采用等度洗脱即可完成氨基酸分析，同时也可以使用梯度洗脱；

3.4.1.2泵（输送衍生试剂）：

★3.4.1.2.1 泵最大流速≤2.000 mL/min（制造商官网或彩页需提供证明材料，并加盖公章）；

3.4.1.2.2 三元及以上梯度系统，满足茚三酮衍生试剂分开放置、即时混合的要求；

3.4.1.3 内置≥9通道的真空脱气机；

#3.4.2 自动进样器：样品盘位数≥100位（制造商官网或彩页需提供证明材料，并加盖公章）；

3.4.3 柱温箱：半导体温控，可制冷与加热，温度范围10-90℃；

3.4.4 柱后衍生单元：采用内置高效热传导惰性填料反应柱衍生技术，以杜绝边缘效应、提高在线衍生热传导效率同时解决堵塞问题（或具有相同能力的其他技术）；

3.4.5 检测器：

★3.4.5.1 色散型反射分光单色器，仅一个单色器即可同时分出不少于440nm和570nm两个波长，并可完成该双波长同时检测（制造商官网或彩页需提供证明材料，并加盖公章）；

3.4.5.2 检测波长：固定双波长，570nm和440nm；

#3.4.5.3 通道1噪声：≤0.025mV，通道2噪声：≤0.1 mV（验收时，基线噪音不可通过聚束或者基线平滑等功能二次美化处理）（制造商官网或彩页需提供证明材料，并加盖公章）；

#3.4.5.4 具有参比波长，用于背景波动校正（制造商官网、彩页或实际分光效果图需提供证明材料，并加盖公章）；

3.4.6 缓冲液及流动相

#3.4.6.1启封使用中的茚三酮及其缓冲液需采用独立试剂瓶存放，常温条件储存，活性保存时间≥1年；

#3.4.6.2所有试剂配方公开，可自行配置试剂（试剂配置无需调节pH值）（制造商官网、彩页或说明书配方等需提供证明材料，并加盖公章）；

3.4.7 工作站：仅需一套软件即可完成主机控制与数据分析及处理的功能；

#3.4.8分离柱柱重填系统：包含装填程序与工具，氨基酸主机具有分离柱一键自动装填功能，即可通过氨基酸主机一键自行自动装填修复分离柱柱效（制造商官网、彩页或实物图等需提供证明材料，并加盖公章）。

4 产品配置要求：

4.1 氨基酸分析仪                           1套

4.2 半微量串联双柱塞往复泵（洗脱液用）     1套

4.3 半微量串联双柱塞往复泵（衍生试剂用）   1套

4.4 ≥九通道真空脱气机                       1套

4.5 ≥100位自动进样器                       1套

4.6 柱温箱                                 1套

4.7 在线衍生单元                           1套

4.8 光栅分光检测器                         1套

4.9 分离柱自动装填程序                     1套

4.10 操作软件                              1套

4.11 通用型除氨柱                          1套

4.12 蛋白水解试剂套装                      1套

4.13 茚三酮衍生试剂套装                    1套

4.14 蛋白水解标准品                        1套

4.15 计算机工作站                          1套

（二）质保及售后服务：

1、交货期：合同签订之日起60日内完成本项目交付。

2、供应商免费提供用户现场安装、调试及培训。安装工程师在用户现场安装调试完毕后，进行现场讲解培训，人员不限。免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。保证用户掌握基本操作，可以正确操作使用仪器。

3、供应商提供免费专业培训名额2名，包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并提供上机培训。

4、质保期2年。

5、售后服务具体要求

维修响应时间：接到故障通知后2小时内作出答复，一般问题24小时之内解决；若采购方有需求，48小时内到达现场解决；若遇重大问题在一周内解决。

（三）订货数量：

1套

（四）交货日期和交货地点（项目现场）：

交货时间：合同签订之日起60日内

交货地点：江苏省南京市江宁区麒麟街道创优路298号

（五）付款方式：

合同签订后，甲方向乙方支付合同金额的70%（需乙方向甲方提供相应金额银行保函，验收合格后退还），货到用户指定地点支付20%，最终验收通过后支付10%。

（六）执行的相关标准

产品应满足相关国家标准及行业标准。