## 一、货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 项目现场 （交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效液相色谱仪 | 1套 | 合同签订后的20天内交货。 | 广东省深圳市大鹏新区南澳街道东渔社区东大路7号。 |

注：

1、投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

二、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的所有货物或系统均要求为全新，符合国家质量检测标准和招标文件的要求。投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后20天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家或其国内代理提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏＋18℃～＋40℃和相对湿度为70％以下的环境条件下运输。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏21℃±1和相对湿度小于50％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“★”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

第一包  高效液相色谱仪

- 招标项目信息

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口设备参与投标 | 预算金额 （万元） | 最高限价（万元） | 本项目所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 高效液相色谱仪 | 1 | 套 | 否 | 97 | 97 | 工业 |

- 技术部分

★1、配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四元梯度泵系统 | 2 | 套 |
| 2 | 自动进样器 | 1 | 套 |
| 3 | 柱温箱 | 1 | 套 |
| 4 | 二极管阵列检测器 | 1 | 套 |
| 5 | 荧光检测器（带全套衍生装置） | 1 | 套 |
| 6 | 组织器 | 1 | 套 |
| 7 | 色谱柱 | 8 | 根 |

技术要求及参数：

详细见：技术性能指标。

加“★”条款为必须满足的条款，不得偏离。

2、技术性能指标

（1）运行环境：环境温度，4-35℃；相对湿度，20～85%；适用电源，220VAC±10%，50-60Hz

- 配置：四元梯度泵系统2套，自动进样器、柱温箱、二极管阵列检测器、荧光检测器（带全套衍生装置）和组织器各1套，色谱柱8根

- 设备主要规格参数：

1 四元梯度泵系统：

1.1梯度模式，高频混合模式HFM，无混合器条件下的可实现优越梯度重现性；

1.2 最大输液压力，70MPa、700Bar、10000Psi；

1.3流速范围，0.001-10.000ml/min，增量0.001ml/min；

1.4系统延迟体积不大于500μL，不随反压变化；

1.5流速精密度，≦ 0.05%RSD；

1.6流量准确度，±1%；梯度准确度，±0.5%，与背压无关；

★1.7在线脱气机：10个独立通道

1.8柱塞清洗，独立自动清洗；

★1.9 同一样品可在多个不同体系、色谱柱及检测器间进行自动切换分析

★1.10甲醇、乙腈等有机废液无需收集，满足排放标准直接排放。

2 自动进样器：

2.1进样方式，直接进样（FTN）方式；

2.2标准进样体积，0.1－30μL，可扩展至100uL；

2.3进样准确度，±0.8%；

2.4进样重复性，<1.0% RSD, 0.5 - 1.0uL，<0.5% RSD, 1.1 - 5.0uL，<0.3% RSD, 5.1 - 100.0uL；样品残留量，≦ 0.003%

3  柱温箱：

3.1控温方式：帕尔帖加热/冷却模块＋空气循环；

3.2带有流动相预加热功能：1（室温-24℃）-90℃（1℃步进）；温度准确度，±1℃；3.2色谱柱容量，30cm×3根；

4 检测器：

4.1 二极管阵列检测器二极管数，1024位；

4.1.1光源，D2灯，W灯，Hg灯；

4.1.2波长范围，190～900nm；

4.1.3波长准确度，±1nm；

4.1.4狭缝宽度，1nm，4nm可调；

4.1.5漂移，＜0.3×10-3AU/hr；

4.1.6采样频率：0.01、0.02、0.05、0.1、0.5、1.0、2.0秒的7个数值间切换；

4.1.7流通池光路长10 mm、流通池的容量 13μL；流通池耐压，1.0 MPa

4.2 荧光检测器：

4.2.1光源，Xe灯，Hg灯（高能氙灯和脉冲氙灯）；

4.2.2波长范围，激发光200～850nm，发射光250～900nm；

4.2.3波长准确度，±3nm；

4.2.4波长重复性，±0.5nm；

4.2.5光谱带宽，激发光15nm，发射光15nm、30nm可调；

4.2.6响应时间，0.01～2s七档可调；

4.2.7灵敏度，水峰拉曼扫描S/N≥1200；

4.2.8波长校验，利用内置Hg灯254nm特征谱线，自动校验；灯寿命，>2000小时

5 数据于软件管理系统：

▲5.1为了保障数据安全性：要求提供中国软件测评中心提供的软件测试报告。

▲5.2为保证软件功能迭代能力和检测数据安全：要求提供软件著作权登记证书、软件产品证书

▲5.3 提供国内自研、原厂源代码的数据管理系统，同时可配置网络版，双数据库，原始数据存储在数据库中（需要提供截图证明文件）

5.3所有数据均存储在数据库中，包括原始数据、分析方法、分析报告、审计追踪记录等；

▲5.4 配备海藻色素结果分析模型，便于数据结果的归类与分析

5.5多种数据备份还原方式可选，包括冷备份、热备份、增量备份、定时备份等； 5.6积分功能全面，可设定最小面积、最小高度、峰谷到峰谷、强迫垂线、按时间需求积分等。

▲5.10 数据管理系统质量保障良好，数据安全风险低（提供证明文件：中国软件测评中心的报告）

6. 支持与现有光谱联机使用；支持与现有前处理设备联用。保修期自测试验收合格起3年内，免费上门维修服务。

- 商务条款

- ★交货地点：广东省深圳市大鹏新区南澳街道东渔社区东大路7号。

- ★交货期：合同签订后的20天内交货。

- ★报价方式及要求：

- 本项目不允许采购进口产品参与投标。

- 国产产品与服务报项目现场交货人民币价。投标价包含仪器设备的价款、包装、税费、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

- 投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会可以要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。

- 投标报价不得超过采购预算（如有最高限价则不得超出最高限价）。

- ★付款方式：

对于国产产品，100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付；

- 质保及售后服务要求：

- 投标人需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。

- 投标人售后服务响应时间：电话响应时间要求8小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。

- 投标人免费提供技术支持热线电话，满足24小时热线服务。

- 投标人免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。

- ★投标人提供一年运维服务（运维期内除明确规定由采购人负责的费用外（因不可抗拒原因（台风、被盗或船撞等）导致的丢失或损坏，产生的设备购置或维修费用由采购人负责），其它费用均由成交供应商负责。成交供应商应承担所有运行产生的易耗品等采购费用、试剂费（包含标准样品）、运营维护人员差旅费（包括车船费用、燃油费）、仪器调试与校准费、日常维护费、管理费、公司的税金及其他各种费用等）。

- 投标人提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。

- ★投标人提供配套软件三年内免费升级服务。

- ★投标人提供设备二次搬运（含保险）服务。

- 培训要求：

- 为保证投标人所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于采购人的运行维护，必须对采购人培训合格的维护和管理人员。

- 投标人负责对采购人提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。

- 至少一次厂家工程师到采购人现场免费培训；培训至采购人可以熟练操作为止。

- 运输及包装方式的要求

设备的包装、运输由投标人负责，应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

- 安装、调试及验收：

- 合同签订后15天内，中标人应提供仪器安装前对实验室的具体安装条件要求，除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户作好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应已包括在该品目的基本报价中。

- 仪器设备运抵安装现场后，采购人将与中标人共同开箱验收, 如中标人届时不派人来, 则验收结果应以采购人和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求中标人立即补发和负责更换。

- 中标人应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,中标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由中标人技术人员签字后交给采购人验收。

- 保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内中标人要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，中标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。

- 质量及知识产权要求

- 投标人提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。

- 采购人在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由投标人负责。