项目需求一览表
	序号
	核心产品要求（“△”）
	设备名称
	数量（单位）
	是否允许进口产品参与投标

	1
	
	智能献血自助服务系统
	2台
	否

	2
	
	智能初筛采集系统
	1套
	否

	3
	△
	智能采血系统
	2套
	否

	4
	
	智能采血椅
	4张
	否

	5
	
	智能采血秤
	4台
	否




	序号
	产品
	相关参数
	单位
	数量

	1
	智能献血自助服务系统
	[bookmark: OLE_LINK1]1.设备具有测量身高，体重，血压、健康征询问答，献血表打印的功能。
2.身高测量范围300~2000mm，测量精度±5mm；
3.体重测量范围：5~250Kg，测量精度±0.1Kg；
4.血压计测量范围：0~300mmHg，测量精度：±2mmHg；脉搏测量范围：30~200次/分，测量精度：±2%；
5.设备具有液晶触摸屏，屏幕尺寸≥15寸，分辨率：1920（H）*800（V），电容触摸。
6.设备具有读取身份证信息，对接血站的业务系统，自动填入献血征询表。
7.设备具有屏幕填写献血征询表问答题功能，献血征询表问答题由血站自定义，对接血站的业务系统，自动填入献血征询表。
8.设备配备全自动筒式血压测量臂，支持前后平移、垂直升降、水平多角度旋转调节，可自适应不同身高、坐姿献血者手臂摆放角度，调节行程满足各类人群适配需求。
9.设备整机具备称重与座椅一体化设计，满足体重测量功能，无需额外连接称重模块或座椅。
[bookmark: OLE_LINK3]10.▲整机一体式称重座椅具备可收纳调节功能，座椅可前后平移收纳，收纳完成后设备整机深度≤850mm，缩小设备占地面积。注:需提供以下任一材料作为证明材料:（1.产品官网截图；2.产品彩页截图；3.产品技术白皮书；4、产品检测报告）并加盖投标人公章。
11.设备具有内置A4打印机，可打印献血登记表。
12.设备具有内置标签打印机，可打印献血排队号。
[bookmark: OLE_LINK4]13.▲设备收纳状态整机深度≤850mm；整机展开摆放外形尺寸宽度≤700mm、深度≤1200mm、高度≤2450mm。注:需提供以下任一材料作为证明材料:（1.产品官网截图；2.产品彩页截图；3.产品技术白皮书；4、产品检测报告）并加盖投标人公章。
14.设备实现与血站业务系统无缝对接，自动提取相关信息，并能上传采血数据至业务系统。
15.显示屏主板参数：内存≥4G、固态硬盘≥64G；android11位系统；I/O接口：≥7个USB接口，≥1路485接口，≥4路可扩展串口，≥8路GP10及≥1路ADC接口。
16.具备摄像头模块:宽动态≥200W像素，内嵌隐藏式设计，防尘防水。
17.具备身份证读卡模块：符合二代居民身份证读卡器通用技术要求，采用非接触式IC卡技术。
18.具备二维码读取模块：支持动态二维码、条码识别。
19.网络：有线接口及无线WIFI，数据接口：USB，RS485，RS232。
20.电源：AC 220V/50HZ
	台
	2

	2
	智能初筛采集系统
	1.系统支持献血者初筛基本信息录入功能。
2.系统支持献血者初筛检测结果信息录入功能。
3.支持献血者对初筛信息结果电子签名确认功能。
4.支持初筛环节献血者人脸识别身份确认功能。
5.支持与现有血站业务系统的数据对接。
6.电脑硬件配置：
内存：≧16GB
CPU：六核处理器
硬盘：≧512GB SSD
显示器：≧28.2英寸
7.签批屏硬件配置：
屏幕尺寸：≧10.1英寸
电磁感应式手写签字，分辨率：≧2540LPI，精度±2mm
摄像头分辨率：≧500万像素
支持刷二代身份证识别
	套
	1

	3
	智能采血系统
	[bookmark: OLE_LINK2]1.设备具有双采血位一体化模式，也可支持两台单采血位拼装模式，独立运行，互不干扰。
2.设备具有自动献血码核对、标本留样、导管热合、针头处理、信息登记核对于一体，具有置物架台面；设备对献血登记码、血袋标签码、各留样管码的标签进行自动核对，确保献血标签一致性。
[bookmark: OLE_LINK5]3.▲设备双采血位总宽度尺寸≤800mm，符合献血屋和献血车的安装空间要求。注:需提供以下任一材料作为证明材料:（1.产品官网截图；2.产品彩页截图；3.产品技术白皮书；4、产品检测报告）并加盖投标人公章。
4.设备具有操作台，离地高度≤850mm，操作台长宽尺寸≥500*500mm。
5.设备具备伸缩采血秤放置平台，放置平台长宽尺寸≥500*400mm。
6.设备具有收纳式抽拉书写板，书写板长宽尺寸≥400*350mm。
7.设备配备采血秤上方一体化扫码装置，多角度往复自动扫描，3 秒内完成血袋、物料标签识别，识别稳定无漏扫。
8.设备具有穿刺处皮肤消毒倒计时提醒功能，消毒倒计时长可设定范围0~30分钟。
9.设备具有预设留样容量，具体根据需要留样的试管数量以及容量，可设定一个留样袋暂存血液容量，可设定范围0-50ml，精度±3ml。
10.设备具有新增留样管留样功能，采血中途若需增加样管留样，设备需支持关闭主导管，打开旁路导管让旁路袋采集到相应血量，支持新增留样管数量≥2支。
11.▲设备具备三通自动折断功能，可适配不少于 2 种不同外径规格血袋三通，适配不同品牌的血袋。注:需提供以下任一材料作为证明材料:（1.产品官网截图；2.产品彩页截图；3.产品技术白皮书；4、产品检测报告）并加盖投标人公章。
12.▲设备具有过量保护机构和称重装置,通过称重模块自动监测旁路留样袋血液是否达到预设量，精准留样。注:需提供以下任一材料作为证明材料:（1.产品官网截图；2.产品彩页截图；3.产品技术白皮书；4、产品检测报告）并加盖投标人公章。
13.▲设备的试管架处具备自动扫码核对功能。注:需提供以下任一材料作为证明材料:（1.产品官网截图；2.产品彩页截图；3.产品技术白皮书；4、产品检测报告）并加盖投标人公章。
14.设备具有可视化自动摇匀标本管，试管摇匀角度≥150°。
15.设备具有血袋导管卡进热合头，热合头具备导管限位检测的模块装置，并有状态指示灯显示和屏幕弹窗提醒。
16.设备具有自动回收采血针功能，自带热合触发装置，自动进行采血针导管热合，并自行拉断分离针头，无需手动回盖针头帽，配有专用针头收集盒，有效防止针头处血液溅射污染。
[bookmark: OLE_LINK6]17.▲设备配备采血导管自动扯断装置，可缩短三通阀至热合口管路长度，减少血液浪费。注:需提供以下任一材料作为证明材料:（1.产品官网截图；2.产品彩页截图；3.产品技术白皮书；4、产品检测报告）并加盖投标人公章。
18.设备具有血袋导管自动热合功能，设备集成2套独立热合模块，可独立完成热合功能，整机热合封口不少于7道。
[bookmark: OLE_LINK8]19.▲设备配备自动压紧导管蠕动泵装置，导管压紧行程充足，压紧响应迅速，适配不同壁厚采血导管。注:需提供以下任一材料作为证明材料:（1.产品官网截图；2.产品彩页截图；3.产品技术白皮书；4、产品检测报告）并加盖投标人公章。
20.设备具备血袋导管抗凝液自动回流硬件模块装置。
21.设备具有采血登记信息数据存储管理功能，储存容量不少于100万条采血登记信息。
22.设备实现与血站业务系统无缝对接，自动提取相关信息，并能上传采血数据至业务系统。
23.设备具有≥2个不同规格的血袋留样器固定座，可适应不同规格旁路血袋留样器。
[bookmark: _Hlk194339344]24.▲设备具有辐射防护安全性：提供所投产品符合GB4824-2025标准的辐射发射完整版检测报告，设备在辐射发射（30MHz～1000MHz）工作条件下，3米范围内设备正常工作的辐射强度符合标准限值，并提供设备辐射曲线图。
	套
	2

	4
	智能采血椅
	[bookmark: OLE_LINK7]1.舒适度：结合人机工学，最大限度匹配不同体格的人群。耐消毒液腐蚀，提供最佳的坐姿支撑和舒适性,有效地减少坐姿造成的身体伤害和疲劳，提升献血过程的舒适度。
2.▲调节部位：座椅扶手、靠背、坐垫、腿托均支持电动独立调节，多部位电动联动调节，调节驱动电机配置充足，各部位调节运行平稳无卡顿。注:需提供以下任一材料作为证明材料:（1.产品官网截图；2.产品彩页截图；3.产品技术白皮书；4、产品检测报告）并加盖投标人公章。
[bookmark: OLE_LINK9]3.▲坐姿调节：座椅高度、靠背倾角、腿托倾角均可电动大范围调节，可适配不同身高体型献血者，高低、仰躺、抬腿调节幅度充足，满足常规坐姿及急救休克体位需求。注:需提供以下任一材料作为证明材料:（1.产品官网截图；2.产品彩页截图；3.产品技术白皮书；4、产品检测报告）并加盖投标人公章。
4.扶手调节：采血扶手板面积尺寸≥150mmx550mm，扶手板具备电动升降功能，扶手板升降范围≥90mm，扶手可左右摇摆调节，调节角度范围7~45°。
5.扶手面为内凹造型，可为献血者提供手臂支撑，确保手臂放松自然舒展，提升献血过程的舒适性和安全性；
6.头枕调节：头枕高度可调节，调节范围≥70mm。
7.一键服务：具备一键紧急呼叫、一键机采位、一键全血位、一键头低脚高休克体位等，并通过电动控制系统调节和按钮实现各种姿势的轻松切换。
[bookmark: OLE_LINK10]8.▲加热功能：座椅配备多区域恒温加热功能，坐垫、靠背、扶手均可独立控温加热，提升低温环境献血舒适度。注:需提供以下任一材料作为证明材料:（1.产品官网截图；2.产品彩页截图；3.产品技术白皮书；4、产品检测报告）并加盖投标人公章。
9.▲服务体验：座椅配备紧急呼叫提醒装置，带灯光提示；具备多渠道体位调节控制方式，操作便捷；注:需提供以下任一材料作为证明材料:（1.产品官网截图；2.产品彩页截图；3.产品技术白皮书；4、产品检测报告）并加盖投标人公章。
10.操作手柄：可直接在手柄上实现座椅角度调节的全部操作，包含座椅一键复位、校准、一键体位控制、加热等功能；
[bookmark: OLE_LINK12]11.▲部署空间：座椅可紧贴墙面摆放，占用空间小；切换休克平躺体位时，座椅可自动向前平移展开，平移距离充足，无需挪动底座。注:需提供以下任一材料作为证明材料:（1.产品官网截图；2.产品彩页截图；3.产品技术白皮书；4、产品检测报告）并加盖投标人公章。
12.具备一体化小桌板，小桌板可实现180°旋转，方便献血者根据需要调整角度；
13.具备USB接口，方便链接外部设备充电；
14.基础参数：设备尺寸≤长1900*宽900mm；整机重量≤160KG；最大承载重量≥150kg；额定功率≤450W；工作电压AC220V/50HZ。
	张
	4

	5
	智能采血秤
	[bookmark: OLE_LINK11]1.全血采集过程中具备称重、摇摆功能，采集的血液量误差不大于±1ml。
2.全血采集过程中具备监控功能，确保采血过程的信息化管理和保证血液质量。
3.采血报警提示：能记录采血过程中各种报警：低流速报警、高流速报警、采集时间过短报警(与采集预设量关联)、采集时间过长报警（与采集预设量关联）、采血秤未检测到血袋报警、采集过量报警、采集不足报警、托盘取下报警（采血过程中取下托盘会报警）、电池电量过低报警等。
4.采血信息记录：每条献血记录在机器上可显示多条关键采血信息，便于对采血过程进行信息追溯，包含：开始时间、结束时间、预设量、实采量等。
5.监控献血者血液流速：血液流速采样2秒采集一次数据，流速增量精度±1mL，自动监控采血流速低于或高于预设值的异常报警提示。
6.采血用时异常报警提示：采血秤具有三个预设量,采血用时异常报警与对应的采血预设量直接关联。当某次采血流程的采血用时低于其对应的采血预设量最小用时或高于最大用时时会自动报警，且预设量及其对应的最小用时和最大用时都可以根据需要进行人为调整。  
7.根据血袋克重自动识别采血方案。
8.防止误操作：所有操作都在高清触摸屏上进行，对于可能产生风险的操作都进行弹框提示，让用户二次确定，防止误操作产生。 
9.▲电池组：设备配备可快速拆卸更换式内置电池组，更换操作便捷，支持不间断采血作业。注:需提供以下任一材料作为证明材料:（1.产品官网截图；2.产品彩页截图；3.产品技术白皮书；4、产品检测报告）并加盖投标人公章。
10.电池容量与尺寸：电池容量≥4500mAh，电池尺寸≤80x140x60mm。
[bookmark: _GoBack]11.▲设备具备标准串口数据传输功能，可与其他智能采血设备实现数据互通。（提供设备接口实拍图、产品图纸、技术说明书任一材料加盖投标人公章）
12.具有基本模式、管理员模式，用户可根据需要进行快速切换，适合不同的工作场景。
13.整机尺寸（长宽高）≤42*22*22cm，屏幕尺寸≥7英寸。
14.设备具有智能采血秤管理系统，支持电脑端浏览数据的查询、统计和报表功能，能统计采血称采集数据，包括记录：采血人员、采集开始时间、采集结束时间、采集时长、预设量、实际献血量等。
15.设备软件平台可以按照日、周、月、采血时间段、采血人员等作为筛选条件进行数据检索，能够统计采集量是否符合，如超量或少量等异常情况可以突出颜色重点提醒（如：黄色、红色）便于识别。
16.设备软件平台可根据选择的采血数据，包括：采血人员，采集开始时间，采集结束时间，采集时长，预设量，实际献血量等数据，导出形成excel格式文件保存。
17.▲提供可充电锂离子电池组通过国际认可的UN38.3的检测报告。（注:需提供检测报告扫描件并加盖投标人公章）
	台
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