# 第四章   采购需求

一．需求一览表

| 包号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 离子喷雾转化系统 | 1套 |

★1.1如果投标人所投产品为进口产品，须出具制造厂家的资格声明或者提供制造厂家针对本项目的授权。

二．技术规格

1．用途

主要通过选择不同接口类型的喷雾系统，可以将有机分子进行离子化，适合多肽，药物以及毒物等各种有机物研究的需求。

2．工作条件

2.1工作温度：15--30℃，湿度小于80%。

2.2 电力要求：200-240V，50/60 Hz

3．配置要求

3.1 主机   1台

3.2  ESI喷针 5套

4．技术要求

★4.1 配置独立的电喷雾离子源(ESI)和独立的大气压化学电离源(APCI)

4.2 流速范围0.005～3.0 ml/min，在确保灵敏度不损失的前提下，实现高流速，无需分流；兼容100% 的有机相到100%的水相

4.3 离子源内辅助加热气温度：≥700 ℃，该温度能在仪器控制软件设置并能实际运行样品，以便保持运行大量样品的抗污染能力。

4.4 离子源接口: 离子源接口适用于100％有机相到100％水相，耐用一定浓度的缓冲液，采用非毛细管传输，并采用反吹气排除中性干扰，保持高灵敏度和优异的抗污染能力，减少日常维护工作量。

4.5 带有专有废气排放装置，防止气体在密闭的离子源腔体中的回流，降低离子源的记忆效应和污染，降低机械泵的负荷，延长机械泵泵油使用时间

4.6 ESI和APCI切换无需放空质谱真空系统，不用借助工具可手动一分钟内完成