中国科学院上海有机化学研究所

波长色散型X射线荧光光谱仪采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号：OITC-G240300880

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2024年6月

第八部分  采购需求

一、货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 波长色散型X射线荧光光谱仪 | 1套 | 详见具体技术规格 |  |  |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

二、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏＋15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

第1包 波长色散型X射线荧光光谱仪

- 技术要求：

- 工作条件：

1.1 见总则第3条。

- 设备用途：

用于金属材料、非金属材料、块状样品、玻璃熔片样品、粉末压片样品、液体样品、不规则样品等定性、定量及无标样定量分析，分析元素范围为元素周期表Be(4)到Am(95)之间的元素，含量范围为ppm-100%。仪器应包括X光管、高压发生器、测角仪、分光系统、探测器、自动进样器、数据处理软件及其它的相关附件和装置。

- 技术规格：

*3.1 测量方式：波长色散，顺序扫描式

*3.2 分析元素范围：Be(4)到Am(95)

3.3 含量范围：ppm到100%

3.4 仪器稳定性：仪器短期及长期稳定性优于0.05%

3.5 进样系统：

3.5.1 全自动进样器，70位以上自动样器，可无人值守连续测量70个样品

3.5.2 配10个34mm开口直径（或类似直径）样品杯、10个28mm开口直径（或类似直径）样品杯，配10个18mm开口直径（或类似直径）样品杯、10个8mm开口直径（或类似直径）样品杯

3.5.3 配与样品杯规格相配套的准直器面罩。

3.6 高压发生器：

3.6.1 最大功率≥4kW；最大电压≥60kV，20-60 kV间1 kV连续可调；

#3.6.2 最大电流≥160mA，5-160mA间1mA连续可调。

#3.6.3 稳定性：外电源波动1%时，输出波动为≤ 0.00006%，提供第三方检测报告，并加盖制造商印章。

3.7 X射线光管：

3.7.1 类型：端窗Rh靶陶瓷光管, Be窗厚度75μm

3.7.2 最大功率≥4.0kW

3.7.3 最大电压≥60kV

#3.7.4 最大电流≥160mA

3.7.5 照射方式：下照射，样品分析面朝下。

3.8 氦气冲洗系统：

具有减压及常压氦气系统，减压氦用于测量常规液体样品减少氦气消耗量，常压氦气用于测量高挥发样品，保护仪器。

3.9 测角仪：

#3.9.1角度准确度：≤0.001°

3.9.2 角度再现精度：≤0.0001°

3.9.3 定位方式：θ/2θ分别驱动，光学定位，无机械磨损。

3.10 计数器：

3.10.1 流气正比计数器F-PC及闪烁计数器SC，全真空扫描

#3.10.2 物理线性范围：F-PC≥3000kcps，SC≥2000kcps

3.11 晶体配置：

配置8块晶体，晶体1（O-Mg）、晶体2（Al-Cl），LiF200晶体（K-Am），Ge弯晶测量S、P、Cl具有更低的检出限，LiF220（V-Am）具有更好的分辨率及更低的检出限，B元素专用晶体、C元素专用晶体、N元素专用晶体

3.12准直器转换器：

3.12.1 双向转动准直器转换器

#3.12.2至少4个位置

3.12.3 至少配置细准直器、通用准直器及B、C、N专用准直器

#3.13 光谱室温度稳定性：±0.05℃

3.14 配置真空封挡装置：

在测量液体及松散粉末样品时，能够在样品室与光谱室间插入一程序控制的真空封挡, 使只有样品室冲洗氦气，光谱室始终保持真空状态，以便起到保护光谱室、节约氦气消耗、增加探测器稳定性和分析重现性的作用。在测量过程中，真空封挡也可以在液体样品泄漏或有粉尘样品时保护光谱室，防止污染光谱室。

3.15 计算机控制系统与操作系统：

计算机控制系统: Windows10操作系统（64位）, 四核3.6GHz, 8G内存,500G硬盘,8倍DVD/+-RW可擦写光驱,512MB显卡, 24'LED显示器, 键盘, 鼠标, 网卡。高性能激光打印机。

3.16 软件：

定性、定量及无标样分析软件，并包含以下功能：全自动安装与校准系统；光谱仪及进样器状态的实时、动态图形显示；网络及数据传输；自诊断及远程诊断。中文操作软件，软件免费升级保证。

3.16.1 定性分析：

能够高分辨显示样品谱图，具有自动背景扣除与平滑功能，自动寻峰以及元素识别。

3.16.2 定量分析软件：

具有分析曲线的自动导航；软件的智能系统提供测量参数的最佳条件；自动校正谱线重叠干扰；采用基本参数法单独地计算每一个样品的校正系数，从而进行全面的集成的基体效应修正（变动理论Alpha系数法）；灵活的输入制样参数及任何可用的化学信息；分析结果超出警戒线会自动显示与报警等功能。

3.16.3 无标样定量分析软件：

在没有标准曲线的情况下对完全未知的各类样品进行自动定量分析，可以采用扫描模式进行无标样分析，也可以采用峰/背比测量模式。

3.16.4 油品分析专用软件或能实现同等功能的定制Calibration曲线及漂移校正标样：

可分析30个（或以上）元素

#3.16.5多层膜分析软件或能实现同等功能的定制Calibration曲线及漂移校正标样：

可分析多达10层（每层10个元素）的镀膜样品，测定每层膜的厚度和元素含量。

- 产品配置要求

  - 4.1 波长色散型X射线荧光光谱仪 1套

4.2 P10气体减压阀及氦气减压阀各一个，满足仪器使用需求

4.3 液体杯500个，6um厚度麦拉膜一卷（90米），4um厚度Prolene膜1卷（90米），2.5um厚度麦拉膜1盒(500片)，3.6um厚度麦拉膜2盒(100片)

- 选购附件、备件及消耗品

5.1 当投标方满足用户在此设备使用过程对易损配件和耗材需求时，用户有权按照投标价格增加购置相应配件及耗材，例如压片机（包含压样模具和垫片）、全自动镶嵌机、分体水冷机、不间断电源（30分钟延时）、液体杯、麦拉膜等。

- 技术文件：

6.1 请参考总则第1.2条。

6.2 请参考总则第2.3条。

- 商务要求：

- 1. 售后服务要求：

1.1 到货后30天内，卖方负责仪器的安装和调试。

1.2 设备安装之前，卖方邀请买方2名操作人员，到其在国内设立的培训中心接受为期5天的免费培训，内容包括理论和实际操作，以能够熟练操作为目标，差旅费及食宿费由买方承担。安装调试时，由卖方维修工程师在买方现场对操作人员进行免费培训，培训内容包括：仪器原理、结构、操作、校准、日常维护及维修。安装调试之后，由卖方专职应用工程师到买方现场进行应用培训，负责建立分析方法。

1.3 在中国大陆有自己的装配有相关仪器的应用培训实验室。

1.4 由卖方负责安装、调试，仪器验收由买卖双方共同协商制定。厂家在国内要有维修中心，要有专职的维修工程师，要有备品备件库。在提出维修要求后，能在4小时内作出维修响应，2-4个工作日内到达用户现场。随机提供必要的操作和维护专用工具，提供两年用备品备件。

*1.5 从设备在现场调试运转正常签字验收结束后开始（以买方盖章的验收单为准），主机保修36个月，X射线管保修36个月。

- *2. 豁免备案：

为保证设备安全无辐射，投标商必须提供制造商或制造商在中国的分支机构申请的同型号设备的豁免备案文件或公告。豁免备案文件或公告载明的最大电压及最大电流数值必须与仪器最大激发电压及最大激发电流一致。

（三） 订货数量：

波长色散型X射线荧光光谱仪 一套

（四） 交货地：

用户指定地点（实验室）

- 交货日期：

合同生效后5个月内。

- 执行的相关标准：

产品应满足ISO9001质量认证，ISO 14000 环境认证，CE机械安全认证，辐射安全认证。