第六章 技术要求

一、货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 简要技术规格 | 是否允许采购进口产品 | 采购 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 四极杆-高分辨组合式质谱仪 | # 1套 | 此设备将用于RNA中心的科研工作。 1.使用高质量精度的质谱仪可对核酸进行mapping分析，可对产品序列进行准确确认，并监测其加帽、加尾的长度等； 2.通过质谱的高分辨率，可实现对核酸药物的分析，质谱的高分辨可实现同位素峰基线分离，使得测得结果更为准确； 3.对于序列分析，高精度与高灵敏度并存，可实现序列全覆盖。 | # 是 | # 527.6 # 万元 |

二、主要技术指标（需实现的功能或者目标、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等）

1．工作条件：

1.1电源：230V±10%，50/60Hz；

1.2环境温度：15℃-27℃；

1.3相对湿度：20%-80%；

2．主要技术指标：

2.1 离子源部分：独立可加热的电喷雾离子源；

2.2 离子传输系统

2.2.1  离子传输系统配有离子传输管设计，保护分子涡轮泵；

#2.2.2具有真空隔断阀设计，在移去、清洗离子传输部件时，不需破坏真空, 待机时不需要消耗氮气。

2.3 质量分析器部分

2.3.1  质量范围：50-6000m/z。

#2.3.2仪器分辨率：≥200,000 FWHM  (在m/z≤200时)。

#2.3.3线性范围：分辨率设定为≥60000 (FWHM）时，以克伦特罗为目标物，线性范围≥105。

2.3.4 质谱采集速率：分辨率≥60000 FWHM时，不少于3张/秒。

#2.3.5质量轴稳定性：设备校正一次后，连续48小时内不再校正质量轴，重复进样100fg利血平，m/z609质量精确度≤5ppm。

#2.3.6正负离子切换速度：小于1.5秒（即每秒可获得正负离子谱图各一张），在进行快速正负切换模式下连续运行2小时，质量轴的稳定性<3ppm。

2.3.7灵敏度

#2.3.7.1 全扫描Full Scan（m/z 100-900）灵敏度（分辨率60000 FWHM时）100fg 利血平进样，S/N>200:1；

#2.3.7.2 选择离子扫描SIM灵敏度（分辨率60000 FWHM时）100fg 利血平进样 S/N>200:1；

#2.3.7.3 MS/MS灵敏度（分辨率60000 FWHM时）100fg 利血平进样 S/N>200:1；

#2.3.7.4采用利血平标品100fg进样，ESI+模式下，分辨率分别为30000FWHM和60000FWHM时，其他仪器参数维持不变的前提下，主碎片峰的信号强度值相差≤10%。

★2.3.8检测器:优先选用FT型无损检测；或者配有6个微通道板（MCP）或电子倍增器的检测器。

3.液相部分

3.1二元高压梯度混合泵；

3.1.1流量范围：0-2.000 mL/min，步进0.001 mL/min；

3.1.2压力：15000PSI；

3.1.3流量准确度：±0.15%；

3.1.4流量精密度：<0.075%；

3.1.5梯度混合精确度：<0.2%;

3.1.6梯度混合类型：二元高压梯度混合，四种溶剂选择；

3.2柱温箱：温控范围：5~45℃；温度准确度：±0.5℃；温度精度：±0.1℃；

3.3自动进样器：

3.3.1温控范围5~45℃；

3.3.2 120位1.8mL或2mL样品瓶，兼容96孔板或384孔板；

4.数据处理系统

工作站一套，可全自动控制质谱仪，简洁人性化的操作界面可以实现：

4.1仪器调谐和方法优化，方法优化还包括碰撞气压力以及碰撞能量的自动优化，并可利用优化后的参数快速便捷地建立分析方法；

4.2工作站及软件具备数据采集、数据处理、定性定量分析、建立数据库、谱库检索等功能；

4.3Window英文操作系统（64bit）。

★5.配置清单（本条应在投标文件中提供承诺，但不用提供彩页证明资料）

5.1四极杆-高分辨质谱仪主机：一套

5.2液相色谱仪：一套

5.3工作站：一套

5.4数据处理软件：一套

5.5稳压电源：一套

5.6氮气发生器：一套

三、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

满足国家及行业相关标准。

四、售后服务要求（应包括采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

- 投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

- ★免费保修期要求在1年以上。保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。（本条不用提供证明资料）

- 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求做出响应，一般问题在48小时内解决，重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，否则卖方应赔偿相应的损失。

- 厂商需提供迅速优质的售后服务和技术支持。提供至少三年的免费技术支持；合同期外，需提供永久的保障性服务，以保障软件的正常使用。

- 到货安装调试完成后，有专业工程师现场提供一次系统的使用培训服务，直至采购人相关人员熟练掌握为止。

五、采购标的验收标准：

- 设备安装、调试完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及中标人双方共同签署验收文件。

- 仪器到货：仪器到货前应将安装环境要求书面通知给用户，并与用户协商足够准备时间。到货时需按用户要求免费将设备在双方商定的时间运到指定安装位置，并由仪器安装工程师当场进行开箱检查。

- 仪器安装调试：仪器经开箱检查确认一切正常后，由仪器安装工程师免费执行安装调试直至达到验收指标（以技术规格要求指标为验收指标）。由用户单位进行使用性能方面的验收。设备的性能应符合投标人应答文件中承诺的技术指标，所有指标验收必须由用户确认。

六、交货地点：北京大学指定地点。

七、交货期：合同签订后 90 日内交货并安装完毕。

八、付款方式：零余额账户付款单笔不得超过500万元。