02包：三维水箱
	设备名称
	三维水箱

	预算金额
	人民币190万元
	设备数量
	1套

	★所投产品为进口品牌

	设备功能要求

	三维水箱可将探测器置于三维空间内任何位置，利用三维扫描软件完成对加速器相关数据的快速、精准的采集和分析并储存。

	软硬件配置清单

	序号
	描述
	数量

	1
	水箱
	1个

	2
	测量装置（剂量仪、探测器）
	1套

	3
	笔记本电脑（预装检测分析软件）
	1台

	4
	升降台
	1套

	5
	水库、水泵
	1套

	技术参数要求

	序号
	指标名称
	技术参数

	1
	箱体
	

	1.1
	水箱材质
	有机玻璃，箱壁厚度≥12mm

	1.2
	外形尺寸
	长*宽*高≤700mm*700mm*600mm

	＃1.3
	分体式设计
	箱体可独立使用

	★1.4
	有效扫描范围
	无需移动水箱即可完成X/Y/Z三个方向≥450mm*450mm*400mm的扫描范围，探测器可在三维方向任意位置停留

	1.5
	水平调节系统
	四个方向有4个可独立调节旋钮，可进行手动精确水平调节

	1.6
	摆位线
	箱体带摆位线或标记

	1.7
	自动摆位
	具备

	＃1.8
	箱底排清功能
	具备

	2
	扫描系统
	

	2.1
	支撑系统
	双臂

	2.2
	无接触传感器
	具备

	2.3
	定位精度
	≤±0.1mm

	2.4
	电机驱动
	电机数量≥3个

	2.5
	扫描速度
	≥20mm/s

	★2.6
	最大测量照射野
	不移动水箱情况下，最大剂量处可测量400mm*400mm照射野剂量线

	2.7
	扫描方式
	连续和步进式

	2.8
	TMR/TPR测量
	支持，完成时间≤10min

	3
	测量装置
	

	3.1
	剂量仪
	★1.通道：≥2个
2.信号采集方式：触发、连续
3.电流分辨率:≤±5fA
4.测量重复性；±0.5%
5.极化电压：包括但不限于±400V范围内，可调
6.BNC转TNC转换头：具备

	3.2
	探头
	探头数目≥2个，包括1个常规探头和1个探测探头，防水。带平衡帽。

	3.3
	穿透电离室
	具备

	3.4
	内置温度、气压传感器
	具备

	3.5
	立体定向测量
	具备

	4
	数据采集和处理
	

	4.1
	计划系统数据测量功能
	可生成计划系统所需数据测量队列；测量结果可转换成计划系统要求的格式；自定义扫描序列；支持输出打印和存储；可根据科室需求开放TPS接口

	4.2
	扫描队列编辑功能
	可对扫描线参数进行复制和修改

	4.3
	加速器检测、验收功能
	具备，包括实时计算协议参数、预置主流场所加速器测量参数协议：医科达、瓦里安等；可根据科室要求定制参数协议、检验和验收程序。

	4.4
	数据处理功能
	可对数据进行复制、粘贴编辑；数据归一化、翻转、平移、平滑等处理；由测量出的PDD测量曲线计算出TMR/TPR；等剂量曲线的计算；测量数据及扫描队列可以图形和3D显示

	5
	水库和升降台
	

	＃5.1
	水库和双向电动泵
	具备

	5.2
	充满时间
	≤10min，

	5.3
	升降台承重
	≥200kg

	5.4
	垂直移动范围
	≥500mm

	＃5.5
	地面固定装置
	具备，直接固定于机房地面

	5.6
	位置调节装置
	配备电动升降装置，手控盒操作

	5.7
	垂直稳定性
	≤0.1mm

	6
	可移动式工作站
	运行内存≥16GB，硬盘≥1TB，高清显示器≥15寸。
预装三维水箱分析相关软件并支持结果存储输出打印。

	＃7
	更新服务
	应用软件可免费安装于科室其他电脑中使用，不限终端数目；保修期内免费提供应用软件更新服务。

	8
	资质
	国家食品药品监督管理总局（CFDA）认证


03包：彩色多普勒超声诊断仪
	设备名称
	彩色多普勒超声诊断仪

	预算金额
	160.00万元
	设备数量
	1

	设备功能要求

	可开展子宫输卵管造影、羊水穿刺等，具备穿刺引导功能。

	软硬件配置清单（单台）

	序号
	描述
	数量

	1
	超声主机
	1

	2
	腔内容积探头
	1

	3
	腹部凸阵探头
	1

	4
	腔内探头
	1

	5
	线阵探头
	1

	技术参数要求

	序号
	指标名称
	技术参数

	1
	#系统平台
	全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致

	2
	#屏幕尺寸
	≥21寸高分辨率彩色液晶显示器

	3
	★操作触摸屏
	≥10寸彩色触摸屏

	4
	★探头接口
	接口≥4个

	5
	预设条件
	针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

	6
	解剖M型
	解剖M型模式 (≥2条取样线)

	7
	二维立体血流成像技术
	具备

	8
	胎儿自动识别技术
	具备

	9
	弹性成像
	具备弹性成像图的动态显示功能，可以对组织硬度信息进行定量测量，支持腔内弹性成像功能

	10
	#卵泡智能容积成像
	可对卵泡自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。

	11
	★四维模式
	实时四维模式：支持多种模式渲染成像及裁剪等功能

	12
	容积厚层成像
	1、配备容积厚层成像，包括任意剖面成像
2、支持深度宣染成像,通过深度伪彩的强弱显示不同距离间三维信息
3、4D最大扫描深度≥20cm

	13
	#容积光源渲染成像
	具有容积成像和虚拟光源移动技术，可结合透明成像技术，实现表面成像和透视剪影成像，观察组织的内部轮廓和囊性结构，透明度可进行任意调节，实现三维立体血流容积表面成像。提高彩色的空间分辨率及血流敏感度。

	14
	胎儿头颅自动切面识别功能
	胎儿头颅自动切面识别功能，自动获取胎儿颅脑四个标准切面，并自动获取评估参数值

	15
	胎儿面部实时导航功能
	胎儿面部自动导航功能，可以自动的去除胎儿颜面部前面的遮挡物，使胎儿三维颜面部显示更清晰。同时可以实时调整胎儿面部的显示方向

	16
	胎儿心脏检查切面自动识别功能
	胎儿心脏检查切面自动识别功能，可以自动获取胎儿心脏检查的6个标准切面

	17
	#智能盆底解决方案
	智能盆底解决方案，可以对盆底超声检查中的前盆腔和肛提肌裂孔进行自动测量与评估

	18
	子宫内膜自动成像与容积分析功能
	子宫内膜自动成像与容积分析功能，自动呈现子宫内膜冠状面成像、进行子宫内膜容积和厚度测量

	19
	颅内容积测量功能
	颅内容积测量功能，可实时显示胎儿颅内立体轮廓，并获取胎儿颅内容积测量数据

	20
	#容积造影功能
	容积造影功能，可以支持3D输卵管造影及妇科造影

	21
	自动卵泡测量
	具备

	22
	自动容积计算
	具备

	23
	二维产程监测软件
	教育助手内置，支持在机切面学习

	24
	#扫描助手
	遵循主要超声协会的指南，防止操作者漏掉重要的检查内容，并可完全按照客户定制。

	25
	TGC
	≥8段

	26
	显示方式
	B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

	27
	显示控制
	反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

	28
	最大速度
	≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s）

	29
	最小速度
	≤5 mm /s（非噪声信号）

	30
	取样容积
	取样容积宽度0.5-30mm。

	31
	偏转角度
	≥±20度 (线阵探头)

	32
	基线
	≥8 级

	33
	频谱自动测量
	支持

	34
	全科测量包
	包含腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、急诊科

	35
	自动产科测量
	自动测量≥4项胎儿发育评估指标

	36
	自动NT测量
	具备

	37
	#扫查深度
	二维成像扫描深度≥40cm

	38
	腹部凸阵探头
	带宽：2.0～5.0 MHz（包含），角度≥60°

	39
	腔内探头
	带宽：2.9～9.7MHz（包含），角度≥170°

	40
	腔内容积探头
	带宽：4.0～9.0 MHz（包含），角度≥120°

	41
	线阵探头
	带宽：3.0～8.0 MHz（包含）

	42
	★容积探头扫查角度自动偏转技术
	支持腹部，腔内容积探头，无需转动探头，最大容积扫描角度≥90度。

	43
	检查存储和管理
	1、≥500GB硬盘
2、多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

	44
	网络连接
	免费开放数据接口，免费配合信息系统接入和数据利用

	45
	USB
	≥4个USB接口

	46
	信号输入出
	支持ECG/PCG、HDMI信号


