一、采购（标的）清单
	序号
	名称
	数量
	最高限价（报价不能超过最高限价）
	备注

	1
	场发射环境扫描电镜与能谱仪
	1
	3700000.00
	允许进口



二、具体技术参数
1.电子光学系统
★1.1 二次电子像分辨率：≤0.5nm@15kV、≤1.0nm@1kV(非样品台减速模式下统计法测量)；(提供公开发行的产品彩页、技术手册或产品说明书等证明资料)
1.2 放大倍率范围：10X-2000000X或者更宽，根据加速电压和工作距离的改变，放大倍数自动校准；
★1.3 电子枪：肖特基热场发射电子枪，最大束流不小于20nA，束流稳定性优于0.2%/h；
★1.4.低真空模块：具备可变真空模块，压力可调精度1Pa（提供彩页证明材料）；
▲1.5 加速电压范围20V~30kV(非样品台减速模式，非着陆电压)，着陆电压范围≥20V~30kV(非样品台减速模式)，步进10V连续可调；(提供产品印刷彩页或技术手册或产品说明书等证明资料)
1.6 工作距离范围≥1~50mm，能谱仪在35°出射角时分析时工作距离可近到9mm内；
1.7 镜筒内具有静电透镜设计，能保证样品室内无漏磁，可对铁磁性材料进行2mm内高分辨无畸变成像；
▲1.8 物镜光阑≥7孔光阑，电磁式自动选择与电子束对中。（提供证明材料）
▲1.9 低电压配备电子束减速模式：镜筒内减速，且能在20kv及以下自动开启镜筒内减速模式；（提供软件操作视频流程截图证明材料）
2.样品室及样品台
2.1 样品室
★2.1.1抽屉式拉门，样品室内部尺寸(宽*深*高)≥350*350*270mm，提供结构示意图。
2.1.2可容纳最大样品直径：≥200mm。
2.3 样品台
2.3.1五轴(X、Y、Z、R、T)全自动马达驱动样品台；
★2.3.2移动最大范围指标：X方向≥130 mm，Y方向≥130 mm，R=360°（旋转）；样品台Z方向最大移动范围：Z≥50 mm；(提供产品印刷彩页和提供功能操作软件视频截图截图证明材料）
2.3.3可双向倾斜，倾斜范围≥-3°~70°，360°旋转；
2.3.4具有接触报警与自停功能。
3.探测器
3.1 含镜筒内二次电子探测器、仓室内二次电子探测器、样品室红外CCD相机、电子束流探测器；
★3.2 配备样品室内伸缩式环形背散射探测器，不小于6分割象限，可以进行多种模式成像；（提供软件功能选择截图证明资料）
★3.3配备可变压力二次电子探测器；
4.真空系统
4.1 配备无油机械泵+涡轮分子泵+离子泵；
4.2 样品室极限真空度优于5*10-4Pa，抽真空时间≤5min；
4.3 电子枪真空度：10-7Pa数量级；
★4.4 可变真空范围：不小于50Pa；
▲5.图像记录系统：单张图片存储分辨率≥30k*20k像素，图像显示≥1024*768像素，图像记录格式TIFF、BMP、JPEG可选；
6.操作台系统：Windows操作系统，电脑主流配置，满足设备功能运行要求；
★7、软件具备自动漂移矫正补偿成像功能（需提供软件功能界面截图证明）；
★8.多种自动控制功能，具有电子枪对中、真空控制、亮度与衬度、调焦和象散、动态聚焦、倾斜补偿等功能（需提供软件功能界面截图证明）；
9.配置马达台快捷控制器或轨迹球、多功能旋钮操作控制面板或多功能键盘；
10.配套集成水冷机和空压机；
★11.可升级光电关联接口，升级光电关联后在光学显微镜下观察的感兴趣区域可通过自动重定位功能在电镜中直接找到此感兴趣区域，可一次性同时导入大量不同照片，不需要任何比对，点击光镜图片可在电镜下自动到对应的光镜观察区域；（提供软件操作视频截图证明资料）
12.提供满足场发射扫描电镜运行的不间断电源1套，维持时间≥30min；
13. 配备能谱仪1套，探测器有效面积不小于60 mm2，分辨率优于129eV，无需液氮冷却，分析元素范围：B5-Cf98；
二、产品配置清单
1 场发射扫描电镜主机 1套
2 镜筒内二次电子探测器 1个
3 仓室内二次电子探测器 1个
4.可变压力二次电子探测器 1个
5.环形背散射探测器1个
6 九孔样品台 1个
7.备品灯丝 1根
8.冷却水装置 1个
9 UPS电源 1个
10 能谱仪1套 
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