中国海洋大学超高效液相色谱-三重四极杆质谱联用仪、模拟移动床等设备采购项目采购需求

### 1.项目说明

1.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2货物必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，中标人供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

1.3投标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品（招标文件有特殊要求的除外），并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

1.4进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

政府采购应当采购本国产品。采购人确需招标采购进口产品的，应在招投标活动开始前，按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）文件规定办理审核手续，通过财政部门审核后，方可招标采购进口产品，否则采购人不得招标采购进口产品，投标人不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。

采购人或采购代理机构在采购进口产品时不得拒绝国产相同质量产品的制造商或代理商参与投标。

1.5根据财政部等三部门《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库（2020）123号）要求，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，要参考包装需求标准，在采购文件中明确政府采购投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求。

### 2.招标产品技术规格、要求和数量

第一包

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 （台/套） | 单价限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高效液相色谱-三重四极杆液质联用仪 | 1.主要用途：本设备主要用于药物代谢动力学分析、蛋白多肽分析、代谢组学研究、脂质组学研究等其他小分子研究；色谱质谱的在线联用将色谱的分离能力和质谱的定性功能结合起来，实现对目标化合物的结构解析、定性定量测定。 2.工件条件：电源电压：单相220V±10%；环境温度：15～30℃；相对湿度：35～80%。 3.质谱： *（1）类型：三重四极杆质谱仪1套，包括串联四极杆质量分析器，独立ESI离子源和APCI离子源，并具备线性离子阱扫描模式及MRM3扫描功能（不含源内裂解方式）（需提供证明资料，不限于检测报告、彩页等证明材料）； （2）质量数范围：5-2000amu； （3）质量准确度：≤±0.1amu（全质量数范围）； （4）质量稳定性：≤0.1Daover24hours； （5）定量分析灵敏度（MRM模式）：ESI+灵敏度：1pg利血平过柱进样，MRM分析测量609＞195（m/z）信噪比S/N>3000000：1；ESI-灵敏度：1pg氯霉素过柱进样，MRM分析测量321＞152（m/z）信噪比S/N>3000000：1（需提供证明资料，不限于检测报告、彩页等证明材料）； （6）扫描速度：≥12000Da/sec； （7）最小驻留时间：≤1ms，一个时间窗口同时可以监测500个MRM，无需分段； （8）动态线性范围：≥106； （9）离子源可适应流速范围： *①离子源可适应流速范围：在确保灵敏度不损失的前提下，实现高流速，无需分流，可达到≥2.8mL/min；流速可在软件上设置，并能实际运行样品，既可加快样品的分析速度，还可避免分流对样品造成损失，分别提供ESI和APCI离子源流速设置截图； *②离子源最高耐温：≥720℃（需要在控制软件中设置并通过现场操作验收，需提供证明资料，不限于检测报告、彩页等证明材料）； ③离子源内标配：废气排放装置； ④兼容CE接口（无需分流方式）以提供更多的分离方式，便于生物药研究的拓展； *（10）正负极性切换时间≤8ms（需提供证明资料，不限于检测报告、彩页等证明材料）； （11）接口技术：锥孔结构，非毛细管和非其他形式管路； （12）定量重复性：5ppb浓度克伦特罗样品，连续6针进样，定量重复性：≤2%； （13）碰撞室： *①＞90度弯曲碰撞池，能有效过滤中性离子，采用高压聚焦线性加速技术，确保保留时间设置为1ms时仍无交叉干扰（需提供证明资料，不限于检测报告、彩页等证明材料）； ②线性加速，可以同时MRM检测500对离子对而无需分时间窗口； ③质量轴稳定性：设备校正一次后，连续24小时内不再校正质量轴，重复进样调谐液进行测试，精密度≤±0.1amu； （14）扫描功能：具有全量程扫描、选择离子扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、多反应监测扫描、混合扫描、正/负离子快速切换扫描； （15）检测器：电子倍增检测器或其他非光电倍增管检测器； （16）真空系统：大抽速机械泵和长寿命涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统； *（17）气源供应：采用氮气发生器产出的高纯氮气作为雾化气和碰撞气，无需任何额外（例如氩气，或者瓶装高纯氮气等）工作气体； （18）软件： ①自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理、快速定量； ②能提供“及时”定量数据质量监测，以确定QC或空白样品是否落在用户指定的误差范围内，能决定或许样品是否被注入或是需要进行更详细的检查，确保实验室的资源得到最充分利用； ③可进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析；有建立数据库功能，谱库检索功能、自动校正和全自动分析功能，定量软件等； *（19）选择性：采用高频陶瓷镀金四极杆或三个以上分子涡轮泵获取高选择性（需提供证明资料，不限于检测报告、彩页等证明材料）； （20）数据库：药物、非法添加、包材、毒物，食品添加以及营养成分MRM离子对数据库3000种以上； （21）扫描功能： ①串连三级四极杆模式：扫描功能：具有全量程扫描、选择离子扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、多反应监测扫描、混合扫描、正/负离子快速切换扫描； *②软件具备三级全扫描模式（不含源内裂解）：MRM3扫描，多级扫描MS3（需提供证明资料，不限于检测报告、彩页等证明材料）； ③软件具备增强模式：MS/MS切换扫描功能、增强全扫描、增强子离子扫描、增强多电荷扫描、增强分辨率扫描； *（22）软件具备定量方式：MRM定量、MRM+增强子离子扫描定性同时进行定量、MS3定量（不包含源内裂解）（需提供证明资料，不限于检测报告、彩页等证明材料）； - 工作站要求：处理器不低于：8C 3.9GHz 4.7GHz Turbo HT 16.5MB，155W DDR4-2933，操作系统不低于：Windows10，内存不低于：32GB（2×16GB）3200MHz DDR4 ECC，硬盘不低于：2×1Tb SSD（RAID 1），端口不低于：2 Single Port Broadcom Cards，不低于：23.8英寸显示终端； （24）具备离子淌度接口，可拓展离子淌度模块，它基于分子形态提高选择性，增加待测化合物的分离特异性和准确性，提高同分异构体区分能力（需提供证明资料，不限于检测报告、彩页等证明材料）。 4.高效液相色谱系统： （1）二元高压梯度泵： ①标准配置在线真空脱气机； ②流速范围：0.001-5.0000mL/min； ③流速准确度：±1%； ④梯度组成精度：<0.15%； ⑤最高耐压：≥15000psi； （2）自动进样器： ①进样范围：0.1L~50L； ②进样位数≥150位； ③控温范围：4～40℃，控温精度±0.1℃； （3）柱温箱： ①容量：至少可放置4根4.6mm×300的柱子； ②控温范围：5℃~85℃，控温精度±0.1℃。 5.基本配置： （1）超高压液相色谱仪1套： ①二元高压输液系统（带在线脱气）1套； ②温控自动进样器1台； ③柱温箱1台； ④2mL样品瓶1盒； - 三重四级杆质谱仪主机1套（包含：独立的ESI和APCI离子源、机械泵、分子涡轮泵、质量分析器、碰撞室、检测器、线性离子阱）； - （3）质谱工作站和质谱软件1套； （4）在线UPS不间断电源（1OKV延迟2小时）1台； （5）色谱柱1根； （6）各种连接管线1套 （7）配套PEEK头1套； （8）人机分离隔断改造1套； （9）实验室通风系统1套； （10）数据处理系统1套； （11）2mL样品瓶200支； （12）打印终端1台； （13）氮气发生器（20L/min）1套； （14）ESI喷针5支； （15）APCI喷针5支； （16）4000种化合数据库（包含中药、化药、天然产物等）1套； （17）工作站1套。 | 1 | 340.00 |

第二包

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单价限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物发酵系统 | 一、发酵部分 1.叠加式组合；至少三层，每层可根据需要独立控制温度及转速； 2.摇板可自由抽出；防水设计，箱体内部可以直接用水冲洗，且水可以自行导流出去，能防止微生物交叉感染； 3.PLC控制系统，能随时添加任何程序； 4.配备伺服电机，需要控制速度精确、高速性能好、稳定性强； 5.配备人性化设计的开盖缓停和开盖即停功能两种功能； 6.中空钢化玻璃门，方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况；侧面有透气孔，满足样品对氧气的需求； 7.采用优质压缩机、无氟环保制冷剂，噪音低、制冷效果好，确保设备在低温状态下长时间稳定运行； 8.触摸屏可自由设定摇板正转和反转，强制对流的风扇常开、自动、关闭几种模式，自动条件下能实现有效防止样品挥发； 9.触摸屏可以查看实验过程中温度和转速曲线图，还可以实现时间累计功能和定时功能。数据可以储存一年； 10.自平衡系统，高转速时能有效提高机身稳定性； 11.三级或更多管理权限自由设定，每个权限有独立的用户名和密码进行登录、设置安全权限、修改参数及使用屏幕数据； 12.振荡频率：10-300rpm； 13.温控范围：4-60℃，4-10℃的精准控温（全年环境温度下均能保证精准控温的温度偏差±1℃）； 14.温度调节精度：±0.1℃； 15.温度均匀度：±1℃； 16.单层最大容量250mL×66个或500mL×45个或1000mL×28个或2000mL×15个或3000mL×14个； 17.箱体内部具有紫外线灭菌功能。 二、制备部分 1.样品破碎主要技术指标： （1）压力：0～207Mpa（2070bar）； （2）最高压力流量：≥1.5L/小时（25mL/分）； （3）最小样品处理量：不低于3mL； （4）电源：220V； （5）冷却循环水浴：进样、破碎、出样全过程在4~6℃循环水浴中进行，机器可长时间的连续工作（不需工作中停机降温）； （6）使用金刚石破碎阀；主动力使用液压动力，高压状态下可任意停机、开机、暂停，压力保持不变；可断料走空，加料后仅用不锈钢针轻松点动即可排气，且压力不变； （7）高强度全不锈钢超高压泵，可在线清洗，金属密封无橡胶密封配件； （8）触摸屏操作、PLC控制；可保存历史操作记录；采用物理破碎方法，可在线清洗；金属密封为主，无橡胶密封配件； （9）配套有-60℃低温冷阱； （10）具有报警提示和超过警戒线自动保护功能，防止误操作；设有急停开关，紧急情况下，切断电源，保护设备及人身安全。 2.样本离心主要技术指标： （1）最高转速≥15200rpm；最大离心力≥25830g；最大容量：≥4×400mL； （2）温度设定范围：-10℃至+40℃； （3）加减速控制：9级加速,10级减速； （4）转头锁定系统：Auto-Lock转头自锁，具有转头自动锁定装置，可以在3秒内实现转头的安全锁定&转头更换； （5）生物安全性保证：提供所有转子的防生物污染密封盖，可以单手操作，无需旋盖及搭扣，并可以确保密封； （6）驱动系统：无碳刷大力矩电机直接驱动； （7）程序：至少6个快捷程序可一键调用，并具有1个快捷预冷程序； （8）运行时间控制：0-9小时59分钟；具有瞬时离心及连续离心方式； （9）控制系统：微电脑控制,数字液晶显示；可以同时显示设定和实际温度、速度、时间；可简单快捷设定运行条件和运行参数； （10）自动性能：可选择在离心结束之后自动开盖； （11）标配转子至少3个，分别能用于离心0.2mL/0.5mL；1.5mL/2mL；15mL/50mL；可选配转子数量15个； （12）配套高精度移液器一套，可整支灭菌，至少7支，包含1000μL、200μL、100μL、20μL、10μL个1支，2.5μL规格的2支；配套超滤管一包（包含30KD×20，10KD×50，3KD×30），50mL×100个规格；配套蛋白脱盐柱PD-10 Desalting Columns（配PD-10离心适配器10个），2.5mL样品体积，30根；HiTrap Desalting 5mL（Sephadex G-25S），1.5mL样品体积，2根；配套蛋白纯化预装镍柱HisTrap HP，5mL规格，15根；配套组氨酸标签蛋白纯化填料Ni Sepharose 6FF，50mL；配凝胶过滤填料150mL（纯化抗体、血清蛋白和中等尺寸蛋白分离范围为球状蛋白5×103–2.5×105）； （13）配套小型台式离心机一台，24×1.5/2.0mL转子一个，最高转速≥13000rpm，最大离心力≥17000×g，ClickSeal防生物污染转头，机体及转头采用坚固、耐腐蚀材料制造，方便清洁及灭菌处理。 三、分析部分 1.具备高分辨低照度数码制冷CCD摄像头，冷却温度≤-65℃； 2.分辨率≥600万像素；CCD芯片光电转换效率≥75%； 3.像素合并：1×1，2×2，3×3，4×4，5×5； 4.电动镜头：标配F0.80镜头，通光能力比F0.95镜头提高40%，镜头分辨率≥1000万像素（需提供证明资料，不限于检测报告、彩页等证明材料）； 5.摄像头镜头接口：大尺寸M42接口，直径≥42mm，而非小尺寸C接口； 6.电动调焦：可通过软件进行镜头的电动聚焦调整，步进为1mm； 7.样品台：上下双层样品台，推拉式抽屉，可兼容拍摄样品厚度1mm-15cm； 8.滤光片轮：电脑控制自动滤光片轮，可根据激发光源自动切换发射滤光片； 9.滤光片尺寸：直径≥62mm； 10.紫外激发：标配透射紫外灯台，反射紫外：254nm、365nm，透射紫外：302nm； 11.紫外白光转换板，非触电式白光板，保证安全使用； 12.数据传输：防静电大通量数据线传输摄像头数据，数据传输线与机箱控制线分开，最大程度保证数据传输高效稳定； 13.操作系统：外接操作系统，显示终端大于21英寸，有电源灯提示； 14.拍摄分析软件，自动生成和识别8bit、16bit的图像以及序列图像，不生成任何非公开格式图像； 15.区域自动曝光：根据预染彩色Marker，可自由选择曝光识别区域，实现精确自动曝光； 16.单张自动曝光：无需手动设置曝光时间，系统自动识别样品强度并自动设置最佳单张曝光时间，获得单张图像；序列自动曝光：无需手动设置曝光时间，系统自动识别样品强度，并自动设置最佳序列曝光时间，一次自动曝光即可获得至少5张图像；并具有序列图像保存功能，无需单张图片分别存储； 17.溢出提示：在拍摄中可显示过饱和像素，保证精确定量；白光叠加：可从序列曝光中任选一张进行白光Marker合成，合成前可调整Marker曝光度；热力图显示：拍摄发光样品，可以生成图像信号热力图，拍摄软件中可完成靶标选择和5种以上颜色设定；具有克隆分析功能，计算菌落数量并按大小排序，结果可生成Excel等公开格式； 18.配置要求：标配密闭暗箱装置一个；标配制冷CCD摄像头一个；标配F0.8电动镜头一个；标配拍摄分析软件一套；配置PVDF膜（26.5cm×3.7m，0.45μM）1套；配置脱色摇床一台（40～240转/分，无极调速）； 19.配置图像处理和数据分析工作站，技术指标不低于以下参数：CPU（2颗/x86服务器级/单颗≥48核96线程/满载全核≥3.3GHz/SP3接口），主板（双路SP3服务器主板/板载1个PCIe 4.0 M.2/≥4条PCIe 4.0插槽（x8/x16）/千兆/万兆网卡，内存（16×32GB DDR4 ECC REG/总容量512GB/3200MHz，系统盘×2（NVMe M.2 SSD 6TB / PCIe 4.0×4/顺序读≥7000MB/s），临时文件盘（NVMe SSD 2TB/PCIe 4.0×4/含M.2转PCIe 4.0×4适配卡），散热器2套（塔式风冷/兼容SP3接口/每套含双风扇/单颗支持TDP≥240W，电源（额定1000W/双路CPU 8+8pin供电），机箱（中塔/全塔服务器机箱/支持EEB主板/标配≥3个140mm PWM风扇），外设USB键鼠套装，外接移动硬盘（8TB/机械硬盘/传输速度≥200MB/s），其他强制要求（整机PassMark≥9.2万/预留≥3条可用PCIe 4.0插槽），24英寸以上显示终端，搭载正版Win 11（或以上）系统。 四、保存部分 1.冻干部分主要技术指标： （1）标配低温冷阱，冷阱容量≥10L，凝冰效率≥3kg/24h，冷阱温度≤-70℃，可用于有机溶剂样品的冻干，可将预冻样品盘放入冷阱中对样品进行预冻处理； （2）≥5.4英寸显示终端，可同时显示：冷阱温度、总运行时间、阶段时间、真空度、样品温度、搁板温度等主要参数，主界面有设备运行示意图，能实时清晰地通过图形显示查看设备各部件工作运行情况； （3）具备冷阱预冷和真空泵预热功能，时间可由采购人在系统中自行设定； （4）制冷功率≥0.6KW，冷阱降温速度快； （5）冷阱大开口设计直径≥240mm，有利于水蒸气快速被冷阱捕捉； （6）冷阱腔体,冷凝盘管,样品搁板必须全PTFE特氟龙防腐涂层，具有完全的防腐特性，可以冻干大容量高腐蚀性的有机溶剂。316不锈钢材质冷阱腔，冷凝盘管内置于冷阱内，捕捉溶剂效率更高； （7）真空度可设置，内置冰上蒸汽压及温度自动换算曲线，可快速根据条件查询并设定最佳真空条件，以便高效快速的干燥。内置主机设备及真空泵更换润滑维护时间的自动提醒功能，能主动提醒使用者对设备及真空泵进行相应的维护保养； （8）具有编程控制系统，课自行编辑程序后自动运行整个冻干过程； （9）具有多种运行模式，含一键运行功能及多步骤多程序的运行功能； （10）热气除霜，可在10min内将冷阱盘管上凝结冰融化； （11）标配二级旋叶油密封真空泵，采用无刷直流电机进行驱动。抽气速率≥133L/min，极限真空≤3×10-4mbar，标配油雾过滤器，防止油雾污染环境； （12）高透有机玻璃干燥腔体，高度≥350mm。顶盖分离式冻干腔体，大平面密封，永久无需涂抹任何辅助密封介质硅脂，多种类型腔体及T型架的配置。真空腔体配置≥240mm搁板底板，用于放置样品搁板； （13）高真空控制电磁阀，可实现全自动的对腔体真空的高精度控制； （14）皮拉尼真空传感器，真空显示范围：0.0001mbar~1000mbar.；电磁控制精度≤0.001mbar，具有温度补偿功能，可实现低温环境下精准测量提高冻干效率； （15）316L不锈钢防腐蚀一次成型真空连接管，附带标准真空接口及卡箍，永久防老化，可降低真空因密封不严造成的泄漏问题，并可有效防止腐蚀； （16）配件：不少于3层（搁板全特氟龙涂层）全防腐蚀不锈钢样品放置搁板，搁板直径≥200mm；自动泄压装置；防回油装置；真空管路配置真空气流单向阀，保证不会因为设备故障或操作问题造成真空气流反流而损坏设备及冻干样品；预留惰性气体主入口，可通过此接口向冻干腔体注入惰性气体进行样品保护。预留硬件及软件升级接口，后续可通过预留接口将此机器上不可加热搁板升级为加热搁板，并可升级压盖装置以及控制系统、搁板和样品温度监控传感器，以及冻干样品终点判断系统； （17）配套预冷用冰箱：至少包含4度及以下冷藏和20度及以下冷冻，体积不低于300L。 2.样本储存用超低温冰箱主要技术指标： （1）箱内温度-40℃到-86℃可调； （2）微电脑控制，10英寸高性能LCD电容屏，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度0.1℃，可连接Wi-Fi实现网络功能； （3）有效容积≥400L，整机装箱量（2mL冻存管容量）≥30000份样本； （4）具有多种故障报警，高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警、电池未连接报警；报警方式，声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警；带有安全锁； （5）采用HC环保制冷剂;采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷； （6）至少2个压缩机，整机稳定运行功率≤950W; （7）25℃环温时，耗电量应≤8KW.h/24h； （8）温度均匀性要求，每层5个测试点（四角及中心），整机多于20点测试，温度均匀性≤±3℃，提供第三方机构报告； （9）一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁（四把钥匙）及双挂锁；选配电磁锁（打卡或指纹）；2个发泡内门并带密封条设计，外门4层密封，整机共计5层密封，保温效果好；使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡（130mm），VIP厚度≥15mm；内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快； （10）电脑版配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，格式Excel和PDF可选，实现数据的可追溯性； （11）标配RS485数据接口，标配单机版样本管理功能，标配不锈钢样本架（宽140mm×深690mm×高290mm，尺寸可根据用户要求调整修改）。 五、售后服务 1.质保期：从仪器验收合格之日起质保3年，质保期内，正常使用情况下设备出现质量问题，整机及零配件免费更换（紫外灯管，密封圈，鼠标键盘等易损件除外）。质保期结束前2个月至结束前1个月，对设备进行一次全面巡检保养，并提供质保期内所有巡检维护保养记录。质保期后出现质量问题，负责全面维修，保修期外只收取维修成本费。维修费用后付款方式，即先维修后付款。维修完成后6个月内，对仪器设备再次发生同样的故障并且需要更换同样零配件时，免费维修及更换零配件。 2.中标人现场安装，调试，培训。保修期内中标人提供上门维修服务，不收取任何人员服务费用。保修期外，在设备寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。对采购人的服务要求在12小时内响应；需要在现场进行维修的，在3个工作日内到达仪器现场；一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则应赔偿采购人的相应损失（费用包含在投标报价内）； （3）仪器设备在合同签订日起90天内完成安装调试。 | 1套 | 64.00 |
| 2 | ●模拟移动床 | 一、仪器整体要求 1.仪器组成部分：进料单元、循环单元、收集单元、温控单元及控制单元； 2.进料单元：主要由进料泵、阀门等组成； 3.循环单元：主要由色谱柱、多位阀、过滤器等组成； 4.收集单元：主要由背压阀、储罐； 5.温控单元：柱温箱； 6.控制单元：主要由控制器、电控柜、电气元件组成； 7.整套装置的构架采用框架模块式结构。 二、主要工艺设计参数 1.最高使用压力：2MPa； 2.最高设计温度：柱温箱及柱温箱内部其它部件100℃（温度均一度范围±2℃）； 3.最高使用温度：80℃（温度均一度范围±5℃）； 4.料泵最大量程：29.99mL/min（max）； 5.流动相泵最大量程量：49.99mL/min（max）； 6.循环液流量：≤29.99mL/min； 7.色谱柱规格：240mm×250mm。 三、控制系统 1.工艺方面： （1）工艺流程图和PID图的所有符号和标记均要符合当前国际标准； （2）所有标准采用最新版本，存在矛盾时，按照最高标准的条款执行； （3）采用模块化、标准框架结构建造，对关键部件提供相关的配套保护； （4）循环液流量实时连续控制，各吸附柱进出料多位阀可程序顺序控制转动。 2.自控系统方面： （1）采用自主研发软件控制系统，设备达到高可靠性及稳定性； （2）压力、流量等，控制精度达到技术指标和参数之要求； （3）试验装置系统采用计算机控制，实现温度、压力、流量的监测、控制、采集、存储、记录、打印等功能，满足： ①过程监视控制； ②数据的采集、处理、分析； ③计算机实时显示：工艺流程及工艺参数；各吸附柱进出料多位阀的位置状态； （4）历史数据的存储和历史趋势显示； （5）压力超过预定上限，及时发生声光报警信号； （6）用户能编制开车、停车程序，设定和修改工艺参数及报警限； （7）装置所需要实现的功能描述：不同柱数量的传统SMB模式、单柱模式。 3.技术规格： （1）整体设计： ①工作模式：系统实现顺序式模拟移动床（Sequential Simulated Moving Bed）分离、单柱分离模式、连续离交模式； ②模拟移动床色谱柱按照4区分布，系统总柱数12根； ③系统耐受能力：系统最高工作温度80℃；最高工作压力2MP，不可在最高工作压力及温度下长时间运转； ④整个模拟移动床系统由柜式框架结构组成，恒流泵、柱箱、切换阀、工作站等均整合为一体； （2）高压恒流泵系统： ①由8台恒流泵组成，恒流泵通过控制系统对流量、最高限压进行设置； ②能耐受最高工作温度、最高工作压力，并保持长期稳定运行； ③流速范围：0.01～29.99mL/min，增量0.1 mL/min，8台，耐酸碱； ④流量精密度：<1%RSD； ⑤流量准确度偏差：<1%； ⑥最大输液压力：0～2MPa； ⑦流路系统：流路系统能耐受上述最高工作温度、最高工作压力，并保持长期稳定运行，无泄漏，无腐蚀。采用英制1/16标准管路系统，管路系统（包括阀门、泵腔和连接管线）的死体积小于单柱体积的5%（按单柱24mm内径×250mm床层高度计算）； ⑧色谱柱系统：色谱柱保温系统由柱温箱提供，保温范围：室温至80℃； （3）检测器：标配智能PH电极、智能电导率电极。 4.软件控制系统： （1）通过软件控制多位阀动作，可实现手动、自动控制、顺序式模拟移动床分离、单柱分离，连续离交等； （2）在顺序式模拟移动床模式下，软件控制系统可以实时显示每个阀门的工作状态、各个泵的流速、压力、色谱柱保温系统循环水进出口温度，在一个循环内，顺序式操作所处的步骤以及相应阀门状态，显示自开机后进料液、抽余液、洗脱液、抽出液各自的体积流量和循环进行的总次数。软件控制系统可以切换成用示意图的形式实时显示模拟移动床各个区的工作状态； （3）在单柱模式下，软件控制系统可以实时显示每个阀门的工作状态、各个泵的流速、压力、色谱柱保温系统循环水进出口温度；显示色谱柱串联根数，以及自开机后的体积流量； （4）在连续离交模式下，通过软件控制每个阀门的状态，将各色谱柱进行分区，分别为进料区，水洗区，解析区，再生区，各区可同时连续运行，有效提高生产效率，同时各泵流速，压力，出口处的电导率，PH都可实验在线实时监控。 5.工作站：计算机安装C#开发专用软件工作站，工作站软件包括一个良好操作界面（P&ID），中文界面，并可以从P&ID的相关部件按钮中控制整套纯化系统的运行，应能在线监控整套系统运行过程中的各个参数，如时间、流量、温度、柱压、紫外、样品出峰情况等，并可对重要参数进行设置，如某些参数超出设置范围，该系统能做出相关响应（报警或自动停止运行），软件具有自动模式和手动模式，并且两种都可以自动记录图谱，所有的传感器信号都可以保存，可以查询历史曲线，选择某些信号进行显示、打印。 | 1套 | 80.00 |

第三包

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单价限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高效液相色谱仪 | 一、输液泵 1.独立驱动溶剂输送系统（二元泵）：双柱塞串联或并联泵，每个泵头有独立马达驱动； 2.可实现高分辨泵驱动：300pL步进； 3.可设定流量范围：0.001~5mL/min； 4.流量精度：≤0.07%RSD； 5.梯度组成精密度：<0.15% RSD； 6.压力范围：≥130MPa（1300bar）； 7.延迟体积：≤45μL； 8.梯度范围：可设置范围：0~100%； 9.梯度精度：<0.16% RSD； 10.梯度准确度：±0.40%； 11.溶剂种数：2； 12.脱气单元：通道数目2，每个通道的内部容积≥1.5mL。 二、样品瓶进样器 1.进样范围：0.1~20μL，可拓展； 2.精度：以峰面积计<0.25% RSD； 3.压力范围：最高达130MPa； 4.样品粘度范围：0.2~5cp； 5.样品容量：不低于100个容量为2mL的样品瓶； 6.交叉污染：<0.004 %（40 ppm）带有进样针清洗。 三、高容量柱温箱 1.操作原理：双独立帕尔帖元件柱温箱。减少UHPLC条件下的色谱峰扩展的溶剂预热和静态空气操作； 2.温度范围：4℃~110℃； 3.温度稳定性：±0.05℃； 4.温度准确度：±0.5℃（经校准）； 5.温度精度：≤0.05℃； 6.独立温度区：2个。 四、荧光检测器FLD 1.检测器类型：单信号波长（激发和发射），可编程单波长（激发和发射）荧光检测器； 2.灵敏度（参考条件：标准池8μL，响应时间4s，HPLC级水和限流毛细管）； 3.单波长操作： （1）拉曼（H2O）>500（信号时测量的噪音参考），Ex=350nm，Em=397nm，暗值450nm，标准流通池； （2）拉曼（H2O）>3000（暗值时测量的噪音参考），Ex=350nm，Em=397nm，暗值450nm，标准流通池； 4.光源：氙闪光灯，常规模式20W，节能模式5W，寿命≥4000h； 5.脉冲频率：单一信号模式296Hz，节能模式74Hz； 6.最大数据采集速率：≥74Hz； 7.波长特性：重复性±0.2nm，准确性±3nm设置。 五、二极管阵列检测器DAD 1.检测器类型：1024单元光电二极管阵列； 2.光源：氘灯和钨灯； 3.数据采集频率：可达100Hz； 4.短期噪声：波长254和750nm处，<±0.7×10-5AU； 5.漂移：在254nm 处，<0.9×10-3AU/h； 6.吸光度线性范围：在265nm处，>2.0AU（5%）； 7.波长范围：190-900nm； 8.波长准确度：±1nm，自校准； 9.狭缝宽度：可编程狭缝； 10.二极管宽度：<1nm； 11.流通池：10mm池光程。 六、蒸发光检测器ELSD 1.光源：LED 480nm； 2.检测器：PMT，含数字信号处理功能； 3.雾化器：关闭，25~90℃； 4.蒸发器：关闭，25~120℃； 5.操作压力：60~100psi； 6.洗脱液流量范围：0.2~5.0mL/min； 7.气体流量范围：0.9~3.25SLM（可控的气体关闭）。 七、化学工作站 1.全中文操作软件：操作环境：图形界面液相色谱软件，中文版工作站； 2.软件能够仪器控制，数据采集，数据分析，可进行色谱操作定性，定量分析； 3.报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等；采购人也可编辑个性化的报告模板。 八、技术服务 1.投标人提供操作手册（中/英文可选）壹套（费用包含在投标报价内）； 2.自仪器安装调试合格（验收）之日起保修壹年（费用包含在投标报价内）； 3.现场安装，调试，培训（费用包含在投标报价内）； 4.中标人在中国境内设有专业的培训中心,为采购人提供培训（1人次/3天/1套）（费用包含在投标报价内）； 5.保修期内投标人提供上门维修服务和供应零配件。保修期外，在设备寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。对用户的服务要求在12小时内响应；需要在现场进行维修的，在3个工作日内到达仪器现场；一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则应赔偿采购人的相应损失（费用包含在投标报价内）。 九、配置清单 高压梯度泵（含在线真空脱气机），柱塞清洗装置，自动进样器，半导体柱温箱，二极管阵列检测器，荧光检测器，蒸发光检测器，色谱工具包，全中文色谱操作软件，2.1mm×100mm，1.9μmC18色谱柱2根，必备消耗品（包括密封垫圈、过滤白头、PEEK管线和接头、在线过滤器和鬼峰捕集柱各一套），化学工作站1台（16GB内存、不低于1T固态硬盘，配有不低于24英寸显示终端）。 | 1台 | 60.00 |
| 2 | ●半制备液相色谱仪1 | - 一、系统配置 - 包含二元高压制备泵单元、手动进样器，紫外检测器带可变光程制备池，系统控制单元、自动馏分收集装置，工作站软件,制备柱1根，色谱柱支架一个；流动相瓶以及托盘各一套。 二、技术规格 1.泵系统： （1）泵系统：一套完整的二元高压输液泵系统，包含两个高压输液泵、一个混合器；每个输液泵必须为单独的模块，能够利用各自带的键盘进行操作控制。两个高压输液泵可分开用于搭建两套等梯度液相色谱系统； *（2）流速范围：0.001-20mL/min；流量步进0.001mL/min； *（3）流速精度：<0.3% RSD； （4）流速准确度：±1%； （5）溶剂压缩性补偿：可自动,连续进行； （6）柱塞冲洗：在线密封垫清洗装置,可编程； （7）最大压力>400bar。 2.手动进样器1个： （1）带位置开关； （2）微量进样针1个、5mL定量环一个。 3.紫外检测器（含可变光程可变制备池）1个： （1）光源：氘灯； （2）波长范围：190~700nm； （3）双波长功能：支持； （4）漂移：＜0.1×10-3AU/h，噪音：＜5.0×10-6AU； （5）线性范围：＞2.5AU； （6）控温单元：标配光路系统和流通池； （7）流通池温控范围：9~50℃，步进1℃； （8）双波长模式：支持； （9）比例色谱功能：支持； （10）波长扫描功能：支持； （11）波长时间程序：支持。 4.系统控制器1个： （1）外部启动输入：继电器触点输入； （2）遥控接口：4个； （3）含数模交换模块2个。 5.软件操作系统1套： （1）软件结构：32位三维软件,方便升级,支持鼠标右键功能,长文件名及拖放功能； （2）界面：中英文Win10及以上； （3）数据库：可集成关系型数据库,提供完备的原始数据和方法的安全保障,具有完备的数据审计追踪能力,更易于方法的确认； （4）产品论证：可进行系统适应性实验； （5）接口卡：大容量接口卡结构,可以快速交流数据，可用网卡作接口； （6）报告格式：可任意编制,也可选择模板。 6.馏分收集器1个： （1）驱动方式：悬臂移动（X-Y）方式； （2）最大分割数：16～144； （3）收集方法：电磁阀（附阀馏分收集头）； （4）分流方法：基本方式和时间程序（14种参数）组合设定； （5）收集容器：20mL玻璃试管（100个）、4mL/50mL样品瓶、500mL/1000mL容器； （6）流量范围：最大150mL/min。 三、技术资料 提供仪器操作手册、软件说明书、保养维护手册等技术文件的中文件1份。 四、技术服务 1.安装：仪器制造厂授权的技术人员现场安装调试并验收,附验收报告； 2.培训：提供集中培训两人次，内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到采购人能正常使用和维护仪器（费用包含在投标报价内）； 3.质量保证期：自仪器验收后三年； 4.提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等（费用包含在投标报价内）。 5.合同签订后90天内供货。 | 2台 | 40.00 |
| 3 | 半制备液相色谱仪2 | - 一、系统配置 - 包含四元梯度泵（含在线真空脱气机），柱塞清洗装置，手动进样器，紫外检测器带标准流通池，自动馏分收集装置，工作站软件，250mm的C18色谱柱1根，2mL样品瓶100个，Peek管线和接头各一套，滤芯5个，密封垫圈一套。 二、技术规格 1.泵系统： （1）泵系统：工作原理：串联式双柱塞往复泵，自动连续可变冲程20-100uL，主动电磁阀控制； *（2）流速范围：0.001-10mL/min；流量步进0.001mL/min； *（3）流速精度：<0.072%RSD； （4）流速准确度：±1%； （5）溶剂压缩性补偿：流动相压缩系数可选； （6）柱塞冲洗：配置柱塞清洗附件； （7）最大压力>400bar； （8）四元梯度泵通过高速比例阀控制形成四元梯度混合，配置在线真空脱气机。 2.手动进样器1个： （1）带位置开关，触发液相色谱系统的启动； （2）适配定量环：500uL、1mL、5mL； （3）操作压力：最高可达600bar。 3.紫外检测器1个： （1）光源：氘灯； （2）波长范围：190~600nm； （3）双波长功能：支持； （4）漂移：＜0.1×10-3AU/h，噪音：＜2.5×10-6AU； （5）线性范围：＞2.5AU； （6）控温单元：整体光学单元含有电子温度控制，可在环境温度和湿度不断变化的情况下最大限度地提高基线稳定性和实际灵敏度； *（7）最大采样速率：≥120Hz（单波长模式）； （8）光谱工具：支持停流扫描和不停泵扫描； （9）波长精度：＜±0.1nm； （10）基线漂移：≤1×10-4AU/h at 230nm； （11）狭缝宽度：≥6.5nm。 4.馏分收集器1个： （1）延迟传感器，自动测算峰检测与收集之间的时间差，准确开启收集阀门，满足对微量组分的收集； （2）馏分收集的触发模式：时间收集，峰收集，时间表（不同收集模式联合使用）； （3）馏分收集模式：不连续收集，适合所有收集容器，在两个收集容器之间，液流被导向废液 （4）最大系统流速：10mL/min； （5）延迟体积：50uL。 5.化学工作站1套： （1）全中文操作软件：操作环境：图形界面液相色谱软件，中文版工作站； （2）软件能够仪器控制，数据采集，数据分析，可进行色谱操作定性，定量分析； （3）报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等；用户也可编辑个性化的报告模板。 6.技术服务： （1）合同签订90天内供货； （2）安装：仪器制造厂授权的技术人员现场安装调试并验收,附验收报告。 （3）培训：提供集中培训两人次，内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器（费用包含在投标报价内）； （4）质量保证期：从仪器验收后三年； （5）提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等（费用包含在投标报价内）。 | 1台 | 40.00 |
| 4 | 高速冷冻离心机 | 1.最高转速：≥30,000rpm； 2.最大离心力：≥110,000xg； 3.最大容量：≥6升（1.5L×4瓶），且只使用4个离心瓶，减少配平次数，每个离心瓶耐受容量可从0L至1.5L； 4.驱动方式：大功率变频感应电机直接驱动 5.加减速控制：11加速，10级减速； 6.时间设定：1s-99min，59s，增量为1，带hold（持续运行）功能，可至99h59min； 7.控温精度及范围：±2℃（设定范围-20~+40℃）； 8.转速设定范围：自300rpm到最高转速连续可设定； 9.具备超声波传感器检测转头盖情况及报警功能； 10.具有转子寿命管理功能、转子自动锁定功能，快捷方便的转头快速放置，拆卸方便，不用任何工具； 11.具有自动识别转子ID并记录转子使用时长 12.具备采购人管理及用户锁功能； 13.具备RTC实际时间控制功能，以便获得高重复性的实验结果； 14.具备转头温度自动补偿功能，所有的转子在最高转速都可达到4°C； 15.程序管理：可存储≥1,000个用户工作程序 16.噪音：≤56dB（A）； 17.安全标准：符合环境标准； 18.具备油雾过滤更新系统，电机定期旋转过滤器，油从过滤器移除，并返回到真空泵； 19.安全功能：双重门锁装置，超速检测，非接触式不平衡检测，温度异常检测； 20.可配50mL锥底组织培养管转速可达19,000rpm及离心力50,000xg； 21.配备10×15/50mL固定角转子1个，6×500mL固定角转子1个； 22.配连续流转头：有1L（18,000rpm），3.2L（10,000rpm）不同容量的转头，并可选配土壤脱水转头； 23.具备真空系统； 24.≥6.5英寸彩色LCD触控屏，可实时显示运行数据； 25.标配操作软件，可通过手机远程操控离心机；可选配LogManager软件，通过电脑/PC操作和监管离心机的运行状态； 26.具备3级用户权限管理：管理员、超级用户、普通用户；可设置密码保护； 27.可配微滤器系统，过滤等级0.2μm,防止离心腔室内传染性悬浮粒子扩散到空气中。 | 2台 | 40.00 |

注：

①投标人所投产品需提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章），或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，或官网截图等有效资料作为佐证（技术要求有规定的，按规定提供佐证），如有条款未提供佐证资料，该条款评标委员会有权按负偏离进行处理。

在“响应技术需求情况表”中“偏离情况”一栏标注该佐证资料在投标文件中的页码，以便评标委员会评审，如存在两项及以上有效佐证资料表述不一致，按有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告、厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）、产品说明书、官网截图、彩页（须包含技术参数）、技术偏离表的顺序进行认定。

②本项目投标人所投产品参数必须与供货产品实际指标完全一致，如果验收不通过投标人需承担相关责任和损失。

③设备分项报价不可超过预算单价，否则视为投标无效。

### 3.商务条件

3.1交货期

响应人可根据自身情况自报最快交货时间。

3.2项目交货及实施地点

中国海洋大学指定地点（到房间）。

3.3付款方式

内贸货物：货物验收合格后，合同金额在十万人民币及以上，中标人需按照合同额5%付给采购人履约保证金，采购人100%支付给中标人设备款。质保期满后无质量问题及其他争议，经中标人申请，采购人在扣除相关费用后将履约保证金无息返还中标人。合同金额在十万人民币以下的，采购人100%支付给中标人设备款。中标人于采购人付款之前须向采购人开具增值税专用发票/增值税普通发票，如为增值税专用发票需向采购人提供抵扣联。

外贸货物：货物办理完免税手续后支付合同的80%，验收合格后支付20%。

3.4安装调试要求

3.4.1货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。设备验收由专家组和中标人联合在中国海洋大学进行，验收条件按照合同规定执行。如发现货物和规格或者两者都与合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

3.4.2货物由中标人进行安装并调试好，达到说明书技术指标的要求，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。

3.5验收标准

3.5.1安装完毕后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

3.5.2中标人应提供各种文档资料和中文电子版说明书以及调试设备所需要的工具

3.6售后服务要求

3.6.1质量保证期：国产设备质保3年，进口设备质保1年，技术要求中有明确要求的执行技术要求中的质保期。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。

3.6.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

3.6.3质保期外的服务：如设备在质保期外发生故障，中标人继续以成本费用为用户提供技术服务。

3.6.4如中标人所提供产品经检验不符合招标文件及合同约定的质量标准，则视为中标人根本违约。投标人有权解除合同，并要求中标人向投标人支付相当于该合同设备总价款300%的违约金，且该违约金的支付并不免除中标人返还已收货款及赔偿需方其他损失的责任

3.6.5质保期内，如果证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

3.6.6质保期内中标人应提供及时周到的售后服务，在接到采购人通知2小时内做出响应并到达现场，24小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

3.6.7质保期内，中标人应按照采购人要求无偿协助采购人开展设备调试，直至可实现设备的正常使用。

3.7培训要求

中标人免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

注：上述要求以及标注中，

带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应。否则投标无效。

带“*”号条款要求的内容为重要技术需求。

带“▲”标注的产品不符合强制节能政策的投标无效。政府强制采购产品是指财政部、发展改革委最新发布“节能产品政府采购品目清单”中的政府强制采购的节能产品。

“节能产品政府采购品目清单”网址：

http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403_11849836.htm

该项的认定以《国家节能产品认证证书》为准，开标时须提供该产品完整的《国家节能产品认证证书》及体现型号的附表复印件并加盖投标人公章。

带“※”标注的产品为投标人开标时需提供的样品，对于中标人提供的样品，中标人与采购人、采购代理机构共同清点、检查和封存样品。投标人提交的样品与投标文件不一致的，由投标人承担相关法律责任。

带“●”标注的产品为核心产品，系指在非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。核心产品竞争不足3个品牌的，该包废标。