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货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	是否接受进口

	17
	傅里叶变换离子回旋共振质谱高分辨检测池套件
	1套
	是




注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。




一、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。
1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。
1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准
除非另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体规格要求中有本总则不一致之处，以具体规格中的要求为准。

二、具体规格要求
傅里叶变换离子回旋共振质谱高分辨检测池套件


（1） 技术要求：

1. 工作条件：
1.1 1.1 电源：380V, 三相五线交流电，电压波动为额定电压的 ± 10%
1.2 环境温度：21℃±3℃
1.3 环境湿度：≤ 80%

2. 设备用途：
用于复杂环境样品如土壤、沉积物、废水中含S、P、Cl等杂原子的未知有机污染物的元素组成分析；其次，通过提高质谱检测分辨率和质量检测准确度，可以得到被测化合物更加准确的精细同位素峰形分布，便于筛选未知化合物的正确分子式；同时，新的离子传输组件可以大大提高痕量组分的检测能力，是复杂样品中未知有机物定性分析的有力工具。 

3. 技术规格：
★3.1内部校准质量精度(正离子模式测定)：使用样品：三氟乙酸钠 NaTFA, 样品浓度 0.1 mg/mL，校准 294-1246 m/z 范围内所有标样峰，每一个质量数偏差小于 0.25ppm；
#3.2外部校准质量精度 (正离子模式测定)：使用样品：三氟乙酸钠 NaTFA, 样品浓度 0.1 mg/mL，在25 ms，50 ms，100 ms，250 ms的几种富集时间下测定566 m/z 的质量数偏差小于0.6ppm；
#3.3灵敏度测试 (正离子模式测定)：使用样品：泛激素 Ubiquitin，样品浓度：5 fmol/μL，测定779 m/z，信噪比不小于10；
#3.4 ECD 灵敏度测试指标，确认 (正离子模式测定)：使用样品：Substance P，样品浓度：100 fmol/μL，Substance P 的二级峰 624 m/z 信噪比大于10；
★3.5超高分辨率(正离子模式测定)，使用样品：三氟乙酸钠 NaTFA，样品浓度 0.1 mg/mL，测试其中一个标样峰430 m/z，分辨率达到 1 千万。

4. 产品配置要求
4.1  产品主体部分说明
4.1.1傅里叶变换离子回旋共振质谱高分辨检测池套件 一套；
4.2  要求的附件、专用工具和消耗品：
4.2.1工具：包括安装所用特殊工具。
4.2.2仪器使用手册，维修手册等文件随设备交付最终用户
4.3 其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。

（二）质保及售后服务：
1.安装调试的要求
1.1设备安装、调试：在合同生效后的1个月内向用户提供详细的安装要求并提供技术咨询；在仪器全部到达用户安装地点且用户现场具备仪器安装调试的条件下的前1个月，卖方应通知用户水、电、气及其他仪器必备辅助设施的具体要求，从而让用户提前做好仪器安装准备。
1.2仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后15天内安排技术人员执行仪器安装和调试，对仪器分析指标验收完成。
1.3供方安装人员对现场安装安全负有责任。与需方共同开箱检验，检查仪器设备及随机附件是否全新、完整无损；技术资料与图纸是否与需方的要求相符。如发生破损、缺件等问题，供方应及时地提出解决方案，并尽快地给以解决。
1.4验收标准以供需双方签订的技术协议为准（参考招标文件指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，投标者必须承担由此给用户带来的一切经济损失和其它相关责任。
1.5安装、调试和验收期间，供方人员的差旅费、食宿及其它费用应由供方自理。
2.技术培训
仪器安装验收后，供方应及时派遣有丰富经验的技术人员就仪器软硬件操作、仪器维护、故障排除、注意事项等进行免费培训，在用户现场，工程师将对用户进行仪器的使用操作，日常的维护保养及简单的故障维修方面的培训，并使用户能够独立使用和获取正确的数据。还定期举办专门的培训班和用户会议，以加强用户间的技术交流,提高用户的仪器使用水平。
3.质保期 
质保期1年, 从仪器验收合格，技术验收报告签字盖章后起质保期开始生效。在质保期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修，如1个月内不能完全修复，需更换一台全新设备并承担相应损失。出现故障后，在收到用户正式通知后24小时之内响应，如果需要到现场，将安排就近的工程师到现场。质保期后，厂家提供终身维修，并保证零配件的供应。
4.售后服务 
供方应在24小时内对用户的报修申请做出响应。一般性问题应在48小时内解决；对于在48小时内无法解决的其它较大的问题，应在3天内给以解决；对于在3天内不能解决的问题，应提出明确的解决方案，得到用户的认可后，在预定的期限内解决问题。

（三） 订货数量：
 1套

（四）交货日期和交货地点（项目现场）：
交货日期：合同生效后6个月内。 
交货地点：中国科学院生态环境研究中心

（五）付款方式：                                         
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]对于进口产品：100%不可撤销信用证，其中80%凭货到现场用户签收单支付，20%凭盖章版技术验收报告支付。
对于国产产品：100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付；

（六）执行的相关标准
   产品应满足相关国家标准及行业标准。

（7） 验收标准
*1. 设备的配置、功能和技术实质性指标必须满足招标文件要求，所有技术指标必须能够现场验收或提供第三方权威机构的证明材料，投标商需在投标文件中提供完备的现场验收方案，未提交现场验收方案将作为废标处理。
2. 技术指标现场验收方案科学、合理，具有可行性。
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