第八部分  采购需求

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单细胞高维分析系统 | 1套 | 详见具体技术规格 |  |  |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

第1包 单细胞高维分析系统

- 技术要求：

- 工作条件：

1.1 稳固台面无震动

- 设备用途：

2.1  单细胞高维分析系统满足单细胞及小颗粒分析需求，实现免疫细胞表面标志物检测、活死细胞染色、类器官表面多种抗体标记、外泌体和脂质体的分析和标定、以及细菌和藻类的荧光标记和鉴别等，此类实验需要对群体细胞在单细胞水平上进行多重分析，在短时间内检测分析大量细胞，并确定细胞种类，同时对细胞周期检测、细胞凋亡检测、细胞因子检测、免疫分型、绝对计数、细胞增殖检测等进行多参数定量分析。

- 技术规格：

*3.1 激光器配置：至少包含405nm, 488nm,633～640nm，561nm四根固态激光器，各激光器功率≥100 mW。

*3.2 检测器参数：≥16个荧光探测器，1个前向角检测器，1个侧向角检测器，合计不少于18个检测器。

#3.3 光路设计：采用全光纤化光路传递和多角盘全反射收集系统，确保荧光收集效率，提升检测灵敏度。

*3.4 细胞探测器类型：全数字化PMT检测器，非APD类检测器，电子死时间为0，检测电压可调。

#3.5 荧光激发：多激光（≥4激光）立体空间激发方式，实现至少16色荧光分析，所有荧光在抵达检测器之前只经过一次透射，减少荧光损失。

*3.6 需配备侧向小颗粒检测器，最小检测颗粒大小：≤90nm 。

#3.7 荧光检测灵敏度：荧光检测灵敏度FITC≦80MESF，PE≦30MESF

3.8 样本获取速度：≥25,000个细胞/秒。

3.9 进样针自动清洗系统：换样时自动清洗进样针内的残余样本，交叉污染率<0.5%。

3.10 荧光补偿：机器具备自动调节荧光补偿功能。

*3.11 液流动力：液流采用正压空气泵驱动，流体动力学聚焦驱动样本细胞通过石英杯被激光激发。

#3.12 具备准确报告仪器性能基线，仪器性能追踪、自动生成不少于20项质控图，自动调整电压、激光参数，提高仪器设置的精确性，保证不同时间检测数据的一致性。

3.13 荧光补偿：任意激光间的荧光间补偿，不受限制。既可以实时补偿，也可以获取后脱机补偿，还可以软件自动补偿。

*3.14 可升级孔板自动上样系统，能满足96孔和384孔板上样，最快进样时间一块96孔板≤15min。

3.15 自动对焦到作为基准点的载玻片网。所得数值，始终一致，准确度高，无需手动对焦，即自动对焦高清晰识别图像，区分活细胞、死细胞。

3.16 每个载玻片样品池数量：4个。

3.17 装载样品体积：20 ul。

3.18 分析体积：最大值为3.6 ul。

3.19 细胞浓度范围：1×104 - 1×107个细胞/ml。

3.20 支持三种不同模式：快速模式，正常模式，精确模式。

3.21 可提供IQ/OQ，并可供GMP设施使用。

- 产品配置要求

4.1 单细胞高维分析系统主机一台

4.2 计算机工作站一台

4.3 数据获取及分析软件一套

4.4 34英寸宽屏液晶显示器一台

4.5 3KW净化精密稳压电源一台

4.6 HP彩色激光打印机一台

4.7 仪器启动试剂一套

5. 选购附件、备件及消耗品

无

6.  技术文件：

6.1 请参考总则第1.2条。

6.2 请参考总则第2.3条。

（二）质保及售后服务：

1 设备安装调试

1.1在最终用户处现场安装、调试，调试后，按照中标方提供的标书所列技术指标或具体技术规格中第3条所列技术指标进行验收。

1.2 在合同生效后的3个月内向最终用户提供详细的安装要求并提供技术咨询；在仪器到达前1个月，卖方应通知用户水、电、气及其他仪器必备辅助设施的具体要求，从而让用户提前做好仪器安装准备。仪器到达用户所在地，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。

2 技术培训

在用户所在地或指定培训场所，对仪器使用者2-3人进行仪器操作和维护进行培训，使被培训人员达到能够熟练使用。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

3 质保期

卖方提供1年的免费保修,保修期自仪器验收合格之日起计算。保修期间维修及零件更换费用由厂家负担。

4 维修响应时间

在保修期内，卖方工程师在收到用户的维修服务要求后4小时内给予答复，2个工作日内到达用户现场进行维修，除需进口仪器配件外，应使仪器恢复正常使用。

5 要求卖方提供的其它技术服务内容（如软、硬件升级要求等）

5.1 卖方负责设备终身维修；

5.2 卖方应免费向用户提供在硬件许可条件下的软件升级服务。

（三） 订货数量：

1套

（四） 交货地点/目的港：

交货地点：中国科学院化学研究所

目的港：CIP中国科学院化学研究所

（五）交货日期：

合同签订起6个月内交货。

（六）执行的相关标准

无