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第一章 招标公告

开远市人民医院耳声发射仪等医疗设备采购项目招标公告
项目概况
开远市人民医院耳声发射仪等医疗设备采购项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2025年10月31日09点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：YDCFH20251798。
项目名称：开远市人民医院耳声发射仪等医疗设备采购项目。
预算金额：388.50万元。
最高限价：388.50万元。
采购需求：开远市人民医院耳声发射仪等医疗设备采购项目，采购内容见下表：

	序号
	分包
	是否允许进口
	设备名称
	数量
	单位
	单价（元）
	预算金额（元）

	1
	包1
	是
	纯音听阈测定仪
	1
	台
	90000
	90000

	2
	
	是
	耳声发射仪
	1
	台
	165000
	165000

	3
	
	是
	便携式双向多普勒血流探测仪
	1
	台
	30000
	30000

	4
	包2
	是
	高清电子胃肠镜
	1
	台
	3600000
	3600000


合同履行期限：合同签订后，60日历天内交货并安装调试完成。

本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。投标人须提供财务状况报告，内容可为以下两者之一： 

①提供2023年或2024年经审计的财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（执行小企业会计准则的投标人可不提供）及其附注），新成立不满1年的供应商提供自成立至今的财务报表；
②提供自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供近2025年03月至今任意3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明(成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.6.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.6.2投标人应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，对符合条件的小微企业价格扣除优惠比例10%。
3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可/备案证，所投产品制造商医疗器械生产许可/备案证(制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求)、所投产品的医疗器械注册证及附件；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可/备案证(制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求)、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械(加盖公章的扫描件。根据中华人民共和国国务院令第 739 号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求)。

3.2若投标人提供的投标产品为进口产品，投标人须提供进口产品生产制造商针对本项目出具的授权书（原件扫描件）或长期代理协议（扫描件加盖投标人公章）或二级授权（原件扫描件），投标人授权若为二级授权还须同时提供上一级授权（扫描件加盖投标人公章），若授权中明确规定不能转授权的，转授权无效，本项目不接受二级以下授权。
3.3本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件
1、时间：2025年10月11日至2025年10月17日，每天上午06时00分至12时00分，下午12时00分至23时59分（北京时间，法定节假日除外）。
2、地点：投标人可自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载招标文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取招标文件-找到本项目-点击“申请获取招标文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取的招标文件编制。
3、方式：凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），CA申领链接：（https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys），并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取招标文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。注：云南本地供应商如之前已在云南 CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2023年1月1日前办理的云南CA需到云南CA办理处进行升级）。外省供应商在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。
4、售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1、时间：2025年10月31日09点00分（北京时间）。

2、地点：“政采云”平台开标大厅。
注：供应商应按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、开标方式：网上开启。

2、是否需要缴纳投标保证金：否。

3、其他：

3.1本次招标公告在《云南省政府采购网》（http://www.yngp.com/）上发布，公告内容和时间以云南省政府采购网发布的信息为准。
3.2本项目执行政府采购促进中小企业发展、支持监狱企业、促进残疾人就业、强制采购和优先采购节能、环保产品等政府采购政策。

3.3方式：有意参加投标的供应商需要在政采云平台办理数字证书（CA）。完成数字证书（CA）办理后，供应商需要在政采云平台绑定数字证书(CA)，并在平台上获取采购文件和其他相关采购资料。

注：CA办理链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztmdkj.html或者https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys

需要注意的是，如果供应商之前已经在云南CA在线数字证书办理网注册并办理了企业数字证书（CA），则可以直接进行绑定，无需重复办理。此外，供应商在政采云平台办理的其他CA也可以直接使用，无需重复办理。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询，数字证书问题可咨询云南壹证通CA：0871-67276028（紧急可拨19988166369）。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息
名 称：开远市人民医院

地址：开远市智源路999号
联系方式：罗从飞0873-7214670
2、采购代理机构信息
名 称：云南元大工程咨询有限责任公司
地　址：云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑（地块三）B座15层（奥斯迪商务中心B座15楼）
联系方式：0871-63331741转7505
3、项目联系方式
项目联系人：罗从飞（采购人）；沈灿、邱海旭、宁威、蔡慈进、赵德武（代理机构）

电　话：0873-7214670（采购人）；0871-63331741转7505（代理机构）

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	采购人
	详见第一章“招标公告”

	1.1.3
	采购代理机构
	详见第一章“招标公告”

	1.1.4
	项目名称
	详见第一章“招标公告”

	1.2.1
	资金落实情况
	已落实

	1.2.2
	预算金额
	详见第一章“招标公告”

	1.3.1
	采购内容
	详见第六章《招标内容及要求》的具体内容

	1.3.2
	交货期、质保期
	交货期：合同签订后，60日历天内交货并安装调试完成。
质保期：详见第六章“招标内容及要求”
序号
分包
设备名称
质保期
1
包1
纯音听阈测定仪
≥3年
2
耳声发射仪
≥3年
3
便携式双向多普勒血流探测仪
≥1年
4
包2
高清电子胃肠镜
≥3年



	1.3.3
	交货地点、交货方式
	交货地点：开远市智源路999号（采购人指定地点）
交货方式：现场交货

	1.4.1
	投标人资格要求
	详见“第一章 招标公告二、申请人的资格要求”

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受
□接受，应满足下列要求：

信用要求：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

其他要求：                               。

	1.9.1
	现场考察
	☑不组织
□组织，考察时间：      年   月   日(在招标文件提供期限截止后，开标前)

        考察集中地点：                 

	2.2.3
	招标文件澄清或者修改发出的形式
	在原公告发布媒体上发布更正公告

	3.2.3
	最高投标限价
	□无
☑有，最高投标限价：详见第一章“招标公告”

	3.2.4
	投标报价的其他要求
	(1)本次投标报价为综合报价，报价应为人民币含税价（元），包括货物价格（含利润）、货物运输、装卸、保险、税收、安装、调试、检验、培训、售后服务、中标服务费等所需全部费用。

(2)投标人应承担所有与参加投标有关的自身的所有费用，不论采购的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

(3)中标服务费：以本项目中标价为计费基数，按差额定率累进法根据下表计算标准计算。按货物类收费标准计算后下浮25%，由中标人向云南元大工程咨询有限责任公司交纳。
账户名称：云南元大工程咨询有限责任公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司昆明汇通支行
账    号：2502038009024579141

财务电话：(0871)63338592
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1.5%
1.5%
1.0%
100-500
1.1%
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0.5%
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0.05%
0.05%
1000000以上
0.01%
0.01%
0.01%


	3.3.1
	投标有效期
	投标有效期为90日历天(从投标截止之日算起)。

	3.4.1
	投标保证金
	本项目不要求投标保证金

	3.5.2
	投标文件所附证书证件要求、投标文件签字或盖章要求
	投标文件所附证书证件要求：原件扫描件

投标文件签字或盖章要求：签字或加盖电子签章

	3.5.3
	电子投标文件格式
	（1）投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签章、签名及加密；

（2）如投标人提交的电子标书未按招标文件要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理；

（3）投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

	4.1.1
	投标文件加密要求
	（1）投标人进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。投标人未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示；

（2）使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程见“政府采购云平台”首页；

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

	4.2.1
	投标截止时间
	详见第一章 “招标公告”

	4.2.2
	投标文件递交截止时间和地点
	详见第一章 “招标公告”

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：同投标文件递交地点

	7.1.1
	评标委员会的组成
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数。

	7.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	1-3名

	8.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	(是
☑否

	8.2
	中标公告媒介及期限
	公告媒介：同发布招标公告的媒介
公告期限：1 个工作日

	8.4.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：

☑要求，履约保证金形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

履约保证金金额：合同总价的10%

履约担保期限：担保期限自合同生效之日起至合同项下所有设备完成供货、安装调试、试运行、培训完毕，经甲乙双方正式验收合格之日止，待设备正式验收合格后根据履约情况无息退还。若本项目提前终止，担保期限自合同生效之日起至提前终止之日。
□不要求

	12
	需要补充的其他内容

	12.1
	评标方法
	☑综合评分法

□最低评标价法

	12.2
	追加合同金额
	政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额变更不得超过原合同采购金额的10%，其中金额增加需办理合同追加手续。

	12.3
	信用查询具体要求
	本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：

（1）投标人应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录(被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外)；
（2）信用信息查询的截止时点：投标截止时间当天评标前；

（3）信用信息查询渠道：“信用中国网”、“中国政府采购网”；
（4）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人、采购代理机构将经查询存在不良信用记录的潜在投标人查询结果证明材料作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

（5）信用信息的使用规则：本政府采购项目的投标人在信用信息查询截止时点（含）之前被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，其投标无效；

(6)采购人、采购代理机构通过“信用中国网”、“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录，若投标人存在被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，则投标无效。

	12.4
	补充1
	依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 

	12.5
	补充2
	核心产品：

包1：便携式双向多普勒血流探测仪；

包2：高清电子胃肠镜；


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)等有关规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金情况

1.2.1 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.2 预算金额：见投标人须知前附表。

1.3采购内容、交货期、质保期、交货地点、交货方式

1.3.1 采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期、质保期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点、交货方式：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资格条件。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

(2)联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

(3)以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 现场考察

1.9.1 投标人须知前附表规定组织现场考察的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人考察项目现场。 

1.9.2 投标人考察现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在考察现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在考察现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1)招标公告；

(2)投标人须知；

(3)资格审查；

(4)评标办法；

(5)合同条款及格式；

(6)招标内容及要求；

(7)投标文件格式；

(8)投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清与修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。

2.2.2采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件等进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。
2.2.3招标文件的澄清或者修改以投标人须知前附表规定的形式发出，但不指明澄清问题的来源。澄清或者修改发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.4招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件资格审查部分详见第七章“投标文件格式”资格审查部分中的内容。

3.1.2 投标文件商务技术部分详见第七章“投标文件格式”商务技术部分中的内容。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括第七章“投标文件格式”商务技术部分中所指的投标保证金。 
3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标人的投标报价不得超过预算金额，若采购人还设有最高投标限价的，投标人的投标报价还应当不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1投标有效期见投标人须知前附表。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标将被视为无效投标。

3.4.3 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在投标有效期内撤销投标文件；

(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

(3)其他法律法规要求不予退还投标保证金的情形。

3.5投标文件的编制

3.5.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写。

3.5.2投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子签章。由投标人的法定代表人(单位负责人)签字或加盖电子签章的，应附法定代表人(单位负责人)身份证明，由代理人签字或加盖电子签章的，应附由法定代表人(单位负责人)签署的授权委托书。

3.5.3电子投标文件的格式见投标人须知前附表。

3.5.4如投标人提交的电子标书不符合3.5.3要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。

4. 投标

4.1 投标文件加密要求
4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。
4.1.2 未按本章第4.1.1 要求加密的投标文件，采购人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的时间和地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在投标截止时间前，投标人可以撤回在网上已递交的投标文件，修改后重新递交。

4.3.2修改的投标文件应按照《电子投标文件编制及报送要求》规定进行编制、加密和递交。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第4.2.1款规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2投标截止后投标人不足3家的，不得开标。
5.3 开标程序

(1)开标会由采购代理机构主持。
(2)开标:顺序按照电子政采云平台自动提取所有供应商的顺序当众开标。

(3)唱标：智能播报/由唱标人宣读投标人在其电子投标文件中投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

(4) 开标工作人员将做开标记录，参加开标的各相关工作人员须签字确认。

5.4 开标异议
开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由代理机构给予回复。在规定的异议询问时间内未提出异议的，则视为对开标结果无异议。

6. 资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

7. 评标

7.1 评标委员会

7.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数见投标人须知前附表。

7.1.2 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

7.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.3 评标

7.3.1 评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

8. 中标和合同

8.1 定标

按照投标人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。

8.2中标公告

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，按照投标人须知前附表规定的媒介和期限公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

中标公告期限详见投标人须知前附表。

8.3中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

8.4 履约保证金

8.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

8.4.2 中标人不能按本章第8.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.5 签订合同

8.5.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

8.5.2 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

8.5.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

9. 询问与答复

凡对本次招标采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

10. 质疑接收、回复

   10.1质疑接收

10.1.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

10.1.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

10.1.3采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址。

接收质疑函的方式：质疑函采取书面递交形式。

供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

联系部门：云南元大工程咨询有限责任公司业务四部项目十四组。

联系电话：（0871）63331741转7505
通讯地址：云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑(地块三)B座15层（奥斯迪商务中心B座15楼）

10.1.4不按上述要求提出的，采购人和采购代理机构将不予受理。

10.2质疑回复
采购人或者招标代理机构应在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

11. 纪律和监督

11.1 对采购人的纪律要求

(1)按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)的规定编制采购需求；

(2)采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；

(3)在规定时间内确定中标人；

(4)不得向中标人提出不合理要求作为签订合同条件。

11.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

11.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会及其成员不得有下列行为：

(1)确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

(2)接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明；

(3)违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

(4)对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

(5)在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

(6)记录、复制或者带走任何评标资料；

(7)其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第(1)至(7)项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

11.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

11.5廉洁自律规定

（1）采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

（2）采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

12.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

13.中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

13.1关于中小企业
13.1.1根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46 号） 的规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
13.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
13.1.3依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
13.1.4中小企业参加政府采购活动，符合条件的投标人应根据下表所属行业填写《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

	序号
	标的名称
	所属行业

	1
	纯音听阈测定仪
	工业

	2
	耳声发射仪
	工业

	3
	便携式双向多普勒血流探测仪
	工业

	4
	高清电子胃肠镜
	工业


13.1.5根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），本项目针对小微企业报价给予评审中价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业、监狱企业的，不重复享受政策。
13.2关于残疾人福利性单位：
13.2.1根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
13.2.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
13.2.3在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业、监狱企业的，不重复享受政策。

13.3关于监狱企业：
13.3.1 依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：
13.3.2 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
13.3.3 监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
13.3.4在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

13.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。
13.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《附件：统计上大中小微型企业划分标准》。

13.6落实政府采购政策的价格调整：只有符合规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，对符合条件的小微企业价格扣除优惠比例10%。
附件：统计上大中小微型企业划分标准[image: image2.jpg]e
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14.政府采购节能产品、环境标志产品
14.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

14.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 

14.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

14.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见评标办法。

若投标人在投标文件中未提供或未按要求提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，评标委员会在评审过程中将不予认可，由此造成的一切后果投标人自行承担。
14.5《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）查阅、下载。
第三章 资格审查
公开招标采购项目开标结束后，采购人(和/或)采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

资格审查：采购人(和/或)采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中“证明投标人的资格文件”进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。只有通过资格审查的投标文件才能进入评标。

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。投标人须提供财务状况报告，内容可为以下两者之一： 

①提供2023年或2024年经审计的财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（执行小企业会计准则的投标人可不提供）及其附注），新成立不满1年的供应商提供自成立至今的财务报表；
②提供自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供近2025年03月至今任意3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明(成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.6.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.6.2投标人应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，对符合条件的小微企业价格扣除优惠比例10%。
3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可/备案证，所投产品制造商医疗器械生产许可/备案证(制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求)、所投产品的医疗器械注册证及附件；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可/备案证(制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求)、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械(加盖公章的扫描件。根据中华人民共和国国务院令第 739 号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求)。

3.2若投标人提供的投标产品为进口产品，投标人须提供进口产品生产制造商针对本项目出具的授权书（原件扫描件）或长期代理协议（扫描件加盖投标人公章）或二级授权（原件扫描件），投标人授权若为二级授权还须同时提供上一级授权（扫描件加盖投标人公章），若授权中明确规定不能转授权的，转授权无效，本项目不接受二级以下授权。
3.3本项目不接受联合体投标。

第四章 评标办法(综合评分法)
一、评标机构

评标机构为评标委员会，评标委员会的组成见投标人须知前附表7.1.1。

二、采购人或者采购代理机构职责

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

(一)核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。

(二)宣布评标纪律。

(三)公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

(四)组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

(五)在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰。

(六)根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件。

(七)维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为。

(八)核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。

(九)评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

(十)处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

三、评标委员会职责

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(一)审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

(二)要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

(三)对投标文件进行比较和评价。

(四)确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

(五)向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

四、评标纪律

(一)对评标内容和评标过程要严格保密，不得向投标人或与该过程无关的其它人员泄露。

(二)评标期间的一切资料，包括评标意见、评标记录和评标结论，一律不得向外传和泄露。

(三)任何属于投标文件审查、澄清、评价和比较的资料，不得向投标人或与该过程无关的其它人员泄露。

(四)所有资料(包括招标文件、投标文件、评标表格及各种文字记录)在评标结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得复制和保留。

(五)评标期间，未经允许评标委员会以外的任何单位或部门不得参加评标和采访评标工作。

(六)评标期间，评标人员不得外出，确需外出时应事先请假。

(七)评标期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和投标人进行联系，需询问、澄清的问题由评委会统一组织办理。

(八)评标结束后，与会人员不得向外界透露评标人员的评标意见，如因此造成的后果由责任者承担。

五、评标原则

评标将遵循下列原则：

(一)坚持公平、公正、科学、择优的原则，本着实事求是的精神，不带有任何主观意愿和偏见，认真负责地做好评标工作，公平、公正地对待每一个投标人。

(二)全面分析，综合评审。

(三)评标只对投标人的投标文件进行评审，投标文件以外的资料、信息不应作为评标的依据。

六、评标方法和标准

本次招标所采用的评标方法为《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第五十五条规定的“综合评分法”，即：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。招标文件中没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

(一)符合性审查

评标委员会依据符合性评审标准对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

符合性审查表
	审查内容
	评审因素
	评审标准

	符合性评审标准
	投标文件格式
	投标文件按第七章“投标文件格式”要求填写，内容完整且关键字迹清晰；

	
	投标文件签署、盖章
	按第七章“投标文件格式”要求在规定位置盖电子签章、签字

	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1款规定

	
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2项规定和第二章“投标人须知前附表”第3.2.4款规定

	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1款规定

	
	交货期、质保期
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2款规定

	
	交货地点、交货方式
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3款规定

	
	投标内容
	投标人提供的货物无实质性遗漏

	
	法定代表人授权委托书
	法定代表人委托代理人投标的，应附法定代表人授权委托书

	
	配置要求
	第六章“招标内容及要求”配置要求，属于必须响应。

	
	其他无效情形
	(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

(7)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件


(二)澄清有关问题

1.投标文件内容澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖单位公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.报价不一致情形澄清

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1)投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.报价过低情形澄清

评标委员会认为投标人的报价(总价或单价)明显低于其他通过符合性审查投标人的报价(总价或单价)，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

(三)商务和技术评估、综合比较与评价

1.综合评分

	评分因素
	权重
	分值分配

	投标报价
	0.3
	30分

	技术部分
	0.3
	30分

	商务部分
	0.4
	40分

	合计
	1.0
	100分


具体商务技术评审细则如下：

	评审项目
	分值
	评分标准

	投标报价
	30
	根据各投标人投标报价按照以下规则进行打分。

(1)算术修正报价

若存在算术修正，应按修正后的投标报价进行评标基准价和投标报价得分计算

(2)政策优惠报价--小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位政策

若存在符合条件的小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位给予的报价优惠的情形，用扣除后的投标报价进行评标基准价和投标报价得分计算。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。若同时存在算术修正，应在算术修正后的报价基础上进行优惠报价的扣除。

(3)评标基准价＝满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价；

(4)得分计算：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝(评标基准价/投标报价)×权重×100

	技术部分
	30
	货物技术参数（30分）

包1：
投标人所投所有货物的技术参数完全满足或优于招标文件要求得30分，每存在一项“★”项内容不满足招标文件要求的，在24分的基础上按24-3n(n为不满足项数)进行扣减，扣完为止；每存在一项非“★”项不满足招标文件要求的，在6分的基础上按6-0.176m(m为不满足项数)进行扣减，扣完为止。

包2：
投标人所投所有货物的技术参数完全满足或优于招标文件要求得30分，每存在一项“★”项内容不满足招标文件要求的，在24分的基础上按24-4n(n为不满足项数)进行扣减，扣完为止；每存在一项非“★”项不满足招标文件要求的，在6分的基础上按6-0.157m(m为不满足项数)进行扣减，扣完为止。

注：此项内容评审参照招标文件第七章《技术规格偏离表》要求提供相关证明材料，未提供相关证明材料的，此项内容评审不得分。仪器设备的配置要求和质保期不在技术参数打分范围，属于必须响应。

	商务部分
	40
	（1）供货实施方案（10分）

①供货实施方案特别详细，供货计划、货运安排、专人交接安排等内容完善具体；有具体可行安装方案、安装人员、安装进度计划的，得10分；

②供货实施方案较详细，供货计划、货运安排、专人交接安排等内容基本可行；有可行的安装方案、安装人员、安装进度计划的，得8分；

③供货实施方案欠佳，供货计划、货运安排、专人交接安排等内容基本可行，有安装方案、安装人员、安装进度计划的，得6分；

④供货实施方案简单，供货计划、货运安排、专人交接安排等内容基本可行，无安装方案、安装人员、安装进度计划的，得4分；

⑤供货实施方案不清晰，供货计划、货运安排、专人交接安排等内容不可行，无安装方案、安装人员、安装进度计划的，得2分；

⑥未提供供货实施方案的得0分。

	
	
	（2）售后服务方案（10分）

①售后服务方案标准规范、完善、具体，服务机构、服务人员详细，能切实解决使用过程中可能发生的问题，服务承诺详细具体、合理可行、保障措施具体完善，有相应的处罚措施，得10分；

②售后服务方案标准规范、完善、具体，有服务机构、服务人员，能解决使用过程中可能发生的问题，服务承诺合理、保障措施具体的，有相应的处罚措施，得8分；

③售后服务方案欠佳，有服务机构、服务人员，基本能解决使用过程中可能发生的问题，但服务承诺不合理、保障措施不具体的，有相应的处罚措施，得6分；

④售后服务方案粗略，服务机构、服务人员未明确，基本能解决使用过程中可能发生的问题，无服务承诺、保障措施及相应的处罚措施的，得4分；

⑤售后服务方案内容简单，无服务机构、服务人员，难以保证能解决使用过程中可能发生的问题，无服务承诺、保障措施及相应的处罚措施的，得2分；

⑥无售后服务方案的，得0分。

	
	
	（3）培训方案（5分）

①培训方案齐全完整，有详细具体的培训大纲、培训计划和培训内容，培训保障措施明确、具体，能满足用户使用的，得5分；

②培训方案完整，有培训大纲、培训计划和培训内容，有一定的培训保障措施，能基本满足用户使用的，得3分；

③培训方案内容粗略，有培训大纲，培训计划和培训内容，无保障措施，难以满足用户使用的，得1分；

④无培训方案的得0分。

	
	
	（4）质量承诺及保证措施（10分）

①质量承诺及保证措施内容详细、具体、科学、合理可行，针对性强，能切实解决货物使用时可能发生的问题的，得10分；

②质量承诺及保证措施内容详细、具体、合理可行，有针对性，能解决货物使用时可能发生的问题的，得8分；

③质量承诺及保证措施内容合理可行，但是不具体、缺乏针对性，基本能解决货物使用时可能发生的问题的，得6分；

④质量承诺及保证措施内容不完整、不具体，无针对性，难以解决货物使用时可能发生的问题的，得4分；

⑤质量承诺及保证措施内容粗略的，不能解决货物使用时可能发生的问题的，得2分；

⑥无质量承诺及保证措施的，得0分。

	
	
	违约责任（5分）

包括但不限于：
①所提供的设备参数与投标参数不符；

②验收阶段经采购人确认设备参数与投标不符（如设备尺寸明显与提报产品不符、设备参数与投标文件填报参数不相符、储存数量明显偏低、空间小等）；

③所供产品为非正规渠道产品；

④合同签订后未按要求供货；

⑤合同履行期间，未履行或只履行投标文件中承诺的部分内容。
上述5项评分因素，每项满分1分。

投标人对上述5项目评审因素逐项进行阐述：阐述详细具体，违约责任明确，有具体的惩罚措施及金额，针对性强的每项得1分；阐述基本具体，有惩罚措施及金额，但部分内容考虑不够全面，有针对性的每项得0.5分；阐述简单，或无惩罚措施及金额，或避重就轻，缺乏针对性的每项得0分。


(四)得分汇总

1.评委应首先对各投标人投标文件进行评审，写出书面意见并按招标文件规定分值评分，各分档评分中间不得用插入法评分。

2.除投标价格得分外，其余部分由各评委自主评分并签字确认。

3.统分原则：计算评委打分的算术平均值为投标人的该项评分因素的得分，投标报价得分除外(保留小数点后两位)。

4.得分汇总：各项评分因素得分的总和即为投标人最后得分。

5.经评标委员会认定评分畸高、畸低的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。
七、评标结果及中标候选人推荐
1.同品牌产品不同投标人的处理方式

相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
2.评标委员会按得分汇总计算出各投标人的总得分，评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审总得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，若存在节能环保产品参与投标，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)的规定，优先采购节能环保产品。

若不存在节能环保产品参与投标，按技术部分评审得分得分由高到低的顺序排列，依次类推。

3.评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

4.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

第五章 合同条款及格式
(以下合同内容仅供参考，具体合同内容以签订合同时甲乙双方商定为准)

合同编号：           

合同条款前附表
	序号
	内      容

	1
	交货期：合同签订后，60日历天内交货并安装调试完成；

交货地点：开远市智源路999号（采购人指定地点）。

	2.
	定价方式：固定总价

	3.
	付款方式：乙方在合同签订前向甲方提交合同总价10%的履约保证金，收到乙方提交的履约保证金，签订合同后，甲方向乙方支付合同总价10%的预付款。设备到货，安装调试完成并经甲方验收合格后30日内，甲方向乙方支付合同总价款的90%，履约保证金待乙方履行完合同约定权利义务事项后退还，具体付款方式以双方合同约定为准。


医院医疗设备采购合同

甲方：开远市人民医院

乙方： 

根据《中华人民共和国民法典》及《中华人民共和国政府采购法》招标编号：      中开远市人民医院           采购项目招标文件的要求，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方订购下列设备及其服务，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

一、合同设备：乙方负责向甲方供应下表中所列设备（详见配置清单）      

	序号
	设备名称
	产地品牌
	规格型号
	数量
	单价(元)
	含税总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	


二、合同总价

总价为人民币（大写）         元整，¥     ，该合同总金额包含设备或设备制造、包装、仓储、运输、安装、培训费用及保修期间备品备件发生的费用、税费等履行本合同的一切费用。本合同执行期间合同金额不变。

三、合同组成

详细价格、技术说明及其他有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议、澄清等均为本合同不可分割的一部分。

四、技术要求

乙方所提供设备，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供设备的检测报告及报关单。

五、合同设备的包装

 设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

六、合同设备的交货、安装、验收

（一）合同设备的交货

1.乙方交货时间：签订合同生效之日起20个工作日内交货并安装调试完成。

2.乙方交货地点：运输及卸车至甲方指定地点。

（二）合同设备的安装

1.乙方负责合同项下的安装，一切费用由乙方负责。

2.乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好的保护措施。

（三）设备的验收

1.合同设备安装完成后20个工作日内进行验收，验收应在甲乙双方共同参加下进行。

2.设备若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为，表面无划损，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。验收时如发现所交付的设备有缺陷、次品、损坏或其他不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

3.如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏、乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

4.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

5.货物为生产厂家未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。所有随设备的附件必须齐全。

6.乙方应将关键主机设备的使用操作手册（中文两份/台）、塑封简易操作流程2份/台、保养手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作手册及安全须知等重要资料应附有中文说明。

7.甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

七、乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

八、质量保证及售后服务（与用户需求书要求相矛盾的，以用户需求书为准）

1.设备安装验收合格后实行   年保修（不符合仪器正常工作条件所造成的损坏不包括在内）。

2.乙方根据甲方指定地点提供免费送货，安装，测试服务。

3.免费质保期内设备发生故障，1小时内维修响应，4小时内到位检修，24小时内处理完毕。如24小时内未处理完毕，需提供相同档次设备予甲方临时使用或采取应急措施解决。

4.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延，如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

5.免费质保期内所有因货物质量问题而产生的费用均由乙方负责。

6.提供终生维修服务，设备终生免费维护（具体为：每季度一次），并了解使用情况，听取反馈意见。维护不收取费用，如需更换配件只收取配件费用，且配件价格需低于市场价。

7.设备安装测试完毕，由乙方工程师免费对甲方医生做操作使用及维护的培训服务。

8.乙方工程师对甲方设备维修人员做维修技术培训，使维修人员掌握常见故障排除。

9.乙方设有专业售后服务机构。

10.乙方还应提供投标文件中承诺的其他售后服务内容。

九、付款办法

本合同的每笔款项以人民币银行汇款方式支付。乙方在合同签订前向甲方提交合同总价10%的履约保证金，收到乙方提交的履约保证金，签订合同后，甲方向乙方支付合同总价10%的预付款。设备到货，安装调试完成并经甲方验收合格后30日内，甲方向乙方支付合同总价款的90%，履约保证金待乙方履行完合同约定权利义务事项后退还，具体付款方式以双方合同约定为准。乙方凭以下资料申请付款：

合同

验收调试合格报告（有采购人使用科室签字）

中标人开具的正式发票

十、技术服务

1.乙方应派人员到甲方指定地点配合工作。

2.乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

十一、不可抗力

1.不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其他双方认定的不可抗力事件。

2.签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

十二、索赔

1.如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

2.在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保质期。

3.如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

十三、违约与处罚

1.甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延1天乙方可向甲方加收合同金额的3‰的违约金。

2.乙方未能按时交货，每拖延1天，须向甲方支付合同金额的5‰的违约金。

3.乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5‰的违约金并退回已支付的所有款项。

4.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的10%的违约金。

5.乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的30%的违约金并退回已支付的所有款项。

十四、合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

十五、法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由甲方所在地人民法院诉讼解决。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

十六、其他

1.本合同正本4份，具有同等法律效力，甲方执3份、乙方执1份。合同自签字之日起即时生效。

2.本合同未尽事宜，由双方协商处理。
甲方（盖公章）：开远市人民医院       乙方（盖公章）：
法人或授权代表（签章）：             法人或授权代表（签章）：
                                    联系电话（手机）：
经办人：                            经办人：
                                    联系电话（手机）：

地址：开远市智源南路999号          地址：

电话及传真：0873-7223218            电话及传真：

开户银行及账号：中国银行开远市      开户银行及账号：

智源支行135626412531              
信用代码：125325024321332102       信用代码：

签约日期：                          签约日期：                        
附件：设备配置清单和耗材限价表
1、设备配置清单
2、耗材限价表（如有）
	耗材限价表

	序号
	名称
	型号规格
	单位
	最高限价（元）
	生产厂家
	备注

	
	
	
	
	
	
	


第六章 招标内容及要求
一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

满足医院医疗设备的使用需求。落实政府采购政策需满足的要求：本项目执行政府采购促进中小企业发展、支持监狱企业、促进残疾人就业、强制采购和优先采购节能、环保产品、鼓励采用优先采购等政府采购政策。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

投标人所提供设备必须是成熟的、稳定的产品，提供的产品符合国家的相关标准及要求。 

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

符合国家医疗器械相关标准，按技术规格及要求执行。

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点； 

（一）技术参数、配置要求、设备限价、质保期明细(注：仪器设备的配置要求和质保期不在技术参数打分范围，属于必须响应。)
包1：

	设备名称1
	纯音听阈测定仪

	设备详细参数及性能指标要求
	1、测试功能包含：气导听阈、骨导听阈、声场测听、言语测听

★2、气导耳机频率输出范围≥125Hz～12000Hz；频率输出精度≤1%

★3、骨导耳机频率输出范围≥250Hz～8000Hz；频率输出精度≤1%

4、气导耳机声强输出范围≥－10～120dBHL

5、骨导耳机声强输出范围≥－10～70dBHL

6、谐波失真气导<2.5％；骨导<5％

7、声强步进 1、2.5、5dB

8、纯音输出类型：连续音、脉冲音、啭音等

9、掩蔽音类型有：窄带噪声、白噪声、言语噪声

10 掩蔽方法：具有简便易学的掩蔽方式

11、通话和监听功能：内置通话麦克风及扬声器

★12、设备操作界面、按键、联机软件全中文 

★13、可编辑的中文测试报告

	配置要求
	1、气导耳机、骨导耳机、病人应答器；

2、工作站

	设备限价（单价）
	9万元

	质保期
	≥3年


	设备名称2
	耳声发射仪

	设备详细参数及性能指标要求
	1、具备畸变产物耳声发射(DPOAE)诊断测试

★2、电脑软件联机操作、支持直接输入患者信息（姓名、生日、 ID 、检查者、日期和时间）、中文操作软件、通过患者编辑软件上传测试结果，或将软件数据下传给主机，结果导岀其他软件。

3、打印：可通过标签打印机、PDF或通过联机软件打印

★4、刺激声类型：纯音

5、可选测试频率，重复校准的最大次数

6、显示信息：响应水平、噪声水平和测试进度

7、测试结果：通过，有明确响应；未通过，无明确响应或测试结果不完整。

8、反应识别：相位统计法

9、噪声识别：近2f2-f1处窄带噪声

10、残余噪声计算：加权叠加，综合叠加因素

11、伪迹拒绝：加权叠加

12、泄露检查：反馈信号分析

13、探头检测：最大声压极限(“刺激声”)，扬声器间对比(“对称性”)，泄露检查(“探头匹配”)

14、校准：耳内校准

★15、在用户自定义的频率范围内测量 DPOAE 图表或测量 DPOAE 精细结构。

★16、测试频率精度：1~10点/倍频程

17、手动复测特定频点

18、DPOAE诊断测试时间：自适应时间停止、手动设置最小、最大时间停止

	配置要求
	配工作站1套。

	设备限价（单价）
	16.5万元

	质保期
	≥3年


	设备名称3
	便携式双向多普勒血流探测仪

	设备详细参数及性能指标要求
	1、LCD屏幕实时显示波形和参数；

2、主机内置存储器，可储存至少30组波形及数据；

3、探头前端带有冻结键，便于操作读取测量中的波形及数据；

4、双向血流：同时反映双方向血流状况；

5、能够分别对动脉、静脉的血管状况进行检查；

6、临床检测参数：

6.1、 S：收缩期血流速率(cm/s)

6.2、 MN：平均多普勒变速(cm/s)

6.3、 D：舒张期血流速率(cm/s)

6.4、 RP：阻抗系数RP=(S-D)/S

6.5、PI：脉动指数

6.6、 HR：心率

	配置要求
	/

	设备限价（单价）
	3万元

	质保期
	≥1年


 包2：

	设备名称1
	高清电子胃肠镜

	设备详细参数及性能指标要求
	主要配置技术要求：

一、图像处理装置一台：

★1、具备高清数字信号输出:12G-SDI、3G-SDI、SD-SDI、HD-SDI、VBS复合接口；

★2、主机光源一体化设计，触摸屏设计操作简便，光源装置：≥5色LED光源；

★3、具备窄带波光、自体荧光成像功能，蓝光≥415nm、绿光≤540nm；

4、具备构造和色彩强调成像功能；

★5、具备双红光成像功能； 

6、具备保持对比度的亮度调节成像功能；

7、特殊光观察≥4种；

8、具备全自动测光功能；

9、具备画中画输入接口；

10、红色强调强≥±8档；

11、蓝色强调强≥±8档；

12、色调调节≥±8级；

13、具备快速实时冻结功能；

14、可兼容高倍放大细胞内镜；

15、可连接便携式存储器。

二、电子上消化道内窥镜三条：

1、成像芯片为高清单色CCD或高清CMOS；

2、镜身带副送水功能；

3、视野角度≥140度（0度直视）；

4、最小可视距离≤3mm；

★5、弯曲角度：上≥210度、下≥120度、右≥100度、左≥100度；

6、先端部外径≤9.8 mm，插入部外径≤9.9 mm；

7、管道内径≥3.2mm；

8、有效长度≥1030mm，全长≤1350mm；

9、兼容窄波光成像功能；

10、副送水出水方向靠近治疗附件出口，治疗时可直接冲洗治疗部位。

三、高清电子结肠内窥镜三条：

1、成像芯片为高清单色CCD或高清CMOS；

2、采用防水的一触式连接；

3、兼容窄波光成像功能；

4、镜身带副送水功能；

5、视野角≥170度；

6、先端部外径≤12.2mm，插入部外径≤12mm；

7、钳子管道内径≥3.2mm；

8、具有反应性插入技术，可实现智能弯曲、强力传导、可变硬度功能；

9、有效长度≥1330mm，全长≤1655mm；

10、弯曲角度：上≥180度、下≥180度、右≥160度、左≥160度；

11、导光束≥3条。

四、高频电刀一台：

★1、具备生理盐水功能和高频电刀功能，触摸屏设计，满足所有基础电外科手术使用，能够进行普通电切、汽化电切、生理盐水电切和普通外科手术；   

2、输出模式：生理盐水模式、单极模式、URO模式、双极模式；   

3、输出功率：生理盐水模式≥300W， 单极模式≥300W， 双极模式≥90W；    

4、切割、凝固搭载≥10种单极和双极模式；   

5、具备≥5种切割模式（单纯切割、双极切割、脉冲慢切、电解质溶液切割、脉冲快切等）能够在开始切割时即向组织高频输出，以支持其瞬间放电，减轻其机械性切除的风险；    

6、具有快速放电技术，对应于各种内窥镜治疗，以必需的最低输出功率实现稳定切割；   

7、具有等离子、双极、单极、通用、负极板等输出接口；    

8、具备高功率切割，以高功率输出直至检出放电为止，无初期延迟的顺利切割。

	配置要求
	图像处理装置一台、高清电子胃镜三条、高清电子结肠镜三条、高频电刀一套、送水装置一套、送气装置一套、32寸图像显示分别率不低于4k一台、图文工作站两套、测漏装置一套、超声小探头系统（2条20MHz探头）、双门储镜柜一个、台车一台。

	设备限价（单价）
	360万元

	质保期
	≥3年


（二）交货期：合同签订后，60日历天内交货并安装调试完成；

（三）实施时间：2025年；

（四）交货地点：开远市智源路999号（采购人指定地点）。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求； 

1、采购标的必须达到合同约定的所有要求；

2、提供的设备是全新的，符合国家质量标准，具有生产厂家质量保证书及合格、产品注册证书/备案证书的产品；

3、售后响应时间：及时响应并安排技术人员到达现场解决问题。如无法解决问题则当天内提供备用设备。遇重大活动需提前到场保障；

4、中标人需按指定的地点统一交货，验收测试按国家相关的规定和标准执行，一次性通过验收。

5、投标人需保证所投设备、器械均为最新生产的。

6、质保期内每年按季度定期巡检保养设备；

7、提供设备安装培训，提供设备正常运行的使用条件及环境条件改造；

8、设备安装后，提供优质的培训维护等售后服务（如驻场服务、协助本项目设备业务应用等）。

六、采购标的的验收标准； 

1、验收方式：投标人交货时，采购人组织验收小组或指定代理人统一验收，采购人认为必要时可邀请有关专家参与共同验收，验收时采购人将按照国家相关标准或招标文件所载明的标准和方法进行验收；

2、验收要求：按国家及相关行业验收标准验收以及合同条款验收，如有残缺、缝合等质量问题无条件包退包换。验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本项目合同填好验收结果并签名盖章。

七、采购标的的其他技术、服务等要求； 

1、保证所有货物均为全新、原装正品；

2、付款方式：乙方在合同签订前向甲方提交合同总价10%的履约保证金，收到乙方提交的履约保证金，签订合同后，甲方向乙方支付合同总价10%的预付款。设备到货，安装调试完成并经甲方验收合格后30日内，甲方向乙方支付合同总价款的90%，履约保证金待乙方履行完合同约定权利义务事项后退还，具体付款方式以双方合同约定为准；

3、需提供充足的备品备件，满足各科室的日常工作需求；

4、具有完善的售后服务体系；

5、具有完整的培训计划及措施，能够让各科室人员了解和使用设备。

6、所投产品若为国产产品，生产时间为投标截止时间前3个月内生产的产品。
第七章 投标文件格式

资格审查部分封面

开远市人民医院耳声发射仪等医疗设备采购项目
包（）
投 标 文 件

资格审查部分

投标人：
           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
     (电子签章)
日期：      年     月     日

一、具有独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。（提供扫描件)
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
投标人须提供财务状况报告，内容可为以下两者之一： 

①提供2023年或2024年经审计的财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（执行小企业会计准则的投标人可不提供）及其附注），新成立不满1年的供应商提供自成立至今的财务报表；

②提供自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。（提供扫描件)
三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
提供近2025年03月至今任意3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明(成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。（提供扫描件)
五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
致：        （采购人）

 （投标人自行承诺及说明，内容自拟）               

投标人：
                                    (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
             (电子签章)

日期：         年 
 月    日
注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、其他

（一）投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可/备案证，所投产品制造商医疗器械生产许可/备案证(制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求)、所投产品的医疗器械注册证及附件；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可/备案证(制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求)、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械(加盖公章的扫描件。根据中华人民共和国国务院令第 739 号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求)。

（二）若投标人提供的投标产品为进口产品，投标人须提供进口产品生产制造商针对本项目出具的授权书（原件扫描件）或长期代理协议（扫描件加盖投标人公章）或二级授权（原件扫描件），投标人授权若为二级授权还须同时提供上一级授权（扫描件加盖投标人公章），若授权中明确规定不能转授权的，转授权无效，本项目不接受二级以下授权。
（三）招标文件要求及投标人认为需要提交的其他资格证明材料。

开远市人民医院耳声发射仪等医疗设备采购项目
包（）
投 标 文 件
商务技术部分

投标人：
           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
     (电子签章)
日期：      年     月     日

一、开标一览表

项目名称：                                                

招标编号：             

	投标总价(元)
	包号
	交货期
	交货地点

	小写：
	包（   ）
	
	

	投标总价(大写）：


注：此表中的投标总价即为最终报价，不允许另有折扣说明。

投标人：
           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
     (电子签章)
日期：      年     月     日

二、投标函

 开远市人民医院 (采购人名称)：

我方已仔细研究了 开远市人民医院耳声发射仪等医疗设备采购项目 (项目名称)招标文件的全部内容，且对招标文件无任何异议，并愿意以“开标一览表”所填写的投标总价，向你方提供招标文件要求的货物/服务。    

我方承诺在投标有效期内不修改或撤销投标文件。否则，你方可不予退还我方的投标保证金。

2.本投标的投标有效期为自投标截止之日起       个日历天。
3.我方承诺所提交的投标文件及有关资料是完整的、真实的、准确的和有效的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果。

4．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。
（3）我方承诺按合同约定的期限和地点，提供符合招标文件要求的全部的招标货物/服务。

（4）除商务条款偏离表和技术规格偏离表列出的偏差外，我方满足招标文件的全部要求。
5．                （其他补充说明）。
投 标 人：
                         (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
      (电子签章)

地
址：                                           

网
址：                                           
电
话：                                                                                                                                  
传
真：                                           
邮政编码：                                         
日  期：       年    月    日

三、法定代表人(单位负责人)身份证明书
投标人名称：                       
单位性质：                         
地    址：                        
成立时间：       年     月       日
经营期限：                         
姓名：           性别：          年龄：          职务：          
系
                   (投标人名称)的法定代表人(单位负责人)。

特此证明。

附：法定代表人(单位负责人)身份证扫描件。

投标人：
           (电子签章)

                       日  期：     年   月   日
	法定代表人(单位负责人)身份证正面
	法定代表人(单位负责人)身份证反面


四、授权委托书

本人             (姓名)系                      (投标人名称)的法定代表人(单位负责人)，现委托             (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、撤回、修改 开远市人民医院耳声发射仪等医疗设备采购项目 （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。

投 标 人：                        (电子签章)

法定代表人(单位负责人)：           (电子签章)

身份证号码：                            
委托代理人：                       
身份证号码：                            
日期：       年    月    日

注：附授权委托代理人身份证扫描件，如由法定代表人亲自签署投标文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如由被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。
	代理人身份证正面
	代理人身份证反面


五、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人

(单位负责人)
	姓名
	
	电话
	

	投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书(若有)
	类型：                等级：                 证书号：

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	投标人关联企业情况(包括但不限于与投标人法定代表人(单位负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位)
	

	备注
	


注：投标人应根据招标文件要求在本表后附相关证明材料，如资质证书(若有)、开户许可证或基本存款账户信息等。

六、商务条款偏离表和技术规格偏离表
(一)商务条款偏离表

	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款内容
	投标文件的商务条款响应情况
	偏离情况
	说明

	1
	“投标人须知前附表”第1.3.2款
	交货期：合同签订后，60日历天内交货并安装调试完成
	
	
	

	2
	“投标人须知前附表”第1.3.2款
	质保期：详见第六章“招标内容及要求”（“投标人须知前附表”第1.3.2款）
	
	
	

	3
	“投标人须知前附表”第1.3.3款
	交货地点：开远市智源路999号（采购人指定地点）
	
	
	

	4
	“投标人须知前附表”第1.3.3款
	交货方式：现场交货
	
	
	

	5
	“投标人须知前附表”第3.3.1款
	投标有效期：90日历天(从投标截止之日算起)
	
	
	


(二)技术规格偏离表

	序号
	货物名称
	招标文件

条款号
	招标技术规格及要求
	投标技术

规格及要求
	偏离情况
	说明

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


注：各投标人必须对招标文件“第六章 招标内容及要求”中的技术参数要求作出全面、真实的反映，投标人除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供制造厂商出具的满足产品需求的技术证明材料(包括但不限于产品彩页或白皮书)、说明书以及配置清单等资料以证明其产品的技术指标参数和具体配置情况的真实性，采购人也可根据设备制造厂商官方网站资料以证明投标人产品的技术指标参数和具体配置情况的真实性。若投标文件中最新技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无技术资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。 

投标人：
           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
     (电子签章)
日期：      年     月     日

七、分项报价表
	序号
	分项名称
	品牌
	型号和规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）：


投标人：
           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
      (电子签章)
日期：      年     月    日

八、供货实施方案
（格式自拟）

九、售后服务方案
详细说明提供售后服务支持的能力，包括但不限于以下内容：

服务机构（名称、地址、联系人和联系方式）、人员情况，保障措施、违约责任承诺等。
十、培训方案
（格式自拟）

十一、质量承诺及保证措施

（格式自拟）

十二、违约责任
（格式自拟）

十三、其他资料
(一)投标人能享受政策优惠的证明材料

(二)招标文件要求提交的其他资料

(三)投标人认为需要提交的其他资料

中小企业声明函(货物)

 本公司（联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库( 2020 )46号)的规定，本公司(联合体)参加       (单位名称) 的    (项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.        (标的名称)，属于      (采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为    (企业名称)，从业人员     人， 营业收入为     万元，资产总额为___ 万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.      （标的名称)， 属于     （采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为       (企业名称)，从业人员     人， 营业收入为      万元， 资产总额为      万元，属于   （中型企业、 小型企业、微型企业)；

......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虛假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日 期:

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日  期：

监狱企业证明文件格式
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对证明文件的真实性负责。

