顶空气相色谱仪（原装进口）

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱主机 | - 用途：主要用于血醇含量 (BAC)分析，检测血液中乙醇浓度的定量值，气相色谱的模块化通路使样品能够通过简单连接分流到双柱和双FID检测器，可以有效的定性和精准的定量血液中乙醇的含量，防止误判，而且具有极高的稳定性。 - 气相色谱主机：智能化设计采用彩色触摸屏设计，全中文引导界面，实时查看仪器状态及色谱图；系统采用先进的电子气路控制 (EPC) 模块和高性能气相色谱柱温箱控制，能够获得极其精确的保留时间重现性。可远程访问查看仪器状态、控制仪器；可安装2个进样口，4个检测器；智能功能，自动识别色谱柱所有信息，可以查看设置信息、解决问题、检查泄漏（自动，无需人工）、反吹色谱柱、暂停和启动样品运行，并管理方法开发。可以使用先进的一体化分析技术自动评估空白，从而监测气相色谱仪性能。 - 工作条件 - 电源：220V，50Hz电源 - 环境温度：15-35°C - 环境湿度：5%~95%RH - 功率:≤4500W - 技术性能 - 主机：对所有进样口和检测器实现全面EPC控制，具有载气节省功能。 - 电子流量控制（EPC）：支持四种色谱柱流量控制模块：恒定压力、梯度压力（三个梯度）、恒定流速或梯度流速（三个梯度）。 - 压力调节：≤0.001psi - 保留时间重现性：＜0.0009min，峰面积的重现性：＜1.5%RSD - 大气压力传感器补偿高度或环境变化，每次分析均生成运行时间偏差日志，以确保达到并保持所有方法参数，可从本地用户界面、浏览器界面或网络化数据系统完成设定值和自动化控制，可从本地用户界面或浏览器界面启动时间编程，以启动事件（开/关、方法启动等） - 柱温箱： - 容量：最多可容纳两根 105 m × 0.53 mm 内径的毛细管柱，两根 10 英尺玻璃填充柱或两根 20 英尺不锈钢填充柱 - 温度设定：操作温度范围适用于所有色谱柱和色谱分离应用1℃，程序升温间隔0.1℃ - 升温速度：＞120℃ / min - 程序升温：≥20 阶,≥21 个温度平台 - 稳定性：＜0.02℃ - 温度准确度：±1.5% - 炉箱冷却速度：450℃到 50℃，小于250 秒 - 最大运行时间：≥999.99 分钟 | 1 | 100000 | 100000 |
| 2 | 分流不分流进样口 | - 1.毛细柱分流/不分流进样口：具有电子压力控制功能，扳转式进样口设计，无需使用工具既可在几秒内完成衬管更换 - 2.使用温度：≤400℃，可选择He、H2、N2 和氩气/甲烷设置为载气和尾吹气 - 3.电子参数设定压力，流速和分流比，分流/不分流、多模式、VI 和 PTV 进样口配备用于控制分流比的流量传感器。 - 4.★压力设定范围：0～150psi；压力设定精度：≤0.001psi（提供软件截图）压力传感器：准确度：< 满量程的 ±3%；重复性：< ±0.07psi；温度系数：< ±0.02 psi/°C；漂移：<±0.1 psi/6个月 - 5.最大载气流量：1000ml/min，载气节省模式有利于减少气体消耗量，影响其分析性能 - 6.流量范围：0～200mL/分钟 N2, 0～1250mL/minH2 or He - 7.分流器：样品分流到双柱和双FID检测器 | 1 | 20000 | 20000 |
| 3 | FID检测器 | 1.电子压力/流量控制：EPC 可补偿大气压和温度变化 2.操作温度：50-420℃ 3.最低检测限（MDL）：<1.7pg 碳/s，用十三烷测定 4.线性动态范围：> 106 5.★最大数据采集速率：＞600 Hz （提供相关技术证明文件及控制软件设置截图） 6.熄火检测和自动重新点火 | 2 | 23000 | 46000 |
| 4 | 顶空进样器 | - 工作条件：电源：220V，50Hz；环境温度：5～45℃；环境湿度：5～90%。 - ★样品容量：装配有≥110个以上样品的样品盘，加热柱温箱的位置＞10个。可关闭加热区，这允许在室温条件下对生物或具极端热敏感性的分析物进行分析。（提供技术证明文件和仪器样品位数实物照片） - 温度控制：40℃～230℃,进样环/阀温控45℃～280℃,传输线50℃～250℃，可在加热部件内控制加热条件。 - 电子气路控制：压力设定点可以调节的增量0.001 psi，压力传感器：准确度：< ±3% 全量程，重复性：<±0.07 psi，，温度系数：<±0.03 psi/°C，飘移：<±0.3 psi/6个月；流量传感器：准确度：<±5%，决定于气体，重现性：＜设定点的±0.4%（提供技术证明文件） - 样品搅拌方式：自动摇瓶。 - 对于特殊基质中的样品分析，可进行多次穿刺萃取，每瓶高达100次萃取。（提供技术证明文件） - 故障排除功能：四个预存的化学测试方法、一个半自动化的泄漏测试、一个全面的通电自检程序。 - 事件日志功能：可跟踪顶空进样器的每一次操作，报告任何与设定值相比的温度和压力偏差，可提供可信度最高的分析结果。 | 1 | 187500 | 187500 |
| 5 | 软件 | ★由一套软件同时控制气相色谱和顶空进样器，全中文界面及帮助系统 | 1 | 40000 | 40000 |
| 6 | 石墨垫 | 石墨垫（适用于0.25mm色谱柱，≥10个/包） | 2 | 450 | 900 |
| 7 | 脱氧脱水管 | 可有效去除气瓶中水及氧气杂质 | 4 | 2000 | 8000 |
| 8 | 色谱柱快速螺帽 | 无需扳手等工具，手拧操作 | 2 | 1000 | 2000 |
| 9 | 衬管 | 分流不分流衬管（带玻璃毛，脱活，低压力降，容量870μL，内径4mm，≥5个/包） | 2 | 1600 | 3200 |
| 10 | 安装工具包 | 包括：检漏液≥230ml,1瓶；≥1/8 英寸黄铜螺帽和密封圈套件1包；铜管，≥1/8 英寸，≥50 英尺；三通，≥2/包，2包；管线切割器1个；≥1/8 英寸螺帽盖，黄铜≥6/包，1包；螺帽手，≥7 mm，1个；螺丝刀，Torx T10，1把；螺丝刀，Torx T20，1把；开口扳手，≥1/4 和≥5/16 英寸，1个；开口扳手，≥7/16 和≥9/16 英寸，1个；开口扳手，≥7/16 和≥3/8 英寸，1个；扳手，≥1/2 英寸和≥7/16 英寸，1个 | 1 | 5500 | 5500 |
| 11 | 顶空进样瓶 | 容积10ml，透明，≥100个/包（含瓶盖） | 3 | 500 | 1500 |
| 12 | 色谱柱 | 通用柱1根，血醇初步鉴定色谱柱3根，血醇确证色谱柱2根 | 6 | 6000 | 36000 |
| 13 | 压盖器 | 用于顶空进样瓶瓶盖压制密封 | 1 | 1000 | 1000 |
| 14 | 起盖器 | 用于顶空进样瓶瓶盖起盖 | 1 | 1000 | 1000 |
| 15 | 电脑 | 系统：64位或32位，win10专业版或企业版 处理器：i5及以上处理器，主频＞2.8MHZ 硬盘：机械硬盘，容量≥1T，转速7200转/秒 内存：≥8G 显示器：＞20英寸 | 1 | 4500 | 4500 |
| 16 | 打印机 | 打印机类型:激光黑白打印机 接口：高速USB 2.0端口 分辨率：黑白(最佳模式)：≥ 1,200x1,200dpi；黑白(正常模式)：≥600x600dpi 打印速度：黑白(正常模式，A4)：≥20页/分钟；黑白(长边进纸，A5)：≥30页/分钟 打印负荷：≥10,000页 | 1 | 1000 | 1000 |
| 17 | 氢气发生器 | 压力、流量自动显示，自动恒压、恒流，氢气流量可根据用量实现全自动调节。 双支不锈钢过滤器，内有微量氧脱除剂（不需活化），氢气纯度更高；仪器内部采用硅橡胶圈(含硫量低)，有效提高气体质量，保证色谱基线平稳。 提供高、低压两种工作模式，可灵活运用在不同状态。 配有安全装置，灵敏可靠，自动防返碱。 氢气纯度：99.999% 氢气流量：0-300ml/min 输出压力：0-0.4Mpa，0-0.6Mpa (两挡可调) 压力稳定性：< 0.001MPa 供电电源：220V±10%, 50Hz 消耗功率：≤150W | 1 | 4000 | 4000 |
| 18 | 空气发生器 | 空气流量：0-2000ml/min 工作压力：0-0.4MPa 消耗功率：≤175W 工作噪音：<35dB (A) | 1 | 2000 | 2000 |
| 19 | 氮气钢瓶 | 40L,纯度≥99.999% | 1 | 600 | 600 |
| 20 | 技术服务 | 1.设备安装、调试和验收 2.仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，厂家需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到要求。 3.安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等。 4.在买方对仪器使用一段时间后，厂家提供买方3位技术人员在国内培训部内进行高级操作和技术培训；培训时间不能少于 4 天。 5.保修期：保修期三年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 6.厂家应拥有免费技术咨询热线，以便用户随时就技术问题进行咨询。出现问题8小时内应答，24小时内工程师上门服务。 7.货物达安装完成后，上门完成血液中乙醇定量方法建立及开发。 8.仪器到位前，负责仪器所在实验室安装条件改造，以保证仪器正常安装及使用。 | 1 | 45300 | 45300 |
| 合计总价 |  | ￥510000.00 |  |  |  |