顶空气相色谱仪（原装进口）
	序号
	名称
	参数
	数量
	单价（元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
	总价（元）

	1
	气相色谱主机
	1. 用途：主要用于血醇含量 (BAC)分析，检测血液中乙醇浓度的定量值，气相色谱的模块化通路使样品能够通过简单连接分流到双柱和双FID检测器，可以有效的定性和精准的定量血液中乙醇的含量，防止误判，而且具有极高的稳定性。
2. 气相色谱主机：智能化设计采用彩色触摸屏设计，全中文引导界面，实时查看仪器状态及色谱图；系统采用先进的电子气路控制 (EPC) 模块和高性能气相色谱柱温箱控制，能够获得极其精确的保留时间重现性。可远程访问查看仪器状态、控制仪器；可安装2个进样口，4个检测器；智能功能，自动识别色谱柱所有信息，可以查看设置信息、解决问题、检查泄漏（自动，无需人工）、反吹色谱柱、暂停和启动样品运行，并管理方法开发。可以使用先进的一体化分析技术自动评估空白，从而监测气相色谱仪性能。
3. 工作条件
4. 电源：220V，50Hz电源
5. 环境温度：15-35°C
6. 环境湿度：5%~95%RH
7. 功率:≤4500W
8. 技术性能
9. 主机：对所有进样口和检测器实现全面EPC控制，具有载气节省功能。
10. 电子流量控制（EPC）：支持四种色谱柱流量控制模块：恒定压力、梯度压力（三个梯度）、恒定流速或梯度流速（三个梯度）。
11. 压力调节：≤0.001psi
12. 保留时间重现性：＜0.0009min，峰面积的重现性：＜1.5%RSD
13. 大气压力传感器补偿高度或环境变化，每次分析均生成运行时间偏差日志，以确保达到并保持所有方法参数，可从本地用户界面、浏览器界面或网络化数据系统完成设定值和自动化控制，可从本地用户界面或浏览器界面启动时间编程，以启动事件（开/关、方法启动等）
14. 柱温箱：
15. 容量：最多可容纳两根 105 m × 0.53 mm 内径的毛细管柱，两根 10 英尺玻璃填充柱或两根 20 英尺不锈钢填充柱
16. 温度设定：操作温度范围适用于所有色谱柱和色谱分离应用1℃，程序升温间隔0.1℃
17. 升温速度：＞120℃ / min
18. 程序升温：≥20 阶,≥21 个温度平台
19. 稳定性：＜0.02℃
20. 温度准确度：±1.5%
21. 炉箱冷却速度：450℃到 50℃，小于250 秒
22. 最大运行时间：≥999.99 分钟
	1
	100000
	100000

	2
	分流不分流进样口
	1.毛细柱分流/不分流进样口：具有电子压力控制功能，扳转式进样口设计，无需使用工具既可在几秒内完成衬管更换
2.使用温度：≤400℃，可选择He、H2、N2 和氩气/甲烷设置为载气和尾吹气
3.电子参数设定压力，流速和分流比，分流/不分流、多模式、VI 和 PTV 进样口配备用于控制分流比的流量传感器。
4.★压力设定范围：0～150psi；压力设定精度：≤0.001psi（提供软件截图）压力传感器：准确度：< 满量程的 ±3%；重复性：< ±0.07psi；温度系数：< ±0.02 psi/°C；漂移：<±0.1 psi/6个月
5.最大载气流量：1000ml/min，载气节省模式有利于减少气体消耗量，影响其分析性能
6.流量范围：0～200mL/分钟 N2, 0～1250mL/minH2 or He
7.分流器：样品分流到双柱和双FID检测器
	1
	20000
	20000

	3
	FID检测器
	1.电子压力/流量控制：EPC 可补偿大气压和温度变化
2.操作温度：50-420℃
3.最低检测限（MDL）：<1.7pg 碳/s，用十三烷测定
4.线性动态范围：> 106
5.★最大数据采集速率：＞600 Hz （提供相关技术证明文件及控制软件设置截图）
6.熄火检测和自动重新点火
	2
	23000
	46000

	4
	顶空进样器
	1. 工作条件：电源：220V，50Hz；环境温度：5～45℃；环境湿度：5～90%。
2. ★样品容量：装配有≥110个以上样品的样品盘，加热柱温箱的位置＞10个。可关闭加热区，这允许在室温条件下对生物或具极端热敏感性的分析物进行分析。（提供技术证明文件和仪器样品位数实物照片）
3. 温度控制：40℃～230℃,进样环/阀温控45℃～280℃,传输线50℃～250℃，可在加热部件内控制加热条件。
4. 电子气路控制：压力设定点可以调节的增量0.001 psi，压力传感器：准确度：< ±3% 全量程，重复性：<±0.07 psi，，温度系数：<±0.03 psi/°C，飘移：<±0.3 psi/6个月；流量传感器：准确度：<±5%，决定于气体，重现性：＜设定点的±0.4%（提供技术证明文件）
5. 样品搅拌方式：自动摇瓶。
6. 对于特殊基质中的样品分析，可进行多次穿刺萃取，每瓶高达100次萃取。（提供技术证明文件）
7. 故障排除功能：四个预存的化学测试方法、一个半自动化的泄漏测试、一个全面的通电自检程序。
8. 事件日志功能：可跟踪顶空进样器的每一次操作，报告任何与设定值相比的温度和压力偏差，可提供可信度最高的分析结果。
	1
	187500
	187500

	5
	软件
	★由一套软件同时控制气相色谱和顶空进样器，全中文界面及帮助系统
	1
	40000
	40000

	6
	石墨垫
	石墨垫（适用于0.25mm色谱柱，≥10个/包）
	2
	450
	900

	7
	脱氧脱水管
	可有效去除气瓶中水及氧气杂质
	4
	2000
	8000

	8
	色谱柱快速螺帽
	无需扳手等工具，手拧操作
	2
	1000
	2000

	9
	衬管
	分流不分流衬管（带玻璃毛，脱活，低压力降，容量870μL，内径4mm，≥5个/包）
	2
	1600
	3200

	10
	安装工具包
	包括：检漏液≥230ml,1瓶；≥1/8 英寸黄铜螺帽和密封圈套件1包；铜管，≥1/8 英寸，≥50 英尺；三通，≥2/包，2包；管线切割器1个；≥1/8 英寸螺帽盖，黄铜≥6/包，1包；螺帽手，≥7 mm，1个；螺丝刀，Torx T10，1把；螺丝刀，Torx T20，1把；开口扳手，≥1/4 和≥5/16 英寸，1个；开口扳手，≥7/16 和≥9/16 英寸，1个；开口扳手，≥7/16 和≥3/8 英寸，1个；扳手，≥1/2 英寸和≥7/16 英寸，1个
	1
	5500
	5500

	11
	顶空进样瓶
	容积10ml，透明，≥100个/包（含瓶盖）
	3
	500
	1500

	12
	色谱柱
	通用柱1根，血醇初步鉴定色谱柱3根，血醇确证色谱柱2根
	6
	6000
	36000

	13
	压盖器
	用于顶空进样瓶瓶盖压制密封
	1
	1000
	1000

	14
	起盖器
	用于顶空进样瓶瓶盖起盖
	1
	1000
	1000

	15
	电脑
	系统：64位或32位，win10专业版或企业版
处理器：i5及以上处理器，主频＞2.8MHZ
硬盘：机械硬盘，容量≥1T，转速7200转/秒
内存：≥8G
显示器：＞20英寸
	1
	4500
	4500

	16
	打印机
	打印机类型:激光黑白打印机
接口：高速USB 2.0端口
分辨率：黑白(最佳模式)：≥ 1,200x1,200dpi；黑白(正常模式)：≥600x600dpi
打印速度：黑白(正常模式，A4)：≥20页/分钟；黑白(长边进纸，A5)：≥30页/分钟
打印负荷：≥10,000页
	1
	1000
	1000

	17
	氢气发生器
	压力、流量自动显示，自动恒压、恒流，氢气流量可根据用量实现全自动调节。
双支不锈钢过滤器，内有微量氧脱除剂（不需活化），氢气纯度更高；仪器内部采用硅橡胶圈(含硫量低)，有效提高气体质量，保证色谱基线平稳。
提供高、低压两种工作模式，可灵活运用在不同状态。
配有安全装置，灵敏可靠，自动防返碱。
氢气纯度：99.999%
氢气流量：0-300ml/min
输出压力：0-0.4Mpa，0-0.6Mpa (两挡可调)
压力稳定性：< 0.001MPa
供电电源：220V±10%, 50Hz
消耗功率：≤150W
	1
	4000
	4000

	18
	空气发生器
	空气流量：0-2000ml/min 
工作压力：0-0.4MPa 
消耗功率：≤175W 
工作噪音：<35dB (A)
	1
	2000
	2000

	19
	氮气钢瓶
	40L,纯度≥99.999%
	1
	600
	600

	20
	
技术服务

	1.设备安装、调试和验收
2.仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，厂家需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到要求。
3.安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等。
4.在买方对仪器使用一段时间后，厂家提供买方3位技术人员在国内培训部内进行高级操作和技术培训；培训时间不能少于 4 天。
5.保修期：保修期三年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。
6.厂家应拥有免费技术咨询热线，以便用户随时就技术问题进行咨询。出现问题8小时内应答，24小时内工程师上门服务。
7.货物达安装完成后，上门完成血液中乙醇定量方法建立及开发。
8.仪器到位前，负责仪器所在实验室安装条件改造，以保证仪器正常安装及使用。
	1
	45300
	45300

	合计总价
	￥510000.00
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