- 采购需求

一、采购清单

| 序号 | 系统设备名称 | （功能或者目标）、质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扫描近场光学显微镜 | ★1.扫描范围XY方向≥5μm，Z方向≥5μm；（须提供证明材料） ▲2.光场探测空间分辨率≤20nm（XYZ）；（须提供证明材料） ★3.工作波长：630-1550nm； ★4.粗调台移动范围：10×10×10 mm，分辨率≤3nm； ▲5.可测量悬空波导端面光场及形貌分布；（须提供证明材料） ▲6.可实现光纤倏逝场耦合激发波导样品；（须提供证明材料） ★7.配备光纤集成式马赫曾德干涉仪，具有赝外差测试系统及解调软件，支持背景信号压制；（须提供证明材料） ★8.可以根据客户需求定制自动进针、lift mode扫描等功能；（须提供证明材料） ★9.可以根据客户需求定制扫描台； ★10.具备一套侧向观察成像系统，一套收集系统，其中收集系统的NA≥0.6； ★11.探针模块具有自振荡，频率测量功能，配备前置放大器、自振荡电子、锁相环，可以适配Akiyama探针；（须提供证明材料） 12.探针具有调幅和调频两种模式； 13.探针悬臂梁长度≤310μm，厚度≤3.7μm，宽度≤30μm，材料为硅； 14.探针针尖半径≤15nm，高度≤28μm； 15.探针的力常数≥5N/m，共振频率范围33-60kHz，振幅≤100nm； 16.有基本成像模块（图像分辨率）≥1024X1024像素；标准线性扫描；至少同时6个数据通道成像）； 17.至少3个高速ADC模块，有效分辨率等于或优于24 bit @ 200 kHz; 26 bit @ 12 kHz；带宽等于或高于1 MHz。 | 台 | 1 | 不允许进口 |