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一、采购清单
	序号
	系统设备名称
	（功能或者目标）、质量、安全、技术规格、物理特性等要求
	单位
	数量
	备注

	1
	扫描近场光学显微镜
	★1.扫描范围XY方向≥5μm，Z方向≥5μm；（须提供证明材料）
▲2.光场探测空间分辨率≤20nm（XYZ）；（须提供证明材料）
★3.工作波长：630-1550nm；
★4.粗调台移动范围：10×10×10 mm，分辨率≤3nm；
▲5.可测量悬空波导端面光场及形貌分布；（须提供证明材料）
▲6.可实现光纤倏逝场耦合激发波导样品；（须提供证明材料）
[bookmark: OLE_LINK2]★7.配备光纤集成式马赫曾德干涉仪，具有赝外差测试系统及解调软件，支持背景信号压制；（须提供证明材料）
★8.可以根据客户需求定制自动进针、lift mode扫描等功能；（须提供证明材料）
★9.可以根据客户需求定制扫描台；
★10.具备一套侧向观察成像系统，一套收集系统，其中收集系统的NA≥0.6；
★11.探针模块具有自振荡，频率测量功能，配备前置放大器、自振荡电子、锁相环，可以适配Akiyama探针；（须提供证明材料）
12.探针具有调幅和调频两种模式；
13.探针悬臂梁长度≤310μm，厚度≤3.7μm，宽度≤30μm，材料为硅；
14.探针针尖半径≤15nm，高度≤28μm；
15.探针的力常数≥5N/m，共振频率范围33-60kHz，振幅≤100nm；
16.有基本成像模块（图像分辨率）≥1024X1024像素；标准线性扫描；至少同时6个数据通道成像）；
17.至少3个高速ADC模块，有效分辨率等于或优于24 bit @ 200 kHz; 26 bit @ 12 kHz；带宽等于或高于1 MHz。
	台
	1
	不允许进口



