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货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	是否接受进口

	1
	单体同位素比质谱仪联用系统
	1
	否




注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。




一、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。
1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。
1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格
第1包 单体同位素比质谱仪联用系统


（一）技术要求：
1.工作条件：
1.1 设备应满足招标文件总则规定的基本工作条件，并符合本项目所需的实验室安装、运行和安全使用要求。
1.2 系统运行所需电源、气源及辅助条件应满足以下要求：
1.2.1 工作电压：100V—240V。
1.2.2 氦气纯度：≥99.998%。
1.2.3 压缩空气：主机100 psi，GSL 50 psi。
1.2.4 氮气、二氧化碳、氢气纯度：≥99.999%。
1.2.5 氧气纯度：≥99.998%。
1.3 供货方应在安装前确认现场电源、气源、通风、空间布局及其他安装条件，并提出设备安装运行所需的现场条件建议。

2. 设备用途：
单体同位素比质谱仪联用系统主要用于有机物单体化合物及复杂环境样品中特定元素稳定同位素组成的高精度测定。

3. 技术规格：
3.1 稳定同位素比质谱仪
3.1.1稳定同位素比质谱仪主机主要由高灵敏电子轰击离子源、电磁铁和法拉第接收器组成，标配的法拉第接收器即可实现13C、15N、34S、18O和2H五元素的同位素比分析。
3.1.2 差动泵真空系统：飞行管及离子源处分别配置一台高压缩比涡轮分子泵，极限真空度可达1×10-8 mbar；飞行管采用全不锈钢结构设计，实现高真空度，无需烘烤即可有效消除记忆效应和本底污染；飞行管配金属垫圈，防止留有隐蔽残留物，提升真空抽气速率。
3.1.3 高灵敏度Nier型电子轰击源，确保高效电离。长寿命镀钍灯丝，稳定性高，可对O2进行分析。零记忆效应，允许采用二氧化硫气体作为标准气进行分析。
#3.1.4 采用双方向聚焦质量分析器，有效色散半径：不小于20cm；m/z 2和3的聚焦点间至少为20厘米。
3.1.5 质量数范围：2-96amu。
#3.1.6 质量分辨率m/Δm：≥110（N2），10%峰谷。
3.1.7绝对灵敏度：≤850（连续流），提供证明材料并加盖投标人公章。
#3.1.8 质量色散（CNOS）：≥200mm；质量色散（D/H）：≥200mm。
#3.1.9离子源线性：≤0.02‰/nA。高灵敏度的电子碰撞设计用以保证高电离效率，采用高稳定性的镀钍灯丝。
3.1.10 HD专用接收器及放大器，无需静电过滤器和阻滞光栅格即可实现与氦的完全分离。
#3.1.11 H3+因子：≤5ppm/nA。
#3.1.12 稳定同位素比质谱仪内精度：CO2(13C)：≤0.06‰，CO2 (18O)：≤0.06‰，N2(15N)：≤0.06‰，H2：≤0.4‰。
3.1.13 联机功能：连续流接口内置于IRMS主机内，实现全自动控制；可同时连接5个以上外围设备，可与元素分析仪、气相色谱、液相色谱、TOC总有机碳分析仪、水平衡装置、多功能气体富集制备系统等外围设备联机。
[bookmark: _Hlk190097243]3.1.14 采用捕集回路技术，可代替钢瓶或气路进行调谐或Delta值计算，无需在实验室额外添加气瓶或气路。
3.1.15 信号接收器：万用法拉第三杯接收器，单独H同位素法拉第杯接收器；可同时接收范围在28、29、30-44、45、46-64、65、66之间的相邻离子，无需调整收集器和放大器。
3.1.16 参考气连接：可同时连接3路参考气，用于校准样品峰，至多可扩展至6路参考气体。
[bookmark: OLE_LINK3]3.2 元素分析系统
3.2.1全自动进样系统：可同时配备固体和液体自动进样器，实现样品的自动进样分析。单炉体实现氧化与裂解双模式，切换无需改动气路。
3.2.2燃烧炉温度范围：室温至1400℃。还原炉温度范围：室温至900℃。
3.2.3标配不少于50位固体进样器。
3.2.4采用色谱柱对气体进行分离，柱温箱温度范围：室温至140℃。
3.2.5分析周期：≤4分钟/样 (15N)，≤7分钟/样 (15N和13C同时检测)，≤4分钟/样（CO2气体样品）。
[bookmark: _Hlk85116055]#3.2.6同位素质谱仪外接EA精度：CO2 (13C)：≤0.1‰，CO2 (18O)：≤0.2‰，N2 (15N)：≤0.15‰，H2 (2H)：≤1.0‰。
[bookmark: _Hlk85114475]3.3气相高温转化单元
3.3.1系统用于挥发性有机物单体的13C、15N、2H、18O、34S分析
3.3.2 气相色谱与稳定同位素接口采用燃烧/裂解炉一体化设计，无需切换即可完成燃烧和裂解反应，温度范围：室温至1400℃。
3.3.3采用低死体积动态膜脱水方式对样品进行脱水净化。
3.3.4氧化剂再生系统内置，无需额外的阀或者反吹。
3.3.5可配备还原炉，自动在线完成15N的分析。
3.3.6内置氧气再生管线，轻松实现燃烧化学物质的再氧化，避免使用额外的阀门和“反吹”,可长序列连续过夜测量；
3.3.7同位素比质谱和FID之间自动切换。
#3.3.8 气相色谱仪与稳定同位素比质谱仪联用外精度：CO2 (13C)：≤0.2‰，CO2 (18O)：≤0.4‰，N2 (15N)：≤0.5‰，H2 (2H)：≤3.0‰。
3.4气相色谱质谱模块
3.4.1气相进样口压力范围0-150psi，全量程范围内压力分辨率≤0.001psi 
#3.4.2氢火焰检测器FID的火焰喷嘴具有耐腐蚀的陶瓷，FID检测限≤1x10-12 g/s，采集频率≥600Hz。
3.4.3 EI灵敏度：1 pg，OFN S/N≥1500:1，GCMS检出限≤10 fg（八氟萘）。
#3.4.4质量分析器带预四极的高精度金属四极杆，质量范围：1.5-1250 amu。
3.4.5质量分析器扫描方式具有SCAN、SIM、同步扫描、交替扫描功能。
3.4.6仪器具备双进样口双检测器（FID，MS），配置毛细管分流装置。
3.5高温裂解模块
#3.5.1裂解温度: 裂解炉温度范围：室温+10℃-1100℃（步长≤1℃），温度精度：±0.1℃。
3.5.2 序升温：裂解炉升温阶数≥20阶，可对同一样品实现程序升温裂解，完全程序化控制。
3.5.3进样方式：样品直接盛于≥120 μL的样品杯内，自由落体进入裂解炉内，无需提前涂粘或包裹样品。
3.5.4 功能模式：具有逸出气体分析（EGA）, 高温裂解（Py）, 高温裂解/热脱附（Py/TD）等功能模式。
3.5.5具备裂解腔、接口和进样器壳体温度的超温自动保护功能
3.5.6具备微塑料数据库。
3.6工作站软件
3.6.1专用工作站软件可对仪器各部分进行实时反控。
3.6.2图形化界面设置，实时显示工作状态。
3.6.3可在线控制和修改所有参数，满足突发情况的实验需求，方便查看实验进行步骤。
3.6.4 工作站Windows10 64 位专业版系统、≥8GB 内存、≥256GB NVMe 协议 M.2 固态硬盘、≥24 英寸显示器

4. 产品配置要求
4.1 产品主体部分说明
4.1.1 高灵敏度稳定同位素比质谱分析主机1套。
4.1.2 连续流同位素分析接口系统1套。
4.1.3 自动进样系统1套（不少于50位）。
4.1.4 元素分析仪或元素分析模块1套。
4.1.5 气相高温转化单元1套。
4.1.6 气相色谱质谱模块1套（色谱柱2根、FID检测器1个 柱温箱1个 MS检测器1个）。
4.1.7 高温裂解模块含不少于50位自动进样器1套。
4.1.8 真空系统、离子源系统及信号接收系统各1套。
4.1.9 仪器控制、数据采集与数据处理软件1套。
4.1.10 专用计算机工作站1台，显示器2台。
4.1.11 冷却循环水装置或满足系统运行要求的冷却装置1套。
4.2 要求的附件、专用工具和消耗品
4.2.1 提供仪器安装、调试、验收和正常运行所需的附件、专用工具和连接组件1套。
4.2.2 提供质谱主机、气相色谱、连续流接口、元素分析模块和高温热裂解/转化模块正常运行所需的常用耗材包1套。
4.2.3 提供CNOHS元素分析耗材包1套。
4.2.4 提供系统启动包1套。
4.2.5 提供系统调试和验收所需的标准物质、参考材料或校准材料1套。
4.2.6 工作站应预装仪器控制、数据采集、数据处理及必要的正版软件。

5. 技术文件：
5.1 合格证1套。
5.2 设备使用说明书1套。
5.3 保修证书1套。
5.4 操作手册和维护手册1套。
5.5 软件操作说明书1套。
5.6 安装调试报告1套。
5.7 验收测试报告1套。
5.8 装箱单、附件清单和耗材清单1套。
5.9 出厂检测报告或性能测试文件1套。
5.10 售后服务承诺书1套。
5.11 主要仪器模块、软件、附件、耗材及系统启动包清单1套。

（二）质保及售后服务：
1. 设备安装调试：
仪器到货后，接到用户通知后一周内，由供货方联系专职工程师进行安装、调试、验收，全部免费。
2. 技术培训：
工程师上门培训，进行不少于3天的技术培训，协助用户进行溶液单颗粒分析及生物元素成像、激光联等分析方法的建立和开发。
3. 保修期：
单体同位素比质谱仪联用系统免费质保两年（从设备技术指标验收合格起算）
4. 维修响应时间：
7×24电话技术支持，到达维修现场时间不超过48小时。
5. 要求卖方提供的其它技术服务内容：
提供软件终生免费升级服务。

（三） 订货数量：
1台

（四）交货日期和交货地点（项目现场）：
交货日期：合同签订后90天
交货地点：用户指定地点

（五）付款方式：
合同签订后，甲方向乙方支付合同金额的60%（需乙方向甲方提供相应金额银行保函,验收合格后退还），安装调试完成后，乙方提交合同总额10%的质保金或等额质保函，凭采购人代表签字并加盖单位公章后的验收报告，乙方开具增值税专票，甲方向乙方支付合同金额的40%。质保金两年后解除，无质量问题后无息返还质保金或解除保函。

（六）执行的相关标准
   例如：产品应满足相关国家标准及行业标准。或具体列举出执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

（七）验收要求：
★1.设备的配置、功能和技术实质性指标必须满足招标文件要求，所有技术指标必须能够现场验收或提供第三方机构的证明材料，投标商需在投标文件中提供完备的现场验收方案，未提交现场验收方案将作为废标处理。
2.技术指标现场验收方案科学、合理，具有可行性。
★3.如经检测验收所供货设备无法通过验收，技术指标、参数指标等不符合招标文件及/或采购合同约定标准的，视为根本违约，招标人除有权解除合同外，中标人应向招标人承担合同总金额30%的违约金，用以弥补招标人的损失。
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