第三章 采购需求书

1、本章中标注“★ ”的条款为本项目不允许偏离的实质性条款，如投标人不满足的， 将按照无效投标处理；标注“▲ ”的条款为本项目的重要条款，若投标人不满足的，将在详细评审中加重扣分。

2、标注“▲”的技术条款须提供技术支持证明材料(提供非中文资料时，必须同时提供对应的中文翻译材料)，否则视为负偏离。技术支持资料包括以下任意一种形式：

（1）国家认可的第三方检测机构出具的检测报告；

（2）技术参数确认函（格式自拟）；

（3）产品彩页；

（4）产品白皮书或设备说明书。

（注：①货物的技术参数确认函、产品白皮书或设备说明书必须加盖制造商公章；②投标人须用红框在技术支持资料中清晰框出所响应参数的具体位置，未标注、标注位置不准确、模糊或遮挡关键信息的，视为未提供技术支持资料，对应条款按“负偏离”处理）

3、一般参数（非▲号、★号的其他指标）应在投标文件中提供技术参数承诺函（格式详见第六章投标文件格式要求-技术参数承诺函），否则视为负偏离。

（注：①货物的技术参数承诺函必须加盖制造商公章）

- 标注“★”的“必须配套的附属设备设施”“售后服务要求”须提供承诺函加盖投标人公章（格式自拟）。标注“★”的“其他商务要求”须在商务应答表中响应或提供承诺函。

- 采购包中部分设备须提供试剂耗材占比承诺函为不可偏离的实质性条款，须提供承诺函，格式自拟。

- 项目概况

- 2026年医用设备集中采购（三十）项目共44套设备。

## 采购一览表

| 采购包号 | 设备名称 | 数量/单位 | 单价最高限价（万元） | 标包最高限价（万元） | 是否接受进口产品投标 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 | 实时荧光定量PCR仪 | 1（套） | 43.05 | 189.88 | 否 | 是 |
|  | 血小板震荡仪 | 1（套） | 14.00 |  | 否 | 否 |
|  | 免疫微柱孵育器 | 1（套） | 0.89 |  | 否 | 否 |
|  | 过敏原检测仪 | 1（套） | 10.08 |  | 否 | 否 |
|  | 血小板恒温摆动保存箱 | 1（套） | 5.00 |  | 否 | 否 |
|  | 全自动琼脂糖凝胶电泳装置 | 1（套） | 17.00 |  | 否 | 否 |
|  | 生物安全柜 | 2（套） | 10.00 |  | 否 | 否 |
|  | 血栓弹力图仪 | 1（套） | 15.00 |  | 否 | 否 |
|  | 血库冰箱 | 1（套） | 4.20 |  | 否 | 否 |
|  | 细菌CO2培养箱 | 2（套） | 4.00 |  | 否 | 否 |
|  | 医用纯水机 | 3（套） | 8.10 |  | 否 | 否 |
|  | 医用冰箱（一） | 5（套） | 0.42 |  | 否 | 否 |
|  | 医用冰箱（二） | 1（套） | 12.00 |  | 否 | 否 |
|  | 医用低温保存箱 | 1（套） | 3.15 |  | 否 | 否 |
|  | 生物培养箱 | 1（套） | 0.61 |  | 否 | 否 |
|  | 超纯水机 | 1（套） | 6.30 |  | 否 | 否 |
|  | 纯水系统 | 2（套） | 2.10 |  | 否 | 否 |
| 采购包2 | 电解质分析仪 | 9（套） | 10.00 | 105.23 | 否 | 是 |
|  | 水电解质分析仪 | 1（套） | 3.68 |  | 否 | 否 |
|  | 电解质监测仪 | 1（套） | 1.05 |  | 否 | 否 |
|  | 全自动血液粘度计 | 1（套） | 10.50 |  | 否 | 否 |
| 采购包3 | 血气分析仪 | 1（套） | 26.46 | 133.64 | 否 | 是 |
|  | 细菌测定系统 | 1（套） | 31.50 |  | 否 | 否 |
|  | 血液细胞分析仪 | 1（套） | 1.50 |  | 否 | 否 |
|  | 微量元素检查仪（一） | 2（套） | 30.00 |  | 否 | 否 |
|  | 微量元素检查仪（二） | 1（套） | 14.18 |  | 否 | 否 |
| 合计 |  | 44 |  | 428.75 |  |  |

价格包括主件及零部件的供应、配置、运输、设计制造及安装（丙方指定地点）、调试、培训、备品备件、售后服务等所有含税费用。

1.本合同约定的价款，除非另有特别说明，已经包含下列项目含税费用：

1.1 货物主体和配件、备品备件、硬件软件、包装、专用工具的费用；

1.2 安装/调试/检验、培训、技术服务和其他相关服务费用；

1.3 进出口手续费用（如有）；

1.4 运输到指定交货地点的运费、保险费用等。

除非另有明确约定，甲方、丙方无需就本次购买向乙方支付其他费用。

2.各方确认：合同约定价款不因劳务、市场设备价格、政策变化等因素而调整。

- 技术及商务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

- 采购包1：

- 实时荧光定量PCR仪

| 序号 | 技术和商务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 技术参数 |
| 1.1 | 采用荧光定量PCR检测技术可以对淋球菌、沙眼衣原体、解脲支原体、人类乳头瘤病毒、单纯疱疹病毒、人类免疫缺陷病毒、肝炎病毒、流感病毒、结核分枝杆菌、EB病毒和巨细胞病毒等病原体进行定量测定 |
| 1.2 | 单管样本容量≥0.2ml、8联排试管 |
| ▲1.3 | 样本通量≥96孔 |
| 1.4 | 反应体系范围：最小值≥11μL且最大值≤100μL |
| 1.5 | 线性范围：最小值≥10ºcopies且最大值≤1010copies |
| 1.6 | 控温技术：采用半导体制冷器，提高传热导效率 |
| 1.7 | 控温模式：采用硬性模块或软件模拟方式实现控温 |
| 1.8 | 控温范围：最小值≥0℃且最大值≤103℃ |
| 1.9 | 最大升温速度：≥5℃/s |
| 1.10 | 热盖技术：内置式高密封性热盖，可自动调节或手动调节。 |
| 1.11 | 激发光源：LED光源 |
| 1.12 | 荧光检测波长范围：最小值≥500nm且最大值≤790nm |
| 1.13 | 激发光波长范围：最小值≥300nm且最大值≤790nm |
| ▲1.14 | 检测通道≥4个 |
| 1.15 | 分辨率：在单重反应中可区分低至1.5倍的拷贝数差异 |
| 1.16 | 具有数据采集功能 |
| 1.17 | 具有光电检测功能 |
| 1.18 | 光纤传导设计：采用光纤的集束传导设计，提升荧光信号强度，减少光传导损失，消除边缘光程差。 |
| 1.19 | 软件功能：绝对定量自动分析，相对定量，SNP分析，溶解曲线（可连续扫描、检测时间短） |
| 1.20 | 数据导出：导出CSV、Excel、txt等格式的实验数据 |
| 1.21 | 信号接口：USB接口（与计算机连接）；网络接口。 |
| ★2 | 必须配套的附属设备设施 |
| 2.1 | 主机和电脑各1台 |
| 2.2 | 绝对定量和相对定量分析软件1套 |
| 2.3 | 试机用试剂盒2套 |
| ★3 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 整机全免费保修期（无免责条款的整机所有部件、配件、配套附属设备）≥36个月（自验收合格双方签字之日起计算），终身维修。保修期内一年至少提供四次巡检并提供完整巡检及维护维修记录。免费保修期内遇有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 3.2 | 维修响应速度：1小时内作出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后48小时内到达医院，不管是否节假日。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算） |
| 3.4 | 提供备件送达期限：＜7天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |
| 3.5 | 设备使用年限≥8年 |
| 3.6 | 在货物到达使用单位后，卖方应在15天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 |
| 3.7 | 现场培训：厂家应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能以及维修维护人员的技术培训。网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 |
| 3.8 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |

- 血小板震荡仪

| 序号 | 技术和商务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 技术参数 |
| 1.1 | 触摸显示屏≥7英寸 |
| 1.2 | 控温方式：数字信号监测，微处理技术 |
| 1.3 | 摆动幅度≥50mm |
| 1.4 | 摆动频率≥60次/min |
| 1.5 | 存放数量≥36袋 |
| 1.6 | 内腔材质：304不锈钢 |
| 1.7 | 具有紫外线消毒功能 |
| 1.8 | 具有LED照明功能 |
| 1.9 | 开门自动停摆，关门自动恢复运行 |
| ★2 | 必须配套的附属设备设施 |
| 2.1 | 血小板震荡仪1台 |
| 2.2 | 振荡小车或振荡架1台 |
| 2.3 | 钥匙1套 |
| ★3 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 整机全免费保修期（无免责条款的整机所有部件、配件、配套附属设备）≥36个月（自验收合格双方签字之日起计算），终身维修。保修期内一年至少提供四次巡检并提供完整巡检及维护维修记录。免费保修期内遇有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 3.2 | 维修响应速度：1小时内作出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后48小时内到达医院，不管是否节假日。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算） |
| 3.4 | 提供备件送达期限：＜7天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |
| 3.5 | 设备使用年限≥8年 |
| 3.6 | 在货物到达使用单位后，卖方应在15天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 |
| 3.7 | 现场培训：厂家应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能以及维修维护人员的技术培训。网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 |

- 免疫微柱孵育器

| 序号 | 技术和商务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 技术参数 |
| 1.1 | 工作容量≥24卡 |
| 1.2 | 采用液晶显示，温度、时间参数均任意可设置 |
| 1.3 | 孵育仓≥2个 |
| 1.4 | 温度采用智能模糊PID控制 |
| 1.5 | 温度的测量值和设定值可选择最小分辨率为0.1℃或1℃ |
| 1.6 | 具有预约运行功能 |
| 1.7 | 具有定时功能 |
| 1.8 | 具有温度自整定功能 |
| 1.9 | 具有手自动锁屏功能 |
| 1.10 | 具有温度传感器开路、短路声光（蜂鸣器）报警提示，控制器自动断开加热输出 |
| 1.11 | 显示精度：0.1℃ |
| ★2 | 必须配套的附属设备设施 |
| 2.1 | 免疫微柱孵育器1台 |
| 2.2 | 操作说明书1份 |
| ★3 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 整机全免费保修期（无免责条款的整机所有部件、配件、配套附属设备）≥36个月（自验收合格双方签字之日起计算），终身维修。保修期内一年至少提供四次巡检并提供完整巡检及维护维修记录。免费保修期内遇有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 3.2 | 维修响应速度：1小时内作出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后48小时内到达医院，不管是否节假日。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算） |
| 3.4 | 提供备件送达期限：＜7天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |
| 3.5 | 设备使用年限≥3年 |
| 3.6 | 在货物到达使用单位后，卖方应在15天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 |
| 3.7 | 现场培训：厂家应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能以及维修维护人员的技术培训。网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 |

- （4）过敏原检测仪

| 序号 | 技术和商务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 技术参数 |
| 1.1 | 膜条容量≥40条 |
| 1.2 | 分配通道≥6通道 |
| 1.3 | 程序存储≥15项 |
| 1.4 | 孵育温度：室温、25℃、30℃、37℃可调 |
| 1.5 | 孵育槽摆动频率： 5种频率可选 |
| 1.6 | 具有RS-232、USB接口 |
| 1.7 | 支持同时进行不同的测试项目。 |
| 1.8 | 蠕动泵液量可进行校正。 |
| 1.9 | 具有管理清洗和剩余试剂回吸功能。 |
| 1.10 | 可设置测试时孵育槽的启始位 |
| ★1.11 | 以二级医院收费为测算标准，所检测项目试剂耗材占比不超过28%。提供承诺函，格式自拟。 |
| ★2 | 必须配套的附属设备设施 |
| 2.1 | 过敏原检测仪1台 |
| 2.2 | 配套电脑1台 |
| 2.3 | 椅子1把 |
| 2.4 | 专用配套试剂包1套 |
| ★3 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 整机全免费保修期（无免责条款的整机所有部件、配件、配套附属设备）≥36个月（自验收合格双方签字之日起计算），终身维修。保修期内一年至少提供四次巡检并提供完整巡检及维护维修记录。免费保修期内遇有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 3.2 | 维修响应速度：1小时内作出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后48小时内到达医院，不管是否节假日。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算）。 |
| 3.4 | 提供备件送达期限：＜7天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |
| 3.5 | 设备使用年限≥8年。 |
| 3.6 | 在货物到达使用单位后，卖方应在15天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 |
| 3.7 | 现场培训：厂家应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能以及维修维护人员的技术培训。网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 |
| 3.8 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |

- （5）血小板恒温摆动保存箱

| 序号 | 技术和商务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 技术参数 |
| 1.1 | 采用立式单门设计，自关门设计，开门角度大于90度时悬停，方便存取操作。 |
| 1.2 | 采用半导体控温技术或微电脑控温技术，箱内温度恒定控制在22±1℃范围内，控温精度0.1°C。 |
| 1.3 | 风冷设计，保证箱内任意角落的温度都维持在标定的温度范围内。 |
| 1.4 | 多种故障报警：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电机故障报警、电池电量低报警。 |
| 1.5 | 配备四个脚轮和两个底脚，方便设备移动和锁定。 |
| 1.6 | 噪声≤55dB（A） |
| 1.7 | 有效容积≥70L |
| 1.8 | 最大存放量≥20袋 |
| 1.9 | 不锈钢内胆设计，防腐易清洁。 |
| 1.10 | 配备机械锁。 |
| 1.11 | 后备电池设计，满足断电后报警并继续显示箱内实时温度需求。 |
| 1.12 | 箱内有≥2个高精度传感器 |
| 1.13 | 箱体内置紫外灯进行消毒杀菌，可根据需要设置为手动或自动定期定时模式。 |
| 1.14 | 具有物联模块，通过内网、wifi或者sim卡上传数据至云平台后，通过电脑端和手机端可随时随地查看振荡箱信息。 |
| ★2 | 必须配套的附属设备设施 |
| 2.1 | 血小板震荡仪1台 |
| 2.2 | 操作说明书1份 |
| ★3 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 整机全免费保修期（无免责条款的整机所有部件、配件、配套附属设备）≥36个月（自验收合格双方签字之日起计算），终身维修。保修期内一年至少提供四次巡检并提供完整巡检及维护维修记录。免费保修期内遇有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 3.2 | 维修响应速度：1小时内作出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后48小时内到达医院，不管是否节假日。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算） |
| 3.4 | 提供备件送达期限：＜7天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |
| 3.5 | 设备使用年限≥8年 |
| 3.6 | 在货物到达使用单位后，卖方应在15天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 |
| 3.7 | 现场培训：厂家应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能以及维修维护人员的技术培训。网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 |
| 3.8 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |

- 全自动琼脂糖凝胶电泳装置

| 序号 | 技术和商务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 技术参数 |
| 1.1 | 适用鉴定、分离、制备 DNA，及同工酶测定其分子量。 |
| 1.2 | 凝胶数≥4块 |
| 1.3 | 凝胶厚度：0.75、1、1.5mm |
| 1.4 | 加样梳齿数：至少含有10、15齿 |
| 1.5 | 触摸屏≥4.3英寸，直观显示运行状态和实时参数，可进行编程和查看运行进度。 |
| 1.6 | 具有小电流维持功能，可根据实验设置ON/OFF，防止条带跑过头或扩散。 |
| ▲1.7 | 封边垫条永久地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶 |
| ★2 | 必须配套的附属设备设施 |
| 2.1 | 全自动琼脂糖凝胶电泳装置1台 |
| 2.2 | 操作说明书1份 |
| ★3 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 整机全免费保修期（无免责条款的整机所有部件、配件、配套附属设备）≥36个月（自验收合格双方签字之日起计算），终身维修。保修期内一年至少提供四次巡检并提供完整巡检及维护维修记录。免费保修期内遇有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 3.2 | 维修响应速度：1小时内作出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后48小时内到达医院，不管是否节假日。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算） |
| 3.4 | 提供备件送达期限：＜7天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |
| 3.5 | 设备使用年限≥8年 |
| 3.6 | 在货物到达使用单位后，卖方应在15天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 |
| 3.7 | 现场培训：厂家应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能以及维修维护人员的技术培训。网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 |
| 3.8 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |

- 生物安全柜

| 序号 | 技术和商务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 技术参数 |
| ★1.1 | A2型 |
| 1.2 | 具有双工位设计 |
| 1.3 | 具有气流模式 |
| 1.4 | 流入气流平均风速≥0.50m/s, 下降气流平均风速≥0.25m/s |
| 1.5 | 具有高效空气过滤器,过滤效率≥ 99.9995% |
| 1.6 | 出厂前过滤器完整性测试≥1次 |
| 1.7 | 具有过滤器失效声光报警功能；具备流量控制及循环空气过滤器寿命监控功能 |
| 1.8 | 具有液晶屏，显示参数包括不限于工作区温度、气流流速、时间、过滤膜使用寿命 |
| 1.9 | 工作区具有负压保护功能 |
| 1.10 | 具有集液槽、排污阀 |
| 1.11 | 具有紫外灯预约功能，可预约紫外灯自动开启/关闭时间、灭菌时间 |
| 1.12 | 出厂前通过压力衰减法检测 |
| 1.13 | 噪音≤65分贝 |
| 1.14 | 柜内电源：双防水插座设计 |
| ★2 | 必须配套的附属设备设施 |
| 2.1 | 生物安全柜1台 |
| 2.2 | 实验室转椅2把 |
| 2.3 | 带轮底座1个 |
| 2.4 | 紫外灯1根 |
| 2.5 | 内置防溅插座1个 |
| ★3 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 整机全免费保修期（无免责条款的整机所有部件、配件、配套附属设备）≥36个月（自验收合格双方签字之日起计算），终身维修。保修期内一年至少提供四次巡检并提供完整巡检及维护维修记录。免费保修期内遇有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 3.2 | 维修响应速度：1小时内作出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后48小时内到达医院，不管是否节假日。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算） |
| 3.4 | 提供备件送达期限：＜7天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |
| 3.5 | 设备使用年限≥8年 |
| 3.6 | 在货物到达使用单位后，卖方应在15天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 |
| 3.7 | 现场培训：厂家应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能以及维修维护人员的技术培训。网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 |

- （8）血栓弹力图仪

| 序号 | 技术和商务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 技术参数 |
| 1.1 | 检测原理：采用经典凝固法。 |
| 1.2 | 支持反应杯装卸、样本和试剂加样、样本和试剂混匀、检测通道孵育、样本检测、结果计算、报告输出等过程全自动。 |
| 1.3 | 测定项目：机器可支持开展Kaolin、R-Kaolin、AA、ADP、AA+ADP、HEP、FIB等检测项目。 |
| 1.4 | 通道数量：单台机器具有≥4个相互独立的检测通道，可任意设置急诊位。 |
| 1.5 | 样本检测：检测通道间相互独立，样本检测过程中可随时增加待测样本。 |
| 1.6 | 具有样本摇匀功能。 |
| 1.7 | 试剂位：≥6个试剂位。试剂位具有定时旋转摇匀功能保证试剂在机性能，支持试剂条码扫描、试剂在位检测，支持24小时在机冷藏。 |
| 1.8 | 进样方式：原始采血管直接上机，闭盖穿刺进样，无需脱帽处理，机器可自动识别不同类型、不同规格采血管。 |
| 1.9 | 通道间差异：R、Angle、MA CV≤8%。 |
| 1.10 | 测量重复性：R、Angle、MA CV≤8%。 |
| 1.11 | 样本孵育：一体机自带孵育功能，开机自动孵育，缩短等待时间。 |
| 1.12 | 条码扫描：机器内置条码扫描，支持试剂和样本条码扫描。 |
| 1.13 | 联网功能：支持无线联网和有线联网，具有USB接口，可支持U盘，鼠标等连接。 |
| 1.14 | 软件功能：支持日志记录与筛选查询，支持样本曲线及参数同屏叠加显示，支持试剂和反应杯数量查看，支持测试通道状态及测试项目查看，支持休眠模式，支持自定义设置自动开机时间，支持按照时间或项目停止测试，支持检测结果自动判读。 |
| 1.15 | 急诊测试：配备独立急诊样本架，急诊样本优先检测。 |
| 1.16 | 数据传输管理：支持LIS双通连接，可远程获取报告结果。 |
| 1.17 | 报告参数：能提供R、K、Angle(α)、MA、ACT、CI、A10等不少于30种参数。 |
| 1.18 | 报告模式：数据+图形，支持自定义参数输出及打印，参数可调。 |
| ★2 | 必须配套的附属设备设施 |
| 2.1 | 血栓弹力图仪1台 |
| 2.2 | 终端设备1套 |
| 2.3 | 专用显示器1台 |
| ★3 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 整机全免费保修期（无免责条款的整机所有部件、配件、配套附属设备）≥36个月（自验收合格双方签字之日起计算），终身维修。保修期内一年至少提供四次巡检并提供完整巡检及维护维修记录。免费保修期内遇有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 3.2 | 维修响应速度：1小时内作出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后48小时内到达医院，不管是否节假日。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算） |
| 3.4 | 提供备件送达期限：＜7天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |
| 3.5 | 设备使用年限≥8年 |
| 3.6 | 在货物到达使用单位后，卖方应在15天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 |
| 3.7 | 现场培训：厂家应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能以及维修维护人员的技术培训。网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 |
| 3.8 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |

- （9）血库冰箱

| 序号 | 技术和商务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 技术参数 |
| 1.1 | 门体：采用立式设计，自关门功能。 |
| 1.2 | 微电脑控制，箱内温度恒定控制在4±1℃范围内，控温精度0.1°C。 |
| 1.3 | 显示屏显示箱内温度，可以查询工作状态，曲线显示，报警和事件记录等信息。 |
| 1.4 | 多种故障报警：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警。两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）。 |
| 1.5 | 多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行等。 |
| 1.6 | 冷凝水汇集后自动电加热蒸发。 |
| 1.7 | 配备四个脚轮，两个底脚；可移动、可通过底脚锁定。 |
| 1.8 | 噪声≤50dB（A）。 |
| 1.9 | 有效容积≥270L。 |
| 1.10 | 不锈钢内胆设计，防腐可靠。 |
| 1.11 | 门体配置机械锁。 |
| 1.12 | 后备电池设计，满足断电后报警并继续显示箱内实时温度需求。 |
| 1.13 | 箱内≥6路传感器，主控传感器为高精度PT100，环境温湿度传感器可显示环境温湿度，防低温机械温控器，电控板故障时可直接控制压机开停，防止温低影响血液安全。 |
| 1.14 | 箱内设置LED照明灯，外部独立灯开关。 |
| 1.15 | 具有USB接口，可下载温度数据，报警记录等信息，可以存储箱内温度数据10年，实现产品整个生命周期的温度数据可追溯。 |
| 1.16 | ≥5个蘸塑搁架，≥5个内门。 |
| 1.17 | ≥15个蘸塑血筐 |
| ★2 | 必须配套的附属设备设施 |
| 2.1 | 血库冰箱1台 |
| 2.2 | 温度计1个 |
| 2.3 | 湿度计1个 |
| ★3 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 整机全免费保修期（无免责条款的整机所有部件、配件、配套附属设备）≥36个月（自验收合格双方签字之日起计算），终身维修。保修期内一年至少提供四次巡检并提供完整巡检及维护维修记录。免费保修期内遇有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 3.2 | 维修响应速度：1小时内作出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后48小时内到达医院，不管是否节假日。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算） |
| 3.4 | 提供备件送达期限：＜7天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |
| 3.5 | 设备使用年限≥8年 |
| 3.6 | 在货物到达使用单位后，卖方应在15天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 |
| 3.7 | 现场培训：厂家应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能以及维修维护人员的技术培训。网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 |

- （10）细菌CO2培养箱

| 序号 | 技术和商务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 技术参数 |
| 1.1 | 容积≥80L |
| 1.2 | 显示方式：触摸显示屏。 |
| 1.3 | 内胆均为优质不锈钢制成，经过电化学处理，全圆角设计。 |
| 1.4 | 外门加热、保温技术有效抑制玻璃起雾和门框四周产生冷凝水。 |
| 1.5 | 具有控温功能 |
| 1.6 | 加热方式：气套式或水套式，微电脑PID控制。 |
| 1.7 | 二氧化碳传感器类型：IR红外线传感器或热导TC传感器。 |
| 1.8 | CO2浓度控制范围：最小值≥0%且最大值≤20% |
| 1.9 | 具有气瓶切换功能。 |
| 1.10 | 具有增湿功能。 |
| 1.11 | 箱内湿度：≥90%RH |
| 1.12 | 具有HEPA过滤器。 |
| 1.13 | 具有报警系统：高低温报警，CO2 浓度报警，O2浓度报警，门未关严报警，缺水报警独立过热保护装置。 |
| ★2 | 必须配套的附属设备设施 |
| 2.1 | 主机1台 |
| 2.2 | 风机1个 |
| 2.3 | 电磁阀1个 |
| 2.4 | 触摸显示屏1块 |
| 2.5 | 温度模块1套 |
| 2.6 | 二氧化碳传感器1个 |
| 2.7 | 电源模块1套 |
| ★3 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 整机全免费保修期（无免责条款的整机所有部件、配件、配套附属设备）≥36个月（自验收合格双方签字之日起计算），终身维修。保修期内一年至少提供四次巡检并提供完整巡检及维护维修记录。免费保修期内遇有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 3.2 | 维修响应速度：1小时内作出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后48小时内到达医院，不管是否节假日。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算） |
| 3.4 | 提供备件送达期限：＜7天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |
| 3.5 | 设备使用年限≥8年 |
| 3.6 | 在货物到达使用单位后，卖方应在15天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 |
| 3.7 | 现场培训：厂家应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能以及维修维护人员的技术培训。网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 |

- 医用纯水机

| 序号 | 技术和商务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 技术参数 |
| 1.1 | 纯化水符合电导率≤15us/cm(25℃) |
| ▲1.2 | 产水量：≥500L/H |
| 1.3 | 主要工艺流程：采用“预处理+单级反渗透+纯水恒压供水”工艺。 |
| 1.4 | 纯水供水采用变频恒定压力输出方式，水压稳定。 |
| 1.5 | 具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、水箱满水后自动停机、高水压、过载保护等功能。RO膜自动冲洗，水质在线监测系统，可即时测量产水水质。 |
| 1.6 | 电导率仪连续监测实时在线显示产水的电导率值。 |
| 1.7 | 控制界面：彩色液晶触摸屏 |
| 1.8 | 设备接口：USB、ETHERNET、RS232 |
| 1.9 | 漏水保护：具备双重漏水保护器，可同时感应内部和桌面积水，并在报警触发时采取强制保护措施 |
| 1.10 | 过程指标监测：系统具备以下过程指标实时传感器监测和数字显示—原水电导率/温度、RO产水电导率、UP产水电阻率/温度、TOC、一级/二级RO运行压力、UP运行压力，电导/电阻率显示可选自动温度补偿和不补偿显示方式 |
| 1.11 | 水质质控：系统具备RO产水（电导率）和UP产水质控功能（电导率+TOC），水质不合格声光提示，RO不合格产水自动排放 |
| ★2 | 必须配套的附属设备设施 |
| 2.1 | 纯水机1台 |
| 2.2 | 储水罐1个 |
| ★3 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 整机全免费保修期（无免责条款的整机所有部件、配件、配套附属设备）≥60个月（自验收合格双方签字之日起计算），终身维修。保修期内一年至少提供四次巡检并提供完整巡检及维护维修记录。免费保修期内遇有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 3.2 | 维修响应速度：1小时内作出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后48小时内到达医院，不管是否节假日。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算） |
| 3.4 | 提供备件送达期限：＜7天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |
| 3.5 | 设备使用年限≥8年 |
| 3.6 | 在货物到达使用单位后，卖方应在15天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 |
| 3.7 | 现场培训：厂家应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能以及维修维护人员的技术培训。网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 |

- 医用冰箱（一）

| 序号 | 技术和商务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 技术参数 |
| 1.1 | 有效容积≥200L |
| 1.2 | 整体结构：立式双门设计，都为发泡门设计；保温材料采用LBA硬质发泡，无CFC聚氨酯发泡，保温性能优。 |
| 1.3 | 触摸按键，LED屏幕显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度。 |
| 1.4 | 冷藏室控制显示精度≤0.1℃，冷冻室控制显示精度≤1℃。 |
| 1.5 | 冷藏室温度范围：最小值≥2℃且最大值≤8℃，冷冻室温度范围最小值≥-30℃且最大值≤-10℃，用户可自行调节温度 |
| 1.6 | 安全系统：具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式 |
| 1.7 | 温度监控：产品配有两个测试孔，方便客户接入温度监控设备，对箱内温度进行监测。 |
| 1.8 | 冷藏室配有≥2个蘸塑搁架 |
| 1.9 | 柜内照明：内设LED照明灯 |
| 1.10 | 配有4个脚轮和2个平衡底脚 |
| 1.11 | 安全保障：冷藏室、冷冻室各配置一个锁扣 |
| 1.12 | 运行安全：当冷藏或者冷冻室传感器损坏后，自动进入安全运行模式并报警，压缩机按照周期启停运行。 |
| 1.13 | 内置电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度 |
| 1.14 | 冷藏室配置自动化霜功能，不必人工除霜 |
| 1.15 | 当门打开，冷藏内灯亮，内风机停，保障箱内温度稳定 |
| 1.16 | 换热设计：冷冻室为隐藏蒸发器设计，箱内空间利用率高，冷冻室双重密封，结霜少 |
| ★2 | 必须配套的附属设备设施 |
| 2.1 | 医用冰箱1台 |
| 2.2 | 温度计1个 |
| 2.3 | 湿度计1个 |
| ★3 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 整机全免费保修期（无免责条款的整机所有部件、配件、配套附属设备）≥36个月（自验收合格双方签字之日起计算），终身维修。保修期内一年至少提供四次巡检并提供完整巡检及维护维修记录。免费保修期内遇有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 3.2 | 维修响应速度：1小时内作出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后48小时内到达医院，不管是否节假日。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算） |
| 3.4 | 提供备件送达期限：＜7天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |
| 3.5 | 设备使用年限≥8年 |
| 3.6 | 在货物到达使用单位后，卖方应在15天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 |
| 3.7 | 现场培训：厂家应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能以及维修维护人员的技术培训。网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 |

- （13）医用冰箱（二）

| 序号 | 技术和商务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 技术参数 |
| 1.1 | 容积≥400L，立式结构 |
| 1.2 | 温度范围：（-80℃）～（-40℃），用户可自行调节温度，降温速度≤8小时。 |
| 1.3 | 外部材料：喷涂钢板。 |
| 1.4 | 内部材料：不锈钢或医用ABS材料。 |
| 1.5 | 噪音≤65dB |
| 1.6 | 外门隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。 |
| 1.7 | 内门隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。 |
| 1.8 | 箱体隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。 |
| 1.9 | 搁板：3层，可调节高度，材质为不锈钢，隔板挂条带刻度。 |
| 1.10 | 一体式大门把手设计，可实现单手开关门。 |
| 1.11 | 大门把手标配暗锁，可同时使用大门挂锁。 |
| 1.12 | 内门2个压紧式小门把手，可根据使用情况来调节压紧小门的压力。 |
| 1.13 | 脚轮：4个，均可做为调平脚。 |
| 1.14 | 检测孔≥2个 |
| 1.15 | 门封条：整机共设计门封条数量为4层，保温效果更好；材质为硅胶，可耐受-86℃环境温度。 |
| 1.16 | 压缩机≥2个 |
| 1.17 | 液晶触摸屏≥7英寸 |
| 1.18 | 屏幕显示信息包括：箱内温度、环境温度、输入电压、显示消音、设备运行模式、日期时间、屏幕状态（是否锁屏）、设备运行状态（是否正常）。 |
| 1.19 | 屏幕可显示温度历史曲线，可直接实现历史温度曲线查询及下载。 |
| 1.20 | 屏幕可显示异常信息，可直接查询最近半年出现的各种冰箱运行异常信息。 |
| 1.21 | 屏幕可显示两种运行状态“节能模式”“高性能模式”，用户可根据实际需求选择运行状态。 |
| 1.22 | 屏幕可显示开门信息以及下载。 |
| 1.23 | 温度控制：采用微电脑控制系统，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，断电记忆，调节精度为0.1℃。 |
| 1.24 | 报警系统：具备高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏堵报警、环温异常报警、电压异常报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警、远程报警接口，所有的报警信息以及历史记录可在液晶屏查询。 |
| 1.25 | 报警方式：具有声光报警方式。 |
| 1.26 | 备用电池确保断电后报警及记录内部温度≥48小时，电池寿命提醒功能可在电池需更换前提示用户。 |
| 1.27 | 键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数。 |
| 1.28 | 具有断电保护功能。 |
| 1.29 | 具有USB接口，相关数据可导出PDF和EXCEL格式。 |
| ★2 | 必须配套的附属设备设施 |
| 2.1 | 医用冰箱1台 |
| 2.2 | 温度计1个 |
| 2.3 | 湿度计1个 |
| ★3 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 整机全免费保修期（无免责条款的整机所有部件、配件、配套附属设备）≥60个月（自验收合格双方签字之日起计算），终身维修。保修期内一年至少提供四次巡检并提供完整巡检及维护维修记录。免费保修期内遇有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 3.2 | 维修响应速度：1小时内作出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后48小时内到达医院，不管是否节假日。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算） |
| 3.4 | 提供备件送达期限：＜7天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |
| 3.5 | 设备使用年限≥8年 |
| 3.6 | 在货物到达使用单位后，卖方应在15天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 |
| 3.7 | 现场培训：厂家应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能以及维修维护人员的技术培训。网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 |

- （14）医用低温保存箱

| 序号 | 技术和商务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 技术参数 |
| 1.1 | 容积≥390L，立式结构 |
| 1.2 | 温度范围：（-80℃）～（-40℃），用户可自行调节温度，控温方式：PLC制冷控制 |
| 1.3 | 安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能）；所有部件独立接地。 |
| 1.4 | 显示：显示屏可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。 |
| 1.5 | 门：外门1个，内门2个；发泡结构内门，双层密封胶条，有效保温，最大限度避免打开外门后，冷量泄露。可调节搁架，便于物体存放。 |
| 1.6 | 具有一体式外门门锁手把设计、紧凑式脚轮设计、不锈钢内门手把。 |
| 1.7 | 外门四层内门一层，共5层密封结构设计，采用耐腐蚀的橡胶材料。 |
| 1.8 | 隔热层：VIP航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂。 |
| 1.9 | 创新双级复叠碳氢制冷系统设计，选用HC制冷剂，含氟为0。 |
| 1.10 | 具有温度记录仪和冻存架、冻存盒、远程报警、开门超时报警、断电报警、传感器故障报警功能。 |
| 1.11 | 双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁。 |
| 1.12 | 具有USB模块，可同步记录箱内实际温度、设定温度、高低温报警温度、输入电压、环境温度等数据10年以上。 |
| 1.13 | 25℃环温时，降温速度≤5小时。 |
| 1.14 | 自动加热门体平衡孔设计。 |
| 1.15 | 噪音≤65dB |
| 1.16 | 温度精度≤0.1℃ |
| 1.17 | 具有断电保护功能 |
| ★2 | 必须配套的附属设备设施 |
| 2.1 | 医用冰箱1台 |
| 2.2 | 温度计1个 |
| 2.3 | 湿度计1个 |
| ★3 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 整机全免费保修期（无免责条款的整机所有部件、配件、配套附属设备）≥36个月（自验收合格双方签字之日起计算），终身维修。保修期内一年至少提供四次巡检并提供完整巡检及维护维修记录。免费保修期内遇有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 3.2 | 维修响应速度：1小时内作出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后48小时内到达医院，不管是否节假日。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算） |
| 3.4 | 提供备件送达期限：＜7天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |
| 3.5 | 设备使用年限≥8年 |
| 3.6 | 在货物到达使用单位后，卖方应在15天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 |
| 3.7 | 现场培训：厂家应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能以及维修维护人员的技术培训。网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 |

- 生物培养箱

| 序号 | 技术和商务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 技术参数 |
| 1.1 | 温度选择范围：RT+5℃-85℃ |
| 1.2 | 设备容积≥50L。 |
| 1.3 | 温度显示精度：0.1℃。 |
| 1.4 | 温度均匀性：±2℃。 |
| 1.5 | 温度波动度：±1℃。 |
| 1.6 | 箱体侧面具有测试孔，能检测工作室内温度。 |
| 1.7 | 采用PID微电脑控温技术，多点校温。 |
| 1.8 | 显示屏≥3.5英寸 |
| 1.9 | 具有定时功能，声光报警提示，开门报警、超温报警功能。 |
| 1.10 | 具有限温报警系统功能。 |
| 1.11 | 舱体采用不锈钢面板材质，多层可调节搁架，防滑脱隔板设计，方便装载。箱体外部为碳钢喷塑。 |
| 1.12 | 单层门透视窗结构，采用硅胶密封条贴合密封设计，便于观察设备内部情况。 |
| ★2 | 必须配套的附属设备设施 |
| 2.1 | 生物培养箱1台 |
| 2.2 | 操作说明书1份 |
| ★3 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 整机全免费保修期（无免责条款的整机所有部件、配件、配套附属设备）≥12个月（自验收合格双方签字之日起计算），终身维修。保修期内一年至少提供四次巡检并提供完整巡检及维护维修记录。免费保修期内遇有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 3.2 | 维修响应速度：1小时内作出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后48小时内到达医院，不管是否节假日。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算） |
| 3.4 | 提供备件送达期限：＜7天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |
| 3.5 | 设备使用年限≥8年 |
| 3.6 | 在货物到达使用单位后，卖方应在15天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 |
| 3.7 | 现场培训：厂家应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能以及维修维护人员的技术培训。网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 |

- （16）超纯水机

| 序号 | 技术和商务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 技术参数 |
| 1.1 | 处理工艺：双级反渗透+离子交换 |
| 1.2 | 纯水：电导率≤5μs/cm（25℃） |
| 1.3 | 超纯水：电阻率≥18.2MΩ.cm（25℃） |
| ▲1.4 | 产水量：双级RO系统稳定产量≥20L/H@15℃ |
| 1.5 | 设备包括：预处理、水箱、纯化主机，含所有必备耗材 |
| 1.6 | 控制界面：彩色液晶触控屏 |
| 1.7 | 设备具备纯水、超纯水双取水口 |
| 1.8 | 配备带有高度、角度可调支架的取水臂 |
| 1.9 | 定量取水功能，定量精度：±1% |
| 1.10 | 超纯水质控取水功能，质控功能=开启时，水质不合格不能取水。 |
| 1.11 | 支持脚踏开关人工/自动定量取水。 |
| 1.12 | 数据打印：具有自动/手动水质打印输出功能，可打印输出历史数据 |
| 1.13 | 漏水保护：具备双重漏水保护器（分别位于水箱底部和主机底部），均可同时感应内部和桌面积水，并在报警触发时采取强制保护措施。 |
| 1.14 | 水质质控：系统具备RO产水（电导率）和UP产水质控功能（电导率+TOC），水质不合格声光提示，RO不合格产水自动排放 |
| 1.15 | 超纯水系统具有TOC在线监测功能，范围1-999ppb |
| 1.16 | 系统消毒：配备独立消毒盒，可用于RO和UP系统的在线化学消毒或UV紫外线消毒，消毒过程独立界面、自动完成 |
| 1.17 | 连续液位监测：纯水储罐使用连续式液位传感器监测液位（非分段式）。 |
| ★2 | 必须配套的附属设备设施 |
| 2.1 | 纯水机1台 |
| 2.2 | 储水罐1个 |
| 2.3 | 备用滤芯5套 |
| ★3 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 整机全免费保修期（无免责条款的整机所有部件、配件、配套附属设备）≥36个月（自验收合格双方签字之日起计算），终身维修。保修期内一年至少提供四次巡检并提供完整巡检及维护维修记录。免费保修期内遇有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 3.2 | 维修响应速度：1小时内作出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后48小时内到达医院，不管是否节假日。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算） |
| 3.4 | 提供备件送达期限：＜7天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |
| 3.5 | 设备使用年限≥8年 |
| 3.6 | 在货物到达使用单位后，卖方应在15天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 |
| 3.7 | 现场培训：厂家应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能以及维修维护人员的技术培训。网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 |

- （17）纯水系统

| 序号 | 技术和商务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 技术参数 |
| ▲1.1 | 双级反渗透系统稳定产水量≥15L/H@25℃ |
| 1.2 | 电阻率≥18.0MΩ.cm（25℃） |
| 1.3 | 细菌≤1CFU/ml |
| 1.4 | 电导率≤5µS/cm（25℃） |
| 1.5 | 预处理污堵诊断功能，避免因停水或原水压力不稳导致的误报警，并延长水机的硬件使用寿命。 |
| 1.6 | 双级反渗透工艺，无中间水箱，无二次污染风险。 |
| 1.7 | 配置低TOC超纯柱，内置超纯循环系统，超纯水质不达标自动报警。 |
| 1.8 | 设备分为停机、待机、工作三种模式。 |
| 1.9 | 具有漏水保护装置。 |
| 1.10 | 运行无噪音、无发热、低功率（≤100W），整机弱电，水电分离设计。 |
| 1.11 | 系统自动运行，滤芯寿命到期自动提示更换，RO膜、DI柱自动保养。 |
| 1.12 | 系统具有累计产水统计功能。 |
| 1.13 | 程序中断自动记忆，避免断水断电对设备的影响。 |
| 1.14 | 内置消毒程序，消毒操作简单、方便。 |
| 1.15 | 系统参数可根据温度、压力等条件进行调节。 |
| 1.16 | 出水口2个 |
| ★2 | 必须配套的附属设备设施 |
| 2.1 | 纯水机1台 |
| 2.2 | 储水罐1个 |
| 2.3 | 备用滤芯5套 |
| ★3 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 整机全免费保修期（无免责条款的整机所有部件、配件、配套附属设备）≥36个月（自验收合格双方签字之日起计算），终身维修。保修期内一年至少提供四次巡检并提供完整巡检及维护维修记录。免费保修期内遇有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 3.2 | 维修响应速度：1小时内作出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后48小时内到达医院，不管是否节假日。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算） |
| 3.4 | 提供备件送达期限：＜7天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |
| 3.5 | 设备使用年限≥8年 |
| 3.6 | 在货物到达使用单位后，卖方应在15天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 |
| 3.7 | 现场培训：厂家应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能以及维修维护人员的技术培训。网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 |

- 采购包2：

- （1）电解质分析仪

| 序号 | 技术和商务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 技术参数 |
| ▲1.1 | 测量项目：至少包含K+、Na+、Cl-、Ca2+、pH |
| 1.2 | 样品种类：血清、全血、尿液 |
| 1.3 | 最小样本量≤150ul |
| 1.4 | 测试速度≤45秒 |
| 1.5 | 钾离子精密度（CV）≤1.5%，稳定性（R）≤2.0%，携带污染率（C）≤1.5% |
| 1.6 | 钠离子精密度（CV）≤1.0%，稳定性（R）≤2.0%，携带污染率（C）≤1.5% |
| 1.7 | 氯离子精密度（CV）≤1.5%，稳定性（R）≤2.0%，携带污染率（C）≤1.5% |
| 1.8 | 钙离子精密度（CV）≤1.5%，稳定性（R）≤3.0%，携带污染率（C）≤2.0% |
| 1.9 | 一次分析可做≥4项参数 |
| 1.10 | 自动监测试剂使用情况及样品、管路状况 |
| 1.11 | 具备故障自动报警及排除功能 |
| 1.12 | 具有断电保护功能，能自动储存结果存储数据≥7000组 |
| 1.13 | 样品分析后，具备自动冲洗功能 |
| 1.14 | 进样盘测试位≥20个，急诊位≥1个 |
| 1.15 | 具备自动进样和自动定标功能，从吸样到显示结果≤45秒 |
| 1.16 | 显示屏≥5英寸 |
| ★1.17 | 以二级医院收费为测算标准，所检测项目试剂耗材占比不超过20%。提供承诺函，格式自拟 |
| ★2 | 必须配套的附属设备设施 |
| 2.1 | 主机及配套检测电极，至少包含钠、钾、钙、氯、PH值等项目用电极 |
| 2.2 | 电解质分析仪专用配套试剂包1套 |
| ★3 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 整机全免费保修期（无免责条款的整机所有部件、配件、配套附属设备）≥36个月（自验收合格双方签字之日起计算），终身维修。保修期内一年至少提供四次巡检并提供完整巡检及维护维修记录。免费保修期内遇有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 3.2 | 维修响应速度：1小时内作出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后48小时内到达医院，不管是否节假日。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算） |
| 3.4 | 提供备件送达期限：＜7天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |
| 3.5 | 设备使用年限≥8年 |
| 3.6 | 在货物到达使用单位后，卖方应在15天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 |
| 3.7 | 现场培训：厂家应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能以及维修维护人员的技术培训。网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 |
| 3.8 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |

- 水电解质分析仪

| 序号 | 技术和商务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 技术参数 |
| 1.1 | 测量方法：离子选择性电极法 |
| 1.2 | 样品种类：血清、全血、尿液 |
| 1.3 | 测量项目：K+、Na+、Cl-、Ca2+、pH |
| 1.4 | 计算项目包括不限于：nCa2+、TCa2+ |
| 1.5 | 具备自动进样功能 |
| 1.6 | 分析速度≥60个样本/小时 |
| 1.7 | 最小样本量≤150ul |
| 1.8 | 数据存储量：≥10000个 |
| 1.9 | 质控水平数≥3个 |
| 1.10 | 具有内置热敏打印功能 |
| 1.11 | 测试速度≤50秒 |
| 1.12 | 精密度（CV）≤1.5% |
| 1.13 | 具有故障自动报警及排除功能 |
| 1.14 | 具有断电保护功能 |
| 1.15 | 具有样品分析后自动冲洗功能 |
| ★1.16 | 以二级医院收费为测算标准，所检测项目试剂耗材占比不超过20%。提供承诺函，格式自拟 |
| ★2 | 必须配套的附属设备设施 |
| 2.1 | 主机1台 |
| 2.2 | 钾、钠、氯、PH电极及参比电极各1个 |
| 2.3 | 热敏记录纸1盒 |
| 2.4 | 国标电源线（3芯）1条 |
| 2.5 | 接地线1条 |
| 2.6 | 总底板1个 |
| 2.7 | 进样盘1个 |
| 2.8 | 样品杯1组 |
| 2.9 | 泵管≥1只 |
| 2.10 | 专用配套试剂包1套 |
| ★3 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 整机全免费保修期（无免责条款的整机所有部件、配件、配套附属设备）≥36个月（自验收合格双方签字之日起计算），终身维修。保修期内一年至少提供四次巡检并提供完整巡检及维护维修记录。免费保修期内遇有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 3.2 | 维修响应速度：1小时内作出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后48小时内到达医院，不管是否节假日。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算） |
| 3.4 | 提供备件送达期限：＜7天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |
| 3.5 | 设备使用年限≥8年 |
| 3.6 | 在货物到达使用单位后，卖方应在15天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 |
| 3.7 | 现场培训：厂家应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能以及维修维护人员的技术培训。网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 |
| 3.8 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |

- （3）电解质监测仪

| 序号 | 技术和商务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 技术参数 |
| 1.1 | 测量项目：K+、Na+、Cl-、Ca2+、pH |
| 1.2 | 计算项目包括不限于：nCa2+、TCa2+ |
| 1.3 | 样品种类：血清、全血、尿液 |
| 1.4 | 最小样本量≤150ul |
| 1.5 | 测试速度≤50秒 |
| 1.6 | 一次分析可做≥6项参数 |
| 1.7 | 具有自动监测试剂使用情况及样品、管路状况功能 |
| 1.8 | 具有故障自动报警及排除功能 |
| 1.9 | 具有断电保护功能，能自动储存结果存储数据≥10000组 |
| 1.10 | 样品分析后，具备自动冲洗功能 |
| 1.11 | 打印方式：内置打印机或LIS传输 |
| ★1.12 | 以二级医院收费为测算标准，所检测项目试剂耗材占比不超过20%。提供承诺函，格式自拟。 |
| ★2 | 必须配套的附属设备设施 |
| 2.1 | 主机1台 |
| 2.2 | 钾、钠、氯、PH电极及参比电极各1个 |
| 2.3 | 参比液1瓶 |
| 2.4 | 电极内充液≥1瓶 |
| 2.5 | 提供电极清洁液1盒 |
| 2.6 | 专用配套试剂包1套 |
| ★3 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 整机全免费保修期（无免责条款的整机所有部件、配件、配套附属设备）≥36个月（自验收合格双方签字之日起计算），终身维修。保修期内一年至少提供四次巡检并提供完整巡检及维护维修记录。免费保修期内遇有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 3.2 | 维修响应速度：1小时内作出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后48小时内到达医院，不管是否节假日。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算） |
| 3.4 | 提供备件送达期限：＜7天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |
| 3.5 | 设备使用年限≥8年 |
| 3.6 | 在货物到达使用单位后，卖方应在15天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 |
| 3.7 | 现场培训：厂家应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能以及维修维护人员的技术培训。网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 |
| 3.8 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |

- （4）全自动血液粘度计

| 序号 | 技术和商务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 技术参数 |
| 1.1 | 测试原理：锥板法或圆筒法 |
| 1.2 | 工作模式：全血测试同时与混匀及加样针清洗可以并行工作 |
| 1.3 | 变异系数：牛顿流体粘度的变异系数≤1%,非牛顿流体粘度的变异系数≤2% |
| 1.4 | 检测速度：测试时间≤30秒/标本 |
| 1.5 | 粘度测试范围：(0～60)mPa·s; 切应力范围：(0～10000)mPa |
| 1.6 | 加样量：全血加样量200～800ul 范围可调 |
| 1.7 | 样品位：≥30孔位、全开放、可互换式样品盘，适用于任意真空采血管 及普通试管 |
| 1.8 | 混匀方式：采用优化的多点变量动态吸吐式混匀方式 |
| 1.9 | 进排液系统：均采用挤压式蠕动泵，加样针具有液位感应功能 |
| 1.10 | 仪器控制：采用工作站的控制方式实现仪器控制功能，RS-232、485、USB接口任选 |
| 1.11 | 温度控制：37℃±0.1℃ |
| ★1.12 | 以二级医院收费为测算标准，所检测项目试剂耗材占比不超过15%。提供承诺函，格式自拟。 |
| ★2 | 必须配套的附属设备设施 |
| 2.1 | 主机1台 |
| 2.2 | 专用激光打印机1台 |
| 2.3 | 专用电脑1台 |
| 2.4 | 专用配套试剂包1套 |
| ★3 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 整机全免费保修期（无免责条款的整机所有部件、配件、配套附属设备）≥36个月（自验收合格双方签字之日起计算），终身维修。保修期内一年至少提供四次巡检并提供完整巡检及维护维修记录。免费保修期内遇有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 3.2 | 维修响应速度：1小时内作出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后48小时内到达医院，不管是否节假日。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算） |
| 3.4 | 提供备件送达期限：＜7天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |
| 3.5 | 设备使用年限≥8年 |
| 3.6 | 在货物到达使用单位后，卖方应在15天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 |
| 3.7 | 现场培训：厂家应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能以及维修维护人员的技术培训。网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 |
| 3.8 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |

- 3、采购包3：

- （1）血气分析仪

| 序号 | 技术和商务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 技术参数 |
| 1.1 | 彩色高清触摸屏≥7英寸，操作和维护导航功能，在线故障自动报警及排除 |
| 1.2 | 功能部件自动检测，传感部件自动判断、自动适应和自动校正 |
| 1.3 | 一键式全方位维护操作，免除操作者繁杂工作及确保仪器最优工作状态 |
| ▲1.4 | 检测项目参数≥15项，至少包含pH、PO2、PCO2、K+、Na+、Cl-、Ca2+、Glu、Lac。 |
| ▲1.5 | 计算项目参数≥20项 |
| 1.6 | 断电后仍可储存质控和样品数据，实现数据储存再现，存储量>10000个,并支持扩展 |
| 1.7 | 标配网络接口支持 LIS 联网，支持U盘数据导出，支持软件在线升级 |
| 1.8 | 具备自动一点及两点定标功能 |
| 1.9 | 具备试剂余量显示功能 |
| 1.10 | 原始采血管直接加样功能 |
| 1.11 | 血样不稀释直接测量功能 |
| 1.12 | 在线图文指导、自动纠错导航、帮助信息 |
| 1.13 | 具备样本或流路堵报警及自动和手动排堵功能，气泡报警功能 |
| 1.14 | 配套原厂质控品，质控报警，锁定报警参数以防止测试 |
| 1.15 | PH有温度校准功能 |
| 1.16 | 钾离子测量范围：最小值≤2mmol/L且最大值≥9mmol/L，精密度（CV值）≤1.5% |
| 1.17 | 钠离子测量范围：最小值≤100mmol/L且最大值≥180mmol/L，精密度（CV值）≤1.5% |
| 1.18 | 氯离子测量范围：最小值≤65mmol/L且最大值≥140mmol/L，精密度（CV值）≤1.5% |
| 1.19 | 钙离子测量范围：最小值≤0.25mmol/L且最大值≥2.5mmol/L，精密度（CV值）≤1.5% |
| 1.20 | pH值测量范围：最小值≤6.8且最大值≥8，精密度（CV值）≤0.02% |
| 1.21 | 检测速度: ≤40秒 |
| 1.22 | 全血样本样本量: ≤70ul |
| ★1.12 | 以二级医院收费为测算标准，血气检测项目试剂耗材占比不超过45%。提供承诺函，格式自拟。 |
| ★2 | 必须配套的附属设备设施 |
| 2.1 | 主机1台 |
| 2.2 | 配套试剂包1盒 |
| 2.3 | 内置打印机1个 |
| 2.4 | 如无内置扫码装置，则配备扫描枪1把 |
| ★3 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 整机全免费保修期（无免责条款的整机所有部件、配件、配套附属设备）≥36个月（自验收合格双方签字之日起计算），终身维修。保修期内一年至少提供四次巡检并提供完整巡检及维护维修记录。免费保修期内遇有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 3.2 | 维修响应速度：1小时内作出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后48小时内到达医院，不管是否节假日。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算） |
| 3.4 | 提供备件送达期限：＜7天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |
| 3.5 | 设备使用年限≥8年 |
| 3.6 | 在货物到达使用单位后，卖方应在15天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 |
| 3.7 | 现场培训：厂家应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能以及维修维护人员的技术培训。网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 |
| 3.8 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |

- （2）细菌测定系统

| 序号 | 技术和商务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 技术参数 |
| 1.1 | 用于进行临床病原菌（细菌、真菌）的鉴定和体外抗菌药物MIC分析 |
| 1.2 | 可鉴定病原菌种类≥500种 |
| 1.3 | 可测定抗生素种类≥40种，可出具MIC和S、I、R敏感度报告 |
| 1.4 | 常见致病菌的鉴定准确率≥95%。 |
| 1.5 | 具有开机自检功能 |
| 1.6 | 仪器具有自动检测与手工录入功能 |
| 1.7 | 预置≥20项针对细菌抗菌药物的临床检测统计。 |
| 1.8 | 可提示≥13种特殊耐药表型 |
| 1.9 | 具有临床医师用药提示功能 |
| 1.10 | 具有重点耐药监测指标预警功能 |
| 1.11 | 具有肠杆菌、非发酵菌、链球菌（肠球菌）、葡萄球菌（微球菌）、酵母样真菌等鉴定药敏板。 |
| 1.12 | 配套测试板需所有药物浓度设置满足CLSI质控标准 |
| 1.13 | 具备自动加样功能 |
| ★1.14 | 以二级医院收费为测算标准，所检测项目试剂耗材占比不超过35%。提供承诺函，格式自拟。 |
| ★2 | 必须配套的附属设备设施 |
| 2.1 | 细菌测定系统自动判读仪1台 |
| 2.2 | 细菌测定系统（鉴定及药敏）软件1套 |
| 2.3 | 院内感染分析系统软件1套 |
| 2.4 | 数字式浊度计1台 |
| 2.5 | 自动加样仪1台 |
| 2.6 | 计算机1台 |
| 2.7 | 打印机1台 |
| 2.8 | 专用配套试剂包1套 |
| ★3 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 整机全免费保修期（无免责条款的整机所有部件、配件、配套附属设备）≥96个月（自验收合格双方签字之日起计算），终身维修。保修期内一年至少提供四次巡检并提供完整巡检及维护维修记录。免费保修期内遇有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 3.2 | 维修响应速度：1小时内作出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后48小时内到达医院，不管是否节假日。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算） |
| 3.4 | 提供备件送达期限：＜7天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |
| 3.5 | 设备使用年限≥8年 |
| 3.6 | 在货物到达使用单位后，卖方应在15天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 |
| 3.7 | 现场培训：厂家应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能以及维修维护人员的技术培训。网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 |
| 3.8 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |

- （3）血液细胞分析仪

| 序号 | 技术和商务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 技术参数 |
| 1.1 | 测量参数≥24项，散点图≥3个，直方图≥1个；研究性参数≥4项，同时具有形态学异常报警提示功能 |
| 1.2 | 检测模式：全血模式、微量全血模式、预稀释模式 |
| 1.3 | 所有模式下标本用量≤35μl |
| 1.4 | 检测速度≥60样本/小时 |
| 1.5 | 样本类型：全血、末梢血、微量全血 |
| 1.6 | 进样方式：全自动进样、手动进样（支持开盖和闭盖检测），具备急诊插入功能。 |
| 1.7 | WBC： 0~400×10^9 /L; |
| 1.8 | PLT：0~5000×10^9 /L |
| 1.9 | 样本位≥40个，急诊位≥1个 |
| 1.10 | 具备全自动扫码单元 |
| 1.11 | 质控方式≥2种 |
| 1.12 | 校准方式≥3种，包括人工校准、校准物校准、新鲜血校准 |
| 1.13 | 参考限设置涵盖通用、成人男、成人女、小儿、新生儿，并预留自定义项 |
| 1.14 | 测试结果存储量≥10万份，含所有中文信息及全部散点图和直方图 |
| 1.15 | 多种打印模板可选 |
| 1.16 | 具备直方图调整及书序修正功能 |
| 1.17 | 具备自动清洗功能 |
| ★1.18 | 以二级医院收费为测算标准，所检测项目试剂耗材占比不超过20%。提供承诺函，格式自拟。 |
| ★2 | 必须配套的附属设备设施 |
| 2.1 | 主机1台 |
| 2.2 | 操作说明书1份 |
| 2.3 | 专用配套试剂包1套 |
| ★3 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 整机全免费保修期（无免责条款的整机所有部件、配件、配套附属设备）≥60个月（自验收合格双方签字之日起计算），终身维修。保修期内一年至少提供四次巡检并提供完整巡检及维护维修记录。免费保修期内遇有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 3.2 | 维修响应速度：1小时内作出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后48小时内到达医院，不管是否节假日。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算） |
| 3.4 | 提供备件送达期限：＜7天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |
| 3.5 | 设备使用年限≥8年 |
| 3.6 | 在货物到达使用单位后，卖方应在15天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 |
| 3.7 | 现场培训：厂家应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能以及维修维护人员的技术培训。网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 |
| 3.8 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |

- （4）微量元素检查仪（一）

| 序号 | 技术和商务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 技术参数 |
| 1.1 | 通道数≥2通道 |
| 1.2 | 每小时可检测≥150项 |
| 1.3 | 溶血量≤100ul |
| 1.4 | 检测时间≤60秒 |
| 1.5 | 可检测元素≥8项，包括不限于：锌、镉、铅、铜、钙、镁、铁、锰 |
| 1.6 | 测量结果：自动计算、整理、存储并打印 |
| 1.7 | 精密度：≤8% |
| 1.8 | 背景校正能力≥10倍 |
| 1.9 | 具有质控功能，数据端口开放 |
| ★1.10 | 以二级医院收费为测算标准，所检测项目试剂耗材占比不超过25%。提供承诺函，格式自拟。 |
| ★2 | 必须配套的附属设备设施 |
| 2.1 | 主机1台 |
| 2.2 | 电脑工作站1套 |
| 2.3 | 专用配套试剂包1套 |
| ★3 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 整机全免费保修期（无免责条款的整机所有部件、配件、配套附属设备）≥36个月（自验收合格双方签字之日起计算），终身维修。保修期内一年至少提供四次巡检并提供完整巡检及维护维修记录。免费保修期内遇有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 3.2 | 维修响应速度：1小时内作出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后48小时内到达医院，不管是否节假日。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算） |
| 3.4 | 提供备件送达期限：＜7天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |
| 3.5 | 设备使用年限≥6年 |
| 3.6 | 在货物到达使用单位后，卖方应在15天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 |
| 3.7 | 现场培训：厂家应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能以及维修维护人员的技术培训。网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 |
| 3.8 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |

- （5）微量元素检查仪（二）

| 序号 | 技术和商务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 技术参数 |
| 1.1 | 每小时可检测≥150项 |
| 1.2 | 最小溶血量≤100ul |
| 1.3 | 检测时间≤60秒 |
| 1.4 | 可检测元素≥7项，项目内容包括不限于：铜、锌、钙、镁、铁、铅 |
| 1.5 | 测量结果：自动计算、整理、存储并打印 |
| 1.6 | 具有质控功能，数据端口开放 |
| ★1.7 | 以二级医院收费为测算标准，所检测项目试剂耗材占比不超过30%。提供承诺函，格式自拟。 |
| ★2 | 必须配套的附属设备设施 |
| 2.1 | 微量元素分析设备1套 |
| 2.2 | 电脑工作站1套 |
| 2.3 | 样本处理系统1套 |
| 2.4 | 冷却循坏水系统1套 |
| 2.5 | 机械泵1套 |
| 2.6 | 主机塑料罩1个 |
| 2.7 | 空气压缩机1台 |
| 2.8 | 专用配套试剂包1套 |
| ★3 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 整机全免费保修期（无免责条款的整机所有部件、配件、配套附属设备）≥36个月（自验收合格双方签字之日起计算），终身维修。保修期内一年至少提供四次巡检并提供完整巡检及维护维修记录。免费保修期内遇有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 3.2 | 维修响应速度：1小时内作出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后48小时内到达医院，不管是否节假日。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算） |
| 3.4 | 提供备件送达期限：＜7天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |
| 3.5 | 设备使用年限≥6年 |
| 3.6 | 在货物到达使用单位后，卖方应在15天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 |
| 3.7 | 现场培训：厂家应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能以及维修维护人员的技术培训。网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 |
| 3.8 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |

- ★三、其他商务要求

- 交货时间和地点

1.1交货时间：

合同签订后15日内交付合同标的物设备。

1.2交货地点：丙方指定地点。

2.货物质量

2.1 该设备同时应符合下列标准：

2.1.1 该设备所适用的国家标准（强制性或推荐性标准）、行业标准、地方标准。无论设备的生产地如何，上述标准系指该设备使用地的相关标准。

2.1.2 设备生产企业的标准。

2.1.3 乙方所提供的产品说明书或相关说明文档中所列明的标准。

2.1.4 多项标准不一致的，按最高的标准执行；虽有上述标准，但双方对质量有特别要求的，应按特别要求执行。

2.2乙方保证其出售的设备是原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件），生产日期应在自合同签署之日往前推算6个月内，符合原厂质量检测标准（以说明书为准）。

3.配套材料

3.1 乙方交货时应同时提交设备的下列配套材料：

3.1.1 原厂出厂证明

3.1.2 产品合格证书

3.1.3 保修单

3.1.4 使用与维护说明书（中文版）

3.1.5 设备物料清单

3.1.6 其他应当具备的随附单证。

3.1.7 若产品为进口产品，还应当附有产品的装箱单、报关单、产品进出口检疫书等有关文件。

3.1.8 配套材料应用防水袋包装并放在设备包装中，并在设备安装调试完成之后移交丙方。

4.安装验收

安装调试完毕后，丙方根据招投标文件和产品说明书的功能配置、技术参数等进行检验、试用。乙方应向丙方提供要求的验收资料，丙方应在收到完整的验收资料后，在验收报告上签字盖章。

5.设备使用观察期

乙、丙双方约定为从设备安装调试并通过验收合格之日起 60 日为设备使用观察期。

6.付款方式

（1）合同签订后，设备到货且乙方提供有效的合同总价款的80%税务发票及丙方签字盖章的到货单等相关材料，甲方收到完整版材料后 7工作日内向乙方支付合同总价款的80%；设备通过最终验收合格后，乙方向丙方提交有效的合同总价款的20%税务发票、设备使用说明书、维修手册、合格证、保修单和安装验收报告等全部材料，且提交合同总价款5%的银行保函原件（期限为设备保修期限届满后三个月）（如付款单位为甲方，则需提供有效的合同总价款的20%税务发票丙方签字盖章的验收报告，其余相关材料交付丙方），丙方（甲方）收到完整版材料后7个工作日内向乙方支付合同总价款的20%。（如使用单位为省级医疗机构则全部由甲方付款。）

（2）设备自保修期限届满后10日内，经甲方或丙方确认乙方所提供设备无任何产品质量、售后问题，甲方或丙方将合同总价款5%的银行保函原件退还给乙方。

（3）见票付款，乙方应于付款前，按照甲方或丙方要求，提供正规的税务发票，付款单位收到发票后支付相应款项。乙方未提供发票的，付款单位有权暂时不予支付款项，且无需承担相应的违约责任。